《电流交直流转换标准校准规范》

校准结果不确定度评定

《电流交直流转换标准校准规范》起草小组

2026年6月

电流交直流转换标准交直流差校准结果不确定度评定

A.1  概述

测量环境条件：温度22.0 ℃，相对湿度45.0 %；

测量标准：电流交直流转换标准（标准），MPE：±0.0005%；

被测对象：电流交直流转换标准（被测），MPE：±0.002%；

测量电流/频率：1 A/1 kHz；

测量方法：采用比较法。按照图2校准线路连接，交流电压标准源和直流电压标准源通过AC/DC开关，连接至电流交直流转换标准(标准)和电流交直流转换标准 (被测)，以AC, DC+, DC-和AC为一组，经过m次测量(m≧10)，计算得出电流交直流转换被测和标准两者交直流差的差值平均值ΔδV, 则被校交直流转换标准的交直流差可按式(A.1)计算：

A.2  测量模型

（A.1）

式中：

δIX ——被测电流交直流转换标准的交直流差，µA/A；

δIS ——标准电流交直流转换标准的交直流差，µA/A；

ΔδI——被测和标准两者交直流差的差值，µA/A。

A.3  标准不确定度分量的评定

在校准条件下，被测电流交直流转换标准的测量不确定度主要包括被测与标准电流交直流转换标准两者交直流差差值测量重复性影响，标准电流交直流转换标准自身交直流差的影响以及数字电压表（纳伏表）分辨力影响所引起，且温度、湿度及测量引线阻抗与电流交直流转换标准输入端负载等其他因素的影响可忽略不计。

A.3.1测量重复性引入的标准不确定度uA(δIX)

直流电压标准源输出电压为1 V，交流电压标准源输出电压为1 V，频率为1 kHz，设置跨导放大器电流量程。选择1 A电流量程的被测与标准电流交直流转换标准，在相同环境和测量条件下，重复测量10次，得到一列数据如表A.1所示。

表A.1 重复性测量数据

| 次数 | xi /µA/A |
| --- | --- |
| 1 | -4.2 |
| 2 | -5.5 |
| 3 | -1.4 |
| 4 | -2.5 |
| 5 | -2.8 |
| 6 | -1.4 |
| 7 | -2.2 |
| 8 | -1.8 |
| 9 | -4.6 |
| 10 | -5.5 |

平均值==-3.2 µA/A

单次实验标准偏差s=µA/A≈1.6 µA/A

则uA(δIX) = 1.6 µA/A

A.3.2 标准电流交直流转换标准引入的标准不确定度u(δIS)

电流交直流转换标准经上级计量机构量值传递合格，在1 kHz下1 A电流交直流差标准的最大允许误差为8 µA/A，其半宽度a = 8.0 µA/A，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=，则由u=a/k得到则

u(δIS)=8 /µA/A ≈ 4.6 µA/A

A.3.3 数字电压表(纳伏表)分辨力引入的标准不确定度u(δVM)

数字电压表（纳伏表）测量被测和标准电流交直流转换标准的输出热电势，在1 A测量电流下，输出热电势为100 mV，数字电压表（纳伏表）工作量程为100 mV，分辨力为10 nV，且在区间内为均匀分布，包含因子k = ，则由数字电压表（纳伏表）的分辨力引入的标准不确定度为：

u(δVM) = 0.1 / ≈ 0.1 µA/A

A.4  合成标准不确定度

A.4.1  输入量标准不确定度分量一览表

不确定度分量的汇总见表A.2。

表A.2  不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 u(xi) /µA/A | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 ui /µV/V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性 | 1.6 | 正态 | 1 | 1.6 |
| 标准电流交直流转换标准 | 4.6 | 均匀 | 1 | 4.6 |
| 数字电压表（纳伏表）分辨力 | 0.1 | 均匀 | -1 | -0.1 |

A.4.2合成标准不确定度的计算

考虑上述各输入量互不相关，且被测电压交直流转换标准的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则合成标准不确定度为：

uc == µA/A = 4.9 µA/A

A.5 扩展不确定度

取包含因子k = 2， 则扩展不确定度为

U = k·uc = 2×4.9 µA/A = 9.8 µA/A

A.6 测量结果的表述

在本实例中，被校电流交直流转换标准在测量条件1 A和1 kHz下的测量结果为-3.2 µA/A，其扩展不确定度为

U = 9.8 µA/A（k=2）