中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××××××

钳形电流表校准装置（线圈）校准规范

Calibration specification for clamp gauge calibration device (coil)

(征求意见稿)

××××××××发布                  ××××××××实施

国家市场监督管理总局 发 布

钳形电流表校准装置（线圈）

校准规范

Calibration specification for clamp gauge calibration device (coil)

JJF XXXX-XX

归 口 单 位：全国电磁计量技术委员会

主要起草单位：辽宁省计量科学研究院

参加起草单位：

本规范委托全国电磁计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

XXX（辽宁省计量科学研究院）

参加起草人：

X X X（起草人所在单位名称）

目 录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 等效安匝线圈  Equivalent Ampere-Turns Method Coil	1

4 概述	1

5 计量特性	2

5.1 钳形电流表校准装置输出电流	2

5.2 纹波系数	2

5.3 失真度	2

5.4 短期稳定性	3

5.5 等效安匝线圈匝数	3

6 校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2 测量标准及其他设备	3

7 校准项目和校准方法	4

7.1 校准项目	4

7.2 校准方法	4

6

8 校准结果表达	8

8.1 校准证书	8

8.2 校准结果的测量不确定度	8

9 复校时间间隔	8

附录A	9

钳形电流表校准装置（线圈）校准不确定度评定示例	9

附录B 校准原始记录格式	12

附录C 校准证书内页格式	15

# 引言

JJF1001《通用技术术语及定义》、JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和 JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性文件。

本规范为首次发布。

钳形电流表校准装置（线圈）校准规范

范围

本规范适用于输出电流（0.1～2000）A、直流或交流频率为（45～400）Hz的钳形电流表校准装置或钳形电流表校准线圈的校准。

引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1001-2010  通用计量术语及定义

JJF 1075-2015  钳形电流表校准规范

JJF 1284-2011  交直流电表校验仪校准规范

GB/T 15637-2008 数字多用表校验仪通用技术条件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

术语和计量单位

等效安匝线圈  Equivalent Ampere-Turns Method Coil

校准钳形电流表时，采用多匝导线环绕钳口等效模拟一次单匝大电流产生的磁场，从而实现小电流模拟大电流对被校钳形电流表激励的电流输出线圈，通常采用绝缘导线或漆包线绕制而成。

概述

钳形电流表校准装置是一种用于校准钳形电流表的专用设备，主要由电流源和电流输出线圈组成。按电流源与线圈的组合情况通常分为单匝线圈钳形电流表校准装置、等效安匝线圈一体式钳形电流表校准装置、等效安匝线圈分体式钳形电流表校准装置。等效安匝线圈通常分为扇形结构、框型对称结构、框型非对称结构三种。

线圈

图 1钳形电流表校准装置原理图

a）扇形结构                        b）框型对称结构                c）框型非对称结构

图2等效安匝线圈常见结构

计量特性

电流示值误差

电流测量范围：（0.1～2000）A，

工作频率范围：直流或交流（45～400）Hz；

电流示值最大允许误差：± (0.02%~1.0%)。

纹波系数

钳形电流表校准装置的纹波含量一般不超过1%。

失真度

钳形电流表校准装置交流电流的失真度一般不超过1%。

短期稳定性

钳表装置输出电流30s内变化量不大于其最大允许误差的1/5。

等效安匝线圈匝数误差

匝数一般为10匝、20匝、25匝、50匝、100匝；

最大允许误差：± (0.2%~1.0%)。

注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。

校准条件

环境条件

环境温度：（20±2）℃；

相对湿度：≤75%；

周围无明显机械振动和电磁干扰。

测量标准及其他设备

6.2.1 校准用标准器及配套设备的测量范围应覆盖被校钳形电流表校准装置（线圈）的测量范围，测量标准的扩展不确定度 (k=2)应不大于被校装置各参数最大允许误差的1/3。

6.2.2 校准时所需的标准器及配套设备如下：

a) 电流传感器

开合式电流传感器（优选）或穿心电流传感器，须能够无损的置于被校钳形电流表校准装置（线圈）的电流输出线圈中心部位，正确进行测量。

测量范围应覆盖（0.1～2000）A，带宽不低于8kHz；

最大允许误差：± (0.01%~0.1%)。

注：优先选取电流/电流变换式电流传感器。

- b) 数字多用表

与电流传感器构成测量系统，由数字多用表对应功能带来的影响应小于被校钳形电流表校准装置（线圈）最大允许误差的1/5，显示位数宜在5位半及以上。

测量范围应覆盖电流传感器输出范围，通常为（0.01～5）A或（0.01～10）V；

带宽不低于8kHz；

最大允许误差：± (0.01%~0.1%)。

- c) 交直流分流器

与数字多用表构成测量系统，用于提高数字多用表测量电流传感器输出端电流的准确度，由交直流分流器带来的影响应小于被校钳形电流表校准装置（线圈）最大允许误差的1/10。

测量范围应覆盖电流传感器输出范围，通常为（0.01～5）A；

带宽不低于8kHz；

最大允许误差：± (0.01%~0.1%)。

- d) 功率分析仪

应具备不少于20次谐波的测量能力，并具有总谐波失真测量功能，最大允许误差不超过±0.2%。

- e) 多功能标准源

校准等效安匝线圈时使用，多功能标准源应能够驱动被校等效安匝线圈，由多功能标准源对应功能带来的影响应不大于被校等效安匝线圈最大允许误差的1/5。

校准项目和校准方法

校准项目

钳形电流表校准装置（线圈）的校准项目见表1。

表1校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 | 7.2.1 | / |
| 2 | 电流示值误差 | 7.2.3 | / |
| 3 | 纹波系数 | 7.2.4 | 仅直流电流对应的校准参数 |
| 4 | 失真度 | 7.2.5 | 仅交流电流对应的校准参数 |
| 5 | 短期稳定性 | 7.2.6 | 交直流电流应分别校准 |
| 6 | 等效安匝线圈匝数误差 | 7.2.7 | 仅对单独送校的等效安匝线圈校准 |

校准方法

7.2.1外观及工作正常性检查

钳形电流表校准装置（线圈）在满足6.1所述环境条件下，放置时间不少于2小时，并按产品使用说明书要求进行开机预热。

被校钳形电流表校准装置（线圈）的仪器名称、型号、制造厂名或商标、出厂编号、测量范围等信息应齐全，各功能标志齐全正确；电流源开机后应正常显示，端子、开关、按键、旋钮应能正常工作;线圈应无明显变形，露出的漆包线应无开裂。

7.2.2 钳形电流表校准装置校准点选取原则

a）频率点的选取：根据被校钳表校准装置的实际功能，直流与交流应分别校准，其中交流应选取1～2个频率点，优先在50Hz、400Hz中选取。

b）电流校准点的选取：被校钳表校准装置配套每种电流输出线圈的组合中，最高准确度的最大电流量程均应该均匀选取至少3个校准点，并覆盖量程值的10%点和量程值（接近量程值）点，其他量程可只选取量程值（接近量程值）点。

c）纹波系数优先选取直流最大电流为校准点。

d）失真度优先选取50Hz频率时最大电流为校准点。

e）稳定性应分别选取直流和交流最大电流为校准点。

7.2.3 电流示值误差

电流传感器

图 3 电流校准连接示意图

将电流传感器口面垂直地置于被校钳形电流表校准装置电流输出线圈中心位置，其模拟量输出接至数字多用表对应端口，如图3所示。设置被校钳形电流表校准装置输出校准点电流，记录钳形电流表校准装置电流输出示值，数字多用表示值，则被校准钳形电流表校准装置的示值误差用公式 (1) 表示 ：

(1)

式中：

——  示值误差， A；

—— 被校钳形电流表校准装置电流输出示值，A；

—— 数字多用表示值，A或V；

——电流传感器变比。

其相对误差用公式(2)表示：

(2)

式中：

γ ——相对示值误差。

7.2.4 纹波系数

纹波系数可与直流电流示值误差校准同时进行，记录被校准点数字多用表示值Is后，钳形电流表校准装置输出状态不变，仅切换数字多用表至交流测量功能，记录数字多用表示值IAC，则被校准钳形电流表校准装置的纹波系数用公式(3)表示：

(3)

式中：

—— 钳形电流表校准装置纹波系数；

IAC—— 数字多用表交流功能示值，A或V。

7.2.5  失真度

电流传感器

图 4 失真度接线图

将电流传感器口面垂直地置于被校钳形电流表校准装置电流输出线圈中心位置，其模拟量输出接至功率分析仪对应端口，如图4所示。设置被校钳形电流表校准装置输出校准点电流，记录功率分析仪总谐波失真示值。

7.2.6  短期稳定性

短期稳定性可与示值误差校准同时进行，要求校准环境条件不变，钳形电流表校准装置输出不作任何调整，在30s内，记录数字多用表示值的最大值Imax与最小值Imin，则被校准钳形电流表校准装置的电流短期稳定性用公式（4）表示 ：

（4）

式中：

Imax──数字多用表示值的最大值，A；

Imin──数字多用表示值的最小值，A；

I0── 钳形电流表校准装置输出值，A；

S──短期稳定性。

7.2.7 等效安匝线圈匝数误差

电流传感器

图 5 线圈安匝数校准接线图

仅对单独送校的等效安匝线圈进行匝数误差校准。

将多功能标准源接至被校等效安匝线圈电流输入端，电流传感器口面垂直地置于被校线圈中心位置，其模拟量输出接至数字多用表对应端口，如图5所示。记录多功能标准源输出示值I0，数字多用表示值Is，则被校准等效安匝线圈匝数用公式（5）表示：

(5)

其相对误差用公式(6)表示：

（6）

式中：

N——等效安匝线圈实际匝数；

N0——等效安匝线圈标成匝数；

σ —— 等效安匝法线圈匝数相对误差；

校准结果表达

校准证书

校准结果应在校准证书（报告）上反应，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

校准原始记录格式见附录B，校准证书（报告）内页格式见附录C。

校准结果的测量不确定度

钳形电流表校准装置校准结果的测量不确定度按JJF1059.1-2012的要求评定，不确定度评定的实例见附录A。

复校时间间隔

建议复校时间间隔为一年。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

# 钳形电流表校准装置（线圈）校准不确定度评定示例

A.1  概述

A.1.1  环境条件

温度20.5℃，相对湿度：50%。

A.1.2  测量标准

电流传感器、数字多用表。

A.1.3  被测对象

钳形电流表校准装置（线圈）。

A.1.4  校准方法：采用本规范7.2.2所示方法。

A.2  测量模型及不确定度传播公式

A.2.1建立测量模型

被检表的示值误差为Δ可表示为：

考虑到被检表的有限分辨力对测量结果的影响，测量模型成为：

(1)

式中：－被检装置输出值；

－数字电流表的显示值；

－被检装置的有限分辨力对测量结果的影响；

A.2.2不确定度传播律：

依照公式：

由式（1）得到：

A.2.3灵敏系数

，,

A.3  标准不确定度评定

标准不确定度u(Δ)的来源主要有两个方面：一是由测量重复性引起的标准不确定度分量ua，用A类方法进行评定；二是标准器误差引起的不确定度分量u1，用B类方法进行评定。

A.3.1  标准不确定度分量ua

由被检钳形电流表校准装置输出100A，数字多用读取并记录其显示值。

被检表10次的读数如下表所示。

| 序号 | 读数（A） | 序号 | 读数（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99.5 | 6 | 99.7 |
| 2 | 99.6 | 7 | 99.6 |
| 3 | 99.6 | 8 | 99.4 |
| 4 | 99.8 | 9 | 99.6 |
| 5 | 99.6 | 10 | 99.6 |

测量的平均值=99.6A

单次测量标准偏差=0.52×10-3A，

取单次测量值为测量结果，m=1

故标准不确定度为：=0.52×10-3A。

A.3.2  由标准器误差引入的标准不确定度分量（B类评定）

数字电流表经校准，符合技术指标要求，通过查询说明书得知，在适当的条件下，符合如下不确定度：1.6×10-5+0.2×10-5，且包含因子k=2。因此

因此，其标准不确定度=（16×10-6 +2×10-6 ）/2=0.009A。

A.3.3由标准表的分辨力引入的标准不确定度分量u(δVs）（B类评定）

被检表在输出值为100A 时的分辨力为=0.1A，区间半宽度a=/2=0.05A，设为均匀分布，包含因子k＝，= /2/=0.014A

A.4 标准不确定度汇总表

| 不确定度来源（） | 概率分布 |  | 灵敏系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检表读数重复性 | 正态分布 | 1 | 1 | 0.52×10-3A |
| 标准器传递 | 正态分布 | 2 | -1 | 0.009A |
| 被检表读数分辨力 | 均匀分布 |  | 1 | 0.014A |

A.5 合成标准不确定度计算

因测量重复性引入的标准不确定度分量大于标准表读数分辨力引入的标准不确定度分量，可以不考虑分辨力引入的标准不确定度分量，依照不确定度传播公式可得：

A.6 扩展不确定度计算

取 k=2, 则扩展不确定度：

# 附录B 校准原始记录格式

钳形电流表校准装置（线圈）校准原始记录

证书编号：

| 送校仪器信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单号 |  |  |  |  |  | 送校单位 |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  |  | 地 点 |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  |  | 其 它 |  |  |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 |  |  |  | 证书编号 |  | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |

第   页  共   页

钳形电流表校准装置（线圈）校准原始记录

证书编号：

校准结果记录

委托单位： 型号/规格： 证书号 仪器编号： 制造厂： 温度： ℃ 湿度： %RH 校准地点： 校准依据： 校准参数： . 标准器及配套设备：. 名称; 型号/规格; 准确度等级/允许误差; 证书号; 有效期. - 外观及工作正常性检查： - 电流示值误差 量程（A）; 钳形电流表校准装置输出值; 实际值（A）; 示值误差（A）; 不确定度. 电流源 输出值（A）; 等效电流 输出值（A）; 数字多用表 示值（V）; 实际值（A）. - 纹波系数： 量程（A）; 钳形电流表校准装置输出值（A）; 数字多用表 直流读数（V）; 数字多用表 交流读数（V）; 纹波系数（%）; 不确定度(%). - 失真度： 量程（A）; 钳形电流表校准装置 输出值（A）; 功率分析仪 读数（%）; 不确定度 (%). - 短期稳定性： 装置输出值; 实际值最小值（A）; 实际值最大值（A）; 30s 短期稳定性. 电流源 输出值（A）; 等效电流 输出值（A）; 数字多用表 示值（V）; 实际值（A）; 数字多用表 示值（V）; 实际值（A）. - 等效安匝法线圈匝数误差： 线圈标称变比; 多功能标准源 输出值（A）; 数字多用表 显示值（A/V）; 线圈实际变比; 线圈匝数误差（%）. 备注：

校准员：           核验员：                     校准日期：    年   月   日

第   页  共   页

# 附录C 校准证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

| <校准机构授权说明> 校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF1059.1的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 地 点 |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  | 其 它 |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 |  |  | 证书编号 | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |

第X页 共X页

证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

- 外观检查： 二、输出电流： 量程（A）; 输出值; 实际值; 不确定度. - 三、短期稳定性： - 四、失真度： - 五、纹波系数： - 六、等效安匝法线圈匝数误差：

说明： 根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下 12 个月校准一次。

声明： 1. 仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。 2. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效。

校 准 员：                           核 验 员：

第X页 共X页