钳形电流表校准装置（线圈）校准规范编制说明

一、任务来源

2025年5月，国家市场监督管理总局办公厅下 达“关于印发2025年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知”。“通知”要求辽宁省计量科学研究院等单位承担《钳形电流表校准装置（线圈）校准规范》的制定工作，计划报批时间2026年12月。

- 制定的目的和意义

钳形电流表校准装置是一种用于校准钳形电流表的专用设备，主要由电流源和电流输出线圈组成。按电流源与线圈的组合情况通常分为单匝线圈钳形电流表校准装置、等效安匝线圈一体式钳形电流表校准装置、等效安匝线圈分体式钳形电流表校准装置

钳形电流表校准装置量值是否准确，计量特性是否可靠，需对其进行定期校准，而目前在国家层面还没有针对钳形电流表校准装置发布计量检定规程或计量校准规范，在法规体系上是空白。为了尽快适应迅猛发展的检测市场和社会发展需求，作到有法可依，有章可循，满足用户对于各种钳形电流表校验仪的检测需要，保证钳形电流表校验仪检测结果准确、一致、可靠，我国急需制定钳形电流表校准装置校准规范。

该校准规范发布后将保证钳形电流表校准装置的校准有法可依、有章可寻，保证钳形电流表校准装置计量特性的准确、可靠，为我国大电流测量相关产业快速发展保驾护航。

三、制定的技术依据

本校准规范依据相关的国家计量技术法规、行业标准和生产厂商提供的检测方法等而制定。具体为：

通用计量术语与JJF1001-2011《通用计量术语及定义》一致；规范的内容和格式严格按照JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求；

规范中涉及不确定度评定的均按照JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》对相关参数进行不确定度评定。

校准项目和校准方法的制定引用：JJF 1075-2015  钳形电流表校准规范、JJF 1284-2011交直流电表校验仪校准规范、GB/T 15637-2008 数字多用表校验仪通用技术条件。

同时参考了钳形电流表校准装置生产厂家给出的性能验证的步骤和要求，并结合钳形电流表校准装置校准的实际情况进行编写。

- 规范内容说明

- 1、适用范围

本规范适用于输出电流（0.1～2000）A、直流或交流频率为（45～400）Hz的钳形电流表校准装置或钳形电流表校准线圈的校准。

2、概述

简述钳形电流表校准装置的工作原理和分类。

4、计量特性

规范列出了钳形电流表校准装置计量溯源中通用的计量特性，包括：电流示值误差、纹波系数、失真度、等效安匝线圈匝数误差，并给出参考范围，但所列指标不用于合格性判断，校准时应以被校钳形电流表校准装置说明书或客户要求的技术指标为准。

5、校准条件

列出钳形电流表校准装置校准的环境要求和测量标准及其辅助设备，其中主要用到开合式电流传感器或穿心电流传感器、数字多用表、交直流分流器、功率分析仪和多功能标准源。

6、校准项目和校准方法

列出钳形电流表校准装置的全部校准项目和具体校准方法，校准项目主要包括：电流示值误差、纹波系数、失真度、短期稳定性、等效安匝线圈匝数误差等，每项均给出详细的校准步骤和电路连接图，以及计算公式。

7、校准结果表达

校准数据应按规定的格式和要求做好原始记录(见附录A)，校准后应出具校准证书。测量不确定度的评定与表示应符合JJF1059.1-2012《测量不确定度的评定与表示》中的相关规定。

- 复校时间间隔

送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过一年。

9、附录

规范共有三个附录，以供参考。钳形电流表校准装置校准原始记录；钳形电流表校准装置校准证书（内页）格式；钳形电流表校准装置测量结果不确定度评定示例。

五、规范制定过程

1、接到总局下达的任务，起草单位高度重视，组织相关技术人员成立了《钳形电流表校准装置（线圈）校准规范》编写小组，查阅了我国已有关于钳形电流表校准装置的法律、法规、国家标准和行业标准，进行了认真研究，通过对国内外多家计量院所、生产厂家和产品用户的调研与沟通，在实验的基础上，结合相关标准，于2026年5月底完成初稿。

2、2026年6月至7月，编写小组按照初稿中编写的校准项目和校准方法进行了一系列的实验，对规范中的每一条条款都进行了详细的实验验证，并对实验结果进行分析。结合实验中遇到的实际问题和实验结论，编写小组对该校准规范反复修改，逐步完善，形成《钳形电流表校准装置（线圈）校准规范》征求意见稿。

钳形电流表校准装置（线圈）校准规范编写小组

2026年8月1日