# 《钳形电流表校准装置（线圈）校准规范》

不确定度评定报告

《钳形电流表校准装置（线圈）校准规范》起草小组 2026年8月3日

# 钳形电流表校准装置（线圈）校准规范不确定度评定报告

  - 一、 概述

依据JJF XX-XX《钳形电流表校准装置（线圈）校准规范》，钳形电流表校准装置的校准项目有电流示值误差、纹波系数、失真度、稳定性、等效安匝线圈匝数误差等5项，结合试验数据，本报告对各参数的不同测量方法的校准结果进行详细的不确定度分析评定，以验证校准规范内容的可行性和科学性。

  - 二、被校设备信息

以某钳形电流表校准装置（线圈）为例，详细阐述钳形电流表校准装置（线圈）测量结果的不确定度评定过程，其技术指标见表1。

表1 钳形电流表校准装置（线圈）技术指标

| 功能 | 量程 | 分辨率 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出电流 | 1000A | 0.01A | 0.01% |
| 等效安匝线圈匝数 | 50匝 |  |  |

三、评定依据

JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》；

JJF XX-XX《钳形电流表校准装置（线圈）校准规范》。

  - 四、不确定度分析报告

1、直流电流输出示值误差测量结果的不确定度

1.1  不确定度来源和测量模型

按7.2.3条款方法，用电流传感器和数字多用表校准钳形电流表校准装置的电流输出示值误差，测量模型用公式（1）表示。

(1)

式中：

—— 被校钳形电流表校准装置电流输出示值误差， A；

—— 被校钳形电流表校准装置电流输出示值，A；

—— 数字多用表示值，A或V；

——电流传感器变比。

各不确定度（包括所有分量）之间不相关，不确定度传播律可用公式（2）表示。

(2)

式中：

，,

——被校钳形电流表校准装置电流输出误差的合成标准不确定度，A；

——被校钳形电流表校准装置引入的标准不确定度，A；

——数字多用表引入的标准不确定度，A或V；

——电流传感器引入的标准不确定度。

1.2 标准不确定度来源

1.2.1 的来源

a) 测量重复性引入的不确定度。

1.2.2 的来源

a)数字多用表测量误差引入的不确定度。

b)数字多用表读数分辨力引入的标准不确定度。

1.2.3 的来源

a)电流传感器测量误差引入的不确定度。

1.3 标准不确定度的评定

1.3.1 测量重复性引入的标准不确定度

测量重复性引入的标准不确定度，采用A类方法评定，通过多次重复测量，经计算得到。多次重复测量结果如表2所示。

表2 钳形电流表校准装置直流电流输出测量结果

| 次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果（A） | 999.2 | 999.6 | 999.7 | 999.6 | 999.6 |
| 次 数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果（A） | 999.5 | 999.4 | 999.3 | 999.4 | 999.5 |

平均值                   A

示值误差                Δ= 0.52 A

用贝塞尔公式计算实验标准差，得：

=0.155A

测量重复性引入的标准不确定度为：

0.155A

1.3.2. 数字多用表引入的标准不确定度

1.3.2.1数字多用表测量误差引入的标准不确定度

数字多用表说明书给出，直流电流测量1A电流的最大允许误差为±（15ppm×Read+2.0ppm×Range）=±19×10-6A，按均匀分布计算，数字多用表引入的标准不确定度为：

1.3.3.2 数字多用表分辨力引入的标准不确定度

数字多用表读数分辨率为1×10-5mA,采用B类方法进行评定，区间半宽度为a=5×10-6 mA。按均匀分布计算，数字多用表读数分辨力引入的不确定度为：

3×10-6  mA

1.3.4.3 数字多用表引入的标准不确定度

因远小于，所以数多用表分辨力引入的标准不确定度不予考虑，数字多用表引入的不确定度

==1.1×10-5 mA

1.3.5 电流传感器引入的标准不确定度

电流传感器经上级计量机构溯源，电流测量最大允许误差为±0.01%，按均匀分布计算，测量1000A电流引入的标准不确定度为：

1.4 标准不确定度分量一览表

标准不确定度分量汇总见表3。

表3  直流电流输出校准结果的不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 标准不确定度/A | /mA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性引入 | 1 | 0.155 | 0.155 |
|  | 数字多用表引入 |  | 1.1×10-5 | 0.011 |
|  | 电流传感器引入 |  | 0.058 | 0.058 |

    - 1.5 合成标准不确定度

各不确定度分量之间互不相关，故合成标准不确定度为：

=0.166A

    - 1.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

=0.32A

2、交流电流输出示值误差测量结果的不确定度

同理直流电流输出示值误差测量结果的不确定度评定过程，钳形电流表校准装置（线圈）交流电流输出示值误差测量结果的扩展不确定度为。

- 纹波系数测量结果的不确定度

3.1  不确定度来源和测量模型

按7.2.4条款方法，用电流传感器和数字多用表校准钳形电流表校准装置直流电流输出时纹波系数，测量模型用公式（3）表示。

(3)

式中：

—— 钳形电流表校准装置纹波系数；

IAC—— 数字多用表交流功能示值，A或V。

各不确定度（包括所有分量）之间不相关，不确定度传播律可用公式（4）表示。

(4)

式中：

,

——被校钳形电流表校准装置直流电流输出纹波系数的合成标准不确定度，A；

——数字多用表交流测量引入的标准不确定度，A或V；

——数字多用表直流测量引入的标准不确定度，A或V；

3.2 标准不确定度来源

a) 测量重复性引入的不确定度。

b)数字多用表直流测量误差引入的不确定度。

c)数字多用表交流测量误差引入的不确定度。

3.3 标准不确定度的评定

3.3.1 测量重复性引入的标准不确定度

测量重复性引入的标准不确定度，采用A类方法评定，通过多次重复测量，经计算得到。多次重复测量结果如表4所示。

表4 钳形电流表校准装置直流电流输出纹波系数测量结果

| 次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果（%） | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.24 |
| 次 数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果（%） | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |

平均值

用贝塞尔公式计算实验标准差，得：

=0.022%

测量重复性引入的标准不确定度为：

0.022%

3.3.2数字多用表直流测量误差引入的标准不确定度

数字多用表说明书给出，直流电流测量1A电流的最大允许误差为±（15ppm×Read+2.0ppm×Range）=±19×10-6A，按均匀分布计算，数字多用表引入的标准不确定度为：

3.3.3数字多用表交流测量误差引入的标准不确定度

数字多用表说明书给出，交流电流测量2mA电流的最大允许误差为±（50ppm×Read+5.0ppm×Range）=±1.1×10-4mA，按均匀分布计算，数字多用表引入的标准不确定度为：

3.4 标准不确定度分量一览表

标准不确定度分量汇总见表5。

表5  直流电流输出纹波系数校准结果的不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 标准不确定度 | /mA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性引入 | 1 | 0.022% | 0.022% |
|  | 数字多用表直流测量引入 |  | 1.1×10-5A | 2.2×10-8 |
|  | 数字多用表交流测量引入 |  | 6.4×10-5mA | 6.4×10-8 |

    - 3.5 合成标准不确定度

各不确定度分量之间互不相关，故合成标准不确定度为：

=0.023%

    - 3.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

=0.05%

4失真度测量结果不确定度

4.1  不确定度来源和测量模型

按7.2.5条款方法，用电流传感器和功率分析仪校准钳形电流表校准装置交流电流输出时失真度，测量模型用公式（5）表示。

Do= Dx            (5)

──钳形电流表校准装置失真度，%；

──功率分析仪测得失真度，%。

4.2  标准不确定度评定

标准不确定度u的来源主要有两个方面：一是由测量重复性引起的标准不确定度分量u1，用A类方法进行评定；二是标准器误差引起的不确定度分量u2，用B类方法进行评定。

4.3.1  标准不确定度分量u1

由钳形电流表校准等效安匝线圈输出1000A，频率为50Hz，由失真度测试仪测出其失真度

被检装置10次的读数如表6所示。

表6钳形电流表校准装置交流电流输出失真度测量结果

| 序号 | 读数 |
| --- | --- |
| 1 | 0.0258% |
| 2 | 0.0258% |
| 3 | 0.0260% |
| 4 | 0.0260% |
| 5 | 0.0253% |
| 6 | 0.0256% |
| 7 | 0.0253% |
| 8 | 0.0256% |
| 9 | 0.0254% |
| 10 | 0.0254% |

u2r=0.0003%

4.3.2  由标准器误差引入的标准不确定度分量（B类评定）

失真度测试仪经上级机构校准，给出的扩展不确定度为Urel=1.2%，包含因子k=2。因此，其标准不确定度u2r=0.6%

4.4 标准不确定度汇总表

表7  交流电流输出失真度校准结果的不确定度分量一览表

| 不确定度来源（） | 概率分布 |  | 灵敏系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性u1r | 正态分布 | 1 | 1 | 0.0003% |
| 失真度测试仪u2r | 正态分布 | 1 | -1 | 0.6% |

4.5 合成标准不确定度计算

依照不确定度传播公式可得：ucr=0.6%

4.6 扩展不确定度计算

取 k=2, 则扩展不确定度：Urel=2×ucr =1.2%

5等效安匝线圈匝数误差测量结果不确定度

5.1  不确定度来源和测量模型

按7.2.7条款方法，用电流传感器和数字多用表校准钳形电流表校准装置等效安匝线圈匝数，测量模型用公式（6）表示。

等效安匝线圈匝数的示值误差为Δ可表示为：

(6)

式中：

N——等效安匝线圈实际匝数；

N0——等效安匝线圈标成匝数。

通过交直流标准表测量多功能标准源输出值I0，用同轴分流器（交直流转换标准）测量电流传感器二次输出电流实际值Is，计算出等效安匝线圈实际匝数，用公式（7）表示。

(7)

5.2不确定度传播律：

依照公式：

灵敏系数

，，，，

5.3  标准不确定度评定

标准不确定度u(Δ)的来源主要有两个方面：一是由测量重复性引起的标准不确定度分量ua，用A类方法进行评定；二是标准器最大允许误差引起的不确定度分量u(I)，用B类方法进行评定。

5.3.1  测量重复性引入的标准不确定度u(Isa)

测量重复性引入的标准不确定用A类方法评定。在重复性条件下，用同轴分流器（交直流转换标准）对电流传感器二次输出直流电流进行测量，交直流转换标准5790B读取10次读数，重复性测量结果如表A.1所示，用贝塞尔公式（3）计算实验标准偏差。

(3)

式中：

——重复测量次数;

Isi ——第n次测量的数值，mA;

——n次测量的平均值，mA。

表7 等效安匝线圈匝数重复性测量数据

| 序号 | 读数（mA） | 序号 | 读数（mA） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 249.981 | 6 | 249.984 |
| 2 | 249.987 | 7 | 249.986 |
| 3 | 249.983 | 8 | 249.979 |
| 4 | 249.979 | 9 | 249.984 |
| 5 | 249.985 | 10 | 249.978 |

测得的平均值: = 249.983 mA

单次测量标准偏差: s(Is) = 0.0032 mA

由于在实际工作中取一次测量示值作为测量结果，故相对标准不确定度为：

u(Is) = 0.0013%

5.3.2  由标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量（B类评定）

5.3.2.1 交直流标准表最大允许误差引入的标准不确定度分量u(I0)

9080A交直流标准表经上级溯源符合技术指标要求，直流电流的最大允许误差：

±（0.02%×读数+0.002%×量程），在区间内可认为均匀分布，包含因子k取，相对标准不确定度为:

u(I0) = = 0.013%

5.3.2.2 电流测量系统最大允许误差引入的标准不确定度分量u(Is)

同轴分流器、交直流转换标准组成电流测量系统，需要分别考虑标准器具引入的标准不确定度分量。

TH040同轴分流器经上级溯源符合技术指标要求，直流电流的最大允许误差：±0.002%，在区间内可认为均匀分布，包含因子k取，相对标准不确定度为:

u(Is1) = = 0.0012%

5790B交直流转换标准经上级溯源符合技术指标要求，其交直流转换模式下最大允许误差：±0.0033%，置信概率为99%，k=2.58，相对标准不确定度为:

u(Is2) =  = 0.0013%

由于同轴分流器、交直流转换标准各输入量间不相关，则合成标准不确定度为：

u(Is) = = 0.0018%

5.3.2.3 电流传感器最大允许误差引入的标准不确定度分量u(k0)

RT1000K电流传感器经上级溯源符合技术指标要求，直流电流的最大允许误差：

±0.05%，在区间内可认为均匀分布，包含因子k取，相对标准不确定度为:

u(k0) =  = 0.029%

5.3.2.4 交直流转换标准的分辨力引入的标准不确定度分量u(）

5790B交直流转换标准测量250mA时的分辨力为0.0001mA，取区间半宽度为0.00005mA，设为均匀分布，包含因子k =，相对标准不确定度为:

u (）= = 0.000012%

5.4 标准不确定度汇总表

表8 等效安匝线圈匝数标准不确定度汇总表

| 不确定度来源 | 概率分布 |  | 灵敏系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性u(Isa) | 正态分布 | 1 | 1 | 0.0013% |
| 交直流标准表u(I0) | 均匀分布 |  | -1 | 0.013% |
| 同轴分流器u(Is1) | 均匀分布 |  | 1 | 0.0012% |
| 交直流转换标准u(Is2) | 正态分布 | 2.58 | 1 | 0.0013% |
| 电流传感器u(k0) | 均匀分布 |  | 1 | 0.029% |
| 分辨力u(） | 均匀分布 |  | 1 | 0.00002% |

5.5 合成标准不确定度

考虑到被校测试仪测量的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去。则合成标准不确定度：

= 0.032%

5.6 扩展不确定度计算

取 k=2，则相对扩展不确定度：

Urel == 0.07%