《钳形电流表校准装置（线圈）校准规范》试验报告

在《钳形电流表校准装置（线圈）校准规范》制定过程中，为了合理地确定各校准项目的技术要求及校准方法，我们按照校准规范制定的校准项目和校准方法对校准装置进行了试验。

试验报告一

验证扇形等效安匝线圈分体式钳形电流表校准装置的电流示值误差、纹波系数、失真度、短期稳定性等试验方法的合理性和可行性。

- 实验项目

| 序号 | 实验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 电流示值误差 |
| 3 | 纹波系数 |
| 4 | 失真度 |
| 5 | 短期稳定性 |

- 实验用标准器

| 名称 | 型号/规格 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 数字多用表 | 8588A | 501876942 |
| 电流传感器 | RT2000K | 2024060305-1 |
| 分流器 | A40B | 166962415 |
| 功率分析仪 | WT3000 | 91FC25753 |

- 试验人员

- 梁国鼎，吴彦妮

- 试验过程

根据《钳形电流表校准装置（线圈）校准规范》7.2.1，7.2.3，7.2.4，7.2.5，7.2.6校准方法分别进行试验。

- 试验数据

试验数据记录

| 被校设备：扇形等效安匝线圈分体式钳形电流表校准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流源 | 型号/规格 |  | 5520A |  |  | 线圈 | 型号/规格 | 5500A/COIL |  |
|  | 出厂编号 |  | 9105009 |  |  |  | 出厂编号 | 20081689 |  |
|  | 制造单位 |  | FLUKE |  |  |  | 制造单位 | FLUKE |  |
| 校准环境条件、时间及地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 |  | 20.2℃ |  | 地 点 | 辽宁省计量科学研究院电学所（207） |  |  |  |
| 相对湿度 |  | 47% |  | 时 间 | 2026.07.29 |  |  |  |

- 外观及工作正常性检查

- 外观及工作正常性检查：符合要求

- 电流示值误差

- 2.1直流电流示值误差：

| 量程（A） | 钳形电流表校准装置输出值 |  | 实际值（A） |  | 示值误差（A） | 不确定度Urel k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电流源 输出值（A） | 等效电流 输出值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） |  |  |
| 20A | 3.5 | 175.00 | 0.070000 | 175.00 | 0.00 | 0.1% |
|  | 5 | 250.00 | 0.100001 | 250.00 | 0.00 | 0.1% |
|  | 10 | 500.00 | 0.199992 | 499.98 | 0.02 | 0.1% |
|  | 15 | 750.00 | 0.299971 | 749.93 | 0.07 | 0.1% |
|  | 20 | 1000.0 | 0.399976 | 999.9 | 0.1 | 0.1% |

- 2.2交流电流示值误差（50Hz）：

| 量程（A） | 装置输出值 |  | 实际值（A） |  | 示值误差（A） | 不确定度Urel k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电流源 输出值（A） | 等效电流 输出值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） |  |  |
| 20A | 3.5 | 175.00 | 0.070017 | 175.04 | -0.04 | 0.1% |
|  | 5 | 250.00 | 0.100020 | 250.05 | -0.05 | 0.1% |
|  | 10 | 500.00 | 0.200047 | 500.12 | -0.12 | 0.1% |
|  | 15 | 750.00 | 0.300026 | 750.07 | -0.07 | 0.1% |
|  | 20 | 1000.0 | 0.400000 | 1000.0 | 0.0 | 0.1% |

- 2.2交流电流示值误差（400Hz）：

| 量程（A） | 装置输出值 |  | 实际值（A） |  | 示值误差（A） | 不确定度Urel k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电流源 输出值（A） | 等效电流 输出值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） |  |  |
| 20A | 3.5 | 175.00 | 0.070044 | 175.11 | -0.11 | 0.1% |
|  | 5 | 250.00 | 0.100052 | 250.13 | -0.13 | 0.1% |
|  | 10 | 500.00 | 0.200031 | 500.08 | -0.08 | 0.1% |
|  | 15 | 750.00 | 0.299936 | 749.84 | 0.16 | 0.1% |
|  | 20 | 1000.0 | 0.399928 | 999.8 | 0.2 | 0.1% |

- 纹波系数：

| 量程（A） | 钳形电流表校准装置输出值（A） | 数字多用表 直流读数（V） | 数字多用表 交流读数（V） | 纹波系数（%） | 不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20A | 1000.0 | 0.399976 | 0.000249 | 0.1 | 0.3 |
| 注：数字多用表在100mV量程下读数为0.0751mV，与1V量程下读数有偏差 |  |  |  |  |  |

- 失真度：

| 量程（A） | 钳形电流表校准装置 输出值（A） | 功率分析仪 读数（%） | 不确定度 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50Hz | 1000 | 0.045 | 0.3 |
| 400Hz | 1000 | 0.057 | 0.3 |

- 短期稳定性：

- 直流短期稳定性

| 装置输出值 |  | 实际值最小值（A） |  | 实际值最大值（A） |  | 30s 短期稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流源 输出值（A） | 等效电流 输出值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） |  |
| 20 | 1000.0 | 0.399996 | 1000.0 | 0.400003 | 1000.0 | 0.00% |

- 交流短期稳定性（50Hz）

| 装置输出值 |  | 实际值最小值（A） |  | 实际值最大值（A） |  | 30s 短期稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流源 输出值（A） | 等效电流 输出值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） |  |
| 20 | 1000.0 | 0.399999 | 1000.0 | 0.400048 | 1000.1 | 0.01% |

试验报告二

验证框型非对称等效安匝线圈分体式钳形电流表校准装置的电流示值误差、纹波系数、失真度、短期稳定性等试验方法的合理性和可行性。

- 实验项目

| 序号 | 实验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 电流示值误差 |
| 3 | 纹波系数 |
| 4 | 失真度 |
| 5 | 短期稳定性 |

- 实验用标准器

| 名称 | 型号/规格 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 数字多用表 | 8588A | 501876942 |
| 电流传感器 | RT2000K | 2024060305-1 |
| 分流器 | A40B | 166962415 |
| 功率分析仪 | WT3000 | 91FC25753 |

- 试验人员

- 梁国鼎，吴彦妮

- 试验过程

根据《钳形电流表校准装置（线圈）校准规范》7.2.1，7.2.3，7.2.4，7.2.5，7.2.6校准方法分别进行试验。

- 试验数据

试验数据记录

| 被校设备：框形非对称等效安匝线圈分体式钳形电流表校准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流源 | 型号/规格 |  | 5520A |  |  | 线圈 | 型号/规格 | X10CURRENT COIL |  |
|  | 出厂编号 |  | 9105009 |  |  |  | 出厂编号 | / |  |
|  | 制造单位 |  | FLUKE |  |  |  | 制造单位 | WAVETEK |  |
| 校准环境条件、时间及地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 |  | 20.2℃ |  | 地 点 | 辽宁省计量科学研究院电学所（207） |  |  |  |
| 相对湿度 |  | 47% |  | 时 间 | 2026.07.29 |  |  |  |

- 外观及工作正常性检查

- 外观及工作正常性检查：符合要求

- 电流示值误差

- 2.1直流电流示值误差：

| 量程（A） | 钳形电流表校准装置输出值 |  | 实际值（A） |  | 示值误差（A） | 不确定度Urel k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电流源 输出值（A） | 等效电流 输出值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） |  |  |
| 20A | 3.5 | 175.00 | 0.06998 | 174.95 | 0.05 | 0.1% |
|  | 5 | 250.00 | 0.09998 | 249.95 | 0.05 | 0.1% |
|  | 10 | 500.00 | 0.19995 | 499.88 | 0.12 | 0.1% |
|  | 15 | 750.00 | 0.29993 | 749.83 | 0.17 | 0.1% |
|  | 20 | 1000.0 | 0.39989 | 999.7 | 0.3 | 0.1% |

- 2.2交流电流示值误差（50Hz）：

| 量程（A） | 装置输出值 |  | 实际值（A） |  | 示值误差（A） | 不确定度Urel k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电流源 输出值（A） | 等效电流 输出值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） |  |  |
| 20A | 3.5 | 175.00 | 0.07003 | 175.08 | -0.08 | 0.1% |
|  | 5 | 250.00 | 0.10005 | 250.12 | -0.12 | 0.1% |
|  | 10 | 500.00 | 0.20007 | 500.18 | -0.18 | 0.1% |
|  | 15 | 750.00 | 0.30009 | 750.22 | -0.22 | 0.1% |
|  | 20 | 1000.0 | 0.40352 | 1008.8 | -8.8 | 0.1% |

- 纹波系数：

| 量程（A） | 钳形电流表校准装置输出值（A） | 数字多用表 直流读数（V） | 数字多用表 交流读数（V） | 纹波系数（%） | 不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20A | 1000.0 | 0.39989 | 0.00025 | 0.1 | 0.3 |
| 10A | 500.00 | 0.19995 | 0.00025 | 0.1 |  |
| 注：数字多用表在100mV量程下读数为0.0798mV，与1V量程下读数有偏差 |  |  |  |  |  |

- 失真度：

| 量程（A） | 钳形电流表校准装置 输出值（A） | 功率分析仪 读数（%） | 不确定度 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50Hz | 1000 | 0.055 | 0.3 |

- 短期稳定性：

- 直流短期稳定性

| 装置输出值 |  | 实际值最小值（A） |  | 实际值最大值（A） |  | 30s 短期稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流源 输出值（A） | 等效电流 输出值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） |  |
| 20 | 1000.0 | 0.39985 | 999.6 | 0.39993 | 999.8 | 0.02% |

- 交流短期稳定性（50Hz）

| 装置输出值 |  | 实际值最小值（A） |  | 实际值最大值（A） |  | 30s 短期稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流源 输出值（A） | 等效电流 输出值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） |  |
| 20 | 1000.0 | 0.40348 | 1008.7 | 0.40366 | 1009.2 | 0.05% |

试验报告三

验证一体式体式钳形电流表校准装置的电流示值误差、纹波系数、失真度、短期稳定性等试验方法的合理性和可行性。

- 实验项目

| 序号 | 实验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 电流示值误差 |
| 3 | 纹波系数 |
| 4 | 失真度 |
| 5 | 短期稳定性 |

- 实验用标准器

| 名称 | 型号/规格 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 数字多用表 | 8588A | 501876942 |
| 电流传感器 | RT2000K | 2024060305-1 |
| 分流器 | A40B | 166962415 |
| 功率分析仪 | WT3000 | 91FC25753 |
| 互感器 | BDL-1 | 172376 |

- 试验人员

- 梁国鼎，吴彦妮

- 试验过程

根据《钳形电流表校准装置（线圈）校准规范》7.2.1，7.2.3，7.2.4，7.2.5，7.2.6校准方法分别进行试验。

- 试验数据

试验数据记录

| 被校设备：一体式钳形电流表校准装置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流源 | 型号/规格 |  | JZQ-1 |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  | H18038 |  |  |  |
|  | 制造单位 |  | 武汉龙成 |  |  |  |
| 校准环境条件、时间及地点： |  |  |  |  |  |
| 温 度 |  | 20.5℃ |  | 地 点 | 辽宁省计量科学研究院电学所（206） |
| 相对湿度 |  | 49% |  | 时 间 | 2026.07.29 |

- 外观及工作正常性检查

- 外观及工作正常性检查：符合要求

- 电流示值误差

- 2.1直流电流示值误差：

| 量程（A） | 钳形电流表校准装置输出值 |  | 实际值（A） |  | 示值误差（A） | 不确定度Urel k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电流源 输出值（A） | 等效电流 输出值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） |  |  |
| 20A | 200 | 200.00 | 0.08003 | 200.08 | -0.08 | 0.1% |
|  | 500 | 500.00 | 0.20003 | 500.08 | -0.08 | 0.1% |
|  | 750 | 750.00 | 0.30004 | 750.10 | -0.10 | 0.1% |
|  | 1000 | 1000.0 | 0.40004 | 1000.1 | -0.1 | 0.1% |
|  | 1500 | 1500.0 | 0.60005 | 1500.1 | -0.1 | 0.1% |
|  | 2000 | 2000.0 | 0.80002 | 2000.1 | -0.1 | 0.1% |

- 2.2交流电流示值误差（50Hz）：

| 量程（A） | 装置输出值 |  | 实际值（A） |  | 示值误差（A） | 不确定度Urel k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电流源 输出值（A） | 等效电流 输出值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） |  |  |
| 20A | 200 | 200.00 | 0.080008 | 200.02 | -0.02 | 0.1% |
|  | 500 | 500.00 | 0.19997 | 499.93 | 0.07 | 0.1% |
|  | 750 | 750.00 | 0.30003 | 750.08 | -0.08 | 0.1% |
|  | 1000 | 1000.0 | 0.40002 | 1000.1 | -0.1 | 0.1% |
|  | 1500 | 1500.0 | 0.59988 | 1499.7 | 0.3 | 0.1% |
|  | 2000 | 2000.0 | 0.79976 | 1999.4 | 0.6 | 0.1% |

- 纹波系数：

| 量程（A） | 钳形电流表校准装置输出值（A） | 数字多用表 直流读数（V） | 数字多用表 交流读数（V） | 纹波系数（%） | 不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000A | 1000.0 | 0.40004 | 0.000254 | 0.06 | 0.30 |
|  | 1500.0 | 0.60005 | 0.000278 | 0.05 | 0.30 |
|  | 2000.0 | 0.80002 | 0.000278 | 0.03 | 0.30 |

- 失真度：

| 量程（A） | 钳形电流表校准装置 输出值（A） | 功率分析仪 读数（%） | 不确定度 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 500 | 0.6 | 0.3 |
|  | 1000 | 0.709 | 0.3 |
| 注：互感器为标准器测失真度 |  |  |  |

| 量程（A） | 钳形电流表校准装置 输出值（A） | 功率分析仪 读数（%） | 不确定度 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 1000 | 0.746 | 0.3 |
|  | 1500 | 0.700 | 0.3 |
|  | 2000 | 0.584 |  |
| 注：电流传感器为标准器测失真度 |  |  |  |

- 短期稳定性：

- 直流短期稳定性

| 装置输出值 |  | 实际值最小值（A） |  | 实际值最大值（A） |  | 30s 短期稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流源 输出值（A） | 等效电流 输出值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） |  |
| 20 | 1000.0 | 0.399996 | 1000.0 | 0.400003 | 1000.0 | 0.00% |

- 交流短期稳定性（50Hz）

| 装置输出值 |  | 实际值最小值（A） |  | 实际值最大值（A） |  | 30s 短期稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流源 输出值（A） | 等效电流 输出值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） | 数字多用表 示值（V） | 实际值（A） |  |
| 20 | 1000.0 | 0.399999 | 1000.0 | 0.400048 | 1000.1 | 0.01% |

试验报告四

验证一体式钳形电流表校准装置的电流示值误差、纹波系数、失真度、短期稳定性等试验方法的合理性和可行性。

- 实验项目

| 序号 | 实验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 交流电流示值误差 |
| 4 | 失真度 |
| 5 | 短期稳定性 |

- 实验用标准器

| 名称 | 型号/规格 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 穿心式交直流 I/V 转换标准 | TH0500-2kA | 23071150101 |
| 自动失真分析仪 | HG4136 | 370740120104X |
| 数字多用表 | 8508A | 847847029 |

- 试验人员

董平，耿海平

- 试验过程

根据《钳形电流表校准装置（线圈）校准规范》7.2.1，7.2.3， 7.2.5，7.2.6校准方法分别进行试验。

- 试验数据

试验数据记录

| 被校设备：一体式钳形电流表校准装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号/规格 |  | TD1050 |  |  | 出厂编号 | 1017440401 |  |
| 制造单位 |  | 湖南天恒 |  |  |  |  |  |
| 校准环境条件、时间及地点： |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | 20.6℃ |  | 地 点 | 山西省太原市坞城南路190号3号楼303室 |  |  |
| 相对湿度 | 56% |  | 时 间 | 2026.07.29 |  |  |

- 外观及工作正常性检查

外观及工作正常性检查：符合要求

- 交流电流示值误差

| 量程（A） | 电流源输出值（A） | 实际值（A） | 示值误差（%） | 不确定度 Urel，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000（50Hz） | 200.201 | 200.18 | 0.008 | 0.018% |
|  | 998.87 | 998.53 | 0.034 | 0.018% |
|  | 1997.34 | 1997.02 | 0.016 | 0.018% |
| 200 （400Hz） | 200.41 | 200.50 | -0.042 | 0.018% |
| 250（50Hz） | 247.961 | 247.77 | 0.076 | 0.018% |
| 500（50Hz） | 498.471 | 498.45 | 0.006 | 0.018% |
| 1000（50Hz） | 999.47 | 999.17 | 0.030 | 0.018% |

- 失真度：

| 频率 | 钳形电流表校准装置 输出值（A） | 失真度测试仪 读数（%） | 不确定度Urel，k=2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50Hz | 2000 | 0.531 | 1.2% |

- 短期稳定性：

交流短期稳定性（50Hz）

| 装置输出值 | 实际值最小值（A） | 实际值最大值（A） | 30s 短期稳定性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000A | 1995.94 | 1996.10 | 0.01% |

试验报告六

验证扇形等效安匝线圈分体式钳形电流表校准装置的电流示值误差、纹波系数、失真度、短期稳定性等试验方法的合理性和可行性。

- 实验项目

| 序号 | 实验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 电流示值误差 |
| 3 | 纹波系数 |
| 4 | 失真度 |
| 5 | 短期稳定性 |

- 实验用标准器

| 名称 | 型号/规格 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 钳形电流传感器 | / | / |
| 数字多用表 | 3458A | / |
| 全自动数字失真度测量仪 | ZC4137 | 37160213 |

- 试验人员

李传生

- 试验过程

根据《钳形电流表校准装置（线圈）校准规范》7.2.1，7.2.3，7.2.4，7.2.5，7.2.6校准方法分别进行试验。

- 试验数据

试验数据记录

| 被校设备：扇形等效安匝线圈分体式钳形电流表校准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流源 | 型号/规格 |  | 8100 |  |  | 线圈 | 型号/规格 | 5500A/COIL |  |
|  | 出厂编号 |  | / |  |  |  | 出厂编号 | / |  |
|  | 制造单位 |  | Clark-Hess |  |  |  | 制造单位 | FLUKE |  |
| 校准环境条件、时间及地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 |  | 22℃ |  | 地 点 | 中国计量科学研究院2-206室 |  |  |  |
| 相对湿度 |  | 68% |  | 时 间 | 2026.07.28 |  |  |  |

- 外观及工作正常性检查

外观及工作正常性检查：符合要求

- 电流示值误差

2.1直流电流示值误差：

| 量程（A） | 电流源输出值（A） | 实际值（A） | 示值误差 | 不确定度 Urel，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 99.976 | 99.966 | 0.01% | 0.058% |
|  | 200.02 | 200.00 | 0.01% | 0.058% |
|  | 500.37 | 500.33 | 0.01% | 0.058% |
|  | 800.33 | 800.29 | 0.00% | 0.058% |
|  | 1000.22 | 1000.18 | 0.00% | 0.058% |

2.2交流电流示值误差（50Hz）：

| 量程（A） | 电流源输出值（A） | 实际值（A） | 示值误差 | 不确定度Urel，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 99.911 | 99.881 | 0.030% | 0.058% |
|  | 199.82 | 199.77 | 0.025% | 0.058% |
|  | 499.53 | 499.40 | 0.026% | 0.058% |
|  | 799.20 | 798.96 | 0.030% | 0.058% |
|  | 1000.59 | 1000.23 | 0.036% | 0.058% |

2.2交流电流示值误差（400Hz）：

| 量程（A） | 电流源输出值（A） | 实际值（A） | 示值误差 | 不确定度Urel，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 99.525 | 99.485 | 0.040% | 0.058% |
|  | 199.07 | 198.99 | 0.040% | 0.058% |
|  | 497.65 | 497.42 | 0.046% | 0.058% |
|  | 796.26 | 795.83 | 0.054% | 0.058% |
|  | 995.37 | 994.78 | 0.059% | 0.058% |

- 纹波系数：

| 量程（A） | 钳形电流表校准装置输出值（A） | 数字多用表 直流读数（V） | 数字多用表 交流读数（V） | 纹波系数（%） | 不确定度Urel，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20A | 1000.0 | / | / | 0.06 | 0.3 |

- 失真度：

| 量程（A） | 钳形电流表校准装置 输出值（A） | 失真度测试仪 读数（%） | 不确定度 Urel，k=2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50Hz | 1000.23 | 0.0258 | 1.2% |

- 短期稳定性：

直流短期稳定性

| 装置输出值 |  | 实际值最小值（A） | 实际值最大值（A） | 30s 短期稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流源 输出值（A） | 等效电流 输出值（A） | 实际值（A） | 实际值（A） |  |
| 20 | 1000.0 | 1000.19 | 1000.17 | 0.00% |

交流短期稳定性（50Hz）

| 装置输出值 |  | 实际值最小值（A） | 实际值最大值（A） | 30s 短期稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流源 输出值（A） | 等效电流 输出值（A） | 实际值（A） | 实际值（A） |  |
| 20 | 1000.0 | 1000.21 | 1000.31 | 0.01% |

试验报告七

验证单匝线圈钳形电流表校准装置的直流电流示值误差、纹波系数、短期稳定性等试验方法的合理性和可行性。

- 实验项目

| 序号 | 实验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 电流示值误差 |
| 3 | 纹波系数 |
| 4 | 短期稳定性 |

- 实验用标准器

| 名称 | 型号/规格 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 数字多用表 | 8508A | 124360690 |
| 交直流电流比例标准 | JLB-1 | JZB20015 |
| 交直流标准表 | 9080A | 10026 |

- 试验人员

邓彬、管泽鑫

- 试验过程

根据《钳形电流表校准装置（线圈）校准规范》7.2.1，7.2.2，7.2.3，7.2.4，7.2.6校准方法分别进行试验。

- 试验数据

试验数据记录

| 被校设备：单匝线圈钳形电流表校准装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号/规格：QLB-1 出厂编号:H21006 制造单位: 武汉市龙成测控技术有限公司 |  |  |  |  |
| 校准环境条件、时间及地点： |  |  |  |
| 温 度 | 20.2℃ | 地 点 | 山东省计量科学研究院（国家产业计量园区8304） |
| 相对湿度 | 50% | 时 间 | 2026.07.31 |

- 外观及工作正常性检查

外观及工作正常性检查：符合要求

- 电流示值误差

2.1直流电流示值误差：

| 量程 | 钳形电流表校准装置输出值 | 实际值 |  | 示值误差 | 不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直流电压 读数值 | 电流换算 实际值 |  |  |
| 1000 A | 100.00 A | 50.005 mV | 100.01 A | -0.01 A | 0.01 A |
| 1000 A | 300.00 A | 150.01 mV | 300.02 A | -0.02 A | 0.02 A |
| 1000 A | 500.00 A | 250.01 mV | 500.02 A | -0.03 A | 0.04 A |
| 1000 A | 700.00 A | 350.02 mV | 700.04 A | -0.04 A | 0.05 A |
| 1000 A | 1000.00 A | 500.04 mV | 1000.08 A | -0.08 A | 0.07 A |
| 50 A | 50.000 A | 25.001 mV | 50.002 A | -0.002 A | 0.004 A |
| 100 A | 100.00 A | 50.001 mV | 100.002 A | -0.002 A | 0.007 A |
| 200 A | 200.00 A | 100.016 mV | 200.032 A | -0.032 A | 0.013 A |
| 2000 A | 2000.0 A | 1000.10 mV | 2000.20 A | -0.20 A | 0.13 A |
| 注：交直流电流比例标准二次输出电流变比为2000：1，通过串联标准电阻测量二次输出电流。 |  |  |  |  |  |

- 纹波系数：

| 量程 | 钳形电流表校准装置输出值 | 直流电压 读数值 | 交流电压 读数值 | 纹波系数 | 不确定度Urel (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 A | 2000.0 A | 1000.05 mV | 2.072 mV | 0.21% | 0.23% |

- 短期稳定性：

直流电流输出短期稳定性

| 钳形电流表校准装置 输出值 | 实际值最小值 |  | 实际值最大值 |  | 30s 短期稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直流电压 读数值 | 实际值 | 直流电压 读数值 | 实际值 |  |
| 2000 A | 1000.10 mV | 2000.20 A | 1000.13 mV | 2000.26 A | 0.003% |

试验报告八

验证等效安匝线圈分体式钳形电流表校准装置的等效安匝线圈匝数误差，通过输出交直流电流试验验证方法的合理性和可行性。

- 实验项目

| 序号 | 实验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 输出直流线圈匝数误差 |
| 3 | 输出交流线圈匝数误差 |

- 实验用标准器

| 名称 | 型号/规格 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 电流传感器 | RT1000K | 26071927 |
| 同轴分流器 | TH0400 | 05160282\0118173771 |
| 交直流标准表 | 9080A | 10026 |
| 交直流转换标准 | 5790B | 3603901 |
| 多功能标准源 | 5522A | 4865902 |

- 试验人员

邓 彬、管泽鑫

- 试验过程

根据《钳形电流表校准装置（线圈）校准规范》7.2.1，7.2.7校准方法分别进行试验。

- 试验数据

试验数据记录

| 被校设备：扇形线圈 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号/规格 |  | 5500A/COIL |  |
| 出厂编号 |  | 202201 |  |
| 制造单位 |  | FLUKE |  |
| 温 度 | 20.2℃ | 地 点 | 山东省计量科学研究院（国家产业计量园区8304） |
| 相对湿度 | 50% | 时 间 | 2026.07.29 |

- 外观及工作正常性检查

外观及工作正常性检查：符合要求。

- 等效安匝线圈匝数误差

2.1线圈标称变比示值误差（直流电流输出）

| 线圈标称变比 | 多功能标准源 输出值 | 交直流转换标准显示值 | 线圈实际变比 | 线圈匝数 误差 | 不确定度Urel (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0.20001 A | 4.9998 mA | 49.995 | 0.01% | 0.07% |
| 50 | 0.60003 A | 14.999 mA | 49.995 | 0.01% | 0.07% |
| 50 | 1.00006 A | 25.000 mA | 49.997 | 0.01% | 0.07% |
| 50 | 1.40010 A | 35.001 mA | 49.998 | 0.00% | 0.07% |
| 50 | 2.00017 A | 50.003 mA | 49.999 | 0.00% | 0.07% |
| 50 | 5.9992 A | 149.99 mA | 50.004 | -0.01% | 0.07% |
| 50 | 9.9989 A | 249.99 mA | 50.003 | -0.01% | 0.07% |
| 50 | 13.9987 A | 349.99 mA | 50.004 | -0.01% | 0.07% |
| 50 | 19.9993 A | 500.02 mA | 50.003 | -0.01% | 0.07% |
| 注：电流传感器变比为2000：1，通过同轴分流器、交直流转换标准测量二次输出电流值。 |  |  |  |  |  |

2.2线圈标称变比示值误差（交流电流输出50Hz）

| 线圈标称变比 | 多功能标准源 输出值 | 交直流转换标准显示值 | 线圈实际变比 | 线圈匝数 误差 | 不确定度Urel (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0.20003 A | 4.9997 mA | 49.990 | 0.02% | 0.07% |
| 50 | 0.60023 A | 15.009 mA | 50.009 | -0.02% | 0.07% |
| 50 | 1.00041 A | 25.007 mA | 49.994 | 0.01% | 0.07% |
| 50 | 1.40053 A | 35.008 mA | 49.992 | 0.02% | 0.07% |
| 50 | 2.00090 A | 50.015 mA | 49.993 | 0.01% | 0.07% |
| 50 | 6.0039 A | 150.08 mA | 49.994 | 0.01% | 0.07% |
| 50 | 10.0068 A | 250.14 mA | 49.994 | 0.01% | 0.07% |
| 50 | 14.0084 A | 350.17 mA | 49.994 | 0.01% | 0.07% |
| 50 | 20.0022 A | 499.96 mA | 49.991 | 0.02% | 0.07% |
| 注：电流传感器变比为2000：1，通过同轴分流器、交直流转换标准测量二次输出电流值。 |  |  |  |  |  |

2.3线圈标称变比示值误差（交流电流输出400Hz）

| 线圈标称变比 | 多功能标准源 输出值 | 交直流转换标准显示值 | 线圈实际变比 | 线圈匝数 误差 | 不确定度Urel (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0.20003 A | 4.9985 mA | 49.979 | 0.04% | 0.07% |
| 50 | 0.60033 A | 15.002 mA | 49.980 | 0.04% | 0.07% |
| 50 | 1.00042 A | 25.001 mA | 49.982 | 0.04% | 0.07% |
| 50 | 1.40043 A | 34.997 mA | 49.980 | 0.04% | 0.07% |
| 50 | 2.00014 A | 49.986 mA | 49.982 | 0.04% | 0.07% |
| 50 | 6.0058 A | 150.11 mA | 49.988 | 0.02% | 0.07% |
| 50 | 10.0056 A | 250.07 mA | 49.986 | 0.03% | 0.07% |
| 50 | 14.0032 A | 349.97 mA | 49.985 | 0.03% | 0.07% |
| 50 | 20.0015 A | 499.89 mA | 49.985 | 0.03% | 0.07% |
| 注：电流传感器变比为2000：1，通过同轴分流器、交直流转换标准测量二次输出电流值。 |  |  |  |  |  |