中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××××××

电能表误差在线评估系统评价规范

Evaluation Specification for Online Error Estimation Systems for Electrical Energy Meters

(征求意见稿)

××××××××发布                  ××××××××实施

国家市场监督管理总局 发 布

电能表误差在线评估系统评价规范

Evaluation Specification for Online Error Estimation Systems for Electrical Energy Meters

JJF XXXX-XX

归 口 单 位：全国电磁计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国电磁计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

X X X(起草人所在单位名称)

参加起草人：

X X X(起草人所在单位名称)

目 录

引言	II

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语	1

3.1	电能表误差在线评估算法	1

3.2	电能表误差在线评估系统	1

3.3	电能表误差在线评估算法软件模块	1

3.4	标准测试数据	1

3.5	标准数据组	1

3.6	标准数据集	1

3.7	均方根误差	2

3.8	超差识别率	2

3.9	误判率	2

4	概述	2

5	评价特性	3

5.1	均方根误差	3

5.2	超差识别率和误判率	3

6	通用技术要求	4

6.1	系统描述信息	4

6.2	测试接口	4

7	评价项目和方法	4

7.1	标准数据集	4

7.2	评价项目	4

8	评价证书	6

9	复校时间间隔	7

附录A 误差在线评估算法简介	8

附录B 标准数据集生成方法	11

附录C 评价报告原始记录格式	15

附录D 评价证书内页格式（第2页）	17

附录E 评价证书评价结果页格式（第3页）	18

# 引言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、 JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范是首次制定的国家计量技术规范。

电能表误差在线评估系统评价规范

范围

本规范适用于低压台区电能表误差在线评估系统的评价。

引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 596 安装式交流电能表

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

术语

  - 电能表误差在线评估算法 online error estimation algorithm for electrical energy meters

以电能表运行数据为输入，通过求解根据台区物理特性构建的数学模型，计算出电能表运行误差估计值，并且给出超差判定结论的算法。

  - 电能表误差在线评估系统 online error estimation system for electrical energy meters

使用电能表误差在线评估算法计算电能表运行误差和超差判定结论，并实现结果存储、展示及超差电能表预警等功能的软件系统。

  - 电能表误差在线评估算法软件模块 software module of online error estimation algorithm for electrical energy meters

电能表误差在线评估算法模块是电能表误差在线评估系统的核心软件模块，包括电能表误差在线评估算法的实现程序、运行时使用的所有参数等。

  - 标准测试数据 standard testing data

由仿真方法生成的台区电能表运行数据，可以反映应用场景的特性，并且各个电能表误差具有理论设定值。将标准测试数据输入到电能表误差在线评估系统，通过比较其输出的电能表运行误差估计值与理论设定值，实现对电能表误差在线评估系统计量性能的评价。

  - 标准数据组 standard data group

一个标准数据组由多个标准测试数据组成，其中每个标准测试数据具有相同的应用场景，但有不同的误差理论设定值。

  - 标准数据集 standard dataset

一个标准数据集由多个标准数据组组成，其中的每个标准数据组具有不同的应用场景。

  - 均方根误差 root mean square error（RMSE）

电能表误差在线评估系统输出的各电能表运行误差估计值与标准测试数据中各电能表误差理论设定值之间偏差平方均值的平方根。

  - 超差识别率 out-of-tolerance recognition rate

电能表误差在线评估系统将超差电能表判定为超差的数量占超差电能表总数的比例。

  - 误判率 false positive rate

电能表误差在线评估系统将合格电能表判定为超差电能表的数量占合格电能表总数的比例。

概述

电能表误差在线评估系统（以下简称误差在线评估系统）应用于低压配电台区，典型低压配电台区中测量设备的拓扑结构如图1所示，一个台区中通常由一个总表与若干块分表组成。总表用于计量整个用电台区的总用电，分表分别计量对应用户的用电。根据能量守恒定律，一段时间内台区总输入电能等于台区内各用户用电量与各类损耗的之和，其中损耗包含线路损耗与无法被计量器具直接测量的固定负载造成的损耗。

误差在线评估系统使用电能表误差在线评估算法（以下简称误差在线评估算法），接收电能表运行数据，计算电能表运行误差。根据台区拓扑结构和能量守恒定律，误差在线评估算法建立以电能表运行误差为未知数的线性方程组，通过求解方程组得到电能表运行误差。误差在线评估算法简介见附录A。

图 1低压台区测量设备拓扑结构图

评价特性

均方根误差

均方根误差反映误差在线评估系统在某个应用场景上整体的误差计算偏差。均方根误差定义如式（1）。

|  | RMSE=1nj=1nεj-εj2 | （1） |
| --- | --- | --- |

其中：

εj—误差在线评估系统对于分表j计算得到的误差值，%；

εj—分表j误差的理论设定值，%；

n—应用场景内电能表数量，台。

超差识别率和误判率

超差识别率反映误差在线评估系统对于误差超过给定限值的电能表的识别能力。指定限值±α后，超差识别率Rηα的定义如式（2）。

|  | Rηα=nηNη | （2） |
| --- | --- | --- |

其中：

nη—误差在线评估系统判定为误差超过±α的电能表数量，台；

Nη—应用场景内误差超过±α的电能表数量，台。

误判率反映误差在线评估系统在保证一定超差识别率Rηα前提下，将合格电能表误判为超差电能表的可能性。误差在线评估系统判定为超差的电能表需要人工现场复核，因此误判会带来额外的人工成本。

误判率RFPRα定义如式（3）。

|  | RFPRα=nFNT | （3） |
| --- | --- | --- |

其中：

nF—依据检定规程JJG 596应判定为合格，但误差在线评估系统判定为误差超过±α的电能表数量，台；

NT—应用场景内依据检定规程JJG 596应判定为合格的电能表的数量，台。

被测误差在线评估系统应声明在一定应用场景下，对于误差超过一定限值±α的电能表的超差识别率，以及此时的误判率。比如在某个应用场景下，对于误差超过±3%的电能表具有超过95%的超差识别率，并且此时误判率不超过0.2%。

通用技术要求

系统描述信息

误差在线评估系统应提供如下信息：

—系统名称和版本号

—系统编号

—制造厂名

—误差在线评估算法软件模块版本号，及软件模块的MD5码

—系统适用的应用场景

—超差识别率和误判率

测试接口

误差在线评估系统应提供测试接口，该接口可接收标准数据集，并且输出电能表运行误差估计值及超差判别结论。

评价项目和方法

标准数据集

对误差在线评估系统的评价使用标准数据集。标准数据集由一定算法生成，保证用电负荷数据接近真实场景，并且其中电能表误差具有理论设定值。例如可以使用附录B的算法由真实台区用电数据生成标准数据集。

标准数据集内的所有标准测试数据中由各分表每一基本时段电能测量值构成的矩阵不应是亏秩矩阵。

评价项目

评价项目见表1。

表1 评价项目

| 序号 | 评价项目 | 方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 均方根误差 | 7.2.1 |
| 2 | 超差识别率和误判率 | 7.2.2 |

均方根误差

标准数据集生成方法

使用附录B中的方法生成标准数据集。

标准数据集中应包含不少于3个标准数据组，构造标准数据组所使用的应用场景应包含系统适用的应用场景。

一个标准数据组中应包含不少于20个标准测试数据。

标准测试数据生成时，分表集合中95%以上电能表误差从正态分布N(0, (2%)2)中随机生成，其余电能表误差从均匀分布Uniform(-β, β)中随机生成，β≥5%。总表（包含电流互感器）误差可从均匀分布Uniform(-1%, 1%)随机生成。根据应用场景设置一定的线损值，并设置一定的随机噪声分布。

均方误差计算

对标准数据集中每个标准数据组分别计算均方根误差，计算公式如式（4）。

|  | RMSE=1snk=1sj=1nεkj-εkj2 | （4） |
| --- | --- | --- |

其中：

s—标准数据组中标准测试数据的数量，个；

n—标准测试数据中分表数量，台；

εkj—对于第k个标准测试数据中第j个分表，误差在线评估系统计算的误差值，%；

εkj—第k个标准测试数据中第j个分表误差的理论设定值，%。

超差识别率和误判率

标准数据集生成方法

使用附录B中的方法生成标准数据集。

标准数据集中应包含不少于3个标准数据组，构造标准数据组所使用的应用场景应包含系统描述信息中超差识别率和误判率声明中适用的应用场景。

一个标准数据组中应包含不少于20个标准测试数据。

标准测试数据生成时，首先设置超差电能表数量为p，每台超差电能表误差从-α和α两者中随机选择。其余合格电能表能表的误差可从正态分布N(0, σ2)随机生成。总表（包含电流互感器）误差可从均匀分布Uniform(-1%, 1%)随机生成。根据应用场景设置一定的线损值，并设置一定的随机噪声分布。

超差识别率和误判率的计算

对每个标准数据组分别计算超差识别率和误判率。超差识别率计算公式如式（5），误判率的计算公式如式（6）。

|  | Rηα=nηNη | （5） |
| --- | --- | --- |
|  | RFPRα=nFNT | （6） |

其中：

Nη—标准数据组中误差为-α或α的电能表数量，台；

nη—标准数据组中误差为-α或α的电能表集合中，误差在线评价系统将其识别为超差的电能表数量，台；

NT—标准数据组中合格电能表数量，台；

nF—标准数据组中合格电能表集合中，误差在线评价系统将其识别为超差的电能表数量，台。

评价证书

评价结果应在评价证书上反应，评价证书应至少包括以下信息。

a）标题，如“评价证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行评价的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被评价系统的描述和明确标识；

g）进行评价的日期；

h）对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次评价使用的标准数据集的MD5码；

j) 评价结果说明；

k) 评价证书或报告签发人的签名、职务或等效标识；

l) 评价结果仅对被评价对象有效的声明；

m) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

评价结果原始记录格式见附录C，评价证书内页格式见附录D、评价证书数据页格式见附录E。

复校时间间隔

误差在线评估系统中误差在线评估算法软件模块更新时，或者系统声明了新的能力时，系统需要重新评价。

- 附录A 误差在线评估算法简介

（1）测量数据

总表和分表的电能测量值是电能累计值，即到某一时刻为止电能表的总电能测量值。总表和分表的电能测量值有一定的测量分辨力，通常为0.01 kWh。总表通常安装在互感器二次侧，设其综合倍率为k，则总表电能测量值乘以k为一次侧电能测量值。

设某个真实台区中各分表的累积电能测量值矩阵为Φ，总表的测量值向量为γ，

|  | Φ=ϕ01⋯ϕ0n⋮⋱⋮ϕm1⋯ϕmn, γ=γ0⋮γm | （A.1） |
| --- | --- | --- |

其中：

ϕij—第i个时刻第j块分表的累积电能量测量值，kWh；

γi—第i个时刻总表的累积电能量测量值，kWh；

n—台区分表数量，台。

因为Φ和γ都是电能累积值，为了构建能量守恒方程，需要将相邻时刻的电能值差分，得到每一时段的分表电能测量值矩阵Ψ和总表电能测量值向量λ，可按照公式（A.2）和公式（A.3）处理。

|  | Ψ=ψ11⋯ψ1n⋮⋱⋮ψm1⋯ψmn=-110⋯00-11⋱⋮⋮⋱⋱⋱00⋯0-11m×m+1Φ | （A.2） |
| --- | --- | --- |
|  | λ=λ1λ2⋮λm=-110⋯00-11⋱⋮⋮⋱⋱⋱00⋯0-11m×m+1γ | （A.3） |

（2）方程组构造

根据能量守恒定律，使用Ψ和λ，可构建线性方程组。

设在任意一段时间内，台区总电能输入为E0，各负荷用电为Ei，线路损耗和固定损耗的总和为Eloss，由能量守恒定律，

|  | E0=i=1nEi+Eloss | （A.4） |
| --- | --- | --- |

设这段时间内总表电能测量值为E0'，用kE0'近似台区总输入电能。设这段时间内第j块分表对负荷用电量的测量值为Ej'，其运行误差值为ej，则可知Ej=Ej'1+ej。令1-εj=11+ej，于是式（A.4）可表达为

|  | kE0'=j=1nEj'1-εj+Eloss | （A.5） |
| --- | --- | --- |

对每一时段的总表和分表的测量值应用式（A.5），可得线性方程组：

|  | ψ111-ε1+⋯+ψ1n1-εn=kλ1-ω1ψ211-ε1+⋯+ψ2n1-εn=kλ2-ω2⋮ψm11-ε1+⋯+ψmn1-εn=kλm-ωm | （A.6） |
| --- | --- | --- |

其中：

ψij—第i个时段第j块分表电能测量值，kWh；

λi—第i个时段总表电能测量值，kWh；

ωi—第i个时段线路损耗与固定负载造成的损耗之和，kWh。可采用一定方法给出损耗的估计值。

将上述线性方程组转换为如下矩阵形式：

|  | Ψε=ξ | （A.7） |
| --- | --- | --- |

其中：

|  | ε=ε1ε2⋮εn, ξ=j=1nψ1j-kλ1+ω1j=1nψ2j-kλ2+ω2⋮j=1nψmj-kλm+ωm | （A.8） |
| --- | --- | --- |

求解该方程组，可得ε=(ε1, ε2, …, εn)T，于是可得到e=(e1, e2, …, en)T。

（3）误差在线评估算法应用场景参数

误差在线评估算法的应用场景涉及的参数包括但不限于表A.1。

表A.1 误差在线评估算法应用场景参数

| 序号 | 应用场景参数类型 | 参数名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台区参数 | 电能表数量 | 单位：台 |
|  |  | 户日均用电量平均值 | 单位：kWh/天户 |
|  |  | 线损参数 | 台区线损模型 |
| 2 | 数据参数 | 采集频率 | 单位：次/分钟 |
|  |  | 时间长度 | 单位：天 |
|  |  | 用电行为 | 用电行为模式的描述 |
| 3 | 电能表参数 | 总表综合倍率 | 单位：kW/kW |
|  |  | 总表（包含电流互感器）的最大允许误差 | 单位：%。例如：±1.0% |
|  |  | 总表分辨力 | 单位：kWh |
|  |  | 分表分辨力 | 单位：kWh |

- 附录B 标准数据集生成方法

B.1标准数据集概述

标准数据集由仿真方法生成，可以反映应用场景的特性，并且各个电能表误差具有理论设定值。一个标准数据集由多个标准数据组构成，每个标准数据组由相同用电场景生成。每个标准数据组由多个标准测试数据构成，表达在同一用电场景下对应不同参数的测试数据。

在给定某个真实台区用电数据后，该用电场景下的单个标准测试数据可按照B.2方法生成。

B.2单个标准测试数据生成流程

设某个真实台区中各分表的累积电能测量值矩阵为Φ，总表的测量值向量为γ，

|  | Φ=ϕ01⋯ϕ0n⋮⋱⋮ϕm1⋯ϕmn, γ=γ0⋮γm | （B.1） |
| --- | --- | --- |

其中：

ϕij—第i个时刻第j块分表的累积电能量测量值，kWh；

γi—第i个时刻总表的累积电能量测量值，kWh；

n—台区分表数量，台。

标准测试数据的生成过程分为三步：1）台区各用电负荷用电量数据生成；2）台区总用电数据生成；3）总表和分表测量值生成。

B.2.1台区各用电负荷用电量数据生成

本步骤的目的是由真实台区电能表累积电能值产生用于生成标准测试数据的各时段电能值。

因为真实台区电能表累积电能值是按照示值分辨力量化后的测量值，为了生成接近真实用电负荷的标准测试数据，首先需要提高用电负荷数据的分辨力。之后对前后两个时刻的累积电能值做差分，可得到时段电能值。

（1）提高用电量数据的分辨力

使用式（B.2）由分表累积电能测量值矩阵为Φ得到提高了分辨力负荷用电矩阵Φ，

|  | Φ=Φ+Δ=ϕ01⋯ϕ0n⋮⋱⋮ϕm1⋯ϕmn+δ01⋯δ0n⋮⋱⋮δm1⋯δmn | （B.2） |
| --- | --- | --- |

其中：

δij—均匀分布的随机噪声，kWh；δij∼Uniform-r2,r2，r为分表的电能测量值分辨力。

（2）差分

矩阵Φ是电能累积值，需要对其进行差分得到每个时段的电能测量值。各负荷每个时段电能测量值矩阵Ψ可由式（B.3）计算。

|  | Ψ=ψ11⋯ψ1n⋮⋱⋮ψm1⋯ψmn=-110⋯00-11⋱⋮⋮⋱⋱⋱00⋯0-11m×m+1Φ | （B.3） |
| --- | --- | --- |

由此可以将矩阵Ψ作为台区各负荷每个时段的用电量数据。

B.2.2台区总用电数据生成

（1）各用电负荷用电量总和数据生成

各个时段各用电负荷用电量总和构成的向量ΨΣ可由式（B.4）计算得到，

|  | ΨΣ=Ψ11⋮1 | （B.4） |
| --- | --- | --- |

（2）总输入电能数据生成

设第i个时段内台区总输入电能为Erooti，

|  | Erooti=ψΣi+Elossi | （B.5） |
| --- | --- | --- |

Erooti—时间段i内总输入电能，kWh；

ψΣi—时间段i内各用电负荷用电量总和，kWh；

Elossi—时间段i内的线损电能，kWh。

对于每一时间段i内台区线损采用下式计算：

|  | Elossi≈αiErooti2 | （B.6） |
| --- | --- | --- |

αi—线损系数，1/kWh；并且对于一个台区，设线损系数服从正态分布，αi~N(μα,σα2)。

因此，

|  | Erooti=ψΣi+αiErooti2 | （B.7） |
| --- | --- | --- |

通过解方程可得到该时段的Erooti值。

因此由ΨΣ可得总输入电能向量Eroot=Eroot1, Eroot2, …,ErootmT。

B.2.3总表和分表测量值生成

（1）设定误差得到各时段测量值

设各分表误差理论设定值为ε=ε1, ε2, ...,εnT，则分表的测量值应该为

|  | Ψε=Ψ1+ε1⋯0⋮⋱⋮0⋯1+εn | （B.8） |
| --- | --- | --- |

设总表误差（包含互感器）误差为ε0，令总电能测量值λε=1+ε0Eroot。

（2）随机噪声加入

按照一定的随机分布，生成加在分表测量值和总电能测量值上形式如式（B.9）的噪声矩阵Δψ和噪声向量δλ，其中各元素为随机噪声，单位为%。

|  | Δψ=δ11⋯δ1n⋮⋱⋮δm1⋯δmn, δλ=δ1δ2⋮δm | （B.9） |
| --- | --- | --- |

通过式（B.10）和式（B.11）向分表测量值和总电能测量值加入噪声，其中⊙代表逐元素相乘。

|  | Ψε=Ψε+Ψε⊙Δψ | （B.10） |
| --- | --- | --- |
|  | λε=λε+λε⊙δλ | （B.11） |

（3）总表和分表电能累积值生成及量化

由分表各时段的电能测量值和总电能测量值，由式（B.12）和式（B.13）可得其累积电能测量值，

|  | Φε=100⋯0110⋯0⋮⋮⋱⋱⋮11⋯11m×mΨε | （B.12） |
| --- | --- | --- |
|  | γε=100⋯0110⋯0⋮⋮⋱⋱⋮11⋯11m×mλε | （B.13） |

按照式（B.14）对分表测量值其进行量化，按照式（B.15）对总表测量值除以综合倍率后量化，可得分表和总表测量值Φ'和γ'，其中roundr(·)表示对矩阵和向量中每个元素以r为分辨力做量化操作。

|  | Φ'=roundrΦε | （B.14） |
| --- | --- | --- |
|  | γ'=roundr1kγε | （B.15） |

B.3标准数据集生成方法

用于生成标准测试数据的参数分为两类：场景参数、误差设定参数。场景参数如表A.1所示，误差设定参数包括总表和分表的误差设定值。

一个标准数据组由多个标准测试数据构成，其中所有的标准测试数据有相同的场景参数，但是误差设定参数不同。因此，构造标准数据组时，首先选定一个场景参数，及根据评价需求设定多组误差设定值，根据场景参数及每组误差设定参数，使用B.2生成一个标准测试数据。

一个标准数据集由多个标准数据组构成，每个标准数据组的场景参数不同。因此，构造标准数据集时，选定一组场景参数，对于其中每个场景参数，使用上面构造标准数据组的方法，生成一个标准数据组。

- 附录C 评价报告原始记录格式

电能表误差在线评估系统评价原始记录

证书编号：

| 被评价系统信息： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 委托单位地址 |  |
| 系统名称 |  | 系统编号 |  |
| 版本号 |  | 制造厂名 |  |
| 误差在线评估算法软件模块版本号 |  | 误差在线评估算法软件模块MD5码 |  |
| 系统能力描述 |  |  |  |

| 评价环境信息： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价地点 |  | 评价日期 |  |

| 标准数据集信息： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均方根误差试验标准数据集 | 标准数据集编号 |  | MD5码 |  | 标准数据组数量 |  |
|  | 标准数据组1描述 | 场景描述 |  |  |  |  |
|  |  | 误差设置描述 |  |  |  |  |
|  |  | 标准测试数据数量 |  |  |  |  |
|  | 标准数据组2描述 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 标准数据组n描述 |  |  |  |  |  |

第    页  共    页

| 标准数据集信息： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超差识别率和误判率试验标准数据集 | 标准数据集编号 |  | MD5码 |  | 标准数据组数量 |  |
|  | 标准数据组1描述 | 场景描述 |  |  |  |  |
|  |  | 误差设置描述 |  |  |  |  |
|  |  | 标准测试数据数量 |  |  |  |  |
|  | 标准数据组2描述 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 标准数据组n描述 |  |  |  |  |  |

| 评价结果数据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均方根误差 | 标准数据组1 | RMSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准数据组2 | RMSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准数据组n | RMSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超差识别率和误判率 | 标准数据组1 | Nη |  | nη |  |  | NT |  | nF |  |
|  |  | 超差识别率 |  |  |  |  | 误判率 |  |  |  |
|  | 标准数据组2 | Nη |  | nη |  |  | NT |  | nF |  |
|  |  | 超差识别率 |  |  |  |  | 误判率 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准数据组n | Nη |  | nη |  |  | NT |  | nF |  |
|  |  | 超差识别率 |  |  |  |  | 误判率 |  |  |  |

测试员：                 核验员：              评价日期：    年    月    日

第    页  共    页

- 附录D 评价证书内页格式（第2页）

证书编号 XXXXXX-XXXX 评价机构授权说明. 评价地点：. 标准数据集信息：. 均方根误差试验标准数据集; 标准数据集编号; 标准数据组数量. MD5码. 超差识别率和误判率试验标准数据集; 标准数据集编号; 标准数据组数量. MD5码. 第 页 共 页

- 附录E 评价证书评价结果页格式（第3页）

证书编号 XXXXXX-XXXX 一、被测系统能力描述 二、均方根误差 标准数据组编号; 标准数据组描述. 1. ……. n. 标准数据组编号; RMSE（％）. 1. ……. n. 三、超差识别率和误判率 标准数据组编号; 标准数据组描述. 1. ……. n. 标准数据组编号; 超差识别率（％）; 误判率（％）. 1. ……. n. 第 页 共 页