《电能表误差在线评估系统评价规范》

编制说明

一、任务来源

根据国家市场监督管理总局办公厅关于印发《2026年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划》的通知（市监计量发[2026]63号），由中国计量科学研究院、中国电力科学研究院有限公司、南方电网数字电网集团有限公司作为主要起草单位，广东省计量科学研究院、福建省计量科学研究作为参与起草单位共同承担《电能表误差在线评估系统评价规范》（MTC18-2026-03）的制定工作。归口单位为全国电磁计量技术委员会。

本规范是首次制定的国家计量技术规范。

二、采纳国际建议说明

本规范未采用国际建议。

三、目的意义

电能表误差在线评估系统（以下简称误差在线评估系统）基于台区电能表拓扑结构和能量守恒方程，使用电能表在各时段的测量值序列，建立以电能表误差为变量的方程组，通过求解方程组，实现对电能表误差的在线评估。

该方法广泛应用于对台区电能表持续不间断的误差监控，实现对失准电能表的有效识别，及支撑电能表检定周期的合理延长。目前国内各省电网公司均以使用误差在线评估系统。

误差在线评估系统用于对电能表进行在线误差评估时，其作用相当于一个计量标准器。为了保证该计量标准器计量准确性，需要制定相应的技术规范进行评价。

制定本规范对于保证线评估系统的计量准确性，推动其实际应用及发挥其有效价值，并将误差在线评估系统纳入规范计量管理范围具有重要意义。

四、编制思路和原则

（一）编制思路

本规范从误差在线评估系统的工作原理、技术特点、应用场景出发，考虑到误差在线评估系统的用途和目的，本着科学、务实的原则，提出了一种科学、合理、可操作性强的评价方法。

误差在线评估系统接收电能表运行数据，计算电能表运行误差。为了全面评价误差在线评估系统在各种应用场景下、各种电能表误差情形下误差在线评估系统的计量性能和超差判别能力，本规范采用基于标准数据集的评价方式，关注均方根误差、超差识别率和误判率指标。

（1）标准数据集

具体实践时，本规范使用标准数据集-标准数据组-标准测试数据三层结构。

标准测试数据是评价使用的基本元素，使用一个标准测试数据可对误差在线评估系统进行一次测试。标准测试数据集由仿真方法生成的台区电能表运行数据，可以反映应用场景的特性，并且各个电能表误差具有理论设定值。将标准测试数据输入到电能表误差在线评估系统，比较其输出的电能表运行误差估计值与理论设定值，实现对误差在线评估系统计量性能的评价。

一个标准数据组由多个标准测试数据组成，其中每个标准测试数据具有相同的应用场景，但有不同的误差理论设定值。其目的是在同一应用场景下对误差在线评估系统进行多次测试。

一个标准数据集由多个标准数据组组成，其中的每个标准数据组具有不同的应用场景。其目的是对误差在线评估系统进行多场景测试。

（2）均方根误差、超差识别率和误判率指标

1）均方根误差

均方根误差反映在误差在线评估系统在某个应用场景上整体的误差计算偏差，是误差计算准确度的反映。

2）超差识别率和误判率

超差识别率反映误差在线评估系统对于误差超过给定限值的电能表的识别能力，超差电能表的识别是误差在线评估系统的首要任务。因此需要保证误差在线评估系统的超差识别率达到一定水平之上。

误判率反映误差在线评估系统在保证一定超差识别率前提下，将合格电能表误判为超差电能表的可能性。误差在线评估系统判定为超差的电能表需要人工现场复核，因此误判会带来额外的人工成本。因此需要控制误差在线评估系统的误判率保持在一定水平下。

超差识别率和误判率是互斥的指标，为了实际应用经济性和效益性，误差在线评估系统需要平衡二者。因此，被测系统需要给出其在一定条件下的超差识别率和误判率声明。被规范将参照该声明对被测系统的这两个指标进行评价。

（二）编制原则

本规范依据JJF 1071－2010《国家计量校准规范编写规则》的要求起草完成；其中术语的编写与定义遵循JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》的要求要求。

五、编制过程

编制组从相关规范梳理、系统应用目标和关键指标梳理、标准数据集构造、评价项目设计几方面开展前期工作。

在此基础上编制组通过线上线下会议讨论方式，形成规范征求意见稿。

六、内容说明

6.1关于规范的适用范围

本规范适用于低压台区电能表误差在线评估系统的评价。

6.2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 596 安装式交流电能表，合格电能表最大允许误差限参照其给出。

6.3术语

本节给出了三类术语定义：1）误差在线评估系统相关定义；2）标准数据集相关定义；3）评价指标的定义。

6.4概述

首先介绍了基本原理。误差在线评估系统使用电能表误差在线评估算法（以下简称误差在线评估算法），接收电能表运行数据，计算电能表运行误差。根据台区拓扑结构和能量守恒定律，误差在线评估算法建立以电能表运行误差为未知数的线性方程组，通过求解方程组得到电能表运行误差。

接下来介绍了总表和分表的测量数据。其电能测量值是电能累计值，具有一定的测量分辨力，总表通常安装在互感器二次侧，设其综合倍率为k，则总表电能测量值乘以k为一次侧电能测量值。需要将相邻时刻的电能值差分，得到每一时段的电能测量值。

之后介绍了根据能量守恒定律，以电能表误差为未知数构造线性方程组的方法。

最后给出了误差在线评估算法应用场景参数，包括：1）台区参数；2）数据参数；3）电能表参数。

6.5计量特性

给出了均方根误差、超差识别率和误判率的计算方法。

6.6通用技术要求

（1）系统描述信息要求，规定了被测系统需要提供的信息要求。

（2）测试接口要求，规定了误差在线评估系统应提供测试接口，该接口可接收标准数据集，并且输出电能表运行误差估计值及超差判别结论

6.7评价项目和评价方法

（1）标准数据集

本部分说明了本规范对误差在线评估系统的评价使用标准数据集。

并且规定了标准数据集内的所有标准测试数据中由各分表每一基本时段电能测量值构成的矩阵不应是亏秩矩阵，保证最小二乘解的唯一性。

（2）评价项目

分别对均方根误差、超差识别率和误判率项目的评价，描述了标准数据集的生成方法及结果的计算方法。

6.8评价证书

给出了评价证书中至少包括的信息。

6.9复校时间间隔

误差在线评估系统中误差在线评估算法软件模块更新时，或者系统声明了新的能力时，系统需要重新评价。

6.10附录

附录A给出了一种标准数据集的生成方法，附录B、C、D给出了评价原始记录格式、评价证书内页和数据页格式。

编制工作组

2026年8月7日