《电能表误差在线评估系统评价规范》

试验验证报告

编制工作组

2026年08月

《电能表误差在线评估系统评价规范》试验验证报告

- 试验概述

# 1.1 试验目的

选取某一电能表误差在线评估系统（以下简称：误差在线评估系统）作为试验对象，按评价规范中规定的主要项目进行试验，验证规范中各条款的正确性和可行性。

# 1.2 被测系统能力描述

按照规范要求，被测系统需要对其能力进行描述，具体如下。

场景要求描述：对于台区规模在100台电能表以下、户日均用电量平均值5 kWh ~ 10 kWh、总表综合倍率200以下、采集频率每天96点、数据长度一年以上、总表和分表分表率均为0.01 kWh、总表（包含电流互感器）的最大允许误差为±1.0%。

超差识别率和误判率描述：对于上面描述的场景，对于误差超过±3%的电能表，具有超过90%的超差识别率，并且误判率不超过2.5%。

- 试验结果

2.1 均方根误差

均方根误差试验标准数据集包含3个标准测试数据组，其描述如表1所示。

表1 均方根误差试验标准数据集描述

| 标准数据组1描述 | 场景描述 | 台区电能表数量60块，户日均用电量平均值3.6 kWh，线损系数服从正态分布N(0.013,(0.0013)2)，采集频率每天96点，数据长度一年，总表综合倍率200，总表和分表分表率均为0.01 kWh。 |
| --- | --- | --- |
|  | 误差设置描述 | 95%电能表误差从正态分布N(0, (2%)2)中随机生成，其余电能表误差从均匀分布Uniform(-5%, 5%)中随机生成。 |
|  | 标准测试数据数量 | 20 |
| 标准数据组2描述 | 场景描述 | 台区电能表数量80块，户日均用电量平均值5.1 kWh，线损系数服从正态分布N(0.0069,(0.00069)2)，采集频率每天96点，数据长度一年，总表综合倍率200，总表和分表分表率均为0.01 kWh。 |
|  | 误差设置描述 | 95%电能表误差从正态分布N(0, (2%)2)中随机生成，其余电能表误差从均匀分布Uniform(-5%, 5%)中随机生成。 |
|  | 标准测试数据数量 | 20 |
| 标准数据组3描述 | 场景描述 | 台区电能表数量100块，户日均用电量平均值8.3 kWh，线损系数服从正态分布N(0.0034,(0.00034)2)，采集频率每天96点，数据长度一年，总表综合倍率200，总表和分表分表率均为0.01 kWh。 |
|  | 误差设置描述 | 95%电能表误差从正态分布N(0, (2%)2)中随机生成，其余电能表误差从均匀分布Uniform(-5%, 5%)中随机生成。 |
|  | 标准测试数据数量 | 20 |

注：线损系数定义见规范征求意见稿附录B第12页。

试验结果数据见表2。

表2. 均方根误差试验结果

| 标准数据组编号 | RMSE（％） |
| --- | --- |
| 1 | 0.78 |
| 2 | 0.78 |
| 3 | 0.71 |

2.2 超差识别率和误判率

超差识别率和误判率试验标准数据集包含3个标准测试数据组，其描述如表3所示。

表3 超差识别率和误判率试验标准数据集描述

| 标准数据组1描述 | 场景描述 | 台区电能表数量60块，户日均用电量平均值3.6 kWh，线损系数服从正态分布N(0.013,(0.0013)2)，采集频率每天96点，数据长度一年，总表综合倍率200，总表和分表分表率均为0.01 kWh。 |
| --- | --- | --- |
|  | 误差设置描述 | 设置超差电能表数量10%，每台超差电能表误差-3%和3%两者中随机选择。其余合格电能表能表的误差可从正态分布N(0, (0.5%)2)随机生成。 |
|  | 标准测试数据数量 | 20 |
| 标准数据组2描述 | 场景描述 | 台区电能表数量80块，户日均用电量平均值5.1 kWh，线损系数服从正态分布N(0.0069,(0.00069)2)，采集频率每天96点，数据长度一年，总表综合倍率200，总表和分表分表率均为0.01 kWh。 |
|  | 误差设置描述 | 设置超差电能表数量10%，每台超差电能表误差-3%和3%两者中随机选择。其余合格电能表能表的误差可从正态分布N(0, (0.5%)2)随机生成。 |
|  | 标准测试数据数量 | 20 |
| 标准数据组3描述 | 场景描述 | 台区电能表数量100块，户日均用电量平均值8.3 kWh，线损系数服从正态分布N(0.0034,(0.00034)2)，采集频率每天96点，数据长度一年，总表综合倍率200，总表和分表分表率均为0.01 kWh。 |
|  | 误差设置描述 | 设置超差电能表数量10%，每台超差电能表误差-3%和3%两者中随机选择。其余合格电能表能表的误差可从正态分布N(0, (0.5%)2)随机生成。 |
|  | 标准测试数据数量 | 20 |

注：线损系数定义见规范征求意见稿附录B第12页。

试验结果数据见表4。

表4. 超差识别率和误判率试验结果

| 标准数据组编号 | 超差识别率（％） | 误判率（％） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95.0 | 1.57 |
| 2 | 91.9 | 2.15 |
| 3 | 94.5 | 1.50 |