国家市场监督管理总局

××××-××-××实施

××××-××-××发布

测控一体化闸门流量计在线校准规范

Online calibration specification for measurement and control integrated gate flowmeter

（征求意见稿）

JJF XXXX—20XX

中华人民共和国国家计量技术规范

发布

| 发 布 测控一体化闸门流量计在线校准规范 Online calibration specification for measurement and control integrated gate flowmeter | JJF XXXX—20XX |
| --- | --- |

归 口 单 位 ：全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会

主要起草单位：中国水利水电科学研究院

天津中水科机电技术有限公司

水利部南京水利水文自动化研究所

参加起草单位：宁夏回族自治区水利科学研究院

山东欧标信息科技有限公司

北京华水仪表有限公司

本规范主要起草人：

肖伟华（中国水利水电科学研究院）

李海波（天津中水科机电技术有限公司）

金有杰（水利部南京水利水文自动化研究所）

参加起草人：

杨  志（宁夏回族自治区水利科学研究院）

刘晓龙（天津中水科机电技术有限公司）

张元振（山东欧标信息科技有限公司）

宋  岩（北京华水仪表有限公司）

本规范委托全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会负责解释

目  录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1术语	1

3.2计量单位	2

4 概述	2

4.1测控一体化箱（管）涵式闸门流量计	2

4.2测控一体化堰槽式闸门流量计	4

5 计量特性	5

5.1在线示值误差	5

5.2重复性	5

6 校准条件	5

6.1环境条件	5

6.2测量标准及配套设备	6

7 校准项目和校准方法	6

7.1校准项目	6

7.2校准方法	6

8 校准结果	8

9 复校时间间隔	8

附录A	9

附录B	12

附录C	13

附录D	16

附录E	17

引言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、 JJF 1001《通用计量术语及定义》、 JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性文件。

本规范参考了JJG 643《标准表法流量标准装置》对测量标准计量性能的要求，并结合我国测控一体化闸门流量计的技术水平和使用现状编制而成。

本规范是首次发布。

测控一体化闸门流量计在线校准规范

1 范围

本规范适用于安装在明渠的测控一体化闸门流量计的在线校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 643 标准表法流量标准装置

JJG 1030 超声流量计

JJG 1033 电磁流量计

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1004 流量计量名词术语及定义

GB/T 28714 取水计量技术导则

GB/T 21303 灌溉渠道系统量水规范

ISO 748 液体比重计.明渠液体流量的测量.使用点速度测量的速度面积法(Hydrometry-Measurement of liquid flow in open channels-Velocity area methods using point velocity measurements)

ISO 6416 液体测量-通过超声波传播时间（飞行时间）测量排放方法（Hydrometry-Measurement of discharge by the ultrasonic transit time (time of flight) method）

ISO 13550 水文测定——使用构筑物测量明渠流量——垂直底流闸门和弧形闸门的使用（Hydrometric determinations-Flow measurements in open channels using structures-Use of vertical underflow gates）

ISO 18320 水文测量.明渠液体流量的测量.水位-流量关系的测定（Hydrometry-Measurement of liquid flow in open channels-Determination of the stage-discharge relationship）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

JJG 643、JJG 1033、JJF 1001、JJF 1004界定的，以及下列术语和定义适用于本规范。

3.1术语

3.1.1测控一体化闸门 Integrated measurement and control gate

一种集流量测量与闸门控制于一体，用于明渠流量在线监测与调节的专用设备。

3.1.2.测控一体化闸门流量计 Integrated measurement and control gate flowmeter

将流量计量与闸门启闭结构进行一体化设计，集流量计量、闸门开度控制等功能于一体的闸门流量计，根据测量原理和结构不同，主要分为测控一体化箱（管）涵式闸门流量计和测控一体化堰槽式闸门流量计。

3.1.3测控一体化箱（管）涵式闸门流量计 Integrated measurement and control box culvert gate flowmeter

安装于矩形断面明渠，以闸板垂直升降实现渠道过流控制，以测量声波在流动介质中传播的时间与流速的关系或通过测量导电液体在磁场中的流动所产生的感应电动势计算流量的测控一体化闸门流量计。

3.1.4测控一体化堰槽式闸门流量计Integrated measurement and control weir slot gate flowmeter

安装于明渠，采用堰式溢流过流结构，以闸板垂直升降调节堰顶高度实现渠道过流控制，通过测量上、下游水位依据水力学公式计算流量的设备。

3.1.5测控一体化闸门开度Integrated measurement and control gate opening

测控一体化箱（管）涵式闸门流量计由全闭状态到开启状态通过的距离或测控一体化堰槽式闸门流量计闸板由全关状态（堰顶最高、无溢流过流）向下开启至目标过流位置的垂直行程。

3.2计量单位

瞬时流量：立方米每秒，符号m3/s。

累积流量：立方米，符号m3。

开度 / 液位：米，符号 m。

压力：千帕或兆帕，符号kPa或MPa。

温度：摄氏度，符号℃。

时间：小时、分、秒，符号h、min、s。

4 概述

4.1测控一体化箱（管）涵式闸门流量计

4.1.1结构形式

测控一体化箱（管）涵式闸门通常为箱式设备，由驱动系统、闸板、测流箱、控制设备等组成。

图1 测控一体化箱（管）涵式闸门流量计示意图

4.1.2工作原理

超声箱体式测控一体化箱（管）涵式闸门流量计内部集成多声道阵列超声换能器与水位测量装置。渠道水体流经测流箱体时，阵列超声换能器采用时差法测量水体流速；水位测量装置同步采集测箱（管）涵内的水位，由水位换算出过流断面面积。流量积算仪接收流速、水位传感信号，通过内置流量计算模型求解瞬时流量，并统计累计流量。流量计算见公式(1)。

Q=v×A                            (1)

式中

Q——瞬时/累计流量，m3/s；

v——断面平均流速，m/s；

A——过水断面面积，m2，A=bh；

b——过水断面宽度，m；

h——断面实测液位，m。

注：液位计根据工作原理不同，安装位置也不同。

图2 测控一体化闸门超声测箱示意图

电磁测箱型测控一体化箱（管）涵式闸门流量计，测流箱体内置电极阵列、励磁线圈组件与水位测量装置。流体经过测箱时，励磁绕组与测量电极基于法拉第电磁感应定律测量导电液体在磁场中流动时产生的感应电动势，此电动势与流场内磁场强度以及平均流速都成比例，同时水位测量装置实时测量流体液位高度。信号处理单元接收传感器信号根据相关的数学模型计算出瞬时流量、累积流量等。（见公式1）

注：液位计根据工作原理不同，安装位置也不同。

图3 测控一体化闸门电磁测箱示意图

4.2测控一体化堰槽式闸门流量计

4.2.1结构形式

测控一体化堰槽式闸门流量计主要由外框、闸板、电机、控制设备等组成。

图4 测控一体化堰槽式闸门流量计示意图

4.2.2工作原理

采用顶面溢流方式，依据堰流原理，通过测得的上、下游水位和闸门开度依据水力学原理计算流量，公式如下：

Q= m0B2gH3/2                        （2）

式中：

Q——为堰流流量，m3/s；

B——为过流断面宽度，m；

H——为堰顶全水头，m；

g——重力加速度；

m0——为流量系数（雷伯克（Rehbock），其中，m0=0.403+0.0007/H+0.053H/P）；

P——为堰高，m。

注：其他型式测控一体化闸门流量计在线校准方法均参照本规范。

5 计量特性

5.1在线示值误差

5.1.1液位示值误差

测控一体化闸门流量计的液位最大允许误差取±3 mm。

5.1.2流量相对示值误差

表1给出了推荐的准确度等级及其对应的最大允许误差，适用于流量计在其测量范围（qmin～qmax）内的所有流量点。若采用表1未列出的准确度等级，其最大允许误差宜参照表1中相邻等级的对应关系确定。

表1准确度等级及最大允许误差

| 准确度等级 | 1.5 | （2.0） | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 | ±1.5% | ±2.0% | ±2.5% | ±4.0% | ±5.0% | ±10.0% |
| 注：括号内的准确度等级不推荐采用。 |  |  |  |  |  |  |

5.2重复性

测控一体化闸门流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3。

6 校准条件

6.1环境条件

环境条件一般应满足：

校准介质：水

环境温度：（－10～40）℃；

相对湿度：（35～85）%RH；

大气压力：（80～106）kPa；

渠道底部淤积和水体含沙量，未改变被测流量计有效过水断面及水流流态，可保障闸门流量计持续稳定开展测流作业；

外界磁场应小到对流量计的影响可忽略不计；

机械振动和噪声应小到对流量计的影响可忽略不计；

校准场地操作空间充足，供电、接地、防护设施符合现场安全作业规定。

6.2测量标准及配套设备

6.2.1标准器准备工作

现场测量采用流速面积法开展，一般选用明渠多声道时差法超声流量计或同等性能的其它流速计量器具，主标准器需持有有效、可溯源至国家计量基准/社会公用计量标准的检定或校准证书，明渠多声道超声流量计相关参数参照附录D。

表2 测控一体化闸门流量计的标准装置

| 序号 | 设备名称 | 准确度等级 / 最大允许误差 / 不确定度 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渠道超声流量计 | 0.5级 | 测量渠道流量，作为流量标准。 |
| 2 | 液位计 | Ⅰ级 | 测量水位，作为液位标准。 |
| 3 | 几何测量工具 | 钢卷尺满足II级,手持式激光测距仪满足2级 | 测量闸门开度、渠道断面尺寸及标准器安装位置。 |

7 校准项目和校准方法

7.1校准项目

表3  校准项目一览表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 液位示值误差 |
| 2 | 流量相对示值误差 |

7.2校准方法

7.2.1 在线校准准备工作

a) 核查被校设备全部核心参数，完整记录至校准原始记录：设备型号规格、流量测量范围、流量系数、闸门全行程开度范围、安装位置；堰槽类额外记录闸门几何尺寸、过流宽度、流量计算公式；管涵类额外记录声道参数。读取并记录设备当前流量特征系数，导出留存校准前历史运行数据；完成设备初始化，清零累积流量。

b) 检查闸门安装状态：堰槽设备核查闸门安装水平度、侧壁垂直度，所有闸门结构满足设计指标要求。

c) 全面检查设备内置各功能单元，全程无故障报警、无数据异常跳变：液位采集单元、流速测量单元、流量积算单元、通信传输单元。

d) 全面清理闸前、闸后上下游渠道内杂物与淤积，保证过流通道顺畅无遮挡，稳定流场、堰流流态。水体泥沙与传感器清理：检测校准断面水体含沙量，清理闸前、闸底淤积泥沙；清除超声换能器、电磁电极表面附着泥沙，避免泥沙遮挡、干扰测量信号采集。

e) 明确设备全量程闸门开度区间，确定最小流量、最大流量对应的闸门开度范围。

7.2.2 标准器安装

校准工作开展前应参照本规范附录E中标准器及配套设备的安装技术要求完成现场布设，标准计量器具通常设置于被测测控一体化闸门流量计的下游侧，选定水流经充分整流后流态平稳的渠段作为比对校准断面。

7.2.3 液位示值误差

在水面稳定的条件下，根据被校液位测量装置的实际测量范围，选择不少于5个液位校准点。校准点宜包括测量范围的0%、25%、50%、75%和90%附近位置，也可根据现场实际水位条件选择均匀分布且具有代表性的液位点。

待水位稳定后，同时读取标准液位计示值 Hs和被校流量计液位示值 Hx。每个液位点连续读取3次，取其算术平均值作为该液位点的测量结果。

7.2.4 流量示值误差

被校流量计应在其实际使用流量范围内进行校准。校准期间，标准流量测量断面与被校闸门之间不应存在分流、汇流、取水、排水或明显渗漏。

调节至目标校准工况后，应待流量和水位稳定后再进行测量，同一校准工况下，液位变化不超过20 mm。

7.2.4.1流量校准

a）校准闸门流量计的开度原则上选取20%、40%、70%和100%。受现场来水或运行条件限制时，可选择其他具有代表性的开度，但校准开度不应少于3个，并应覆盖常用开度及接近最小流量和最大流量的运行工况。

b）每一个开度下，流量范围选取以下流量点：qmin、0.2qmax、0.4qmax、qmax或根据实际使用适当的校准点。现场流量不能独立调节时，可通过不同闸门开度与自然来水条件组合形成校准工况，全部有效校准工况不应少于5个，并应尽可能覆盖被校流量计的实际使用流量范围。

c）待上游水位稳定后，开始检测，记录标准流量计和被检流量计在相同校准时间内的累积流量Qm和Qi，完成一次测量；

d）每个校准工况应独立测量3次，每次连续测量时间不应少于5 min。低流量或累积流量分辨力对测量结果影响较大时，应延长测量时间。

e）完成一个校准工况后，依次调节至其他闸门开度或流量点，重复上述操作。不能连续获得全部校准工况时，可在不同来水时段分次完成校准，但每次校准前均应复核标准器和被校流量计的安装、参数及运行状态。

7.2.4.2 流量相对示值误差

Ei=Qi-QmQm×100%                            (3)

式中：

Ei—第i次测量流量相对示值误差，%；

Qi—第i次测量被测流量计的累计流量，m3；

Qm—第i次测量主标准流量计的累计流量，m3；

7.2.4.3重复性

根据示值误差的校准结果，测控一体化闸门流量计各校准点的重复性按公式（6）计算：

Er=1n-1i=1nEi-E212                     (4)

式中：

Er——重复性，%；

Ei——第i次测量流量相对示值误差，%；

E——n次测量流量相对示值误差的平均值，%；

8 校准结果

校准完成后，按照本规范给出校准结果，校准记录和校准证书格式见附录A和附录B。

9 复校时间间隔

复校时间间隔由被校流量计的使用工况条件等因素综合确定，建议每 1 年开展一次校准；若长期测量高含沙水流，应结合现场实际运行条件适当缩短复校间隔。

附录A

测控一体化箱（管）涵式闸门流量计在线校准记录参考格式

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  | 型号/规格 |  |  |  |  |
| 制造厂 |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
| 测量介质 |  | 流量范围 |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | 环境湿度 |  |  |  |  |
| 大气压力 |  | 校准地点 |  |  |  |  |
| 二、校准主要标准器 |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称 |  |  |  | 仪器编号 |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  | 测量范围 |  |  |
| 准确度等级/最大允许误差/扩展不确定度 |  |  |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 三、在线校准工况 |  |  |  |  |  |  |
| （1）液位示值误差 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 液位计示值m | 标准值m |  |  | 液位示值误差m |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 四、流量示值误差. 流量点 m3/s; 流量计示值m3/s; 标准流量示值m3/s; 液位m; 相对示值误差%; 相对示值误差平均值%. 初值; 终值; 示值; 初值; 终值; 示值. （3）校准结果. 流量 （m3/s）; 示值误差（%）; 重复性（%）. |

校准员：                       核验员：                      校准日期：

测控一体化堰槽式闸门流量计在线校准记录参考格式

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  | 型号/规格 |  |  |  |  |
| 制造厂 |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
| 测量介质 |  | 流量范围 |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | 环境湿度 |  |  |  |  |
| 大气压力 |  | 校准地点 |  |  |  |  |
| 二、校准主要标准器 |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称 |  |  |  | 仪器编号 |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  | 测量范围 |  |  |
| 准确度等级/最大允许误差/扩展不确定度 |  |  |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 三、在线校准工况 |  |  |  |  |  |  |
| （1）液位示值误差 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 液位计示值m | 标准值m |  |  | 液位示值误差m |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 四、流量示值误差. 流量点 m3/s; 流量计示值m3/s; 标准流量示值m3/s; 液位m; 相对示值误差%; 相对示值误差平均值%. 初值; 终值; 示值; 初值; 终值; 示值. （3）校准结果. 流量 （m3/s）; 示值误差（%）; 重复性（%）. |

校准员：                       核验员：                      校准日期：

附录B

校准证书（内页）参考格式

1. 环境温度：________________

2. 工作介质：________________

3. 流量点：__________________

4. 闸门开度：________________

5. 校准结果：

| 序号 | 流量点（m3/s） | 示值误差（%） | 重复性（%） | 测量结果的相对扩展不缺定度Urel（%），(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

6. 流量计示值误差：___________________%

7. 流量计重复性：_____________________%

8. 测量结果的扩展不确定度：Urel=_______%，(k=2)

9. 复校时间间隔建议：_______年

附录C

测控一体化闸门流量计示值误差不确定度评定示例

C1 测量原理

使用明渠流量标准装置测量闸门流量计的示值误差。调节流量至校准点，设置好闸门流量计的开度，待上游水位稳定后，记录在校准时间t内标准流量计的累积流量Q0和被检闸门流量计的累积流量Q1，Q1-Q0即为该闸门流量计的相对示值误差。

C2 测量模型

δ=Q1-Q0                        (C.1)

式中：

δ—被校闸门流量计的示值误差，m3/s；

Q0—标准流量计在时间t内的累积流量，m3/s；

Q1—闸门流量计在时间t内的累积流量，m3/s。

C3 方差和传播系数

依方程：

uc2δ=i=1n∂f∂xi2u2(xi)                 (C.2)

得：

uc2δ=c₁²u²(Q₁)+c32u²(Q₀)               (C.3)

求灵敏系数得ci:

ci=∂δ∂xi                        (C.4)

得：c1=−c0=1

C4 各分量标准不确定度计算

C4.1标准不确定一览表

| 标准不确定度分量u(x₁) | 不确定度来源 | 分布类型 | 置信因子k | 标准不确定度(g) | 灵敏系数ci | 分量贡献值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u(Q₁) | 被校闸门流量计测量重复性 |  | - | 0.47% | 1 | 0.47% |
| u(Q₀) | 标准装置误差 | 均匀分布 | 3 | 0.29% | -1 | 0.29% |
| Urel=1.11%（k=2） |  |  |  |  |  |  |

C4.2分项评定

C4.2.1被校闸门流量计重复性引入的相对标准不确定度u(Q1):

校准流量点为100 m³/h，闸门流量计开度为25 cm，连续测量10次，测量示值误差结果如下：（δ= Q1-Q0）

| 被校闸门流量计绝对示值误差（m³/s）δ= Q1-Q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均误差（m³/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 示值误差δ（m³/s） | -2.00 | -1.00 | -3.00 | -1.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 |

根据公式，单次测量的实验标准偏差为：

s=i=1nδi-δ2n(n-1)=0.816 m³/s                  (C.5)

实际检定过程中，每个检定点检定次数为3次，则重复性引入的相对标准不确定度为：

u=Q1=sq×3=0.816 m3/s100L/s×3=0.4714%            (C.6)

C4.2.2 标准装置引入的相对标准不确定度u(Q0):

标准装置的不确定度主要由主标准器超声流量计引入，超声流量计的精度 等级查证书为0.5级，则标准装置引入的标准不确定度为：

uQ0=0.5%3=0.2887%                  (C.7)

C5 合成相对标准不确定度

uc=u2Q1+u2Q0

=（0.4714%）2+（0.2887%）2=0.5528%      (C.8)

C6 相对扩展不确定度

测量结果服从正态分布，取置信因子k=2，则：

Urel=uc×k=0.5528%×2=1.11%            (C.9)

C7 测量结果的报告

闸门流量计在100 m³/h 校准流量点下，相对示值误差为-2.00 m³，相对扩展不确定度 Urel=1.11%，k=2。

附录D

主标准器的选型和安装准备

D.1 标准器选型

D.1.1 采用明渠超声流量计为主标准器，应满足以下技术要求：

a) 流量测量范围应完全覆盖被校表全量程，测量结果的扩展不确定度Urel不大于被校表最大允许误差绝对值的 1/3 (k=2)；

b) 支持 1～10 声道可配置，内置同步水位测量单元，水位分辨力≤3mm，准确度等级不低于 Ⅰ 级；

c) 防护等级不低于 IP67，适配野外明渠工况，具备累积流量计量、数据掉电存储、RS485 / 无线数据输出功能。

d) 确认主标准器在有效计量溯源周期内，具备法定计量技术机构出具的校准 / 检定证书。

D.1.2配套设备安装准备

a) 辅助标准液位计：可选用雷达液位计、压力式液位计，超声波液位计，分辨力≤1mm，准确度等级不低于 Ⅱ 级，配套稳固安装三脚架 / 悬臂梁；

b) 安装辅材：水平仪、垂直仪、扭矩扳手、防水接头、屏蔽信号线缆、12V/100Ah 备用电源、水域安全防护装备；

c) 辅助工具：钢卷尺、测深杆、泥沙清洁工具、渠道边坡锚固装置；

d) 现场通电完成设备自检：完成声道采集通道、信号处理单元、伺服驱动机构、通信模块的功能测试，确认无故障、无信号异常。

e) 液位计专用安装支架：稳固的三脚架、悬臂梁或固定式安装支架，确保液位计安装后无晃动、无遮挡，可垂直对准堰前水位监测点；

f) 安装辅材：水平仪、钢卷尺、扭矩扳手、防水接头、屏蔽信号线缆、12V 备用电源、水域安全防护装备；

g) 现场通电完成设备自检：标准液位计完成零点校准、量程调试，确认数据采集、通信功能正常；流量标准器完成声道采集、信号处理、驱动机构空载调试，确认设备运行正常。

附录E

标准器及配套设备的安装

E.1 一般要求

a）在线校准采用的标准器及配套设备一般包括标准流量计、标准液位计、渠道断面几何尺寸测量工具、数据采集装置以及安装支架等。

b）标准器的安装不得影响被校测控一体化闸门流量计的正常启闭，不得明显改变渠道原有过流断面和流态，不得对被校流量计的液位、流速及流量测量产生附加影响。

c）标准器安装前，应对安装渠段进行现场勘查，记录渠道断面形式、渠宽、水深、边坡坡度、渠底高程、流速范围、泥沙淤积、杂草及漂浮物等情况。应清除标准测量断面及其附近影响测量的淤积物、杂草、漂浮物和其他障碍物。清理工作不得改变渠道原有设计断面；确实改变断面时，应重新测量断面几何尺寸。

d）标准器应在有效计量溯源周期内使用。安装前应核查标准器外观、供电、通信、数据存储、液位采集和各流速测量通道的工作状态，确认无故障报警和异常数据后方可安装。

E.2 标准流量测量断面的选择

a）标准流量测量断面应设置在被校闸门流量计所在渠道的同一连续过流渠段内。标准流量测量断面与被校闸门之间不应存在支渠进出水口、排水口、取水口、泄漏点、溢流口以及其他导致流量发生变化的设施。

b）标准流量测量断面宜优先设置在被校闸门流量计下游流态相对稳定的渠段，应避开闸门出流形成的射流、跌水、回流、气泡及强紊流区域。

E.3 明渠超声流量计安装

E.3.1 安装框架组装

根据渠道宽度调整标准流量计横向支撑梁或伸缩支撑机构，使两侧立柱分别固定于渠道两侧。标准流量测量断面应尽可能与渠道平均流向垂直。两侧立柱应位于同一横断面内，安装后不得发生明显倾斜、位移或晃动。

采用水平仪和垂直仪检查安装框架，横向支撑梁的水平偏差和两侧立柱的垂直偏差均应控制在标准器使用说明书规定的范围内；使用说明书未规定时，安装角度偏差宜不超过±1°。

渠道边坡松软、坡度较大或水流冲击可能引起安装框架移动时，应采用地脚、拉索、锚杆或其他可靠方式进行辅助固定。

图5立柱定位与框架组装示意图

E.3.2 换能器安装位置确定

应根据渠道宽度、校准水深范围、流速分布及标准器声道数量确定换能器安装高度。

换能器声道布置应覆盖校准期间的有效过水深度。最低声道应避开渠底淤积层和推移质影响区域；最高声道在最低校准水位时仍应满足换能器有效淹没和正常测量要求。

采用模块化孔阵安装时，相邻安装孔中心间距宜为5 cm的整数倍。各声道在垂直方向上宜均匀布置；需要采用非均匀声道布置时，应按照标准器规定的流速积分模型进行设置。

E.3.3 换能器对正

同一声道的发射换能器和接收换能器应相互对应，其安装高程偏差应小于1 cm。

换能器探头测量面应正对对侧对应换能器，声波传播路径内不得有立柱、支架、杂草、漂浮物以及其他遮挡物。

换能器应安装牢固，探头测量面不得附着泥沙、气泡或其他影响声波传播的物质。安装完成后，应复核每一声道的声程长度、安装角度及换能器高程。

E.3.4 渠道断面参数测量

安装完成后，应测量并记录标准流量测量断面的下列参数：

a）渠底宽度和水面宽度；

b）左右边坡坡度；

c）渠底及边坡形状；

d）各声道换能器安装高程；

e）各声道声程长度及声道夹角；

f）标准液位计零点与渠底基准面的高程差。

断面几何参数应输入标准流量计的数据处理单元，并与现场原始测量记录进行核对。

E.4 标准液位计安装

采用悬臂梁或三脚架安装支架，支架应牢固可靠。探头测量面应垂直于水面，安装高度应覆盖全部测量量程；液位计安装点应与被校闸门液位监测断面处于同一渠段、同一高程基准，完成零点校准后确认数据采集稳定。

做好线缆防水密封，接入数据采集单元，通电完成零点校准，确认水位采集数据稳定、无异常跳动。

E.5 安装后最终确认

逐项复核标准液位计安装位置、安装垂直度，以及与被校设备水位监测点的高程差，各项指标均应满足安装要求；通水试运行，确认标准装置采集数据平稳，支架无晃动、探头无遮挡，且安装结构不得干扰闸门启闭及渠道正常过流，满足上述条件后方可开展校准工作。

E.6 标准器使用与维护通用要求

a） 每次现场校准前，应对标准器进行全面的外观、功能、性能检查，确认设备状态正常后方可开展校准工作。

b) 应避免在高流速（＞2m/s）、暴雨、大风等恶劣工况下开展设备安装与校准工作，确保人员与设备安全。

c) 校准工作完成后，应及时清洁标准器设备表面的泥沙、杂物，检查防水密封件、连接件、线缆的完好性，设备断电后妥善存放。

d) 标准器应定期送至有法定资质的计量技术机构进行量值溯源，校准周期不宜超过12个月，保证其量值准确、可追溯。