国家计量技术规范

《测控一体化闸门流量计在线校准规范》

编制说明

| 主要起草单位： | 中国水利水电科学研究院 |
| --- | --- |
|  | 天津水科机电有限公司 |
|  | 水利部南京水利水文自动化研究所 |
| 参加起草单位： | 宁夏回族自治区水利科学研究院 |
|  | 中铁云南建设投资有限公司 |
|  | 开封开流仪表有限公司 |
|  | 山东欧标信息科技有限公司 |

二〇二六年七月

一、任务来源

根据国家市场监督管理总局办公厅文件市监计量发〔2025〕45号“市场监管总局办公厅关于印发2025年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知”，下达JJG XXXX—20XX《测控一体化闸门流量计在线校准规范》制定计划（计划项目编号：MTC36/SC2－2025－01）。本规范由中国水利水电科学研究院、天津水科机电有限公司、水利部南京水利水文自动化研究所作为主要起草单位；宁夏回族自治区水利科学研究院、中铁云南建设投资有限公司、开封开流仪表有限公司、山东欧标信息科技有限公司等单位共同承担编制任务。

二、立项必要性

测控一体化闸门流量计通过集成闸门启闭、水位测量、流量测量、数据采集与控制等多种技术，实现了对灌区水资源较为精准的控制和计量，具有结构强度高、密封性好、启闭灵活、智能化控制等特点，目前已广泛应用于我国现代化灌区示范项目。测控一体化闸门流量计主要包括箱（管）涵流量计和堰槽式流量计等类型，是灌区取用水计量、配水调度和用水管理的重要计量器具。

当前，测控一体化闸门流量计在出厂前通常经过标准试验台检定或校准，可在实验室条件下达到较高精度。但投入使用后，实际渠道布置、水流状态、泥沙含量、淤积情况、安装条件和运行工况等因素与实验室存在明显差异，流量计实测结果的误差及其长期稳定性难以准确评价。由于缺乏统一的国家计量技术规范，行业内难以依据统一标准开展产品质量监督、检定和量值溯源评价，影响水量计量数据的法制性、权威性和可比性。

目前，国内已发布的地方计量技术规范《测控一体化板闸流量计校准规范》（JJF（宁）10-2021）和《测控一体化槽闸流量计校准规范》（JJF（宁）11-2021）主要适用于将测控一体化箱（管）涵流量计或堰槽式流量计拆卸后在实验室进行校准。该方式不仅增加应用单位工作量，也与现场应用场景存在差异，不能完全满足投入运行后对实际应用精度评价的需要。因此，制定《测控一体化闸门流量计在线校准规范》，统一其计量性能要求、检定条件、检定项目和检定方法，对规范水量计量仪器仪表的检定工作、获得准确可靠的水量计量数据、支撑灌区精细化和精准化管理、推动以量价为基础的水利改革具有重要意义。

三、编制依据和原则

本规范编制过程中，坚持科学性、适用性、可操作性和协调一致性原则，在充分调研测控一体化闸门流量计产品现状、应用场景和试验验证数据的基础上，结合明渠流量计量特点确定主要技术内容。

1. 编制原则如下：

（1）参照国家相关计量检定规程、计量技术规范、国家标准和相关国际标准，尽量与现行标准体系保持协调一致，保证规范的先进性和可行性。

（2）在检定用装置和配套设备的选择上，兼顾仪器设备的先进性、可靠性、经济性和现场使用便捷性。

（3）在检定方法设计上，既保证准确度等级、示值误差、重复性、水深测量等主要技术指标得到有效检定，又力求流程清晰、经济适用、操作方便。

（4）充分考虑测控一体化闸门流量计在明渠、自由水面、水位波动和低流速等复杂工况下的应用特点，突出检定方法对实际运行工况的适应性。

2. 主要技术依据如下：

JJG 643 标准表法流量标准装置

JJG 1030 超声流量计

JJG 1033 电磁流量计

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1004 流量计量名词术语及定义

GB/T 21303 灌溉渠道系统量水规范

GB/T 28714 取水计量技术导则

GB/T 21303-2017灌溉渠道系统量水规范

ISO 748水文测量——明渠液体流量测量 点流速测量的流速面积法(Hydrometry-Measurement of liquid flow in open channels-Velocity area methods using point velocity measurements)

ISO 6416 水文测量——超声波传输时间法（飞行时间）测量流量（Hydrometry-Measurement of discharge by the ultrasonic transit time (time of flight) method）

ISO 13550水文测定——明渠流量测量垂直底流闸门和弧形闸门的使用（Hydrometric determinations-Flow measurements in open channels using structures-Use of vertical underflow gates）

ISO 18320水文测量——明渠液体流量测量 水位-流量关系的确定（Hydrometry-Measurement of liquid flow in open channels-Determination of the stage-discharge relationship）

四、 编制过程

2025年6月6日，开展技术调研和研讨，收集相关资料，编制标准大纲。

2025年6月16日，起草小组召开了第一次工作组会议，就标准编制原则、标准大纲等进行了讨论。

2025年6月24日～2025年6月26，起草小组赴新疆多个灌区开展调研、试验数据收集和分析工作。

2025年7月18日，完成标准工作大纲和标准初稿；7月22日，起草小组在北京召开《测控一体化闸门流量计在线校准规范》标准编制工作大纲审查会议，对标准工作大纲及初稿进行了审查。

2025年7月30日，起草小组召开第二次工作组会议，针对标准初稿内容逐章逐条深入讨论，提出修改意见，进一步细化准确度等级及最大允许误差，完善附录相关要求。

2025年8月～2025年10月，开展仪表制造商厂家调研、试验数据收集和分析工作，完成《测控一体化闸门流量计在线校准规范》试验验证报告和不确定度分析报告初稿。

2025年8月25日，召开厂家咨询会，征求意见。

2025年9月，设计试验方案，并做好试验前准备工作。

2025年10月10日~11日，开展试验验证工作，按照检定规程流程要求，在河北对多台不同准确度等级、不同量程的测控一体化闸门进行试验室检定验证。并对试验验证报告和不确定度分析报告进行完善。

2025年11月12日，起草小组参加“中国第二届计量仪器装备展”与会期间调研测控一体化闸门生产技术与实际应用研讨，吸收接纳国内计量仪器发展前沿技术，对《测控一体化闸门流量计在线校准规范》不确定度分析报告修改。

2025年11月14日，召开专家咨询会，对试验验证报告和不确定度分析报告进行评审，提出修改意见。

2025年12月4日～2025年12月6日， 起草小组赴宁夏多个灌区开展调研、试验数据收集和分析工作。

2025年12月9日～2025年12月12日，根据专家意见，制定补充试验方案，在河北开展补充试验，并修改完善试验验证报告和不确定度分析报告。

2026年1月9日，起草小组召开第四次工作组会议，就会议提出的意见逐条进行分析，并修改规范。

2026年4月9日～2026年4月10日，参加审查会，对检定规程、试验报告、不确定度报告等报审材料进行审查并提出修改意见。

2026年5月～2026年6月，根据专家意见，制定补充试验方案。

2026年6月～2026年7月，根据专家意见，制定补充检定试验方案，在河北继续开展检定试验，并修改完善试验验证报告和不确定度分析报告。

2026年7月3日，起草小组召开第五次工作组会议，对专家提出的意见逐条讨论，形成《测控一体化闸门流量计在线校准规范》报审稿。

五、主要技术内容及指标的说明

（一）主要技术内容

本规范依据国家计量校准规范编写规则和流量计量相关技术文件，结合测控一体化闸门流量计在明渠现场运行的结构特点、计量原理和使用条件编制。规范正文主要包括范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果、复校时间间隔等内容，并设置在线校准记录、校准证书、不确定度评定、标准表选择和安装位置选定等附录。

1.范围。明确本规范适用于明渠应用的测控一体化闸门流量计在线校准。该类流量计将流量计与闸门启闭结构一体化设计，能够同步完成水位、流速、流量等参数测量以及闸门开度控制。

2.引用文件。列明本规范编制和实施所依据的计量检定规程、计量技术规范、国家标准和国际标准，主要包括标准表法流量标准装置、超声流量计、电磁流量计、通用计量术语、流量计量名词术语、灌溉渠道系统量水规范、取水计量技术导则以及明渠流量测量相关国际标准等。

3.术语和计量单位。结合产品结构和现场校准需要，规定闸门流量计、测控一体化闸门流量计、测控一体化箱（管）涵流量计、测控一体化堰槽式流量计、测控一体化闸门开度等术语；同时统一瞬时流量、累积流量、长度或液位、压力、温度和时间等计量单位。

4.概述。对测控一体化箱（管）涵流量计和测控一体化堰槽式流量计的结构形式及工作原理进行说明。箱（管）涵流量计通常为箱式设备，由驱动系统、闸板、计量箱等组成，主要包括超声测箱型和电磁测箱型；堰槽式流量计主要由外框、闸板、电机等组成，采用顶面溢流方式，依据堰流原理，通过测得水位、闸门开度等参数计算流量。

5.计量特性。规定在线校准中需要关注的主要计量特性，包括液位示值误差、流速示值误差、闸门开度示值误差、流量相对示值误差、重复性以及流量计系数调整要求。

6.校准条件。规定在线校准时的环境条件和测量标准及配套设备要求。环境条件包括温度、湿度、大气压力、外界磁场、机械振动、噪声以及现场安全供电条件等；测量标准及设备包括渠道超声流量计、液位计、几何测量工具和标准流速仪等。

7.校准结果和复校时间间隔。规定校准完成后应出具校准结果，校准记录和校准证书格式可分别参照附录执行；复校时间间隔由被校流量计使用单位根据使用状况、现场工况、稳定性和管理要求等因素自主确定。

8.附录。附录A给出在线校准记录参考格式，附录B给出校准证书内页参考格式，附录C给出测控一体化堰槽式流量计示值误差不确定度评定示例，附录D规定标准表的选择和校准方法，附录E规定标准表安装和渠段位置选定要求。

（二）主要技术指标说明

1.液位示值误差。液位示值误差用于评价被校测控一体化闸门流量计内置液位计示值与标准液位计示值之间的一致性。考虑明渠流量计算对水位测量的敏感性，本规范提出液位示值误差最大允许误差为±1 mm。

2. 流速示值误差。对于采用速度面积法测量流量的测控一体化箱（管）涵流量计，如超声波时差法、电磁法等，需要对流速测量单元进行校准。本规范提出流速示值误差最大允许误差为±0.02 m/s。

3. 闸门开度示值误差。闸门开度直接影响闸门过流状态和堰槽式流量计算结果，是在线校准的重要参数。本规范规定测控一体化闸门开度示值与标准几何测量工具示值之间的最大允许误差为±1 mm。

4. 流量相对示值误差。流量相对示值误差通过比较被校闸门流量计在校准时间内的累积流量与标准流量计累积流量确定。规范给出了推荐准确度等级系列，包括0.2级、0.5级、1.0级、1.5级和2.0级；相应最大允许误差分别为±3%、±3%、±3%、±5%和±5%。如采用非标准所列准确度等级，应在产品说明书和铭牌中明示，并符合表中对应原则。上述指标用于在线校准结果参考，不用于合格性判别。

5. 重复性。重复性反映被校闸门流量计在相同校准条件下多次测量结果的一致程度。本规范规定测控一体化闸门流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定最大允许误差绝对值的1/3，该指标同样作为在线校准结果参考，不用于合格性判别。

6. 流量计系数调整。在线校准过程中如对测控一体化闸门流量计系数进行调整，应在校准证书中注明调整前流量计系数、调整后流量计系数以及流量计系数调整量，以保证校准结果、参数变更和后续使用管理具有可追溯性。

7. 测量标准及配套设备指标。渠道超声流量计宜作为流量标准，准确度等级应优于0.5级，声道数可调；液位计分辨力应小于等于0.5 mm，准确度等级为Ⅱ级；几何测量工具分辨力应小于等于1 mm；标准流速仪分辨力应小于等于0.02 m/s，可采用旋桨式或多普勒式流速仪。

8. 校准流量点和测量次数。校准流量点应覆盖被校流量计的主要工作范围，可根据现场水位、流量调节条件和使用单位需求协商确定。一般选择不少于3个流量点，每个流量点一般校准3次；现场无法连续调节流量时，可分时段对不同流量点开展校准。

9. 箱（管）涵流量计校准方法说明。箱（管）涵流量计在线校准前，应确认型号规格、流量测量范围、声道参数、安装位置、出厂流量系数等信息，并检查闸门密封性、液位测量单元、流速测量单元、流量积算单元、闸门启闭控制单元和通信传输单元状态。校准时应通过标准液位计、标准流速仪或标准流量计同步读取数据，分别计算液位、流速和流量示值误差。

10. 堰槽式流量计校准方法说明。堰槽式流量计在线校准前，应确认堰体尺寸、过流宽度、流量计算公式、流量系数、闸门全行程开度范围和流量测量范围等参数，并检查堰槽式安装水平度、侧壁垂直度、全关状态密封性及水位-流量关系模型。校准时应选取不同开度和水位组合，对液位、闸门开度和流量示值误差进行比对，验证其在典型运行工况下的计量性能。

11. 不确定度评定说明。规范附录给出了测控一体化堰槽式流量计示值误差不确定度评定示例，采用标准流量计累积流量与被校堰槽式流量计累积流量进行比较，分析被校流量计测量重复性和标准装置误差等主要不确定度来源，为校准证书中测量结果不确定度的给出提供参考。

六、 新旧国家计量技术规范的修改内容及说明（适用于修订）

本规范为首次制定的国家计量校准规范，不属于对已有国家计量技术规范的修订。经检索和梳理，目前尚无与本规范同名或同适用对象的现行国家计量技术规范，因此不存在与旧版国家计量技术规范在适用范围、术语定义、计量特性、校准条件、校准项目、校准方法、校准结果表达、复校时间间隔及附录格式等方面的修改对比内容。

本规范在制定过程中，结合测控一体化闸门流量计在线运行工况和现场校准需求，建立了适用于明渠应用场景下测控一体化箱（管）涵流量计和测控一体化堰槽式流量计的在线校准技术要求，对术语和计量单位、结构形式与工作原理、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果、复校时间间隔以及在线校准记录、校准证书、不确定度评定、标准表选择和安装等内容进行了规定。上述内容均为本规范首次制定内容，不涉及对既有国家计量技术规范条款的删除、调整或替代。

现有地方计量技术规范及相关技术文件可作为本规范制定过程中的技术参考，但不构成本规范的旧版文件或被修订对象。本规范发布实施后，可为测控一体化闸门流量计的在线校准提供统一的国家计量技术依据。

七、与“国际建议”、“国际文件”、“国际标准”、国内标准等技术文件的关系

经梳理，目前尚未发现与测控一体化闸门流量计在线校准完全对应的国际建议或国际文件。本规范未等同采用或修改采用某一国际文件，而是结合我国测控一体化闸门流量计的结构特点、应用场景和在线校准需求制定。

本规范参考了 ISO 748《水文测量——明渠液体流量测量 点流速测量的流速面积法》、ISO 6416《水文测量——超声波传输时间法测量流量》、ISO 13550《水文测定——明渠流量测量垂直底流闸门和弧形闸门的使用》、ISO 18320《水文测量——明渠液体流量测量 水位-流量关系的确定》等国际标准，在明渠流量测量、流速面积法、超声测流、闸门测流和水位-流量关系等方面与国际标准的基本技术原则保持协调。

本规范以 JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》等为基础性文件，并参考 JJG 643《标准表法流量标准装置》、JJG 1030《超声流量计》、JJG 1033《电磁流量计》、JJF 1004《流量计量名词术语及定义》以及 GB/T 21303《灌溉渠道系统量水规范》、GB/T 28714《取水计量技术导则》等国内技术文件，确定了在线校准的术语、计量特性、校准条件、校准项目、校准方法、校准结果表达和不确定度评定等内容。

现有部分地方计量技术规范主要适用于试验室条件下的测控一体化箱（管）涵流量计或堰槽式流量计校准，尚不能完全满足设备安装运行后的在线校准需求。本规范在相关技术文件基础上，重点补充了现场在线状态下液位、流速、闸门开度和流量示值误差的校准要求。

八、重大分歧意见的处理结果和依据

本规范在编制过程中，起草组通过资料调研、技术讨论、试验验证和专家咨询等方式，对规范适用范围、计量特性、校准条件、校准项目、校准方法、标准器选择、校准结果表达及不确定度评定等内容进行了充分研究和论证。相关意见主要集中在技术内容完善、表述规范性、校准方法适用性和现场操作可行性等方面，均已根据国家计量校准规范编写要求及试验验证结果进行修改完善。

截至目前，未出现影响规范制定方向、主要技术路线和核心技术指标的重大分歧意见。对一般性修改意见，起草组已逐条研究处理，并在规范文本中予以吸收或说明，处理结果具有相应的技术依据和实践基础。

九、其他说明

本规范为首次制定，主要用于指导测控一体化闸门流量计安装运行状态下的在线校准工作，为该类计量器具的现场量值溯源、计量性能评价和校准结果表达提供技术依据。

本规范不涉及对现行国家计量技术规范的修订或废止，不存在与现行国家计量技术规范、相关国家标准和行业技术文件相矛盾的内容。规范发布实施后，建议根据测控一体化闸门流量计产品技术发展、现场应用情况及校准实践反馈，适时对相关技术内容进行完善。