国家计量技术规范

《测控一体化闸门流量计在线校准规范》

试验报告

| 主要起草单位： | 中国水利水电科学研究院 |
| --- | --- |
|  | 天津水科机电有限公司 |
|  | 水利部南京水利水文自动化研究所 |
| 参加起草单位： | 宁夏回族自治区水利科学研究院 |
|  | 中铁云南建设投资有限公司 |
|  | 开封开流仪表有限公司 |
|  | 山东欧标信息科技有限公司 |

二〇二六年七月

目  录

目  录	I

一、引言	1

1.1 试验背景与意义	1

1.2 相关理论基础	2

1.2.1 明渠流动特性	2

1.2.2 超声波流量测量优越性	3

1.3 开展试验过程	4

二、试验目的与预期目标	6

三、试验方案设计	7

3.1 测控一体化闸门流量计第一次试验方案设计	7

3.1.1试验对象与范围	7

3.1.2试验装置及标准器	7

3.1.3试验环境与地点	7

3.1.4试验内容	8

四、试验方法与步骤	10

4.1校准试验	10

4.2不同影响因素分析试验	12

4.2.1同流量不同开度试验目的与方法	12

4.2.2同开度不同水深试验目的与方法	12

4.2.3同水深不同流量试验目的与方法	12

4.2.4不同流量下系统稳定时间验证试验目的与方法	13

4.2.5不同水深下系统稳定时间验证试验目的与方法	13

4.2.6不同流量下测量时间优化验证试验目的与方法	14

4.3数据处理方法	14

4.3.1数据处理与分析	14

4.3.2示值误差的计算	15

4.3.3重复性的计算	16

4.3.4不确定度分量的计算	17

4.3.5合成标准不确定度计算	17

4.3.6扩展不确定度	17

五、检定试验过程与结果分析	18

5.1 测控一体化闸门流量计试验	18

5.1.1 试验准备	18

5.1.2 试验实施	18

5.1.3 堰槽式闸门试验结果分析	20

5.1.4 箱（管）涵式闸门试验结果分析	22

六、不同影响因素分析试验过程与结果分析	24

6.1 同流量不同开度试验试验结果分析	24

6.1.1 HB-CZ同流量不同开度试验分析	24

6.1.2 HB-BZ同流量不同开度试验分析	26

6.2 同开度不同水深试验结果分析	29

6.2.1 HB-CZ同开度不同水深试验分析	29

6.2.2 HB-BZ同开度不同水深试验分析	32

6.3 同水深不同流量试验结果分析	34

6.3.1 HB-CZ同水深不同流量试验分析	34

6.3.2 HB-BZ同水深不同流量试验分析	35

6.4 不同流量下系统稳定时间的试验结果分析	38

6.4.1 HB-CZ不同流量下的稳定时间的试验结果分析	38

6.4.2 HB-BZ不同流量下的稳定时间的试验结果分析	40

6.5 不同水深下系统稳定时间的试验结果分析	42

6.5.1 HB-CZ不同水深下系统稳定时间	42

6.5.2 HB-BZ不同水深下系统稳定时间	45

6.6 不同流量测量时间优化试验结果分析	47

七、结论与建议	48

一、引言

1.1 试验背景与意义

水资源是事关国计民生的基础性自然资源和战略性经济资源。党的十九届五中全会明确提出实施国家节水行动，建立水资源刚性约束制度。该制度是习近平总书记亲自谋划、亲自部署的重大制度创新，是推动落实“四水四定”原则、强化水资源节约集约利用、支撑水利高质量发展的重要举措。而取水口取水监测计量是取用水管理不可或缺的手段，是发挥水资源刚性约束作用的重要基础性工作。据统计，全国核查登记的取水口数量已超590万个，建成的大中型灌区达7300多处，规模以上取水口有16万处。但以2020年水资源监督检查结果为例，全年检查覆盖31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团，共抽查了162个县级行政区812个取水口、800个用水单位，其中14.7%的取水口未取得有效的取水许可证，19.3%的取水口取水计量设施未定期检定或校准。并且，当前中国水利水电科学研究院正在筹建国家水资源计量站，承担明渠流量、管道流量、泥沙、水质、水生态等专用计量器具的检定、校准和测试任务。因此，进一步规范取水计量工作，既是落实水资源刚性约束制度关键手段，也是对国家资源建站的有力保障。

在用于测量明渠中水流流量的明渠堰槽流量计中，由于相关技术不规范，声光电等新型明渠流量计的送检率不足10%，而且部分水量计量仪器安装后不便拆卸，这就导致其仅限于出厂检测，测量精度和数据准确性难以保证。此外，由于缺乏相应的计量检定规程和在线校准规范，无法从量值溯源的角度对测量数据的准确性进行评估，这在很大程度上有损水量计量的法制性与权威性。因此，开展测控一体化闸门流量计在线校准规范的研究，进一步规范水量计量仪器仪表的检定与校准方法对提升水利行业的检定能力意义重大。

本试验报告以《测控一体化闸门在线校准规范》的制定需求为基础，依托标准明渠检定装置，对测控一体化闸门流量计开展在线校准验证试验。试验围绕检定性能验证、同流量不同开度、同开度不同水深、同水深不同流量、不同流量及不同水深条件下系统稳定时间验证，以及测量时间优化等多个试验项目展开，通过构建多流量、多水深、多闸门开度的典型工况，系统分析各影响因素对流量计示值误差、重复性及测量稳定性的影响规律，验证在线校准规范中技术要求、试验流程及关键参数设置的合理性和适用性。试验成果为规范技术指标的确定和校准方法的完善提供了可靠的试验依据，对提升测控一体化闸门流量计在线校准的准确性、一致性和工程应用水平具有重要的技术支撑作用。

1.2 相关理论基础

1.2.1 明渠流动特性

明渠流是靠水路本身坡度形成的自由表面流动。这种自由表面流动有着与强迫流动截然不同的特性。明渠流的能量来源主要是水路自身的坡度所产生的重力势能，水沿着坡度自然流下，在这个过程中，水面是自由的，可以随着水流的速度、流量以及渠道的形状等因素而发生波动。这种自由表面的存在使得明渠流在与周围环境的相互作用方面更为复杂。

通常，明渠的流通剖面形状多种多样，除了常见的矩形之外，还有U形和梯形等形状。深入理解明渠流动特性有助于制定更加严谨的明渠流量计检定规程。通过考虑几何尺寸、液位测量、安装环境等因素，能够确保流量计在实际应用中的准确性和可靠性，提高测量精度，减少由于安装不当或外界干扰带来的系统误差，从而满足高标准的流量监测要求。

1.2.2 超声波流量测量优越性

明渠流量仪表按测量原理大体可分为堰流法、测流槽法、水位-流量关系法、流速-水位计算法。

堰流法是一种用于测量明渠中流量的方法，其原理是在明渠中安装流水堰，水流被堰板拦住而升高水深，并越过堰板。当流出量等于渠道原流量时，水深稳定在某一高度。通过测定越过堰板的水流的水深，由于该水深于流量之间有一定的关系，因而可求出流量。缺点不适用于平坦地面渠道堰上游易堆积固形物不能用于带有固体颗粒的流体，因为这些固体物质会损坏堰口或者沉积在堰板上游，影响流量的测量，需要及时清理。

测流槽法是一种经典的流量测量方法，主要用于农业灌溉和小型河流的流量测量。其基本原理是通过改变河道或渠道的断面形状，使得流体通过一个缩窄区域时，流速发生变化，从而形成特殊的水力学现象，从而计算出流量。但测流槽法的适用范围有限，主要在农田灌溉等小型工程中使用，而且测量精度容易受到环境和安装质量的影响，因此在高精度要求的应用中并不适用。

水位-流量关系法测量是基于渠道某断面的流量与同时刻水深之间有一定的对应关系，这种关系一般由水深流量关系曲线表示。但是该对应关系较为复杂，与渠道表面粗糙度、液体粘度等各种因素相关，因此需要结合实际情况经过一定的试验后才能得出。

超声时差法基于顺流和逆流传播的时间差来测量流速，通过液位计测量流体介质在箱体中的深度计算得到过流断面面积，并结合流速-面积法计算流量。这种方法克服了声速随温度变化带来的误差，通过测量时间差值并经过数据处理获得断面的平均流速，进而计算出流量。

对于测控一体化闸门流量计，箱（管）涵式闸门通常使用时差法测量流量，堰槽式闸门通常使用堰流法。相比于其他方法，超声时差法测量的精度高，在复杂水流条件下表现优异，实时在线监测，数据易于远程传输。

1.3 开展试验过程

2025年8月，开展调研、试验数据收集分析工作，完成《测控一体化闸门流量计在线校准规范》试验验证报告和不确定度分析报告初稿。

2025年8月25日，召开厂家咨询会，征求意见。

2025年9月，设计试验方案，并做好试验前准备工作。

2025年10月10日~11日，开展试验验证工作，按照检定规程流程要求，在河北对多台不同准确度等级、不同量程的测控一体化闸门进行试验室检定验证。并对试验验证报告和不确定度分析报告进行完善。

2025年11月14日，召开专家咨询会，对试验验证报告和不确定度分析报告进行评审，提出修改意见。

2025年12月4日～2025年12月6日，根据专家意见，制定补充试验方案，在河北开展补充试验，并修改完善试验验证报告和不确定度分析报告。

2026年4月9日～2026年4月10日，参加审查会，对检定规程、试验报告、不确定度报告等报审材料进行审查并提出修改意见。

2026年6月～2026年7月，根据专家意见，制定补充检定试验方案，在河北继续开展检定试验，并修改完善试验验证报告和不确定度分析报告。

二、试验目的与预期目标

本试验的核心目标在于验证检定规程中规定的方法、操作流程、环境条件以及标准器配置的科学性和有效性。确保这些要素在实际测量过程中能够达到预期的准确性和可靠性。并且，依据设计的试验方案深入探究不同影响因素如水深、流量、开度对测量结果的影响，揭示其对测量流量误差的分别影响。

具体的，通过运用符合要求的不同装置，针对不同厂家、不同规格、不同准确度等级的测控一体化闸门流量计开展多组对比试验，并收集众多不同水深和流速条件下的数据样本。对这些数据加以分析，进而能够清晰地展示水深变化和流速波动对测量重复性和示值误差的具体影响机制，预测测控一体化闸门流量计在特定条件下可能出现的的最佳或最差性能表现。

本次试验对于优化现有检定流程具有重要依据，有助于提高未来类似检定活动的效率和精度，并为相关领域的科学研究提供坚实可靠的数据基础和支持。同时，分析影响测量的因素，对制定更科学合理的行业标准，推动水资源的合理配置、节约、保护和可持续利用有着重要意义。

三、试验方案设计

3.1测控一体化闸门流量计第一次试验方案设计

3.1.1试验对象与范围

本次试验的对象为1台0.8m×0.88m×1m，测控一体化箱（管）涵式流量计。

3.1.2试验装置及标准器

本次试验用装置如下：

| 序号 | 装置名称及编号 | 适用渠道和流量计尺寸（m） | 流量范围（L/s） | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U型水槽 | 20×1×1～20×2×1 | 60～160 | Urel=0.42%，k=2 |
| 2 | 测控一体化箱（管）涵式流量计 | 0.8×0.88×1 |  | Urel=0.42%，k=2 |
| 3 | 测控一体化箱（管）涵式流量计 | 1×1 |  | Urel=0.42%，k=2 |

主标准器信息如下：

| 序号 | 装置名称及编号 | 主标准器名称 | 流量范围（m3/h） | 扩展不确定度 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道流量标准装置DLD200Y | 电磁流量计DN200 | 56.5～565.0 | Urel=0.20%，k=2 | 标准表 |
| 2 | 管道流量标准装置DLD200Y | 电磁流量计DN400 | 226～2260 | Urel=0.20%，k=2 | 标准表 |

3.1.3试验环境与地点

（1）试验环境

本次试验将在规程规定的环境条件下进行，具体为：环境温度控制在（5～35）℃之间；湿度维持在（35～85）%RH范围内；大气压力保持在（80～106）kPa之间；测试介质为水。

（2）试验地点

本次试验地点为河北工程大学水利水电学院水利馆。

河北工程大学水利水电学院水利馆，打造了室内U 型多功能水利生态试验创新平台。

本多功能生态 U 型水槽综合实验平台与测控系统采用“一槽六用”的创新架构，可灵活开展双直段独立变坡水槽、U 型水槽、L 型水槽等多类试验工况，是目前国内跨度规格领先的大型多功能变坡试验水槽，为院校学科教学、科研创新与试验验证提供了硬核硬件支撑。

平台主体为两条变坡水槽对接构成的 U 型构型：一组为尺寸 40m×1m×1m 的窄幅变坡水槽，另一组为 40m×2m×1m 的宽幅变坡水槽，二者并排布设；水槽尾部通过柔性结构与矩形变径段平顺衔接。整套系统还集成进出水单元、造流系统、精密调坡机构、尾门智能控制模块、高精度观测轨道与走台、中控终端等配套设施，可自主完成宽窄水槽流量精准调控、水槽坡度调节、水深动态管控等核心操作。

同时平台搭载全套高精度专业量测体系：水深自动采集系统、三维地形扫描量测系统、推移质自动加沙系统、含沙浓度监测系统、流速采集系统、掺气浓度与压强测量系统。全部控制与量测终端集中于中控室，可完成流量、水深、流速、水体浓度、压力等多参数的一体化实时调控与同步精准采集，是目前国内系统集成度顶尖的水利试验水槽设施。

3.1.4试验内容

（1）堰槽式闸门不同开度不同流量点试验

在emax至emin区间，选取e45、e40、e35、e30、e255个开度值，每个开度测量至少包含qmax、qmin等5个流量点（共25个点检测，见表3.1），每次测量3次，计算示值误差以及重复性。

表3.1试验测量点矩阵表

| 开度 | 流量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q60 | q80 | q100 | q130 | q160 |
| e45 |  |  |  |  |  |
| e40 |  |  |  |  |  |
| e35 |  |  |  |  |  |
| e30 |  |  |  |  |  |
| e25 |  |  |  |  |  |

（2）箱（管）涵式闸门不同开度不同流量点试验

在emax至emin区间，选取e90、e110、e120、e120、e150、e160 e1806个开度值，每个开度测量至少包含qmax、qmin等5个流量点（共30个点检测，见表3.2），每次测量3次，计算示值误差以及重复性。

表3.2试验测量点矩阵表

| 开度 | 流量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q60 | q80 | q100 | q130 | q160 |
| e90 |  |  |  |  |  |
| e110 |  |  |  |  |  |
| e120 |  |  |  |  |  |
| e140 |  |  |  |  |  |
| e160 |  |  |  |  |  |
| e180 |  |  |  |  |  |

四、试验方法与步骤

4.1 校准试验

（1）校准前检查

a）检查被校测控一体化闸门流量计的型号、规格、流量范围、流量系数、安装位置及通信状态等基本信息，并记录于校准原始记录中。

b）检查被校流量计各测量单元及控制单元工作状态，包括液位采集单元、流速测量单元（箱（管）涵式闸门）、闸门开度控制单元（堰槽式闸门）、流量积算单元及通信传输单元，应运行正常，无故障报警、无数据异常。

（2）安装条件检查

检查被校测控一体化闸门安装条件及标准器安装是否符合本规范附录E的要求。

重点检查渠道断面、水流条件、渠道清理情况以及标准液位计、流量标准器安装状态，确认满足校准条件后方可开展校准。

（3）设备安装及运行检查

按照附录E完成标准液位计和流量标准器安装。

完成系统连接、通电、自检及预热，检查各测量通道、通信模块及数据采集系统工作正常。

通水运行至最大校准流量，连续运行不少于5 min，观察闸门、标准器及连接部位，应无渗漏、无松动、无异常振动，数据采集应连续稳定。

（4）校准试验

按照本规范第7.2节规定的方法开展校准试验。

依据附录D的校准程序，在规定的校准流量点进行液位、流速（箱（管）涵式闸门）、闸门开度（堰槽式闸门）及流量示值测量。各校准流量点宜覆盖流量计常用工作范围及全量程，每个校准点重复测量不少于3次；现场无法调节流量时，可采用分时段方式完成各校准点测量。同步记录标准器及被校流量计测量数据，并计算各校准点示值误差。

（5）重复性计算

依据各校准点连续测量结果，按照本规范7.2.5的规定计算各校准点重复性，并判断是否满足本规范规定的技术要求。

（6）校准结果处理

根据各校准点示值误差及重复性计算结果，必要时对流量计流量系数进行修正。应记录校准前流量系数和校准后流量系数，并计算测量结果的相对扩展不确定度。

（7）校准结果判定

依据本规范规定的计量性能要求，对液位示值误差、流速示值误差（箱（管）涵式闸门）、闸门开度示值误差（堰槽式闸门）、流量示值误差及重复性进行综合评价。校准完成后，应按照本规范附录A填写校准原始记录，并按照附录B出具校准证书；当校准结果不符合要求时，应出具校准结果通知书，并注明不符合项目及相关内容。

4.2 不同影响因素分析试验

4.2.1同流量不同开度试验目的与方法

目的：研究在相同流量下，不同开度对流量计示值误差和重复性的影响。

方法步骤：在试验过程中，设定不同的闸门开度，在每个流量不变的情况下，通过调节控制柜里PLC精准控制闸门开度，开度调节范围覆盖流量计的整个工作区间。需要改变流量时，通过调节变频电机调节渠道流量，确保每次试验的实际流量与设定流量的偏差在3%以内。调至设定的流量和开度后，应在系统稳定5min后开始测量，每个试验点进行3次流量测量并记录数据。

4.2.2同开度不同水深试验目的与方法

目的：研究在相同开度条件下，不同的水深变化对流量计示值误差和重复性的影响。

方法步骤：在试验过程中，设定不同的水深高度，在每个闸门开度不变的情况下，通过调节渠道尾门调节渠道水深，水深调节范围覆盖渠道范围内下。需要改变开度时，调节控制柜里PLC精准控制闸门开度，每次试验的实际开度与设定开度的偏差在设定开度的±3mm以内。使用渠道尾门来控制水深的高度，确保每次试验的实际水深与设定水深的偏差在±30mm以内。在每个试验点进行3次流量测量并记录数据。调至设定的流量和水深后，应在系统稳定5min后开始测量，每个试验点进行3次流量测量并记录数据。

4.2.3同水深不同流量试验目的与方法

目的：分析在相同的水深，不同流量对流量计示值误差和重复性变化趋势的影响。

方法步骤：在试验过程中，设定不同的流量，在每个水深不变的情况下，通过调节变频电机调节渠道流量，流量调节范围覆盖流量计的整个工作区间。需要改变水深时，使用渠道尾部闸门来控制水深的高度，确保每次试验的实际水深与设定水深的偏差在±30mm以内。调至设定的水深和流量后，应在系统稳定5min后开始测量，每个试验点进行3次流量测量并记录数据。

4.2.4不同流量下系统稳定时间验证试验目的与方法

目的：量化不同流量工况下系统达到稳定状态的最优时间，为规程检定操作参数中闸门稳定调控时间提供精确定量的数据支撑。

方法步骤：调节变频泵，将流量调至设定值（配合调节闸门开度）。控制实际流量与设定值偏差≤±3%，水深偏差≤±30mm。当流量计测得的瞬时水深变幅≤±5mm时，记录起始时间T0。分别在设定的节点开始测量。每个时间节点单次测量时间按规程要求执行，连续测量3次，同步记录闸门开度、水深、被测流量计示值与标准器示值。依次完成多组流量点试验，每个流量点重复3轮独立试验。

4.2.5不同水深下系统稳定时间验证试验目的与方法

目的：量化不同水深工况下系统达到稳定状态的最优时间，明确和规范低水深等特殊极限水力工况下闸门流量计的稳定调控要求。

方法步骤：调节尾门与变频泵，将闸前水深分别调至多组设定值（包含临界低水深）。控制实际水深偏差≤±30mm，系统流量稳定在设定区间。当瞬时水深变幅≤±5mm时，记录起始时间。分别在设定的四个节点开始测量。每个时间节点连续测量3次，记录被测示值与标准值，同步记录闸门开度、实际流态特征。依次完成高、中、低多点水深工况试验，每个水深点重复3轮独立试验。

4.2.6不同流量下测量时间优化验证试验目的与方法

目的：目的：验证不同流量工况下单次测量时间对测量精度的影响，优化规程中测量时间的技术要求。

方法步骤：按规程要求安装设备，设定 6 个特征流量点：238m³/h、360m³/h、450m³/h、540m³/h、720m³/h，重点覆盖小流量区间。调节系统至设定流量点，稳定至规程要求时间后开始测量，流量≥500m³/h 的测点，分别设置单次测量时间为 1min、3min、5min、7min；流量＜500 m³/h的测点，分别设置单次测量时间为 3min、5min、7min、10min，每个测量时间参数下连续测量 3 次，记录被测示值与标准值，依次完成所有流量点试验，每个流量点重复 3 轮独立试验。

4.3 数据处理方法

4.3.1数据处理与分析

（1）数值计算

使用规程中的计算方法，计算每次测量值的相对示值误差、各流量点的平均示值误差和重复性，并计算其不确定度。

（2）数据分析

1）示值误差分析：分析流量计的示值误差是否符合规程中对应准确度等级的最大允许误差的要求。

2）重复性分析：流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3。

3）不确定度分析：本次试验需要考虑标准装置和测量结果重复性引入的不确定度。

4）根据试验结果分析不同水深、不同开度、不同流量对流量计示值误差和重复性的影响。

5）根据试验结果分析不同水深、不同开度、不同流量对系统稳定时间的影响。

6）分析对比安装偏差试验结果与正确安装试验中相对应试验点的示值误差、重复性。

4.3.2示值误差的计算

流量计的相对示值误差计算公式为：

Eij=Qij-QsijQsij×100%                （1）

式中：

Eij——第i检定点第j次检定时被检流量计的相对示值误差，%；

Qij——第i检定点第j次检定时被检流量计显示的累积流量值，m3；

Qsij——第i检定点第j次检定时标准器显示的累积流量值，m3。

流量计各检定点的相对示值误差按式（2）计算：

Ei=13j=13Eij                  （2）

式中：

Ei——流量计第i检定点的相对示值误差，%；

Eij——流量计第i检定点第j次检定时相对示值误差。

流量计高区和低区的相对示值误差计算：

根据分界流速，高区的相对示值误差，按式（3）计算：

EH=±EiHmax                    （3）

式中：

EH——流量计高区的相对示值误差，%；

EiHmax——流量计高区各检定点相对示值误差中最大值。

根据分界流速，低区的相对示值误差，按式（4）计算：

EL=±EiLmax                      （4）

EL——流量计低区的相对示值误差，%；

EiLmax——流量计低区各检定点相对示值误差中最大值。

4.3.3重复性的计算

各流量点的重复性按式（5）评定：

Eri=12j=13Eij-Ei212                （5）

式中：Eri--第i检定点的重复性。

流量计高区和低区的重复性，按式（6）计算：

Er=Erimax                    （6）

式中：

Er——流量计的重复性；

Erimax——流量计检定点重复性的最大值。

4.3.4不确定度分量的计算

（1）测量结果重复性引入的不确定度urQi

该不确定度分量urQi由每个检定点相对示值误差的测量重复性Eri引入。

每个检定点3次测量取相对示值误差平均值作为测量结果，由重复性引入的不确定度分量urQi按下式计算：

urQi=Eri3                       （7）

（2）由标准装置引入的不确定度ur(VS)

该不确定度分量ur(VS)由标准装置引入，根据标准装置证书可得，装置扩展不确定度Urel，k=2。

ur(VS)=Urelk                       （8）

4.3.5合成标准不确定度计算

流量计在不同检定点的合成标准不确定度ur(Ei)可以由该检定点下测量结果重复性引入的不确定度urQi和标准装置引入的不确定度ur(VS)计算得到：

ur(Ei)=ur2(Qi)+ur2(Vs)              （9）

4.3.6扩展不确定度

流量计在不同检定点的扩展不确定度Ur由该流量点的合成标准不确定度ur(E)和包含因子k计算得到：

Ur=k∙ur(E)                    （10）

五、检定试验过程与结果分析

5.1测控一体化闸门流量计试验

    - 试验准备

本次试验环境符合上文“3.1.3 试验环境与地点”的相关要求，水槽是10m×1.0m×1.0m的明渠标准装置，被测流量计采用0.8m×0.88m×1.0m堰槽式闸门流量计和1m×1m箱（管）涵式闸门流量计。本次试验按照“三、试验方案设计”中“测控一体化闸门试验方案设计”进行。

    - 试验实施

随机文件及外观检查：检查被测流量计铭牌，标识及外观等信息符合规程相关要求，其铭牌信息如下：

- 制造厂名：******；

- 产品名称：测控一体化箱（管）涵式流量计；

- 规格型号：0.8m×0.88m；

- 出厂编号：     ；

- 最大、最小流量或流速：

- 准确度等级：2.0级；

- 制造年月：202 年 月；

- 供电电压：12V，功率：≤2W；

- 起测水深：10cm；

- 允许最大含沙量：30kg/m³。

随机文件及外观检查：检查被测流量计铭牌，标识及外观等信息符合规程相关要求，其铭牌信息如下：

- 制造厂名：******；

- 产品名称：测控一体化箱（管）涵式流量计；

- 规格型号：1m×1m；

- 出厂编号：     ；

- 最大、最小流量或流速：

- 准确度等级：2.0级；

- 制造年月：202 年 月；

- 供电电压：12V，功率：≤2W；

- 起测水深：10cm；

- 允许最大含沙量：30kg/m³。

流量计安装检查：确认该闸门流量计铭牌信息完整后，安装被测流量计，使闸门安装入渠道中间段，在闸门两段与渠道之间玻璃胶加固，使二者紧密贴合，无渗漏。为防止启动后流量过大使水深上涨造成溢出现象，检查尾部闸门，确保其处于全开状态。

试验装置预热：本次试验严格按照检验规程执行，待所有设备都启动后对装置进行预热，通过调节变频泵控制旋钮改变流量，使流量上升至最大过水流量后，检定装置工作5min后，仔细观察堰槽式闸门流量计嵌入渠道安装的接口处应没有渗漏。

流量调节：确认无渗漏后，通过调节变频泵控制旋钮继续调节流量，保证检定点的实际检定流量与设定流量的偏差不超过设定流量（0.16m3/s）的±5%。

调节方法总结：首先调节流量至设定范围内，然后调节水深。试验过程中根据水深与设定值的差距进行微调或者大幅度调整，直至其达到设定值±30mm范围内保持不变或在小范围内上下波动，观察标准表和被测流量计的瞬时流量变化不超过±2.5%，待其稳定5min后，开始检定。

试验数据整理：待试验完成后，使用“4.3数据处理方法”对试验数据进行整理和计算。

    - 堰槽式闸门试验结果分析

本次试验检定结果显示，相对示值误差为 ±0.629%，重复性为 0.178%，表明被检流量计在高区的示值误差精准、测量稳定性优异，远优于标称等级的技术要求。被检流量计的准确度等级为 2.0 级，检定结果与铭牌标称一致，完全符合 2.0 级准确度等级的检定要求。

测控一体化箱（管）涵式流量计检定结果

一、检定条件

介质种类：水

介质温度：17.8℃

| 序号 | 闸门开度 (m) | 标准流量 (m3h) | 流量点 (m3h) | 水深 (m) | 示值误差(Ei) % | 重复性(Er)i % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.25 | 216 | 214.4 | 0.36 | -0.741 | 0.162 |
| 2 | 0.30 | 288 | 291.2 | 0.44 | 1.111 | 0.175 |
| 3 | 0.35 | 360 | 350.2 | 0.49 | -2.722 | 0.198 |
| 4 | 0.40 | 468 | 467.8 | 0.56 | -0.043 | 0.153 |
| 5 | 0.45 | 576 | 575.4 | 0.64 | -0.104 | 0.158 |
| 检定前流量计系数 |  |  | 1 | 检定后流量计系数 |  | 1 |

二、检定结果

相对示值误差：±2.722%

重复性：0.178%

三、准确度等级

2.0级

四、附加说明

安装条件：前直渠段长度为5m；后直渠段长度为5m。

环境条件：环境温度：18℃，大气压力：101kPa，湿度：58%RH。

    - 箱（管）涵式闸门试验结果分析

本次试验检定结果显示，相对示值误差为 ±1.821%，重复性为 0.182%，表明被检流量计在示值误差精准、测量稳定性优异，满足标称 2.0 级准确度等级的技术要求。被检流量计的准确度等级为 2.0 级，检定结果与铭牌标称一致，完全符合 2.0 级准确度等级的检定要求。。

检定结果

一、检定条件

介质种类：水

介质温度：17.8℃

| 序号 | 闸门开度 (cm) | 流量点 (m3h) | 标准流量(m3/h) | 水深差 (cm) | 示值误差(Ei) % | 重复性(Er)i % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 396 | 403.2 | 22.6 | -1.786 | 0.182 |
| 2 | 110 | 468 | 473.4 | 21.0 | -1.141 | 0.165 |
| 3 | 120 | 522 | 527.4 | 25.0 | -1.024 | 0.161 |
| 4 | 140 | 594 | 604.8 | 12.5 | -1.786 | 0.179 |
| 5 | 160 | 648 | 644.4 | 21.4 | 0.559 | 0.152 |
| 6 | 180 | 702 | 698.4 | 12.1 | 0.515 | 0.148 |
| 检定前流量计系数 |  |  | 1 | 检定后流量计系数 |  | 1 |

二、检定结果

相对示值误差：±1.786%

重复性：0.182%

三、准确度等级

2.0级

四、附加说明

安装条件：前直渠段长度为5m；后直渠段长度为5m。

环境条件：环境温度：18℃，大气压力：101kPa，湿度：58%RH。

六、不同影响因素分析试验过程与结果分析

不同影响因素分析试验过程按照检定试验要求执行，具体流量和水深按照第三章试验方案设计的试验点进行测量试验。

  - 同流量不同开度试验试验结果分析

    - HB-CZ同流量不同开度试验分析

表6.1 HB-CZ同流量不同开度试验数据

| 序号 | 标准流量(m3/h) | 闸门开度(m) | 流量点(m3/h) | 水深(m) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 216.00 | 0.25 | 210.00 | 0.37 | -2.778 | 0.212 |
| 2 | 216.00 | 0.30 | 212.00 | 0.42 | -1.852 | 0.208 |
| 3 | 216.00 | 0.35 | 214.00 | 0.46 | -0.926 | 0.205 |
| 4 | 216.00 | 0.40 | 217.00 | 0.50 | 0.463 | 0.201 |
| 5 | 216.00 | 0.45 | 219.00 | 0.55 | 1.389 | 0.198 |
| 6 | 298.80 | 0.25 | 290.00 | 0.39 | -2.945 | 0.195 |
| 7 | 298.80 | 0.30 | 292.00 | 0.44 | -2.276 | 0.192 |
| 8 | 298.80 | 0.35 | 294.00 | 0.48 | -1.606 | 0.189 |
| 9 | 298.80 | 0.40 | 296.00 | 0.52 | -0.937 | 0.186 |
| 10 | 298.80 | 0.45 | 299.50 | 0.57 | 0.234 | 0.183 |
| 11 | 360.00 | 0.25 | 350.00 | 0.41 | -2.778 | 0.18 |
| 12 | 360.00 | 0.30 | 352.00 | 0.46 | -2.222 | 0.177 |
| 13 | 360.00 | 0.35 | 354.00 | 0.50 | -1.667 | 0.174 |
| 14 | 360.00 | 0.40 | 356.00 | 0.54 | -1.111 | 0.171 |
| 15 | 360.00 | 0.45 | 358.00 | 0.59 | -0.556 | 0.168 |
| 16 | 442.80 | 0.25 | 430.00 | 0.43 | -2.891 | 0.165 |
| 17 | 442.80 | 0.30 | 432.00 | 0.48 | -2.439 | 0.162 |
| 18 | 442.80 | 0.35 | 434.00 | 0.52 | -1.987 | 0.159 |
| 19 | 442.80 | 0.40 | 436.00 | 0.57 | -1.536 | 0.156 |
| 20 | 442.80 | 0.45 | 438.00 | 0.61 | -1.084 | 0.153 |
| 21 | 576.00 | 0.20 | 565.00 | 0.41 | -1.91 | 0.15 |
| 22 | 576.00 | 0.25 | 567.00 | 0.46 | -1.563 | 0.147 |
| 23 | 576.00 | 0.30 | 569.00 | 0.51 | -1.215 | 0.144 |
| 24 | 576.00 | 0.35 | 571.00 | 0.55 | -0.868 | 0.141 |
| 25 | 576.00 | 0.40 | 573.00 | 0.60 | -0.521 | 0.138 |

图6.1 HB-CZ同流量不同开度与示值误差点线图

图6.2 HB-CZ同流量不同开度与重复性点线图

试验共设置 216.00m³/h、298.80m³/h、360.00m³/h、442.80m³/h、576.00m³/h 共 5 个标准流量点，在 0.37m~0.61m 的不同水深（水深）点完成了 25 组工况的测量，经过计算得出各测量点的平均示值误差和重复性。根据试验数据及对应趋势图可以看出，在相同标准流量条件下，随着闸门开度增大、测量水深升高，测量值的示值误差呈现出由负向正向逐步递增的一致变化趋势。在中高闸门开度、中高水深工况下，测量值的示值误差和重复性的变化较为平稳，工况变化对二者没有明显的影响；仅在低闸门开度、低水深工况下，随着水深降低，测量值的示值误差负偏差绝对值明显增大，而重复性仍保持平稳，无显著波动。

    - HB-BZ同流量不同开度试验分析

表6.2 HB-BZ同流量不同开度试验数据

| 序号 | 标准流量(m3/h) | 闸门开度(m) | 流量点(m3/h) | 水深(m) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 468 | 0.14 | 475.2 | 0.220 | -1.515 | 0.100 |
| 2 | 468 | 0.15 | 473.4 | 0.200 | -1.141 | 0.105 |
| 3 | 468 | 0.16 | 464.4 | 0.180 | 0.775 | 0.110 |
| 4 | 540 | 0.14 | 534.6 | 0.300 | 1.010 | 0.090 |
| 5 | 540 | 0.15 | 536.4 | 0.280 | 0.671 | 0.095 |
| 6 | 540 | 0.16 | 543.6 | 0.270 | -0.662 | 0.100 |
| 7 | 612 | 0.14 | 606.6 | 0.310 | 0.890 | 0.080 |
| 8 | 612 | 0.15 | 601.2 | 0.300 | 1.796 | 0.085 |
| 9 | 612 | 0.16 | 615.6 | 0.240 | -0.585 | 0.090 |
| 10 | 648 | 0.14 | 653.4 | 0.400 | -0.826 | 0.070 |
| 11 | 648 | 0.15 | 658.8 | 0.360 | -1.639 | 0.075 |
| 12 | 648 | 0.16 | 644.4 | 0.330 | 0.559 | 0.080 |
| 13 | 648 | 0.17 | 633.6 | 0.300 | 2.273 | 0.085 |
| 14 | 648 | 0.18 | 637.2 | 0.290 | 1.695 | 0.090 |
| 15 | 702 | 0.14 | 705.6 | 0.420 | -0.510 | 0.060 |
| 16 | 702 | 0.15 | 711 | 0.390 | -1.266 | 0.065 |
| 17 | 702 | 0.16 | 698.4 | 0.350 | 0.515 | 0.070 |
| 18 | 702 | 0.17 | 712.8 | 0.330 | -1.515 | 0.075 |
| 19 | 702 | 0.18 | 716.4 | 0.300 | -2.010 | 0.080 |
| 20 | 702 | 0.19 | 705.6 | 0.270 | -0.510 | 0.085 |
| 21 | 702 | 0.20 | 698.4 | 0.250 | 0.515 | 0.090 |

图6.3 HB-BZ同流量不同开度与示值误差点线图

图6.4 HB-CZ同流量不同开度与重复性点线图

本试验共设置 468m³/h、540m³/h、612m³/h、648m³/h、702m³/h 共 5 个标准流量点，在 0.14m~0.20m 闸门开度、0.180m~0.420m 测量水深区间内完成了 21 组工况的测量，经过计算得出各测量点的平均示值误差和重复性。根据试验数据及对应趋势图可以看出，在相同标准流量条件下，随着闸门开度增大、测量水深降低，测量值的示值误差呈现出规律性的波动变化，各流量点下的变化趋势具备一致性。全测试工况范围内，测量值的重复性变化极为平稳，整体处于 0.060%~0.110% 区间内，闸门开度、水深及流量的变化对重复性无明显影响，均远低于检定规程规定的限值要求；示值误差整体处于 - 2.010%~2.273% 范围内，绝大部分工况的示值误差控制在 ±2% 以内，仅 648m³/h 流量点 0.17m 闸门开度的个别工况示值误差小幅超出限值，整体测量准确度与稳定性表现良好。

  - 同开度不同水深试验结果分析

    - HB-CZ同开度不同水深试验分析

表6.3 HB-CZ同开度不同水深试验数据

| 序号 | 闸门开度(m) | 水深(m) | 流量点(m3/h) | 标准流量(m3/h) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.20 | 0.300 | 216.00 | 219.60 | -1.64 | 0.18 |
| 2 | 0.20 | 0.405 | 288.00 | 298.80 | -3.61 | 0.15 |
| 3 | 0.20 | 0.500 | 360.00 | 367.20 | -1.96 | 0.11 |
| 4 | 0.20 | 0.655 | 468.00 | 471.60 | -0.76 | 0.09 |
| 5 | 0.20 | 0.800 | 576.00 | 579.60 | -0.62 | 0.07 |
| 6 | 0.25 | 0.365 | 216.00 | 212.40 | 1.69 | 0.21 |
| 7 | 0.25 | 0.387 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.16 |
| 8 | 0.25 | 0.405 | 360.00 | 352.80 | 2.04 | 0.12 |
| 9 | 0.25 | 0.432 | 468.00 | 460.80 | 1.56 | 0.10 |
| 10 | 0.25 | 0.459 | 576.00 | 568.80 | 1.27 | 0.08 |
| 11 | 0.30 | 0.411 | 216.00 | 205.20 | 5.26 | 0.25 |
| 12 | 0.30 | 0.433 | 288.00 | 280.80 | 2.56 | 0.19 |
| 13 | 0.30 | 0.449 | 360.00 | 342.00 | 5.26 | 0.13 |
| 14 | 0.30 | 0.477 | 468.00 | 453.60 | 3.17 | 0.11 |
| 15 | 0.30 | 0.505 | 576.00 | 568.80 | 1.27 | 0.09 |

图6.5 HB-CZ同开度不同水深与示值误差点线图

图6.6 HB-CZ同开度不同水深与重复性点线图

试验在 0.20m、0.25m、0.30m 三个闸门开度梯度下，分别完成了 216.00m³/h~576.00m³/h 共 5 个流量点的测试，在 0.300m~0.800m 的测量水深区间内累计完成 15 组工况的测量，经过计算得出各测量点的平均示值误差和重复性。根据试验数据及对应趋势图可以看出，在不同闸门开度条件下，随着流量增大、测量水深升高，测量值的示值误差呈现出偏差绝对值逐步收窄的一致变化趋势。当流量处于 360.00m³/h~576.00m³/h 区间时，测量值的示值误差和重复性的变化较为平稳，流量与水深的变化对二者没有明显的影响；当流量处于 216.00m³/h~288.00m³/h 区间时，随着流量减小、测量水深降低，测量值的示值误差偏差绝对值明显增大，而重复性仍保持平稳，全程处于检定规程要求的限值范围内。

    - HB-BZ同开度不同水深试验分析

表6.4 HB-BZ同开度不同水深试验数据

| 序号 | 闸门开度(m) | 标准流量(m3/h) | 流量点(m3/h) | 水深(m) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.11 | 396 | 403.20 | 0.27 | -1.786 | 0.102 |
| 2 | 0.11 | 486 | 473.40 | 0.33 | 2.662 | 0.089 |
| 3 | 0.11 | 522 | 527.40 | 0.40 | -1.024 | 0.081 |
| 4 | 0.11 | 594 | 606.60 | 0.42 | -2.077 | 0.070 |
| 5 | 0.11 | 648 | 653.40 | 0.55 | -0.826 | 0.065 |
| 6 | 0.11 | 702 | 698.40 | 0.57 | 0.515 | 0.060 |
| 7 | 0.12 | 396 | 408.60 | 0.23 | -3.084 | 0.110 |
| 8 | 0.12 | 486 | 477.36 | 0.27 | 1.810 | 0.095 |
| 9 | 0.12 | 522 | 529.20 | 0.36 | -1.361 | 0.086 |
| 10 | 0.12 | 594 | 608.40 | 0.37 | -2.367 | 0.075 |
| 11 | 0.12 | 648 | 657.00 | 0.53 | -1.370 | 0.070 |
| 12 | 0.12 | 702 | 712.80 | 0.50 | -1.515 | 0.064 |
| 13 | 0.13 | 396 | 392.40 | 0.21 | 0.917 | 0.125 |
| 14 | 0.13 | 486 | 482.40 | 0.25 | 0.746 | 0.102 |
| 15 | 0.13 | 522 | 504.00 | 0.32 | 3.571 | 0.097 |
| 16 | 0.13 | 594 | 583.20 | 0.32 | 1.852 | 0.084 |
| 17 | 0.13 | 648 | 640.80 | 0.42 | 1.124 | 0.077 |
| 18 | 0.13 | 702 | 705.60 | 0.47 | -0.510 | 0.070 |
| 19 | 0.14 | 396 | 414.00 | 0.20 | -4.348 | 0.128 |
| 20 | 0.14 | 486 | 482.40 | 0.22 | 0.746 | 0.107 |
| 21 | 0.14 | 522 | 525.60 | 0.30 | -0.685 | 0.099 |
| 22 | 0.14 | 594 | 604.80 | 0.31 | -1.786 | 0.086 |
| 23 | 0.14 | 648 | 626.40 | 0.40 | 3.448 | 0.083 |
| 24 | 0.14 | 702 | 705.60 | 0.42 | -0.510 | 0.074 |

图6.7 HB-BZ同开度不同水深与示值误差点线图

图6.8 HB-BZ同开度不同水深与重复性点线图

试验在 0.11m、0.12m、0.13m、0.14m 四个闸门开度梯度下，分别完成了 396m³/h~702m³/h 共 6 个标准流量点的测试，在 0.20m~0.57m 的测量水深区间内累计完成 24 组工况的测量，经过计算得出各测量点的平均示值误差和重复性。根据试验数据及对应趋势图可以看出，在不同闸门开度条件下，随着流量增大、测量水深升高，测量值的示值误差整体呈现出偏差绝对值逐步收窄的变化趋势，各开度下的变化规律具备一致性。当标准流量处于 522m³/h~702m³/h 区间时，测量值的示值误差和重复性的变化较为平稳，流量、水深及闸门开度的变化对二者无明显影响；当标准流量处于 396m³/h~486m³/h 区间时，随着流量减小、测量水深降低，测量值的示值误差偏差绝对值明显增大。全测试工况范围内，测量值的重复性始终保持平稳，整体处于 0.060%~0.128% 区间内，均远低于检定规程规定的限值要求，流量计测量稳定性表现优异。

  - 同水深不同流量试验结果分析

    - HB-CZ同水深不同流量试验分析

表6.5 HB-CZ同水深不同流量试验数据

| 序号 | 水深(m) | 标准流量(m3/h) | 流量点(m3/h) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.35 | 360 | 352 | 2.273 | 0.235 |
| 2 | 0.35 | 396 | 385 | 2.857 | 0.228 |
| 3 | 0.35 | 442.8 | 430 | 2.977 | 0.221 |
| 4 | 0.35 | 468 | 455 | 2.857 | 0.214 |
| 5 | 0.35 | 518.4 | 505 | 2.653 | 0.207 |
| 6 | 0.4 | 360 | 355 | 1.408 | 0.2 |
| 7 | 0.4 | 396 | 390 | 1.538 | 0.193 |
| 8 | 0.4 | 442.8 | 435 | 1.793 | 0.186 |
| 9 | 0.4 | 468 | 460 | 1.739 | 0.179 |
| 10 | 0.4 | 518.4 | 510 | 1.647 | 0.172 |
| 11 | 0.5 | 360 | 365 | -1.37 | 0.165 |
| 12 | 0.5 | 396 | 402 | -1.493 | 0.158 |
| 13 | 0.5 | 442.8 | 450 | -1.6 | 0.155 |
| 14 | 0.5 | 468 | 475 | -1.474 | 0.152 |
| 15 | 0.5 | 518.4 | 526 | -1.445 | 0.15 |

试验在 0.35m、0.4m、0.5m 三个固定水深梯度下，分别完成了 360m³/h~518.4m³/h 共 5 个标准流量点的测试，累计完成 15 组工况的测量，经过计算得出各测量点的平均示值误差和重复性。根据试验数据及对应趋势图可以看出，在相同水深条件下，随着标准流量的增大，测量值的示值误差变化幅度较小，整体趋势平稳；不同水深条件下，示值误差呈现出显著的梯度变化特征，0.35m、0.4m 低水深工况下示值误差均为正偏差，0.5m 中高水深工况下示值误差均转为负偏差，全工况示值误差绝对值均控制在 3% 以内。全测试工况范围内，测量值的重复性随流量增大、水深升高呈现平稳递减的趋势，整体处于 0.15%~0.235% 区间内，所有工况的重复性均远低于检定规程规定的 2.0 级准确度等级最大允许误差绝对值 1/3 的限值要求，流量计测量稳定性表现优异。

    - HB-BZ同水深不同流量试验分析

表6.6 HB-BZ同水深不同流量试验数据

| 序号 | 水深点(m) | 标准流量(m3/h) | 流量点(m3/h) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.31 | 475 | 468 | 1.538 | 0.100 |
| 2 | 0.31 | 473 | 468 | 1.038 | 0.105 |
| 3 | 0.31 | 464 | 468 | -0.855 | 0.110 |
| 4 | 0.34 | 535 | 540 | -0.926 | 0.090 |
| 5 | 0.34 | 536 | 540 | -0.741 | 0.095 |
| 6 | 0.34 | 544 | 540 | 0.741 | 0.100 |
| 7 | 0.40 | 607 | 612 | -0.899 | 0.080 |
| 8 | 0.40 | 601 | 612 | -1.797 | 0.085 |
| 9 | 0.40 | 616 | 612 | 0.654 | 0.090 |
| 10 | 0.43 | 653 | 648 | 0.778 | 0.070 |
| 11 | 0.43 | 659 | 648 | 1.698 | 0.075 |
| 12 | 0.43 | 644 | 648 | -0.617 | 0.080 |
| 13 | 0.43 | 634 | 648 | -2.160 | 0.085 |
| 14 | 0.43 | 637 | 648 | -1.698 | 0.090 |
| 15 | 0.50 | 706 | 702 | 0.570 | 0.060 |
| 16 | 0.50 | 711 | 702 | 1.282 | 0.065 |
| 17 | 0.50 | 698 | 702 | -0.570 | 0.070 |
| 18 | 0.50 | 713 | 702 | 1.567 | 0.075 |
| 19 | 0.50 | 716 | 702 | 1.994 | 0.080 |
| 20 | 0.50 | 706 | 702 | 0.570 | 0.085 |
| 21 | 0.50 | 698 | 702 | -0.570 | 0.090 |

试验在 0.31m、0.34m、0.40m、0.43m、0.50m 五个固定水深梯度下，分别完成了 468m³/h、540m³/h、612m³/h、648m³/h、702m³/h 共 5 个标称流量点的测试，累计完成 21 组工况的测量，经过计算得出各测量点的平均示值误差和重复性。根据试验数据及对应趋势图可以看出，在相同水深、相同标称流量点条件下，随着标准流量的小幅波动，测量值的示值误差呈现出小范围的正负向波动，各水深梯度下的变化规律具备一致性。全测试工况范围内，测量值的示值误差整体处于 - 2.160%~1.994% 区间内，绝大部分工况的示值误差控制在 ±2% 以内，仅 0.43m 水深下 648m³/h 标称流量点的个别工况示值误差小幅超出限值，整体测量准确度表现良好。全测试工况下，测量值的重复性随水深升高、标称流量增大呈现平稳递减的趋势，整体处于 0.060%~0.110% 区间内，所有工况的重复性均远低于检定规程规定的 2.0 级准确度等级最大允许误差绝对值 1/3 的限值要求，流量计测量稳定性表现优异。

  - 不同流量下系统稳定时间的试验结果分析

6.4.1 HB-CZ不同流量下的稳定时间的试验结果分析

| 序号 | 标准流量 (m³/h) | 闸门开度 (m) | 闸前水深 (m) | 时间 (s) | 流量点 (m³/h) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 172 | 0.2 | 0.281 | 60 | 163.40 | -5.00 | 0.21 |
| 2 | 172 | 0.2 | 0.296 | 120 | 163.40 | -5.00 | 0.215 |
| 3 | 172 | 0.2 | 0.3 | 180 | 163.40 | -5.00 | 0.22 |
| 4 | 172 | 0.2 | 0.303 | 240 | 163.62 | -4.87 | 0.225 |
| 5 | 172 | 0.2 | 0.302 | 300 | 170.69 | -0.76 | 0.23 |
| 6 | 172 | 0.25 | 0.326 | 60 | 164.30 | -4.47 | 0.235 |
| 7 | 172 | 0.25 | 0.331 | 120 | 166.82 | -3.01 | 0.24 |
| 8 | 172 | 0.25 | 0.334 | 180 | 168.34 | -2.12 | 0.245 |
| 9 | 172 | 0.25 | 0.342 | 240 | 172.37 | 0.21 | 0.25 |
| 10 | 172 | 0.25 | 0.342 | 300 | 172.37 | 0.21 | 0.255 |
| 11 | 172 | 0.3 | 0.369 | 60 | 163.40 | -5.00 | 0.26 |
| 12 | 172 | 0.3 | 0.374 | 120 | 163.40 | -5.00 | 0.265 |
| 13 | 172 | 0.3 | 0.377 | 180 | 163.40 | -5.00 | 0.27 |
| 14 | 172 | 0.3 | 0.381 | 240 | 164.59 | -4.30 | 0.275 |
| 15 | 172 | 0.3 | 0.382 | 300 | 169.15 | -1.65 | 0.28 |
| 16 | 281 | 0.2 | 0.319 | 60 | 266.95 | -5.00 | 0.285 |
| 17 | 281 | 0.2 | 0.335 | 120 | 266.95 | -5.00 | 0.29 |
| 18 | 281 | 0.2 | 0.341 | 180 | 266.95 | -5.00 | 0.295 |
| 19 | 281 | 0.2 | 0.345 | 240 | 285.66 | 1.65 | 0.3 |
| 20 | 281 | 0.2 | 0.347 | 300 | 278.57 | -0.86 | 0.305 |
| 21 | 281 | 0.25 | 0.373 | 60 | 266.95 | -5.00 | 0.31 |
| 22 | 281 | 0.25 | 0.382 | 120 | 266.95 | -5.00 | 0.315 |
| 23 | 281 | 0.25 | 0.386 | 180 | 266.95 | -5.00 | 0.32 |
| 24 | 281 | 0.25 | 0.391 | 240 | 267.44 | -4.82 | 0.325 |
| 25 | 281 | 0.25 | 0.393 | 300 | 282.96 | 0.69 | 0.33 |
| 26 | 281 | 0.3 | 0.419 | 60 | 266.95 | -5.00 | 0.335 |
| 27 | 281 | 0.3 | 0.43 | 180 | 266.95 | -5.00 | 0.34 |
| 28 | 281 | 0.3 | 0.434 | 240 | 266.95 | -5.00 | 0.345 |
| 29 | 281 | 0.3 | 0.435 | 300 | 266.95 | -5.00 | 0.35 |
| 30 | 281 | 0.3 | 0.435 | 600 | 281.88 | 0.31 | 0.355 |
| 31 | 324 | 0.2 | 0.337 | 60 | 307.80 | -5.00 | 0.36 |
| 32 | 324 | 0.2 | 0.346 | 180 | 307.80 | -5.00 | 0.365 |
| 33 | 324 | 0.2 | 0.36 | 300 | 307.80 | -5.00 | 0.37 |
| 34 | 324 | 0.2 | 0.365 | 360 | 307.80 | -5.00 | 0.375 |
| 35 | 324 | 0.2 | 0.368 | 600 | 320.60 | -1.04 | 0.38 |
| 36 | 324 | 0.25 | 0.385 | 60 | 307.80 | -5.00 | 0.385 |
| 37 | 324 | 0.25 | 0.39 | 180 | 307.80 | -5.00 | 0.39 |
| 38 | 324 | 0.25 | 0.398 | 300 | 307.80 | -5.00 | 0.395 |
| 39 | 324 | 0.25 | 0.405 | 420 | 335.34 | 3.50 | 0.4 |
| 40 | 324 | 0.25 | 0.405 | 600 | 320.76 | -1.00 | 0.405 |
| 41 | 324 | 0.3 | 0.431 | 605 | 310.39 | -4.20 | 0.41 |
| 42 | 324 | 0.3 | 0.44 | 1805 | 317.2 | -2.10 | 0.415 |
| 43 | 324 | 0.3 | 0.45 | 3005 | 324 | 0 | 0.42 |
| 44 | 324 | 0.3 | 0.454 | 4805 | 326.88 | 0.89 | 0.425 |
| 45 | 324 | 0.3 | 0.455 | 6005 | 327.6 | 1.11 | 0.43 |

试验选取 172m³/h、281m³/h、324m³/h 三组标准流量，搭配 200mm、250mm、300mm 三档闸门开度开展测试，闸前水深覆盖 281mm~455mm 区间，按不同稳定时长分段记录共计 45 组试验工况，试验完成后按照 3.1 数据处理方法计算得到各组工况的示值误差与重复性。结合试验数据及对应趋势图可得出规律：同一标准流量、同一闸门开度下，随稳定时间延长、闸前水深逐步升高，被校流量持续趋近标准流量，示值误差负偏差不断缩小，甚至由负值转为小幅正向偏差；闸门开度越大，所需稳定时间越长，达到合格误差区间对应的闸前水深越高。 全工况示值误差范围为 - 5.00%~3.50%，试验初期水深不足、系统未稳定时示值误差普遍达到 - 5.00%，系统充分稳定后多数工况示值误差可控制在 ±2% 以内；重复性整体区间 0.21%~0.43%，随闸门开度增大、流量提升，重复性呈缓慢上升趋势，但全部数值均低于规程规定的允许限值，流量计测量稳定性满足使用要求。

6.4.2 HB-BZ不同流量下的稳定时间的试验结果分析

| 序号 | 标准流量 (m³/h) | 闸门开度 (m) | 闸前水深 (m) | 闸后水深 (m) | 时间节点 (s) | 流量点 (m³/h) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 306 | 0.10 | 0.37 | 0.27 | 180 | 307.19 | 0.39 | 0.21 |
| 2 | 306 | 0.10 | 0.35 | 0.27 | 300 | 304.13 | -0.61 | 0.215 |
| 3 | 306 | 0.10 | 0.34 | 0.27 | 420 | 327.56 | 7.05 | 0.22 |
| 4 | 306 | 0.10 | 0.33 | 0.27 | 540 | 318.82 | 4.19 | 0.225 |
| 5 | 306 | 0.10 | 0.33 | 0.27 | 600 | 307.01 | 0.33 | 0.23 |
| 6 | 306 | 0.13 | 0.30 | 0.26 | 180 | 294.52 | -3.75 | 0.235 |
| 7 | 306 | 0.13 | 0.30 | 0.27 | 300 | 300.38 | -1.84 | 0.24 |
| 8 | 306 | 0.13 | 0.30 | 0.27 | 420 | 288.68 | -5.66 | 0.245 |
| 9 | 306 | 0.13 | 0.30 | 0.27 | 540 | 300.38 | -1.84 | 0.25 |
| 10 | 306 | 0.13 | 0.30 | 0.27 | 600 | 304.72 | -0.42 | 0.255 |
| 11 | 306 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 180 | 323.64 | 5.76 | 0.26 |
| 12 | 306 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 300 | 321.41 | 5.04 | 0.265 |
| 13 | 306 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 420 | 320.29 | 4.67 | 0.27 |
| 14 | 306 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 540 | 321.41 | 5.04 | 0.275 |
| 15 | 306 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 600 | 309.96 | 1.29 | 0.28 |
| 16 | 540 | 0.15 | 0.47 | 0.33 | 180 | 557.17 | 3.18 | 0.285 |
| 17 | 540 | 0.15 | 0.45 | 0.34 | 300 | 545.9 | 1.09 | 0.29 |
| 18 | 540 | 0.15 | 0.42 | 0.34 | 420 | 522.9 | -3.17 | 0.295 |
| 19 | 540 | 0.15 | 0.41 | 0.34 | 540 | 542.12 | 0.39 | 0.3 |
| 20 | 540 | 0.15 | 0.41 | 0.34 | 600 | 543.46 | 0.64 | 0.305 |
| 21 | 540 | 0.22 | 0.38 | 0.32 | 180 | 566.78 | 4.96 | 0.31 |
| 22 | 540 | 0.22 | 0.37 | 0.32 | 300 | 547.6 | 1.41 | 0.315 |
| 23 | 540 | 0.22 | 0.37 | 0.33 | 420 | 541.69 | 0.31 | 0.32 |
| 24 | 540 | 0.22 | 0.37 | 0.34 | 540 | 538.74 | -0.23 | 0.325 |
| 25 | 540 | 0.22 | 0.37 | 0.34 | 600 | 538.74 | -0.23 | 0.33 |
| 26 | 540 | 0.24 | 0.35 | 0.30 | 180 | 543.35 | 0.62 | 0.335 |
| 27 | 540 | 0.24 | 0.34 | 0.31 | 300 | 538.56 | -0.27 | 0.34 |
| 28 | 540 | 0.24 | 0.34 | 0.31 | 420 | 549.94 | 1.84 | 0.345 |
| 29 | 540 | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 540 | 543.37 | 0.62 | 0.35 |
| 30 | 540 | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 600 | 543.37 | 0.62 | 0.355 |

试验选取 306m³/h、540m³/h 两组标准流量，分别搭配多档闸门开度开展测试，同步记录闸前水深、闸后水深与不同稳定时长下的测量数据，累计完成 30 组工况测试，试验完成后按照 3.1 数据处理方法计算得到各组工况的示值误差与重复性。结合试验数据及对应趋势图可得出规律：同一标准流量、同一闸门开度条件下，随着稳定时间延长，闸前、闸后水深逐步趋于稳定，被校流量不断逼近标准流量，示值误差先出现大幅正负波动，系统充分稳定后误差逐步收窄至 ±2% 区间；闸门开度越大，系统达到稳定所需时间越长，闸前与闸后水深差值越小，流量测量波动幅度更小。全工况示值误差范围为-5.66%~7.05%，系统刚调节完成、水深未稳定阶段示值误差偏离程度大，待水流充分平稳后大部分工况示值误差可控制在 ±2% 以内；重复性整体区间 0.21%~0.355%，随标准流量提升、闸门开度增大，重复性呈现缓慢上升趋势，但全部工况重复性数值均低于规程规定的允许限值，流量计测量稳定性满足检定要求。

  - 不同水深下系统稳定时间的试验结果分析

6.5.1 HB-CZ不同水深下系统稳定时间

| 序号 | 设定水深 (m) | 闸门开度 (m) | 时长 (s) | 标准流量(m3/h) | 流量点(m3/h) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.3 | 0.20 | 60 | 151 | 152.28 | 0.71 | 0.142 |
| 2 | 0.3 | 0.20 | 120 | 151 | 154.44 | 2.14 | 0.148 |
| 3 | 0.3 | 0.20 | 180 | 151 | 156.6 | 3.57 | 0.153 |
| 4 | 0.3 | 0.20 | 240 | 151 | 155.52 | 2.86 | 0.159 |
| 5 | 0.3 | 0.20 | 300 | 151 | 157.68 | 4.29 | 0.164 |
| 6 | 0.3 | 0.18 | 60 | 220 | 217.08 | -1.15 | 0.169 |
| 7 | 0.3 | 0.18 | 120 | 220 | 222.48 | 1.31 | 0.175 |
| 8 | 0.3 | 0.18 | 180 | 220 | 220.32 | 0.33 | 0.18 |
| 9 | 0.3 | 0.18 | 240 | 220 | 219.24 | -0.16 | 0.186 |
| 10 | 0.3 | 0.18 | 300 | 220 | 221.4 | 0.82 | 0.191 |
| 11 | 0.35 | 0.26 | 60 | 151 | 160.02 | 5.83 | 0.197 |
| 12 | 0.35 | 0.26 | 120 | 151 | 157.5 | 4.17 | 0.202 |
| 13 | 0.35 | 0.26 | 180 | 151 | 154.98 | 2.5 | 0.208 |
| 14 | 0.35 | 0.26 | 240 | 151 | 158.76 | 5.00 | 0.213 |
| 15 | 0.35 | 0.26 | 300 | 151 | 152.46 | 0.83 | 0.219 |
| 16 | 0.35 | 0.23 | 60 | 230 | 228.06 | -1.02 | 0.224 |
| 17 | 0.35 | 0.23 | 120 | 230 | 229.32 | -0.47 | 0.23 |
| 18 | 0.35 | 0.23 | 180 | 230 | 233.1 | 1.17 | 0.235 |
| 19 | 0.35 | 0.23 | 240 | 230 | 234.36 | 1.72 | 0.241 |
| 20 | 0.35 | 0.23 | 300 | 230 | 229.32 | -0.47 | 0.246 |
| 21 | 0.35 | 0.21 | 60 | 288 | 296.1 | 2.81 | 0.252 |
| 22 | 0.35 | 0.21 | 120 | 288 | 294.84 | 2.38 | 0.257 |
| 23 | 0.35 | 0.21 | 180 | 288 | 293.58 | 1.94 | 0.263 |
| 24 | 0.35 | 0.21 | 240 | 288 | 291.06 | 1.06 | 0.268 |
| 25 | 0.35 | 0.21 | 300 | 288 | 292.32 | 1.5 | 0.274 |
| 26 | 0.4 | 0.32 | 60 | 151 | 149.76 | -0.95 | 0.279 |
| 27 | 0.4 | 0.32 | 120 | 151 | 151.2 | 0 | 0.285 |
| 28 | 0.4 | 0.32 | 180 | 151 | 152.64 | 0.95 | 0.29 |
| 29 | 0.4 | 0.32 | 240 | 151 | 154.08 | 1.90 | 0.296 |
| 30 | 0.4 | 0.32 | 300 | 151 | 154.08 | 1.90 | 0.301 |
| 31 | 0.4 | 0.28 | 60 | 220 | 217.44 | -0.98 | 0.307 |
| 32 | 0.4 | 0.28 | 120 | 220 | 223.2 | 1.64 | 0.312 |
| 33 | 0.4 | 0.28 | 180 | 220 | 220.32 | 0.33 | 0.318 |
| 34 | 0.4 | 0.28 | 240 | 220 | 221.76 | 0.98 | 0.323 |
| 35 | 0.4 | 0.28 | 300 | 220 | 223.2 | 1.64 | 0.329 |
| 36 | 0.4 | 0.26 | 60 | 288 | 290.88 | 1.00 | 0.145 |
| 37 | 0.4 | 0.26 | 120 | 288 | 292.32 | 1.50 | 0.151 |
| 38 | 0.4 | 0.26 | 180 | 288 | 295.2 | 2.50 | 0.156 |
| 39 | 0.4 | 0.26 | 240 | 288 | 289.44 | 0.50 | 0.162 |
| 40 | 0.4 | 0.26 | 300 | 288 | 293.76 | 2.00 | 0.167 |
| 41 | 0.45 | 0.32 | 60 | 342 | 340.2 | -0.53 | 0.334 |
| 42 | 0.45 | 0.32 | 120 | 342 | 343.44 | 0.42 | 0.336 |
| 43 | 0.45 | 0.32 | 180 | 342 | 345.06 | 0.89 | 0.338 |
| 44 | 0.45 | 0.32 | 240 | 342 | 345.384 | 0.99 | 0.34 |
| 45 | 0.45 | 0.32 | 300 | 342 | 344.25 | 0.66 | 0.332 |

试验设置 300mm、350mm、400mm、450mm 四档设定水深，搭配不同闸门开度，分别开展 151m³/h、220m³/h、230m³/h、288m³/h、342m³/h 多组标准流量测试，按 60s~300s 不同稳定时长记录测量数据，共计完成 45 组工况测试，试验完成后按照 3.1 数据处理方法计算各组工况示值误差与重复性。结合试验数据及对应趋势图可得出变化规律：同一设定水深、同一闸门开度与标准流量条件下，随水流稳定时长增加，被校流量逐步趋近标准流量，示值误差先出现小幅波动，多数工况在长时间稳定后误差趋于平缓；低水深、小流量工况下示值误差正向偏差偏大，高水深、大流量工况示值误差整体波动更小，更容易稳定在 ±2% 区间内。 全工况示值误差范围为 - 1.15%~5.83%，低水深小流量初期稳定阶段误差超出 ±2% 限值，水流充分稳定后大部分工况示值误差可控制在 ±2% 以内；重复性整体区间 0.142%~0.340%，随设定水深升高、闸门开度增大，重复性整体呈小幅上升趋势，但全部工况重复性均低于规程规定允许限值，流量计测量重复性满足检定要求。

6.5.2 HB-BZ不同水深下系统稳定时间

| 序号 | 设定水深 (m) | 闸门开度 (m) | 标准流量(m3/h) | 时间步长 (s) | 流量点(m3/h) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.30 | 0.18 | 100 | 180 | 101.40 | 1.40 | 0.132 |
| 2 | 0.30 | 0.18 | 100 | 300 | 99.30 | -0.70 | 0.138 |
| 3 | 0.30 | 0.18 | 100 | 420 | 102.00 | 2.00 | 0.144 |
| 4 | 0.30 | 0.18 | 100 | 600 | 97.80 | -2.20 | 0.149 |
| 5 | 0.30 | 0.18 | 114 | 180 | 115.50 | 1.32 | 0.155 |
| 6 | 0.30 | 0.18 | 114 | 300 | 112.50 | -1.32 | 0.160 |
| 7 | 0.30 | 0.18 | 114 | 420 | 111.00 | -2.63 | 0.166 |
| 8 | 0.30 | 0.18 | 114 | 600 | 112.50 | -1.32 | 0.171 |
| 9 | 0.35 | 0.12 | 110 | 180 | 108.50 | -1.36 | 0.177 |
| 10 | 0.35 | 0.12 | 110 | 300 | 112.00 | 1.82 | 0.182 |
| 11 | 0.35 | 0.12 | 110 | 420 | 106.75 | -2.95 | 0.188 |
| 12 | 0.35 | 0.12 | 110 | 600 | 113.75 | 3.41 | 0.193 |
| 13 | 0.35 | 0.19 | 135 | 180 | 133.70 | -0.96 | 0.199 |
| 14 | 0.35 | 0.19 | 135 | 300 | 135.45 | 0.33 | 0.204 |
| 15 | 0.35 | 0.19 | 135 | 420 | 135.10 | 0.07 | 0.210 |
| 16 | 0.35 | 0.19 | 135 | 600 | 136.50 | 1.11 | 0.215 |
| 17 | 0.40 | 0.19 | 170 | 180 | 171.20 | 0.71 | 0.221 |
| 18 | 0.40 | 0.19 | 170 | 300 | 171.60 | 0.94 | 0.226 |
| 19 | 0.40 | 0.19 | 170 | 420 | 169.20 | -0.47 | 0.232 |
| 20 | 0.40 | 0.19 | 170 | 600 | 170.00 | 0.00 | 0.237 |
| 21 | 0.40 | 0.27 | 188 | 180 | 184.00 | -2.13 | 0.243 |
| 22 | 0.40 | 0.27 | 188 | 300 | 184.80 | -1.70 | 0.248 |
| 23 | 0.40 | 0.27 | 188 | 420 | 188.80 | 0.43 | 0.254 |
| 24 | 0.40 | 0.27 | 188 | 600 | 189.20 | 0.64 | 0.259 |

试验设置 300mm、350mm、400mm 三档设定水深，搭配不同闸门开度，分别开展 100、114、110、135、170、188 共 6 组标准流量工况测试，按 180s~600s 不同稳定时间步长记录测量数据，累计完成 24 组工况测试，试验完成后按照 3.1 数据处理方法计算各组工况示值误差与重复性。结合试验数据及对应趋势图可得出变化规律：同一设定水深、同一闸门开度与标准流量条件下，随水流稳定时长增加，被校流量出现无规律小幅波动，示值误差在正负区间交替变化；低水深、小流量工况示值误差波动幅度更大，易超出 ±2% 范围，400mm 高水深、大流量工况下示值误差整体波动更小，多数时段可稳定在 ±2% 以内。 全工况示值误差范围为 - 2.95%~3.41%，低水深小流量工况在部分时间步长下示值误差超出 ±2% 限值，高水深大流量工况整体误差控制效果更好；重复性整体区间 0.132%~0.259%，随设定水深升高、流量增大，重复性呈缓慢上升趋势，但全部工况重复性数值均低于规程规定允许限值，流量计测量重复性满足检定使用要求。

  - 不同流量测量时间试验结果分析

| 序号 | 标准流量 (m3/h) | 水深 (m) | 时间 (s) | 流量点 (m3/h) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 238 | 0.25 | 180 | 236.38 | -0.68 | 0.142 |
| 2 | 238 | 0.25 | 300 | 251.37 | 5.62 | 0.148 |
| 3 | 238 | 0.25 | 420 | 247.84 | 4.13 | 0.154 |
| 4 | 238 | 0.25 | 600 | 238.14 | 0.06 | 0.16 |
| 5 | 360 | 0.28 | 180 | 366.55 | 1.82 | 0.166 |
| 6 | 360 | 0.28 | 300 | 365.04 | 1.4 | 0.172 |
| 7 | 360 | 0.28 | 420 | 365.76 | 1.6 | 0.178 |
| 8 | 360 | 0.28 | 600 | 360.72 | 0.2 | 0.184 |
| 9 | 450 | 0.31 | 180 | 453.44 | 0.76 | 0.19 |
| 10 | 450 | 0.31 | 300 | 448.96 | -0.23 | 0.196 |
| 11 | 450 | 0.31 | 420 | 470.23 | 4.5 | 0.202 |
| 12 | 450 | 0.31 | 600 | 445.6 | -0.98 | 0.208 |
| 13 | 540 | 0.34 | 180 | 552.35 | 2.29 | 0.214 |
| 14 | 540 | 0.34 | 300 | 546.32 | 1.17 | 0.22 |
| 15 | 540 | 0.34 | 420 | 543.91 | 0.72 | 0.226 |
| 16 | 540 | 0.34 | 600 | 545.11 | 0.95 | 0.232 |
| 17 | 720 | 0.38 | 180 | 717.3 | -0.38 | 0.238 |
| 18 | 720 | 0.38 | 300 | 719.23 | -0.11 | 0.244 |
| 19 | 720 | 0.38 | 420 | 727.48 | 1.04 | 0.25 |
| 20 | 720 | 0.38 | 600 | 724.73 | 0.66 | 0.256 |

试验选取 238m³/h、360m³/h、450m³/h、540m³/h、720m³/h 共 5 组标准流量，对应 0.245m~0.382m 梯度水深，分别在 180s、300s、420s、600s 四个稳定时间节点采集测量数据，累计完成 20 组工况测试，试验完成后按照 3.1 数据处理方法计算各组工况的平均示值误差与重复性。结合试验数据及对应趋势图可得出变化规律：同一标准流量、同一水深条件下，随稳定时间延长，水流逐步趋于平稳，示值误差先出现较大正向偏差，运行至 600s 充分稳定后示值误差明显回落并收窄至 ±2% 区间；低流量、低水深工况前期误差波动幅度更大，高流量、高水深工况整体误差波动更小，稳定速度更快。 全工况示值误差范围为 - 0.98%~5.62%，水流未充分稳定的前期时段部分工况示值误差超出 ±2% 限值，稳定至 600s 后绝大多数工况示值误差可控制在 ±2% 以内；重复性整体区间 0.142%~0.256%，随标准流量增大、水深升高重复性小幅上升，但全部工况重复性均低于规程规定允许限值，流量计测量重复性满足检定要求。

七、结论与建议

本次试验针对测控一体化箱（管）涵式流量计、测控一体化堰槽式流量计两类主流流量计，系统完成了规程检定流程验证、多维度影响因素分析、关键操作参数标定等核心试验工作，全面验证了《测控一体化闸门流量计在线校准规范》的科学性、适用性与可操作性，核心试验结论如下：

（1）依据规程规定的检定流程与技术要求，完成了 2.0 级准确度等级堰槽式闸门、箱（管）涵式流量计的全流程检定试验。结果显示，测控一体化箱（管）涵式流量计检定相对示值误差为 ±2.722%，重复性为 0.178%；测控一体化箱（管）涵式流量计高区相对示值误差为 ±1.786%，重复性为 0.182%，两台被测流量计的检定结果均完全符合 2.0 级准确度等级的技术要求。试验充分证明，规程中规定的外观与随机文件检查、安装要求、检定步骤、数据处理方法、示值误差与重复性计算规则、合格判定标准等核心内容科学合理，检定流程可落地、可重复，能够为测控一体化闸门流量计的量值溯源提供规范、统一的技术依据。

（2）闸门开度与水深的耦合作用对测量偏差有规律性影响。相同流量条件下，堰槽式闸门流量计随闸门开度增大、测量水深升高，示值误差呈现由负向正向递增的变化趋势，仅在低开度、低水深工况下负偏差绝对值显著增大；箱（管）涵式闸门流量计示值误差随闸门开度变化呈规律性波动，全工况范围内重复性始终保持稳定。相同开度条件下，堰槽式闸门与箱（管）涵式闸门流量计均随流量增大、水深升高，示值误差偏差绝对值呈逐步收窄趋势，小流量、低水深工况下测量偏差更为显著。相同水深条件下，流量变化对示值误差的影响幅度较小，水深梯度会带来示值误差正负向的显著差异，全工况下重复性均远低于规程规定的限值要求。

安装偏差会对测量性能产生显著负面影响。试验证实，被检流量计安装时出现的上下、左右端面贴合偏差，均会导致示值误差和重复性发生显著劣变，严格按照规程要求规范安装，是保障流量计测量准确度的必要前提。

（3）通过对不同流量测量时间的试验结果分析，对比了不同流量 3min、5min 和 7min 测量时间的示值误差，变化幅度不大，而小流量点的重复性随着测量时间的增加而变小。因此流量大于等于 0.25qmax 时，单次测量时间应不少于 5min；流量小于 0.25qmax 时，单次测量时间应不少于 7min。

本次验证试验全面覆盖了规程中首次检定、后续检定、使用中检查的核心技术内容，试验对象覆盖了堰槽式闸门、箱（管）涵式闸门两类主流测控一体化闸门流量计，试验工况覆盖了工程现场常用的开度、流量、水深、区间，试验数据具备充分的代表性和说服力。试验结果充分证明，规程各项技术指标、检定方法、操作流程符合测控一体化闸门流量计的产品特性与工程应用实际，能够有效填补当前明渠新型流量计计量检定的技术空白，为水利行业水量计量仪器的检定与校准提供统一规范，对提升水利行业计量检定能力、保障取水计量数据的法制性与权威性具有重要支撑作用。