国家计量技术规范

《测控一体化闸门流量计在线校准规范》

编制说明

| 主要起草单位： | 中国水利水电科学研究院 |
| --- | --- |
|  | 天津水科机电有限公司 |
|  | 水利部南京水利水文自动化研究所 |
| 参加起草单位： | 宁夏回族自治区水利科学研究院 |
|  | 中铁云南建设投资有限公司 |
|  | 开封开流仪表有限公司 |
|  | 山东欧标信息科技有限公司 |

二〇二六年七月

目  录

目  录	I

一、引言	1

1.1	测控一体化闸门流量计工作原理	1

1.2	不确定度分析背景	1

1.3	不确定度分析的目的	1

二、不确定度来源分析	2

2.1	系统误差来源及影响评估	2

2.2	随机误差来源及影响评估	3

三、流量计测量不确定度评定方法	4

3.1	依据标准	4

3.2	检定环境条件要求	4

3.3	检定对象	4

3.4	试验使用装置	4

3.5	建立测量数学模型	5

3.6	不确定度分量的计算	6

3.7	合成标准不确定度计算	7

3.8	扩展不确定度计算	7

四、流量计测量不确定度计算	8

4.1	HB-CZ检定试验	8

4.2	HB-BZ检定试验	12

4.3 同流量不同开度试验分析	13

4.4同开度不同水位试验分析	18

4.5同水位不同流量试验分析	22

4.6不同流量下系统稳定时间验证试验分析	27

4.7不同水深下系统稳定时间验证试验分析	32

4.8不同流量下测量时间优化验证试验分析	37

一、引言

  - 测控一体化闸门流量计工作原理

测控一体化箱（管）涵式流量计超声测箱型，箱体里安装有阵列式超声波换能器和水位测量装置。流体经过测箱时，超声波换能器利用时差法或频差法原理测量液体流速，同时水位测量装置测量水位。

测控一体化堰槽式流量计 采用顶面溢流方式，依据堰流原理，通过测得的上、下游水位和闸门开度依据水力学原理计算流量。

  - 不确定度分析背景

测量不确定度是指由于测量误差的存在而对被测量值不能确定的程度。它是表征赋予被测量值分散性的非负参数，与测量误差是完全不同的概念。测量误差是测量结果与真值之差，而真值往往不可知，所以误差实际上是个理想概念，很难得到准确值。不确定度则以测量结果本身为研究对象，表示由于随机影响和系统影响的存在而对测量结果不能肯定的程度，表征被测量值可能出现的范围。它是以测量结果为中心，以标准差或其倍数，或某置信区间半宽度确定的被测量的取值范围，确保真值以一定概率落于其中，是测量结果的一个量化属性。

  - 不确定度分析的目的

在科学研究和技术应用中，测量结果的准确性和可靠性至关重要。测量不确定度作为评估测量结果质量的重要指标。其来源分析对于提高测量结果的可信度具有重要意义。通过深入分析不确定度的来源，可以识别和控制影响测量结果的各种因素，从而提升测量的精确度和可靠性。

本不确定度报告旨在详细分析在试验过程中各种引入不确定度的来源，以提高最终测量结果的可信程度。本报告基于《测控给一体化闸门流量计检定规程》试验分析报告中4.1检定试验的方法与步骤，观察了涵盖温度、大气压、装置、测量值重复性等多个影响因素，通过对这些不确定度来源的详细分析，可以识别出影响测量结果的主要因素。

二、不确定度来源分析

  - 系统误差来源及影响评估

装置引入的不确定度：测量装置是引入不确定度的重要因素之一。在测量过程中，由于测量装置本身的特性、状态等因素所导致的测量结果的不确定程度。它反映了装置对测量结果准确性和可靠性的影响。测量装置包含了计量标准器和主要配套设备等部分。计量标准的不确定度包括了计量标准器引入的不确定度分量以及主要配套设备引入的不确定度分量。测量不确定度是表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。它表明了测量结果的可信赖程度，装置引入的不确定度越大，说明装置对测量结果的影响越大，测量结果的可靠性相对就越低。

安装条件：流量计安装位置的不规范会引入系统误差。如果安装位置存在倾斜，会使测量的液位高度产生偏差，进而影响流量计算。因此必须严格按照检定规程的安装要求进行安装，以消除此不确定度来源的影响。

流态不稳定的影响：如果流态不稳定，就会产生系统误差。因此检定过程中应严格按照规程中检定点要求调到规定的流量值和水深值，且被检流量计测得的水深值变幅不超过±5mm时，系统应至少再运行5min进一步稳定后方可进行正式检定；瞬时流量示值的变化应不超过±2.5%。以消除流态不稳定对测量结果的影响。

  - 随机误差来源及影响评估

重复性引入的不确定度：是衡量测量过程一致性的关键指标，重复性引入的不确定度是由测量过程中的随机效应引起的，这种随机性可能源于被测对象本身的变化、测量方法的不完善、操作人员的技术水平以及环境条件的微小变化等因素。这些效应在不同的测量中可能会有所不同，即使所有的测量条件(如环境、仪器、操作人员等)都保持不变。这一不确定度分量是测量不确定度的重要组成部分，在进行测量不确定度评定时需要充分考虑。为了减小重复性引入的不确定度，通常需要进行多次测量并取其平均值作为最终测量结果。并严格按照检定规程进行操作以减小重复性引入的不确定度。

三、流量计测量不确定度评定方法

  - 依据标准

JJG xxxx-xxxx《测控一体化闸门流量计在线校准规范》

  - 检定环境条件要求

本次试验将在规程规定的环境条件下进行，具体为：环境温度控制在（5～35）℃之间；湿度维持在（35～85）%RH范围内；大气压力保持在（80～106）kPa之间；测试介质为水。

  - 检定对象

本试验的对象为两种不同形式的测控一体化闸门流量计分别为箱（管）涵式流量计和堰槽式流量计，其规格分别为：1m×1m，2.0级；1.0m×0.88m，2.0级。

  - 试验使用装置

试验装置：

测控一体化堰槽式流量计检定装置，流量范围（80~1100.0）m³/h，扩展不确定度为Urel=0.42%（k=2）。

测控一体化箱（管）涵式流量计检定装置，流量范围（80~1100.0）m³/h，扩展不确定度为Urel=0.42%（k=2）。

标准装置：

电磁流量计DN200，流量范围（56.5～565.0） m³/h，扩展不确定度为Urel=0.20%（k=2）。

电磁流量计DN400，流量范围（226～2260）m³/h，扩展不确定度为Urel=0.20%（k=2）。

  - 建立测量数学模型

流量计的相对示值误差计算公式为：

Eij=Qij-QsijQsij×100%                （1）

式中：

Eij---第i检定点第j次检定时被检流量计的相对示值误差，%；

Qij---第i检定点第j次检定时被检流量计显示的累积流量值，m3；

Qsij---第i检定点第j次检定时标准器显示的累积流量值，m3。

流量计各检定点的相对示值误差按式（2）计算：

Ei=13j=13Eij                    （2）

式中：

Ei--流量计第i检定点的相对示值误差，%；

Eij--流量计第i检定点第j次检定时相对示值误差。

流量计高区和低区的相对示值误差计算：

根据分界流速，高区的相对示值误差，按式（3）计算：

EH=±EiHmax                  （3）

式中：

EH——流量计高区的相对示值误差，%；

EiHmax——流量计高区各检定点相对示值误差中最大值。

根据分界流速，低区的相对示值误差，按式（4）计算：

EL=±EiLmax                      （4）

EL——流量计低区的相对示值误差，%；

EiLmax——流量计低区各检定点相对示值误差中最大值。

  - 不确定度分量的计算

3.6.1测量结果重复性引入的不确定度urQi

该不确定度分量urQi由每个检定点相对示值误差的测量重复性Eri引入。各流量点的重复性按式（5）评定：

Eri=12j=13Eij-Ei212               （5）

式中：Eri——第i检定点的重复性。

流量计高区和低区的重复性，按式（6）计算：

Er=Erimax                   （6）

式中：

Er——流量计的重复性；

Erimax——流量计检定点重复性的最大值。

该检定点3次测量取相对示值误差平均值作为测量结果，由重复性引入的不确定度分量urQi：

urQi=Eri3                     （7）

3.6.2由标准装置引入的不确定度ur(VS)

该不确定度分量ur(VS)由标准装置引入，根据标准装置证书可得，装置扩展不确定度Urel，k=2。

ur(VS)=Urelk                       （8）

  - 合成标准不确定度计算

流量计在不同检定点的合成标准不确定度ur（）(Ei)可以由该检定点下测量结果重复性引入的不确定度urQi和标准装置引入的不确定度ur(VS)计算得到：

ur(E)=ur2(Qi)+ur2(Vs)               （9）

  - 扩展不确定度计算

流量计在不同检定点的扩展不确定度Ur由该流量点的合成标准不确定度ur(E)和包含因子k计算得到：

Ur=k∙ur(E)                    （10）

四、流量计测量不确定度计算

  - HB-CZ检定试验

4.1.1测量不确定度计算

按照检定规程的要求依次对各检定点进行检定，检定点分别为：闸门开度 0.25 m、0.30 m、0.35 m、0.40 m、0.45 m。各检定点对应标准流量分别为 216 m³/h、288 m³/h、360 m³/h、468 m³/h、576 m³/h。

使用管道流量标准装置DLD200Y检定1台2.0级、1m×0.88m的堰槽式流量计，对试验结果进行计算。

（1）由标准装置引入的不确定度ur(VS)：

ur(VS)=Urelk=0.43%2=0.215%；

（2）闸门开度0.25 m，水深0.36m，标准流量216m3/h检定点的测量结果重复性及不确定度计算：

单次测量的相对示值误差Eij按照下式计算：

Eij=Qij-QsijQsij×100%

则根据试验数据：

E11=214.05-216216×100%=-0.903%

E12=214.40 -216216×100%=-0.741%

E13=214.75-216​216×100%=-0.579%

流量计在该检定点的相对示值误差E1：

E1=E11+E12+E133=--0.741%

测量重复性Er1：

Er1=12j=13Eij-Er212=0.162%

测量重复性引入的不确定度分量urQ1：

urQ1=Er13=0.094%

合成标准不确定度urE1：

urE1=ur2Q1+ur2Vs=0.235%

该检定点测量结果的扩展不确定度Ur：

Ur1=k∙urE1=0.470%，k=2

闸门开度0.30 m，水深0.44m，标准流量288 m3/h检定点的测量结果重复性及不确定度计算：

单次测量的相对示值误差Eij：

E21=290.70-288288×100%=0.938%

E22=291.20-288288×100%=1.111%

E23=291.70-288288×100%=1.285%

流量计在该测量点的相对示值误差E2：

E2=1.111%

流量计的重复性Er2：

Er2=0.175%

测量重复性引入的不确定度分量urQ2：

urQ2=0.101%

合成标准不确定度urE2：

urE2=0.238%

该检定点测量结果的扩展不确定度Ur：

Ur2=k∙urE2=0.476%，k=2

该流量计其他检定点也分别按照上述方法进行不确定度计算，结果见表4.1。

表4.1 HB-CZ试验结果计算统计表

| 序号 | 闸门开度(m) | 标准流量(m³/h) | 流量点(m³/h) | 平均流速(m/s) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% | 不确定度分量urQr | 装置引入不确定度μr(VS)% | 合成不确定度μr(E)% | 扩展不确定度Ur% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.25 | 216 | 214.4 | 0.238 | -0.741 | 0.162 | 0.094 | 0.215 | 0.235 | 0.47 |
| 2 | 0.3 | 288 | 291.2 | 0.26 | 1.111 | 0.175 | 0.101 | 0.215 | 0.238 | 0.476 |
| 3 | 0.35 | 360 | 350.2 | 0.292 | -2.722 | 0.198 | 0.114 | 0.215 | 0.243 | 0.486 |
| 4 | 0.4 | 468 | 467.8 | 0.332 | -0.043 | 0.153 | 0.088 | 0.215 | 0.232 | 0.464 |
| 5 | 0.45 | 576 | 575.4 | 0.357 | -0.104 | 0.158 | 0.091 | 0.215 | 0.234 | 0.468 |

4.1.2试验结论

（1）测量条件

介质种类：水；

介质温度：17.8℃；

（2）测量结果

该流量计全量程：

最大示值误差：E=±2.722%；

重复性：Er=0.198%；

测量结果相对扩展不确定度：Ur=0.486%（k=2）。

（3）准确度等级

准予作2级使用。

（4）附加说明

安装条件：前直渠段长度为10m；后直渠段长度为5m。

环境条件：环境温度：18℃，大气压力：101kPa，湿度：58%RH。

  - HB-BZ检定试验

4.2.1测量不确定度计算

按照检定规程的要求依次对各检定点进行检定，检定点分别为：闸门开度 90 mm、110mm、120mm、140mm、160mm、180mm。各检定点对应标准流量分别为 396 m³/h、468 m³/h、522 m³/h、594m³/h、648m³/h、702 m³/h。

使用管道流量标准装置DLD200Y检定1台2.0级、1m×1m的箱（管）涵式流量计，对试验结果进行计算，结果见表4.2。

表4.2  HB-BZ试验结果计算统计表

| 序号 | 水深点(m) | 标准流量(m3/h) | 流量点(m3/h) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% | 不确定度分量urQr | 装置引入不确定度μr(VS)% | 合成不确定度μr(E)% | 扩展不确定度Ur% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.09 | 396 | 403.2 | -1.786 | 0.182 | 0.105 | 0.215 | 0.239 | 0.478 |
| 2 | 0.11 | 468 | 473.4 | -1.141 | 0.165 | 0.095 | 0.215 | 0.235 | 0.47 |
| 3 | 0.12 | 522 | 527.4 | -1.024 | 0.161 | 0.093 | 0.215 | 0.234 | 0.468 |
| 4 | 0.14 | 594 | 604.8 | -1.786 | 0.179 | 0.103 | 0.215 | 0.238 | 0.476 |
| 5 | 0.16 | 648 | 644.4 | 0.559 | 0.152 | 0.088 | 0.215 | 0.232 | 0.464 |
| 6 | 0.18 | 702 | 698.4 | 0.515 | 0.148 | 0.085 | 0.215 | 0.231 | 0.462 |

4.2.2试验结论

（1）测量条件

介质种类：水；

介质温度：17.8℃；

（2）测量结果

该流量计全量程：

最大示值误差：E=±1.786%；

重复性：Er=0.182%；

测量结果相对扩展不确定度：Ur=Ur=0.478%（k=2）。

（3）准确度等级

准予作 2 级使用。。

（4）附加说明

安装条件：前直渠段长度为10m；后直渠段长度为5m；

环境条件：环境温度：17.7℃，大气压力：101kPa，湿度：42%RH。

4.3 同流量不同开度试验分析

4.3.1 HB-CZ同流量不同开度试验分析

1.测量不确定度计算

按照检定规程的要求依次对检定点进行检定，检定点分别为：流量 216.00m³/h（闸门开度 0.25m、0.30m、0.35m、0.40m、0.45m），流量 298.80m³/h（闸门开度 0.25m、0.30m、0.35m、0.40m、0.45m），流量 360.00m³/h（闸门开度 0.25m、0.30m、0.35m、0.40m、0.45m），流量 442.80m³/h（闸门开度 0.25m、0.30m、0.35m、0.40m、0.45m），流量 576.00m³/h（闸门开度 0.20m、0.25m、0.30m、0.35m、0.40m）。

使用管道流量标准装置DLD200Y检定1台2.0级、1m×0.88m的堰槽式流量计，对试验结果进行计算，结果见表4.3。

表4.3 HB-CZ同流量不同开度试验结果计算统计表

| 序号 | 标准流量(m³/h) | 闸门开度(m) | 流量点(m³/h) | 水深(m) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% | 不确定度分量urQr | 装置引入不确定度μr(VS)% | 合成不确定度μr(E)% | 扩展不确定度Ur% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 216 | 0.25 | 210 | 0.37 | -2.778 | 0.212 | 0.122 | 0.215 | 0.247 | 0.494 |
| 2 | 216 | 0.3 | 212 | 0.42 | -1.852 | 0.208 | 0.12 | 0.215 | 0.246 | 0.492 |
| 3 | 216 | 0.35 | 214 | 0.46 | -0.926 | 0.205 | 0.118 | 0.215 | 0.245 | 0.49 |
| 4 | 216 | 0.4 | 217 | 0.5 | 0.463 | 0.201 | 0.116 | 0.215 | 0.244 | 0.488 |
| 5 | 216 | 0.45 | 219 | 0.55 | 1.389 | 0.198 | 0.114 | 0.215 | 0.243 | 0.486 |
| 6 | 298.8 | 0.25 | 290 | 0.39 | -2.945 | 0.195 | 0.113 | 0.215 | 0.243 | 0.486 |
| 7 | 298.8 | 0.3 | 292 | 0.44 | -2.276 | 0.192 | 0.111 | 0.215 | 0.242 | 0.484 |
| 8 | 298.8 | 0.35 | 294 | 0.48 | -1.606 | 0.189 | 0.109 | 0.215 | 0.241 | 0.482 |
| 9 | 298.8 | 0.4 | 296 | 0.52 | -0.937 | 0.186 | 0.107 | 0.215 | 0.24 | 0.48 |
| 10 | 298.8 | 0.45 | 299.5 | 0.57 | 0.234 | 0.183 | 0.106 | 0.215 | 0.239 | 0.478 |
| 11 | 360 | 0.25 | 350 | 0.41 | -2.778 | 0.18 | 0.104 | 0.215 | 0.239 | 0.478 |
| 12 | 360 | 0.3 | 352 | 0.46 | -2.222 | 0.177 | 0.102 | 0.215 | 0.238 | 0.476 |
| 13 | 360 | 0.35 | 354 | 0.5 | -1.667 | 0.174 | 0.1 | 0.215 | 0.237 | 0.474 |
| 14 | 360 | 0.4 | 356 | 0.54 | -1.111 | 0.171 | 0.099 | 0.215 | 0.236 | 0.472 |
| 15 | 360 | 0.45 | 358 | 0.59 | -0.556 | 0.168 | 0.097 | 0.215 | 0.236 | 0.472 |
| 16 | 442.8 | 0.25 | 430 | 0.43 | -2.891 | 0.165 | 0.095 | 0.215 | 0.235 | 0.47 |
| 17 | 442.8 | 0.3 | 432 | 0.48 | -2.439 | 0.162 | 0.094 | 0.215 | 0.234 | 0.468 |
| 18 | 442.8 | 0.35 | 434 | 0.52 | -1.987 | 0.159 | 0.092 | 0.215 | 0.234 | 0.468 |
| 19 | 442.8 | 0.4 | 436 | 0.57 | -1.536 | 0.156 | 0.09 | 0.215 | 0.233 | 0.466 |
| 20 | 442.8 | 0.45 | 438 | 0.61 | -1.084 | 0.153 | 0.088 | 0.215 | 0.232 | 0.464 |
| 21 | 576 | 0.2 | 565 | 0.41 | -1.91 | 0.15 | 0.087 | 0.215 | 0.232 | 0.464 |
| 22 | 576 | 0.25 | 567 | 0.46 | -1.563 | 0.147 | 0.085 | 0.215 | 0.231 | 0.462 |
| 23 | 576 | 0.3 | 569 | 0.51 | -1.215 | 0.144 | 0.083 | 0.215 | 0.23 | 0.46 |
| 24 | 576 | 0.35 | 571 | 0.55 | -0.868 | 0.141 | 0.081 | 0.215 | 0.23 | 0.46 |
| 25 | 576 | 0.4 | 573 | 0.6 | -0.521 | 0.138 | 0.08 | 0.215 | 0.229 | 0.458 |

2试验结论

（1）测量条件

介质种类：水；

介质温度：17.8℃；

（2）测量结果

该流量计全量程：

最大示值误差：E=±2.945%；

最大重复性：Er=0.212%；

最大测量结果相对扩展不确定度：Ur=Ur=0.494%（k=2）。

（3）准确度等级

准予作 2 级使用。

（4）附加说明

安装条件：前直渠段长度为10m；后直渠段长度为5m。

环境条件：环境温度：18℃，大气压力：101kPa，湿度：58% RH。

4.3.2 HB-BZ同流量不同开度试验分析

1.测量不确定度计算

按照检定规程的要求依次对检定点进行检定，检定点分别为：流量 468m³/h（闸门开度 0.14m、0.15m、0.16m），流量 540m³/h（闸门开度 0.14m、0.15m、0.16m），流量 612m³/h（闸门开度 0.14m、0.15m、0.16m），流量 648m³/h（闸门开度 0.14m、0.15m、0.16m、0.17m、0.18m），流量 702m³/h（闸门开度 0.14m、0.15m、0.16m、0.17m、0.18m、0.19m、0.20m）。

使用管道流量标准装置DLD200Y检定1台2.0级、1m×1m的箱（管）涵式流量计，对试验结果进行计算，结果见表4.4。

表4.4 HB-BZ同流量不同开度试验结果计算统计表

| 序号 | 标准流量(m³/h) | 闸门开度(m) | 流量点(m³/h) | 水深(m) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% | 不确定度分量urQr | 装置引入不确定度μr(VS) % | 合成不确定度μr(E) % | 扩展不确定度Ur% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 468 | 0.14 | 475.2 | 0.22 | -1.515 | 0.1 | 0.058 | 0.215 | 0.222 | 0.444 |
| 2 | 468 | 0.15 | 473.4 | 0.2 | -1.141 | 0.105 | 0.061 | 0.215 | 0.223 | 0.446 |
| 3 | 468 | 0.16 | 464.4 | 0.18 | 0.775 | 0.11 | 0.064 | 0.215 | 0.224 | 0.448 |
| 4 | 540 | 0.14 | 534.6 | 0.3 | 1.01 | 0.09 | 0.052 | 0.215 | 0.221 | 0.442 |
| 5 | 540 | 0.15 | 536.4 | 0.28 | 0.671 | 0.095 | 0.055 | 0.215 | 0.222 | 0.444 |
| 6 | 540 | 0.16 | 543.6 | 0.27 | -0.662 | 0.1 | 0.058 | 0.215 | 0.222 | 0.444 |
| 7 | 612 | 0.14 | 606.6 | 0.31 | 0.89 | 0.08 | 0.046 | 0.215 | 0.22 | 0.44 |
| 8 | 612 | 0.15 | 601.2 | 0.3 | 1.796 | 0.085 | 0.049 | 0.215 | 0.22 | 0.44 |
| 9 | 612 | 0.16 | 615.6 | 0.24 | -0.585 | 0.09 | 0.052 | 0.215 | 0.221 | 0.442 |
| 10 | 648 | 0.14 | 653.4 | 0.4 | -0.826 | 0.07 | 0.04 | 0.219 | 0.219 | 0.438 |
| 11 | 648 | 0.15 | 658.8 | 0.36 | -1.639 | 0.075 | 0.043 | 0.215 | 0.219 | 0.438 |
| 12 | 648 | 0.16 | 644.4 | 0.33 | 0.559 | 0.08 | 0.046 | 0.215 | 0.22 | 0.44 |
| 13 | 648 | 0.17 | 633.6 | 0.3 | 2.273 | 0.085 | 0.049 | 0.215 | 0.22 | 0.44 |
| 14 | 648 | 0.18 | 637.2 | 0.29 | 1.695 | 0.09 | 0.052 | 0.215 | 0.221 | 0.442 |
| 15 | 702 | 0.14 | 705.6 | 0.42 | -0.51 | 0.06 | 0.035 | 0.215 | 0.218 | 0.436 |
| 16 | 702 | 0.15 | 711 | 0.39 | -1.266 | 0.065 | 0.038 | 0.215 | 0.218 | 0.436 |
| 17 | 702 | 0.16 | 698.4 | 0.35 | 0.515 | 0.07 | 0.04 | 0.215 | 0.219 | 0.438 |
| 18 | 702 | 0.17 | 712.8 | 0.33 | -1.515 | 0.075 | 0.043 | 0.215 | 0.219 | 0.438 |
| 19 | 702 | 0.18 | 716.4 | 0.3 | -2.01 | 0.08 | 0.046 | 0.215 | 0.22 | 0.44 |
| 20 | 702 | 0.19 | 705.6 | 0.27 | -0.51 | 0.085 | 0.049 | 0.215 | 0.22 | 0.44 |
| 21 | 702 | 0.2 | 698.4 | 0.25 | 0.515 | 0.09 | 0.052 | 0.215 | 0.221 | 0.442 |

2.试验结论

（1）测量条件

介质种类：水；

介质温度：17.8℃；

（2）测量结果

该流量计全量程：

最大示值误差：E=±2.273%；

重复性：Er=0.110%；

测量结果相对扩展不确定度：Ur=0.448%（k=2）。

（3）准确度等级

准予作2级使用。

（4）附加说明

安装条件：前直渠段长度为 10m；后直渠段长度为 5m。

环境条件：环境温度：18℃，大气压力：101kPa，湿度：58% RH。

4.4同开度不同水位试验分析

4.4.1 HB-CZ同开度不同水位试验分析

1.测量不确定度计算

按照检定规程的要求依次对检定点进行检定，检定点分别为：闸门开度0.20m（水位0.300m，0.405 m，0.500 m，0.655 m，0.800 m），开度0.25m（水位0.365 m，0.387 m，0.405 m，0.432 m，0.459 m），开度0.30m（水位0.411 m，0.433 m，0.449 m，0.477 m，0.505 m）。

使用管道流量标准装置DLD200Y检定1台2.0级、1m×0.88m的堰槽式流量计，对试验结果进行计算，结果见表4.5。

表4.5 HB-CZ同开度不同水位试验结果计算统计表

| 序号 | 闸门开度(m) | 水深(m) | 流量点(m3/h) | 标准流量(m3/h) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% | 不确定度分量urQr | 装置引入不确定度μr(VS) % | 合成不确定度μr(E) % | 扩展不确定度Ur% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.20 | 0.300 | 216.00 | 219.60 | -1.64 | 0.18 | 0.104 | 0.215 | 0.238 | 0.476 |
| 2 | 0.20 | 0.405 | 288.00 | 298.80 | -3.61 | 0.15 | 0.087 | 0.215 | 0.231 | 0.462 |
| 3 | 0.20 | 0.500 | 360.00 | 367.20 | -1.96 | 0.11 | 0.064 | 0.215 | 0.224 | 0.448 |
| 4 | 0.20 | 0.655 | 468.00 | 471.60 | -0.76 | 0.09 | 0.052 | 0.215 | 0.221 | 0.442 |
| 5 | 0.20 | 0.800 | 576.00 | 579.60 | -0.62 | 0.07 | 0.040 | 0.215 | 0.218 | 0.436 |
| 6 | 0.25 | 0.365 | 216.00 | 212.40 | 1.69 | 0.21 | 0.121 | 0.215 | 0.246 | 0.492 |
| 7 | 0.25 | 0.387 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.16 | 0.092 | 0.215 | 0.234 | 0.468 |
| 8 | 0.25 | 0.405 | 360.00 | 352.80 | 2.04 | 0.12 | 0.069 | 0.215 | 0.225 | 0.450 |
| 9 | 0.25 | 0.432 | 468.00 | 460.80 | 1.56 | 0.10 | 0.058 | 0.215 | 0.222 | 0.444 |
| 10 | 0.25 | 0.459 | 576.00 | 568.80 | 1.27 | 0.08 | 0.046 | 0.219 | 0.219 | 0.438 |
| 11 | 0.30 | 0.411 | 216.00 | 205.20 | 5.26 | 0.25 | 0.144 | 0.215 | 0.258 | 0.516 |
| 12 | 0.30 | 0.433 | 288.00 | 280.80 | 2.56 | 0.19 | 0.110 | 0.215 | 0.241 | 0.482 |
| 13 | 0.30 | 0.449 | 360.00 | 342.00 | 5.26 | 0.13 | 0.075 | 0.215 | 0.227 | 0.454 |
| 14 | 0.30 | 0.477 | 468.00 | 453.60 | 3.17 | 0.11 | 0.064 | 0.215 | 0.224 | 0.448 |
| 15 | 0.30 | 0.505 | 576.00 | 568.80 | 1.27 | 0.09 | 0.052 | 0.215 | 0.221 | 0.442 |

2.试验结论

（1）测量条件

介质种类：水；

介质温度：17.8℃；

（2）测量结果

该流量计全量程：

最大示值误差：E=±5.26%；

重复性：Er=0.250%；

测量结果相对扩展不确定度：Ur=0.516%（k=2）。

（（3）准确度等级

准予作 2 级使用。

（4）附加说明

安装条件：前直渠段长度为10m；后直渠段长度为5m。

环境条件：环境温度：18℃，大气压力：101kPa，湿度：58% RH。

4.4.2 HB-BZ同开度不同水位试验分析

按照检定规程的要求依次对检定点进行检定，检定点分别为：闸门开度0.11m（水位0.27m，0.33 m，0.40 m，0.42 m，0.55m，0.57m），开度0.12m（水位0.23 m，0.27m，0.36 m，0.37 m，0.53 m，0.50m），开度0.13m（水位0.21 m，0.25 m，0.32 m，0.32 m，0.42 m，0.47m），开度0.14m（水位0.20 m，0.22 m，0.30 m，0.311 m，0.40 m，0.42m）。

使用管道流量标准装置DLD200Y检定1台2.0级、1m×1m的箱（管）涵式流量计，对试验结果进行计算，结果见表4.6。

表4.6 HB-BZ同开度不同水位试验结果计算统计表

| 序号 | 闸门开度(m) | 标准流量(m3/h) | 流量点 (m3/h) | 水深(m) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% | 不确定度分量urQr | 装置引入不确定度μr(VS) % | 合成不确定度μr(E) % | 扩展不确定度Ur% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.11 | 396 | 403.20 | 0.27 | -1.786 | 0.102 | 0.059 | 0.215 | 0.222 | 0.444 |
| 2 | 0.11 | 486 | 473.40 | 0.33 | 2.662 | 0.089 | 0.051 | 0.215 | 0.221 | 0.442 |
| 3 | 0.11 | 522 | 527.40 | 0.40 | -1.024 | 0.081 | 0.047 | 0.215 | 0.220 | 0.440 |
| 4 | 0.11 | 594 | 606.60 | 0.42 | -2.077 | 0.070 | 0.040 | 0.215 | 0.218 | 0.436 |
| 5 | 0.11 | 648 | 653.40 | 0.55 | -0.826 | 0.065 | 0.038 | 0.215 | 0.218 | 0.436 |
| 6 | 0.11 | 702 | 698.40 | 0.57 | 0.515 | 0.060 | 0.035 | 0.215 | 0.217 | 0.434 |
| 7 | 0.12 | 396 | 408.60 | 0.23 | -3.084 | 0.110 | 0.064 | 0.215 | 0.224 | 0.448 |
| 8 | 0.12 | 486 | 477.36 | 0.27 | 1.810 | 0.095 | 0.055 | 0.215 | 0.221 | 0.442 |
| 9 | 0.12 | 522 | 529.20 | 0.36 | -1.361 | 0.086 | 0.050 | 0.215 | 0.220 | 0.440 |
| 10 | 0.12 | 594 | 608.40 | 0.37 | -2.367 | 0.075 | 0.043 | 0.219 | 0.219 | 0.438 |
| 11 | 0.12 | 648 | 657.00 | 0.53 | -1.370 | 0.070 | 0.040 | 0.215 | 0.218 | 0.436 |
| 12 | 0.12 | 702 | 712.80 | 0.50 | -1.515 | 0.064 | 0.037 | 0.215 | 0.218 | 0.436 |
| 13 | 0.13 | 396 | 392.40 | 0.21 | 0.917 | 0.125 | 0.072 | 0.215 | 0.226 | 0.452 |
| 14 | 0.13 | 486 | 482.40 | 0.25 | 0.746 | 0.102 | 0.059 | 0.215 | 0.222 | 0.444 |
| 15 | 0.13 | 522 | 504.00 | 0.32 | 3.571 | 0.097 | 0.056 | 0.215 | 0.222 | 0.444 |
| 16 | 0.13 | 594 | 583.20 | 0.32 | 1.852 | 0.084 | 0.048 | 0.215 | 0.220 | 0.440 |
| 17 | 0.13 | 648 | 640.80 | 0.42 | 1.124 | 0.077 | 0.044 | 0.215 | 0.219 | 0.438 |
| 18 | 0.13 | 702 | 705.60 | 0.47 | -0.510 | 0.070 | 0.040 | 0.215 | 0.218 | 0.436 |
| 19 | 0.14 | 396 | 414.00 | 0.20 | -4.348 | 0.128 | 0.074 | 0.215 | 0.227 | 0.454 |
| 20 | 0.14 | 486 | 482.40 | 0.22 | 0.746 | 0.107 | 0.062 | 0.215 | 0.223 | 0.446 |
| 21 | 0.14 | 522 | 525.60 | 0.30 | -0.685 | 0.099 | 0.057 | 0.215 | 0.222 | 0.444 |
| 22 | 0.14 | 594 | 604.80 | 0.31 | -1.786 | 0.086 | 0.050 | 0.215 | 0.220 | 0.440 |
| 23 | 0.14 | 648 | 626.40 | 0.40 | 3.448 | 0.083 | 0.048 | 0.215 | 0.220 | 0.440 |
| 24 | 0.14 | 702 | 705.60 | 0.42 | -0.510 | 0.074 | 0.043 | 0.215 | 0.219 | 0.438 |

2.试验结论

（1）测量条件

介质种类：水；

介质温度：17.8℃；

（2）测量结果

该流量计全量程：

最大示值误差：E=±4.348%；

重复性：Er=0.128%；

测量结果相对扩展不确定度：Ur=0.454%（k=2）。

（3）准确度等级

准予作2.0级使用。

（4）附加说明

安装条件：前直渠段长度为 10m；后直渠段长度为 5m。

环境条件：环境温度：18℃，大气压力：101kPa，湿度：58% RH。

4.5同水位不同流量试验分析

4.5.1 HB-CZ同水位不同流量试验分析

按照检定规程的要求依次对检定点进行检定，检定点分别为：水位0.35m（流量360 m3/h，396 m3/h，442.8 m3/h，468 m3/h ，518.4 m3/h），水位0.4m（流量360 m3/h，396 m3/h，442.8 m3/h，468 m3/h ，518.4 m3/h），水位0.5m（流量360 m3/h，396 m3/h，442.8 m3/h，468 m3/h ，518.4 m3/h）。

使用管道流量标准装置DLD200Y检定1台2.0级、1m×0.88m的堰槽式流量计，对试验结果进行计算，结果见表4.7。

表4.7 HB-CZ同水位不同流量试验结果计算统计表

| 序号 | 水深(m) | 标准流量点(m3/h) | 流量点(m3/h) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% | 不确定度分量urQr | 装置引入不确定度μr(VS) % | 合成不确定度μr(E) % | 扩展不确定度Ur% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.35 | 360 | 352 | 2.273 | 0.235 | 0.136 | 0.215 | 0.254 | 0.508 |
| 2 | 0.35 | 396 | 385 | 2.857 | 0.228 | 0.132 | 0.215 | 0.252 | 0.504 |
| 3 | 0.35 | 442.8 | 430 | 2.977 | 0.221 | 0.128 | 0.215 | 0.250 | 0.500 |
| 4 | 0.35 | 468 | 455 | 2.857 | 0.214 | 0.124 | 0.215 | 0.247 | 0.494 |
| 5 | 0.35 | 518.4 | 505 | 2.653 | 0.207 | 0.120 | 0.215 | 0.245 | 0.490 |
| 6 | 0.4 | 360 | 355 | 1.408 | 0.2 | 0.115 | 0.215 | 0.244 | 0.488 |
| 7 | 0.4 | 396 | 390 | 1.538 | 0.193 | 0.111 | 0.215 | 0.242 | 0.484 |
| 8 | 0.4 | 442.8 | 435 | 1.793 | 0.186 | 0.107 | 0.215 | 0.240 | 0.480 |
| 9 | 0.4 | 468 | 460 | 1.739 | 0.179 | 0.103 | 0.215 | 0.238 | 0.476 |
| 10 | 0.4 | 518.4 | 510 | 1.647 | 0.172 | 0.099 | 0.219 | 0.236 | 0.472 |
| 11 | 0.5 | 360 | 365 | -1.37 | 0.165 | 0.095 | 0.215 | 0.235 | 0.470 |
| 12 | 0.5 | 396 | 402 | -1.493 | 0.158 | 0.091 | 0.215 | 0.233 | 0.466 |
| 13 | 0.5 | 442.8 | 450 | -1.6 | 0.155 | 0.089 | 0.215 | 0.232 | 0.464 |
| 14 | 0.5 | 468 | 475 | -1.474 | 0.152 | 0.088 | 0.215 | 0.232 | 0.464 |
| 15 | 0.5 | 518.4 | 526 | -1.445 | 0.15 | 0.087 | 0.215 | 0.231 | 0.462 |

2.试验结论

（1）测量条件

介质种类：水；

介质温度：17.8℃；

（2）测量结果

该流量计全量程：

最大示值误差：E=±2.977%；

重复性：Er=0.235%；

测量结果相对扩展不确定度：Ur=0.508%（k=2）。

（（3）准确度等级

准予作 2 级使用。

（4）附加说明

安装条件：前直渠段长度为10m；后直渠段长度为5m。

环境条件：环境温度：18℃，大气压力：101kPa，湿度：58% RH。

4.5.2 HB-BZ同水位不同流量试验分析

按照检定规程的要求依次对检定点进行检定，检定点分别为：水位0.31m（流量475 m3/h，473m3/h，464m3/h），水位0.34m（流量535 m3/h，536m3/h，544m3/h），水位0.40m（流量607 m3/h，601m3/h，616m3/h）。水位0.43m（流量653m3/h，659m3/h，644 m3/h）。水位0.50m（流量706m3/h，711m3/h，698m3/h，713m3/h ，716m3/h，706m3/h ，698m3/h）。

使用管道流量标准装置DLD200Y检定1台2.0级、1m×1m的箱（管）涵式流量计，对试验结果进行计算，结果见表4.8。

表4.8 HB-BZ同水位不同流量试验结果计算统计表

| 序号 | 水深点(m) | 标准流量(m3/h) | 流量点(m3/h) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% | 不确定度分量urQr | 装置引入不确定度μr(VS) % | 合成不确定度μr(E) % | 扩展不确定度Ur% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.31 | 475 | 468 | 1.538 | 0.100 | 0.058 | 0.215 | 0.222 | 0.444 |
| 2 | 0.31 | 473 | 468 | 1.038 | 0.105 | 0.061 | 0.215 | 0.223 | 0.446 |
| 3 | 0.31 | 464 | 468 | -0.855 | 0.110 | 0.064 | 0.215 | 0.224 | 0.448 |
| 4 | 0.34 | 535 | 540 | -0.926 | 0.090 | 0.052 | 0.215 | 0.221 | 0.442 |
| 5 | 0.34 | 536 | 540 | -0.741 | 0.095 | 0.055 | 0.215 | 0.221 | 0.442 |
| 6 | 0.34 | 544 | 540 | 0.741 | 0.100 | 0.058 | 0.215 | 0.222 | 0.444 |
| 7 | 0.40 | 607 | 612 | -0.899 | 0.080 | 0.046 | 0.215 | 0.219 | 0.438 |
| 8 | 0.40 | 601 | 612 | -1.797 | 0.085 | 0.049 | 0.215 | 0.220 | 0.440 |
| 9 | 0.40 | 616 | 612 | 0.654 | 0.090 | 0.052 | 0.215 | 0.221 | 0.442 |
| 10 | 0.43 | 653 | 648 | 0.778 | 0.070 | 0.040 | 0.219 | 0.218 | 0.436 |
| 11 | 0.43 | 659 | 648 | 1.698 | 0.075 | 0.043 | 0.215 | 0.219 | 0.438 |
| 12 | 0.43 | 644 | 648 | -0.617 | 0.080 | 0.046 | 0.215 | 0.219 | 0.438 |
| 13 | 0.43 | 634 | 648 | -2.160 | 0.085 | 0.049 | 0.215 | 0.220 | 0.440 |
| 14 | 0.43 | 637 | 648 | -1.698 | 0.090 | 0.052 | 0.215 | 0.221 | 0.442 |
| 15 | 0.50 | 706 | 702 | 0.570 | 0.060 | 0.035 | 0.215 | 0.217 | 0.434 |
| 16 | 0.50 | 711 | 702 | 1.282 | 0.065 | 0.038 | 0.215 | 0.218 | 0.436 |
| 17 | 0.50 | 698 | 702 | -0.570 | 0.070 | 0.040 | 0.215 | 0.218 | 0.436 |
| 18 | 0.50 | 713 | 702 | 1.567 | 0.075 | 0.043 | 0.215 | 0.219 | 0.438 |
| 19 | 0.50 | 716 | 702 | 1.994 | 0.080 | 0.046 | 0.215 | 0.219 | 0.438 |
| 20 | 0.50 | 706 | 702 | 0.570 | 0.085 | 0.049 | 0.215 | 0.220 | 0.440 |
| 21 | 0.50 | 698 | 702 | -0.570 | 0.090 | 0.052 | 0.215 | 0.221 | 0.442 |

2.试验结论

（1）测量条件

介质种类：水；

介质温度：17.8℃；

（2）测量结果

该流量计全量程：

最大示值误差：E=±2.160%；

重复性：Er=0.11%；

测量结果相对扩展不确定度：Ur=0.448%（k=2）。

（3）准确度等级

准予作2.0级使用。

（4）附加说明

安装条件：前直渠段长度为 10m；后直渠段长度为 5m。

环境条件：环境温度：18℃，大气压力：101kPa，湿度：58% RH。

4.6不同流量下系统稳定时间验证试验分析

4.6.1 HB-CZ不同流量下系统稳定时间验证试验分析

按照检定规程的要求依次对检定点进行检定，检定点分别为： 流量位172 m3/h，281m3/h，324m3/h。

使用管道流量标准装置DLD200Y检定1台2.0级、1m×0.88m的堰槽式流量计，对试验结果进行计算，结果见表4.9。

表4.9 HB-CZ不同流量位试验结果计算统计表

| 序号 | 标准流量 (m³/h) | 闸门开度 (m) | 闸前水深 (m) | 时间 (s) | 流量点 (m³/h) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% | 不确定度分量urQr | 装置引入不确定度μr(VS) % | 合成不确定度μr(E) % | 扩展不确定度Ur% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 172 | 0.2 | 0.281 | 60 | 163.40 | -5.00 | 0.21 | 0.121 | 0.215 | 0.246 | 0.492 |
| - 2 | 172 | 0.2 | 0.296 | 120 | 163.40 | -5.00 | 0.215 | 0.124 | 0.215 | 0.248 | 0.496 |
| - 3 | 172 | 0.2 | 0.3 | 180 | 163.40 | -5.00 | 0.22 | 0.127 | 0.215 | 0.249 | 0.498 |
| - 4 | 172 | 0.2 | 0.303 | 240 | 163.62 | -4.87 | 0.225 | 0.130 | 0.215 | 0.251 | 0.502 |
| - 5 | 172 | 0.2 | 0.302 | 300 | 170.69 | -0.76 | 0.23 | 0.133 | 0.215 | 0.252 | 0.504 |
| - 6 | 172 | 0.25 | 0.326 | 60 | 164.30 | -4.47 | 0.235 | 0.136 | 0.215 | 0.254 | 0.508 |
| - 7 | 172 | 0.25 | 0.331 | 120 | 166.82 | -3.01 | 0.24 | 0.139 | 0.215 | 0.255 | 0.510 |
| - 8 | 172 | 0.25 | 0.334 | 180 | 168.34 | -2.12 | 0.245 | 0.141 | 0.215 | 0.257 | 0.514 |
| - 9 | 172 | 0.25 | 0.342 | 240 | 172.37 | 0.21 | 0.25 | 0.144 | 0.215 | 0.258 | 0.516 |
| - 10 | 172 | 0.25 | 0.342 | 300 | 172.37 | 0.21 | 0.255 | 0.147 | 0.219 | 0.260 | 0.520 |
| - 11 | 172 | 0.3 | 0.369 | 60 | 163.40 | -5.00 | 0.26 | 0.150 | 0.215 | 0.262 | 0.524 |
| - 12 | 172 | 0.3 | 0.374 | 120 | 163.40 | -5.00 | 0.265 | 0.153 | 0.215 | 0.263 | 0.526 |
| - 13 | 172 | 0.3 | 0.377 | 180 | 163.40 | -5.00 | 0.27 | 0.156 | 0.215 | 0.265 | 0.530 |
| - 14 | 172 | 0.3 | 0.381 | 240 | 164.59 | -4.30 | 0.275 | 0.159 | 0.215 | 0.267 | 0.534 |
| - 15 | 172 | 0.3 | 0.382 | 300 | 169.15 | -1.65 | 0.28 | 0.162 | 0.215 | 0.268 | 0.536 |
|  | 281 | 0.2 | 0.319 | 60 | 266.95 | -5.00 | 0.285 | 0.165 | 0.215 | 0.270 | 0.540 |
|  | 281 | 0.2 | 0.335 | 120 | 266.95 | -5.00 | 0.29 | 0.167 | 0.215 | 0.272 | 0.544 |
|  | 281 | 0.2 | 0.341 | 180 | 266.95 | -5.00 | 0.295 | 0.170 | 0.215 | 0.274 | 0.548 |
|  | 281 | 0.2 | 0.345 | 240 | 285.66 | 1.65 | 0.3 | 0.173 | 0.215 | 0.276 | 0.552 |
|  | 281 | 0.2 | 0.347 | 300 | 278.57 | -0.86 | 0.305 | 0.176 | 0.215 | 0.277 | 0.554 |
|  | 281 | 0.25 | 0.373 | 60 | 266.95 | -5.00 | 0.31 | 0.179 | 0.215 | 0.279 | 0.558 |
|  | 281 | 0.25 | 0.382 | 120 | 266.95 | -5.00 | 0.315 | 0.182 | 0.215 | 0.281 | 0.562 |
|  | 281 | 0.25 | 0.386 | 180 | 266.95 | -5.00 | 0.32 | 0.185 | 0.215 | 0.283 | 0.566 |
|  | 281 | 0.25 | 0.391 | 240 | 267.44 | -4.82 | 0.325 | 0.188 | 0.215 | 0.285 | 0.570 |
|  | 281 | 0.25 | 0.393 | 300 | 282.96 | 0.69 | 0.33 | 0.191 | 0.215 | 0.287 | 0.574 |
|  | 281 | 0.3 | 0.419 | 60 | 266.95 | -5.00 | 0.335 | 0.193 | 0.215 | 0.289 | 0.578 |
|  | 281 | 0.3 | 0.43 | 180 | 266.95 | -5.00 | 0.34 | 0.196 | 0.215 | 0.291 | 0.582 |
|  | 281 | 0.3 | 0.434 | 240 | 266.95 | -5.00 | 0.345 | 0.199 | 0.215 | 0.293 | 0.586 |
|  | 281 | 0.3 | 0.435 | 300 | 266.95 | -5.00 | 0.35 | 0.202 | 0.215 | 0.295 | 0.590 |
|  | 281 | 0.3 | 0.435 | 600 | 281.88 | 0.31 | 0.355 | 0.205 | 0.215 | 0.297 | 0.594 |
|  | 324 | 0.2 | 0.337 | 60 | 307.80 | -5.00 | 0.36 | 0.208 | 0.215 | 0.299 | 0.598 |
|  | 324 | 0.2 | 0.346 | 180 | 307.80 | -5.00 | 0.365 | 0.211 | 0.215 | 0.301 | 0.602 |
|  | 324 | 0.2 | 0.36 | 300 | 307.80 | -5.00 | 0.37 | 0.214 | 0.215 | 0.303 | 0.606 |
|  | 324 | 0.2 | 0.365 | 360 | 307.80 | -5.00 | 0.375 | 0.217 | 0.215 | 0.305 | 0.610 |
|  | 324 | 0.2 | 0.368 | 600 | 320.60 | -1.04 | 0.38 | 0.219 | 0.215 | 0.307 | 0.614 |
|  | 324 | 0.25 | 0.385 | 60 | 307.80 | -5.00 | 0.385 | 0.222 | 0.215 | 0.309 | 0.618 |
|  | 324 | 0.25 | 0.39 | 180 | 307.80 | -5.00 | 0.39 | 0.225 | 0.215 | 0.311 | 0.622 |
|  | 324 | 0.25 | 0.398 | 300 | 307.80 | -5.00 | 0.395 | 0.228 | 0.215 | 0.313 | 0.626 |
|  | 324 | 0.25 | 0.405 | 420 | 335.34 | 3.50 | 0.4 | 0.231 | 0.215 | 0.315 | 0.630 |
|  | 324 | 0.25 | 0.405 | 600 | 320.76 | -1.00 | 0.405 | 0.234 | 0.215 | 0.317 | 0.634 |
|  | 324 | 0.3 | 0.431 | 605 | 310.39 | -4.20 | 0.41 | 0.237 | 0.215 | 0.319 | 0.638 |
|  | 324 | 0.3 | 0.44 | 1805 | 317.2 | -2.10 | 0.415 | 0.240 | 0.215 | 0.321 | 0.642 |
|  | 324 | 0.3 | 0.45 | 3005 | 324 | 0 | 0.42 | 0.242 | 0.215 | 0.324 | 0.648 |
|  | 324 | 0.3 | 0.454 | 4805 | 326.88 | 0.89 | 0.425 | 0.245 | 0.215 | 0.326 | 0.652 |
|  | 324 | 0.3 | 0.455 | 6005 | 327.6 | 1.11 | 0.43 | 0.248 | 0.215 | 0.328 | 0.656 |

2.试验结论

（1）测量条件

介质种类：水；

介质温度：17.8℃；

（2）测量结果

该流量计全量程：

最大示值误差：E=±5.00%；

重复性：Er=0.430%；

测量结果相对扩展不确定度：Ur=0.656%（k=2）。

（（3）准确度等级

准予作 2 级使用。

（4）附加说明

安装条件：前直渠段长度为10m；后直渠段长度为5m。

环境条件：环境温度：18℃，大气压力：101kPa，湿度：58% RH。

4.6.2 HB-BZ不同流量下系统稳定时间验证试验分析

按照检定规程的要求依次对检定点进行检定，检定点分别为： 流量位306 m3/h，540m3/h。

使用管道流量标准装置DLD200Y检定1台2.0级、1m×1m的箱（管）涵式流量计，对试验结果进行计算，结果见表4.10。

表4.10 HB-BZ不同流量试验结果计算统计表

| 序号 | 标准流量 (m³/h) | 闸门开度 (m) | 闸前水深 (m) | 闸后水深 (m) | 时间节点 (s) | 流量点 (m³/h) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% | 不确定度分量urQr | 装置引入不确定度μr(VS) % | 合成不确定度μr(E) % | 扩展不确定度Ur% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 306 | 0.10 | 0.37 | 0.27 | 180 | 307.19 | 0.39 | 0.21 | 0.121 | 0.215 | 0.246 | 0.492 |
| - 2 | 306 | 0.10 | 0.35 | 0.27 | 300 | 304.13 | -0.61 | 0.215 | 0.124 | 0.215 | 0.248 | 0.496 |
| - 3 | 306 | 0.10 | 0.34 | 0.27 | 420 | 327.56 | 7.05 | 0.22 | 0.127 | 0.215 | 0.249 | 0.498 |
| - 4 | 306 | 0.10 | 0.33 | 0.27 | 540 | 318.82 | 4.19 | 0.225 | 0.130 | 0.215 | 0.251 | 0.502 |
| - 5 | 306 | 0.10 | 0.33 | 0.27 | 600 | 307.01 | 0.33 | 0.23 | 0.133 | 0.215 | 0.252 | 0.504 |
| - 6 | 306 | 0.13 | 0.30 | 0.26 | 180 | 294.52 | -3.75 | 0.235 | 0.136 | 0.215 | 0.254 | 0.508 |
| - 7 | 306 | 0.13 | 0.30 | 0.27 | 300 | 300.38 | -1.84 | 0.24 | 0.139 | 0.215 | 0.255 | 0.510 |
| - 8 | 306 | 0.13 | 0.30 | 0.27 | 420 | 288.68 | -5.66 | 0.245 | 0.141 | 0.215 | 0.257 | 0.514 |
| - 9 | 306 | 0.13 | 0.30 | 0.27 | 540 | 300.38 | -1.84 | 0.25 | 0.144 | 0.215 | 0.258 | 0.516 |
| - 10 | 306 | 0.13 | 0.30 | 0.27 | 600 | 304.72 | -0.42 | 0.255 | 0.147 | 0.219 | 0.260 | 0.520 |
| - 11 | 306 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 180 | 323.64 | 5.76 | 0.26 | 0.150 | 0.215 | 0.262 | 0.524 |
| - 12 | 306 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 300 | 321.41 | 5.04 | 0.265 | 0.153 | 0.215 | 0.263 | 0.526 |
| - 13 | 306 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 420 | 320.29 | 4.67 | 0.27 | 0.156 | 0.215 | 0.265 | 0.530 |
| - 14 | 306 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 540 | 321.41 | 5.04 | 0.275 | 0.159 | 0.215 | 0.267 | 0.534 |
| - 15 | 306 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 600 | 309.96 | 1.29 | 0.28 | 0.162 | 0.215 | 0.268 | 0.536 |
|  | 540 | 0.15 | 0.47 | 0.33 | 180 | 557.17 | 3.18 | 0.285 | 0.165 | 0.215 | 0.270 | 0.540 |
|  | 540 | 0.15 | 0.45 | 0.34 | 300 | 545.9 | 1.09 | 0.29 | 0.167 | 0.215 | 0.272 | 0.544 |
|  | 540 | 0.15 | 0.42 | 0.34 | 420 | 522.9 | -3.17 | 0.295 | 0.170 | 0.215 | 0.274 | 0.548 |
|  | 540 | 0.15 | 0.41 | 0.34 | 540 | 542.12 | 0.39 | 0.3 | 0.173 | 0.215 | 0.276 | 0.552 |
|  | 540 | 0.15 | 0.41 | 0.34 | 600 | 543.46 | 0.64 | 0.305 | 0.176 | 0.215 | 0.277 | 0.554 |
|  | 540 | 0.22 | 0.38 | 0.32 | 180 | 566.78 | 4.96 | 0.31 | 0.179 | 0.215 | 0.279 | 0.558 |
|  | 540 | 0.22 | 0.37 | 0.32 | 300 | 547.6 | 1.41 | 0.315 | 0.182 | 0.215 | 0.281 | 0.562 |
|  | 540 | 0.22 | 0.37 | 0.33 | 420 | 541.69 | 0.31 | 0.32 | 0.185 | 0.215 | 0.283 | 0.566 |
|  | 540 | 0.22 | 0.37 | 0.34 | 540 | 538.74 | -0.23 | 0.325 | 0.188 | 0.215 | 0.285 | 0.570 |
|  | 540 | 0.22 | 0.37 | 0.34 | 600 | 538.74 | -0.23 | 0.33 | 0.191 | 0.215 | 0.287 | 0.574 |
|  | 540 | 0.24 | 0.35 | 0.30 | 180 | 543.35 | 0.62 | 0.335 | 0.193 | 0.215 | 0.289 | 0.578 |
|  | 540 | 0.24 | 0.34 | 0.31 | 300 | 538.56 | -0.27 | 0.34 | 0.196 | 0.215 | 0.291 | 0.582 |
|  | 540 | 0.24 | 0.34 | 0.31 | 420 | 549.94 | 1.84 | 0.345 | 0.199 | 0.215 | 0.293 | 0.586 |
|  | 540 | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 540 | 543.37 | 0.62 | 0.35 | 0.202 | 0.215 | 0.295 | 0.590 |
|  | 540 | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 600 | 543.37 | 0.62 | 0.355 | 0.205 | 0.215 | 0.297 | 0.594 |

2.试验结论

（1）测量条件

介质种类：水；

介质温度：17.8℃；

（2）测量结果

该流量计全量程：

最大示值误差：E=±7.05%；

重复性：Er=0.355%；

测量结果相对扩展不确定度：Ur=0.594%（k=2）。

（3）准确度等级

准予作2级使用。

（4）附加说明

安装条件：前直渠段长度为 10m；后直渠段长度为 5m。

环境条件：环境温度：18℃，大气压力：101kPa，湿度：58% RH。

4.7不同水深下系统稳定时间验证试验分析

4.7.1HB-CZ不同水深下系统稳定时间验证试验分析

按照检定规程的要求依次对检定点进行检定，检定点分别为：水深0.300m，0.350 m，0.400 m，0.450 m。

使用管道流量标准装置DLD200Y检定1台2.0级、1m×0.88m的堰槽式流量计，对试验结果进行计算，结果见表4.11。

表4.11 HB-CZ不同水深试验结果计算统计表

| 序号 | 设定水深 (m) | 闸门开度 (m) | 时长 (s) | 标准流量(m3/h) | 流量点(m3/h) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% | 不确定度分量urQr | 装置引入不确定度μr(VS) % | 合成不确定度μr(E) % | 扩展不确定度Ur% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0.3 | 0.20 | 60 | 151 | 152.28 | 0.71 | 0.142 | 0.082 | 0.215 | 0.230 | 0.460 |
| - 2 | 0.3 | 0.20 | 120 | 151 | 154.44 | 2.14 | 0.148 | 0.085 | 0.215 | 0.231 | 0.462 |
| - 3 | 0.3 | 0.20 | 180 | 151 | 156.6 | 3.57 | 0.153 | 0.088 | 0.215 | 0.232 | 0.464 |
| - 4 | 0.3 | 0.20 | 240 | 151 | 155.52 | 2.86 | 0.159 | 0.092 | 0.215 | 0.233 | 0.466 |
| - 5 | 0.3 | 0.20 | 300 | 151 | 157.68 | 4.29 | 0.164 | 0.095 | 0.215 | 0.234 | 0.468 |
| - 6 | 0.3 | 0.18 | 60 | 220 | 217.08 | -1.15 | 0.169 | 0.098 | 0.215 | 0.236 | 0.472 |
| - 7 | 0.3 | 0.18 | 120 | 220 | 222.48 | 1.31 | 0.175 | 0.101 | 0.215 | 0.237 | 0.474 |
| - 8 | 0.3 | 0.18 | 180 | 220 | 220.32 | 0.33 | 0.18 | 0.104 | 0.215 | 0.238 | 0.476 |
| - 9 | 0.3 | 0.18 | 240 | 220 | 219.24 | -0.16 | 0.186 | 0.107 | 0.215 | 0.240 | 0.480 |
| - 10 | 0.3 | 0.18 | 300 | 220 | 221.4 | 0.82 | 0.191 | 0.110 | 0.219 | 0.241 | 0.482 |
| - 11 | 0.35 | 0.26 | 60 | 151 | 160.02 | 5.83 | 0.197 | 0.114 | 0.215 | 0.243 | 0.486 |
| - 12 | 0.35 | 0.26 | 120 | 151 | 157.5 | 4.17 | 0.202 | 0.117 | 0.215 | 0.244 | 0.488 |
| - 13 | 0.35 | 0.26 | 180 | 151 | 154.98 | 2.5 | 0.208 | 0.120 | 0.215 | 0.246 | 0.492 |
| - 14 | 0.35 | 0.26 | 240 | 151 | 158.76 | 5.00 | 0.213 | 0.123 | 0.215 | 0.247 | 0.494 |
| - 15 | 0.35 | 0.26 | 300 | 151 | 152.46 | 0.83 | 0.219 | 0.126 | 0.215 | 0.249 | 0.498 |
|  | 0.35 | 0.23 | 60 | 230 | 228.06 | -1.02 | 0.224 | 0.129 | 0.215 | 0.250 | 0.500 |
|  | 0.35 | 0.23 | 120 | 230 | 229.32 | -0.47 | 0.23 | 0.133 | 0.215 | 0.252 | 0.504 |
|  | 0.35 | 0.23 | 180 | 230 | 233.1 | 1.17 | 0.235 | 0.136 | 0.215 | 0.254 | 0.508 |
|  | 0.35 | 0.23 | 240 | 230 | 234.36 | 1.72 | 0.241 | 0.139 | 0.215 | 0.256 | 0.512 |
|  | 0.35 | 0.23 | 300 | 230 | 229.32 | -0.47 | 0.246 | 0.142 | 0.215 | 0.257 | 0.514 |
|  | 0.35 | 0.21 | 60 | 288 | 296.1 | 2.81 | 0.252 | 0.145 | 0.215 | 0.259 | 0.518 |
|  | 0.35 | 0.21 | 120 | 288 | 294.84 | 2.38 | 0.257 | 0.148 | 0.215 | 0.261 | 0.522 |
|  | 0.35 | 0.21 | 180 | 288 | 293.58 | 1.94 | 0.263 | 0.152 | 0.215 | 0.263 | 0.526 |
|  | 0.35 | 0.21 | 240 | 288 | 291.06 | 1.06 | 0.268 | 0.155 | 0.215 | 0.264 | 0.528 |
|  | 0.35 | 0.21 | 300 | 288 | 292.32 | 1.5 | 0.274 | 0.158 | 0.215 | 0.266 | 0.532 |
|  | 0.4 | 0.32 | 60 | 151 | 149.76 | -0.95 | 0.279 | 0.161 | 0.215 | 0.268 | 0.536 |
|  | 0.4 | 0.32 | 120 | 151 | 151.2 | 0 | 0.285 | 0.165 | 0.215 | 0.270 | 0.540 |
|  | 0.4 | 0.32 | 180 | 151 | 152.64 | 0.95 | 0.29 | 0.167 | 0.215 | 0.272 | 0.544 |
|  | 0.4 | 0.32 | 240 | 151 | 154.08 | 1.90 | 0.296 | 0.171 | 0.215 | 0.274 | 0.548 |
|  | 0.4 | 0.32 | 300 | 151 | 154.08 | 1.90 | 0.301 | 0.174 | 0.215 | 0.276 | 0.552 |
|  | 0.4 | 0.28 | 60 | 220 | 217.44 | -0.98 | 0.307 | 0.177 | 0.215 | 0.278 | 0.556 |
|  | 0.4 | 0.28 | 120 | 220 | 223.2 | 1.64 | 0.312 | 0.180 | 0.215 | 0.280 | 0.560 |
|  | 0.4 | 0.28 | 180 | 220 | 220.32 | 0.33 | 0.318 | 0.184 | 0.215 | 0.282 | 0.564 |
|  | 0.4 | 0.28 | 240 | 220 | 221.76 | 0.98 | 0.323 | 0.186 | 0.215 | 0.284 | 0.568 |
|  | 0.4 | 0.28 | 300 | 220 | 223.2 | 1.64 | 0.329 | 0.190 | 0.215 | 0.286 | 0.572 |
|  | 0.4 | 0.26 | 60 | 288 | 290.88 | 1.00 | 0.145 | 0.084 | 0.215 | 0.230 | 0.460 |
|  | 0.4 | 0.26 | 120 | 288 | 292.32 | 1.50 | 0.151 | 0.087 | 0.215 | 0.232 | 0.464 |
|  | 0.4 | 0.26 | 180 | 288 | 295.2 | 2.50 | 0.156 | 0.090 | 0.215 | 0.233 | 0.466 |
|  | 0.4 | 0.26 | 240 | 288 | 289.44 | 0.50 | 0.162 | 0.094 | 0.215 | 0.234 | 0.468 |
|  | 0.4 | 0.26 | 300 | 288 | 293.76 | 2.00 | 0.167 | 0.096 | 0.215 | 0.235 | 0.470 |
|  | 0.45 | 0.32 | 60 | 342 | 340.2 | -0.53 | 0.334 | 0.193 | 0.215 | 0.288 | 0.576 |
|  | 0.45 | 0.32 | 120 | 342 | 343.44 | 0.42 | 0.336 | 0.194 | 0.215 | 0.289 | 0.578 |
|  | 0.45 | 0.32 | 180 | 342 | 345.06 | 0.89 | 0.338 | 0.195 | 0.215 | 0.290 | 0.580 |
|  | 0.45 | 0.32 | 240 | 342 | 345.384 | 0.99 | 0.34 | 0.196 | 0.215 | 0.291 | 0.582 |
|  | 0.45 | 0.32 | 300 | 342 | 344.25 | 0.66 | 0.332 | 0.192 | 0.215 | 0.288 | 0.576 |

2.试验结论

（1）测量条件

介质种类：水；

介质温度：17.8℃；

（2）测量结果

该流量计全量程：

最大示值误差：E=±5.83%；

重复性：Er=0.338%；

测量结果相对扩展不确定度：Ur=0.582%（k=2）。

（（3）准确度等级

准予作 2 级使用。

（4）附加说明

安装条件：前直渠段长度为10m；后直渠段长度为5m。

环境条件：环境温度：18℃，大气压力：101kPa，湿度：58% RH。

4.7.2HB-BZ不同水深下系统稳定时间验证试验分析

按照检定规程的要求依次对检定点进行检定，检定点分别为：水深0.300m，0.350 m，0.400 m。

使用管道流量标准装置DLD200Y检定1台2.0级、1m×1m的箱（管）涵式流量计，对试验结果进行计算，结果见表4.12。

表4.12 HB-CZ不同水深试验结果计算统计表

| 序号 | 标准流量 (m3/h) | 水深 (m) | 时间 (s) | 流量点 (m3/h) | 平均示值误差（Ei)% | 重复性（Er)i% | 不确定度分量urQr | 装置引入不确定度μr(VS) % | 合成不确定度μr(E) % | 扩展不确定度Ur% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 238 | 0.25 | 180 | 236.38 | -0.68 | 0.142 | 0.082 | 0.215 | 0.230 | 0.460 |
| 2 | 238 | 0.25 | 300 | 251.37 | 5.62 | 0.148 | 0.085 | 0.215 | 0.231 | 0.462 |
| 3 | 238 | 0.25 | 420 | 247.84 | 4.13 | 0.154 | 0.089 | 0.215 | 0.232 | 0.464 |
| 4 | 238 | 0.25 | 600 | 238.14 | 0.06 | 0.16 | 0.092 | 0.215 | 0.234 | 0.468 |
| 5 | 360 | 0.28 | 180 | 366.55 | 1.82 | 0.166 | 0.096 | 0.215 | 0.235 | 0.470 |
| 6 | 360 | 0.28 | 300 | 365.04 | 1.4 | 0.172 | 0.099 | 0.215 | 0.236 | 0.472 |
| 7 | 360 | 0.28 | 420 | 365.76 | 1.6 | 0.178 | 0.103 | 0.215 | 0.238 | 0.476 |
| 8 | 360 | 0.28 | 600 | 360.72 | 0.2 | 0.184 | 0.106 | 0.215 | 0.239 | 0.478 |
| 9 | 450 | 0.31 | 180 | 453.44 | 0.76 | 0.19 | 0.110 | 0.215 | 0.241 | 0.482 |
| 10 | 450 | 0.31 | 300 | 448.96 | -0.23 | 0.196 | 0.113 | 0.219 | 0.242 | 0.484 |
| 11 | 450 | 0.31 | 420 | 470.23 | 4.5 | 0.202 | 0.117 | 0.215 | 0.244 | 0.488 |
| 12 | 450 | 0.31 | 600 | 445.6 | -0.98 | 0.208 | 0.120 | 0.215 | 0.246 | 0.492 |
| 13 | 540 | 0.34 | 180 | 552.35 | 2.29 | 0.214 | 0.124 | 0.215 | 0.247 | 0.494 |
| 14 | 540 | 0.34 | 300 | 546.32 | 1.17 | 0.22 | 0.127 | 0.215 | 0.249 | 0.498 |
| 15 | 540 | 0.34 | 420 | 543.91 | 0.72 | 0.226 | 0.130 | 0.215 | 0.251 | 0.502 |
| 16 | 540 | 0.34 | 600 | 545.11 | 0.95 | 0.232 | 0.134 | 0.215 | 0.253 | 0.506 |
| 17 | 720 | 0.38 | 180 | 717.3 | -0.38 | 0.238 | 0.137 | 0.215 | 0.255 | 0.510 |
| 18 | 720 | 0.38 | 300 | 719.23 | -0.11 | 0.244 | 0.141 | 0.215 | 0.257 | 0.514 |
| 19 | 720 | 0.38 | 420 | 727.48 | 1.04 | 0.25 | 0.144 | 0.215 | 0.258 | 0.516 |
| 20 | 720 | 0.38 | 600 | 724.73 | 0.66 | 0.256 | 0.148 | 0.215 | 0.260 | 0.520 |

2.试验结论

（1）测量条件

介质种类：水；

介质温度：17.8℃；

（2）测量结果

该流量计全量程：

最大示值误差：E=±5.62%；

重复性：Er=0.256%；

测量结果相对扩展不确定度：Ur=0.520%（k=2）。

（3）准确度等级

准予作2级使用。

（4）附加说明

安装条件：前直渠段长度为 10m；后直渠段长度为 5m。

环境条件：环境温度：18℃，大气压力：101kPa，湿度：58% RH。

4.8不同流量下测量时间验证试验分析

按照检定规程的要求依次对检定点进行检定，检定点分别为：流量点238 m3/h，360 m3/h，450 m3/h，540 m3/h，720 m3/h。

使用管道流量标准装置DLD200Y检定1台2.0级、1m×1m的箱（管）涵式流量计，对试验结果进行计算，结果见表4.6。

表4.13 不同流量下测量时间试验结果计算统计表

| 序号 | 标准流量 (m3/h) | 水深 (m) | 时间 (s) | 流量点 (m3/h) | 平均示值误差(Ei)% | 重复性(Er)i% | 不确定度分量uᵣ(Qᵢ) | 装置引入不确定度uᵣ(Vₛ) % | 合成不 确定度 uᵣ(E)% | 扩展不确定度 Uᵣ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 238 | 0.25 | 180 | 236.38 | -0.68 | 0.142 | 0.142 | 0.082 | 0.215 | 0.230 |
| 2 | 238 | 0.25 | 300 | 251.37 | 5.62 | 0.148 | 0.148 | 0.085 | 0.215 | 0.231 |
| 3 | 238 | 0.25 | 420 | 247.84 | 4.13 | 0.154 | 0.154 | 0.089 | 0.215 | 0.232 |
| 4 | 238 | 0.25 | 600 | 238.14 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.092 | 0.215 | 0.234 |
| 5 | 360 | 0.28 | 180 | 366.55 | 1.82 | 0.166 | 0.166 | 0.096 | 0.215 | 0.235 |
| 6 | 360 | 0.28 | 300 | 365.04 | 1.4 | 0.172 | 0.172 | 0.099 | 0.215 | 0.236 |
| 7 | 360 | 0.28 | 420 | 365.76 | 1.6 | 0.178 | 0.178 | 0.103 | 0.215 | 0.238 |
| 8 | 360 | 0.28 | 600 | 360.72 | 0.2 | 0.184 | 0.184 | 0.106 | 0.215 | 0.239 |
| 9 | 450 | 0.31 | 180 | 453.44 | 0.76 | 0.19 | 0.19 | 0.110 | 0.215 | 0.241 |
| 10 | 450 | 0.31 | 300 | 448.96 | -0.23 | 0.196 | 0.196 | 0.113 | 0.215 | 0.242 |
| 11 | 450 | 0.31 | 420 | 470.23 | 4.5 | 0.202 | 0.202 | 0.117 | 0.215 | 0.244 |
| 12 | 450 | 0.31 | 600 | 445.6 | -0.98 | 0.208 | 0.208 | 0.120 | 0.215 | 0.246 |
| 13 | 540 | 0.34 | 180 | 552.35 | 2.29 | 0.214 | 0.214 | 0.124 | 0.215 | 0.247 |
| 14 | 540 | 0.34 | 300 | 546.32 | 1.17 | 0.22 | 0.22 | 0.127 | 0.215 | 0.249 |
| 15 | 540 | 0.34 | 420 | 543.91 | 0.72 | 0.226 | 0.226 | 0.130 | 0.215 | 0.251 |
| 16 | 540 | 0.34 | 600 | 545.11 | 0.95 | 0.232 | 0.232 | 0.134 | 0.215 | 0.253 |
| 17 | 720 | 0.38 | 180 | 717.3 | -0.38 | 0.238 | 0.238 | 0.137 | 0.215 | 0.255 |
| 18 | 720 | 0.38 | 300 | 719.23 | -0.11 | 0.244 | 0.244 | 0.141 | 0.215 | 0.257 |
| 19 | 720 | 0.38 | 420 | 727.48 | 1.04 | 0.25 | 0.25 | 0.144 | 0.215 | 0.258 |
| 20 | 720 | 0.38 | 600 | 724.73 | 0.66 | 0.256 | 0.256 | 0.148 | 0.215 | 0.260 |

2.试验结论

（1）测量条件

介质种类：水；

介质温度：17.8℃；

（2）测量结果

该流量计全量程：

最大示值误差：E=±5.62%；

重复性：Er=0.256%；

测量结果相对扩展不确定度：Ur=0.260%（k=2）。

（3）准确度等级

准予作2级使用。

（4）附加说明

安装条件：前直渠段长度为 10m；后直渠段长度为 5m。

环境条件：环境温度：18℃，大气压力：101kPa，湿度：58% RH。