国家市场监督管理总局

××××-××-××实施

××××-××-××发布

明渠超声流量计在线校准规范

（流速仪法）

Online Calibration Specification for Ultrasonic Flowmeter of Open Channel (Current-meter Method)

（征求意见稿）

JJF XXXX—20XX

中华人民共和国国家计量技术规范

发布

| 发 布 明渠超声流量计在线校准规范 （流速仪法） Online Calibration Specification for Ultrasonic Flowmeter of Open Channel (Current-meter Method) | JJF XXXX—20XX |
| --- | --- |

归 口 单 位 ：全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会

主要起草单位：中国水利水电科学研究院

参加起草单位：中国计量科学研究院

水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验

测试中心

水利部南京水利水文自动化研究所

青岛清万水技术有限公司

本规范委托全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：周叶（中国水利水电科学研究院）

参加起草人：冯杰（中国水利水电科学研究院）

王志刚（中国水利水电科学研究院）

胡鹤鸣（中国计量科学研究院）

苏  南（水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督

检验测试中心）

谈晓珊（水利部南京水利水文自动化研究所）

冷吉强（青岛清万水技术有限公司）

目 录

引 言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和定义	1

4  概述	2

4.1  构成	2

4.2  工作原理	2

5  计量特性	3

5.1  示值误差	3

5.2  示值重复性	4

6  校准条件	4

6.1  环境条件	4

6.2  测量标准设备	4

6.3  测流技术要求	5

7  校准项目与校准方法	5

7.1  校准项目	5

7.2  校准方法	5

7.3  数据处理	7

8  校准结果的表达	8

9  复校时间间隔	9

附录A 测流断面流量计算方法	10

附录B 流量示值误差不确定度评定示例	13

附录C 超声流量计在线校准原始记录参考格式	17

附录D 校准证书内页格式	19

引 言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

明渠超声流量计在线校准规范（流速仪法）

1  范围

本规范适用于安装在水面宽度为(0.5～5.0) m的明渠上的超声流量计，采用流速仪法进行的实流在线校准。面宽超出上述范围的明渠超声流量计，以及其他类型明渠流量计采用流速仪法进行实流在线校准时，可参考本规范执行。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 11826－2019 转子式流速仪

GB/T 21303－2017 灌溉渠道系统量水规范

GB 50179－2015 河流流量测验规范

JJF 1004《流量计量名词术语》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和定义

3.1  明渠超声流量计 ultrasonic flowmeter

利用超声波在明渠水流中的传播特性测量流量的流量计。

3.2  换能器 transducer

超声流量计中电能和声能相互转换的器件。将电能转换成声能的称为发射换能器；将声能转换成电能的称为接收换能器。

3.3  流速仪 current meter

用来测定水流流动速度的仪器。

3.4  转子流速仪 rotating current meter

根据旋转速度得出水流流动速度的流速仪

4  概述

4.1  构成

明渠超声流量计（以下简称流量计）一般由换能器、液位计、流量计主机（积算仪）组成。流量计构成及测流现场布设如图1、图2所示。

图1  流量计构成及换能器矩形断面布设示意图

图2  流量计构成及换能器梯形断面布设示意图

4.2  工作原理

超声时差法流量计测流在左右岸上下游成对布设可收发的换能器，利用超声波在顺向和逆向水流中传播的时间差，计算流速和流量，工作原理如图3所示。

图3  时差法超声流量计工作原理示意图

超声波从换能器a传播到换能器b所需传播时间为tab，从换能器b传播到换能器a所需传播时间tba，分别表示为公式（1）和（2）：

tab=LC+Vmcosθ	（1）

tba=LC-Vmcosθ	（2）

式中：

C——超声波在静水中的传播速度；

Vm——水流方向的流速，

θ——超声波传播路径与水流方向的夹角。

联解式（1）和（2）得水流方向流速为公式（3）：

Vm=L2cosθ(1tab-1tba)	（3）

表达式中不含超声波在静水中的传播速度C，传播时间tab和tba已经包含了温度对声波传播的影响，无需温度补偿修正。

由公式（3）计算水流方向的流速乘以根据水位计数据计算的过流断面面积获得测流断面流量，整个计算过程由主机完成。

5  计量特性

5.1  示值误差

流量计最大允许误差：±5.0%。

5.2  示值重复性

流量示值的重复性应不大于流量最大允许误差绝对值的1/3。

注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

环境温度：（5～35）℃；

相对湿度：15%～95%；

大气压力：（86～106）kPa；

6.2  测量标准设备

6.2.1  几何参数测量设备

测量设备的测量范围应能覆盖过流断面的几何参数范围。推荐采用全站仪、经纬仪、光电测距仪、测深杆等。几何参数测量设备见表1。

表1 几何参数测量设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 等级Ⅰ角度测量标准差≤1.0″ | 角度、距离测量 |
| 2 | 经纬仪 | DJ2等级竖直度盘指标补偿器补偿范±2′，补偿误差不大于3″ | 角度测量 |
|  |  | 一测回水平方向标准偏差±2″ |  |
| 3 | 光电测距仪 | 等级Ⅰ标称测距标准差±（1+1ppm·D）mm； | 距离测量 |
|  |  | 最长测程20km |  |
| 4 | 测深杆 | 尺寸标志在不同水深读数应能准确的水深的1% | 水深测量 |

6.2.2  流速仪及框架

6.2.2.1  采用测杆安装的旋桨式流速仪应包括旋桨、身架和测杆等部分，适用于较高流速较大断面使用。

6.2.2.2  流速仪框架由横向连接系和纵向测杆组成，具备相应的强度和刚度，投人水中可以保持稳定状态，与流速仪可以实现快速组装和拆卸。

6.3  测流技术要求

6.3.1  安装流速仪的框架应具有足够的刚度和强度，不应有变形和振动，流速仪轴线与测量断面法线的夹角不应大于5°。

6.3.2  流速仪法测线和测点数目应根据被测渠道断面形状、流速和面积等综合确定；流速仪布置应符合流速分布规律，可体现流速变化且不壅水；测点数量应适宜。

6.3.3  校准误差要求

针对比对项目的重要程度不同，流速仪法应选用不同精度等级的流速仪，校准误差

需与精度等级相对应。流速仪速度级分段及其相对误差要求应符合表2规定。

表2 流速仪速度级分段及其相对误差要求

| 准确度等级 | 速度（v）级分段/（m/s） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v0≦v﹤0.5 | 0.5≦v﹤1.5 | 1.5≦v﹤3.5 | v≧3.5 |
| 1级 | 0.95% | 0.70% | 0.50% | 0.35% |
| 2级 | 1.25% | 0.95% | 0.70% | 0.50% |
| 3级 | 1.55% | 1.20% | 0.90% | 0.65% |
| 注：v0为起动流速。 |  |  |  |  |

7  校准项目与校准方法

7.1  校准项目

a）示值误差。

b）重复性。

7.2  校准方法

7.2.1  使用流速仪法在水面宽0.5 m～5.0 m的明渠上固定安装的流量计进行实流在线校准，其流量测量方法可按照GB/T 21303—2017中“流速仪量水”的规定执行，对于宽水面明渠情况可参照GB 50179-2015附录B的规定进行。

7.2.2  断面宽度与断面水深采用几何参数测量设备测量，测量方法应符合GB/T 21303的规定。

7.2.3  校准前准备

7.2.3.1  流量计铭牌一般注明制造厂名、产品名称、型号、编号、出厂日期、流量范围、准确度等。

7.2.3.2  流量计表面涂层应光泽、均匀，无剥落、开裂等缺陷。

7.2.3.3  校准委托者提供校准所需不同流量的水流条件。

7.2.4  标准设备布置

在被校系统安装位置附近相同水流条件处布设测流校准断面，在测流断面上方搭建横跨工作平台，布设标准流速仪。布设在校准断面的标准设备应是经过检定的量程覆盖校准项目的测流仪器。

7.2.5  断面选择

标准断面或测量断面应符合下列条件：

a）断面规则、渠床稳定坚固。

b）标准断面顺直段无冲刷或淤积。

c）上游顺直段长度大于被测断面最大水深的20倍。

d）标准断面处水流应稳定，断面上、下游不应有影响水流的建筑物、树木或杂草等杂物干扰。

e）标准断面在建筑物下游时，不应受建筑物泄流的影响。

7.2.6 流量点的选择

校准一般应包括下列流量点：分别为Qmax、Qmin及中间点，每个流量点重复校准作业次数不少于3次。若流量点不满足一般条件，经过委托者确认，可按实际情况分段校准作业，并在校准记录和校准证书中备注说明。

7.2.7  测流垂线布设

7.2.7.1  测流断面上测流垂线的数目和位置应满足过水断面和平均流速测量精度的要求，测流垂线应能控制测流断面变化的主要转折点，渠岸坡脚处、最大水深点、渠底起伏转折点等处都应设置测深垂线，测速垂线可等距离或不等距离布设。测速垂线宜不少于2条。

7.2.7.2  水面宽在20 m～50 m时测流垂线间距为2.0 m～5.0 m；水面宽在5 m～20 m时测流垂线间距为1.0 m～2.5 m；水面宽在0.5 m～5.0 m时测流垂线间距为0.25 m～0.6 m。布设测流垂线和沿垂线测水深时，测量允许误差为±0.01 m。

7.2.8  测速点布设

测流垂线上的测速点布设根据水深可有一点法～五点法不等，测流垂线与测速点布设的相互位置如图4所示。

图4  流速仪法测流垂线和测速点相互位置示意图

测速点分布相对水深位置如表3所示。

表3  测流垂线测速点分布相对水深位置表

| 测点数 | 相对水深 |
| --- | --- |
| 一点法 | 0.6 |
| 二点法 | 0.2、0.8 |
| 三点法 | 0.2、0.6、0.8 |
| 五点法 | 水面、0.2、0.6、0.8、渠底 |
| 注： 相对水深为仪器入水深度与测线水深之比。 |  |

7.2.9  标准流量计算

测流断面流量采用流速-面积法计算。根据各测流垂线的水深选用对应测速点布设方案，通过测点流速计算得到各垂线平均流速；边坡与首末垂线间的部分面积平均流速采用岸边流速系数法计算，相邻垂线间的部分面积平均流速采用两垂线流速算术平均法计算；将各部分过水面积与对应平均流速相乘后累加，得到测流断面的标准流量值。标准流量计算公式见附录A。

7.3  数据处理

7.3.1  示值误差计算

每个流量点单次测量的流量示值误差按公式（4）计算。

Ej,i=(qd)j,i-(qs)j,i(qs)j,i×100%	（4）

式中：

Ej,i ——第j流量点第i次测量的相对示值误差；

(qd)j,i——第j流量点第i次流量计测量的流量测得值；

(qs)j,i——第j流量点第i次流速仪法测量的流量标准值。

每个流量点的平均示值误差按公式（5）计算。

Ej=1ni=1nEj,i	（5）

式中：

Ej——第j流量点的平均示值误差；

n——第j流量点的重复测量次数。

7.3.2  示值误差重复性计算

每个流量点示值误差的重复性按公式（6）计算。

Sj=1n-1i=1n(Ej,i-Ej)2	（6）

式中：

Sj——第j流量点示值误差的重复性。

7.3.3  不确定度评定

流量计实流在线校准涉及流量示值误差的重复性、装置的系统误差、现场环境、人为操作的误差等诸多因素的影响。不确定度的评定方法参考附录B。

8  校准结果的表达

8.1校准记录

校准记录应尽可能详尽地记载测量数据和计算结果，记录格式见附录C。

8.2校准证书

校准证书由封面和校准数据组成，经校准的流量计应出具校准证书，校准证书应包括的信息及推荐的校准证书内页格式见附录D。

9  复校时间间隔

复校时间间隔长度由超声流量计的使用情况、保养情况等诸多因素决定，因此使用者可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔一般不超过1年。

附录A
测流断面流量计算方法

A.1  测流垂线平均流速

A.1.1  一点法垂线平均流速

一点法垂线平均流速按公式（A.1）计算：

V1=V0.6	（A.1）

式中：

V1——一点法垂线平均流速；

V0.6——相对水深0.6处的点流速。

注：公式A.2、A.3、A.4中符号含义依次类推。

A.1.2  二点法垂线平均流速

二点法垂线平均流速按公式（A.2）计算：

V2=12(V0.2+V0.8)	（A.2）

A.1.3  三点法垂线平均流速

三点法垂线平均流速按公式（A.3）计算：

V3=13(V0.2+V0.6+V0.8)	（A.3）

A.1.4  五点法垂线平均流速

五点法垂线平均流速按公式（A.4）计算：

V5=110(V0.0+3V0.2+3V0.6+2V0.8+V1.0)	（A.4）

A.2  部分面积平均流速

两侧边坡间隔部分面积的平均流速可按公式（A.5）、（A.6）计算。

V0,1=αV1	（A.5）

Vn,n+1=αVn	（A.6）

式中：

V0,1——岸边到垂线1之间部分面积的平均流速；

Vn,n+1——第n条垂线到岸边之间部分面积的平均流速；

V1——第1条垂线的平均流速；

Vn——第n条垂线的平均流速；

a——边坡流速系数，与渠道的截面糙率、水流条件等有关。可由试验或经验确定，可取值0.6～0.8；

n——测流垂线数。

测流垂线之间部分面积平均流速可按式（A.7）计算。

Vi,i+1=12(Vi+Vi+1)       (i=1,⋅⋅⋅,n-1)	（A.7）

式中：

Vi,i+1——第i条垂线到第i+1条垂线之间部分面积的平均流速；

Vi——第i条垂线的平均流速；

Vi+1——第i+1条垂线的平均流速。

A.3  测流断面流量

流速仪法测流断面流量可按式（A.8）计算。

Q=i=0nqi,i+1=i=0nAi,i+1×Vi,i+1	（A.8）

式中：

A0,1——岸边到第1条垂线之间与水面和渠底构成的部分面积；

Ai,i+1——第i条垂线到第i+1条垂线之间与水面和渠底构成的部分面积；

An,n+1——第n条垂线到岸边之间与水面和渠底构成的部分面积。

计算得到测流断面流量Q时，即完成一个流量点的一次测流校准作业。

A.4  阻塞效应修正系数

流速仪的框架及流速仪与被测渠道断面面积之比不应大于6%；小于2%时，可不考虑阻塞影响；为2%~6%时，阻塞效应修正系数应按式(4)计算:

|  | K=0.25S3% | （A.9） |
| --- | --- | --- |

式中：

K—修正系数；

S—阻塞的面积比，即框架及流速仪旋桨面积与过流断面面积之比，%。

附录B
流量示值误差不确定度评定示例

B.1 概述

实流校准现场为渠宽0.805m、高度1.465m、水深1.000m的矩形断面，被校流量计（流量计编号为QWS-MQ1）采用分体式安装方式。根据本规范的校准方法，选用473m³/h、564m³/h、657m³/h、753m³/h、840m³/h、948 m³/h等6个校准点为例，分别对流量计示值误差进行校准。校准数时间为2026年6月2日，环境温度：23℃、相对湿度：60%、大气压力：101kPa、水体温度：16℃；水流条件为明渠顺直流态稳定，水流无严重的掺气现象；几何参数测量设备为红外测距仪、钢板尺，标准流速测量设备为旋桨式转子流速仪。标准设备流速仪布置示意图及被校仪器布置示意图见图B1、图B2。

图B1  标准设备流速仪布置示意图

图B2  被校仪器布置示意图

按JJF xxx-20xx《明渠超声流量计在线校准规范（流速仪法）》7校准项目与校准方法、8数据处理、9校准结果的表达、附录A流速仪法明渠流量计校准流量测量方法，在某试验明渠上采用流速仪法对明渠超声流量计进行在线校准，并对结果进行分析，给出校准结果。

B.2 流量示值误差

示值误差按公式（B.1）计算:

Ej,i=Qdj,i-Qsj,iQsj,i×100% 	（B.1）

式中,

Ej,i ——第j流量点第i次测量的流量计的相对示值误差，%；

Qdj,i——第j流量点第i次被校流量计流量测得值，m3/h；

Qsj,i——第j流量点第i次流速仪法流量测得值，m3/h。

B.3 不确定度评定

根据测量示值误差模型，流量计的流量相对示值误差的不确定度来源主要包括：被校流量计引入的标准不确定度分量和标准流量引入的不确定度分量。

B.3.1 标准不确定度

被校流量计引入的标准不确定度主要由被校流量计重复性或被校流量计示值分辨力引入，校准条件下的明渠由泵驱动水流循环，实际所具备的流量范围为470m3/h～940m3/h。流量控制选用473m³/h、564m³/h、657m³/h、753m³/h、840m³/h、948 m³/h等6个校准点。每个校准点实测6次，校准数据见表B.1。

表B.1  校准数据

| 校准点 | 测次 | 流速仪流量(m³/h) | 流量计流量(m³/h) | 示值误差(%) | 平均示值误差(%) | 重复性(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 471.973 | 478.450 | 1.37 | 1.73 | 0.26 |
|  | 2 | 473.320 | 482.360 | 1.91 |  |  |
|  | 3 | 474.668 | 481.340 | 1.41 |  |  |
|  | 4 | 472.715 | 481.570 | 1.87 |  |  |
|  | 5 | 472.459 | 481.460 | 1.91 |  |  |
|  | 6 | 473.410 | 482.350 | 1.89 |  |  |
| 2 | 1 | 566.795 | 575.670 | 1.57 | 1.76 | 0.15 |
|  | 2 | 563.245 | 574.330 | 1.97 |  |  |
|  | 3 | 563.929 | 573.240 | 1.65 |  |  |
|  | 4 | 564.526 | 574.240 | 1.72 |  |  |
|  | 5 | 563.368 | 573.960 | 1.88 |  |  |
|  | 6 | 564.599 | 574.780 | 1.80 |  |  |
| 3 | 1 | 658.435 | 669.370 | 1.66 | 1.57 | 0.29 |
|  | 2 | 657.825 | 668.350 | 1.60 |  |  |
|  | 3 | 656.474 | 667.950 | 1.75 |  |  |
|  | 4 | 660.507 | 668.260 | 1.17 |  |  |
|  | 5 | 654.677 | 667.360 | 1.94 |  |  |
|  | 6 | 656.374 | 664.780 | 1.28 |  |  |
| 4 | 1 | 748.264 | 761.280 | 1.74 | 1.57 | 0.12 |
|  | 2 | 749.656 | 762.140 | 1.67 |  |  |
|  | 3 | 755.384 | 766.250 | 1.44 |  |  |
|  | 4 | 755.643 | 767.340 | 1.55 |  |  |
|  | 5 | 750.434 | 761.160 | 1.43 |  |  |
|  | 6 | 756.215 | 768.180 | 1.58 |  |  |
| 5 | 1 | 840.877 | 853.180 | 1.46 | 1.65 | 0.23 |
|  | 2 | 840.993 | 856.260 | 1.82 |  |  |
|  | 3 | 843.121 | 855.950 | 1.52 |  |  |
|  | 4 | 841.761 | 853.280 | 1.37 |  |  |
|  | 5 | 838.816 | 854.770 | 1.90 |  |  |
|  | 6 | 835.817 | 851.170 | 1.84 |  |  |
| 6 | 1 | 950.996 | 957.180 | 0.65 | 1.30 | 0.47 |
|  | 2 | 950.368 | 958.260 | 0.83 |  |  |
|  | 3 | 947.802 | 963.270 | 1.63 |  |  |
|  | 4 | 948.800 | 961.260 | 1.31 |  |  |
|  | 5 | 943.388 | 960.980 | 1.86 |  |  |
|  | 6 | 945.598 | 959.850 | 1.51 |  |  |

表B.1中，每个流量点的平均示值误差按公式（B.2）计算。

Ej=1ni=1nEj,i	（B.2）

式中：

Ej——第j流量点的平均示值误差；

n——第j流量点的重复测量次数。

表B.1中，每个流量点示值误差的重复性按公式（B.3）计算。

Sj=1n-1i=1n(Ej,i-Ej)2	（B.3）

式中：

Sj——第j流量点示值误差的重复性。

B.3.2 扩展不确定度

校准结果的扩展不确定度计算，取包含因子k=2，扩展不确定度采用式（B.4）计算

U=k×Sj	（B.4）

示例校准结果扩张不确定度见表B.2。

表B.2  校准结果扩展不确定度

| 校准点序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准点流量(m³/h) | 473 | 564 | 657 | 753 | 840 | 949 |
| 扩展不确定度(%) | 0.52 | 0.30 | 0.58 | 0.25 | 0.45 | 0.94 |

B.4 校准结果

取每个校准点相对示值误差的最小值和最大值，给出每个校准点相对示值误差的范围，校准结果见表B.3。

表B.3  校准结果扩展不确定度

| 校准点序号 | 校准点流量(m3/h) | 相对示值误差(%) | 重复性(%) | 扩展不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 473 | 1.37～1.91 | 0.26 | 0.52 |
| 2 | 564 | 1.57～1.97 | 0.15 | 0.30 |
| 3 | 657 | 1.17～1.94 | 0.29 | 0.58 |
| 4 | 753 | 1.43～1.74 | 0.12 | 0.25 |
| 5 | 840 | 1.37～1.90 | 0.23 | 0.45 |
| 6 | 949 | 0.65～1.86 | 0.47 | 0.94 |

附录C
超声流量计在线校准原始记录参考格式

| 委托单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 断面类型： |  |  | 出厂编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格/型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂家： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量计编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围： | （ ~ ）m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境温度： | ℃ |  |  | 介质温度： |  |  |  |  | ℃ |
| 证书编号： |  |  |  |  |  | 有效期至： |  |  |  | 校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校 准： |  |  |  |  |  | 核 验： |  |  |  | 校准时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 设备名称 |  |  |  | 测量范围 |  |  | 不确定度 |  | 溯源证书编号 |  |  |  | 有效期至 |  |  |  |

校准项目及结果

C.1  校准结果

| 流量点（ ） | 测量次数 | 流量计（） | 速度面积法（ ） | 示值误差（%） | 平均示值误差（%） | 重复性 （%） | 扩展不确定度Urel，k=2（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

C.2  流量计机内参数：

C.3  流量计安装说明：声路      探头安装方式     其他

C.4  流速面积法流速仪安装说明：

校准员：                      校准日期：

核验员：                      核验日期：

附录D
校准证书内页格式

D.1  校准方式：

D.2  校准环境条件：

环境温度：     ℃

相对湿度：      %

大气压力：     kPa

D.3  流量计参数；

D.4  最大允许误差限；

D.5  校准结果：

| 序号 | 流量点（ ） | 相对示值误差（%） | 重复性（%） | 扩展不确定度Urel（%），k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：

校准介质：          温度：