国家计量技术规范

《明渠超声流量计在线校准规范（流速仪法）》

试验报告

主要起草单位：中国水利水电科学研究院

参加起草单位：中国计量科学研究院

水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督

检验测试中心

水利部南京水利水文自动化研究所

青岛清万水技术有限公司

二〇二六年八月

《明渠超声流量计在线校准规范（流速仪法）》试验报告

一、试验目的

通过试验，验证JJF xxxx-20xx《明渠超声流量计在线校准规范（流速仪法）》给出的采用流速仪法对明渠上固定安装的超声流量计进行的实流在线校准的可操作性，计算公式的正确性。

二、试验方法

本次试验严格依据JJF xxxx-20xx《明渠超声流量计在线校准规范（流速仪法）》开展，遵循规范中第7章校准项目、校准方法与数据处理，第8章校准结果的表达及附录A测流断面流量计算方法的相关规定，在某试验明渠上采用流速仪法完成明渠超声流量计在线校准试验。试验完成后，按照规范要求对检测数据进行合规处理、系统分析，最终判定并出具对应的校准结果。

三、校准条件

1、环境条件

环境温度：23℃、相对湿度：60%、大气压力：101kPa、水体温度16℃。

2、水流条件

水流条件：明渠顺直流态稳定，水流无严重的掺气现象。

3、测量标准设备

几何参数测量设备：红外测距仪、钢板尺。

标准流速测量设备：旋桨式转子流速仪

4、校准对象及明渠断面

①明渠流量计1、矩形断面：宽0.805m，高度1.465m，水深1.000m；

②明渠流量计2、梯形断面：底宽0.450m，顶宽2.030m，高度1.475m，水深0.985m。

四、在线校准数据

本次试验布设两台明渠超声流量计，分别安装于不同结构的明渠断面，各断面流量计算均严格遵照对应标准规范执行。其中明渠流量计1布置于矩形明渠断面，该断面流量依照ISO 3354标准第8.3条规定的矩形流道通用流量计算方法进行计算；明渠流量计2布置于梯形明渠断面，该断面流量依据本校准规范附录A.1测流垂线平均流速相关要求，采用A.1.3三点法垂线平均流速公式完成计算。本次校准通过驱动泵变频调节的方式调整明渠流量工况，实际所具备的流量范围为470m3/h~940m3/h，对两台流量计各设置6个梯度流量点开展校准试验，详细校准记录如下：

（1）明渠流量计1：

编号：QWS-MQ1；安装在矩形断面：明渠宽度0.805m、水深1.000m；试验时间：2026年6月2日。

| 校准点 | 测量次数 | 流速仪1 测量流速 (m/s) | 流速仪2 测量流速 (m/s) | 流速仪3 测量流速 (m/s) | 流速仪法 计算流量结果 Qsji (m3/h) | 明渠超声流量计 测量结果 Qdji(m3/h) | 示值误差 Eji | 平均示值误差 Ej | 重复性 Sj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0814 | 0.1069 | 0.2202 | 471.973 | 478.45 | 1.37% | 1.73% | 0.26% |
|  | 2 | 0.0839 | 0.1072 | 0.2197 | 473.320 | 482.36 | 1.91% |  |  |
|  | 3 | 0.0862 | 0.1072 | 0.2195 | 474.668 | 481.34 | 1.41% |  |  |
|  | 4 | 0.0860 | 0.1035 | 0.2208 | 472.715 | 481.57 | 1.87% |  |  |
|  | 5 | 0.0853 | 0.0995 | 0.2237 | 472.459 | 481.46 | 1.91% |  |  |
|  | 6 | 0.0849 | 0.1070 | 0.2194 | 473.410 | 482.35 | 1.89% |  |  |
| 2 | 1 | 0.1049 | 0.1298 | 0.2599 | 566.795 | 575.67 | 1.57% | 1.76% | 0.15% |
|  | 2 | 0.1014 | 0.1293 | 0.2595 | 563.245 | 574.33 | 1.97% |  |  |
|  | 3 | 0.1049 | 0.1283 | 0.2589 | 563.929 | 573.24 | 1.65% |  |  |
|  | 4 | 0.1041 | 0.1273 | 0.2604 | 564.526 | 574.24 | 1.72% |  |  |
|  | 5 | 0.1049 | 0.1233 | 0.2619 | 563.368 | 573.96 | 1.88% |  |  |
|  | 6 | 0.1049 | 0.1247 | 0.2618 | 564.599 | 574.78 | 1.80% |  |  |
| 3 | 1 | 0.1232 | 0.1502 | 0.3016 | 658.435 | 669.37 | 1.66% | 1.57% | 0.29% |
|  | 2 | 0.1233 | 0.1516 | 0.3001 | 657.825 | 668.35 | 1.60% |  |  |
|  | 3 | 0.1238 | 0.1492 | 0.3006 | 656.474 | 667.95 | 1.75% |  |  |
|  | 4 | 0.1258 | 0.1497 | 0.3021 | 660.507 | 668.26 | 1.17% |  |  |
|  | 5 | 0.1228 | 0.1526 | 0.2975 | 654.677 | 667.36 | 1.94% |  |  |
|  | 6 | 0.1224 | 0.1531 | 0.2986 | 656.374 | 664.78 | 1.28% |  |  |
| 4 | 1 | 0.1403 | 0.1740 | 0.3404 | 748.264 | 761.28 | 1.74% | 1.57% | 0.12% |
|  | 2 | 0.1413 | 0.1725 | 0.3419 | 749.656 | 762.14 | 1.67% |  |  |
|  | 3 | 0.1423 | 0.1755 | 0.3434 | 755.384 | 766.25 | 1.44% |  |  |
|  | 4 | 0.1433 | 0.1765 | 0.3424 | 755.643 | 767.34 | 1.55% |  |  |
|  | 5 | 0.1453 | 0.1731 | 0.3400 | 750.434 | 761.16 | 1.43% |  |  |
|  | 6 | 0.1418 | 0.1834 | 0.3388 | 756.215 | 768.18 | 1.58% |  |  |
| 5 | 1 | 0.1647 | 0.1983 | 0.3770 | 840.877 | 853.18 | 1.46% | 1.65% | 0.23% |
|  | 2 | 0.1662 | 0.1966 | 0.3775 | 840.993 | 856.26 | 1.82% |  |  |
|  | 3 | 0.1622 | 0.2009 | 0.3781 | 843.121 | 855.95 | 1.52% |  |  |
|  | 4 | 0.1588 | 0.2013 | 0.3786 | 841.761 | 853.28 | 1.37% |  |  |
|  | 5 | 0.1617 | 0.1982 | 0.3771 | 838.816 | 854.77 | 1.90% |  |  |
|  | 6 | 0.1573 | 0.1983 | 0.3772 | 835.817 | 851.17 | 1.84% |  |  |
| 6 | 1 | 0.1988 | 0.2232 | 0.4208 | 950.996 | 957.18 | 0.65% | 1.30% | 0.47% |
|  | 2 | 0.1980 | 0.2217 | 0.4218 | 950.368 | 958.26 | 0.83% |  |  |
|  | 3 | 0.1947 | 0.2197 | 0.4230 | 947.802 | 963.27 | 1.63% |  |  |
|  | 4 | 0.1917 | 0.2227 | 0.4232 | 948.800 | 961.26 | 1.31% |  |  |
|  | 5 | 0.1995 | 0.2192 | 0.4178 | 943.388 | 960.98 | 1.86% |  |  |
|  | 6 | 0.1984 | 0.2187 | 0.4203 | 945.598 | 959.85 | 1.51% |  |  |

试验结果：明渠流量计1在矩形断面进行实流在线校准时，流量计示值误差E=1.76%，重复性S=0.47%。

矩形明渠流速仪布置示意图及现场实施示意图如图1、图2所示：

图1 矩形明渠流速仪布置示意图                                     图2 现场实流在线校准示意图

（2）明渠流量计2

试验时间：2026年6月3日。

| 校准点 | 测量次数 | 流速仪1 测量流速 (m/s) | 流速仪2 测量流速 (m/s) | 流速仪3 测量流速 (m/s) | 流速仪法 计算流量结果 Qsji (m3/h) | 明渠超声流量计 测量结果 Qdji(m3/h) | 示值误差 Eji | 平均示值误差 Ej | 重复性 Sj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.1104 | 0.1348 | 0.1674 | 475.367 | 483.34 | 1.68% | 1.45% | 0.22% |
|  | 2 | 0.1109 | 0.1367 | 0.1658 | 476.495 | 482.36 | 1.23% |  |  |
|  | 3 | 0.1094 | 0.1328 | 0.1684 | 473.082 | 481.34 | 1.75% |  |  |
|  | 4 | 0.1124 | 0.1298 | 0.1644 | 468.576 | 474.65 | 1.30% |  |  |
|  | 5 | 0.1114 | 0.1283 | 0.1679 | 469.650 | 476.46 | 1.45% |  |  |
|  | 6 | 0.1108 | 0.1387 | 0.1613 | 473.448 | 479.62 | 1.30% |  |  |
| 2 | 1 | 0.1293 | 0.1581 | 0.2004 | 562.243 | 569.31 | 1.26% | 1.53% | 0.18% |
|  | 2 | 0.1323 | 0.1596 | 0.2005 | 567.527 | 576.52 | 1.58% |  |  |
|  | 3 | 0.1298 | 0.1611 | 0.2000 | 565.763 | 575.58 | 1.74% |  |  |
|  | 4 | 0.1293 | 0.1660 | 0.1940 | 563.985 | 571.87 | 1.40% |  |  |
|  | 5 | 0.1343 | 0.1626 | 0.1960 | 568.042 | 576.85 | 1.55% |  |  |
|  | 6 | 0.1378 | 0.1586 | 0.1940 | 565.172 | 574.69 | 1.68% |  |  |
| 3 | 1 | 0.1393 | 0.1944 | 0.2306 | 650.305 | 658.74 | 1.30% | 1.45% | 0.27% |
|  | 2 | 0.1483 | 0.1894 | 0.2307 | 655.041 | 667.83 | 1.95% |  |  |
|  | 3 | 0.1473 | 0.1934 | 0.2342 | 662.525 | 670.57 | 1.21% |  |  |
|  | 4 | 0.1503 | 0.1859 | 0.2262 | 648.117 | 656.86 | 1.35% |  |  |
|  | 5 | 0.1428 | 0.1934 | 0.2302 | 652.713 | 661.37 | 1.33% |  |  |
|  | 6 | 0.1390 | 0.1929 | 0.2358 | 654.154 | 664.31 | 1.55% |  |  |
| 4 | 1 | 0.1632 | 0.2132 | 0.2696 | 744.618 | 753.92 | 1.25% | 1.29% | 0.11% |
|  | 2 | 0.1607 | 0.2197 | 0.2760 | 756.491 | 766.58 | 1.33% |  |  |
|  | 3 | 0.1607 | 0.2187 | 0.2746 | 753.716 | 763.44 | 1.29% |  |  |
|  | 4 | 0.1617 | 0.2197 | 0.2770 | 758.797 | 768.47 | 1.27% |  |  |
|  | 5 | 0.1583 | 0.2172 | 0.2730 | 747.273 | 755.66 | 1.12% |  |  |
|  | 6 | 0.1588 | 0.2177 | 0.2760 | 751.900 | 762.84 | 1.46% |  |  |
| 5 | 1 | 0.1892 | 0.2510 | 0.2976 | 850.233 | 862.47 | 1.44% | 1.73% | 0.16% |
|  | 2 | 0.1902 | 0.2528 | 0.2896 | 844.237 | 858.48 | 1.69% |  |  |
|  | 3 | 0.1907 | 0.2535 | 0.2865 | 842.066 | 856.79 | 1.75% |  |  |
|  | 4 | 0.1927 | 0.2505 | 0.2881 | 842.668 | 858.45 | 1.87% |  |  |
|  | 5 | 0.1912 | 0.2520 | 0.2956 | 851.354 | 866.42 | 1.77% |  |  |
|  | 6 | 0.1897 | 0.2530 | 0.2936 | 848.454 | 864.33 | 1.87% |  |  |
| 6 | 1 | 0.2049 | 0.2708 | 0.3363 | 935.794 | 948.68 | 1.38% | 1.50% | 0.26% |
|  | 2 | 0.2044 | 0.2698 | 0.3383 | 936.507 | 951.56 | 1.61% |  |  |
|  | 3 | 0.2051 | 0.2707 | 0.3351 | 934.631 | 950.74 | 1.72% |  |  |
|  | 4 | 0.2066 | 0.2726 | 0.3363 | 939.937 | 956.99 | 1.81% |  |  |
|  | 5 | 0.2048 | 0.2718 | 0.3378 | 938.611 | 949.38 | 1.15% |  |  |
|  | 6 | 0.2056 | 0.2702 | 0.3368 | 936.443 | 948.68 | 1.31% |  |  |

试验结果：明渠流量计2在梯形断面进行实流在线校准时，流量计示值误差E=1.73%，重复性S=0.27%。

梯形明渠流速仪布置示意图及现场实施图片如下所示：

图3 梯形明渠流速仪布置示意图                                     图4 现场实流在线校准示意图

试验结果表明，JJF xxxx-20xx《明渠超声流量计在线校准规范（流速仪法）》所规定的校准方法科学可行、操作性强，配套流量计算公式准确无误，规范中明确的各项校准技术要求贴合现场实际工况，能够满足明渠超声流量计在线校准的工作需求。