国家计量技术规范

《明渠超声流量计在线校准规范（流速仪法）》

不确定度评定报告

主要起草单位：中国水利水电科学研究院

参加起草单位：中国计量科学研究院

水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督

检验测试中心

水利部南京水利水文自动化研究所

青岛清万水技术有限公司

二〇二六年八月

目  录

1  概述	1

2  实流校准示例	1

3  流量示值误差	2

4  不确定度评定	2

4.1 标准不确定度	2

4.2 扩展不确定度	4

5 校准结果	4

流量示值误差不确定度评定

1  概述

根据JJF xxxx-20xx《明渠超声流量计在线校准规范（流速仪法）》适用范围，为方便起见，选择某矩形明渠，按照文件中关于校准项目与校准方法、数据处理、校准结果的表达，以及附录A测流断面流量计算方法的规定，采用流速仪法对明渠超声流量计进行在线校准，通过对校准数据进行分析，给出校准结果。

2  实流校准示例

实流校准现场为渠宽0.805m、高度1.465m、水深1.000m的矩形断面，被校流量计（流量计编号为QWS-MQ1）采用分体式安装方式。根据本规范的校准方法，选用473m³/h、564m³/h、657m³/h、753m³/h、840m³/h、948 m³/h等6个校准点为例，分别对流量计示值误差进行校准。校准时间为2026年6月2日，环境温度：23℃、相对湿度：60%、大气压力：101kPa、水体温度：16℃；水流条件为明渠顺直流态稳定，水流无严重的掺气现象；几何参数测量设备为红外测距仪、钢板尺，标准流速测量设备为旋桨式转子流速仪。标准设备流速仪布置示意图及被校仪器布置示意图见图1、图2。

图1  标准设备流速仪布置示意图

图2  被校仪器布置示意图

3  流量示值误差

示值误差按公式（1）计算:

Ej,i=Qdj,i-Qsj,iQsj,i×100% 	（1）

式中,

Ej,i ——第j流量点第i次测量的流量计的相对示值误差，%；

Qdj,i——第j流量点第i次被校流量计流量测得值，m3/h；

Qsj,i——第j流量点第i次流速仪法流量测得值，m3/h。

4  不确定度评定

根据测量示值误差模型，流量计的流量相对示值误差的不确定度来源主要包括：被校流量计引入的标准不确定度分量和标准流量引入的不确定度分量。

4.1 标准不确定度

被校流量计引入的标准不确定度主要由被校流量计重复性或被校流量计示值分辨力引入，校准条件下的明渠由泵驱动水流循环，实际所具备的流量范围为470m3/h～940m3/h。流量控制选用473m³/h、564m³/h、657m³/h、753m³/h、840m³/h、948 m³/h等6个校准点。每个校准点实测6次，校准数据见表1。

表1  校准数据

| 校准点 | 测次 | 流速仪流量(m³/h) | 流量计流量(m³/h) | 示值误差(%) | 平均示值误差(%) | 重复性(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 471.973 | 478.450 | 1.37 | 1.73 | 0.26 |
|  | 2 | 473.320 | 482.360 | 1.91 |  |  |
|  | 3 | 474.668 | 481.340 | 1.41 |  |  |
|  | 4 | 472.715 | 481.570 | 1.87 |  |  |
|  | 5 | 472.459 | 481.460 | 1.91 |  |  |
|  | 6 | 473.410 | 482.350 | 1.89 |  |  |
| 2 | 1 | 566.795 | 575.670 | 1.57 | 1.76 | 0.15 |
|  | 2 | 563.245 | 574.330 | 1.97 |  |  |
|  | 3 | 563.929 | 573.240 | 1.65 |  |  |
|  | 4 | 564.526 | 574.240 | 1.72 |  |  |
|  | 5 | 563.368 | 573.960 | 1.88 |  |  |
|  | 6 | 564.599 | 574.780 | 1.80 |  |  |
| 3 | 1 | 658.435 | 669.370 | 1.66 | 1.57 | 0.29 |
|  | 2 | 657.825 | 668.350 | 1.60 |  |  |
|  | 3 | 656.474 | 667.950 | 1.75 |  |  |
|  | 4 | 660.507 | 668.260 | 1.17 |  |  |
|  | 5 | 654.677 | 667.360 | 1.94 |  |  |
|  | 6 | 656.374 | 664.780 | 1.28 |  |  |
| 4 | 1 | 748.264 | 761.280 | 1.74 | 1.57 | 0.12 |
|  | 2 | 749.656 | 762.140 | 1.67 |  |  |
|  | 3 | 755.384 | 766.250 | 1.44 |  |  |
|  | 4 | 755.643 | 767.340 | 1.55 |  |  |
|  | 5 | 750.434 | 761.160 | 1.43 |  |  |
|  | 6 | 756.215 | 768.180 | 1.58 |  |  |
| 5 | 1 | 840.877 | 853.180 | 1.46 | 1.65 | 0.23 |
|  | 2 | 840.993 | 856.260 | 1.82 |  |  |
|  | 3 | 843.121 | 855.950 | 1.52 |  |  |
|  | 4 | 841.761 | 853.280 | 1.37 |  |  |
|  | 5 | 838.816 | 854.770 | 1.90 |  |  |
|  | 6 | 835.817 | 851.170 | 1.84 |  |  |
| 6 | 1 | 950.996 | 957.180 | 0.65 | 1.30 | 0.47 |
|  | 2 | 950.368 | 958.260 | 0.83 |  |  |
|  | 3 | 947.802 | 963.270 | 1.63 |  |  |
|  | 4 | 948.800 | 961.260 | 1.31 |  |  |
|  | 5 | 943.388 | 960.980 | 1.86 |  |  |
|  | 6 | 945.598 | 959.850 | 1.51 |  |  |

表1中，每个流量点的平均示值误差按公式（2）计算。

Ej=1ni=1nEj,i	（2）

式中：

Ej——第j流量点的平均示值误差；

n——第j流量点的重复测量次数。

表1中，每个流量点示值误差的重复性按公式（3）计算。

Sj=1n-1i=1n(Ej,i-Ej)2	（3）

式中：

Sj——第j流量点示值误差的重复性。

4.2 扩展不确定度

校准结果的扩展不确定度计算，取包含因子k=2，扩展不确定度采用式（4）计算

U=k×Sj	（4）

示例校准结果扩张不确定度见表2。

表2  校准结果扩展不确定度

| 校准点序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准点流量(m³/h) | 473 | 564 | 657 | 753 | 840 | 949 |
| 扩展不确定度(%) | 0.52 | 0.30 | 0.58 | 0.25 | 0.45 | 0.94 |

5 校准结果

取每个校准点相对示值误差的最小值和最大值，给出每个校准点相对示值误差的范围，校准结果见表3。

表3  校准结果扩展不确定度

| 校准点序号 | 校准点流量(m3/h) | 相对示值误差(%) | 重复性(%) | 扩展不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 473 | 1.37～1.91 | 0.26 | 0.52 |
| 2 | 564 | 1.57～1.97 | 0.15 | 0.30 |
| 3 | 657 | 1.17～1.94 | 0.29 | 0.58 |
| 4 | 753 | 1.43～1.74 | 0.12 | 0.25 |
| 5 | 840 | 1.37～1.90 | 0.23 | 0.45 |
| 6 | 949 | 0.65～1.86 | 0.47 | 0.94 |