《环境空气氧化亚氮光谱法自动监测系统校准规范》

不确定度评定示例

1 测试方法

待监测系统运行稳定后，分别选择浓度约为300 nmol/mol、350 nmol/mol和400 nmol/mol的N2O气体标准物质，经采样管路或采样支管接入监测系统。每个浓度点连续通入标准气体并吹扫不少于15 min，待示值稳定后，取最后2 min测量数据的算术平均值作为该浓度点的测量结果。按照公式（1）计算各浓度点的示值误差。

2 测量模型

ΔCi = Ci - Cs,i#（1）

式中：

ΔCi—第i浓度点的示值误差，nmol/mol；

Cs,i—第i浓度点气体标准物质的浓度值，nmol/mol；

Ci—第i浓度点连续通入标准气体并吹扫不少于15 min后，最后2 min测量数据的算术平均值，nmol/mol。

3 测量不确定度来源

3.1 气体标准物质引入的不确定度。

3.2 测量重复性引入的不确定度。人员操作、环境条件和被校系统的波动等各种随机因素都体现在测量重复性中。

4 标准不确定度评定

4.1 气体标准物质引入的标准不确定度uCs

气体标准物质相对扩展不确定度Urel=0.5%（k=2），则其引入的标准不确定度按式（2）计算：

uCs = Cs × Urelk #（2）

各校准点气体标准物质引入的标准不确定度uCs计算结果见表1。

表1  气体标准物质引入的标准不确定度

| 浓度点 | Cs / (nmol/mol) | Urel / % | uCs / (nmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300.86 | 0.5 | 0.75 |
| 2 | 340.00 | 0.5 | 0.85 |
| 3 | 399.29 | 0.5 | 1.00 |

4.2 测量重复性引入的标准不确定度u(C)

监测系统运行稳定后，依次通入N2O浓度约为300.86 nmol/mol、340 nmol/mol、399.29 nmol/mol的气体标准物质。连续通气吹扫不少于15 min，待示值稳定后，取最后2 min测量数据的算术平均值作为一次测得值。通入背景气体使示值回落并稳定后，再次通入上述气体标准物质，重复测量6次。测量数据见表2。

表2  各浓度点连续6次测量结果

| 标准气体 浓度值（nmol/mol） | 测量结果 （nmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值 （nmol/mol） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 300.86 | 302.570 | 302.586 | 302.560 | 302.690 | 302.850 | 302.630 | 302.648 |
| 340.00 | 341.716 | 341.912 | 341.954 | 341.854 | 342.064 | 342.398 | 341.983 |
| 399.29 | 401.701 | 401.937 | 401.890 | 401.835 | 401.938 | 401.950 | 401.875 |

按照公式（3）计算实验标准偏差s，相应的标准不确定度按公式（4）计算。

s = k=1n(Ci-C)2n-1#（3）

uC = sn#（4）

本规范规定各校准点进行一次测量，并以该次测量结果作为系统示值，故n=1。

各校准点的标准偏差s与标准不确定度uC的计算结果见表3。

表3 测量重复性引入的标准不确定度

| 浓度点 | Cs / (nmol/mol) | s / (nmol/mol) | uC / (nmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300.86 | 0.110 | 0.110 |
| 2 | 340.00 | 0.234 | 0.234 |
| 3 | 399.29 | 0.096 | 0.096 |

5 合成标准不确定度

5.1 标准不确定度汇总表

各校准点标准不确定度汇总见表4。

表4 标准不确定度分量汇总表

| 标准气体 浓度值（nmol/mol） | 标准气体的标准不确定度u(Cs) （nmol/mol） | 测量重复性引入的标准不确定度u(C) （nmol/mol） |
| --- | --- | --- |
| 300.86 | 0.75 | 0.110 |
| 340.00 | 0.85 | 0.234 |
| 399.29 | 1.00 | 0.096 |

5.2 合成标准不确定度计算

各不确定度分量互不相关，合成标准不确定度按公式（5）计算：

ucΔC = (∂ΔC∂Cs)2u2Cs + (∂ΔC∂C)2u2C#（5）

灵敏系数：∂ΔC∂C=1，∂ΔC∂Cs=-1，则：

ucΔC = u2Cs + u2C#（6）

各校准点的合成标准不确定度计算结果见表5。

表5 合成不确定度汇总表

| 浓度点 | Cs (nmol/mol) | ucΔC (nmol/mol) | U(k=2) (nmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300.86 | 0.76 | 1.52 |
| 2 | 340.00 | 0.88 | 1.76 |
| 3 | 399.29 | 1.00 | 2.00 |

6 扩展不确定度

取包含因子k=2，各校准点示值误差的扩展不确定度按公式（7）计算，结果见表5。

U = kucΔC=2ucΔC#7