《环境空气氧化亚氮光谱法自动监测系统校准规范》

实验报告

一、概述

N2O光谱法自动监测系统可分为样品采集和处理单元、样气/标气选择单元、分析单元。样品采集和处理单元一般由进气过滤器、采样泵和除湿装置等组成。其中，除湿装置用于去除环境空气中的水分，根据除水原理不同可分为半渗透膜除水、吸附除水和冷阱除水等。样气/标气选择单元一般为多位阀气路进样系统，主要由进样管路、多位阀、流量/压力控制器等组成，用于切换不同标准气体和环境空气。分析单元为N2O高精度光谱分析仪，包括光腔衰荡光谱仪、离轴积分腔输出光谱仪等。如图1所示。

图1 环境空气氧化亚氮光谱法自动监测系统示意图

新制定的《环境空气氧化亚氮光谱法自动监测系统校准规范》计量特性要求见表1。

表1 计量性能要求

| 校准项目 | 计量性能要求 |
| --- | --- |
| 系统线性 | 相关系数（r）>0.999 拟合残差不超过±0.3 nmol/mol |
| 示值误差 | 不超过±0.3 nmol/mol |
| 重复性 | ≤0.1 % |
| 稳定性（12h） | ≤0.3 nmol/mol |
| 水汽干扰 | ≤0.3 nmol/mol |

为考察新制订规范的校准方法和技术指标的科学性、合理性和可操作性，编写组人员按新制订的规范主要校准项目要求校准了相关设备，基本覆盖了大部分品牌的环境空气氧化亚氮光谱法自动监测系统校准规范。选取上述3台不同厂家、型号的仪器进行实验，实验数据结果汇总如下：

表2 实验仪器信息表

| 序号 | 生产厂家 | 仪器型号 | 量程范围 | 精度 | 最大漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB | GLA351 离轴积分腔输出光谱 | 0—40 μmol/mol | 0.2 nmol （1σ，1 sec） | ＜ 2 ppb （15 min，24 h） |
| 2 | 浙江灵析光电技术有限公司 | HGA-431 光腔衰荡光谱 | 0—1500 nmol | 0.04 nmol（1σ，5 min） | ＜ 2 ppb （1 h，24 h） |
| 3 | 北京唯思德科技有限公司 | GGA-312 离轴积分腔输出光谱 | 2nmol/mol—500 μmol/mol | 0.3 nmol（1σ，5 min） | ＜ 2 ppb （1 h，24 h） |

二、实验报告

1. 系统线性

根据监测系统的实际使用浓度范围，选取300~400 nmol/mol不少于3个浓度水平的N2O气体标准物质，依次通入监测系统。每个浓度点通气吹扫不少于15 min，待监测系统示值稳定后，取最后2 min测量数据的算术平均值作为该浓度点的光谱示值。以各浓度点的光谱示值为自变量X、气体标准物质的标准值为因变量Y，采用最小二乘法获取校准曲线的拟合方程Y= aX+b，其中，a为斜率，b为截距。2 min时长在保证足够统计样本量的同时，不至于因时间过长而引入漂移影响。

根据拟合结果计算校准曲线的相关系数r。将各浓度点的光谱示值代入线性校准关系，按公式（1）计算相应的修正浓度值，并按公式（2）计算拟合残差。

Ci'= aCi+b#（1）

ei=Ci' - Cs,i#（2）

式中：

ei—第i浓度点的拟合残差，nmol/mol；

Ci—第i浓度点连续通入标准气体并吹扫不少于15 min后，最后2 min测量数据的算术平均值，nmol/mol；

Ci'—第i浓度点由校准曲线计算得到的拟合值，nmol/mol；

Cs,i—第i浓度点气体标准物质的浓度值，nmol/mol；

a—校准曲线的斜率；

b—校准曲线的截距，nmol/mol。

表3 样机系统线性测试结果汇总表

| 序号 | 生产 厂商 | 型号规格/技术原理 | 标气浓度 （nmol/mol） | 测量均值 （nmol/mol） | 拟合值 | 拟合残差 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB | GLA351 离轴积分腔输出光谱 | 300.610 | 304.322 | 300.684 | -0.074 | 符合要求 |
|  |  |  | 317.260 | 321.187 | 317.227 | 0.033 |  |
|  |  |  | 356.430 | 361.069 | 356.346 | 0.084 |  |
|  |  |  | 376.750 | 381.814 | 376.694 | 0.056 |  |
|  |  |  | 396.280 | 401.884 | 396.379 | -0.099 |  |
|  |  |  | 相关系数 | 0.99999 |  |  |  |
| 2 | 浙江灵析光电技术有限公司 | HGA-431 光腔衰荡光谱 | 300.610 | 304.354 | 300.671 | -0.061 | 符合要求 |
|  |  |  | 317.260 | 319.921 | 317.228 | 0.032 |  |
|  |  |  | 356.430 | 356.665 | 356.311 | 0.119 |  |
|  |  |  | 376.750 | 375.949 | 376.822 | -0.072 |  |
|  |  |  | 396.280 | 394.260 | 396.298 | -0.018 |  |
|  |  |  | 相关系数 | 0.99999 |  |  |  |
| 3 | 北京唯思德科技有限公司 | GGA-312 离轴积分腔输出光谱 | 300.610 | 294.370 | 300.830 | -0.220 | 符合要求 |
|  |  |  | 317.260 | 310.568 | 317.016 | 0.244 |  |
|  |  |  | 356.430 | 349.977 | 356.397 | 0.033 |  |
|  |  |  | 376.750 | 370.330 | 376.735 | 0.015 |  |
|  |  |  | 396.280 | 389.962 | 396.352 | -0.072 |  |
|  |  |  | 相关系数 | 0.99999 |  |  |  |

2. 示值误差

分别选择浓度约为300 nmol/mol、350 nmol/mol和400 nmol/mol的N2O气体标准物质，经采样支管接入监测系统。每个浓度点连续通入标准气体并吹扫不少于15 min，确保气路充分置换和仪器稳定，取最后2 min测量数据的算术平均值作为该浓度点的测量结果。按照公式（3）计算各浓度点的示值误差ΔCi。三个浓度点基本覆盖了环境空气中N2O浓度的低、中、高三个水平。

ΔCi = Ci - Cs,i#（3）

式中：

ΔCi—第i浓度点的示值误差，nmol/mol；

Cs,i—第i浓度点气体标准物质的浓度值，nmol/mol；

Ci—第i浓度点连续通入标准气体并吹扫不少于15 min后，最后2 min测量数据的算术平均值，nmol/mol。

表4 样机示值误差测试结果汇总表

| 序号 | 生产 厂商 | 型号规格/技术原理 | 标气浓度 （nmol/mol） | 测量均值 （nmol/mol） | 示值误差 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB | GLA351 离轴积分腔输出光谱 | 300.86 | 300.748 | -0.112 | 符合 要求 |
|  |  |  | 340.00 | 339.917 | -0.083 |  |
|  |  |  | 399.29 | 399.178 | -0.112 |  |
| 2 | 浙江灵析光电技术有限公司 | HGA-431 光腔衰荡光谱 | 300.86 | 300.855 | -0.005 | 符合 要求 |
|  |  |  | 340.00 | 339.759 | -0.241 |  |
|  |  |  | 399.29 | 399.126 | -0.164 |  |
| 3 | 北京唯思德科技有限公司 | GGA-312 离轴积分腔输出光谱 | 300.86 | 300.696 | -0.164 | 符合 要求 |
|  |  |  | 340.00 | 339.703 | -0.297 |  |
|  |  |  | 399.29 | 399.167 | -0.123 |  |

3. 重复性

通入浓度与环境空气中N2O浓度水平相当的气体标准物质，约340 nmol/mol的标准气体连续吹扫不少于15 min，待示值稳定后，取最后2 min测量数据的算术平均值作为一次测得值。通入背景气体使示值回落并稳定后，再次通入上述气体标准物质，重复测量6次。按公式（4）计算6次测得值的相对实验标准偏差，作为监测系统的重复性。

Sr=1Cj=1n(Cj-C)2n-1×100% #（4）

式中：

Sr—单个测得值的相对标准偏差；

C—6次测得值的算术平均值，nmol/mol；

Cj—第j次测得值，nmol/mol；

n—测量次数。

表5 样机重复性测试结果汇总表

| 序号 | 生产厂商 | 型号规格/技术原理 | 仪器示值 （nmol/mol） | 重复性 （nmol/mol） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB | GLA351 离轴积分腔输出光谱 | 341.716 | 0.068% | 符合要求 |
|  |  |  | 341.912 |  |  |
|  |  |  | 341.954 |  |  |
|  |  |  | 341.854 |  |  |
|  |  |  | 342.064 |  |  |
|  |  |  | 342.398 |  |  |
| 2 | 浙江灵析光电技术有限公司 | HGA-431 光腔衰荡光谱 | 341.022 | 0.016% | 符合要求 |
|  |  |  | 341.043 |  |  |
|  |  |  | 341.150 |  |  |
|  |  |  | 341.117 |  |  |
|  |  |  | 341.133 |  |  |
|  |  |  | 341.135 |  |  |

4. 稳定性

选择浓度为340 nmol/mol的N2O气体标准物质，经采样支管通入监测系统。漂移测试总时长为13 h，其中前1 h用于充分吹扫并使系统达到稳定状态，随后连续测量12 h。将12 h内的有效测量数据按连续1 h分组，分别计算各组的小时平均值，以第一个小时平均值为初始值，计算其余各小时平均值相对于初始值的绝对变化量，并取其中最大值作为系统漂移。采用小时平均值可有效降低秒级或分钟级随机噪声对漂移评价结果的影响。

D = maxCk-C1#（6）

式中：

D—系统漂移，nmol/mol；

Ck—第k小时测量数据的算术平均值，nmol/mol；

C1—第1小时测量数据的算术平均值，nmol/mol。

表6 样机稳定性测试结果汇总表

| 序号 | 生产 厂商 | 型号规格/技术原理 | 时段 | 与第1h差值 （nmol/mol） | 最大差值绝对值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB | GLA351 离轴积分腔输出光谱 | 第2h | 0.031 | 0.15 | 符合要求 |
|  |  |  | 第3h | 0.150 |  |  |
|  |  |  | 第4h | 0.119 |  |  |
|  |  |  | 第5h | 0.020 |  |  |
|  |  |  | 第6h | -0.052 |  |  |
|  |  |  | 第7h | -0.096 |  |  |
|  |  |  | 第8h | -0.082 |  |  |
|  |  |  | 第9h | -0.067 |  |  |
|  |  |  | 第10h | -0.016 |  |  |
|  |  |  | 第11h | -0.015 |  |  |
|  |  |  | 第12h | -0.024 |  |  |
| 2 | 浙江灵析光电技术有限公司 | HGA-431 光腔衰荡光谱 | 第2h | 0.079 | 0.205 | 符合要求 |
|  |  |  | 第3h | 0.074 |  |  |
|  |  |  | 第4h | 0.073 |  |  |
|  |  |  | 第5h | 0.074 |  |  |
|  |  |  | 第6h | 0.095 |  |  |
|  |  |  | 第7h | 0.023 |  |  |
|  |  |  | 第8h | 0.043 |  |  |
|  |  |  | 第9h | 0.073 |  |  |
|  |  |  | 第10h | 0.149 |  |  |
|  |  |  | 第11h | 0.191 |  |  |
|  |  |  | 第12h | 0.205 |  |  |
| 3 | 北京唯思德科技有限公司 | GGA-312 离轴积分腔输出光谱 | 第2h | 0.619 | -0.646 | 不符合要求 |
|  |  |  | 第3h | 0.313 |  |  |
|  |  |  | 第4h | 0.007 |  |  |
|  |  |  | 第5h | -0.318 |  |  |
|  |  |  | 第6h | -0.646 |  |  |
|  |  |  | 第7h | -0.560 |  |  |
|  |  |  | 第8h | -0.093 |  |  |
|  |  |  | 第9h | 0.130 |  |  |
|  |  |  | 第10h | -0.065 |  |  |
|  |  |  | 第11h | -0.162 |  |  |
|  |  |  | 第12h | 0.083 |  |  |

5. 水汽干扰

加湿气体从监测系统采样入口或支口进入，并经过日常使用的完整采样、除湿、样品选择单元气路后进入分析单元。选择约30%RH、50%RH、70%RH和90%RH四个湿度水平，覆盖典型环境湿度范围。首先，340nmol/mol的干标气连续吹扫不少于15 min，取最后2 min测量数据的算术平均值作为不加湿条件下的测量值。然后，在各湿度水平下，加湿后的标准气体经监测系统除湿单元进入分析单元，连续吹扫不少于15 min，取最后2 min测量数据的算术平均值作为该湿度水平下的测量值。按照公式（7）计算水汽干扰。

ΔCm = maxCwet,i - Cdry#（7）

式中：

ΔCm—水汽干扰，nmol/mol；

Cwet,i—第i个湿度水平加湿后的仪器示值，nmol/mol；

Cdry—不加湿条件下的仪器示值，nmol/mol。

表7 样机水汽干扰测试结果汇总表

| 序号 | 生产 厂商 | 型号规格/技术原理 | 湿度条件 | 测量均值 （nmol/mol） | 绝对差值 | 最大差值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB | GLA351 离轴积分腔输出光谱 | 0% RH | 340.408 | — | 0.15 |
|  |  |  | 30% RH | 340.453 | 0.044 |  |
|  |  |  | 50% RH | 340.266 | 0.142 |  |
|  |  |  | 70% RH | 340.354 | 0.054 |  |
|  |  |  | 90% RH | 340.258 | 0.150 |  |
| 2 | 浙江灵析光电技术有限公司 | HGA-431 光腔衰荡光谱 | 0% RH | 339.551 | — | 0.087 |
|  |  |  | 30% RH | 339.467 | 0.083 |  |
|  |  |  | 50% RH | 339.530 | 0.021 |  |
|  |  |  | 70% RH | 339.638 | 0.087 |  |
|  |  |  | 90% RH | 339.631 | 0.080 |  |
| 3 | 北京唯思德科技有限公司 | GGA-312 离轴积分腔输出光谱 | 0% RH | 342.365 | — | 0.229 |
|  |  |  | 30% RH | 342.387 | 0.022 |  |
|  |  |  | 50% RH | 342.521 | 0.156 |  |
|  |  |  | 70% RH | 342.594 | 0.229 |  |
|  |  |  | 90% RH | 342.588 | 0.223 |  |

三、总结

根据以上实验结果可以看出，《环境空气氧化亚氮光谱法自动监测系统校准规范》中仪器的主要计量性能要求科学、合理，校准方法可行。