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[bookmark: _Toc6812]1  任务来源
“压电加速度计检定规程”制定项目来源于市监计量发[2021]50号“市场监管总局办公厅印发2021年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知”。
[bookmark: _Toc2153]2  制订依据
本规范依据《国家计量检定规程管理办法》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的相关规定编制。结合已经发布的国家计量检定规程JJG233-2008 《压电加速度计检定规程》和国家标准GB/T 20485系列标准编写本规范，以满足压电加速度计生产制造企业、使用单位和计量技术机构的校准需求。
[bookmark: _Toc15127]3  编制工作过程简介
自本规范计划项目下达后，起草小组就开始收集与“振动传感器”有关的国际标准、国内标准和资料，进行了细致的分析研究。2021年09月，起草单位对振动加速度计的生厂商和代理商进行了调研，如扬州YMC公司、厦门乃尔河北美泰、丹麦BK、美国PCB器等。2022年2月，按标准的要求制定校准方法，并对校准方法进行试验，总结分析试验结果并改进措施，确保试验方法科学、易操作。2024年6月，起草小组开始编写校准规范和试验方法初稿。经过精心分析和讨论，于2024年10月完成校准规范初稿的撰写。随后不断完善试验和校准方法。在2025年年会上做了预审，专家提出5条评审意见，会后和项目组成员针对专家提出的建议，逐条落实、修改，于2026年8月形成征求意见稿发给各位委员，汇总意见后形成报审稿。
[bookmark: _Toc8441]4  与国际标准、国内标准的兼容情况
本规范在制定过程中参阅了如下国内外文件：
JJG 2054-2015  振动计量器具检定系统表	
JJF 1156-2006 振动、冲击、转速计量术语及定义
GB/T 20485.11-2006《振动与冲击传感器的校准方法  第11部分：激光干涉法振动绝对校准》
GB/T 20485.16-2018 《振动与冲击传感器的校准方法  第16部分：地球重力法校准》
GB/T 20485.21-2007《振动与冲击传感器的校准方法  第21部分：振动比较法校准》 
[bookmark: _Toc24321]5  编制内容说明
5.1  关于范围
删除了原版本中“测量范围”的限制
5.2  关于引用文件
本规范引用下列文件：
JJF 1156 振动 冲击 转速计量术语及定义
GB/T 20485.1 振动与冲击传感器的校准方法 第1部分：基本概念
GB/T 20485.11 振动与冲击传感器的校准方法 第11部分：激光干涉振动绝对校准
GB/T 20485.13 振动与冲击传感器的校准方法 第13部分：激光干涉冲击绝对校准
JJG 2054-2015振动检定计量器具系统表
JJG 2072 -2016冲击加速度计量器具检定系统表
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
5.3  关于术语
1） 增加了术语“标准加速度计”：指标准装置中用来量值传递的标准加速度计，或其它场合用作为参考标准的加速度计；
2） 增加了术语“参考灵敏度”：指根据实际工作需要，选取某固定频率或某固定幅值作为参考点时的输出灵敏度。

5.4  关于概述
1）将规程名称“压电加速度计”改为“加速度计”
5.5  关于计量特性
1） 删除了原版本中“计量性能要求”中，工作加速度计的测量结果不确定度要求。仅对标准加速度计的测量结果不确定度作要求（因标准加速度计要为其它计量作参考值）。

5.6  关于检定条件
按照对测量不确定度的影响和实验室环境条件，综合给出了检定条件。
5.7  关于检定项目和检定方法
1） 删除了原版本中“通用技术要求、外观要求”横向灵敏度标识及粗糙度要求：原因是在实际操作用不可行。如标准加速度计可保留？
2） 明确了工作加速度计具体的合格判定依据。±5或±10？（统一为±10）
3） 删除了原版本中“计量性能要求”中，工作加速度计的测量结果不确定度要求。仅对标准加速度计的测量结果不确定度作要求（因标准加速度计要为其它计量作参考值）。

5.8  关于检定结果表达
经检定合格的出具检定证书，不合格的出具检定结果通知书。
5.9  关于附录
附录A给出了激光绝对法检定的方法和数据处理，附录B给出了标准加速度计原始记录内页格式，附录C给出了标准加速度计检定证书内页格式，附录D给出了标准加速度计检定结果通知书内页格式，附录E给出了标准加速度计校准结果不确定度实例。
[bookmark: _Toc22930]6  有关专利的说明
本规范不涉及知识产权问题。
[bookmark: _Toc213]7  预期达到的社会效益
振动冲击广泛存在于国民生产的各个领域，振动冲击的测量主要依赖于各类加速度计，其使用量大且种类繁多，制定校准规范并提出方法对工作加速度计进行校准可以统一工作加速度计的测试方法，能够为大量工作加速度计的计量校准提供服务，具有可观的经济效益和社会效益。与此同时可以指导国内工作加速度计的生产厂家提高产品质量，加快赶超国际先进传感器制造企业的步伐，同时该校准规范还可以为国内各校准实验室提供建立校准装置的指导。

[bookmark: _Toc26457]8  与现行相关规程的关联性建议
本规程替代JJG233-2008《压电加速度计》，实施后建议废止JJG233-2008《压电加速度计》。
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