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1  任务来源

“振动信号采集分析仪校准规范”制定项目来源于国家市场监管总局司（局）函“计量函（2019）042号”“市场监管总局计量局关于国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯有关事项的通知”。

2  制订依据

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的相关规定编制。结合已经发布的国家计量检定规程JJG834-2006 《动态信号分析仪检定规程》和JJF2095-2024 《压力数据采集仪标准规范》、JJF1366-2013 《温度数据采集仪标准规范》、JJF1048-1995 《数据采集系统校准规范》、JJF2078-2023 《实时频谱分析仪校准规范》系列标准编写本规范，以满足振动信号分析仪生产商、使用单位和计量技术机构的校准需求。

3  编制工作过程简介
自本规范计划项目下达后，起草小组就开始收集与“振动数据采集分析仪”有关的国际标准、国内标准和资料，进行了细致的分析研究。2019年09月，起草单位对振动数据采集分析仪的生厂商和代理商进行了调研，如江苏东华、杭州亿恒、北京东方振动与噪声所、丹麦BK、美国NI仪器等。2020年2月，按标准的要求制定校准方法，并对校准方法进行试验，总结分析试验结果并改进措施，确保试验方法科学、易操作。其中因个别原因耽误了3年。2024年6月，起草小组开始编写校准规范和试验方法初稿。经过精心分析和讨论，于2024年10月完成校准规范初稿的撰写。随后不断完善试验和校准方法。在2025年年会上做了预审，专家提出6条评审意见，会后和项目组成员针对专家提出的建议，逐条落实、修改，于2026年8月形成征求意见稿发给各位委员，汇总意见后形成报审稿。
4  与国际标准、国内标准的兼容情况

本规范在制定过程中参阅了如下国内外文件：
JJG 2054-2015  振动计量器具检定系统表

JJF 1156-2006 振动、冲击、转速计量术语及定义
GB/T 20485.11-2006《振动与冲击传感器的校准方法  第11部分：激光干涉法振动绝对校准》
GB/T 20485.16-2018 《振动与冲击传感器的校准方法  第16部分：地球重力法校准》
GB/T 20485.21-2007《振动与冲击传感器的校准方法  第21部分：振动比较法校准》 
5  编制内容说明

5.1  关于范围

本规范适用于频率范围为0.005Hz~50kHz的各类振动信号采集分析仪（以下简称分析仪）的校准，其他具有相似功能的仪器亦可参照执行。
5.2  关于引用文件

本规范引用下列文件：
JJG​ 233—2008 压电加速度计检定规程

JJG 338—2013 电荷放大器检定规程

JJG 834—2006 动态信号分析仪

JJG 676—2019 工作测振仪检定规程

JJF 1366—2013 温度数据采集仪校准规范
JJF 2095—2024 压力数据采集仪校准规范
JJF 1048-1995 数据采集系统校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
5.3  关于术语
《JJF1156-2006振动 冲击 转速计量术语及定义》中规定的术语及定义适用于本规范。
5.4  关于概述

振动数据采集分析仪（以下简称分析仪）是指对各类振动传感器输出信号进行数据采集并处理的单通道或多通道分析仪器，通常由采集和测量模块、信号和数据处理模块、数据存储器以及分析软件组成。振动传感器可分为内置和外置两种形式，供电方式可分为交流、直流供电两种方式；可单路测量，也可多路测量；分析仪的数据表示方式有本地数字显示和远程数字显示两种，远程显示可分为通过无线传输数据的实时显示和数据储存后调取显示两种方式。分析仪通过对振动传感器的各类输出信号（如电压、电荷、电流等)进行采集，滤波、降噪、A/D转换等数据处理，转换成振动加速度、速度或位移信息输出至计算机或显示设备。
5.5  关于计量特性
根据振动信号采集分析仪的特性和用途，给出频率示值误差、幅值示值误差、零输入噪声、通道间一致性及通道间串扰（多通道适用）等计量特性。

5.6  关于校准条件
按照对测量不确定度的影响和实验室环境条件，综合给出了校准条件。

5.7  关于校准项目和校准方法
校准项目包括频率示值误差、幅值频率响应、幅值线性示值误差、零输入噪声、动态范围、增益档示值误差（如适用）和通道间一致性（如适用）5项，

校准方法对应不同的连接方式。
5.8  关于校准结果表达
经校准的仪器出具校准证书。并对相应校准证书的基本内容作了规定。

5.9  关于附录

附录A给出了振动信号采集分析仪校准原始记录参考格式，附录E给出了振动信号采集分析仪校准证书内页参考格式。附录C给出了振动信号采集分析仪校准结果不确定度评定示例，

6  有关专利的说明

本规范不涉及知识产权问题。

7  预期达到的社会效益

振动信号采集分析仪使用量大且种类繁多，制定校准规范并提出方法对振动信号采集分析仪进行校准可以统一振动信号采集分析仪的测试方法，能够为大量振动信号采集分析仪的计量校准提供服务，具有可观的经济效益和社会效益。与此同时可以指导国内振动信号采集分析仪的生产厂家提高产品质量，提高产品质量，统一产品品质。

8  与现行相关规范的关联性建议

本校准规范是首次制定。

规范起草工作组
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