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电动水平振动试验台检定规程编制说明
1 任务来源
“电动水平振动试验台检定规程”项目来源于国振计委 [2018]15号“关于下发2018年国家计量技术规范制定、修订计划的通知”。 本规范由全国振动冲击转速技术委员会提出并归口，由 联合起草。
修订本规程的目的是对电动水平振动试验台的检定项目进行更新，增加随机振动、正弦加宽带随机振动、窄带随机加宽带随机等的计量特性要求，对部分计量性能要求做了调整。
[bookmark: _Toc353171097]2 规范修订的必要性
电动水平振动试验台被广泛应用于产品振动环境适应性试验以及作为各类振动测试系统的核心设备。目前国内外与电动水平振动试验台相关的标准主要有：GB/T 7670-2009《电动振动发生系统（设备）性能特性》、JJG 948-2018《电动振动试验系统检定规程》等。GB/T 7670-2009主要规定了振动试验机的一般特性描述方法，未系统涵盖动态性能参数的校准要求；JJG 948-2018虽然针对电动振动试验系统的计量检定，但未涉及水平滑台与系统联合使用时的特性评价。JJG 1000-2005缺乏对电动水平振动试验台随机振动计量特性的要求。
目前在汽车、电子、航空航天等领域的实际试验中，需在负载状态下进行更加复杂振动测试，这就要求对水平振动试验台在真实工况下的动态特性进行检定，以确保试验数据的有效性与可靠性。此外，本规范的及时制定对于统一行业技术标准，推动电动水平振动试验台动态校准工作有据可依，实现振动量值传递的准确与一致，具有切实的需求和现实意义。
3 规范制定技术依据
本次开展电动水平振动试验台检定规程的制订，依据《国家计量检定规程管理办法》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》给出的规则和格式编制。
规程主要技术指标和校准方法，JJG 948-2018《电动振动试验系统检定规程》的规定进行编制，并结合电动水平振动试验台的工作原理及制造技术的发展，力求完善整个技术内容，以满足民用领域应变计的生产制造企业、广大用户和计量机构对该规范的需求。
4 编制工作过程简介
自本规范计划项目下达后，起草小组就开始收集与电动水平振动试验台有关的国际标准、国内标准和资料，进行了细致的分析研究。多次开会讨论规程修订的内容，在初步确定了修订内容之后，按规范要求检定方法，选取了不同厂家不同型号规格的电动水平振动试验台进行了多次试验，总结分析试验结果并调整规程要求，确保试验方法科学可靠。起草小组开始编写校准规范和试验方法初稿。经过分析和讨论，于2025年10月完成校准规范初稿的撰写（内容5）。
2025年11月会后，经过多次实验与讨论，于2026.8完成此次征求意见稿的修订（内容6）。
5 修订内容的说明
[bookmark: _Toc496642777]5.1计量特性变更
5.1.1振动频率示值误差
将“5Hz≤f≤50Hz,不超过±1Hz; f >50Hz,不超过±2% f。” 修改为“振动频率示值误差如表1所示：”
表 1 频率示值误差
	频率范围
	A级
	B级
	C级

	f <100 Hz
	±0.05 Hz
	±0.1 Hz
	±0.5 Hz

	f ≥100 Hz
	±0.05%
	±0.1%
	±0.5%


5.1.2振动加速度 (或位移)示值误差
将“水平振动台的振动加速度 (或位移)的示值误差不超过±10%。”修改为“水平振动台的振动加速度 (或位移) 的示值误差如表2所示：”
表 2 振动加速度幅值示值误差
	级别
	A级
	B级
	C级

	幅值示值误差
	±5%
	±8%
	±10%


5.1.3正弦推力应符合生产制造厂出厂指标，偏差应不大于±20%。
5.1.4随机振动
增加随机振动计量特性要求，包括“随机加速度功率谱控制动态范围、随机加速度总均方根值示值误差、随机振动工作频率范围外加速度总均方根值与工作频率范围内加速度总均方根值的比、随机加速度总均方根值均匀度、随机加速度横向振动比、随机振动加速度功率谱密度示值误差、加速度总均方根值和加速度功率谱密度控制精度、正弦加宽带随机振动试验加速度总均方根值示值、正弦加宽带随机振动试验正弦信号幅值示值误差、正弦加宽带随机振动试验宽带随机振动信号加速度功率谱密度示值误差、窄带随机加宽带随机振动试验加速度总均方根值示值误差、窄带随机加宽带随机振动试验随机振动信号加速度功率谱密度示值误差、随机推力、最大倾覆力矩、最大偏转力矩。”
6 后续修订说明
2025年11月参与规程审定会，与会专家提出多项意见，起草组讨论后采纳部分项目如下：
更新2引用文件为最新版本；补充4概述内容；5计量特性调整多项内容的参数要求，对5.8、5.9关于台面尺寸(L×b)>800×800的要求做出调整，取消关于随机振动、混合振动的计量特性要求；修改6通用技术要求的描述；修改7计量器具控制的关于标准器的内容；7检定方法中，修改7.3.5的公式同948一致，增加7.3.8、7.3.9的传感器安装示意图，增加7.3.12关于关于6.2噪声检测的内容。
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