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编制说明

一、任务来源

根据《市场监管总局办公厅关于印发2024年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发[2024]40号），“爆破振动分析仪校准规范”（以下简称“规范”）列入了2024年度国家计量技术规范制定计划。“规范”的编制工作在国家市场监督管理总局计量司和全国振动冲击转速计量技术委员会指导下，由XXXX等单位专业技术人员组成编制组开展规范编制工作。

二、编制背景

爆炸产生的巨大能量，在完成破碎的同时也不可避免的对周边的地层产生振动，该振动会引起爆区周边岩层的松动，若不加以控制，可能会导致处于临界稳定状态的建筑物局部失稳或破坏，从而对邻近建（构）筑物和其它设施产生不同程度的伤害。爆破振动分析仪通过采集爆破产生的振动和冲击信号，进行分析运算出该次爆破振动产生的幅值等信息，再通过专业分析软件进行评估，确保爆破产生的振动在国家相关标准允许的范围内。通过对爆破振动进行监测，一是可以了解和掌握爆破地震波的特征，传播规律以及对建筑物的影响，破坏机理等；二是根据测试结果可及时调整爆破参数和施工方法，制定防震措施，指导爆破安全作业，避免或减少爆破振动的危害作用。

依据GB6722-2014《爆破安全规程》及国家现行的技术规范和标准，采用宏观调查和仪器设备等通过计量认证的方法，对爆破引起的振动、冲击波、噪声、粉尘和有毒有害气体等有害效应进行实时监测，用以量化爆破对爆区附近保护对象和周边环境产生的有害影响。目前爆破振动分析仪还没有国家、地方、行业校准规范，对于爆破振动分析仪的计量主要参考JJG676-2019《测振仪》进行幅值频率响应和幅值线性度指标的测试，但在爆破工程行业测量爆破振动的幅度之外、还对衰减振动信号的持续时间、最大幅值、主振频率等参数非常关注，同时，通过调研厂家和用户，结合仪器工作的使用场景发现，除了上述技术指标还需要对其触发阈值、通道一致性等技术指标进行规范和提出校准方法，制定爆破振动分析仪校准规范具有重要社会和经济效益。
三、编制依据

本规范依据《国家计量技术规范管理办法》、JJF1071《国家计量检测规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、JJF 1156 《振动 冲击 转速计量术语及定义》、JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》等编制，参考了JJG 298 《标准振动台》、JJG 676 《测振仪》、JJG 834《动态信号分析仪》、GB 6722—2014 《爆破安全规程》、T/CSEB 0008—2019《爆破振动监测技术规范》等国家和团体标准，以及部分企业标准。
四、编制过程
1．2024年1月，前期准备。开展调研，收集相关信息和查阅相关技术资料、文献，为申报制定“规范”进行准备。

2．2024年4月，项目申报。成立编制组，向全国振动冲击转速计量技术委员会上报《爆破振动分析仪校准规范项目申报书》。

3.2024年5月至9月，完成“规范”预审稿。提出编制工作需要解决的具体技术和方法问题，确定本次编制的基本原则和工作分工，形成“规范”预审稿。

4.2024年10月，提交预审。
5.2024年11月至2025年11月，根据预审会意见修改，形成征求意见稿。

五、主要内容

“规范”包括了范围、引用文件、术语及定义、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果等内容。主要制定内容说明如下。

1.范围：根据爆破振动分析仪配置的传感器（加速度计或速度计）和爆破作业的类型，一般最大频率测量范围为1Hz~3000Hz，因此本规范制定的适用范围为：适用于1Hz~3000Hz爆破振动分析仪的校准。

2.术语及定义：规范给出爆破振动、振动触发阈值等术语的定义。

3.概述：介绍了爆破振动分析仪的应用、结构和原理。

4.计量特性：针对爆破振动分析仪的应用、结构、原理，提出了幅值频率响应、幅值线性度、振动触发阈值、幅值一致性和衰减规律分析等计量特性，参考了JJG 676-2019测振仪、JJG 298 标准振动台、JJG 834《动态信号分析仪》、GB 6722—2014 爆破安全规程、T/CSEB 0008—2019 爆破振动监测技术规范等规程规范等，提出计量特性及指标要求（不作合格性判定），根据爆破振动分析仪实际测量信号情况和软件分析功能，提出对分析功能的校准方法。

5.校准条件：爆破振动分析仪一般为便携式设备，参考校准实验室环境要求提出校准环境条件，依据计量特性指标提出测量标准及其他设备和设备技术指标要求。
6.校准项目和校准方法：依据计量特性，制定了外观及功能检查、幅值频率响应、幅值线性度、通道隔离度、幅值一致性、衰减规律分析等校准项目和校准方法，其中幅值频率响应、幅值线性度、通道隔离度、幅值一致性、通道隔离度等计量特性校准方法参考了已发布实施的规程规范里成熟的方法，衰减规律分析的校准是考虑模拟工况条件下的信号波形，考察仪器分析解调功能的情况。校准项目和方法充分考虑了厂家和用户关注的关键指标、正常周期校准的工作量及工作效率、校准指标及项目的全面性、方法的科学性和可靠性等因素。
7.校准结果及周期：按规范执行校准后，校准证书或报告形式给出校准结果，附录给出了校准原始记录和证书内页推荐格式。校准周期推荐不超过1年，但用户可以根据实际情况确定复校时间间隔。

8.附录：根据规范需要，编制了附录A校准原始记录推荐格式、附录B校准证书内容、附录C窄带幅度调制信号和附录D测量结果不确定度评定示例。
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