中华人民共和国国家计量技术规范

JJF xxxx—xxxx

连续分液器校准规范

Calibration specification for Continuous Dispensers

（征求意见稿）

国家市场监督管理总局

发布

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

| 连续分液器校准规范 Calibration specification for Continuous Dispensers |  | JJF xxxx—xxxx |
| --- | --- | --- |

本规范委托全国容量计量技术委员会负责解释

归 口 单 位：全国容量计量技术委员会

主要起草单位：XXXXXX

XXXXXX

参加起草单位：XXXXXX

XXXXXX

本规范主要起草人：

X  X（XXXX）

X  X（XXXX）

XXX（XXXX）

参加起草人：

XXXX（XXXX）

XXXX（XXXX）

XXXX（XXXX）

目    录

引言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语和计量单位	（1）

3.1术语	（1）

3.2计量单位	（1）

4  概述	（1）

5  计量特性	（2）

5.1容量示值误差和重复性	（2）

6  校准条件	（4）

6.1环境条件	（4）

6.2测量标准及技术要求	（4）

7  校准项目和校准方法	（4）

7.1校准项目	（4）

7.2校准方法	（4）

7.3数据处理	（5）

8  校准结果表达	（6）

9  复校时间间隔	（7）

附录A  不确定度评定示例	（8）

附录B  校准记录参考格式	（13）

附录C  校准证书内页参考格式	（14）

附录D  未包括在表1中的容量允差的计算	（15）

附录E  衡量法值参考表	（16）

附录F  空气密度和实验室用水密度的计算	（17）

引    言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》和JJF 1009《容量计量术语及定义》共同支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范的计量特性、校准项目和校准方法主要参照国际标准ISO 8655-5《活塞式容积设备 第5部分：分液器》（Piston-operated volumetric apparatus-part 5:Dispensers）；ISO 8655-6：《活塞式容积设备 第6部分：衡量法测定容积的参考测量程序》（Piston-operated volumetric apparatus-part 6:Gravimetric reference measurement procedure for the determination of volume）。

本规范为首次发布。

连续分液器校准规范

范围

本规范适用于分液管规格为（0.1~50）mL的电动式及手动式连续分液器容量校准。

引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1009 容量计量术语及定义

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

ISO 8655-5 活塞式容积设备 第5部分：分液器（Piston-operated volumetric apparatus-part 5：Dispensers）

ISO 8655-6 活塞式容积设备 第6部分：衡量法测定容积的参考测量程序（Piston-operated volumetric apparatus-part 6：Gravimetric reference measurement procedure for the determination of volume）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

  - 术语和计量单位

JJF 1009界定的术语和定义适用于本规范。

术语

3.1.1  连续分液器Continuous Dispenser

连续分液器是具有一定容量范围，自动进液后按设定容量值分多次排出的计量器具。

3.1.2  分液管标称容量Nominal capacity

- 分液管标称容量是指连续分液器分液管的容量。

计量单位

计量单位为微升或毫升，符号为µL或mL。

  - 概述

连续分液器(以下简称分液器)是具有一定容量范围的量出式、连续、可重复分液的仪器，通过预置容量值，利用外置活塞的上下运动，吸取和排放液体进行液体移取，这种工作原理不受液体样品特性的影响，各类高黏度或易发泡的介质均可精确地吸取和排放。主要用于医疗卫生、环境监测、食品检验、石油化工和生物化学等领域。结构按操作方式可分为电动式和手动式，示意图见图1、图2。

图1 电动式连续分液器                图2 手动式连续分液器

计量特性

容量示值误差和重复性

# 连续分液器在标准温度20℃时，容量最大允许误差和测量重复性见表1。

- 分液器容量最大允许误差和测量重复性

| 分液管标称容量/ mL | 校准点/ mL | 容量最大允许误差/ ±(%) | 测量重复性/ ≤(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 100% V | 1.0 | 1.0 |
|  | 50% V | 2.0 | 2.0 |
|  | 10% V | 10.0 | 10 |
| 0.2 | 100% V | 1.0 | 1.0 |
|  | 50% V | 2.0 | 2.0 |
|  | 10% V | 10 | 10 |
| 0.5 | 100% V | 1.0 | 0.6 |
|  | 50% V | 2.0 | 1.2 |
|  | 10% V | 10 | 6.0 |
| 1.0 | 100% V | 1.0 | 0.4 |
|  | 50% V | 2.0 | 0.8 |
|  | 10% V | 10 | 4.0 |
| 2.5 | 100% V | 0.6 | 0.3 |
|  | 50% V | 1.2 | 0.6 |
|  | 10% V | 6.0 | 3.0 |
| 5.0 | 100% V | 0.6 | 0.3 |
|  | 50% V | 1.2 | 0.6 |
|  | 10% V | 6.0 | 3.0 |
| 10 | 100% V | 0.5 | 0.3 |
|  | 50% V | 1.0 | 0.6 |
|  | 10% V | 5.0 | 3.0 |
| 25 | 100% V | 0.5 | 0.3 |
|  | 50% V | 1.0 | 0.6 |
|  | 10% V | 5.0 | 3.0 |
| 50 | 100% V | 0.5 | 0.25 |
|  | 50% V | 1.0 | 0.5 |
|  | 10% V | 5.0 | 2.5 |
| 注： 1以上所有指标不适用于合格性判别，仅供参考。 2校准点不适用于表1的情况，可选择上限容量点、50%和下限容量点；表1中未包括的可用体积范围内的容量允差的计算参考附录D。 |  |  |  |

校准条件

环境条件

环境温度：（20±5）℃，且校准过程中温度变化不得大于1 ℃/ h。

环境湿度：30 %RH～80 %RH。

水温与室温之差不得大于2 ℃。

被校分液器应在校准前4 h放入实验室内。

校准介质为纯水（蒸馏水或去离子水），应符合GB/T 6682《分析实验室用水规格和试验方法》中三级水的要求。

测量标准及技术要求

- 测量标准及技术要求见表2。

- 测量标准及技术要求

| 设备名称 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实际分度值 | 准确度等级 | 为被校分液器的 适用的分液管标称容量 |
| 电子天平 | 0.01 mg | 级 | # 10 μL＜≤200 μL |
|  | 0.1 mg | 级 | # 200 μL＜≤50000 μL |
| # 温度计 | 测量范围：（0～30）C ，分度值为0.1 C |  |  |
| 附属设备 | 试剂瓶、带盖称量杯等。 |  |  |
| 注： 可根据被检分液器适用的分液管标称容量范围选取相应量程的电子天平，电子天平的扩展不确定度应小于被检分液器分液管校准点最大允许误差的三分之一。 |  |  |  |

校准项目和校准方法

    - 校准项目

校准项目：容量示值误差和重复性。

    - 校准方法

      - 容量校准

采用衡量法对分液器的容量进行校准。

7.2.2  校准前的准备

将天平调整到水平位置，接通电源将电子天平预热达到平衡状态，启动天平的内校或外校功能进行调整。将被校分液器清洗后按照被校准分液管的容量，选择适当容积的带盖称量杯。带盖称量杯应洁净。

7.2.3  容量校准点的选择

参考校准点：可参照表1进行校准点的选择或由用户选定校准点。

7.2.4  校准步骤

- 将被校分液器的容量调至被校点，完成几次吸液、排液过程，直到排液管内没有气泡为止。

- 将带盖称量杯放入电子天平秤盘中心，待天平显示稳定，按下操作键使天平置零。

- 垂直、匀速、缓慢拉起活塞完成吸液。

- 将分液器排液口靠在带盖称量杯内壁约成45°，匀速、缓慢排入带盖称量杯，然后将带盖称量杯沿着排液口向下移开。

- 记录此时天平的显示值，同时测量并记录校准介质的温度，读数应精确到0.1 ℃。

- 每个校准点重复测量6次。

    - 数据处理

      - 容量测得值计算

连续分液器在标准温度20℃时的容量测得值按下式计算:

V20=m(ρB-ρA)ρB(ρW-ρA)[1+β(20-t)]                       （1）

式中：

V20——连续分液器在标准温度20℃时的容量测得值，mL；

m——被校准分液器所分液出的水的质量值，g；

ρB——砝码密度，取8.00 g/cm3；

ρA——校准时实验室内的空气密度，取0.0012 g/cm3；
 ρW——纯水t  ℃时的密度，g/cm3；

β ——分液器与液体接触的套管材质一般为聚丙烯（PP），其膨胀系数一般取240×10-6℃-1；

t ——校准时纯水的温度，℃。

为简便计算过程，可将（1）式化为式(2)：

V20=m⋅K(t)               	                    （2）

式中：

V20——连续分液器在标准温度20℃时的容量测得值，mL；

m——被校准分液器所分液出的水的质量值，g；

K(t)——容量修正系数，见附录E。

重复操作6次，计算6次测量结果的算术平均值V20 ，即容量的实际值：

V20=1ni=1nVi                                    （3）

      - 容量示值误差计算

E=V- V20V20×100%                                （4）

式中：

E ——分液器校准点容量示值相对误差，%；

V ——校准点容量值，mL；

V20——校准点容量测得值的平均值，mL。

      - 重复性计算

Sr=i=1n（Vi-V20）2n-1                              （5）

S=  SrV20×100%                                 （6）

式中：

Sr——标准偏差，mL；

n——校准次数；

Vi——每次测量对应的容量值，mL；

V20——校准点容量测得值的平均值，mL；

S——容量重复性%。

校准结果表达

校准证书或校准报告应至少包含以下信息:

标题，如“校准证书”；

实验室名称和地址；

进行校准的地点；

证书或报告的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

送校单位的名称和地址；

被校对象的描述和明确标识；

进行校准的日期；

对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

校准环境的描述；

校准结果及其校准不确定度的说明；

校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

校准结果仅对被校对象有效的声明；

未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

复校时间间隔

复校时间间隔长短由连续分液器使用情况、使用者、连续分液器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用状况自主决定复校时间间隔。

# 不确定度评定示例

  - 测量方法

采用衡量法进行容量校准。以50mL连续分液器为例，校准点为5mL，通过电子天平称量出被测量器排出纯水的质量，计算出标准温度20℃时的容量测得值。

  - 数学模型

V20=m(ρB-ρA)ρB(ρw-ρA)[1+β(20-t)]                                     （A.1）

式中：

V20——标准温度20℃时的被校连续分液器的实际容量测得值，mL；

m——被校连续分液器内纯水的质量值，g；

ρB——砝码密度，g/cm3；

ρA——测定时实验室内的空气密度，g/cm3；
ρw——纯水t ℃时的密度，g/cm3；

β——被校连续分液器的体膨胀系数，一般取2.4×10-4 ℃-1；

t ——校准时纯水的温度，℃；

  - 方差和传播系数

    - 方差

由式（A.1）得合成方差为：

ucv202=[u(v)]2+c12um2+c22uρB2+c32uρA2

+c42[u(β)]2+c52[u(t)]2+c62[u(ρw)]2            （A.2）

    - 灵敏系数

取各项参数为：m=5 g；ρB=8.00 g/cm3；ρA=0.0012 g/cm3；ρw =0.998102 g/cm3；β=2.4×10-4  /ºC；t=20.3 ℃，则灵敏系数计算得：

c1=∂V∂m=(ρB-ρA)ρB(ρw-ρA)[1+β(20-t)]

c2=∂V∂ρB=mρAρB2(ρw-ρA)[1+β(20-t)]

c3=∂V∂ρA=m(ρB-ρw)ρB(ρw-ρA)2[1+β(20-t)]

c4=∂V∂β=m(ρB-ρA)ρB(ρw-ρA)(20-t)

c5=∂V∂t=-m(ρB-ρA)ρB(ρw-ρA)β

c6=∂V∂ρw=-m(ρB-ρA)ρB(ρw-ρA)2[1+β(20-t)]

  - 标准不确定度一览表

          - 标准不确定度一览表

| 标准不确 定度分量 u(Xi) | 不确定 度来源 | 标准不确 定度值 u(Xi) | 传播系数 ci=∂V∂Xi | 合成标准 不确定度分量 ci×u(Xi) (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(m) | 水质量测量 | 2.8910-4 g | 1.00 | 2.910-4 |
| u(ρB) | 砝码密度 | 7.0010-2 g/cm3 | 9.4×10-4 | 6.610-5 |
| u(ρA) | 空气密度 | 2.7110-7 g/cm3 | 4.4 | 1.210-6 |
| u(ρw) | 水密度测量 | 2.8910-6 g/cm3 | -50.3 | 1.4510-4 |
| u(β) | 体膨胀系数 | 1.310-4 /℃ | -8.0210-8 | 1.010-6 |
| u(t) | 水温度测量 | 0.115 ℃ | -5×10-4 | 5.810-5 |
| ue | 水蒸发量 | 1.210-6cm3 | 1.00 | 1.210-6 |
| u(V) | 容量测量重复性 | 4.910-3 cm3 | 1.00 | 4.910-3 |
| 合成标准不确定度 uc=0.02 mL， 扩展不确定度 U =0.04 mL，k=2 |  |  |  |  |

  - 不确定度分量

    - 容量测量A类不确定度

对5mL分液器5mL容量校准点测量6次，试验数据如下：4.99161 mL、

4.99920 mL、4.99072mL、4.99342 mL、4.98902 mL、4.98644 mL。则容量测得值为：

V=1ni=1nVi=4.99 mL， n=6

则由贝塞尔公式求得测量值的实验标准差为：

SV=i=1n(Vi-V)2n-1=3.98×10-3，n=6；

由测量重复性引入的标准不确定度为：

uV=s（V）n

uV=0.0049mL

    - 容量测量B类不确定度

      - 水质量测量引起不确定度分量

校准分液器5mL点使用分度值为0.1 mg的电子天平。电子天平在校准5g时的最大允许误差为±0.0005 g，服从均匀分布，则：

u(m)=0.0005 / 3 =2.89×10-4 g

      - 砝码密度引起不确定度分量

砝码密度的测量误差为0.14 g/cm3，(k=2) ，所以：

uρB=0.142=7.00×10-2 g/cm3

      - 空气密度引起不确定度分量

按照CIPM推荐使用的空气密度计算公式，分析计算可以得到空气密度测量的标准不确定度为:

uρA=6.70×10-7 g/cm3

      - 水密度测量引起不确定度分量

测量介质为去离子水，所以水密度采用了国际实用温标水密度值，具体计算采用BIPM推荐的Tanaka纯水密度公式，其允差为510-6 g/cm3，服从均匀分布条件下其测量标准不确定度为：

uρw=5×10-63=2.89×10-6 g/cm3

      - 分液器分液管膨胀系数引起不确定度分量

分液器分液管的热膨胀系数为2.4×10-4 ℃-1，服从均匀分布，其测量标准不确定度为：

uβ=2.4×10-43=1.3×10-4 /℃

      - 水温度测量引起不确定度分量

水温度测量误差为0.2 ℃，考虑到水温梯度的影响，服从均匀分布条件下其测量标准不确定度为：

ut=0.23=0.115 ℃

      - 称量中水蒸发量引入的不确定度分量

在校准过程中所排放水在称量时蒸发量按经验取值ue=1.210-6cm-3

  - 标准不确定度

uc(v)=uA2(V)+uB2(V)

uc=0.02 mL

  - 扩展不确定度

取包含因子k=2, 标称容量为50mL分液器，5mL校准点的扩展不确定度为：

U =0.04 mL，k=2

- 附录 B

校准记录参考格式

| 委 托 单 位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委 托 单 位 地 址 |  | 校 准 地 点 |  |
| 规 格 型 号 |  | 制 造 单 位 |  |
| 出 厂 编 号 |  | 校 准 日 期 |  |
| 环 境 温 度 |  | 环 境 湿 度 |  |
| 证 书 编 号 |  | 记 录 编 号 |  |
| 校 准 依 据 |  | 校 准 员 |  |
| 计量标准考核证书有效期至 |  | 核 验 员 |  |

本次校准所使用的主要计量器具：

| 名称 | 出厂编号 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 制 造 单 位 | 型号 /规格 | 测量范围 | 溯源证书编号和 溯源证书有效期至 | 溯源机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

容量测量：

| 分液管标称容量（mL） |  | 校准点（mL） |  | 测量次数 |  | 温度 （℃） |  | K(t)值 |  | 质量值 （g） |  | 容量测得值 V20（mL） |  | 容量测得 平均值 （mL） |  | 扩展不确定度 U（mL），k=2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

校准证书内页参考格式

证书编号：

- 校准结果：

| 编号 | 分液管标称 容量（mL） | 校准点 （mL） | 容量测得平均值 V20 （mL） | 扩展不确定度 U（k=2） (mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

未包括在表1中的容量允差的计算

- 表1中未包括的可用容量范围内的容量允差的计算可通过将标称容量除以所选容量并将结果乘以标称容量的容量允差来完成。此计算不适用于低于标称容量10%的容量。

计算应采用以下公式：

eVS=VVs×eV                         （E.1）

- 式中：

- V——标称容量；

- Vs——选定的容量（自定义）；

- eV——标称容量的容量允差；

- eVS——所选校准点的容量允差（系统的或随机的）；

- 如果计算值超过25%，则25%的值应作为容量允差。

- 例：标称容量为10 mL，可用容量范围为 (1～10) mL的连续分液器。

- 在选定的2 mL体积下计算容量允差：

- eV= 0.60%

- V=10 mL，Vs=2 mL；

- eVS=VVs ×eV

- eVs（2mL）=10mL2mL×0.60%

- eVs（2mL）=5×0.60%

- eVs（2mL）=3%

- 当所选容量低于标称容量10%时，排出体积的相对不确定度较大，因此无法给出统一的容量允差，用户可根据实际使用状况自主判断。

衡量法值参考表

材质：聚丙烯（PP），体胀系数：=2.4×10-4/℃，空气密度：=0.0012 g/cm3

| 水温/℃ | /（cm3/g） | 水温/℃ | /（cm3/g） | 水温/℃ | /（cm3/g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 1.003153 | 18.7 | 1.002904 | 22.4 | 1.002803 |
| 15.1 | 1.003145 | 18.8 | 1.002899 | 22.5 | 1.002802 |
| 15.2 | 1.003136 | 18.9 | 1.002895 | 22.6 | 1.002801 |
| 15.3 | 1.003127 | 19.0 | 1.002890 | 22.7 | 1.002800 |
| 15.4 | 1.003119 | 19.1 | 1.002887 | 22.8 | 1.002801 |
| 15.5 | 1.003110 | 19.2 | 1.002882 | 22.9 | 1.002801 |
| 15.6 | 1.003102 | 19.3 | 1.002877 | 23.0 | 1.002799 |
| 15.7 | 1.003095 | 19.4 | 1.002873 | 23.1 | 1.002799 |
| 15.8 | 1.003087 | 19.5 | 1.002869 | 23.2 | 1.002799 |
| 15.9 | 1.003079 | 19.6 | 1.002866 | 23.3 | 1.002799 |
| 16.0 | 1.003071 | 19.7 | 1.002862 | 23.4 | 1.002800 |
| 16.1 | 1.003063 | 19.8 | 1.002858 | 23.5 | 1.002800 |
| 16.2 | 1.003056 | 19.9 | 1.002855 | 23.6 | 1.002800 |
| 16.3 | 1.003048 | 20.0 | 1.002852 | 23.7 | 1.002801 |
| 16.4 | 1.003041 | 20.1 | 1.002849 | 23.8 | 1.002801 |
| 16.5 | 1.003034 | 20.2 | 1.002846 | 23.9 | 1.002802 |
| 16.6 | 1.003027 | 20.3 | 1.002843 | 24.0 | 1.002802 |
| 16.7 | 1.003020 | 20.4 | 1.002840 | 24.1 | 1.002803 |
| 16.8 | 1.003013 | 20.5 | 1.002837 | 24.2 | 1.002804 |
| 16.9 | 1.003006 | 20.6 | 1.002834 | 24.3 | 1.002805 |
| 17.0 | 1.003000 | 20.7 | 1.002830 | 24.4 | 1.002806 |
| 17.1 | 1.002994 | 20.8 | 1.002829 | 24.5 | 1.002808 |
| 17.2 | 1.002987 | 20.9 | 1.002826 | 24.6 | 1.002809 |
| 17.3 | 1.002981 | 21.0 | 1.002824 | 24.7 | 1.002810 |
| 17.4 | 1.002974 | 21.1 | 1.002822 | 24.8 | 1.002811 |
| 17.5 | 1.002968 | 21.2 | 1.002820 | 24.9 | 1.002812 |
| 17.6 | 1.002962 | 21.3 | 1.002818 | 25.0 | 1.002815 |
| 17.7 | 1.002956 | 21.4 | 1.002816 | 25.1 | 1.002817 |
| 17.8 | 1.002950 | 21.5 | 1.002815 | 25.2 | 1.002818 |
| 17.9 | 1.002944 | 21.6 | 1.002813 | 25.3 | 1.002820 |
| 18.0 | 1.002939 | 21.7 | 1.002811 | 25.4 | 1.002823 |
| 18.1 | 1.002933 | 21.8 | 1.002810 | 25.5 | 1.002825 |
| 18.2 | 1.002929 | 21.9 | 1.002808 | 25.6 | 1.002827 |
| 18.3 | 1.002924 | 22.0 | 1.002806 | 25.7 | 1.002829 |
| 18.4 | 1.002919 | 22.1 | 1.002805 | 25.8 | 1.002831 |
| 18.5 | 1.002913 | 22.2 | 1.002805 | 25.9 | 1.002835 |
| 18.6 | 1.002909 | 22.3 | 1.002804 | —— | —— |

空气密度和实验室用水密度的计算

F.1  空气密度的计算

空气密度按公式(F.1)进行计算，适用于温度为（15～27）℃、相对湿度为20%～80%、大气压力为（600～1100）hPa范围内。

(F.1)

式中：

——大气压力，hPa；

——相对湿度，%；

——环境温度，℃。

F.2  实验室用水密度的计算

实验室用水密度按公式(F.2)进行计算：

(F.2)

式中：

—— -3.983035 ℃；

—— 301.797 ℃；

—— 522528.9 ℃2；

—— 69.34881 ℃；

—— 0.999975 g/cm3。