自动轨道衡的测量结果不确定度评定

- 概述

  - 评定依据

JJG 99-2022 砝码

JJG 567-2012 轨道衡检衡车

JJG 234-2012 自动轨道衡

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

  - 计量标准器

试验所用的计量标准器为T8D型检衡车，具体见表1所示：

表1  检衡车标准值一栏表

| 序号 | 车号 | 标准值 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8080069 | 94540 | 3.0×10-4 |
| 2 | 8080066 | 68380 | 3.0×10-4 |
| 3 | 8080068 | 84410 | 3.0×10-4 |
| 4 | 8080067 | 76380 | 3.0×10-4 |
| 5 | 8080065 | 26400 | 3.0×10-4 |

  - 环境条件

常温、常湿，天气符合检定要求。

  - 被测对象

自动轨道衡，检定分度值：kg，kg，准确度等级：0.5级。

  - 测量过程

由机车牵引检衡车在自动轨道衡上往返10次。

- 测量模型

测量模型见公式（1）：

（1）

式中：

—自动轨道衡的测量误差，kg；

# —自动轨道衡对检衡车或参考车辆的示值，kg；

—检衡车或参考车辆的质量值，kg。

- 方差和灵敏系数

由公式（1）得方差传播公式，如下式（2）所示：

（2）

式中：

——示值误差的测量不确定度，kg；

——由轨道衡示值引入的不确定度分量，kg；

——由检衡车或参考车辆引入的不确定度分量，kg。

灵敏系数：

，

因此，公式（2）变为：

（3）

- 各输入量的标准不确定度评定

  - 由轨道衡示值引入的标准不确定度分量的评定

的不确定度主要来源于轨道衡测量重复性和分辨力等因素。

    - 测量的重复性引入的标准不确定度分量的评定

由机车牵引，检衡车在自动轨道衡上往返10次，共计20次称量，其称量结果为（），计算其示值的平均值，然后求出实验标准偏差。其公式如下：

（）

（）

表2  测量值

| 称量点 | 方向 | 次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 94540 | ← | 94520 | 94570 | 94520 | 94450 | 94540 | 94520 | 94500 | 94560 | 94520 | 94540 |
|  | → | 94510 | 94560 | 94520 | 94530 | 94560 | 94550 | 94490 | 94520 | 94550 | 94590 |
| 68380 | ← | 68310 | 68370 | 68330 | 68370 | 68340 | 68350 | 68350 | 68410 | 68370 | 68350 |
|  | → | 68360 | 68380 | 68360 | 68350 | 68340 | 68330 | 68340 | 68390 | 68370 | 68360 |
| 84410 | ← | 84420 | 84450 | 84430 | 84490 | 84440 | 84450 | 84460 | 84450 | 84490 | 84440 |
|  | → | 84420 | 84490 | 84500 | 84420 | 84480 | 84400 | 84470 | 84450 | 84480 | 84480 |
| 76380 | ← | 76380 | 76350 | 76360 | 76380 | 76320 | 76340 | 76370 | 76340 | 76320 | 76330 |
|  | → | 76310 | 76360 | 76360 | 76350 | 76330 | 76350 | 76360 | 76340 | 76300 | 76370 |
| 26400 | ← | 26410 | 26420 | 26400 | 26380 | 26390 | 26400 | 26390 | 26380 | 26410 | 26380 |
|  | → | 26410 | 26390 | 26410 | 26390 | 26410 | 26400 | 26400 | 26420 | 26400 | 26390 |

= 31.4 kg

=22.8 kg

=28.7 kg

=22.6 kg

=12.5 kg

    - 由分辨力引入的标准不确定度分量的评定

自动轨道衡的称重指示器的分度值为d。其不确定度分量采用B类评定方法，允差的分布可作为均匀分布处理，其所以分辨力的不确定度分量

=2.9 kg。

    - 合成不确定度

31.5 kg

23.0 kg

28.8 kg

22.8 kg

12.8 kg

  - 由检衡车引入的标准不确定度分量的评定

如检衡车质量值为m，在m处参考车辆的最大允许误差为MPE，此处不确定度分量采用B类评定方法，允差的分布可作为均匀分布处理，其，则

16.4 kg

11.8 kg

14.6 kg

13.2 kg

4.6 kg

- 合成标准不确定度的评定

  - 不确定度分量汇总表如表3、表4、表5、表6、表7所示

表3  94 t秤量点时不确定度分量一览表

| 序号 | 分量 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 测量的重复性 | 31.4 |
| 2 |  | 分辨力 | 2.9 |
| 3 |  | 检衡车 | 16.4 |

表4  68 t秤量点时不确定度分量一览表

| 序号 | 分量 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 测量的重复性 | 22.8 |
| 2 |  | 分辨力 | 2.9 |
| 3 |  | 检衡车 | 11.8 |

表5  84 t秤量点时不确定度分量一览表

| 序号 | 分量 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 测量的重复性 | 28.7 |
| 2 |  | 分辨力 | 2.9 |
| 3 |  | 检衡车 | 14.6 |

表6  76 t秤量点时不确定度分量一览表

| 序号 | 分量 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 测量的重复性 | 22.6 |
| 2 |  | 分辨力 | 2.9 |
| 3 |  | 检衡车 | 13.2 |

表7  26 t秤量点时不确定度分量一览表

| 序号 | 分量 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 测量的重复性 | 12.5 |
| 2 |  | 分辨力 | 2.9 |
| 3 |  | 检衡车 | 4.6 |

  - 合成标准不确定度的计算

=35.5 kg

=25.9 kg

=32.3 kg

=26.3 kg

=13.6 kg

- 扩展不确定度的评定

=71.0 kg

=51.8 kg

=64.6 kg

=52.6 kg

=27.2 kg

- 评定结果判断

自动轨道衡分为四个等级，按照被检自动轨道衡相应等级的动态称量最大允许误差计算。≤时则符合要求。被检自动轨道衡为0.5级，94540、68380kg、84410kg、76380kg、26400kg称量点对应的分别为78.8 kg、57.0 kg、70.3 kg、63.6 kg、29.2 kg，显然满足≤的要求。

当计量标准器选用T6DK型动态检衡车时，评定过程类似，评定结果也满足相应要求。