JJF 1359-××××《自动轨道衡型式评价大纲》试验报告

为验证JJF 1359-XXXX 《自动轨道衡型式评价大纲》规定的试验方法和计量技术指标是否可行，大纲起草小组于2026年1月20日~21日期间在四川省内江市归连铁路梨子沟站对自动轨道衡（以下简称轨道衡）进行了现场试验，对其试验数据进行了分析。

1 试验条件

        - 1.1轨道衡为无梁式结构无基坑，轨道衡周边无堆积物与积水。

        - 1.2有单独提供380V/20A的三相动力电源。

        - 1.3试验期间温度（13~16）℃，湿度（67~71）%RH，市电供电电源电压变化不超过额定值的-15%～10%。

        - 1.4秤房内有足够的使用面积用于放置设备等，室内温度和湿度符合GB/T 2887中B级的规定，秤房位置便于观察车辆运行的状态（或安装监控设备）。电源、仪表地线符合GB/T 2887中C级的规定。

        - 1.5铁路线路已开通且稳定。

        - 1.6未遇雨、雪或其他可能影响试验工作的情况。

2 试验使用的计量标准器

符合JJG 567-2012《轨道衡检衡车》要求的T8D型轨道衡检衡车组。

3试验对象

自动轨道衡为ZGU-100-BWLP型，检定分度值：200 kg，实际分度值：10 kg准确度等级：车辆称量：1级，列车称量：1级。

4 试验项目、方法、数据及结果分析

参照JJF 1359-XXXX 《自动轨道衡型式评价大纲》，试验项目、方法、试验数据及结果分析见表1。

表1 试验项目、方法、试验数据及结果分析表

| 序号 | 主要项目 | 方法 | 试验数据及结果分析 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计量单位 | 目视观察 | 轨道衡使用的计量单位是千克 (kg)，符合5.1规定要求。 | 合格 |  |
|  | 计量法制标志和计量器具标识 | 目视观察 | 符合5.2规定要求。 | 合格 |  |
|  | 准确度等级 | 目视观察 | 准确度等级1级，符合6.1规定要求。 | 合格 |  |
|  | 检定分度值 | 目视观察 | 检定分度值200 kg，检定分度数500，符合6.2规定要求。 | 合格 |  |
|  | 温度范围 | 目视观察 | 符合6.4.1规定要求。 | 合格 |  |
|  | 相对湿度 | 目视观察 | 符合6.4.2规定要求。 | 合格 |  |
|  | 供电电压 | 目视观察 | 符合6.4.3规定要求。 | 合格 |  |
|  | 使用的适用性 | 目视观察 | 符合7.1规定要求。 | 合格 |  |
|  | 欺骗性使用 | 目视观察 | 关键参数动态密码加密数据库中，符合7.2.1规定要求。 | 合格 |  |
|  | 意外失调 | 目视观察 | 称重传感器码值实时记录及趋势预警，符合7.2.2规定要求。 | 合格 |  |
|  | 中途反向称量 | 目视观察 | 符合7.2.3规定要求。 | 合格 |  |
|  | 称量的指示 | 目视观察 | 符合7.3.1规定要求。 | 合格 |  |
|  | 打印输出 | 目视观察 | 符合7.3.2规定要求。 | 合格 |  |
|  | 示值的一致性 | 目视观察 | 符合7.3.3规定要求。 | 合格 |  |
|  | 称量范围 | 目视观察 | 超出称量范围轨道衡示值标红提示，符合7.3.4规定要求。 | 合格 |  |
|  | 累计装置 | 目视观察 | 符合7.4规定要求。 | 合格 |  |
|  | 数据存储装置 | 目视观察 | 符合7.5规定要求。 | 合格 |  |
|  | 车辆识别装置 | 目视观察 | 符合7.6规定要求。 | 合格 |  |
|  | 安装 | 目视观察、卷尺测量 | 轨道衡为无基坑、不断轨结构，秤体两侧整体道床大于25m，平直段大于50m，符合7.7.1~7.7.5规定要求。 | 合格 |  |
|  | 软件要求 | 按10.8试验程序操作 | 符合7.8规定要求。 | 合格 |  |
|  | 称重传感器 | 目视观察 | 压力称重传感器型号：CL-YB-51;剪力称重传感器型号：CL-YB-61;具备型式批准证书与影响因子和干扰试验报告，所有称重传感器均具备合格证书，符合7.9规定要求。 | 合格 |  |
|  | 称重仪表 | 目视观察 | 型号HA-FD-16，编号：FD-202409002，具备合格证与影响因子和干扰试验报告，符合7.10规定要求。 | 合格 |  |
|  | 常规静态称量试验 | 按10.2.1试验程序操作 | 最大示值误差40 kg（0.2e）。 符合6.3.1规定。 | 合格 |  |
|  | 单只传感器试验 | 按10.2.2试验程序操作 | 20kg砝码依次压到各压力传感器正上方，输出质量值+10kg；20kg砝码依次压到各剪力传感器正上方两侧，输出均发生反向变化。100kg砝码依次同步施加于内外两侧轨道，输出质量值+100kg，未施加砝码侧传感器输出无显著变化。 符合6.6.3规定。 | 合格 |  |
|  | 鉴别力试验 | 按10.3试验程序操作 | I1=0,Δ=14kg,I2=10kg； I1=26460,Δ=14kg, I2=26470kg； I1=76390,Δ=14kg, I2=76400kg； I1=94340,Δ=14kg, I2=94350kg； 符合6.3.2规定。 | 合格 |  |
|  | 常规动态称量试验 | 按10.4.1试验程序操作 | 符合6.3.3、6.6.1、6.6.2规定。 | 合格 |  |
|  | 调整质量、附加检衡车试验 | 按10.4.2试验程序操作 | 符合6.3.3、6.6.1、6.6.2规定。 | 合格 |  |
|  | 混编试验 | 按10.4.3试验程序操作 | 符合6.3.3、6.6.1、6.6.2规定。 | 合格 |  |
|  | 标准信号发生器试验 | 按10.5试验程序操作 | 前2个往返未缩放，轨道衡示值满足6.3.3、6.6.1、6.6.2要求。第3个往返进行缩放，轨道衡示值变化趋势与缩放趋势一致。 | 合格 |  |
|  | 称量速度试验 | 按10.7试验程序操作 | 最大误差3.9%，符合6.5.1规定。 | 合格 |  |
|  | 影响因子和干扰试验 | 按10.6试验程序操作 | 具有相应的型式评价报告，可不需进行重复试验。 | 合格 |  |

5 结论

通过使用JJF 1359-XXXX《自动轨道衡型式评价大纲》规定的方法，利用T8D型检衡车组对自动轨道衡进行了试验，其所有分项的试验结果均能满足规定的要求，说明JJF 1359-XXXX《自动轨道衡型式评价大纲》的试验方法和计量技术指标是科学合理并切实可行的。

《自动轨道衡型式评价大纲》起草小组

2026年8月