铁路罐车容积不确定度评定

一、三维激光扫描法

1  测量模型

V=V3D+∆V

V：铁路罐车容积；

V3D：铁路罐车（箱）容积三维激光扫描仪检定铁路罐车容积测量值；

∆V：三维激光扫描仪校准结果修正值。

2  不确定度分量的分析评定

根据测量模型分析，可知主要有三个不确定度来源，即重复性，标准器校准结果修正引入的标准不确定度分量以及有限车型修正值带入不同车型容积修正，分析评定如下：

2.1  重复性引入的标准不确定度分量u1

使用铁路罐车（箱）容积三维激光扫描仪重复测量G70型铁路罐车10次，取液位为2243.5 mm，修正后测量结果见表7。

表7  三维激光扫描法重复性测量结果

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/L | 29933 | 29928 | 29927 | 29929 | 29907 | 29932 | 29936 | 29934 | 29900 | 29929 |

式中，为第次测量结果，为个测量结果平均值；为实验标准偏差。

对应容积取29933 L，故重复性引入的标准不确定度分量

u1=12.05 L29933 L=0.40×10-3。

2.2标准器校准结果修正引入的标准不确定度分量u3

三维激光扫描仪容积修正值的不确定度U=0.80×10-3,k=2；则

u3=0.8×10-32=0.40×10-3um=u5t

2.3有限车型修正值带入不同车型容积修正u3

三维激光扫描仪的有限车型修正值带入不同车型容积修正取MPEV=1.0×10-3。

按照均匀分布（）不同修正值引入的标准不确定度分量，则

u3=1.0×10-3√3=0.6×10-3um=u5t

um=u5t

3  合成标准不确定度

4  扩展不确定度U

取包含因子，则

Urel=uc×k=×2=

故采用三维激光扫描法检定铁路罐车容积的相对扩展不确定度为，小于检定规程规定的不确定度=2.5×10-3。

二、容量比较法

1  建立数学模型

建立数学模型，见公式（6）。

（6）

式中：为20℃时罐体容积，L；为20℃时标准金属量器容积，L；为二等标准金属量器体膨胀系数，℃-1；为罐壁膨胀系数，℃-1；为水体膨胀系数，

℃-1；为标准金属量器中水的温度，℃；为罐体中水的温度，℃；为液位测量带来的附加容积，L；为线性内插法编制容积表带来的附加容积，L。

取量传实验室G11模型罐的一组数据：=32000 L，=50×10-6 ℃-1，=

24×10-6 ℃-1，=2×10-4 ℃-1，=19 ℃，=21 ℃。

2  灵敏系数

L·℃

L/℃

L·℃

L/℃

L·℃

3  标准不确定度

3.1  标准金属量器容积的标准不确定度u1

采用二等标准金属量器，其扩展不确度为2.5×10-4，取包含因子k=2，则

=（2.5×10-4/2）×32000=4（L）

3.2  标准金属量器体膨胀系数的标准不确定度u2

设二等标准金属量器体膨胀系数的最大误差为5×10-6℃-1，考虑该误差为矩形分布，则

=5×10-6/=2.89×10-6 （℃-1）

3.3  标准金属量器内水温测量的标准不确定度u3

设二等标准金属量器内水温测量（包括温度场的不均匀性）的最大误差为0.2 ℃，考虑该误差为矩形分布，则

=0.2/=0.1155（℃）

3.4  罐壁膨胀系数的标准不确定度u4

设铁路罐车罐体体膨胀系数的最大误差为2.4×10-6 ℃-1,考虑该误差为矩形分布，则

=2.4×10-6/=1.386×10-6 （℃-1）

3.5  罐体内水温测量的标准不确定度u5

设罐体内水温测量（包括温度场的不均匀性）的最大误差为1.0 ℃，考虑该误差为矩形分布，则

=1.0/=0.5774（℃）

3.6  水体膨胀系数的标准不确定度u6

设水体膨胀系数的最大误差为0.5×10-4 ℃-1，考虑该误差为矩形分布，则

=0.5×10-4/=2.887×10-5（℃-1）

3.7  磁致伸缩液位计测量的标准不确定度u7

磁致伸缩液位计的示值误差为±1.0 mm，对G11，每1 mm的容积变化值小于22 L，考虑该误差为矩形分布，则

=22/=12.70（L）

3.8  线性内插法编制容积表引起的标准不确定度u8

规程规定使用线性内插法编制容量表，由于罐体的形状决定，其面积与高度不是线性关系，在各测量点较接近时，可将相邻两点之间看做是近似线性的，对G11，设在变形较大的曲线体部分最大误差为2.0 L，考虑该误差为矩形分布，则

=2.0/=1.15（L）

3.9  重复性引入的标准不确定度u9

采用容量比较法检定G11模型罐，进行6次重复性试验，试验记录见表5。取罐体高度为1741 mm的检定结果进行分析。

表5 采用容量比较法检定G11模型罐的重复性试验记录

| 液面高度(mm) 容积(L) 试验次数 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1741 | 32359 | 32339 | 32339 | 32359 | 32358 | 32376 |

由表5可计算得到检定结果（容积）的算术平均值为32355.0 L，由贝塞尔公式计算得到重复性u9=14.1 L。

4  合成标准不确定度

标准不确定度分量一览表见表6。

表6  标准不确定度分量一览表（容量比较法）

| 序号 | 不确定度来源 | 可能的分布 | 包含因子 | 标准不确定度 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量器示值误差 | 正态 | 2 | 4 L | 1 |
| 2 | 量器体胀系数 | 矩形 |  | 2.89×10-6 ℃-1 | －32000 L·℃ |
| 3 | 量器内水温 | 矩形 |  | 0.1155 ℃ | －4.8 L/℃ |
| 4 | 罐体体胀系数 | 矩形 |  | 1.386×10-6 ℃-1 | －32000 L·℃ |
| 5 | 罐体内水温 | 矩形 |  | 0.5774 ℃ | 5.632 L/℃ |
| 6 | 水体胀系数 | 矩形 |  | 2.887×10-5 ℃-1 | 64000 L·℃ |
| 7 | 液位计 | 矩形 |  | 12.70 L | 1 |
| 8 | 容积表 | 矩形 |  | 1.15 L | 1 |
| 9 | 重复性 |  |  | 14.1 L | / |

以上的各项测量相互独立，互不相关，则

L

5  扩展不确定度

取包含因子k=2，用相对不确定度表示，则

Urel=k/=2×19.79/320001.3×10-3

所以，采用容量比较法检定铁路罐车容积的扩展不确定度Urel=1.3×10-3，小于检定规程规定的不确定度=2×10-3。