中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1719－XXXX

铁路罐车和罐式集装箱容积

三维激光扫描仪校准规范

Calibration Specification for 3D Laser Scanner for Volume Measurements of  Rail Tankers and Tank Containers

(征求意见稿)

××－××－××发布   ××－××－××实施

国家市场监督管理总局 发布

铁路罐车和罐式集装箱容积三维激光扫描仪校准规范

Calibration Specification for 3D Laser Scanner for Volume Measurements of Rail Tankers and Tank Containers

JJF 1719—XXXX

代替JJF 1719-2018

归  口 单 位：全国铁路专用计量器具计量技术委员会铁路专用衡器容量分技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国铁路专用计量器具计量技术委员会铁路专用衡器容量分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引言	II

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语	1

4	概述	1

5	计量特性	2

5.1	重复性	2

5.2	示值误差	2

6	校准条件	2

6.1	环境条件	2

6.2	校准用标准器及配套设备	2

7	校准方法	3

7.1	校准前准备	3

7.2	重复性	4

7.3	示值误差	4

8	校准结果表达	4

9	复校时间间隔	5

附录A 三维激光扫描法的罐体容积计算	6

附录B 校准记录	8

附录C 容量比较法测量检测罐参考容积	10

附录D 温度修正公式	12

附录E 校准证书内容	13

附录F 容积示值误差校准结果的测量不确定度分析	14

# 引   言

JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成修订本规程的基础性系列规范。

本规范参考了JJG 140—2018《铁路罐车容积检定规程》、JJG 184—2024《液化气体铁路罐车容积检定规程》、JJG 1203—2024《罐式集装箱容积检定规程》，对JJF 1719—2018《铁路罐车和罐式集装箱容积三维激光扫描仪校准规范》进行修订。与JJF 1719—2018相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——术语中修改了数据处理软件，补充增加对标准金属量器流程化批量操作、容积及其液位高度自动测量、容积表生成的相关功能描述；给出三维激光扫描法的术语定义。

——计量特性中明确容积测得值与参考值之差以相对误差表示，并补充示值误差的校准结果以修正值形式给出的要求。

——校准方法中补充校准前须对容积修正值清零等技术要求。

——附录中补充完善校准记录，对容量比较法测量检测罐参考容积、温度修正公式、容积示值误差校准结果的测量不确定度分析进行修改。

本规范的历次版本发布情况：

——JJF 1719—2018。

铁路罐车和罐式集装箱容积三维激光扫描仪校准规范

- 范围

本规范适用于铁路罐车和罐式集装箱容积三维激光扫描仪（以下简称“扫描仪”）的校准，用于其他类型容器容积测量的扫描仪、三维空间几何量测量的扫描仪可参照本规范执行。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 140-2018 铁路罐车容积

JJG 184-2024 液化气体铁路罐车容积检定规程

JJG 1203-2024 罐式集装箱容积检定规程

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语

  - 罐体容积tank capacity

标准温度20 ℃时罐体内表面顶部水平切面以下的容积。

[来源：JJG 140—2018，3.1；JJG 184—2024，3.1]

  - 容积表tank capacity table

标准温度20 ℃时铁路罐车和罐式集装箱内高度和容积对应关系的数据表。

  - 数据处理软件 data processing software

具有标准金属量器流程化批量操作、容积及其液位高度自动测量、点云处理、容积表生成等功能的计算机程序。

  - 检测罐 testing tank

用于铁路罐车和罐式集装箱容积三维激光扫描仪校准的，具有特定型号和一定容积的铁路罐车罐体和罐式集装箱。

  - 三维激光扫描法 3D laser scanning method

使用三维激光扫描仪测量罐体内壁得到点云，经计算求其容积的方法。

[来源：JJG 140—2018，3.5；JJG 184—2024，3.4；JJG 1203—2024，3.4]

- 概述

扫描仪用于测量铁路罐车和罐式集装箱容积。扫描仪外形示意图如图1所示。其原理是通过三维激光扫描技术扫描罐体内壁，采集点云，通过数据处理软件计算容积表。

图1扫描仪基本组成

1—电池；2—数据存储介质接口；3—启动/暂停键；4—显示屏；5—电源键；

6—反射滤光镜；7—激光发射器；8—安装底座

- 计量特性

- 重复性

在一组重复性测量条件下，容积测得值的测量精密度。

- 示值误差

容积测得值与参考值之差，以相对误差表示。示值误差的校准结果以修正值形式给出。

- 校准条件

- 环境条件

校准应在无冷凝、无明显震动和晃动、罐内无阳光直射的环境中进行，环境温度为（20±20）℃，温度变化率不超过±2 ℃/h。

- 校准用标准器及配套设备

使用表1所列校准设备进行校准。

表1  校准设备一览表

| 名称 | 测量范围/型号规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 标准金属量器 | 5 L | 二等 |
|  | 10 L |  |
|  | 20 L |  |
|  | 50 L |  |
|  | 100 L |  |
|  | 200 L |  |
|  | 500 L |  |
|  | 1000 L |  |
|  | 2000 L |  |
| 液位计 | （0～3800）mm | MPE：±1.0 mm |
| 检测罐 | 定型的铁路罐车罐体或罐式集装箱 | 材质为低合金高强度结构钢或不锈钢，罐壁内表面为漫反射、无锈，至少2个，相互间容积差≥20 m3；其标记容积应在常用铁路罐车、罐式集装箱标记容积范围内 |
| 一体化温度传感器 | （0～40）℃ | MPE：±0.2 ℃ |
| 温度计 | （-30～50）℃ | MPE：±0.5 ℃ |
| 数据处理软件 | —— | 容积计算测量模型应符合附录A。 |
| 管道及阀组 | —— | 公称直径与量器规格匹配，过滤水中杂质 |
| 液位开关 | —— | 控制标准金属量器液位处在标尺刻线范围内 |
| 高位水箱 | —— | 有效容积≥18 m3，液位最低点高于标准金属量器进水口 |
| 蓄水池 | —— | 有效容积≥120 m3 |

- 校准方法

- 校准前准备

校准前应完成以下准备工作：

a）按附录B.2准备校准记录。

b） 确认扫描仪无影响计量特性的外观和机电功能方面的缺陷。

c）标记检尺点；设置扫描仪扫描参数，使扫描点数不少于100万点。

d）采用倒置或正置方式安装扫描仪。

采用倒置安装方式时，将扫描仪稳定倒置悬挂在架设于检测罐人孔座上沿的三脚架上；扫描仪架设位置一般应处于人孔下沿0.2 m处。

采用正置安装方式时，将扫描仪稳定正置安装在架设于检测罐底部检尺点附近的三脚架上；扫描仪架设高度一般不高于1 m；调整三脚架位置，使检尺点标记处于扫描仪扫描范围内。

安装完成后，调整三脚架架设姿态，通过扫描仪自带的电子水准器观察扫描仪水平程度，使其处于自动水平补偿范围内。扫描仪安装如图2所示。

e）确认环境温度等因素满足要求。

f）完成参考值数据准备。

参考值采用容量比较法测量检测罐容积获得，数据有效期不大于1年。

参考值数据包括：标记容积较小检测罐标记容积 83%～95% 范围内某一容积值Vrr对应的液位高度 Hrr；不少于2台不同型号检测罐、每台标记容积 83%～95%范围内任意三点容积值Vrei,j及其对应液位高度Hrei,j。其中，i为检测罐编号，j为某类型检测罐内校准点编号。数据获取方法见附录C。

g）确认数据处理软件中扫描仪容积修正值清零。

图2扫描仪安装示意图

1—检测罐；2—三脚架；3—人孔；4—扫描仪；5—检尺点

- 重复性

使用标记容积较小的检测罐进行重复性试验，对检测罐进行k次重复扫描测量，其中k一般取3～6次。用温度计测量环境温度，运用数据处理软件计算容积表并按附录D将其修正至标准温度20 ℃下。在每次扫描得到的容积表中，读取Hrr 对应的容积Vmrt， t=1,2,…k。按极差法计算重复性，极差系数见表2。

表2 极差系数

| 测量次数 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1.69 | 2.06 | 2.33 | 2.53 |

- 示值误差

选取不少于2台不同型号的检测罐进行示值误差校准，对检测罐进行3次扫描测量。用温度计测量环境温度，运用数据处理软件计算容积表并按附录D将其修正至标准温度20 ℃下。读取Hrei,j对应的容积Vmei,j,u； u为扫描次数，u=1,2,3。以每个校准点的中位值Vmei,j作为各点的容积测得值。按公式（1）计算每个校准点的示值误差。示值误差校准结果的测量不确定度见附录F。

| ∆Vi,j=Vmei,j−Vrei,j | （1） |
| --- | --- |

式中：

∆Vi,j——第i个检测罐、第j个校准点示值误差，L；

Vmei,j——第i个检测罐、第j个校准点容积测得值，L；

Vrei,j——第i个检测罐、第j个校准点容积参考值，L；

- 校准结果表达

扫描仪经校准后出具校准证书，校准证书应覆盖附录E所列内容。

- 复校时间间隔

复校时间间隔一般不超过12个月。

附录A
三维激光扫描法的罐体容积计算

A.1  罐体容积

对点云进行滤波，去除罐体内、外杂点，并将点云沿铅垂方向切分成N等分，每一等分都是足够薄（厚度不大于10 mm）的水平薄片；计算每个薄片的体积，累加得到罐体容积，按公式（A.1）计算：

（A.1）

式中：

——罐体容积，L；

——第i个水平薄片的体积，L；

——水平薄片的数量。

A.2  水平薄片体积

第i个水平薄片的体积Vi按公式（A.2）计算：

（A.2）

其中，

式中：

Si  ——第i个水平薄片的底面积，mm2；

Si+1  ——第i+1个水平薄片的底面积，mm2；

h  ——水平薄片的厚度，mm；

hG  ——点云中罐体最高点到最低点的铅垂距离，mm；

N  ——水平薄片的数量。

A.3  水平薄片的底面积

点云的第i个水平薄片有m个点。将每个点向水平薄片底面投影，得到m个投影点c1，c2，c3，…，cj+1，cj+2，…，cm；连接点C1,C2,C3得到三角形T1；连接点C1,C3,C4得到三角形T2；…；连接点C1,Cj+1,Cj+2得到三角形Tj；…；连接点C1,Cm-1,Cm得到三角形Tm-2。见图A.1。

图A.1 点云水平薄片底面积计算方法示意图

第i个水平薄片的底面积Si按公式（A.3）计算：

（A.3）

式中：

Sj——三角形Tj的面积，mm2。

对三角形Tj，按公式（A.4）公式计算其面积Sj：

（A.4）

式中：

，

aj，bj，cj——三角形Tj的三条边长，mm。

附录B
校准记录

表B.1容量比较法测量记录

| 检测罐编号 |  | 罐型 |  |  | 容积/m3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 注入标准金属量器 水的体积VB L | 标准金属量器内 水温t1 ℃ | 检测罐内水温t2 ℃ | 检测罐20℃容积Vh L | 检测罐内液位h ㎜ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| 校准日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员： |  |  | 核验员： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.2          容积三维激光扫描仪校准记录（一）

受理单号：

| 委托单位： |  |  |  |  |  |  | 委托单位电话： |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托单位地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号： |  |  |  |  |  |  | 型号/规格： |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件基本名称： |  |  |  |  |  |  | 扫描参数： |  |  |  |  |  |  |  |  | 扫描仪安装方式： □ 倒置 □ 正置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测罐编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |
| 文件扫描编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检尺点竖坐标/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测罐 编号 | 序号 容积/L 高度/mm |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 重复性 |  |  |
| 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测罐 编号 | 序号 |  | 高度/mm |  |  | 容积参考值/L |  |  |  | 容积测得值/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差/L |  |  | 相对示值误差/% |  | 不确定度 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 中位值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件版本： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收/校准日期： 年 月 日 / 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准周期/月： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差均符合最大允许误差（ ）的要求： □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号：国罐计校 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核验员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.3          容积三维激光扫描仪校准记录（二）

| 校准依据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点 |  |  |  |  |  |
| 温度/℃ |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |
| 校准使用的计量标准装置 |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 计量标准证书编号 | 有效期至 |
| 校准使用的标准器 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |
| 校准使用的主要配套设备 |  |  |  |  |  |
| 检尺点标靶编号 |  |  | 温度计编号 |  |  |
| 测量设备状态 |  |  |  |  |  |

附录C
容量比较法测量检测罐参考容积

采用标准金属量器、液位计、一体化温度传感器等设备，以水为介质，对检测罐进行直接比较，经过温度修正得到其在标准温度20 ℃下容积。

C.1 测量前准备

C.1.1按附录B.1准备校准记录

C.1.2 编制测量顺序控制表

根据检测罐容积范围，选用标准金属量器规格，确定它们的注水顺序和注水次数，编制成测量顺序控制表。

C.1.3 系统初始化

将高位水箱的水注入标准金属量器，充分润湿其内表面；打开放水阀，以最大排放量将标准金属量器内的水排空，充分湿润管道内表面。

C.2测量步骤

通过工控系统控制阀组，采用自流方式将高位水箱的水注入选用的标准金属量器，利用液位开关控制水位到达标准金属量器固定容量刻线位置，测量水温；然后采用自流方式将标准金属量器内的水全部注入检测罐，液面稳定后，测量检测罐内液位、水温，液位重复测量6次，以6次测量的平均值作为检测罐液位测得值。

工控系统按照测量顺序控制表，自动重复进行以上步骤，完成测量。

C.3 数据处理

检测罐参考容积按公式（C.1）计算。

| Vhi=i=1nVBi1+β1t1i−20+β220−t2i+βwit2i−t1i | （C.1） |
| --- | --- |

式中：

Vhi——第i次注水，检测罐中水温为20 ℃、液位为hi时的容积，L；

VBi——第i次注水，所用标准金属量器20 ℃时的实际容积，L；

t1i——第i次注水，所用标准金属量器中水温，℃；

t2i——第i次注水，检测罐中水温，℃；

β1——标准金属量器体膨胀系数，℃-1；

β2——检测罐的罐体体膨胀系数，℃-1；

βwi——水在t1i～t2i范围内的平均体膨胀系数，℃-1。

C.4 容积参考值结果输出

取标记容积较小检测罐标记容积 83%～95% 范围内某一容积值Vrr及其液位高度 Hrr作为重复性测量参考值。取不同型号检测罐、每台标记容积 83%～95%范围内任意三点容积值Vrei,j及其液位高度Hrei,j作为示值误差测量参考值。其中，i为检测罐编号，j为某类型检测罐内校准点编号。

附录D
容积温度修正公式

在非标准温度下得出的容积，按下列公式进行温度修正：

| V20=Vt×CTSh | （D.1） |
| --- | --- |

式中：

V20——标准温度下的容积，L；

Vt——扫描测量温度下的容积，L；

CTSh——罐壁温度修正系数。

当对容积表修正时，修正系数可以用对横截面积影响的修正系数表示，因此罐壁温度修正系数满足：

CTSh=1+2α20−t                （D.2）

α——罐壁材质的线膨胀系数（低碳钢α=0.000012），℃-1；

t——罐壁温度，℃，取环境温度。

当考虑温度对量油尺等液位测量工具的影响，罐壁温度修正系数满足：

CTSh=1+3α20−t                （D.3）

附录E
校准证书内容

- 标题：校准证书；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点；

- 证书或报告编号、页码及总页数；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期；

- 校准所依据的技术规范的标识；

- 校准所使用的计量标准及有效期；

- 校准环境的表述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 扫描仪使用参数；

- 校准使用的软件；

- 签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

附录F
容积示值误差校准结果的测量不确定度分析

以采用G11型检测罐进行校准、校准点为G11型检测罐标记容积（36 000 L）的83%（29 880 L）为例进行分析。

F.1  测量方法

利用标准金属量器、磁致伸缩液位计、一体化温度传感器、检测罐等设备构成扫描仪校准装置，对扫描仪容积示值误差进行校准。

F.2  测量模型

示值误差为：

| ∆Vi,j=Vmei,j−Vrei,j | （F.1） |
| --- | --- |

式中：

∆Vi,j——第i个检测罐、第j个校准点示值误差，L；

Vmei,j——第i个检测罐、第j个校准点容积测得值，L；

Vrei,j——第i个检测罐、第j个校准点容积参考值，L。

灵敏系数为：

| c1=∂∆Vi,j∂Vmei,j=1，c2=∂∆Vi,j∂Vrei,j=−1 | （F.2） |
| --- | --- |

F.3  标准不确定度来源分析

F.3.1 三维激光扫描仪容积测得值Vmei,j引入的标准不确定度分量uVmei,j

三维激光扫描仪容积测得值修正至20 ℃时进行使用，环境温度为（20±20）℃，最大温度变化量为20 ℃，根据容积温度修正公式（D.1）可得，uVmei,j中各不确定度分量的灵敏系数为：

环境温度测量引入的标准不确定度灵敏系数：

| c11=∂Vmei,j∂t =−Vt×2α=7.17×10−1 L/℃ | （F.3） |
| --- | --- |

检测罐体膨胀系数引入的标准不确定度灵敏系数：

| c12=∂Vmei,j∂α =2Vt20−t=1 195 200 L∙℃ | （F.4） |
| --- | --- |

F.3.1.1  环境温度测量引入的标准不确定度分量u1t

校准时环境温度测量（包括温度场的不均匀性）的最大误差为±2 ℃，取均匀分布，则

| u1t=23=1.15 ℃ | （F.5） |
| --- | --- |

F.3.1.2  检测罐体膨胀系数引入的标准不确定度u1β

检测罐体膨胀系数的最大误差为1.2×10-6 ℃-1，作均匀分布处理，则

| u1β=1.2×10−63=0.69×10−6 ℃−1 | （F.6） |
| --- | --- |

F.3.1.3  容积测量重复性引入的标准不确定度分量u1r

选一性能稳定的扫描仪作为被校准对象，对G11型检测罐重复扫描6次；校准点对应高度为1 610.0 mm，容积测得值分别为：29 834 L，29 837 L，29 836 L，29 827 L，29 831 L，29 844 L。按照极差法计算出实验标准偏差：

| sVi=6.72 L | （F.7） |
| --- | --- |

则

| u1r=6.72 L | （F.8） |
| --- | --- |

F.3.2  容积参考值Vrei,j引入的不确定度分量uVrei,j

容积参考值测量过程中，环境温度同F.4.1；标准金属量器与检测罐中水温相差不超过±2 ℃；标准金属量器体膨胀系数β1=34×10−6 ℃−1；检测罐体膨胀系数β2=36×10−6 ℃−1；水体膨胀系数βw=2×10−4 ℃−1。根据检测罐参考容积计算公式（C.1），可得，uVrei,j中各不确定度分量的灵敏系数为：

| 标准金属量器容积测量引入的标准不确定度分量灵敏系数： |  |
| --- | --- |
| c21=∂Vrei,j∂VB=1+β1t1−20+β220−t2+βwt2−t1≈1.0 | （F.9） |
| 标准金属量器体膨胀系数引入的标准不确定度分量灵敏系数： |  |
| c22=∂Vrei,j∂β1=VBt1−20=597 600 L∙℃ | （F.10） |
| 检测罐体膨胀系数引入的标准不确定度分量灵敏系数： |  |
| c23=∂Vrei,j∂β2=VB20−t2=597 600 L∙℃ | （F.11） |
| 水体膨胀系数引入的标准不确定度分量灵敏系数： |  |
| c24=∂Vrei,j∂βw=VBt2−t1=59 760 L∙℃ | （F.12） |
| 标准金属量器内水温度测引入的标准不确定度分量灵敏系数： |  |
| c25=∂Vrei,j∂t1=VBβ1−βw=5.0 L/℃ | （F.13） |
| 检测罐内水温度测量引入的标准不确定度分量灵敏系数： |  |
| c26=∂Vrei,j∂t2=VBβw−β2=4.9L/℃ | （F.14） |

F.3.2.1  标准金属量器容积测量引入的标准不确定度u2d

二等标准金属量器最大允许误差为±2.5×10-4,则

| u2d=29 880L×2.5×10−43=4.3 L | （F.15） |
| --- | --- |

F.3.2.2  标准金属量器体膨胀系数引入的标准不确定度u2e

标准金属量器体膨胀系数的最大误差为5×10-6 ℃-1，作均匀分布处理，则

| u2e=5×10−6 ℃−13=2.89×10−6 ℃−1 | （F.16） |
| --- | --- |

F.3.2.3  检测罐体膨胀系数引入的标准不确定度u2f

检测罐体膨胀系数的最大误差为1.2×10-6 ℃-1，作均匀分布处理，则

| u2f=1.2×10−6 ℃−13=0.69×10−6 ℃−1 | （F.17） |
| --- | --- |

F.3.2.4  水体膨胀系数引入的标准不确定度分量u2g

水体膨胀胀系数的最大误差为0.2×10-4 ℃-1，作均匀分布处理，则

| u2g=0.2×10−4℃−13=11.54×10−6 ℃−1 | （F.18） |
| --- | --- |

F.3.2.5  标准金属量器内水温测量引入的标准不确定度分量u2h

标准金属量器内水温测量（包括温度场的不均匀性）的最大误差为±0.2 ℃，取均匀分布，则

| u2h=0.2℃3=0.115 5 ℃ | （F.19） |
| --- | --- |

F.3.2.6  检测罐内水温测量引入的标准不确定度分量u2i

检测罐内水温测量的最大误差为±1 ℃，取均匀分布，则

| u2i=1℃3=0.577 4 ℃ | （F.20） |
| --- | --- |

F.3.2.7  磁致伸缩液位计修正值的不确定度引入的标准不确定度分量u2j

在标记容积的83%附近，液位相差1 mm对应的容积差小于20.0 L。磁致伸缩液位计修正使用，修正值的不确定度U≤0.4mm，，则

| u2j=20L/mm×0.4 mm2=4.0 L | （F.21） |
| --- | --- |

F.3.2.8  磁致伸缩液位计重复性引入的标准不确定度分量u2k

在检测罐注水29864L处，待液面稳定，测量液位结果分别为1610.0 mm，1610.0 mm,1610.2 mm,1610.6 mm,1610.0 mm,1610.3 mm。按照极差法计算出实验标准偏差：

| shi=0.24 mm | （F.22） |
| --- | --- |

用6次测量结果的平均值作为检测罐液位高度，则：

| u2k=20L/mm×shi6=1.96 L | （F.23） |
| --- | --- |

F.4  合成标准不确定度

容积示值误差测量结果中各项标准不确定度分量如表F.1所示。

表F.1 标准不确定度分量

| 不确定度来源 | 标准不确定度 分量ui |  | 灵敏系数ci |  | ciui/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度测量 | u1t | 1.15 ℃ | c11 | 7.17×10-1 L/℃ | 0.82 |
| 检测罐体膨胀系数 | u1β | 0.69×10-6 ℃-1 | c12 | 1 195 200 L·℃ | 0.82 |
| 容积测量重复性 | u1r | 6.72 L | c13 | 1 | 6.72 |
| 标准金属量器 | u2d | 4.31 L | c21 | 1 | 4.31 |
| 标准金属量器体膨胀系数 | u2e | 2.89×10-6 ℃-1 | c22 | 597 600 L·℃ | 1.73 |
| 检测罐体膨胀系数 | u2f | 0.69×10-6 ℃-1 | c23 | 597 600 L·℃ | 0.41 |
| 水体膨胀系数 | u2g | 11.54×10-6 ℃-1 | c24 | 59 760 L·℃ | 0.69 |
| 标准金属量器内水温测量 | u2h | 0.115 5 ℃ | c25 | 5.0 L/℃ | 0.58 |
| 检测罐内水温测量 | u2i | 0.577 4 ℃ | c26 | 4.9 L/℃ | 2.8 |
| 磁致伸缩液位 | u2j | 11.55 L | c27 | 1 | 11.55 |
| 液位测量重复性 | u2k | 1.96 L | c28 | 1 | 1.96 |

容积测得值各不确定度分量之间互不相关，容积测得值Vmei,j引入的不确定度为：

uVmei,j = c112u1t2 + c122u1β2 + c132u1τ2=6.82 L              （F.24）

容积参考值各不确定度分量之间互不相关，容积参考值Vrei,j引入的不确定度为：

uVrei,j=c212u2d2+c222u2e2+c232u2f2+c242u2g2+c252u2h2+c262u2i2+c272u2j2+c282u2k2=7.10 L  （F.25）

示值误差各不确定度分量之间互不相关，合成标准不确定度为：

uc∆Vi,j=c12u2Vmei,j+c22u2Vrei,j=9.84 L      （F.26）

F.5  校准结果的扩展不确定度

取k=2，则校准结果的扩展不确定度为：

| U=k×uc∆Vi,j=19.68 L | （F.27） |
| --- | --- |

相对扩展不确定度为：

| Urel=19.68 L29 880 L=0.7×10−3 | （F.28） |
| --- | --- |