铁路罐车、罐式集装箱容积三维激光扫描仪修正值有效性试验报告

国家铁路罐车容积计量站

（2026 年 8 月）

一、试验目的

1.汇总不同被校三维激光扫描仪近五年的容积示值误差数据，分析示值误差分布规律。

2.验证引入修正值后，各被校对象在2026年3月至8月期间示值误差的变化，评估修正值对减小示值误差的效果。

二、试验方法

采用容量比较法获取检测罐的容积参考值，使用三维激光扫描仪对同一参考罐进行扫描测量，计算扫描测量值与参考值之差，得到容积示值误差。在不引入修正值条件下，汇总近五年（2021年—2025年）各被校对象的示值误差数据；在引入修正值条件下，对同一批被校对象于2026年3月至8月逐月进行复测，对比修正前后的示值误差变化。

三、试验设备

1. 三维激光扫描仪3台，包括：Leica RTC 360、FARO Focus S70、FARO Focus X30；

2. 二等标准金属量器组（5 L、10 L、20 L、50 L、100 L、200 L、500 L、1000 L、2000 L）；

3. 磁致伸缩液位计、一体化温度传感器、温度计；

4. G11、G70 型检测罐；

5.数据处理软件。

四、试验时间

2026年2月，完成历史数据汇总。

2026年3月至8月，修正值有效性验证试验。

五、试验人员

参加起草 JJF 1719-XXXX《铁路罐车和罐式集装箱容积三维激光扫描仪校准规范》的人员。

六、试验数据及分析

1. 不同被校对象近五年示值误差数据

校准点容积参考值见表1。

表1 容积参考值（单位：L）

|  | 各年容积参考值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准点名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 校准点1 | 30047 | 30062 | 30043 | 30040 | 30060 |
| 校准点2 | 32049 | 32064 | 32045 | 32041 | 32062 |
| 校准点3 | 34052 | 34067 | 34046 | 34042 | 34064 |
| 校准点4 | 57890 | 57927 | 57870 | 57885 | 57909 |
| 校准点5 | 62080 | 62120 | 62064 | 62080 | 62103 |
| 校准点6 | 65971 | 66013 | 65958 | 65975 | 65998 |

不同扫描仪近五年在上述校准点下的示值误差汇总情况见表2。

表 2 不同被校对象近五年示值误差汇总表（单位：L）

| 型号/规格 | 出厂编号 | 制造单位 | 年份 | 校准点1 | 校准点2 | 校准点3 | 校准点4 | 校准点5 | 校准点6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FARO X30 | LLS071508092 | FARO Technologies Inc. | 2021 | -49 | -47 | -45 | -69 | -61 | -44 |
|  |  |  | 2022 | -34 | -36 | -40 | -88 | -84 | -70 |
|  |  |  | 2023 | -51 | -52 | -50 | -42 | -51 | -40 |
|  |  |  | 2024 | -17 | -14 | -13 | -44 | -46 | -40 |
|  |  |  | 2025 | -24 | -20 | -13 | -54 | -50 | -36 |
| Leica RTC360 | 9260225 | Leica Geosystems AG | 2021 | -53 | -61 | -72 | -64 | -68 | -67 |
|  |  |  | 2022 | -26 | -28 | -30 | -64 | -62 | -52 |
|  |  |  | 2023 | 2 | -4 | -9 | -18 | -31 | -26 |
|  |  |  | 2024 | -11 | -9 | -10 | -19 | -21 | -19 |
|  |  |  | 2025 | 23 | 21 | 21 | -68 | -67 | -55 |
| Leica360LT | 8854461 | Leica | 2021 | -24 | -29 | -36 | -86 | -89 | -85 |
|  |  |  | 2022 | -38 | -41 | -46 | -81 | -78 | -68 |
|  |  |  | 2023 | 32 | 24 | 16 | -16 | -29 | -26 |
|  |  |  | 2024 | 31 | 30 | 25 | -32 | -32 | -28 |
|  |  |  | 2025 | -31 | -30 | -27 | -41 | -39 | -26 |
| Leica360LT | 8854465 | Leica | 2021 | -24 | -58 | -61 | -89 | -86 | -78 |
|  |  |  | 2022 | 13 | 8 | 1 | -29 | -23 | -9 |
|  |  |  | 2023 | 4 | 10 | 14 | -2 | -1 | 11 |
|  |  |  | 2024 | 4 | 6 | 12 | 5 | 11 | 27 |
|  |  |  | 2025 | -24 | -58 | -61 | -89 | -86 | -78 |
| FARO Focus S70 | LLS082118612 | FARO Technologies Inc. | 2021 | -44 | -46 | -50 | -81 | -78 | -69 |
|  |  |  | 2022 | -6 | -7 | -8 | -83 | -76 | -59 |
|  |  |  | 2023 | -33 | -36 | -37 | -44 | -52 | -45 |
|  |  |  | 2024 | 4 | 3 | 0 | -27 | -31 | -33 |
|  |  |  | 2025 | -2 | 4 | 14 | -28 | -19 | 3 |
| FARO Focus S70 | LLS081916014 | FARO Technologies Inc. | 2021 | -14 | -9 | -3 | -75 | -76 | -67 |
|  |  |  | 2022 | 12 | 13 | 15 | -27 | -17 | -1 |
|  |  |  | 2023 | 8 | 9 | 11 | -7 | -12 | 1 |
|  |  |  | 2024 | 33 | 35 | 37 | 27 | 30 | 37 |
|  |  |  | 2025 | -8 | -3 | 5 | -18 | -10 | 10 |
| FARO Focus S70 | LLS081915176 | FARO Technologies Inc. | 2021 | -15 | -13 | -12 | -35 | -23 | -4 |
|  |  |  | 2022 | 34 | 48 | 65 | 55 | 86 | 129 |
|  |  |  | 2023 | 29 | 35 | 45 | 3 | 7 | 35 |
|  |  |  | 2024 | 29 | 34 | 40 | 24 | 30 | 44 |
|  |  |  | 2025 | -5 | -4 | 1 | -20 | -18 | -31 |
| FARO Focus S70 | LLS081915536 | FARO Technologies Inc. | 2021 | -6 | 0 | 8 | 17 | 31 | 58 |
|  |  |  | 2022 | 27 | 33 | 40 | -8 | 8 | 38 |
|  |  |  | 2023 | 0 | 5 | 5 | 11 | 7 | 27 |
|  |  |  | 2024 | 33 | 44 | 55 | 44 | 60 | 83 |
|  |  |  | 2025 | 33 | 43 | 57 | 21 | 38 | 67 |
| FARO Focus S70 | LLS081915837 | FARO Technologies Inc. | 2021 | -34 | -30 | -25 | -70 | -58 | -39 |
|  |  |  | 2022 | 16 | 25 | 36 | 0 | 25 | 59 |
|  |  |  | 2023 | -1 | 2 | 7 | 13 | 12 | 29 |
|  |  |  | 2024 | 16 | 26 | 42 | 30 | 47 | 78 |
|  |  |  | 2025 | 13 | 11 | 11 | 37 | 35 | 17 |
| FARO Focus S70 | LLS081914589 | FARO Technologies Inc. | 2021 | -3 | 0 | 3 | -24 | -14 | 5 |
|  |  |  | 2022 | 19 | 29 | 41 | 30 | 53 | 91 |
|  |  |  | 2023 | 13 | 20 | 29 | 79 | 84 | 108 |
|  |  |  | 2024 | 23 | 29 | 34 | 26 | 33 | 48 |
|  |  |  | 2025 | 17 | 23 | 31 | 12 | 21 | 41 |
| FARO Focus S70 | LLS081914786 | FARO Technologies Inc. | 2021 | -49 | -55 | -58 | -43 | -45 | -39 |
|  |  |  | 2022 | -18 | -14 | -9 | -53 | -41 | -15 |
|  |  |  | 2023 | -15 | -8 | 3 | 35 | 39 | 64 |
|  |  |  | 2024 | -25 | -19 | -21 | -22 | -19 | -12 |
|  |  |  | 2025 | -25 | -19 | -21 | -22 | -19 | -12 |
| FARO Focus S70 | LLS082016860 | FARO Technologies Inc. | 2021 | -23 | -20 | -16 | -9 | 4 | 28 |
|  |  |  | 2022 | -7 | -3 | 1 | -25 | -10 | 15 |
|  |  |  | 2023 | -1 | 4 | 13 | 18 | 26 | 50 |
|  |  |  | 2024 | -10 | -9 | -10 | -25 | -29 | -26 |
|  |  |  | 2025 | -8 | -7 | -5 | -57 | -59 | -51 |
| FARO Focus S70 | LLS081813997 | FARO Technologies Inc. | 2021 | -1 | -1 | -2 | -27 | -18 | -1 |
|  |  |  | 2022 | -10 | -9 | -8 | -57 | -45 | -28 |
|  |  |  | 2023 | 5 | 4 | 5 | 45 | 41 | 55 |
|  |  |  | 2024 | 19 | 22 | 22 | -2 | 1 | 7 |
|  |  |  | 2025 | 20 | 22 | 27 | -28 | -22 | -6 |

通过对表2数据分析表明，同一被校对象在不同年份的示值误差具备稳定的系统性特征，采用修正值进行修正的条件成立。

2. 引入修正值后示值误差数据分析

针对上述设备，选取3台扫描仪：

（1）型号为FARO X30、出厂编号为LLS071508092；

（2）型号为Leica RTC360、出厂编号为9260225；

（3）型号为FARO Focus S70、出厂编号为LLS082118612。

开展引入修正值后示值误差数据分析试验。3 台被校对象以2025年示值误差作为修正值进行修正，在 3 月至 8 月期间逐月进行复测，每台设备记录校准点1的示值误差（L）。3台扫描仪的历史数据见表3，引入修正值后逐月复测数据见图1、表4。

表3 选取的3台扫描仪历史示值误差（单位：L）

| 型号/规格 | 出厂编号 | 制造单位 | 年份 | 校准点1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FARO X30 | LLS071508092 | FARO Technologies Inc. | 2021 | -49 |
|  |  |  | 2022 | -34 |
|  |  |  | 2023 | -51 |
|  |  |  | 2024 | -17 |
|  |  |  | 2025 | -24 |
|  |  |  | 平均值 | -35 |
| Leica RTC360 | 9260225 | Leica Geosystems AG | 2021 | -53 |
|  |  |  | 2022 | -26 |
|  |  |  | 2023 | 2 |
|  |  |  | 2024 | -11 |
|  |  |  | 2025 | 23 |
|  |  |  | 平均值 | -13 |
| FARO Focus S70 | LLS082118612 | FARO Technologies Inc. | 2021 | -44 |
|  |  |  | 2022 | -6 |
|  |  |  | 2023 | -33 |
|  |  |  | 2024 | 4 |
|  |  |  | 2025 | -2 |
|  |  |  | 平均值 | -16 |

表4 引入修正值后示值误差（单位：L）

| 型号/规格 | 出厂编号 | 制造单位 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FARO X30 | LLS071508092 | FARO Technologies Inc. | -6 | 3 | -4 | 2 | -5 | 1 | -1.5 |
| Leica RTC360 | 9260225 | Leica Geosystems AG | -4 | -2 | 3 | -1 | 2 | -3 | -0.8 |
| FARO Focus S70 | LLS082118612 | FARO Technologies Inc. | -5 | 1 | -2 | 4 | -3 | 2 | -0.5 |

图1 引入修正值后示值误差变化情况

由表3、表4、图1可知，3台扫描仪引入修正值后示值误差变化情况如表5所示。

表5 引入修正值前后示值误差变化情况（单位：L）

| 型号/规格 | 出厂编号 | 制造单位 | 引入修正值前各年误差平均值 | 引入修正值后个月示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FARO X30 | LLS071508092 | FARO Technologies Inc. | -35 | -1.5 |
| Leica RTC360 | 9260225 | Leica Geosystems AG | -13 | -0.8 |
| FARO Focus S70 | LLS082118612 | FARO Technologies Inc. | -16 | -0.5 |

由表5可知，FARO X30由 -35L 降至 -1.5 L ，Leica RTC 360由 -13L 降至 -0.8 L；FARO Focus S70由 -16L 降至 -0.5 L。

七、结论

1. 各三维激光扫描仪在2021—2025年间的示值误差虽存在一定波动但未呈现单调递增或递减的系统性漂移，表明具备采用修正值进行系统误差修正的前提条件。

2. 选取3台扫描仪后引入修正值后的逐月复测数据表明，引入修正值后的月均示值误差绝对值均显著减小，且各月数据均稳定保持在±6 L以内，波动范围明显收窄，验证了修正值对系统性偏差的持续补偿效果。