国家计量技术规范实验报告

规范名称: 光伏组件层压机关键参数测试技术规范

归口单位: 全国光伏专用计量器具计量技术委员会

主要起草单位：常州检验检测标准认证研究院

天合光能股份有限公司

福建省计量科学研究院

参加起草单位：产越(上海)电子科技有限公司

苏州申奇电子科技有限公司

规范制定或修订:  制定

组织审定单位: 全国光伏专用计量器具计量技术委员会

光伏组件层压机关键参数测试技术规范

实 验 报 告

一、实验目的

验证《光伏组件层压机关键参数测试技术规范》技术内容。

- 实验项目

选择典型的全自动和半自动光伏组件层压机，依据《光伏组件层压机关键参数测试技术规范》对测试项目7.1加热平台温度偏差、温度波动度、温度均匀度和工作腔体绝对压力进行测量。

三、测量标准信息

| 测量标准名称 | 型号 | 测量范围 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无线温度数据采集装置 | YDF-201 | （0~300）℃ | UB24057196301X |
| 无线压力数据采集装置 | MP302 | （0.5～1000）Pa | P12222001 |

四、被测光伏组件层压机信息

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 编号 | 类型 | 加热平台尺寸/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能电池组件层压机 | EL2692D1C02 | 秦皇岛晟成自动化设备有限公司 | SC0293 | 单腔双层全自动 | 2600×9200 |
| 2 | 光伏组件层压机 | CYDSCDQ-2792DGM | 上海申科科技有限公司 | TCZ-M3-CYJ-09 | 单腔双层全自动 | 2700×9200 |
| 3 | 双腔全自动层压机 | YDD1525-2 | 秦皇岛宇电自动化设备有限公司 | YDD15252511WX | 双腔单层全自动 | 1600×2400 |
| 4 | 光伏组层压机 | BSL08150C | 秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 | SVK-JCSB-33 | 单腔半自动 | 1500×800 |
| 5 | 光伏组件层压机 | BGKJ-D700X700BC | 秦皇岛博冠科技有限公司 | 05Z162754 | 单腔半自动 | 700×700 |

五、实验过程

实验过程参照《光伏组件层压机关键参数测试技术规范》的测试方法7.3进行，分别对层压机的加热平台温度偏差、温度波动度、温度均匀度和工作腔体绝对压力进行测量。

六、实验数据记录

6.1  EL2692D1C02型层压机

6.1.1 下层腔体测试原始记录

| 腔位 |  |  | 下层 |  |  |  | 设置加热平台温度/℃ |  |  |  |  |  | 152.0 |  |  |  | 设置工作腔体真空度/Pa |  |  |  | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 实测温度值/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝对压力 /Pa |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 最大值 | 最小值 |  |
| 1 | 150.4 | 150.3 |  | 151.4 | 149.6 | 151.6 |  | 150.6 | 151.3 | 150.3 | 149.4 | 149.5 |  | 151.7 | 151.0 | 150.2 |  | 152.4 | 150.3 | 152.4 | 149.4 | 106.3 |
| 2 | 150.1 | 149.8 |  | 150.8 | 149.6 | 151.3 |  | 150.8 | 151.5 | 150.2 | 149.6 | 149.7 |  | 151.8 | 151.2 | 150.4 |  | 152.1 | 150.5 | 152.1 | 149.6 | 107.2 |
| 3 | 149.7 | 149.3 |  | 151.2 | 149.6 | 151.4 |  | 150.6 | 151.1 | 150.4 | 149.2 | 149.2 |  | 151.2 | 150.7 | 150.3 |  | 152.2 | 150.1 | 152.2 | 149.2 | 106.2 |
| 4 | 149.2 | 149.1 |  | 151.6 | 149.6 | 151.2 |  | 150.1 | 150.7 | 150.6 | 149.3 | 149.5 |  | 150.8 | 150.3 | 150.4 |  | 152.3 | 149.8 | 152.3 | 149.1 | 108.4 |
| 5 | 150.1 | 148.6 |  | 151.4 | 149.6 | 150.7 |  | 150.3 | 150.4 | 150.0 | 149.7 | 149.6 |  | 151.2 | 150.9 | 150.5 |  | 152.4 | 149.6 | 152.4 | 148.6 | 106.7 |
| 6 | 150.5 | 148.5 |  | 151.7 | 149.7 | 151.0 |  | 150.3 | 150.1 | 150.5 | 149.8 | 149.4 |  | 151.9 | 151.3 | 150.4 |  | 152.7 | 150.2 | 152.7 | 148.5 | 105.8 |
| 7 | 150.7 | 148.9 |  | 151.8 | 149.7 | 151.2 |  | 150.8 | 150.6 | 150.6 | 149.2 | 149.2 |  | 152.4 | 151.1 | 150.6 |  | 152.9 | 150.5 | 152.9 | 148.9 | 105.8 |
| 8 | 150.5 | 149.5 |  | 151.6 | 149.7 | 151.4 |  | 151.3 | 151.1 | 150.2 | 149.4 | 148.9 |  | 152.7 | 151.4 | 150.5 |  | 152.4 | 150.3 | 152.7 | 148.9 | 105.8 |
| 9 | 150.7 | 149.9 |  | 151.6 | 149.7 | 151.1 |  | 151.6 | 151.6 | 150.3 | 149.8 | 149.1 |  | 152.4 | 151.2 | 150.4 |  | 152.5 | 150.8 | 152.5 | 149.1 | 105.7 |
| 10 | 150.1 | 150.2 |  | 151.7 | 149.7 | 151.5 |  | 150.9 | 151.9 | 150.6 | 149.6 | 149.5 |  | 151.2 | 151.6 | 150.6 |  | 152.2 | 151.3 | 152.2 | 149.5 | 105.7 |
| 11 | 149.7 | 150.1 |  | 151.8 | 149.8 | 151.5 |  | 150.2 | 152.5 | 150.4 | 149.7 | 149.8 |  | 150.8 | 151.3 | 150.5 |  | 152.6 | 151.5 | 152.6 | 149.7 | 105.9 |
| 12 | 149.4 | 150.5 |  | 151.8 | 149.8 | 151.6 |  | 150.8 | 152.2 | 150.5 | 150.5 | 150.6 |  | 151.3 | 151.2 | 150.6 |  | 152.5 | 151.8 | 152.5 | 149.4 | 105.3 |
| 13 | 149.0 | 150.2 |  | 151.7 | 149.8 | 151.8 |  | 150.2 | 151.8 | 150.6 | 150.1 | 150.3 |  | 150.5 | 151.5 | 150.7 |  | 152.6 | 151.5 | 152.6 | 149.0 | 104.2 |
| 14 | 149.6 | 150.3 |  | 151.7 | 149.8 | 151.6 |  | 150.4 | 151.2 | 150.8 | 149.7 | 149.9 |  | 150.1 | 151.8 | 150.6 |  | 152.2 | 151.1 | 152.2 | 149.6 | 105.0 |
| 15 | 150.1 | 150.1 |  | 151.8 | 149.7 | 151.7 |  | 150.8 | 150.7 | 151.4 | 149.2 | 149.7 |  | 149.7 | 151.3 | 150.6 |  | 152.3 | 150.9 | 152.3 | 149.2 | 105.2 |
| 16 | 150.6 | 150.2 |  | 151.8 | 149.7 | 151.6 |  | 150.8 | 150.4 | 151.7 | 149.6 | 149.4 |  | 150.5 | 151.2 | 150.5 |  | 152.5 | 150.5 | 152.5 | 149.4 | 104.5 |
| 17 | 150.5 | 150.4 |  | 151.9 | 149.8 | 151.7 |  | 150.6 | 151.2 | 151.2 | 149.8 | 149.1 |  | 151.1 | 150.7 | 150.6 |  | 152.7 | 150.7 | 152.7 | 149.1 | 104.2 |
| 18 | 150.8 | 150.7 |  | 151.8 | 149.9 | 151.7 |  | 150.8 | 151.6 | 150.7 | 149.5 | 148.7 |  | 151.5 | 151.0 | 151.2 |  | 152.2 | 150.8 | 152.2 | 148.7 | 103.2 |
| 19 | 150.6 | 150.4 |  | 151.8 | 149.9 | 151.6 |  | 150.9 | 151.1 | 150.5 | 150.3 | 149.2 |  | 152.1 | 151.2 | 151.7 |  | 151.6 | 150.2 | 152.1 | 149.2 | 104.2 |
| 20 | 150.5 | 150.3 |  | 152.2 | 150.0 | 151.9 |  | 151.6 | 151.2 | 151.2 | 150.8 | 149.8 |  | 151.8 | 151.5 | 151.4 |  | 152.2 | 150.7 | 152.2 | 149.8 | 104.5 |
| 21 | 150.7 | 150.1 |  | 151.8 | 150.0 | 151.8 |  | 151.9 | 151.7 | 150.9 | 149.9 | 150.1 |  | 152.2 | 151.3 | 150.9 |  | 152.7 | 150.9 | 152.7 | 149.9 | 104.4 |
| 最大值 | 150.8 | 150.7 |  | 152.2 | 150.0 | 151.9 |  | 151.9 | 152.5 | 151.7 | 150.8 | 150.6 |  | 152.7 | 151.8 | 151.7 |  | 152.9 | 151.8 | / | / | 108.4 |
| 最小值 | 149.0 | 148.5 |  | 150.8 | 149.6 | 150.7 |  | 150.1 | 150.1 | 150.0 | 149.2 | 148.7 |  | 149.7 | 150.3 | 150.2 |  | 151.6 | 149.6 | / | / | 103.2 |
| 温度上偏差/℃ |  | 0.9 |  |  | 温度下偏差/℃ |  |  |  | -3.5 |  | 温度波动度/℃ |  |  |  | ±1.5 |  |  | 温度均匀度/℃ |  | 3.2 |  |  |
| 温度测量结果的扩展不确定度为：U=0.7 ℃， k=2 绝对压力测量结果的扩展不确定度为：U=12.0 Pa， k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.1.2 上层腔体测试原始记录

| 腔位 |  |  | 上层 |  |  |  | 设置加热平台温度/℃ |  |  |  |  | 152.0 |  |  | 设置工作腔体真空度/Pa |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 实测温度值/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝对压力 /Pa |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 最大值 | 最小值 |  |
| 1 | 148.5 | 149.3 |  | 148.5 | 148.5 | 148.5 |  | 151.4 | 153.9 | 152.3 | 153.9 |  | 153.9 | 153.9 |  | 151.2 | 153.2 | 151.8 | 148.5 |  | 153.9 | 148.5 | 95.9 |
| 2 | 149.3 | 150.4 |  | 149.3 | 149.4 | 148.5 |  | 153.2 | 153.9 | 153.5 | 153.6 |  | 153.9 | 153.5 |  | 152.4 | 153.9 | 153.0 | 149.6 |  | 153.9 | 148.5 | 95.2 |
| 3 | 149.6 | 150.7 |  | 149.6 | 149.6 | 148.3 |  | 152.9 | 153.9 | 153.8 | 153.5 |  | 153.5 | 153.3 |  | 152.7 | 153.9 | 153.3 | 150.0 |  | 153.9 | 148.3 | 95.3 |
| 4 | 148.8 | 149.9 |  | 148.9 | 148.9 | 148.3 |  | 152.1 | 153.9 | 153.0 | 153.9 |  | 153.9 | 153.9 |  | 151.9 | 153.9 | 152.5 | 149.2 |  | 153.9 | 148.3 | 95.3 |
| 5 | 148.5 | 148.7 |  | 148.5 | 148.5 | 148.2 |  | 150.9 | 153.8 | 151.7 | 153.9 |  | 153.8 | 153.8 |  | 150.6 | 152.6 | 151.2 | 148.5 |  | 153.9 | 148.2 | 95.2 |
| 6 | 148.5 | 148.5 |  | 148.3 | 148.5 | 148.5 |  | 150.0 | 152.9 | 150.9 | 153.0 |  | 152.9 | 153.8 |  | 149.8 | 151.8 | 150.4 | 148.5 |  | 153.8 | 148.3 | 94.9 |
| 7 | 148.5 | 148.5 |  | 148.5 | 148.5 | 148.3 |  | 150.2 | 153.2 | 151.1 | 153.2 |  | 153.2 | 153.8 |  | 150.0 | 152.0 | 150.6 | 148.5 |  | 153.8 | 148.3 | 94.9 |
| 8 | 148.5 | 149.2 |  | 148.5 | 148.5 | 148.5 |  | 151.3 | 153.9 | 152.2 | 153.9 |  | 153.9 | 153.9 |  | 151.1 | 153.1 | 151.7 | 148.5 |  | 153.9 | 148.5 | 95.1 |
| 9 | 149.2 | 150.3 |  | 149.2 | 149.3 | 148.3 |  | 152.5 | 153.9 | 153.4 | 153.9 |  | 153.4 | 153.9 |  | 152.3 | 153.9 | 152.9 | 149.6 |  | 153.9 | 148.3 | 94.8 |
| 10 | 149.6 | 150.8 |  | 149.6 | 149.7 | 148.5 |  | 152.9 | 153.9 | 153.8 | 153.3 |  | 153.5 | 153.4 |  | 152.7 | 153.9 | 153.3 | 150.0 |  | 153.9 | 148.5 | 94.8 |
| 11 | 148.9 | 150.1 |  | 149.0 | 149.0 | 148.3 |  | 152.2 | 153.9 | 153.1 | 153.4 |  | 153.5 | 153.4 |  | 152.0 | 153.9 | 152.6 | 149.3 |  | 153.9 | 148.3 | 94.7 |
| 12 | 148.5 | 148.8 |  | 148.5 | 148.5 | 148.5 |  | 151.0 | 153.9 | 151.8 | 153.9 |  | 153.9 | 153.5 |  | 150.8 | 152.7 | 151.4 | 148.5 |  | 153.9 | 148.5 | 94.7 |
| 13 | 148.5 | 148.2 |  | 148.5 | 148.5 | 148.4 |  | 149.6 | 153.0 | 150.9 | 153.1 |  | 153.0 | 153.5 |  | 149.8 | 151.8 | 150.4 | 148.5 |  | 153.5 | 148.2 | 94.8 |
| 14 | 148.5 | 148.5 |  | 148.5 | 148.5 | 148.5 |  | 150.1 | 153.1 | 151.0 | 153.2 |  | 153.1 | 153.7 |  | 149.9 | 151.9 | 150.5 | 148.5 |  | 153.7 | 148.5 | 94.3 |
| 15 | 148.5 | 149.0 |  | 148.5 | 148.5 | 148.5 |  | 151.2 | 153.9 | 152.0 | 153.9 |  | 153.9 | 153.9 |  | 151.0 | 153.0 | 151.6 | 148.9 |  | 153.9 | 148.5 | 93.6 |
| 16 | 149.1 | 150.3 |  | 149.1 | 149.1 | 148.8 |  | 152.4 | 153.9 | 153.3 | 153.9 |  | 153.9 | 153.9 |  | 152.2 | 153.9 | 152.8 | 149.5 |  | 153.9 | 148.8 | 92.4 |
| 17 | 149.6 | 150.7 |  | 149.6 | 149.6 | 148.7 |  | 151.4 | 153.9 | 152.3 | 153.9 |  | 153.4 | 153.7 |  | 152.7 | 152.7 | 151.4 | 148.9 |  | 153.9 | 148.7 | 93.1 |
| 18 | 148.8 | 149.9 |  | 148.9 | 148.9 | 148.5 |  | 152.6 | 153.9 | 153.5 | 153.9 |  | 153.4 | 153.9 |  | 152.0 | 152.6 | 151.2 | 148.9 |  | 153.9 | 148.5 | 93.3 |
| 19 | 148.5 | 148.7 |  | 148.5 | 148.5 | 148.5 |  | 152.9 | 153.9 | 153.8 | 153.7 |  | 153.9 | 153.7 |  | 150.8 | 151.8 | 150.4 | 148.5 |  | 153.9 | 148.5 | 93.7 |
| 20 | 148.5 | 148.5 |  | 148.5 | 148.5 | 148.3 |  | 152.1 | 153.9 | 153.0 | 153.7 |  | 153.9 | 153.9 |  | 151.9 | 153.1 | 151.7 | 148.5 |  | 153.9 | 148.3 | 94.1 |
| 21 | 148.5 | 148.5 |  | 148.5 | 148.5 | 148.5 |  | 152.2 | 153.9 | 153.1 | 153.9 |  | 153.8 | 153.9 |  | 150.6 | 153.9 | 152.9 | 149.6 |  | 153.9 | 148.5 | 94.3 |
| 最大值 | 149.6 | 150.8 |  | 149.6 | 149.7 | 148.8 |  | 153.2 | 153.9 | 153.8 | 153.9 |  | 153.9 | 153.9 |  | 152.7 | 153.9 | 153.3 | 150.0 |  | / | / | 95.9 |
| 最小值 | 148.5 | 148.2 |  | 148.3 | 148.5 | 148.2 |  | 149.6 | 152.9 | 150.9 | 153.0 |  | 152.9 | 153.3 |  | 149.8 | 151.8 | 150.4 | 148.5 |  | / | / | 92.4 |
| 温度上偏差/℃ |  | 1.9 |  |  | 温度下偏差/℃ |  |  |  | -3.8 |  | 温度波动度/℃ |  |  |  |  | ±1.8 |  | 温度均匀度/℃ |  |  | 5.4 |  |  |
| 温度测量结果的扩展不确定度为：U=0.7 ℃， k=2 绝对压力测量结果的扩展不确定度为：U=12.0 Pa， k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2  CYDSCDQ-2792DGM型层压机

6.2.1 下层腔体测试原始记录

| 腔位 |  |  | 下层 |  |  |  | 设置加热平台温度/℃ |  |  |  |  |  | 150.0 |  |  |  | 设置工作腔体真空度/Pa |  |  |  | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 实测温度值/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝对压力 /Pa |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 最大值 | 最小值 |  |
| 1 | 148.9 | 147.9 |  | 147.4 | 149.7 | 148.5 |  | 152.3 | 150.3 | 152.3 | 151.1 | 152.3 |  | 149.9 | 152.3 | 150.8 |  | 150.9 | 148.5 | 152.3 | 147.4 | 48.8 |
| 2 | 148.0 | 147.4 |  | 147.4 | 148.8 | 147.6 |  | 152.3 | 149.4 | 151.5 | 150.2 | 151.5 |  | 149.0 | 152.3 | 149.9 |  | 150.0 | 147.5 | 152.3 | 147.4 | 48.5 |
| 3 | 147.7 | 147.4 |  | 147.4 | 148.5 | 147.4 |  | 152.2 | 149.2 | 151.2 | 149.9 | 151.2 |  | 148.7 | 152.2 | 149.6 |  | 149.7 | 147.4 | 152.2 | 147.4 | 48.6 |
| 4 | 148.4 | 147.4 |  | 147.4 | 149.2 | 148.0 |  | 152.1 | 149.8 | 151.8 | 150.6 | 151.8 |  | 149.3 | 152.3 | 150.3 |  | 150.3 | 147.9 | 152.3 | 147.4 | 48.7 |
| 5 | 149.4 | 148.4 |  | 147.6 | 150.2 | 149.0 |  | 152.4 | 150.8 | 152.3 | 151.6 | 152.3 |  | 150.3 | 152.3 | 151.3 |  | 151.3 | 148.9 | 152.4 | 147.6 | 49.2 |
| 6 | 150.1 | 149.1 |  | 148.3 | 150.9 | 149.7 |  | 152.3 | 151.5 | 152.3 | 152.2 | 152.3 |  | 151.1 | 152.3 | 152.0 |  | 152.0 | 149.6 | 152.3 | 148.3 | 49.6 |
| 7 | 149.9 | 148.9 |  | 148.1 | 150.7 | 149.5 |  | 152.1 | 151.3 | 152.3 | 152.1 | 152.3 |  | 150.9 | 152.3 | 151.8 |  | 151.9 | 149.5 | 152.3 | 148.1 | 48.8 |
| 8 | 149.0 | 148.1 |  | 147.4 | 149.8 | 148.6 |  | 152.3 | 150.4 | 152.3 | 151.2 | 152.3 |  | 150.0 | 152.3 | 150.9 |  | 151.0 | 148.6 | 152.3 | 147.4 | 48.4 |
| 9 | 148.1 | 147.4 |  | 147.4 | 148.9 | 147.7 |  | 152.3 | 149.5 | 151.6 | 150.2 | 151.6 |  | 149.0 | 152.3 | 150.0 |  | 150.0 | 147.6 | 152.3 | 147.4 | 48.1 |
| 10 | 147.8 | 147.4 |  | 147.4 | 148.6 | 147.4 |  | 152.2 | 149.1 | 151.2 | 149.9 | 151.2 |  | 148.7 | 152.2 | 149.6 |  | 149.7 | 147.4 | 152.2 | 147.4 | 47.7 |
| 11 | 148.3 | 147.4 |  | 147.4 | 149.1 | 147.9 |  | 152.3 | 149.7 | 151.7 | 150.5 | 151.7 |  | 149.3 | 152.3 | 150.2 |  | 150.3 | 147.8 | 152.3 | 147.4 | 47.2 |
| 12 | 149.3 | 148.3 |  | 147.5 | 150.1 | 148.9 |  | 152.4 | 150.7 | 152.3 | 151.5 | 152.3 |  | 150.2 | 152.3 | 151.2 |  | 151.2 | 148.9 | 152.4 | 147.5 | 47.5 |
| 13 | 150.0 | 149.0 |  | 148.2 | 150.8 | 149.6 |  | 152.1 | 151.5 | 152.3 | 152.2 | 152.3 |  | 151.0 | 152.3 | 152.0 |  | 152.0 | 149.6 | 152.3 | 148.2 | 47.3 |
| 14 | 150.0 | 149.0 |  | 148.2 | 150.8 | 149.6 |  | 152.1 | 151.4 | 152.3 | 152.2 | 152.3 |  | 150.9 | 152.3 | 151.9 |  | 151.9 | 149.5 | 152.3 | 148.2 | 47.9 |
| 15 | 149.1 | 148.2 |  | 147.4 | 150.0 | 148.7 |  | 152.3 | 150.5 | 152.3 | 151.3 | 152.3 |  | 150.1 | 152.3 | 151.0 |  | 151.1 | 148.7 | 152.3 | 147.4 | 48.6 |
| 16 | 148.1 | 147.4 |  | 147.4 | 149.0 | 147.8 |  | 152.3 | 149.6 | 151.6 | 150.3 | 151.6 |  | 149.1 | 152.3 | 150.1 |  | 150.1 | 147.7 | 152.3 | 147.4 | 47.3 |
| 17 | 150.1 | 149.1 |  | 148.3 | 150.9 | 149.7 |  | 152.1 | 151.3 | 152.3 | 152.1 | 152.3 |  | 150.9 | 152.3 | 151.8 |  | 151.9 | 147.9 | 152.3 | 147.9 | 47.1 |
| 18 | 149.9 | 148.9 |  | 148.1 | 150.7 | 149.5 |  | 152.3 | 150.4 | 152.3 | 151.2 | 152.3 |  | 150.0 | 152.3 | 150.9 |  | 151.0 | 148.9 | 152.3 | 148.1 | 46.8 |
| 19 | 149.0 | 148.1 |  | 147.4 | 149.8 | 148.6 |  | 152.3 | 149.5 | 151.6 | 150.2 | 151.6 |  | 148.7 | 152.2 | 149.6 |  | 149.7 | 148.9 | 152.3 | 147.4 | 46.4 |
| 20 | 148.1 | 147.4 |  | 147.4 | 148.9 | 147.7 |  | 152.2 | 149.2 | 151.2 | 149.9 | 151.2 |  | 149.3 | 152.3 | 150.3 |  | 150.3 | 149.6 | 152.3 | 147.4 | 47.1 |
| 21 | 148.3 | 147.4 |  | 147.4 | 149.1 | 147.9 |  | 152.1 | 149.8 | 151.8 | 150.6 | 151.8 |  | 149.3 | 152.3 | 150.2 |  | 150.3 | 149.4 | 152.3 | 147.4 | 46.6 |
| 最大值 | 148.7 | 148.5 |  | 149.0 | 149.1 | 148.1 |  | 148.6 | 148.9 | 148.1 | 148.3 | 150.3 |  | 151.2 | 151.2 | 152.3 |  | 148.8 | 150.4 | / | / | 49.6 |
| 最小值 | 148.4 | 148.1 |  | 148.6 | 148.6 | 147.7 |  | 148.1 | 148.6 | 147.4 | 147.8 | 150.0 |  | 150.8 | 150.6 | 151.9 |  | 148.3 | 149.3 | / | / | 46.4 |
| 温度上偏差/℃ |  | 2.4 |  |  | 温度下偏差/℃ |  |  |  | -2.6 |  | 温度波动度/℃ |  |  |  | ±1.2 |  |  | 温度均匀度/℃ |  | 4.7 |  |  |
| 温度测量结果的扩展不确定度为：U=0.7 ℃， k=2 绝对压力测量结果的扩展不确定度为：U=12.0 Pa， k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.2 上层腔体测试原始记录

| 腔位 |  |  | 上层 |  |  |  | 设置加热平台温度/℃ |  |  |  |  | 150.0 |  |  | 设置工作腔体真空度/Pa |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 实测温度值/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝对压力 /Pa |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 最大值 | 最小值 |  |
| 1 | 147.8 | 149.7 |  | 147.8 | 147.8 | 149.6 |  | 151.7 | 150.5 | 150.8 | 151.7 |  | 151.7 | 150.5 |  | 150.9 | 151.7 | 151.3 | 148.5 |  | 151.7 | 147.8 | 50.7 |
| 2 | 147.8 | 149.8 |  | 147.8 | 147.8 | 149.7 |  | 151.7 | 150.7 | 151.0 | 151.7 |  | 151.7 | 150.7 |  | 151.1 | 151.7 | 151.4 | 148.6 |  | 151.7 | 147.8 | 50.2 |
| 3 | 147.8 | 149.0 |  | 147.8 | 147.8 | 148.9 |  | 151.1 | 149.9 | 150.1 | 151.7 |  | 151.2 | 149.9 |  | 150.3 | 151.6 | 150.6 | 147.8 |  | 151.7 | 147.8 | 50.4 |
| 4 | 147.8 | 148.7 |  | 147.8 | 147.8 | 148.6 |  | 150.7 | 149.6 | 149.8 | 151.4 |  | 150.9 | 149.6 |  | 149.9 | 151.3 | 150.3 | 147.8 |  | 151.4 | 147.8 | 50.7 |
| 5 | 147.8 | 149.1 |  | 147.8 | 147.8 | 149.0 |  | 151.1 | 149.9 | 150.2 | 151.7 |  | 151.3 | 150.0 |  | 150.3 | 151.7 | 150.7 | 147.9 |  | 151.7 | 147.8 | 50.4 |
| 6 | 147.8 | 149.9 |  | 147.8 | 147.8 | 149.8 |  | 151.7 | 150.8 | 151.0 | 151.7 |  | 151.7 | 150.8 |  | 151.2 | 151.7 | 151.5 | 148.7 |  | 151.7 | 147.8 | 51.2 |
| 7 | 148.1 | 150.6 |  | 148.1 | 148.1 | 150.5 |  | 151.7 | 151.4 | 151.7 | 151.7 |  | 151.7 | 151.5 |  | 151.7 | 151.7 | 151.7 | 149.4 |  | 151.7 | 148.1 | 51.7 |
| 8 | 148.1 | 150.6 |  | 148.1 | 148.1 | 150.5 |  | 151.7 | 151.4 | 151.7 | 151.7 |  | 151.7 | 151.4 |  | 151.7 | 151.7 | 151.7 | 149.4 |  | 151.7 | 148.1 | 52.4 |
| 9 | 147.8 | 149.9 |  | 147.8 | 147.8 | 149.8 |  | 151.7 | 150.8 | 151.0 | 151.7 |  | 151.7 | 150.8 |  | 151.2 | 151.7 | 151.5 | 148.7 |  | 151.7 | 147.8 | 51.6 |
| 10 | 147.8 | 149.1 |  | 147.8 | 147.8 | 148.9 |  | 151.1 | 149.9 | 150.2 | 151.7 |  | 151.3 | 149.9 |  | 150.4 | 151.7 | 150.7 | 147.9 |  | 151.7 | 147.8 | 51.4 |
| 11 | 147.8 | 148.7 |  | 147.8 | 147.8 | 148.6 |  | 150.7 | 149.5 | 149.8 | 151.4 |  | 150.9 | 149.5 |  | 150.0 | 151.3 | 150.3 | 147.8 |  | 151.4 | 147.8 | 51.0 |
| 12 | 147.8 | 149.0 |  | 147.8 | 147.8 | 148.9 |  | 151.1 | 149.9 | 150.1 | 151.7 |  | 151.2 | 149.9 |  | 150.3 | 151.6 | 150.6 | 147.8 |  | 151.7 | 147.8 | 50.7 |
| 13 | 147.8 | 149.9 |  | 147.8 | 147.8 | 149.7 |  | 151.7 | 150.7 | 150.9 | 151.4 |  | 151.7 | 150.7 |  | 151.1 | 151.7 | 151.4 | 148.6 |  | 151.7 | 147.8 | 50.3 |
| 14 | 148.0 | 150.5 |  | 148.1 | 148.0 | 150.4 |  | 151.7 | 151.4 | 151.6 | 151.5 |  | 151.7 | 151.4 |  | 151.7 | 151.7 | 151.7 | 149.4 |  | 151.7 | 148.0 | 49.4 |
| 15 | 148.1 | 150.6 |  | 148.2 | 148.1 | 150.5 |  | 151.7 | 151.5 | 151.7 | 151.7 |  | 151.7 | 151.5 |  | 151.7 | 151.7 | 151.7 | 149.4 |  | 151.7 | 148.1 | 49.6 |
| 16 | 147.8 | 150.0 |  | 147.8 | 147.8 | 149.9 |  | 151.7 | 150.8 | 151.1 | 151.5 |  | 151.7 | 150.9 |  | 151.3 | 151.7 | 151.6 | 148.8 |  | 151.7 | 147.8 | 49.2 |
| 17 | 147.8 | 149.1 |  | 147.8 | 147.8 | 149.0 |  | 150.7 | 149.6 | 149.8 | 151.4 |  | 150.9 | 151.4 |  | 151.7 | 151.7 | 151.7 | 149.4 |  | 151.7 | 147.8 | 49.1 |
| 18 | 147.8 | 149.9 |  | 147.8 | 147.8 | 149.8 |  | 151.1 | 149.9 | 150.2 | 151.7 |  | 151.3 | 150.8 |  | 151.2 | 151.7 | 151.5 | 148.7 |  | 151.7 | 147.8 | 49.4 |
| 19 | 148.1 | 150.6 |  | 148.1 | 148.1 | 150.5 |  | 151.7 | 150.8 | 151.0 | 151.5 |  | 151.7 | 149.9 |  | 150.4 | 151.7 | 150.7 | 147.9 |  | 151.7 | 147.9 | 48.6 |
| 20 | 147.8 | 149.7 |  | 147.8 | 147.8 | 149.6 |  | 151.1 | 149.9 | 150.1 | 151.7 |  | 151.2 | 150.7 |  | 151.1 | 151.7 | 151.4 | 148.6 |  | 151.7 | 147.8 | 48.4 |
| 21 | 147.8 | 149.8 |  | 147.8 | 147.8 | 149.7 |  | 151.7 | 150.7 | 150.9 | 151.7 |  | 151.7 | 149.9 |  | 150.3 | 151.6 | 150.6 | 147.8 |  | 151.7 | 147.8 | 48.3 |
| 最大值 | 148.1 | 150.6 |  | 148.2 | 148.1 | 150.5 |  | 151.7 | 151.5 | 151.7 | 151.7 |  | 151.7 | 151.5 |  | 151.7 | 151.7 | 151.7 | 149.4 |  | / | / | 52.4 |
| 最小值 | 147.8 | 148.7 |  | 147.8 | 147.8 | 148.6 |  | 150.7 | 149.5 | 149.8 | 151.4 |  | 150.9 | 149.5 |  | 149.9 | 151.3 | 150.3 | 147.8 |  | / | / | 48.3 |
| 温度上偏差/℃ |  | 1.7 |  |  | 温度下偏差/℃ |  |  |  | -2.2 |  | 温度波动度/℃ |  |  |  |  | ±1.0 |  | 温度均匀度/℃ |  |  | 3.8 |  |  |
| 温度测量结果的扩展不确定度为：U=0.7 ℃， k=2 绝对压力测量结果的扩展不确定度为：U=12.0 Pa， k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3  YDD1525-2型层压机

6.3.1  1 #腔体测试原始记录

| 腔位 |  |  | 1# |  |  |  | 设置加热平台温度/℃ |  |  |  |  |  | 150.0 |  |  |  | 设置工作腔体真空度/Pa |  |  |  | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 实测温度值/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝对压力 /Pa |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 最大值 | 最小值 |  |
| 1 | 149.8 | 151.5 |  | 149.4 | 149.1 | 151.7 |  | 149.5 | 148.5 | 149.5 | 148.5 | 149.4 |  | 149.6 | 149.1 | 149.5 |  | 149.3 | 149.1 | 151.7 | 148.5 | 111.5 |
| 2 | 149.8 | 151.6 |  | 149.4 | 149.0 | 151.8 |  | 149.9 | 148.4 | 149.6 | 148.3 | 148.7 |  | 149.6 | 148.7 | 149.2 |  | 149.4 | 149.2 | 151.8 | 148.3 | 112.2 |
| 3 | 149.9 | 151.6 |  | 149.3 | 149.0 | 151.8 |  | 149.6 | 148.4 | 149.6 | 148.4 | 148.7 |  | 149.6 | 149.1 | 149.7 |  | 149.3 | 149.1 | 151.8 | 148.4 | 112.6 |
| 4 | 149.8 | 151.5 |  | 149.3 | 148.9 | 151.7 |  | 149.5 | 148.3 | 149.7 | 148.3 | 148.6 |  | 149.7 | 149.2 | 149.6 |  | 149.5 | 149.1 | 151.7 | 148.3 | 113.5 |
| 5 | 149.4 | 151.6 |  | 149.5 | 149.0 | 151.9 |  | 149.6 | 148.3 | 149.7 | 148.5 | 148.8 |  | 149.7 | 149.2 | 149.5 |  | 149.4 | 149.4 | 151.9 | 148.3 | 113.6 |
| 6 | 149.4 | 151.8 |  | 149.7 | 149.2 | 151.9 |  | 149.3 | 148.4 | 149.7 | 148.4 | 148.7 |  | 149.9 | 149.4 | 149.7 |  | 149.6 | 149.3 | 151.9 | 148.4 | 113.8 |
| 7 | 149.5 | 151.7 |  | 149.6 | 149.3 | 151.9 |  | 149.3 | 148.4 | 149.6 | 148.3 | 148.8 |  | 149.8 | 149.2 | 149.6 |  | 149.6 | 149.3 | 151.9 | 148.3 | 113.1 |
| 8 | 149.9 | 151.5 |  | 149.5 | 149.1 | 152.0 |  | 149.6 | 148.3 | 149.5 | 148.4 | 148.8 |  | 149.8 | 149.2 | 149.8 |  | 149.5 | 149.2 | 152.0 | 148.3 | 113.4 |
| 9 | 149.8 | 151.7 |  | 149.6 | 149.1 | 152.0 |  | 149.5 | 148.4 | 149.8 | 148.5 | 148.9 |  | 149.8 | 149.1 | 149.9 |  | 149.6 | 149.3 | 152.0 | 148.4 | 113.6 |
| 10 | 149.9 | 151.6 |  | 149.7 | 149.2 | 151.8 |  | 148.7 | 148.4 | 149.6 | 148.3 | 148.9 |  | 149.9 | 149.3 | 149.7 |  | 149.7 | 149.0 | 151.8 | 148.3 | 114.4 |
| 11 | 149.9 | 151.2 |  | 149.5 | 149.1 | 152.0 |  | 148.4 | 148.5 | 149.6 | 148.5 | 149.0 |  | 149.9 | 149.2 | 149.8 |  | 149.7 | 149.2 | 152.0 | 148.4 | 114.8 |
| 12 | 150.0 | 151.1 |  | 149.7 | 149.4 | 152.0 |  | 149.1 | 148.4 | 149.7 | 148.4 | 148.9 |  | 149.8 | 149.2 | 149.8 |  | 149.6 | 149.3 | 152.0 | 148.4 | 114.3 |
| 13 | 149.9 | 151.6 |  | 149.6 | 149.7 | 151.9 |  | 149.4 | 148.5 | 149.7 | 148.4 | 148.9 |  | 149.8 | 149.3 | 149.8 |  | 149.1 | 149.2 | 151.9 | 148.4 | 114.1 |
| 14 | 149.8 | 151.6 |  | 149.6 | 149.2 | 152.1 |  | 149.6 | 148.4 | 149.8 | 148.5 | 148.9 |  | 149.9 | 149.1 | 149.7 |  | 149.1 | 149.3 | 152.1 | 148.4 | 114.9 |
| 15 | 149.8 | 151.6 |  | 149.7 | 149.4 | 152.0 |  | 149.3 | 148.6 | 149.7 | 148.3 | 149.0 |  | 149.9 | 149.2 | 149.7 |  | 149.6 | 149.2 | 152.0 | 148.3 | 115.3 |
| 16 | 149.5 | 151.7 |  | 149.5 | 149.3 | 152.0 |  | 149.2 | 148.5 | 149.7 | 148.5 | 149.0 |  | 150.0 | 149.6 | 149.7 |  | 149.7 | 149.3 | 152.0 | 148.5 | 115.6 |
| 17 | 149.9 | 151.8 |  | 149.7 | 149.3 | 152.0 |  | 149.8 | 148.5 | 149.7 | 148.4 | 149.1 |  | 150.1 | 149.3 | 149.8 |  | 149.7 | 149.2 | 152.0 | 148.4 | 115.9 |
| 18 | 150.4 | 152.3 |  | 149.6 | 148.8 | 151.9 |  | 149.8 | 148.6 | 149.8 | 148.5 | 148.9 |  | 150.0 | 149.3 | 149.9 |  | 149.8 | 149.4 | 152.3 | 148.5 | 115.5 |
| 19 | 150.0 | 151.8 |  | 149.7 | 149.1 | 151.9 |  | 149.8 | 148.5 | 149.8 | 148.5 | 149.1 |  | 150.0 | 149.5 | 149.9 |  | 149.8 | 149.8 | 151.9 | 148.5 | 115.8 |
| 20 | 149.8 | 151.6 |  | 149.6 | 149.4 | 152.0 |  | 149.9 | 148.6 | 149.6 | 148.6 | 149.1 |  | 150.0 | 149.4 | 150.0 |  | 149.7 | 149.4 | 152.0 | 148.6 | 116.4 |
| 21 | 150.0 | 151.9 |  | 149.7 | 149.4 | 152.0 |  | 149.9 | 148.5 | 149.8 | 148.5 | 149.2 |  | 149.9 | 149.3 | 150.0 |  | 149.8 | 149.5 | 152.0 | 148.5 | 116.3 |
| 最大值 | 150.4 | 152.3 |  | 149.7 | 149.7 | 152.1 |  | 149.9 | 148.6 | 149.8 | 148.6 | 149.4 |  | 150.1 | 149.6 | 150.0 |  | 149.8 | 149.8 | / | / | 116.4 |
| 最小值 | 149.4 | 151.1 |  | 149.3 | 148.8 | 151.7 |  | 148.4 | 148.3 | 149.5 | 148.3 | 148.6 |  | 149.6 | 148.7 | 149.2 |  | 149.1 | 149.0 | / | / | 111.5 |
| 温度上偏差/℃ |  | 2.3 |  |  | 温度下偏差/℃ |  |  |  | -1.7 |  | 温度波动度/℃ |  |  |  | ±0.8 |  |  | 温度均匀度/℃ |  | 3.5 |  |  |
| 温度测量结果的扩展不确定度为：U=0.7 ℃， k=2 绝对压力测量结果的扩展不确定度为：U=12.0 Pa， k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3.2  2#腔体测试原始记录

| 腔位 |  |  | 2# |  |  |  | 设置加热平台温度/℃ |  |  |  |  | 150.0 |  |  | 设置工作腔体真空度/Pa |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 实测温度值/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝对压力 /Pa |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 最大值 | 最小值 |  |
| 1 | 148.3 | 150.8 |  | 149.4 | 150.6 | 148.8 |  | 150.0 | 149.3 | 148.6 | 149.8 |  | 148.5 | 150.1 |  | 149.3 | 148.2 | 147.8 | 148.3 |  | 150.8 | 147.8 | 107.3 |
| 2 | 148.6 | 150.8 |  | 149.5 | 150.5 | 148.7 |  | 149.9 | 149.3 | 148.7 | 149.7 |  | 148.6 | 149.5 |  | 149.4 | 148.2 | 148.0 | 147.6 |  | 150.8 | 147.6 | 107.5 |
| 3 | 148.5 | 150.9 |  | 149.6 | 150.1 | 148.7 |  | 149.9 | 149.5 | 148.8 | 149.7 |  | 148.6 | 150.1 |  | 149.4 | 148.1 | 148.0 | 148.1 |  | 150.9 | 148.0 | 108.3 |
| 4 | 148.6 | 151.0 |  | 149.7 | 150.7 | 148.8 |  | 149.9 | 149.6 | 148.5 | 149.8 |  | 148.7 | 150.4 |  | 149.5 | 148.3 | 148.0 | 148.2 |  | 151.0 | 148.0 | 108.1 |
| 5 | 148.5 | 151.0 |  | 149.7 | 150.6 | 148.8 |  | 150.0 | 149.7 | 148.7 | 150.0 |  | 148.7 | 150.0 |  | 149.5 | 148.1 | 148.2 | 148.2 |  | 151.0 | 148.1 | 108.4 |
| 6 | 148.5 | 150.9 |  | 149.6 | 150.5 | 148.9 |  | 150.1 | 149.6 | 148.3 | 149.7 |  | 148.6 | 150.3 |  | 149.4 | 148.0 | 148.1 | 148.5 |  | 150.9 | 148.0 | 107.6 |
| 7 | 148.6 | 151.0 |  | 149.7 | 150.2 | 148.9 |  | 150.1 | 149.5 | 148.9 | 149.8 |  | 148.9 | 150.0 |  | 149.7 | 148.2 | 148.4 | 148.9 |  | 151.0 | 148.2 | 108.9 |
| 8 | 148.5 | 151.1 |  | 149.6 | 150.7 | 149.0 |  | 150.1 | 149.4 | 148.8 | 149.9 |  | 148.7 | 150.1 |  | 149.5 | 148.3 | 148.0 | 148.3 |  | 151.1 | 148.0 | 108.7 |
| 9 | 148.6 | 151.1 |  | 149.7 | 150.6 | 148.8 |  | 150.0 | 149.4 | 148.5 | 149.8 |  | 148.7 | 150.2 |  | 149.5 | 148.5 | 148.4 | 148.1 |  | 151.1 | 148.1 | 109.7 |
| 10 | 148.5 | 151.2 |  | 149.7 | 150.3 | 148.9 |  | 150.1 | 149.5 | 148.2 | 149.9 |  | 148.8 | 150.1 |  | 149.6 | 148.2 | 148.3 | 148.3 |  | 151.2 | 148.2 | 110.3 |
| 11 | 148.6 | 151.1 |  | 149.6 | 150.4 | 149.0 |  | 150.2 | 149.4 | 148.8 | 149.9 |  | 148.8 | 150.2 |  | 149.6 | 148.5 | 148.1 | 148.4 |  | 151.1 | 148.1 | 111.6 |
| 12 | 148.6 | 151.2 |  | 149.6 | 150.7 | 149.0 |  | 150.1 | 149.5 | 148.9 | 150.0 |  | 148.7 | 150.5 |  | 149.5 | 148.3 | 147.8 | 148.3 |  | 151.2 | 147.8 | 111.4 |
| 13 | 148.5 | 151.3 |  | 149.1 | 150.8 | 148.9 |  | 150.1 | 149.4 | 149.3 | 149.8 |  | 148.7 | 150.7 |  | 149.5 | 148.1 | 148.0 | 148.7 |  | 151.3 | 148.0 | 112.3 |
| 14 | 148.9 | 151.4 |  | 149.2 | 150.7 | 148.9 |  | 150.0 | 149.5 | 149.0 | 149.8 |  | 148.8 | 150.2 |  | 149.6 | 148.3 | 148.1 | 148.4 |  | 151.4 | 148.1 | 112.7 |
| 15 | 149.2 | 151.5 |  | 149.5 | 150.8 | 149.0 |  | 150.2 | 149.6 | 149.2 | 149.9 |  | 148.9 | 150.2 |  | 149.7 | 148.2 | 148.0 | 148.5 |  | 151.5 | 148.0 | 112.3 |
| 16 | 148.6 | 151.5 |  | 149.7 | 150.6 | 148.9 |  | 150.1 | 149.6 | 149.0 | 149.9 |  | 148.9 | 150.3 |  | 149.7 | 148.3 | 148.2 | 148.5 |  | 151.5 | 148.2 | 112.9 |
| 17 | 148.5 | 151.4 |  | 149.8 | 150.6 | 148.8 |  | 150.2 | 149.7 | 148.9 | 149.9 |  | 149.0 | 150.1 |  | 149.8 | 148.4 | 148.3 | 148.6 |  | 151.4 | 148.3 | 113.4 |
| 18 | 147.8 | 151.4 |  | 149.7 | 150.7 | 149.0 |  | 150.1 | 149.7 | 148.9 | 149.9 |  | 148.8 | 150.5 |  | 149.6 | 148.3 | 148.1 | 148.2 |  | 151.4 | 147.8 | 112.8 |
| 19 | 147.9 | 151.3 |  | 149.7 | 150.8 | 149.0 |  | 150.3 | 149.8 | 148.7 | 149.8 |  | 148.8 | 150.4 |  | 149.6 | 148.4 | 148.2 | 148.3 |  | 151.3 | 147.9 | 113.2 |
| 20 | 148.2 | 151.5 |  | 149.6 | 150.8 | 148.9 |  | 150.1 | 149.7 | 148.8 | 149.8 |  | 148.7 | 150.2 |  | 149.5 | 148.2 | 148.2 | 148.1 |  | 151.5 | 148.1 | 112.9 |
| 21 | 148.2 | 151.2 |  | 149.8 | 150.9 | 148.8 |  | 150.0 | 149.7 | 149.0 | 149.8 |  | 148.7 | 150.3 |  | 149.5 | 148.1 | 148.1 | 148.4 |  | 151.2 | 148.1 | 112.9 |
| 最大值 | 149.2 | 151.5 |  | 149.8 | 150.9 | 149.0 |  | 150.3 | 149.8 | 149.3 | 150.0 |  | 149.0 | 150.7 |  | 149.8 | 148.5 | 148.4 | 148.9 |  | / | / | 113.4 |
| 最小值 | 147.8 | 150.8 |  | 149.1 | 150.1 | 148.7 |  | 149.9 | 149.3 | 148.2 | 149.7 |  | 148.5 | 149.5 |  | 149.3 | 148.0 | 147.8 | 147.6 |  | / | / | 107.3 |
| 温度上偏差/℃ |  | 1.5 |  |  | 温度下偏差/℃ |  |  |  | -2.4 |  | 温度波动度/℃ |  |  |  |  | ±0.7 |  | 温度均匀度/℃ |  |  | 3.2 |  |  |
| 温度测量结果的扩展不确定度为：U=0.7 ℃， k=2 绝对压力测量结果的扩展不确定度为：U=12.0 Pa， k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4  BSL08150C型层压机

6.4.1  120℃测试原始记录

| 腔位 |  |  | / |  |  |  | 设置加热平台温度/℃ |  |  |  |  | 120.0 |  |  | 设置工作腔体真空度/Pa |  |  |  |  | / |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 实测温度值/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝对压力 /Pa |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 最大值 | 最小值 |  |
| 1 | 119.2 | 120.0 |  | 120.1 | 119.7 | 119.7 |  | 120.3 | 121.2 | 121.2 | 120.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.2 |  |
| 2 | 119.6 | 120.4 |  | 120.5 | 120.1 | 120.1 |  | 120.7 | 121.2 | 121.2 | 121.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.6 |  |
| 3 | 119.8 | 120.5 |  | 120.7 | 120.3 | 120.3 |  | 120.9 | 121.2 | 121.2 | 121.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.8 |  |
| 4 | 119.6 | 120.3 |  | 120.4 | 120.0 | 120.0 |  | 120.7 | 121.2 | 121.2 | 120.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.6 |  |
| 5 | 119.1 | 119.8 |  | 119.9 | 119.5 | 119.5 |  | 120.2 | 121.2 | 121.2 | 120.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.1 |  |
| 6 | 119.1 | 119.4 |  | 119.5 | 119.1 | 119.1 |  | 119.8 | 120.9 | 121.2 | 120.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.1 |  |
| 7 | 119.1 | 119.4 |  | 119.5 | 119.1 | 119.1 |  | 119.8 | 120.9 | 121.2 | 120.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.1 |  |
| 8 | 119.1 | 119.8 |  | 119.9 | 119.5 | 119.5 |  | 120.2 | 121.2 | 121.2 | 120.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.1 |  |
| 9 | 119.6 | 120.4 |  | 120.5 | 120.1 | 120.1 |  | 120.7 | 121.2 | 121.2 | 121.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.6 |  |
| 10 | 119.9 | 120.6 |  | 120.7 | 120.3 | 120.3 |  | 120.9 | 121.2 | 121.2 | 121.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.9 |  |
| 11 | 119.6 | 120.3 |  | 120.5 | 120.1 | 120.1 |  | 120.7 | 121.2 | 121.2 | 121.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.6 |  |
| 12 | 119.1 | 119.8 |  | 119.9 | 119.6 | 119.6 |  | 120.2 | 121.2 | 121.2 | 120.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.1 |  |
| 13 | 119.1 | 119.4 |  | 119.5 | 119.2 | 119.2 |  | 119.8 | 120.8 | 121.2 | 120.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.1 |  |
| 14 | 119.1 | 119.4 |  | 119.5 | 119.1 | 119.1 |  | 119.8 | 120.8 | 121.2 | 120.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.1 |  |
| 15 | 119.1 | 119.8 |  | 119.9 | 119.5 | 119.5 |  | 120.1 | 121.2 | 121.2 | 120.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.1 |  |
| 16 | 119.6 | 120.3 |  | 120.4 | 120.0 | 120.0 |  | 120.7 | 121.2 | 121.2 | 120.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.6 |  |
| 17 | 119.1 | 119.4 |  | 119.5 | 119.1 | 119.1 |  | 120.9 | 121.2 | 121.2 | 121.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.1 |  |
| 18 | 119.1 | 119.8 |  | 119.9 | 119.5 | 119.5 |  | 120.7 | 121.2 | 121.2 | 120.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.1 |  |
| 19 | 119.6 | 120.4 |  | 120.5 | 120.1 | 120.1 |  | 120.2 | 121.2 | 121.2 | 120.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.6 |  |
| 20 | 119.6 | 120.3 |  | 120.5 | 120.1 | 120.1 |  | 120.2 | 121.2 | 121.2 | 120.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.6 |  |
| 21 | 119.1 | 119.8 |  | 119.9 | 119.6 | 119.6 |  | 119.8 | 120.8 | 121.2 | 120.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.2 | 119.1 |  |
| 最大值 | 119.9 | 120.6 |  | 120.7 | 120.3 | 120.3 |  | 120.9 | 121.2 | 121.2 | 121.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 最小值 | 119.1 | 119.4 |  | 119.5 | 119.1 | 119.1 |  | 119.8 | 120.8 | 121.2 | 120.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 温度上偏差/℃ |  | 1.2 |  |  | 温度下偏差/℃ |  |  |  | -0.9 |  | 温度波动度/℃ |  |  |  |  | ±0.6 |  | 温度均匀度/℃ |  |  | 1.9 |  |  |
| 温度测量结果的扩展不确定度为：U=0.7 ℃， k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4.2  160℃测试原始记录

| 腔位 |  |  | / |  |  |  | 设置加热平台温度/℃ |  |  |  |  | 160.0 |  |  | 设置工作腔体真空度/Pa |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 实测温度值/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝对压力 /Pa |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 最大值 | 最小值 |  |
| 1 | 159.3 | 158.6 |  | 158.6 | 159.7 | 158.6 |  | 159.9 | 161.1 | 160.1 | 161.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.1 | 158.6 | 218.6 |
| 2 | 159.6 | 158.6 |  | 158.8 | 160.0 | 158.6 |  | 160.2 | 161.1 | 160.4 | 161.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.1 | 158.6 | 218.1 |
| 3 | 159.0 | 158.6 |  | 158.6 | 159.3 | 158.6 |  | 159.6 | 161.1 | 159.8 | 160.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.1 | 158.6 | 216.9 |
| 4 | 158.6 | 158.6 |  | 158.6 | 158.9 | 158.6 |  | 159.1 | 160.8 | 159.3 | 160.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.8 | 158.6 | 217.3 |
| 5 | 158.6 | 158.6 |  | 158.6 | 159.0 | 158.6 |  | 159.2 | 160.9 | 159.4 | 160.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.9 | 158.6 | 216.8 |
| 6 | 159.2 | 158.6 |  | 158.6 | 159.6 | 158.6 |  | 159.8 | 161.1 | 160.0 | 161.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.1 | 158.6 | 216.6 |
| 7 | 159.8 | 158.8 |  | 159.0 | 160.3 | 158.6 |  | 160.4 | 161.1 | 160.6 | 161.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.1 | 158.6 | 216.3 |
| 8 | 160.0 | 159.0 |  | 159.2 | 160.4 | 158.8 |  | 160.6 | 161.1 | 160.9 | 161.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.1 | 158.8 | 216.1 |
| 9 | 159.7 | 158.6 |  | 158.9 | 160.1 | 158.6 |  | 160.3 | 161.1 | 160.5 | 161.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.1 | 158.6 | 216.4 |
| 10 | 159.0 | 158.6 |  | 158.6 | 159.4 | 158.6 |  | 159.6 | 161.1 | 159.8 | 161.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.1 | 158.6 | 216.2 |
| 11 | 158.6 | 158.6 |  | 158.6 | 158.9 | 158.6 |  | 159.1 | 160.8 | 159.3 | 160.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.8 | 158.6 | 215.4 |
| 12 | 158.6 | 158.6 |  | 158.6 | 159.0 | 158.6 |  | 159.1 | 160.9 | 159.4 | 160.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.9 | 158.6 | 215.3 |
| 13 | 159.1 | 158.6 |  | 158.6 | 159.5 | 158.6 |  | 159.7 | 161.1 | 160.0 | 161.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.1 | 158.6 | 216.1 |
| 14 | 159.8 | 158.7 |  | 159.0 | 160.2 | 158.6 |  | 160.4 | 161.1 | 160.6 | 161.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.1 | 158.6 | 216.8 |
| 15 | 160.1 | 159.0 |  | 159.2 | 160.5 | 158.9 |  | 160.6 | 161.1 | 160.9 | 161.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.1 | 158.9 | 215.5 |
| 16 | 159.8 | 158.7 |  | 158.9 | 160.1 | 158.6 |  | 160.3 | 161.1 | 160.6 | 161.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.1 | 158.6 | 215.1 |
| 17 | 158.6 | 158.6 |  | 158.6 | 159.0 | 158.6 |  | 160.3 | 161.1 | 160.5 | 161.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.1 | 158.6 | 214.3 |
| 18 | 159.2 | 158.6 |  | 158.6 | 159.6 | 158.6 |  | 159.6 | 161.1 | 159.8 | 161.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.1 | 158.6 | 215.5 |
| 19 | 159.8 | 158.8 |  | 159.0 | 160.3 | 158.6 |  | 160.2 | 161.1 | 160.4 | 161.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.1 | 158.6 | 215.6 |
| 20 | 158.6 | 158.6 |  | 158.6 | 159.0 | 158.6 |  | 159.6 | 161.1 | 159.8 | 160.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.1 | 158.6 | 214.5 |
| 21 | 159.2 | 158.6 |  | 158.6 | 159.6 | 158.6 |  | 159.1 | 160.9 | 159.4 | 160.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.9 | 158.6 | 215.5 |
| 最大值 | 160.1 | 159.0 |  | 159.2 | 160.5 | 158.9 |  | 160.6 | 161.1 | 160.9 | 161.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 218.6 |
| 最小值 | 158.6 | 158.6 |  | 158.6 | 158.9 | 158.6 |  | 159.1 | 160.8 | 159.3 | 160.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 214.3 |
| 温度上偏差/℃ |  | 1.1 |  |  | 温度下偏差/℃ |  |  |  | -1.4 |  | 温度波动度/℃ |  |  |  |  | ±0.8 |  | 温度均匀度/℃ |  |  | 2.4 |  |  |
| 温度测量结果的扩展不确定度为：U=0.7 ℃， k=2 绝对压力测量结果的扩展不确定度为：U=12.0 Pa， k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.5  BGKJ-D700X700BC型层压机

6.5.1  100℃测试原始记录

| 腔位 |  |  | / |  |  |  | 设置加热平台温度/℃ |  |  |  |  | 100.0 |  |  | 设置工作腔体真空度/Pa |  |  |  |  | / |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 实测温度值/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝对压力 /Pa |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 最大值 | 最小值 |  |
| 1 | 99.5 | 99.5 |  | 99.6 | 99.7 | 100.4 |  | 100.6 | 100.2 | 100.4 | 100.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.6 | 99.5 |  |
| 2 | 99.5 | 99.5 |  | 99.5 | 99.5 | 99.9 |  | 100.2 | 99.7 | 99.9 | 99.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.2 | 99.5 |  |
| 3 | 99.5 | 99.5 |  | 99.5 | 99.5 | 100.0 |  | 100.4 | 99.8 | 100.1 | 99.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.4 | 99.5 |  |
| 4 | 99.5 | 99.5 |  | 99.6 | 99.8 | 100.5 |  | 100.6 | 100.3 | 100.5 | 100.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.6 | 99.5 |  |
| 5 | 99.6 | 99.9 |  | 100.0 | 100.2 | 100.6 |  | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.6 | 99.6 |  |
| 6 | 99.7 | 99.9 |  | 100.1 | 100.2 | 100.6 |  | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.6 | 99.7 |  |
| 7 | 99.5 | 99.6 |  | 99.7 | 99.9 | 100.6 |  | 100.6 | 100.4 | 100.6 | 100.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.6 | 99.5 |  |
| 8 | 99.5 | 99.5 |  | 99.5 | 99.5 | 100.2 |  | 100.5 | 100.0 | 100.2 | 99.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.5 | 99.5 |  |
| 9 | 99.5 | 99.5 |  | 99.5 | 99.5 | 99.9 |  | 100.2 | 99.7 | 99.9 | 99.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.2 | 99.5 |  |
| 10 | 99.5 | 99.5 |  | 99.5 | 99.5 | 100.0 |  | 100.4 | 99.8 | 100.0 | 99.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.4 | 99.5 |  |
| 11 | 99.5 | 99.5 |  | 99.6 | 99.7 | 100.4 |  | 100.6 | 100.2 | 100.4 | 100.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.6 | 99.5 |  |
| 12 | 99.6 | 99.8 |  | 100.0 | 100.1 | 100.6 |  | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.6 | 99.6 |  |
| 13 | 99.7 | 99.9 |  | 100.1 | 100.2 | 100.6 |  | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.6 | 99.7 |  |
| 14 | 99.5 | 99.7 |  | 99.8 | 99.9 | 100.6 |  | 100.6 | 100.4 | 100.6 | 100.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.6 | 99.5 |  |
| 15 | 99.5 | 99.5 |  | 99.5 | 99.5 | 100.2 |  | 100.5 | 100.0 | 100.2 | 99.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.5 | 99.5 |  |
| 16 | 99.5 | 99.5 |  | 99.5 | 99.5 | 99.9 |  | 100.3 | 99.7 | 99.9 | 99.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.3 | 99.5 |  |
| 17 | 99.5 | 99.5 |  | 99.6 | 99.5 | 99.9 |  | 100.2 | 100.4 | 100.6 | 100.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.6 | 99.5 |  |
| 18 | 99.6 | 99.8 |  | 100.0 | 99.5 | 100.0 |  | 100.4 | 100.0 | 100.2 | 99.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.4 | 99.5 |  |
| 19 | 99.7 | 99.9 |  | 100.1 | 99.7 | 100.4 |  | 100.6 | 100.2 | 100.4 | 100.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.6 | 99.7 |  |
| 20 | 99.5 | 99.5 |  | 99.6 | 99.5 | 100.0 |  | 100.4 | 100.6 | 100.6 | 100.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.6 | 99.5 |  |
| 21 | 99.6 | 99.9 |  | 100.0 | 99.8 | 100.5 |  | 100.6 | 100.3 | 100.5 | 100.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.6 | 99.6 |  |
| 最大值 | 99.7 | 99.9 |  | 100.1 | 100.2 | 100.6 |  | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 最小值 | 99.5 | 99.5 |  | 99.5 | 99.5 | 99.9 |  | 100.2 | 99.7 | 99.9 | 99.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 温度上偏差/℃ |  | 0.6 |  |  | 温度下偏差/℃ |  |  |  | -0.5 |  | 温度波动度/℃ |  |  |  |  | ±0.5 |  | 温度均匀度/℃ |  |  | 1.0 |  |  |
| 温度测量结果的扩展不确定度为：U=0.7 ℃， k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.5.2  140℃测试原始记录

| 腔位 |  |  | / |  |  |  | 设置加热平台温度/℃ |  |  |  |  | 140.0 |  |  | 设置工作腔体真空度/Pa |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 实测温度值/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝对压力 /Pa |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 最大值 | 最小值 |  |
| 1 | 139.4 | 139.4 |  | 139.7 | 139.4 | 140.8 |  | 140.8 | 140.7 | 140.7 | 140.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 | 139.4 | 34.5 |
| 2 | 139.4 | 139.4 |  | 139.6 | 139.4 | 140.8 |  | 140.8 | 140.6 | 140.6 | 139.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 | 139.4 | 35.3 |
| 3 | 139.4 | 139.4 |  | 139.4 | 139.4 | 140.5 |  | 140.4 | 140.2 | 140.2 | 139.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.5 | 139.4 | 35.1 |
| 4 | 139.4 | 139.4 |  | 139.4 | 139.4 | 140.4 |  | 140.4 | 140.1 | 140.2 | 139.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.4 | 139.4 | 34.7 |
| 5 | 139.4 | 139.4 |  | 139.5 | 139.4 | 140.8 |  | 140.7 | 140.5 | 140.6 | 139.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 | 139.4 | 35.8 |
| 6 | 139.4 | 139.4 |  | 140.0 | 139.4 | 140.8 |  | 140.8 | 140.8 | 140.8 | 140.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 | 139.4 | 35.6 |
| 7 | 139.4 | 139.6 |  | 140.3 | 139.6 | 140.8 |  | 140.8 | 140.8 | 140.8 | 140.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 | 139.4 | 36.7 |
| 8 | 139.4 | 139.4 |  | 140.2 | 139.4 | 140.8 |  | 140.8 | 140.8 | 140.8 | 140.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 | 139.4 | 36.3 |
| 9 | 139.5 | 139.4 |  | 139.7 | 139.4 | 140.8 |  | 140.8 | 140.7 | 140.7 | 140.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 | 139.4 | 36.4 |
| 10 | 139.4 | 139.4 |  | 139.4 | 139.4 | 140.5 |  | 140.4 | 140.2 | 140.2 | 139.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.5 | 139.4 | 36.6 |
| 11 | 139.4 | 139.4 |  | 139.4 | 139.4 | 140.4 |  | 140.3 | 140.1 | 140.2 | 139.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.4 | 139.4 | 34.8 |
| 12 | 139.5 | 139.4 |  | 139.5 | 139.4 | 140.8 |  | 140.7 | 140.5 | 140.5 | 139.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 | 139.4 | 34.9 |
| 13 | 139.4 | 139.4 |  | 140.0 | 139.4 | 140.8 |  | 140.8 | 140.8 | 140.8 | 140.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 | 139.4 | 35.6 |
| 14 | 139.4 | 139.6 |  | 140.3 | 139.6 | 140.8 |  | 140.8 | 140.8 | 140.8 | 140.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 | 139.4 | 36.5 |
| 15 | 139.4 | 139.5 |  | 140.2 | 139.4 | 140.8 |  | 140.8 | 140.8 | 140.8 | 140.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 | 139.4 | 36.4 |
| 16 | 139.4 | 139.4 |  | 139.7 | 139.4 | 140.8 |  | 140.8 | 140.7 | 140.7 | 140.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 | 139.4 | 36.4 |
| 17 | 139.4 | 139.4 |  | 140.2 | 139.4 | 140.5 |  | 140.4 | 140.8 | 140.8 | 140.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 | 139.4 | 36.8 |
| 18 | 139.5 | 139.4 |  | 139.7 | 139.4 | 140.4 |  | 140.3 | 140.7 | 140.7 | 140.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.7 | 139.4 | 36.2 |
| 19 | 139.4 | 139.6 |  | 140.3 | 139.4 | 140.8 |  | 140.7 | 140.1 | 140.2 | 139.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 | 139.4 | 36.5 |
| 20 | 139.4 | 139.5 |  | 140.2 | 139.4 | 140.8 |  | 140.8 | 140.5 | 140.5 | 139.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 | 139.4 | 36.8 |
| 21 | 139.4 | 139.4 |  | 139.7 | 139.6 | 140.8 |  | 140.8 | 140.5 | 140.6 | 139.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 | 139.4 | 36.2 |
| 最大值 | 139.5 | 139.6 |  | 140.3 | 139.6 | 140.8 |  | 140.8 | 140.8 | 140.8 | 140.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 36.8 |
| 最小值 | 139.4 | 139.4 |  | 139.4 | 139.4 | 140.4 |  | 140.3 | 140.1 | 140.2 | 139.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 34.5 |
| 温度上偏差/℃ |  | 0.8 |  |  | 温度下偏差/℃ |  |  |  | -0.6 |  | 温度波动度/℃ |  |  |  |  | ±0.6 |  | 温度均匀度/℃ |  |  | 1.3 |  |  |
| 温度测量结果的扩展不确定度为：U=0.7 ℃， k=2 绝对压力测量结果的扩展不确定度为：U=12.0 Pa， k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.5.3  180℃测试原始记录

| 腔位 |  |  | / |  |  |  | 设置加热平台温度/℃ |  |  |  |  | 180.0 |  |  | 设置工作腔体真空度/Pa |  |  |  |  | / |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 实测温度值/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝对压力 /Pa |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 最大值 | 最小值 |  |
| 1 | 179.1 | 179.1 |  | 179.6 | 179.1 | 180.3 |  | 180.9 | 180.0 | 180.9 | 180.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.1 |  |
| 2 | 179.4 | 179.3 |  | 179.9 | 179.1 | 180.6 |  | 180.9 | 180.4 | 180.9 | 180.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.1 |  |
| 3 | 179.8 | 179.7 |  | 180.4 | 179.2 | 180.9 |  | 180.9 | 180.8 | 180.9 | 180.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.2 |  |
| 4 | 179.7 | 179.6 |  | 180.3 | 179.2 | 180.9 |  | 180.9 | 180.7 | 180.9 | 180.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.2 |  |
| 5 | 179.1 | 179.1 |  | 179.7 | 179.1 | 180.4 |  | 180.9 | 180.1 | 180.9 | 180.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.1 |  |
| 6 | 179.1 | 179.1 |  | 179.1 | 179.1 | 179.7 |  | 180.7 | 179.5 | 180.9 | 179.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.1 |  |
| 7 | 179.1 | 179.1 |  | 179.1 | 179.1 | 179.5 |  | 180.5 | 179.2 | 180.7 | 179.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.7 | 179.1 |  |
| 8 | 179.1 | 179.1 |  | 179.2 | 179.1 | 179.9 |  | 180.9 | 179.6 | 180.9 | 179.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.1 |  |
| 9 | 179.3 | 179.2 |  | 179.9 | 179.1 | 180.5 |  | 180.9 | 180.3 | 180.9 | 180.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.1 |  |
| 10 | 179.8 | 179.7 |  | 180.4 | 179.2 | 180.9 |  | 180.9 | 180.8 | 180.9 | 180.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.2 |  |
| 11 | 179.8 | 179.7 |  | 180.3 | 179.2 | 180.9 |  | 180.9 | 180.7 | 180.9 | 180.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.2 |  |
| 12 | 179.2 | 179.1 |  | 179.8 | 179.1 | 180.5 |  | 180.9 | 180.2 | 180.9 | 180.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.1 |  |
| 13 | 179.1 | 179.1 |  | 179.1 | 179.1 | 179.8 |  | 180.8 | 179.5 | 180.9 | 179.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.1 |  |
| 14 | 179.1 | 179.1 |  | 179.1 | 179.1 | 179.5 |  | 180.5 | 179.2 | 180.7 | 179.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.7 | 179.1 |  |
| 15 | 179.1 | 179.1 |  | 179.1 | 179.1 | 179.8 |  | 180.8 | 179.6 | 180.9 | 179.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.1 |  |
| 16 | 179.2 | 179.1 |  | 179.8 | 179.1 | 180.5 |  | 180.9 | 180.2 | 180.9 | 180.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.1 |  |
| 17 | 179.3 | 179.2 |  | 179.9 | 179.1 | 180.5 |  | 180.9 | 180.3 | 180.9 | 179.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.1 |  |
| 18 | 179.8 | 179.7 |  | 180.4 | 179.2 | 180.9 |  | 180.9 | 180.8 | 180.7 | 179.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.2 |  |
| 19 | 179.8 | 179.7 |  | 180.4 | 179.2 | 180.9 |  | 180.9 | 180.7 | 180.9 | 179.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.2 |  |
| 20 | 179.7 | 179.6 |  | 180.3 | 179.2 | 180.6 |  | 180.9 | 180.4 | 180.9 | 180.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.2 |  |
| 21 | 179.1 | 179.1 |  | 179.7 | 179.1 | 180.9 |  | 180.9 | 180.8 | 180.9 | 180.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 | 179.1 |  |
| 最大值 | 179.8 | 179.7 |  | 180.4 | 179.2 | 180.9 |  | 180.9 | 180.8 | 180.9 | 180.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 最小值 | 179.1 | 179.1 |  | 179.1 | 179.1 | 179.5 |  | 180.5 | 179.2 | 180.7 | 179.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 温度上偏差/℃ |  | 0.9 |  |  | 温度下偏差/℃ |  |  |  | -0.9 |  | 温度波动度/℃ |  |  |  |  | ±0.8 |  | 温度均匀度/℃ |  |  | 1.7 |  |  |
| 温度测量结果的扩展不确定度为：U=0.7 ℃， k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、实验数据汇总

| 型号 | 腔位 | 温度测试/℃ |  |  |  |  | 真空度测试/Pa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设置加热平台温度 | 测试结果 |  |  |  | 设置工作腔体真空度 | 测试结果 |  |
|  |  |  | 温度上偏差 | 温度下偏差 | 温度波动度 | 温度均匀度 |  | 绝对压力最大值 | 绝对压力最小值 |
| EL2692D1C02 | 下层 | 152.0 | 0.9 | -3.5 | ±1.5 | 3.2 | 100 | 108.4 | 103.2 |
|  | 上层 | 152.0 | 1.9 | -3.8 | ±1.8 | 5.4 | 100 | 95.9 | 92.34 |
| YDSCDQ-2792DGM | 下层 | 150.0 | 2.4 | -2.6 | ±1.2 | 4.7 | 40 | 49.6 | 46.4 |
|  | 上层 | 150.0 | 1.7 | -2.2 | ±1.0 | 3.8 | 40 | 52.4 | 48.3 |
| YDD1525-2 | 1# | 150.0 | 2.3 | -1.7 | ±0.8 | 3.5 | 100 | 116.4 | 111.5 |
|  | 2# | 150.0 | 1.5 | -2.4 | ±0.7 | 3.2 | 100 | 107.3 | 113.4 |
| BSL08150C | / | 120.0 | 1.2 | -0.9 | ±0.6 | 1.9 | / | / | / |
|  | / | 160.0 | 1.1 | -1.4 | ±0.8 | 2.4 | 200 | 218.6 | 214.3 |
| BGKJ-D700X700BC | / | 100.0 | 0.6 | -0.5 | ±0.5 | 1.0 | / | / | / |
|  | / | 140.0 | 0.8 | -0.6 | ±0.6 | 1.3 | 0 | 36.8 | 34.5 |
|  | / | 180.0 | 0.9 | -0.9 | ±0.8 | 1.7 | / | / | / |
| 温度测量结果的扩展不确定度为：U=0.7 ℃， k=2 绝对压力测量结果的扩展不确定度为：U=12.0 Pa， k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、实验结果

经上述实验证明，《光伏组件层压机关键参数测试技术规范》中对全自动和半自动光伏组件层压机加热平台温度偏差、温度波动度、温度均匀度和工作腔体绝对压力的测试方法是可行的。

《光伏组件层压机关键参数测试技术规范》编制组

2026年08月