国家计量技术规范实验报告

规范名称: 光伏组件旁路二极管测试系统校准规范

归口单位: 全国光伏专用计量器具计量技术委员会

主要起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、

杭州市质量计量科学研究院

参加起草单位：中国计量科学研究院、

无锡市检验检测认证研究院

福建省计量科学研究院

规范制定或修订:  制订

组织审定单位: 全国光伏专用计量器具计量技术委员会

- 实验目的

光伏组件旁路二极管测试系统校准

- 实验地点及时间

实验地点：****；时间：****年**月**日

- 环境条件

温度：（24.8±0.2）℃；湿度：（51±3）%RH。

- 检定/校准设备

| 检定/校准使用的计量标准装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 测量范围 | 不确定度 | 计量标准证书编号 | 有效期至 |
| 直流电源 | SG41000288 | 电流稳度:0.05% | **** | **** |
| 直流电源 | US12K1048A | 电压稳度:0.02% | **** | **** |
| 数字多用表 | MY57229805 | DCI最佳±7×10-4 DCV最±2.9×10-4 | **** | **** |
| 数字温度计 | 5121007 | ±0.05℃ | **** | **** |
| 电流传感器 | 20200011300372 | Urel=8×10 -4～1.0×10 -3 | **** | **** |
| 数字示波器 | C212768080 | 时间：±50ppm | **** | **** |

- 校准人：***

被校样品信息：

器具名称：光伏组件旁路二极管测试系统

型号/规格：******

出厂编号：******

生产厂商：******

- 校准方法及结果：

1 直流电压校准

| 被校设定值(V) | 被校显示值(V) | 实测值(V) | 测量不确定度Urel(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4.991 | 4.9918 | 0.2% |
| 10 | 9.991 | 9.9918 | 0.2% |
| 20 | 19.992 | 19.9914 | 0.2% |
| 40 | 39.990 | 39.9892 | 0.2% |
| 60 | 59.986 | 59.984 | 0.2% |
| 80 | 79.985 | 79.981 | 0.2% |
| 150 | 149.936 | 149.930 | 0.2% |

2 直流电流校准

| 被校设定值(A) | 被校显示值(A) | 实测值(A) | 测量不确定度Urel(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4.996 | 4.9995 | 0.6% |
| 10 | 9.996 | 10.0011 | 0.6% |
| 20 | 19.995 | 20.002 | 0.6% |
| 40 | 39.992 | 39.999 | 0.6% |
| 60 | 59.989 | 59.994 | 0.6% |
| 80 | 79.980 | 79.983 | 0.6% |

3 恒定电压校准

| 量程 | 被校显示值(V) | 实测值(V) | 测量不确定Urel(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 18V | 2.99552 | 2.9953 | 0.5% |
|  | 10.02427 | 10.0239 | 0.5% |
|  | 15.0168 | 15.0161 | 0.5% |
| 150V | 20.023 | 20.020 | 0.5% |
|  | 49.985 | 49.949 | 0.5% |
|  | 79.946 | 79.941 | 0.5% |
|  | 99.924 | 99.919 | 0.5% |
|  | 119.932 | 119.926 | 0.5% |
|  | 149.910 | 149.903 | 0.5% |

4 恒定电流校准

| 量程 | 被校仪器显示值(A) | 实测值(A) | 测量不确定Urel(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3A | 0.99842 | 0.99991 | 0.6% |
|  | 1.99861 | 1.99988 | 0.6% |
|  | 2.99921 | 2.99989 | 0.6% |
| 80A | 9.9991 | 9.9987 | 0.6% |
|  | 20.0000 | 19.9988 | 0.6% |
|  | 29.9987 | 29.9993 | 0.6% |
|  | 79.9902 | 79.9935 | 0.6% |

5 脉冲电源电压表示值校准

| 被校显示值(V) | 实测值(V) | 测量不确定度Urel(k=2) |
| --- | --- | --- |
| 1.000 | 0.998 | 1.2% |
| 100.000 | 99.496 | 1.2% |
| 150.000 | 149.991 | 1.2% |

6 脉冲电流校准

| 被校显示值（A） | 实测值(A) | 测量不确定度Urel(k=2) |
| --- | --- | --- |
| 5.00 | 5.004 | 1.2% |
| 10.00 | 10.012 | 1.2% |
| 20.00 | 20.026 | 1.2% |
| 30.00 | 30.038 | 1.2% |

7 脉冲宽度校准

| 实测值(ms) | 允许范围(<1ms) | 测量不确定度U(k=2) （ms） |
| --- | --- | --- |
| 0.90 | 1 | 0.02 |

8 突变时间校准

| 实测值(ms) | 允许范围(<10ms) | 测量不确定度U(k=2) （ms） |
| --- | --- | --- |
| 8.9 | 10 | 0.02 |

9 采集电压校准

| 通道 | 被校显示值(V) | 标准值(V) | 示值误差(V) | 测量不确定度Urel(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | 0.097 | 0.098 | -0.001 | 0.2% |
|  | 0.196 | 0.197 | -0.001 | 0.2% |
|  | 0.494 | 0.495 | -0.001 | 0.2% |
|  | 0.965 | 0.966 | -0.001 | 0.2% |
|  | 2.961 | 2.962 | -0.001 | 0.2% |
|  | 4.968 | 4.969 | -0.001 | 0.2% |
| CH2 | 0.096 | 0.098 | -0.002 | 0.2% |
|  | 0.196 | 0.196 | 0.000 | 0.2% |
|  | 0.494 | 0.495 | -0.001 | 0.2% |
|  | 0.965 | 0.966 | -0.001 | 0.2% |
|  | 2.961 | 2.961 | 0.000 | 0.2% |
|  | 4.968 | 4.969 | -0.001 | 0.2% |

10 采集电流校准

| 通道 | 被校显示值（A） | 标准值（A） | 测量不确定Urel(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | 0.1000 | 0.1013 | 0.6% |
|  | 2.5000 | 2.5006 | 0.6% |
|  | 5.0000 | 4.9995 | 0.6% |
| CH2 | 0.1000 | 0.1015 | 0.6% |
|  | 2.5000 | 2.4995 | 0.6% |
|  | 5.0000 | 4.9990 | 0.6% |

11 温度校准

| 通道 | 校准点(℃) | 被校仪器显示值(℃) | 标准值(℃) | 测量不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | 30 | 30.4 | 30.2 | 0.1 |
|  | 50 | 50.5 | 50.2 | 0.1 |
|  | 70 | 70.8 | 70.4 | 0.1 |
|  | 90 | 91.0 | 90.6 | 0.1 |
|  | 150 | 150.6 | 150.2 | 0.1 |
|  | 200 | 201.4 | 200.8 | 0.1 |
|  | 250 | 251.3 | 250.9 | 0.1 |
| CH2 | 30 | 30.3 | 30.2 | 0.1 |
|  | 50 | 50.4 | 50.2 | 0.1 |
|  | 70 | 70.7 | 70.5 | 0.1 |
|  | 90 | 90.9 | 90.5 | 0.1 |
|  | 150 | 150.8 | 150.3 | 0.1 |
|  | 200 | 201.2 | 200.7 | 0.1 |
|  | 250 | 251.3 | 250.8 | 0.1 |