中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××－××××

光伏组件旁路二极管测试系统

校准规范

Calibration Specification of PV Modules Bypass Diode Test System

（征求意见稿）

xxxx－xx－xx 发布              xxxx－xx－xx 实施

国家市场监督管理总局 发 布

JJF ××××—××××

JJF xxxx–xxxx

光伏组件旁路二极管

测试系统校准规范：

Calibration Specification of PV

Modules Bypass Diode Test System

归口单位：全国光伏专用计量器具计量技术委员会

主要起草单位：天津市计量监督检测科学研究院

杭州市质量计量科学研究院

参加起草单位：中国计量科学研究院

无锡市检验检测认证研究院

福建省计量科学研究院

本规程委托全国光伏专用计量器具计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

杨学毫（天津市计量监督检测科学研究院）

柳云秀（天津市计量监督检测科学研究院）

郑  虹（杭州市质量计量科学研究院）

参加起草人：

马新新（天津市计量监督检测科学研究院）

邵海明（中国计量科学研究院）

赵  翔（无锡市检验检测认证研究院）

何  翔（福建省计量科学研究院）

目     录

引     言	2

1   范围	3

2   引用文件	3

3   术语和计量单位	3

3.1 突变时间 switching time：	3

4   概述	4

5   计量特性	4

6   校准条件	4

6.1  环境条件	4

6.2  测量标准及其他设备	5

7   校准项目和校准方法	5

7.1  校准项目	5

7.2  校准方法	6

8   校准结果表达	12

9  复校时间间隔	13

附录A校准结果内页推荐格式	14

附录B校准原始记录内页推荐格式	17

附录C校准不确定度评定示例	20

引     言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和 JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

光伏组件旁路二极管测试系统校准规范

1   范围

本规范适用于光伏组件旁路二极管测试系统的校准，以下简称测试系统。

本规范包括直流电压、直流电流、恒定电压、恒定电流、脉冲电源电压表示值、脉冲电流、脉冲宽度、突变时间、采集电压、采集电流、温度等关键参数的计量特性、校准方法、校准结果表述等内容。

2   引用文件

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》

JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

JJF 1076-2021《数字温度计校准规范》

JJF 1303-2011《脉冲发生器校准规范》

JJF 1462-2014《直流电子负载校准规范》

JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》

JJF 1597-2016《直流稳定电源校准规范》

IEC 61215-2：2021《地面用光伏组件 设计鉴定和定型 第2部分：测试程序》（Terrestrial photovoltaic (PV) modules -Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures）

IEC 62979:2017《光伏组件旁路二极管热失控测试》（Photovoltaic modules –Bypass diode-Thermal runaway test）

使用本规范时，应注意使用上述引用文件的有效版本。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3   术语和计量单位

以下术语和定义适用于本校准规范：

3.1 突变时间 switching time：

突变时间为电路从正向电流注入切换至施加反向偏压的时间间隔，Δt=t₂−t₁，单位为秒（ms）。

4   概述

光伏组件旁路二极管测试系统主要用于光伏组件旁路二极管热性能测试、功能测试和热失控测试。该测试系统主要由直流电源、脉冲电源、电子负载、电压电流温度采集系统、控制系统等构成，其原理如图1所示。

电子负载

直流电源

温度模块

脉冲电源

采集、控制系统

光伏组件旁路二极管

图1光伏组件旁路二极管测试系统原理图

5   计量特性

技术指标要求见表1。

表1 技术要求

| 序号 | 技术参数名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压 | ±（0.1～150）V | ±2% |
| 2 | 直流电流 | ±（0.1～80）A | ±2% |
| 3 | 恒定电压 | ±（0.1～150）V | ±1% |
| 4 | 恒定电流 | ±（0.1～80）A | ±1% |
| 5 | 脉冲电源电压表示值 | （0.1～150）V | ±2% |
| 6 | 脉冲电流 | （0.1～30）A | ±2% |
| 7 | 脉冲宽度 | （0.1～10）ms | ±5% |
| 8 | 突变时间 | ＜10ms | — |
| 9 | 采集电压 | （0.1～5）V | ±1% |
| 10 | 采集电流 | （0.1～5）A | ±0.5%FS |
| 11 | 温度 | （0～250）℃ | ±1.0℃ |

注：具体计量特性，可参照被校测试系统的技术要求。以上要求不适用于合格性判别，仅供参考。

6   校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  温度：（20±5）℃；

6.1.2  相对湿度：≤80%RH；

6.1.3  电源电压：交流电源（220±10%）V；

6.1.4  其他条件：周围无影响校准工作的机械振动和电磁干扰，并具有良好的接地；无腐蚀性及易燃、易爆气体。

6.2  测量标准及其他设备

根据所采用的校准方法，选择可以满足以下校准要求的测量设备，见表2。

表2 校准用标准器主要技术指标

| 序号 | 标准器具 | 技术指标 | 校准项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 测量带宽：DC100 MHz～500MHz；上升时间≤1ns、采样率≥1GSa/s, 最大允许误差：电压：±（5%输入+3mV）,时间：±（0.005%T+10ps） | 脉冲电流、脉冲宽度 突变时间 |
| 2 | 数字多用表 | 电压范围：±（0.1～150）V 电流范围：±（0.1～10）A 标准器扩展不确定度 U95 ≤ 被校对象最大允许误差绝对值的 1/3，k=2。 | 直流电压、直流电流、恒定电压、恒定电流、脉冲电源电压表示值、采集电压、采集电流 |
| 3 | 直流电源 | 电压范围：±（0.1～150）V 电流范围：±（0.1～80）A 标准器扩展不确定度 U95 ≤ 被校对象最大允许误差绝对值的 1/3，k=2。 | 恒定电压、恒定电流、脉冲电源电压表示值、采集电压、采集电流 |
| 4 | 标准电阻 | 电流范围：（0.1～30）A,0.01Ω/0.1Ω，功率≥300 W，准确度等0.01级。 标准器扩展不确定度 U95 ≤ 被校对象最大允许误差绝对值的 1/3，k=2。 | 脉冲电流、脉冲宽度、突变时间 |
| 5 | 直流电流电压转换器或直流标准分流器 | 测量范围：±（0.1～80）A 与数字多用表配合使用，扩展不确定度应不大于被校仪器最大允许误差的1/3，k=2。 | 直流电流、恒定电流 |
| 6 | 数字温度计 | 测量范围：（0～250）℃，最大允许误差：±0.1℃ | 温度 |
| 7 | 干体式温度校准器 | 测量范围：（0～250）℃，孔间温差：±0.05℃，温度波动度：±0.05℃ | 温度 |

7   校准项目和校准方法

7.1  校准项目

校准项目见表3。

表3 校准项目

| 序号 | 项目名称 | 校准方法的条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压 | 7.2.3 |
| 2 | 直流电流 | 7.2.4 |
| 3 | 恒定电压 | 7.2.5 |
| 4 | 恒定电流 | 7.2.6 |
| 5 | 脉冲电源电压表示值 | 7.2.7 |
| 6 | 脉冲电流 | 7.2.8 |
| 7 | 脉冲宽度 | 7.2.9 |
| 8 | 突变时间 | 7.2.10 |
| 9 | 采集电压 | 7.2.11 |
| 10 | 采集电流 | 7.2.12 |
| 11 | 温度 | 7.2.13 |

7.2  校准方法

7.2.1校准前准备

a)外观检查

光伏组件旁路二极管测试系统面板、机壳或铭牌上一般有以下主要标志和符号：仪器名称、型号、制造厂名称或商标、出厂编号、额定输入电压和频率、输出参数额定值等；端钮标识明显且齐全，无松动和脱落等。

b)正常工作性检查

通电后，开关、按键或调节旋钮功能正常，显示屏、测量仪表和状态指示灯显示正常。

c)预热

在规定的环境条件下，按照说明书和实际工作需要进行预热。

7.2.2 校准点的选取

在电压量程、电流量程、温度量程均匀选取不少于3至5个校准点，包括量程的10%、50%、100%。

注：可根据客户实际需要选择校准点。

7.2.3 直流电压的校准

按图2连接线路，接好数字多用表，通电稳定。将测试系统直流电源电压设定选择的校准点，测量一次，读取数字多用表的电压值，直流电压示值误差ΔV按公式(1)计算。

ΔV = Vx-Vs                                              （1）

式中：

ΔV——直流电压示值误差，V；

Vx——测试系统直流电源电压显示值，V；

Vs——数字多用表电压值，V。

+

测试系统

直流电源   -

+

数字

多用表

-

图2测试系统直流电压校准连接图

7.2.4 直流电流的校准

a)直接比较法

根据电流校准点和数字多用表电流测量量程，连接方法如图3（a），通电稳定后将测试系统直流电源电流设定选择的校准点，测量一次，读取数字多用表的标准值。直流电流示值误差ΔI按公式(2)计算。

ΔI= Ix-Is                                              （2）

式中：

ΔI——直流电流示值误差，A；

Ix——测试系统直流电源电流显示值，A；

Is——数字多用表标准值，A。

b)直流电流/电压转换器法

根据电流校准点和数字多用表电流测量量程，连接方法按照图3（b）所示，连接直流电流/电压转换器或直流标准分流器至测试系统直流电源。通电稳定后，将测试系统直流电源电流设定选择的校准点，测量一次，读取数字多用表的标准值。直流电流示值误差ΔI按公式(3)计算。

ΔI= Ix-GV0                                              （3）

式中：

ΔI——直流电流示值误差，A；

Ix——测试系统直流电源电流显示值，A；

G——为直流电流/电压转换器的电流电压转换比例系数或电导值，S；或直流标准分流器标准电阻值的倒数；

V0——数字多用表标准值，V。

+

测试系统

直流电源

-

+

数字多用表

-

+

测试系统

直流电源

-

直流电流/电压转换器或直流标准分流器

+

数字多用表

-

（a）                                   （b）

图3测试系统直流电流校准连接图

7.2.5 恒定电压的校准

按照图4连接，测试系统电子负载空载，按校准点调节直流电源电压，测量一次，读取数字多用表标准电压值,恒定电压误差ΔVz用公式（4）计算。

ΔVz= VZX-VZS                                              （4）

式中：

ΔVz——恒定电压示值误差，V；

VZX——测试系统电子负载电压显示值，V；

VZS——数字多用表标准电压值，V。

+

直流电源

-

测试系统

电子负载

+

数字多用表

-

图4测试系统恒定电压校准连接图

7.2.6 恒定电流的校准

a)直接比较法

按照图5（a）连接，调节直流电源电流为电子负载电流量程的上限,以避免电子负载过载，从零开始调节直流电源的电压,使电子负载吸收的功率接近该量程满功率的10%或略高于最低工作电压进行校准。测量一次，读取数字多用表的标准值。恒定电流示值误差ΔIz按公式(5)计算。

ΔIz=Izx-Izs                                             （5）

式中：

ΔIz——恒定电流示值误差，A；

Izx——测试系统电子负载电流显示值，A；

Izs——数字多用表电流显示值，A。

b)直流电流/电压转换器法

按照图5（b）连接直流电流/电压转换器或直流标准分流器至测试系统电子负载和直流电源，从零开始调节直流电源的电压,使电子负载吸收的功率接近该量程满功率的10%或略高于最低工作电压进行校准。测量一次，读取数字多用表的标准值。恒定电流示值误差ΔIz按公式(6)计算。

ΔIz=Izx-GVz0                                              （6）

式中：

ΔIz——恒定电流示值误差，A；

Izx——测试系统电子负载电流显示值，A；

G——为直流电流/电压转换器的电流电压转换比例系数或电导值，S；或直流标准分流器标准电阻值的倒数；

Vz0——数字多用表电压显示值，V。

+

测试

系统

电子

负载

-

+

直

流

电

源

-

-直流电流/电压转换器或直流标准分流器

+

-数字多用表+

+

直流电源

-

+

测试

系统

电子

负载

-

+数字多用表-

（a）                                       （b）

图5测试系统恒定电流校准连接图

7.2.7 脉冲电源电压表示值的校准

按图6连接线路，连接直流电源和数字多用表，通电稳定。根据测试系统脉冲电源电压表校准点设置直流电源输出电压，测量一次，读取数字多用表的标准电压值和脉冲电源电压表示值，脉冲电源电压表示值示值误差ΔVm按公式(7)计算。

ΔVm = Vmx-Vms                                              （7）

式中：

ΔVm——脉冲电源电压表示值误差，V；

Vmx——测试系统脉冲电源电压表示值，V；

Vms——数字多用表标准电压值，V。

+

测试系统

脉冲电源

-

+

数字多用表

-

+

直流电源

-

图6测试系统脉冲电源电压表示值校准连接图

7.2.8 脉冲电流的校准

将示波器、标准电阻连接测试系统脉冲电源，如图7，设置示波器上升沿触发，直流耦合，调节示波器的输入衰减，使被测信号占屏幕垂直刻度的80%，调节示波器的扫描速度使一个完整的脉冲宽度占屏幕水平刻度的二分之一以上，被测波形清晰稳定地显示在屏幕上，读取屏幕中被测波形的峰峰值Vms，标准电阻阻值R，脉冲电源电流标准值Ims=Vms/R，脉冲电流误差ΔIm按照公式（8）计算。

ΔIm=Imx-Ims                             （8）

式中：

ΔIm——脉冲电流误差，A；

Imx——测试系统脉冲电源电流设定值，A；

Ims——脉冲电源电流标准值，A。

7.2.9 脉冲宽度的校准

将示波器、标准电阻连接测试系输出端口，如图7，设置示波器上升沿触发，直流耦合，调节示波器的输入衰减，使被测信号占屏幕垂直刻度的80%，调节示波器的扫描速度使一个完整的脉冲宽度占屏幕水平刻度的二分之一以上，被测波形清晰稳定地显示在屏幕上，读取屏幕中被测信号脉冲幅度50%处的时间间隔，脉冲宽度误差ΔTm按照公式（9）计算。

ΔTm=Tmx-Tms                   （9）

式中：

ΔTm——脉冲宽度误差，ms；

Tmx——脉冲宽度设定值，ms；

Tms——脉冲宽度实测值，ms。

示波器

标准电阻

+

测试系统

输出端口

-

图7测试系统脉冲电流、脉冲宽度、突变时间校准连接图

7.2.10 突变时间的校准

将标准电阻、示波器和测试系统按照图7连接，调节示波器的输入衰减，使被测信号占屏幕垂直刻度的80%，调节示波器的扫描速度使一个完整的脉冲宽度占屏幕水平刻度的二分之一以上，被测波形清晰稳定地显示在屏幕上，突变时间波形图如图8，读取电压从正值到0时的时间T。

突变时间

t

图8测试系统突变时间示意图

7.2.11 采集电压的校准

按图9连接线路，连接直流电源、数字多用表与测试系统的采集系统，通电稳定。根据校准点设定直流电源的输出值并记录采集系统显示值，采集电压示值误差ΔVc按公式(10)计算。

ΔVc = Vcx-Vcs                                              （10）

式中：

ΔVc——采集电压示值误差，V；

Vcx——测试系统采集电压显示值，V；

Vcs——数字多用表显示电压值，V。

+

数字多用表

-

+

测试系统

采集系统   -

+

直流电源

-

图9测试系统采集电压、采集电流校准连接图

7.2.12 采集电流的校准

按图9连接线路，连接直流电源、数字多用表与测试系统的采集系统，通电稳定。根据校准点设定多功能源的输出值并记录采集系统显示值，采集电流示值误差ΔIc按公式(11)计算。

ΔIc = Icx-Ics                                              （11）

式中：

ΔIc——采集电流示值误差，A；

Icx——测试系统采集电流显示值，A；

Ics——多功能标准源标准电流值，A。

7.2.13 温度的校准

将被校温度传感器和标准温度计插入干体式温度校准器中，插入深度≥150 mm，确保插入深度在同一平面上。在校准范围内选取3～5个温度点或可根据客户需要进行选取，推荐校准点：50℃、100℃、15℃、200℃、250℃。设定干体式温度校准器至需要的温度点，恒温稳定时间≥30 min，待温度稳定后读取标准温度计示值和被校温度传感器的指示值。按照公式（12）计算温度偏差。

ΔTt=Ttx-Tts               (12)

式中：

ΔTt——温度偏差，℃；

Ttx——被校温度传感器的显示值，℃；

Tts——标准温度计显示值，℃。

8   校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被叫对象的接受日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及其有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校太阳电池有效的声明；

- 以及未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

具体参照附录A，格式上可依据实际情况做合理改动。被校太阳模拟器的光谱辐照度分布、辐照度不均匀度、辐照不稳定度、伏安特性曲线校准过程中采集的数据应记入校准原始记录，按附录B的格式给出。

9  复校时间间隔

复校时间间隔建议为一年。由于复校时间间隔的长短是由太阳模拟器的使用情况、使用者、及其本身质量等诸因素所决定的，送校单位可根据实际使用情况自主决定是否缩短校准周期。

附录A

校准结果内页推荐格式

证书编号 ********-****

校 准 结 果

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要计量器具： |  |  |  |  |  |
| 名称 | 编号 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 证书编号 | 证书有效期至 | 溯源机构 |
| 校准地点及其环境条件： 地点： 温度： 相对湿度： 其他： |  |  |  |  |  |

证书编号 ********-****

校 准 结 果

A.1 直流电压校准 被校仪器设定值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度. A.2直流电流校准 被校仪器设定值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度. A.3 恒定电压校准 被校仪器设定值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度. A.4 恒定电流校准 被校仪器设定值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度. A.5 脉冲电压表示值校准 被校仪器设定值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度.

第    页    共    页

证书编号 ********-****

校 准 结 果

A.6 脉冲电流校准 被校仪器显示值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度. A.7 脉冲宽度校准 设定值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度. A.8 突变时间校准 实测值; 允许范围; 测量不确定度. A.9 采集电压校准 通道; 被校仪器显示值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度. A.10 采集电流校准 通道; 被校仪器显示值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度. A.11 温度校准 通道; 校准点; 被校仪器显示值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度.

第    页    共    页

附录B

校准原始记录内页推荐格式

证书编号： 原始记录编号： 客户名称： 客户地址： 仪器名称： 型号规格： 制造厂: 出厂编号: 校准地点: 校准依据: 环境条件:温度: 相对湿度: 校准日期: 校准员: 核验员: 标准器名称; 编号; 不确定度或准确度等级 或最大允许误差; 证书编号; 证书有效期; 溯源机构名称. B.1 直流电压校准 被校仪器设定值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度. B.2 直流电流校准 被校仪器设定值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度. B.3 恒定电压校准 被校仪器设定值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度.

B.4 恒定电流校准 被校仪器设定值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度. B.5 脉冲电压表示值校准 被校仪器设定值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度. B.6 脉冲电流校准 被校仪器设定值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度. B.7 脉冲宽度校准 设定值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度. B.8 突变时间校准 实测值; 允许范围; 测量不确定度. B.9 采集电压校准 通道; 被校仪器显示值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度.

B.10 采集电流校准 通道; 被校仪器显示值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度. B.11 温度校准 通道; 校准点; 被校仪器显示值; 标准器显示值; 示值误差; 测量不确定度.

附录C

校准不确定度评定示例

C.1 直流电压示值误差不确定度

C.1.1 数学模型

V＝V＋δ                                   （C.1）

式中：

V——被校测试系统直流电压测量结果，V；

V——被校示值n次测量的电压算术平均值，V；

δ——电源电压的示值误差，V。

C.1.2 测量标准

数字多用表

C.1.3 灵敏系数

模型中各输入量对输出量的灵敏系数绝对值均为l。

C.1.4 各输入量的标准不确定度的分析与评定

不确定度主要来源：测量重复性引入的不确定度分量u1；标准器引入的不确定度分量u2；读数分辨力引入的不确定度分量u3。

C.1.4.1 测量重复性引入的不确定度u1

设置测试系统直流电源输出电压为10V，测量条件固定，用数字多用表对测试系统独立重复测量输出电压10次，测量数据见表C1：

表C1 10次测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准器示值/V | 9.998 | 9.999 | 10.001 | 9.999 | 9.997 | 10.000 | 10.001 | 10.000 | 10.001 | 10.000 |

十次测量平均值：x_=1ni=110xi=9.9996 V

单次实验标准差：

S(xi)=i=110(xi-x_)210-1=1.35×10-3 V

则由测量重复性引入的不确定度分量u1为：

u1＝S(xi)＝1.35×10-3 V

C.1.4.2 标准器引入的不确定度分量u2

根据本规范的要求，数字多用表的扩展不确定度应不大于被校仪器直流电压最大允许误差的1/3，即数字多用表最大允许误差为±0.67%，包含概率95%，估计为均匀分布，k=3。

u2=0.67%×10V3=3.87×10-2 V

C.1.4.3 读数分辨力引入的不确定度分量u3

测试系统直流电源读数分辨力为0.001V，即区间半宽度值为a3=5×10-4V,认为服从均匀分布，取包含因子k＝3。则分辨力引入的标准不确定度为：

u3＝a3/k =2.89×10-4 V

C.1.5 合成标准不确定度的评定

主要标准不确定度汇总表如表C2所示

表C2 标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | ¦ci ¦ | ¦ci ¦ u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 1.35×10-3 V | 1 | 1.35×10-3 V |
| u2 | 标准器 | 3.87×10-2 V | 1 | 3.87×10-2 V |
| u3 | 标准器读数分辨力 | 2.89×10-4 V | 1 | 2.89×10-4 V |

重复性引人的标准不确定度分量大于被测仪器的分辨力所引入的不确定度分量时，可以不考虑分辨力所引入的不确定度分量，各不确定度分量独立不相关，则合成标准不确定度uc为：

uc=u12+u22=3.872×10-2 V

C.1.6 扩展不确定度的评定

对应p约为95%包含概率，取k＝2，以10V为例，则扩展不确定度为：

U=kuc=2×3.872×10-2 V =7.74×10-2 V

换算至相对扩展不确定度为：Urel=0.8%，k＝2。

C.2 直流电流示值误差不确定度（分流器法示例）

C.2.1 数学模型

I＝IX-Is= IX-V0RN                                   （C.2）

式中：

I——直流电流示值误差，A；

IX——被校电流示值，A；

V0——数字多用表测分流器电压，V。

RN——标准分流器电阻，0.01 Ω。

C.2.2 测量标准

数字多用表、标准分流器

C.2.3 灵敏系数

模型中各输入量对输出量的灵敏系数c(IX)=1, c(V0)= 1RN, c(RN)=-V0R2N

C.2.4 各输入量的标准不确定度的分析与评定

不确定度主要来源：测量重复性引入的不确定度分量u1，数字多用表引入的不确定度分量u21；标准分流器引入的不确定度分量u22；读数分辨力引入的不确定度分量u4。

C.2.4.1 测量重复性引入的不确定度u1

示例校准点：I =10A；分流器RN=0.01Ω，V0≈0.1000V。

设置测试系统直流电源输出电压为10A，测量条件固定，用数字多用表对分流器输出电压进行独立重复测量10次，换算到电流，测量数据见表C3：

表C3 10次测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准器示值/V | 9.98 | 9.99 | 10.01 | 9.99 | 9.97 | 10.02 | 9.99 | 10.01 | 9.98 | 9.99 |

十次测量平均值：x_=1ni=110xi=9.993A

单次实验标准差：

S(xi)=i=110(xi-x_)210-1=0.02A

则由测量重复性引入的不确定度分量u1为：

u1＝S(xi)＝0.02 A

C.2.4.2 标准器引入的不确定度分量

根据本规范的要求，数字多用表的扩展不确定度应不大于被校仪器直流电压最大允许误差的1/3，即数字多用表最大允许误差为±0.67%，包含概率95%，估计为均匀分布，k=3。

u21=0.67%×0.1V3=3.87×10-4 V

c(V0) u21=u21RN=0.0387A

分流器0.01级，u22=0.01%×0.013=5.77×10-7 Ω，

c(RN) u22=V0R2N u22=0.00577A

C.2.4.3 读数分辨力引入的不确定度分量u3

测试系统直流电源读数分辨力为0.01A，即区间半宽度值为a3=5×10-3A,认为服从均匀分布，取包含因子k＝3。则分辨力引入的标准不确定度为：

u3＝a3/k =2.89×10-3 A

C.2.5 合成标准不确定度的评定

主要标准不确定度汇总表如表C4所示

表C4 标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | ¦ci ¦ | ¦ci ¦ u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 0.02 A | 1 | 0.02A |
| u21 | 数字多用表 | 3.87×10-4 A | 100 | 0.0387A |
| u22 | 分流器 | 5.77×10-7A | 1000 | 0.00577 |
| u3 | 标准器读数分辨力 | 2.89×10-3A | 1 | 0.00289A |

重复性引人的标准不确定度分量大于被测仪器的分辨力所引入的不确定度分量时，可以不考虑分辨力所引入的不确定度分量，各不确定度分量独立不相关，则合成标准不确定度uc为：

uc=u12+(V0R2N u22)2+(u21RN)2=0.044A

C.2.6 扩展不确定度的评定

对应p约为95%包含概率，取k＝2，以10A为例，则扩展不确定度为：

U=kuc=2×0.044A =0.088A

换算至相对扩展不确定度为：Urel=0.9%，k＝2。

C.3 恒定电压示值误差不确定度

C.3.1 数学模型

V＝V＋δ                                   （C.3）

式中：

V——被校测试系统恒定电压测量结果，V；

V——被校仪器示值，V；

δ——恒定电压的示值误差，V。

C.3.2 测量标准

数字多用表

C.3.3 灵敏系数

模型中各输入量对输出量的灵敏系数绝对值均为l。

C.3.4 各输入量的标准不确定度的分析与评定

不确定度主要来源：测量重复性引入的不确定度分量u1；标准器引入的不确定度分量u2；读数分辨力引入的不确定度分量u3。

C.3.4.1 测量重复性引入的不确定度u1

设置直流电源输出电压为50V，测量条件固定，用数字多用表对测试系统独立重复测量输出电压10次，测量数据见表C5：

表C5 10次测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准器示值/V | 49.94 | 49.96 | 50.03 | 49.98 | 49.92 | 50.01 | 50.04 | 49.97 | 50.02 | 49.95 |

十次测量平均值：x_=1ni=110xi=49.982 V

单次实验标准差：

S(xi)=i=110(xi-x_)210-1=0.04 V

则由测量重复性引入的不确定度分量u1为：

u1＝S(xi)＝0.04V

C.3.4.2 标准器引入的不确定度分量u2

根据本规范的要求，数字多用表的扩展不确定度应不大于被校仪器直流电压最大允许误差的1/3，即数字多用表最大允许误差为±0.33%，包含概率95%，估计为均匀分布，k=3。

u21=0.33%×50V3=0.0953 V

C.3.4.3 读数分辨力引入的不确定度分量u3

测试系统恒定电压读数分辨力为0.01V，即区间半宽度值为a3=0.005V,认为服从均匀分布，取包含因子k＝3。则分辨力引入的标准不确定度为：

u3＝a3/k =2.89×10-3 V

C.3.5 合成标准不确定度的评定

主要标准不确定度汇总表如表C6所示

表C6 标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | ¦ci ¦ | ¦ci ¦ u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 0.04 V | 1 | 0.04 V |
| u2 | 标准器 | 0.0953V | 1 | 0.0953V |
| u3 | 标准器读数分辨力 | 0.00289V | 1 | 0.00289V |

重复性引人的标准不确定度分量大于被测仪器的分辨力所引入的不确定度分量时，可以不考虑分辨力所引入的不确定度分量，各不确定度分量独立不相关，则合成标准不确定度uc为：

uc=u12+u22=0.103V

C.3.6 扩展不确定度的评定

对应p约为95%包含概率，取k＝2，以50V为例，则扩展不确定度为：

U=kuc=2×0.103 V =0.21V

换算至相对扩展不确定度为：Urel=0.42%，k＝2。

C.4 恒定电流示值误差不确定度（分流器法示例）

C.4.1 数学模型

I＝IX-Is= IX-V0RN                                   （C.4）

式中：

I——恒定电流示值误差，A；

IX——被校电流示值，A；

V0——数字多用表测分流器电压，V。

RN——标准分流器电阻，0.01 Ω。

C.4.2 测量标准

数字多用表、标准分流器

C.4.3 灵敏系数

模型中各输入量对输出量的灵敏系数c(IX)=1, c(V0)= 1RN, c(RN)=-V0R2N

C.4.4 各输入量的标准不确定度的分析与评定

不确定度主要来源：测量重复性引入的不确定度分量u1，数字多用表引入的不确定度分量u21；标准分流器引入的不确定度分量u22；读数分辨力引入的不确定度分量u4。

C.4.4.1 测量重复性引入的不确定度u1

示例校准点：I =20A；分流器RN=0.01Ω，V0≈0.2000V。

设置测试系统直流电源输出电压为10A，测量条件固定，用数字多用表对分流器输出电压进行独立重复测量10次，换算到电流，测量数据见表C7：

表C7 10次测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准器示值/V | 19.96 | 19.94 | 20.03 | 19.93 | 19.97 | 20.02 | 19.95 | 20.04 | 19.98 | 20.01 |

十次测量平均值：x_=1ni=110xi=19.983A

单次实验标准差：

S(xi)=i=110(xi-x_)210-1=0.03A

则由测量重复性引入的不确定度分量u1为：

u1＝S(xi)＝0.03 A

C.4.4.2 标准器引入的不确定度分量

根据本规范的要求，数字多用表的扩展不确定度应不大于被校仪器直流电压最大允许误差的1/3，即数字多用表最大允许误差为±0.33%，包含概率95%，估计为均匀分布，k=3。

u21=0.33%×0.2V3=3.81×10-4 V

c(V0) u21=u21RN=0.0381A

分流器0.01级，u22=0.01%×0.013=5.77×10-7 Ω，

c(RN) u22=V0R2N u22=0.0155A

C.4.4.3 读数分辨力引入的不确定度分量u3

测试系统读数分辨力为0.01A，即区间半宽度值为a3=5×10-3A,认为服从均匀分布，取包含因子k＝3。则分辨力引入的标准不确定度为：

u3＝a3/k =2.89×10-3 A

C.4.5 合成标准不确定度的评定

主要标准不确定度汇总表如表C8所示

表C8 标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | ¦ci ¦ | ¦ci ¦ u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 0.03 A | 1 | 0.03A |
| u21 | 数字多用表 | 3.81×10-4 A | 100 | 0.0381A |
| u22 | 分流器 | 5.77×10-7A | 1000 | 0.0155 |
| u3 | 标准器读数分辨力 | 2.89×10-3A | 1 | 0.00289A |

重复性引人的标准不确定度分量大于被测仪器的分辨力所引入的不确定度分量时，可以不考虑分辨力所引入的不确定度分量，各不确定度分量独立不相关，则合成标准不确定度uc为：

uc=u12+(V0R2N u22)2+(u21RN)2=0.049A

C.4.6 扩展不确定度的评定

对应p约为95%包含概率，取k＝2，以20A为例，则扩展不确定度为：

U=kuc=2×0.049A =0.098A

换算至相对扩展不确定度为：Urel=0.49%，k＝2。

C.5 脉冲宽度校准不确定度的评定

C.5.1 数学模型

t＝t＋δ                                 （C.5）

式中：

t——被校测试系统脉冲宽度测量结果，ms；

t——被校示值n次测量的时间算术平均值，ms；

δ——脉冲宽度的示值误差，ms。

C.5.2 测量标准

示波器

C.5.3 灵敏系数

模型中各输入量对输出量的灵敏系数绝对值均为l。

C.5.4 各输入量的标准不确定度的分析与评定

不确定度主要来源：测量重复性引入的不确定度分量u1；标准器引入的不确定度分量u2；读数分辨力引入的不确定度分量u3。

C.5.4.1 测量重复性引入的不确定度u1

设置测试系统脉冲宽度，使用示波器读取加载时间，在重复性条件下进行10次连续测量，测量数据见表C9：

表C9 10次测量数据                        ms

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.96 |

十次测量平均值：x_=1ni=110xi=0.958ms

单次实验标准差：

S(xi)=i=110(xi-x_)210-1=1.14×10-2ms

则由测量重复性引入的不确定度分量u1为：

u1＝S(xi)＝1.14×10-2ms

C.5.4.2分辨力引入的不确定度u2

读数分辨力为0.01ms，即区间半宽度值为a2=5×10-3ms,认为服从均匀分布，取包含因子k＝3。则读数分辨力的标准不确定度u2为：

u2＝a2/k=2.89×10-3ms

C.5.4.2 标准器引入的不确定度u3

根据示波器说明书，时间最大允许误差为±50ppm，即区间半宽度值为a31=5×10-5,认为服从均匀分布，取包含因子k＝3。取量程中最大点作为标准器引入的标准不确定度u3为：

u3=（a3×x_）/k =2.89×10-4ms

C.5.5 合成标准不确定度的评定

主要标准不确定度汇总表如表C10所示

C10 标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | ¦ci ¦ | ¦ci ¦ u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 1.14×10-2ms | 1 | 1.14×10-2ms |
| u2 | 分辨力 | 2.89×10-3ms | 1 | 2.89×10-3ms |
| u3 | 示波器 | 2.89×10-4ms | 1 | 2.89×10-4ms |

重复性引人的标准不确定度分量大于被测仪器的分辨力所引入的不确定度分量时，可以不考虑分辨力所引入的不确定度分量，各不确定度分量独立不相关，则合成标准不确定度uc为：

uc=u12+u22+u32u21+u231+u232=1.18×10-2ms

C.5.6 扩展不确定度的评定

对应p约为95%包含概率，取k＝2，则扩展不确定度为：

U=kuc=2×1.18×10-2ms =2.36×10-2ms≈0.03ms

突变时间校准不确定度评定同脉冲宽度

C.6 温度示值误差校准不确定度的评定

C.6.1 数学模型

T＝T＋δ                                （C.6）

式中：

T ——被校测试系统温度示值测量结果，℃；

T ——被校示值n次测量的温度示值算术平均值，℃；

δ ——温度示值误差，℃。

C.6.2 测量标准

标准数字温度计、干体式温度校准器

C.6.3 灵敏系数

模型中各输入量对输出量的灵敏系数绝对值均为l。

C.6.4 各输入量的标准不确定度的分析与评定

不确定度主要来源：测量重复性引入的不确定度分量u1；标准器引入的不确定度分量u2；读数分辨力引入的不确定度分量u3。

C.6.4.1 测量重复性引入的不确定度u1

温度达到并稳定在校准温度点上时，被测试系统温度传感器和标准温度计插入干体式温度校准器至少20min，读取温度示值。在重复性条件下进行10次连续测量，测量数据见表C11：

表C11 10次测量数据                              ℃

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.2 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.2 |

十次测量平均值：x_=1ni=110xi=50.13℃

单次实验标准差：

S(xi)=i=110(xi-x_)210-1=4.83×10-2℃

则由测量重复性引入的不确定度分量u1为：

u1＝S(xi)＝4.83×10-2℃

C.6.4.2 标准器引入的不确定度u2

（1）根据技术说明书，数字温度计最大允许误差为±0.1℃，则区间半宽度值为a21=0.1℃，认为服从均匀分布，取包含因子k＝3。则标准不确定度u21为：

u21＝a31/k=5.77×10-2℃

（2）根据技术说明书，干体式温度校准器温度波动度：±0.05℃，则区间半宽度值为a22=0.05℃，认为服从均匀分布，取包含因子k＝3。则标准不确定度u22为：

u22＝a22/k=2.89×10-2℃

C.6.4.3 读数分辨力引入的不确定度u3

读数分辨力为0.1℃，即区间半宽度值为a3=0.05℃,认为服从均匀分布，取包含因子k＝3。取其最大值作为整个量程读数分辨力的标准不确定度u3为：

u3＝a3/k=2.89×10-2℃

C.6.5 合成标准不确定度的评定

主要标准不确定度汇总表如表C12所示。

表C12 标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | ¦ci ¦ | ¦ci ¦ u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 4.83×10-2℃ | 1 | 4.83×10-2℃ |
| u21 | 数字温度计 | 5.77×10-2℃ | 1 | 5.77×10-2℃ |
| u22 | 温度校准器 | 2.89×10-2℃ | 1 | 2.89×10-2℃ |
| u3 | 分辨力 | 2.89×10-2℃ | 1 | 2.89×10-2℃ |

重复性引人的标准不确定度分量大于被测仪器的分辨力所引入的不确定度分量时，可以不考虑分辨力所引入的不确定度分量，各不确定度分量独立不相关，则合成标准不确定度uc为：

uc=u21+u221+u222=8.06×10-2℃

C.6.6 扩展不确定度的评定

对应p约为95%包含概率，取k＝2，则扩展不确定度为：

U=kuc=2×8.06×10-2℃=0.16℃≈0.2℃