中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××××××

燃料电池汽车氢气消耗量测试仪校准规范

Calibration Specification for Fuel Cell Vehicle Hydrogen

Consumption Tester

（征求意见稿）

××××－××－××发布           ××××－××－××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

JJF XXXX-XXXX

燃料电池汽车氢气消耗量

测试仪校准规范

Calibration Specification for Fuel Cell

Vehicle Hydrogen Consumption Tester

归 口 单 位： 全国法制计量管理计量技术委员会

机动车检验检测分技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范由计量技术研究所负责解释。

本规范委托全国法制计量管理计量技术委员会机动车检验检测分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目      录

引   言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

4 概述	1

5 计量特性	2

6 校准条件	2

7 校准项目及校准方法	2

8 校准结果的表达	4

9 复校时间间隔	5

附录A 燃料电池汽车氢气消耗量测试仪校准结果不确定度评定示例      	5

引   言

JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范编制主要参考了GB/T35178-2017《燃料电池电动汽车 氢气消耗量测量方法》编制而成。

本规范为首次发布。

燃料电池汽车氢气消耗量测试仪校准规范

- 范围

本规范适用于新制造、使用中和维修后的用流量法测量氢气消耗量的燃料电池汽车氢气消耗量测试仪的校准(其他类似设备可参考本规范进行校准)。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012测量不确定度评定与表示

GB/T 24548-2009  燃料电池电动汽车 术语

GB/T 35178-2017  燃料电池电动汽车 氢气消耗量测量方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语

JJF 1001-2011、GB/T 24548-2009界定的及下列术语和定义适用于本规范。

3.1燃料电池  fuel cell

将外部供应的燃料和氧化剂中的化学能通过电化学反应直接转化为电能、热能和其他反应产物的发电装置。

[来源：GB/T 24548-2009，3.1.1]

3.2 氢气消耗量 hydrogen consumption

在特定运行条件下，燃料电池汽车所消耗的氢气总量。

- 概述

燃料电池汽车氢气消耗量测试仪（以下简称氢耗仪）是用于燃料电池汽车氢气消耗量及循环工况下氢气排放量测试和分析，也可配合能量测量装置使用进行燃料电池汽车能量流分析，一般由进气阀、氢气质量流量计、流量调节装置、加氢软管、加氢枪、控制柜以及氢气报警器等辅助装置等组成。氢耗仪的工作原理，氢耗仪直接通过自身加氢枪直接给车辆供气，车辆保持外部供氢，在车辆特定运行状态下，氢耗仪通过高精度流量计精准测量氢气的流量，进而计算车辆单位里程或单位时间的氢气消耗量。

流量计

氢气路

吹扫路

加氢枪

燃料电池汽车

压力测量

图1氢耗仪工作原理框图

- 计量特性

5.1累积流量

5.1.1累积流量示值误差不大于±1%。

5.1.2累积流量重复性不大于0.5%。

5.2 瞬时流量示值误差不大于±1%。

5.3 出口压力测量范围（）示值误差不大于±1%FS。

注:以上指标仅供参考,不做符合性判定。

- 校准条件

#### 6.1 环境条件

#### 温度:(20±10)℃；

#### 相对湿度: ≤85%；

#### 其他：无影响测量结果的污染、无火源、振动或者电磁干扰等，校准应在室外空旷地段或有氢气排放管道的专业甲类防爆的涉氢房间内进行。

#### 6.2  校准用主要标准器

校准用主要标准器见表1。

表1 校准用主要标准器及要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 最大允许误差或准确度等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准表法流量标准装置 | ±0.5% |
| 2 | 便携式压力校准器 | 0.05级 |
| 注:可以选择满足要求的其它设备作为测量标准。 |  |  |

- 校准项目及校准方法

#### 7.1校准项目

校准项目见表2。

表2  校准项目

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 累积流量示值误差及重复性 |
| 2 | 瞬时流量示值误差 |
| 3 | 出口压力示值误差 |

#### 7.2校准方法

#### 7.2.1外观检查

#### 被校氢耗仪的仪器名称、型号、制造厂名或商标、出厂编号、工作压力、工作介质（氢气）、流量范围等信息应齐全;氢气危险警示、防爆标志、接地标识、高压警示等安全标识完整；所有管路、螺栓、电缆、电源线等硬件无损坏或破损；显示屏完好，无碎裂、严重划痕、背光异常，字符显示完整清晰；按键、旋钮、开关无破损、卡死、松动，操作顺滑；

#### 7.2.2 瞬时流量和累积流量的校准

7.2.2.1校准点的选择

在被测氢耗仪的瞬时流量使用范围内均匀选取且不少于3个校准点，应包含使用范围上下限点。

7.2.2.2校准程序

a）瞬时流量和累积流量示值误差校准采用标准表法，采用氢气作为校准介质，将被校氢耗仪加氢枪与现场校准装置的进口端串联，开启设备通电预热，将装置内的气体的空气用氮气或其他惰性气体进行置换，然后开启气源使校准介质充满连接管道；

b）关闭尾端控制阀，检查整个连接管路是否存在漏气，检查不漏气后将被校氢耗仪显示值及流量标准装置的显示值归零；

c）开启尾端控制阀，通过标准表法流量标准装置调节瞬时流量，当流量稳定后，同时读取氢耗仪的瞬时流量显示值和标准表法流量标准装置的瞬时流量显示值。氢耗仪运行不少于60s且累积流量不少于100g，，记录氢耗仪累积流量示值和现场标准装置累积流量示值，再迅速切断尾端控制阀。

d）按照公式（1）计算瞬时流量示值误差，按照公式（2）计算累积流量示值误差，按照公式（3）计算累积流量重复性误差。

∆Qi=Qi−Q0iQ0i               （1）

∆Q'i=Q'i−Q0i'Q0i'              （2）

式中：

∆Qi——第i次测量瞬时流量示值误差,%；

Qi——第i次测量被测氢耗仪瞬时流量示值,g/s；

Q0i——第i次测量流量标准装置瞬时流量示值,g/s；

∆Q'i——第i次测量累积流量示值误差,%；

Q'i——第i次测量被测氢耗仪累积流量示值,g；

Q0i' ——第i次测量流量标准装置累积流量示值,g；

7.2.2.3每个校准点按照7.2.1.2的a）～d）步骤测量三次，取三次测量示值误差的平均值作为该校准点的瞬时流量和累积流量示值误差。

7.2.2.4，按照式（3）计算累积流量的重复性E

Ej=∆Q'jmax−∆Q'jmindn           （3）

式中：

Ej——第j校准点的重复性,%；

∆Q'jmax——第j校准点三次测量示值误差最大值,%；

∆Q'jmin——第j校准点三次测量示值误差最小值,%；

dn——极差系数 (当测量次数n 为3时,dn=1.69)。

7.2.3 出口压力示值误差

7.2.3.1 用空气作为校准介质。校准时，取下氢耗仪出口的压力传感器直接接入便携式压力校准器的压力管路中。

7.2.3.2示值校准前应先通电预热，使用便携式压力校准器的气源进行加压，做1~2次升压预压试验，校准时升压应平稳，避免有冲击或过压现象，在各校准点应待压力值稳定后方可读数。

7.2.3.3 校准点应不少于5个，并均匀地分布在全量程范围内。

7.2.3.4 按公式（3）计算压力示值误差

∆P=Pd−Pb                 （4）

式中：

∆P——出口压力示值误差，MPa；

Pd——出口压力传感器压力值，MPa；

Pb——标准压力传感器示值，MPa；

- 校准结果的表达

- 校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- a）标题：“校准证书”；

- b）实验室名称和地址；

- c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- e）客户的名称和地址；

- f）被校对象的描述和明确标识；

- g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- k）校准环境的描述；

- l）校准结果及其测量不确定度的说明；

- m）对校准规范的偏离的说明；

- n）校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

- o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

- p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 复校时间间隔

复校时间间隔一般不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

### 附录A

燃料电池汽车氢气消耗量测试仪校准结果不确定度评定示例

A.1气体流量示值误差校准结果的不确定度评定

A.1.1 测量方法

用本规范规定的测量方法如正文7.2.1所述。

A.1.2数学模型

∆Qj=Qj−Q0jQ0j                 （A.1.1）

式中：

∆Qj——第j校准点瞬时流量示值误差,%；

Qj——第j校准点被测氢耗仪瞬时流量示值,g/s；

Q0j——第j校准点流量标准装置瞬时流量示值,g/s；

A.1.3 方差和灵敏度

式（A.1.1）中，Q、Q0互为独立，因而得

c1=∂∆Qj∂Qj=1，c2=∂∆Qj∂Qoj=−1		   （A.1.2）

故					uc2=u2Qj+u2Qoj	       （A.1.3）

A.1.4 标准不确定度分量

A.1.4.1由被校氢耗仪引入的不确定度分量𝑢𝑉𝑜𝑖  𝑢𝐴𝑜𝑖  𝑢𝑄𝑜𝑖uQj

1）由被校气体流量计测量重复性引入的标准不确定度分量

在流量为2g/s时进行10次独立测量，测得单次测量的实验标准差：

𝑠𝑄𝑖=𝑖=110(𝑄𝑖−𝑄𝑖)29=0.19  𝑠𝑄𝑖=𝑖=110(𝑄𝑖−𝑄𝑖)29=0.30  𝑠𝑄𝑖=𝑖=110(𝑄𝑖−𝑄𝑖)29=0.38  𝑠∆𝑄𝑖=𝑖=110(∆𝑄𝑖−∆𝑄𝑖)29=0.38s∆Qi=i=110(∆Qj−∆Qj)29=0.1%

在实际测量中，测量3次，其标准不确定度分量为：𝑢1=𝑠𝑄𝑖=0.30𝑢1=𝑠𝑄𝑖=0.38𝑢1=𝑠∆𝑄𝑖=0.38u1=0.1%3=0.058%

2）由气体流量计数显量化误差引入的标准不确定度分量

气体流量计显示仪表的分辨力为:±0.001g/s,其量化误差以等概率分布在半宽为0.0005 g/s的区间内，取包含因子，其引入的标准不确定度为：

0.014%

由重复性引入的不确定度分量大于由分辨力引入的不确定度分量，因此可以不考虑分辨力引入的不确定度,所以由气体流量计流量测量引入的标准不确定度分量为：

𝑢𝑄𝑜𝑖uQ=𝑢1=𝑠𝑄𝑖=0.30𝑢1=𝑠𝑄𝑖=0.38𝑢1=𝑠∆𝑄𝑖=0.38u1=0.058%

A.1.4.2标准装置引入的标准不确定度分量𝑢𝑄𝑜𝑖uQo

标准流量计的的校准结果的扩展不确定度为0.4%（k=2），所以在2g/s时，测量标准引入的不确定度分量为：

𝑢𝑉𝑜𝑖  𝑢𝐴𝑜𝑖  𝑢𝑄𝑜𝑖uQoi=0.4%2=0.2%

A.1.5合成相对标准不确定度：

uc=u2Qj+u2Qoj=0.058%2+0.2%2≈0.21%

A.1.6相对扩展不确定度：

取k=2,则相对扩展不确定度为：

𝑈𝑟𝑒𝑙=2×0.07%=𝑈𝑟𝑒𝑙=2×0.01%=𝑈𝑟𝑒𝑙=2×0.1%=UREL=2×0.21%＝0.42%

A.2压力示值误差校准结果不确定度评定

A.2.1 概述

压力示值误差校准用空气作为校准介质。校准时，取下压力传感器直接接入便携式压力校准器的压力管路中，使被校压力传感器和标准压力传感器在同一管路中，然后加压，分别读取氢耗仪示值和便携式压力校准器示值。压力示值误差是指氢耗仪示值与便携式压力校准器示值之差。

A.2.2 数学模型

∆P1=Px−Ps								（A.2.1）

式中：	∆P1	——氢耗仪压力示值误差，MPa；

Px	——氢耗仪压力示值，MPa；

Ps	——便携式压力校准器示值，MPa；

A.2.3 方差与灵敏系数

式（A.2.1）中，Px、Ps互为独立，因而得

c1=∂∆P1∂Px=1，c2=∂∆P1∂Ps=−1		                        （A.2.2）

故					uc2=u2Px+u2Ps	                          	（A.2.3）

A.2.4 不确定度来源及分析

A.2.4.1 由测量重复性引入的不确定度u1

把被测氢耗仪的压力传感器取下并直接接入便携式压力校准器的压力管路中，通过便携式压力校准器加压到1MPa,读取氢耗仪压力示值，作10次独立重复测量，记为Px1，Px2，…，Px10，平均值记为Px。根据公式（A.2.4）算得单次测量值的实验标准差sPX=0.001MPa,实际测量取单次测量结果，则u1=0.001MPa。

s(Px)=i=1nPxi−Px2(n−1)	 			（A.2.4）

A.2.4.2 由便携式压力校准器测量误差引入的不确定度u2

便携式压力校准器经检定满足0.05级，则最大允许误差为±0.003MPa，服从均匀分布估计，u2=0.003MPa/3=0.0017MPa 。

A.2.5 不确定度分量一览表

不确定度分量如表C.2所示

表C.2不确定度分量

| 序号 | 来源 | 符号 | ci | ui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | u1 | 1 | 0.001MPa |
| 2 | 便携式压力校准器最大允许误差 | u2 | -1 | 0.0017MPa |

A.2.6 合成标准不确定度

uc=u12+u22=0.002MPa

A.2.7 扩展不确定度

取置信概率为95%，取k=2，故得:

U=0.004MPa（k=2）