中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××－××××

机动车车辆识别代号图像采集仪

校准规范

Calibration Specification for Image Scanners of Vehicle Identification Number for Motor Vehicles

（征求意见稿）

×××－××－××发布           ××××－××－××实施

国家市场监督管理总局发 布

JJF×××－××××

机动车车辆识别代号图像采集仪校准规范

Calibration Specification for Image Scanners of

Vehicle Identification Number for Motor Vehicles

归口单位：全国法制计量管理计量技术委员会机动车检验检测分技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国法制计量管理计量技术委员会机动车检验检测分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目 录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语	1

4  概述	2

5  计量特性	2

5.1  车辆识别代号电子资料	2

5.2  车辆识别代号纸质资料	3

6  校准条件	3

6.1  环境条件	3

6.2  校准用标准器	3

7  校准项目和校准方法	3

7.1  外观检查	3

7.2  车辆识别代号电子资料	4

7.3  车辆识别代号纸质资料	7

8  校准结果的表达	7

9  复校时间间隔	7

附录A  标准车辆识别代号板的加工要求和测量方法	8

附录B  分辨率测试图的加工要求和测量方法	10

附录C  车辆识别代号字码尺寸测量取点原则与示例	12

附录D  机动车车辆识别代号图像采集仪校准记录格式	16

附录E  机动车车辆识别代号图像采集仪校准证书内页格式	18

附录F  机动车车辆识别代号图像采集仪示值误差测量不确定度评定示例	20

# 引  言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制订工作的基础性系列规范。

本规范主要参考GB 16735—2019《道路车辆 车辆识别代号（VIN）》、GB/T 19953—2005《数码照相机 分辨率的测量》和GA/T 1984—2022《车辆识别代号采集及核对工作规程》编制而成。

本规范为首次发布。

机动车车辆识别代号图像采集仪校准规范

1  范围

本规范适用于机动车检测用车辆识别代号图像采集仪的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

GB 16735—2019  道路车辆 车辆识别代号（VIN）

GB/T 19953—2005  数码照相机 分辨率的测量

GA/T 1984—2022  车辆识别代号采集及核对工作规程

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

GB 16735—2019、GB/T 19953—2005及GA/T 1984—2022界定的及以下术语适用于本规范。

3.1  车辆识别代号 vehicle identification number ；VIN

为了识别某一辆车，由车辆制造厂为该车辆指定的一组字码。

[ 来源：GB 16735—2019，3.1 ]

3.2  车辆识别代号电子资料 electronic file of vehicle identification number

采用等比例扫描、拍摄等方式，形成的记录有车辆识别代号打刻特征的电子影像。

[ 来源：GA/T 1984—2022，3.3 ]

3.3  车辆识别代号纸质资料 paper file of vehicle identification number

车辆识别代号电子资料经打印形成的纸质文本。

3.4  特征点距 feature point distance

一组特征点对之间的水平距离。

3.5  形变不一致性 deformation inconsistency

标准车辆识别代号板的字码特征点距标准值与车辆识别代号电子资料对应字码特征点距测量值间差值绝对值的最大值。

3.6  字码平齐度 character code flatness

车辆识别代号的字码上顶部（下底部）距首、末字码上顶部（下底部）连线在垂直方向的间距与首末字码高度差的最大值。

3.7  视觉分辨率 visual resolution

设备拍摄照片上再现的分辨率测试图中黑白相间的标定线刚刚能被人眼所分辨的空间频率。

[ 来源：GB/T 19953—2005，3.2，有修改 ]

3.8  每像高线数（LW/PH） Line Widths per Picture Height

线数每像高

分辨率测试图上标定线条的宽度相对于测试图有效区域的高度的度量单位。

注：它等于测试图的有效高度除以黑色标定线的宽度，亦即等于该黑色标定线在测试目标的高度范围内或在照相机视场的垂直方向内所包含的线数。

示例：若测试图的有效高度为200 mm，1000 LW/PH的黑线宽度等于200/1000 mm。

[ 来源：GB/T 19953—2005，3.4 ]

4  概述

机动车车辆识别代号图像采集仪（以下简称采集仪）是一种智能化图像采集设备。该设备采用视觉识别、激光测距等原理将车辆识别代号1:1还原生成电子图像，具备VIN码电子图像比对、核查、存档等功能；可将电子图像输出并打印为尺寸1:1还原的纸质VIN码，替代车辆拓印VIN码纸，提高车辆查验效率。采集仪一般由摄像头、图像处理单元、显示单元、数据传输单元等部件组成。

5  计量特性

5.1  车辆识别代号电子资料

5.1.1  标尺分度值：不大于0.2 mm。

5.1.2  显示装置的分辨力①：不大于0.01 mm。

5.1.3  字码长度：示值误差不超过±0.2 mm。

5.1.4  字码高度：示值误差不超过±0.2 mm。

5.1.5  形变不一致性：≤0.2 mm。

5.1.6  视觉分辨率：≥2200 LW/PH。

注①：适用于具备字码长度和字码高度示值显示功能的采集仪。

5.2  车辆识别代号纸质资料

5.2.1  字码长度：示值误差不超过±0.2 mm。

5.2.2  字码高度：示值误差不超过±0.2 mm。

## 注：以上指标不适用于合格判断，仅供参考。

6  校准条件

## 6.1  环境条件

温度：（-10～40）℃；

相对湿度：≤85 %；

无影响校准的污染、振动等干扰因素。

## 6.2  校准用标准器

校准用标准器及计量特性见表1。

表1  校准用标准器及计量特性

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准车辆识别 代号板① | （1）字码长度：110 mm、140 mm、170 mm，U 不大于0.04 mm（k=2）； （2）字码高度：8 mm、10 mm、12 mm，U不大于0.04 mm（k=2）； （3）特征点距：U 不大于0.04 mm（k=2）； （4）影像边距：2 mm，U 不大于0.04 mm（k=2）； （5）字码平齐度：≤0.02 mm |
| 2 | 影像测量仪 | 测量范围：（0～200）mm； MPE：±（3.0μm+5×10-3L），L单位：mm |
| 3 | 分辨率测试图② | （1）测量范围：（600～4000）LW/PH； （2）黑白线条宽度：U 不大于0.010 mm（k=2）； （3）高度：200 mm，U 不大于0.2 mm（k=2） |
| 注①：标准车辆识别代号板的加工要求和测量方法见附录A。 注②：分辨率测试图的加工要求和测量方法应满足附录B；校准点应包括：1200 LW/PH、2200 LW/PH、3200 LW/PH。 |  |  |

7  校准项目和校准方法

### 7.1  外观检查

- 通过目测和手动检查，采集仪应有清晰的铭牌，标明规格型号、出厂编号、生产厂家、出厂日期等信息；铭牌或使用说明书应标注摄像头像素，应不低于1200万。采集仪表面应完好无损，无明显缺陷；屏幕清晰、开关等操作按钮应灵活可靠。

- 采集仪按照7.2.1采集并生成车辆识别代号电子资料，车辆识别代号电子资料应包含标准车辆识别代号板的整周影像临界线。

### 7.2  车辆识别代号电子资料

### 7.2.1  标尺分度值

- 将字码尺寸约为170 mm×12 mm的标准车辆识别代号板平放于工作台。将采集仪的摄像头光轴线垂直于标准车辆识别代号板，标准车辆识别代号板的整周影像临界线均置于采集仪的成像范围内，在采集仪的工作环境光强和工作高度范围内，采集并生成车辆识别代号电子资料。观察并记录采集仪字码长度和字码高度方向的标尺分度值。

### 7.2.2  显示装置的分辨力

按照7.2.1的方法采集并生成车辆识别代号电子资料。如采集仪具备车辆识别代号电子资料字码长度、字码高度的示值显示功能，观察并记录采集仪字码长度和字码高度的显示装置的分辨力。

### 7.2.3  字码长度示值误差

将字码长度约为110 mm、140 mm、170 mm的标准车辆识别代号板分别平放于工作台。将采集仪的摄像头光轴线垂直于标准车辆识别代号板，标准车辆识别代号板的整周影像临界线均置于采集仪的成像范围内，在采集仪的工作环境光强和工作高度范围内，采集并生成车辆识别代号电子资料。

- 使用图像软件打开车辆识别代号电子资料，按照附录C，采用车辆识别代号电子资料长度方向叠加的标尺测量并记录首字码最左侧与末字码最右侧的间距，作为字码长度测量值，重复测量3次。按照公式（1）计算车辆识别代号电子资料的字码长度示值误差。

（1）

式中：

—— 车辆识别代号电子（纸质）资料的字码长度示值误差，mm；

—— 车辆识别代号电子（纸质）资料的字码长度3次测量平均值，mm；

—— 标准车辆识别代号板的字码长度标准值，mm。

如采集仪具备车辆识别代号电子资料字码长度的示值显示功能，按照7.2.1的方法采集车辆识别代号电子资料。测量并记录采集仪的字码长度示值，按照公式（1）计算

采集仪车辆识别代号电子资料的字码长度示值误差。

### 7.2.4  字码高度示值误差

- 将字码高度约为8 mm、10 mm、12 mm的标准车辆识别代号板分别平放于工作台。将采集仪的摄像头光轴线垂直于标准车辆识别代号板，标准车辆识别代号板的整周影像临界线均置于采集仪的成像范围内，在采集仪的工作高度范围内，采集并生成车辆识别代号电子资料。

- 使用图像软件打开车辆识别代号电子资料，选择车辆识别代号电子资料的首、末字码，并在首末字码之间任选1字码。按照附录C，采用车辆识别代号电子资料高度方向叠加的标尺分别测量并记录每个字码的上顶端与下底部的间距，作为待测字码的高度。取3个字码高度的测量平均值作为车辆识别代号电子资料的字码高度。按照公式（2）计算车辆识别代号电子资料的字码高度示值误差。

（2）

式中：

—— 车辆识别代号电子（纸质）资料的字码高度示值误差，mm；

—— 车辆识别代号电子资料（纸质）的字码高度3次测量平均值，mm；

—— 标准车辆识别代号板的字码高度标准值，mm。

如采集仪具备车辆识别代号电子资料字码高度的示值显示功能，按照7.2.1的方法采集车辆识别代号电子资料。测量并记录采集仪的字码高度示值，按照公式（2）计算采集仪车辆识别代号电子资料的字码高度示值误差。

### 7.2.5  形变不一致性

将字码尺寸约为170 mm×12 mm的标准车辆识别代号板平放于工作台。将采集仪的摄像头光轴线垂直于标准车辆识别代号板，标准车辆识别代号板的整周影像临界线均置于采集仪的成像范围内，在采集仪的工作高度范围内，采集并生成车辆识别代号电子资料。

依据图A.2的车辆识别代号特征点对分布，按照附录C，采用车辆识别代号电子资料长度方向叠加的标尺分别测量并记录车辆识别代号电子资料特征点对的水平间距，作为特征点对水平间距的测量值，重复测量3次。将3次测量平均值与车辆识别代号特征点对水平间距的标准值比较，按照公式（3）计算两者的差值。取车辆识别代号电子资料特征点对水平间距差值绝对值的最大值作为采集仪车辆识别代号电子资料的形变不一致性。

（3）

式中：

—— 采集仪第特征点对水平间距的差值，mm；

—— 采集仪第特征点对水平间距的3次测量平均值，mm；

—— 标准车辆识别代号板第特征点对水平间距的标准值，mm。

### 7.2.6  视觉分辨率

将分辨率测试图（以下简称测试图）平放于测试工作台，采用日光型光源或白炽灯对测试图均匀照明。采集仪的焦平面应与测试图平行，在水平方向的影像画幅框线应与测试图的高度方向框线平行。调整拍摄距离使测试图的有效高度充满影像画幅的长度，或按需要仅占影像画幅长度的若干分之一。调节环境照度，使采集仪在最佳工作距离、焦距、照度等拍摄状态下采集测试图的电子图像。

使用图像软件打开测试图的电子图像，目视观察水平和垂直双曲线中黑白线条可分辨的线数发生变化处（如：由9线变为8线、线条中间断开或模糊不清等）的截止空间频率，取最小值作为视觉分辨率读取值。

当测试图的有效高度刚好充满影像画幅的长度时，测试图上的图像分辨率读取值乘以100即为该画幅高度时采集仪的视觉分辨率。当测试图的有效高度不能充满影像画幅的长度时，测试图上的图像分辨率读取值乘以100得到分辨率测量值，按公式（4）换算成采集仪的分辨率计算值作为视觉分辨率。                                               （4）

式中：

∆L—— 采集仪的分辨率计算值，单位为线数每像高（LW/PH）；

∆L——采集仪的分辨率测量值，单位为线数每像高（LW/PH）；

∆L—— 测试图的有效高度（或垂直方向像素数）；

∆L—— 影像画幅的长度（或水平方向像素数）。

按照上述过程重复测量3次，取3次测量的视觉分辨率最大值作为采集仪的视觉分辨率。

### 7.3  车辆识别代号纸质资料

### 7.3.1  字码长度示值误差

- 对字码长度约为110 mm、140 mm、170 mm的标准车辆识别代号板，按照7.2.3的要求，采集仪分别采集并生成车辆识别代号电子资料。车辆识别代号电子资料被有效输出，打印为车辆识别代号纸质资料。

- 沿车辆识别代号纸质资料首、末字码下底部的连线方向，按照附录C，使用影像测量仪分别测量车辆识别代号纸质资料首字码最左侧与末字码最右侧的间距，作为车辆识别代号纸质资料的字码长度，重复测量3次。按照公式（1）计算车辆识别代号纸质资料的字码长度示值误差。

### 7.3.2  字码高度示值误差

- 对字码高度约为8 mm、10 mm、12 mm的标准车辆识别代号板，按照7.2.4的要求，采集仪分别采集并生成车辆识别代号电子资料。车辆识别代号电子资料被有效输出，打印为车辆识别代号纸质资料。

- 选择车辆识别代号纸质资料的首、末字码，并在首末字符之间任选1字码。沿字码垂直方向，按照附录C，使用影像测量仪分别测量每个字码的上顶端、下底部的间距，作为待测字码的高度。取3个字码高度的测量平均值作为车辆识别代号纸质资料的字码高度。按照公式（2）计算车辆识别代号纸质资料的字码高度示值误差。

8  校准结果的表达

采集仪经校准后出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映。采集仪的校准记录格式参考附录D，证书内页格式参考附录E，测量不确定度评定示例参见附录F。

9  复校时间间隔

复校时间间隔建议一般不超过12个月。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

# 标准车辆识别代号板的加工要求和测量方法

A.1  加工要求

标准车辆识别代号板的VIN字码组合为：L**N*2***E**1***H。其中，“*”字码可自定义，VIN字码的内容与构成应满足GB 16735—2019的要求。VIN字码组合以“LSVNV2182E201232H”为例，标准车辆识别代号板的加工尺寸见图A.1；VIN码的特征点对分布见图A.2。

标准车辆识别代号板应采用玻璃、陶瓷等硬质材料；板材表面平整、无毛刺等干扰；白底黑字；VIN码字符工整、笔画线条清晰、均匀、流畅。

单位为毫米

标引序号说明：

1——板材；

2——影像临界线；

3——VIN字码。

图A.1  标准车辆识别代号板尺寸图

标引序号说明：

①——特征点对1；

②——特征点对2；

③——特征点对3；

④——特征点对4。

图A.2  标准车辆识别代号板特征点对分布图

A.2  测量方法

A.2.1  测量原则

对车辆识别代号的尺寸测量时，将图案水平放置，测量点的选择应满足以下原则。

a）字码尺寸测量时，字码上顶部、下底部、最左侧、最右侧应选取字码笔画线条的外侧边线。

b）特征点距测量时，应按照图A.2标注位置选取特征点。若特征点位于左（右）边线，应选取字码笔画线条的垂线外侧边线；若特征点位于拐角，应选取字码笔画线条的拐角垂线外侧边线。

c）影像边距测量时，字码上顶部、下底部、最左侧、最右侧应选取字码笔画线条的外侧边线；影像临界线应选取与字码同侧的相邻线条内侧边线。

d）字码平齐度测量时，字码上顶部、下底部应选取字码笔画线条的外侧边线。

A.2.2  字码尺寸

- 沿车辆识别代号首、末字码下底部连线方向，使用影像测量仪分别测量车辆识别代号首字码最左侧、末字码最右侧的间距，重复测量3次，取平均值作为车辆识别代号的字码长度。

- 选择车辆识别代号的首、末字码，并在首末字符之间任选1字码。沿字符垂直方向，使用影像测量仪分别测量每个字码的上顶端、下底部的间距，作为待测字码的高度。取3个字码高度的测量平均值作为车辆识别代号的字码高度。

A.2.3  特征点距

按照标准车辆识别代号板特征点对分布（见图A.2），使用影像测量仪分别测量特征点对间的水平距离，重复测量3次，取3次测量平均值即为该特征点对的特征点距。

A.2.4  影像边距

在车辆识别代号的字码上（下）边缘方向，随机选取一个字码的上顶部（下底部）作为测量点；在车辆识别代号的字码左（右）边缘方向，选取首（末）字码最左（右）侧位置作为测量点。沿同侧影像临界线的垂直方向，使用影像测量仪测量测量点到影像临界线的距离，即为字码各方向的影像边距。

A.2.5  字码平齐度

对车辆识别代码首、末字码的下底部（上顶部）连线，沿连线垂直方向使用影像测量仪分别对介于首、末字码之间字码的下底部（上顶部）距连线的间距进行测量，

记录各间距值。

对车辆识别代号首、末字码，沿字符垂直方向，使用影像测量仪分别测量每个字码的上顶端、下底部的间距，作为待测字码的高度。计算首、末字码的高度差。

取各间距值和首末字码高度差的最大值作为车辆识别代号的字码平齐度。

# 附录B

# 分辨率测试图的加工要求和测量方法

B.1  加工要求

分辨率测试图包括中心双频圆环、水平双曲线、垂直双曲线和图像分辨率标尺。分辨率测试图应采用反射式，近似的朗伯基材。分辨率测试图的长度：45 mm，高度：200 mm。分辨率测试图的图案、尺寸加工要求见图B.1。

单位为毫米

标引序号说明：

1——水平双曲线；

2——图像分辨率标尺；

3——中心双频圆环；

4——垂直双曲线。

图B.1  分辨率测试图

分辨率测试图中双曲线的黑线和白线宽度相等。黑白线条宽度的标准值与标称值的偏差：≤5 %。双曲线的黑白线条宽度与视觉分辨率存在对应关系，黑白线条宽度的标称值见表B.1。

表B.1  黑白线条宽度的标称值

| 序号 | 视觉 分辨率 （LW/PH） | 黑白线条宽度 （mm） | 序号 | 视觉 分辨率 （LW/PH） | 黑白线条宽度 （mm） | 序号 | 视觉 分辨率 （LW/PH） | 黑白线条宽度 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 0.333 | 10 | 1500 | 0.133 | 19 | 2800 | 0.071 |
| 2 | 700 | 0.286 | 11 | 1600 | 0.125 | 20 | 3000 | 0.067 |
| 3 | 800 | 0.250 | 12 | 1700 | 0.118 | 21 | 3200 | 0.063 |
| 4 | 900 | 0.222 | 13 | 1800 | 0.111 | 22 | 3400 | 0.059 |
| 5 | 1000 | 0.200 | 14 | 1900 | 0.105 | 23 | 3600 | 0.056 |
| 6 | 1100 | 0.182 | 15 | 2000 | 0.100 | 24 | 3800 | 0.053 |
| 7 | 1200 | 0.167 | 16 | 2200 | 0.091 | 25 | 4000 | 0.050 |
| 8 | 1300 | 0.154 | 17 | 2400 | 0.083 | — | — | — |
| 9 | 1400 | 0.143 | 18 | 2600 | 0.077 | — | — | — |

B.2  测量方法

对分辨率测试图中双曲线的黑白线条宽度测量时，取标尺标线一端线宽横截面的中心点，过中心点沿标尺标线长度方向作直线，与双曲线相交。在直线与双曲线交汇的横截线上，随机选取3个黑线和3个白线，使用长度测量设备测量黑（白）线条的长度，均应不大于线宽标称值的±5 %。另外，取6个线宽测量值的平均值作为双曲线的黑白线条宽度。

# 附录C

# 车辆识别代号字码尺寸测量取点原则与示例

C.1  测量取点原则

车辆识别代号电子资料和车辆识别代号纸质资料的字码尺寸测量时，测量取点原则应满足附录A.2.1。

C.2  测量取点示例

C.2.1  对于车辆识别代号电子资料的字码尺寸测量，测量取点示例见图B.1。

（a）边线（标注前）                      （b）边线（标注后）

（c）拐角（“2”右下角）（标注前）      （d）拐角（“2”右下角）（标注后）

（e）拐角（“V”底部）（标注前）            （f）拐角（“V”底部）（标注前）

（g）拐角（“1”顶部）（标注前）            （h）拐角（“1”顶部）（标注后）

（i）弧线顶部（标注前）                  （j）弧线顶部（标注后）

图C.1  电子资料的字码尺寸测量取点示意图

C.2.2  对于车辆识别代号纸质资料的字码尺寸测量，测量取点示例见图B.2。

（a）边线（标注前）                        （b）边线（标注后）

（c）拐角（“2”右下角）（标注前）         （d）拐角（“2”右下角）（标注后）

（e）拐角（“V”底部）（标注前）            （f）拐角（“V”底部）（标注后）

（g）拐角（“1”顶部）（标注前）             （h）拐角（“1”顶部）（标注后）

（i）弧线顶部（标注前）                        （j）弧线顶部（标注后）

图C.2  纸质资料的字码尺寸测量取点示意图

# 附录D

# 机动车车辆识别代号图像采集仪校准记录格式

| 一、外观 技术要求; 检查结果. 采集仪应有清晰的铭牌，标明产品名称、型号、出厂编号、制造厂商、生产日期、摄像头像素数值（不低于1200万）等信息。; □符合 □不符合. 采集仪表面应完好无损，无明显缺陷；屏幕清晰、开关等操作按钮等应灵活可靠。; □符合 □不符合. 车辆识别代号电子资料应包含标准车辆识别代号板的整周影像临界线。; □符合 □不符合. 二、车辆识别代号电子资料 1. 标尺分度值 字码长度： 字码高度： 2. 显示装置的分辨力 字码长度： 字码高度： 3. 字码长度 标准值/mm; 示值/mm; 示值误差/mm; 不确定度U（k=2） /mm. 1; 2; 3; 平均值. 110.00. 140.00. 170.00. 4. 字码高度 标准值/mm; 示值/mm; 示值误差/mm; 不确定度U（k=2） /mm. 1; 2; 3; 平均值. 8.00. 10.00. 12.00. 5. 形变不一致性 |
| --- |
| 标准值/mm |  | 示值/mm |  |  |  | 示值误差/mm | 形变不一致性/mm |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 特征点对1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特征点对2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特征点对3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特征点对4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 视觉分辨率 序号; 1; 2; 3; 视觉分辨率. 测量值（LW/PH）. 三、车辆识别代号纸质资料 |
| 1. 字码长度 标准值/mm; 示值/mm; 示值误差/mm; 不确定度U（k=2） /mm. 1; 2; 3; 平均值. 110.00. 140.00. 170.00. 2. 字码高度 标准值/mm; 示值/mm; 示值误差/mm; 不确定度U（k=2） /mm. 1; 2; 3; 平均值. 8.00. 10.00. 12.00. |

# 附录E

# 机动车车辆识别代号图像采集仪校准证书内页格式

| 一、外观检查 |
| --- |
| 二、车辆识别代号电子资料 |
| 1. 标尺分度值 2. 显示装置的分辨力 3. 字码长度 标准值/mm; 示值平均值/mm; 示值误差/mm; 不确定度U （k=2）/mm. 110.00. 140.00. 170.00. 4. 字码高度 标准值/mm; 示值平均值/mm; 示值误差/mm; 不确定度U （k=2）/mm. 8.00. 10.00. 12.00. |
| 5. 形变不一致性 |
| 6. 视觉分辨率 |  |
| 三、车辆识别代号纸质资料 |
| 1. 字码长度 标准值/mm; 示值平均值/mm; 示值误差/mm; 不确定度U （k=2）/mm. 110.00. 140.00. 170.00. |
| 2. 字码高度 标准值/mm; 示值平均值/mm; 示值误差/mm; 不确定度U （k=2）/mm. 8.00. 10.00. 12.00. |

# 附录F

# 机动车车辆识别代号图像采集仪示值误差测量不确定度评定示例

F.1  车辆识别代号电子资料的字码长度示值误差测量不确定度评定

F.1.1  测量方法

将字码长度约为140 mm的标准车辆识别代号板分别平放于工作台，采集仪采集并生成车辆识别代号电子资料。使用图像软件打开车辆识别代号电子资料，按照附录C，采用车辆识别代号电子资料长度方向叠加的标尺测量并记录首字码最左侧与末字码最右侧的间距，作为字码长度测量值，重复测量3次。按照公式（F.1）计算车辆识别代号电子资料的字码长度示值误差。

F.1.2  测量模型

（F.1）

式中：

—— 车辆识别代号电子资料的字码长度示值误差，mm；

—— 车辆识别代号电子资料的字码长度3次测量平均值，mm；

—— 标准车辆识别代号板的字码长度标准值，mm。

F.1.3  不确定度传播率

由公式（F.1）得不确定度传播公式：

式中：

—— 车辆识别代号电子资料字码长度示值误差的合成标准不确定度，mm；

—— 车辆识别代号电子资料字码长度引入的标准不确定度，mm；

—— 标准车辆识别代号板引入的标准不确定度，mm。

其中，灵敏系数如下：

由此，不确定度传播公式：

F.1.4  标准不确定度评定

F.1.4.1  车辆识别代号电子资料字码长度引入的标准不确定度

1）车辆识别代号电子资料字码长度示值测量重复性引入的标准不确定度

测量结果重复性可以通过连续测量得到的测量列，采用A类方法进行评定。对于字码长度约为140 mm的标准板，采用车辆识别代号电子资料长度方向叠加的标尺测量并记录首字码最左侧与末字码最右侧的间距，作为字码长度测量值。重复测量10次，测量数据见表F.1。

表F.1  字码长度测量重复性数据

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字码长度（mm） | 140.21 | 140.26 | 140.23 | 140.22 | 140.26 | 140.22 | 140.26 | 140.25 | 140.26 | 140.26 |

经计算得单次测量实验标准差：

s(L)=(Li-L)2n-1=0.021 mm

实际测量时，在重复条件下连续测量3次，以3次测量的算术平均值作为测量结果，则由测量结果重复性引入的标准不确定度为：

u1(L)=s（L）n=0.0213=0.012 mm

2）车辆识别代号电子资料字码长度分辨力引入的标准不确定度

该不确定采用B类标准不确定度进行评定。采集仪的车辆识别代号电子资料字码长度标尺的分度值不大于0.2 mm，其量化误差等概率分布（均匀分布）引入的标准不确定度为：

= = 0.058 mm

由于采集仪的测量重复性、数显量化误差对测量不确定的贡献存在重复。因此，为避免重复计算，在计算合成不确定度时，只计最大影响量，舍弃。

F.1.4.2  标准器引入的不确定度

标准车辆识别代号板的U不大于0.04 mm（k=2）。对于字码长度约为140 mm的标准板，标准器引入的不确定度为：

F.1.5  合成标准不确定度的评定

不确定度分量汇总见表F.2。

表F.2  不确定度分量汇总表

| 标准不确定度 分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 / mm | 灵敏系数Ci | 输出量标准不确定度分量 ¦Ci¦×ui / mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 采集仪的测量重复性 | 0.012 | -1 | 0.012 |
| u2 | 采集仪的分辨力 | 0.058 | -1 | 0.058 |
| u0 | 标准器 | 0.020 | 1 | 0.020 |

由于各标准不确定度分量相互无关，故合成标准不确定度为：

uc=C12×u12+C02×u02 =0.0582+0.0202mm ≈ 0.06 mm

F.1.6  扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，故车辆识别代号电子资料字码长度示值误差测量结果的扩展不确定度为：

U =k×uc =2×0.06mm=0.12 mm

F.2  车辆识别代号纸质资料的字码高度示值误差测量不确定度评定

F.2.1  测量方法

- 对字码高度约为10 mm的标准车辆识别代号板，采集仪分别采集并生成车辆识别代号电子资料。车辆识别代号电子资料被有效输出，打印为车辆识别代号纸质资料。选择车辆识别代号纸质资料的首、末字码，并在首末字符之间任选1字码。沿字码垂直方向，按照附录C，使用影像测量仪分别测量每个字码的上顶端、下底部的间距，作为待测字码的高度。取3个字码高度的测量平均值作为车辆识别代号纸质资料的字码高度。按照公式（F.2）计算车辆识别代号纸质资料的字码高度示值误差。

F.2.2  测量模型

（F.2）

式中：

—— 车辆识别代号纸质资料的字码高度示值误差，mm；

—— 车辆识别代号纸质资料的字码高度3次测量平均值，mm；

—— 标准车辆识别代号板的字码高度标准值，mm。

F.2.3  不确定度传播率

由公式（F.2）得不确定度传播公式：

式中：

—— 车辆识别代号纸质资料字码高度示值误差的合成标准不确定度，mm；

—— 车辆识别代号纸质资料字码高度引入的标准不确定度，mm；

—— 标准车辆识别代号板引入的标准不确定度，mm。

其中，灵敏系数如下：

由此，不确定度传播公式：

F.2.4  标准不确定度评定

F.2.4.1  车辆识别代号纸质资料字码高度引入的标准不确定度

1）车辆识别代号纸质资料字码高度示值测量重复性引入的标准不确定度

测量结果重复性可以通过连续测量得到的测量列，采用A类方法进行评定。对于字码高度约为10 mm的标准板，采用车辆识别代号纸质资料高度方向叠加的标尺测量并记录字码的上顶端、下底部的间距，作为字码高度测量值。重复测量10次，测量数据见表F.3。

表F.3  字码高度测量重复性数据

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字码高度（mm） | 10.03 | 10.06 | 10.02 | 10.05 | 10.03 | 10.04 | 10.05 | 10.06 | 10.05 | 10.05 |

经计算得单次测量实验标准差：

s(H)=(Hi-H)2n-1=0.013 mm

实际测量时，在重复条件下连续测量3次，以3次测量的算术平均值作为测量结果，则由测量结果重复性引入的标准不确定度为：

u1(H)=s（H）n=0.0133=0.008 mm

2）车辆识别代号纸质资料字码高度分辨力引入的标准不确定度

该不确定采用B类标准不确定度进行评定。影像测量仪的字码高度数显分辨力为0.01 mm，其量化误差等概率分布（均匀分布）引入的标准不确定度为：

= = 0.029 mm

由于采集仪的测量重复性、数显量化误差对测量不确定的贡献存在重复。因此，为避免重复计算，在计算合成不确定度时，只计最大影响量，舍弃。

F.2.4.2  标准器引入的不确定度

标准车辆识别代号板的U不大于0.04 mm（k=2）。对于字码高度约为10 mm的标准板，标准器引入的不确定度为：

F.2.5  合成标准不确定度的评定

不确定度分量汇总见表F.4。

表F.4  不确定度分量汇总表

| 标准不确定度 分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 / mm | 灵敏系数Ci | 输出量标准不确定度分量 ¦Ci¦×ui / mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 采集仪的测量重复性 | 0.008 | -1 | 0.008 |
| u2 | 采集仪的分辨力 | 0.029 | -1 | 0.029 |
| u0 | 标准器 | 0.020 | 1 | 0.020 |

由于各标准不确定度分量相互无关，故合成标准不确定度为：

uc=C12×u12+C02×u02 =0.0082+0.0292mm ≈ 0.03 mm

F.2.6  扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，故车辆识别代号纸质资料字码高度示值误差测量结果的扩展不确定度为：

U =k×uc =2×0.03mm=0.06 mm