全国校准规范

《机动车车辆识别代号图像采集仪校准规范》

（送审稿）

编制说明

标准起草工作组

2026年8月

全国校准规范《机动车车辆识别代号图像采集仪校准规范》编制说明

一、任务来源

经全国法制计量管理计量技术委员会机动车检验检测分技术委员会批准，将《机动车车辆识别代号图像采集仪校准规范》于2025年5月23日列入2025年国家计量技术规范制修订计划（MTC 1/SC 2[2025]5号），委托XXXXXX作为主要起草单位负责制定。

二、目的和意义

车辆识别代号是为了识别车辆，车辆制造厂按照国家车辆管理标准指定的一组字码。依据GA 801—2019《机动车查验工作规程》和GB 38900—2020《机动车安全技术检验项目和方法》等标准，在进行机动车安全检验及机动车查验时，需对车辆开展车辆识别代号拓印、拍照等检验工作，保障车辆的唯一性，保护人民生命财产安全。不同车辆打刻的车辆识别代号位置、尺寸、清晰度等不同，采用传统拓印车辆识别代号的检验方式操作不便，无法进行电子化存档。

机动车车辆识别代号图像采集仪（以下简称采集仪）是近几年投入使用的新型智能化图像采集设备，采用图像识别、激光测距等原理将车辆识别代号1:1还原生成电子和纸质VIN码，实现VIN码图像电子存档，方便快捷；打印的纸质VIN码可以替代拓印纸，提高车辆识别代号的查验效率。

公安部发布的行业标准GA/T 1984—2022《车辆识别代号采集及核对工作规程》要求：“车辆识别代号采集的电子资料和经打印的纸质资料首、尾字码两端之间的整体间距误差以及对应任意字码大小、间距、笔画粗细误差均应小于或等于0.2mm。电子影像分辨率应满足每25.4mm（一英寸）长度，原始采集取样不低于600个像素点。”。如果采集仪的VIN码电子图像和纸质资料的尺寸误差过大，电子图像不清晰，VIN码识别错误，将会严重影响车辆VIN码电子图像算法自动比对或人工纸质比对核查的准确性，导致车辆核查唯一性误判，严重影响车辆的正常查验和安全使用。

目前，采集仪缺乏计量方法，不同厂家生产的设备性能参差不齐，主要的问题包括：设备识别VIN码字符长度、高度、字符间距的尺寸精度、识别率等缺乏检测方法；设备的技术指标不统一，设备的使用和推广受到限制，监管部门难以进行规范，机动车数字化、无纸化查验改革进展缓慢和滞后。

制定采集仪的全国校准规范，可以保障设备的量值统一和准确可靠，规范设备的生产和使用，助力机动车数字化查验改革，为设备的日常监管提供技术依据。另外，本标准可以提高监管部门对车辆的查验效率，有效保障机动车的安全运行。

三、国内外相关标准情况

在国外，采集仪缺乏计量技术标准。

在国内，采集仪是近几年新兴的机动车查验类智能识别设备，因其智能化、精准化、方便快捷的使用优势发展较快。目前，采集仪已广泛应用于机动车查验领域，极大的推动了交管部门车辆查验数字化、智能化、高效化的工作模式变革。

采集仪的应用场景主要包括：一、国内主流车企现已广泛使用采集仪，对每一辆新生产下线车辆的初始打刻VIN码进行图像采集，并直接上传至交通管理部门，作为车辆后期VIN码核查的原始比对存档电子信息。该工作正在试点实施，待法规（起草中）出台后全部车辆将强制实施。二、采集仪现已广泛应用于车管所新车上牌、二手车交易、车辆路检路查、车辆事故鉴定等方面，采集车辆的VIN码生成电子图像与原始存档VIN码电子图像比对核查车辆的唯一性，替代传统的拓印核查。三、在传统的车辆唯一性核查过程中，采集仪将采集的车辆VIN码电子图像经打印生成尺寸1:1还原的VIN码纸质资料替代拓印纸，与原始存档VIN码拓印纸比对核查车辆的唯一性。四、采集仪可采集拓印纸的VIN码图像生成电子图像存档。

据调研，该设备的生产厂家主要包括：广州市腾畅智能科技有限公司、石家庄华燕交通科技有限公司、成都佳诚弘毅科技股份有限公司、四川星盾科技股份有限公司、广东泓胜科技股份有限公司、南昌市微轲联信息技术有限公司等。目前，该设备的全国保有量约4千余台，随着市场的推广和政策支持，设备数量会快速增加。

2022年，公安部发布行业标准GA/T 1984—2022《车辆识别代号采集及核对工作规程》，对采集仪的车辆识别代号电子资料、纸质资料尺寸精度要求进行了规定。GB 16735—2019《道路车辆 车辆识别代号（VIN）》对采集仪可采集的车辆识别代号尺寸和制造工艺等进行了规定。广州市腾畅智能科技有限公司、成都佳诚弘毅科技股份有限公司等单位制定了企业标准，对设备的技术指标和出厂检验标准进行了规定。目前，该设备缺乏国家或行业的计量校准规范，急需进行相关标准的制定。

四、标准的编制过程

（一）标准预研阶段

2023年10月-11月，XXXXXX在前期研究的基础上，联合XXXXXX等单位联合向中国计量协会机动车计量检测技术工作委员申报团体标准《车辆识别代号（VIN）图像采集仪检测方法》。2023年11月24日，中国计量协会下达团体标准制定计划（中计协函[2023]98号），《车辆识别代号（VIN）图像采集仪检测方法》列入2023年度团体标准制定计划，委托XXXXXX作为主要起草单位负责制定。

2023年12月，XXXXXX在团体标准立项下达后，牵头组建了团体标准起草工作组（校准规范筹备工作组），主要包括：XXXXXX等单位。另外，标准起草组召开腾讯会议，制定了标准的工作计划和任务分工。

2024年1月-6月，标准起草组分别组织召开了多次腾讯会议，对标准初稿进行了研讨，初步拟定了标准的适用范围、校准项目、标准器、校准方法。经集中讨论，拟定主要对“车辆识别代号电子资料”、“车辆识别代号纸质资料”的VIN码的长度、高度、字符间距的尺寸示值误差进行校准。

另外，标准起草工作组拟采用“标准车辆识别代号板”、“影像测量仪”作为主标准器开展采集仪的尺寸校准。XXXXXX开展了“标准车辆识别代号板”的预研，确定了上述设备的技术指标、材质、结构、功能、加工工艺。

2024年7月-12月，XXXXXX分别研制了第一版、第二版“标准车辆识别代号板”，根据拟定的标准器技术指标进行了溯源。XXXXXX使用“标准车辆识别代号板”分别对多款采集仪进行了测试，验证了校准方法（初稿）的合理性和标准器的可行性。另外，为解决字码间距误差校准的难题，标准起草工作多次组组织召开腾讯会议，拟定采用特征点对的方式校准VIN码17位字符的字符间距准确性。

2025年1月-5月，标准起草工作组分别组织多次线下采集仪测试，分别对XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX等单位的采集仪进行试验测试。经测试，“标准车辆识别代号板”存在采用玻璃材质、陶瓷喷涂工艺表面不耐脏难清洗，塑料材质易折弯影响精度的问题。车辆识别代号电子资料测量值的问题，前后经历采用像素点数和dpi换算、设备直接显示字码长度、高度示值等验证，均存在一定的问题。

采集仪原始图像分辨率的测试方法经过标准车辆识别代号标准板和像素点数量换算的验证，存在图像像素易作弊的问题。经研究，拟采用ISO分辨率测试图对图像的成像清晰度进行校准。经过测试，标准起草工作组对标准文本进行了完善修改。

（二）标准编制阶段

2025年5月23日，XXXXXX牵头申报的全国校准规范《机动车车辆识别代号采集仪校准规范》下达立项通知，正式立项。规范制定任务下达后，XXXXXX组织召开腾讯会议，牵头成立标准起草工作组，主要包括：XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX。起草工作组制定了编制计划和任务分工。

2025年6月，标准起草工作组在XXXXXX组织召开线下标准研讨会，对标准文本中的校准项目、技术指标、标准器、校准方法等进行了集中交流、讨论。经研讨，为与团标《车辆识别代号（VIN）采集仪检测方法》区分，拟将团标《车辆识别代号（VIN）采集仪检测方法》由检测方法修改为产品标准，增加设备环境适应性试验、检验规则、型式试验、出厂检验、标志与说明书等内容。另外，标准起草工作组集中对XXXXXX、XXXXXX等单位的采集仪进行了校准项目集中试验测试。

2025年7月-9月，XXXXXX研制了第三版“标准车辆识别代号板”，采购了影像测量仪。标准起草工作组经与采集仪厂家沟通协调，XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX等单位完成了采集仪电子资料叠加标尺0.2 mm分度值的修改，配合完成了采集仪电子资料字码长度、字码高度、形变不一致性的误差测试，完成了纸质资料字码长度、字码高度误差测试，验证了校准方法（初稿）的可行性。

2025年10月-12月，标准起草组以腾讯会议、设备邮寄测试的方式进行标准的讨论和验证，主要工作包括：一、对采集仪图像清晰度的测试方法（A1分辨力板和ISO分辨率测试图）进行理论研究和测试验证，最后选择ISO分辨率测试图的方法；二、对“车辆识别代号字码尺寸测量取点原则与示例”进行理论研究与试验，编制标准附录B。

2026年1月-4月，标准起草组对电子资料测量时的软件测量工具进行开发和方法试验。另外，标准起草工作组在前期标准研讨、测试的基础上，修改完善了标准文本，并对外进行意见征询。

2026年5月-6月，起草组研制了专用的分辨率测试图对采集仪的视觉分辨率开展校准，进行了校准测试、溯源验证、集中讨论，并对标准文本进行修改。

2026年7月-8月，标准起草工作组根据意见征询反馈进一步对标准文本进行了完善，并编制了试验报告、编制说明、征询意见汇总表，形成了标准报审材料。

五、标准制定依据

本标准的制定依据主要包括： GB 16735—2019《道路车辆  车辆识别代号（VIN）》、GB/T 19953—2005《数码照相机  分辨率的测量》、GA/T 1984—2022《车辆识别代号采集及核对工作规程》等。

六、主要内容的说明

本标准制定工作的主要原则：

a) 保持一致性。本标准以GB 16735—2019《道路车辆 车辆识别代号（VIN）》、GA/T 1984—2022《车辆识别代号采集及核对工作规程》为主要技术依据，相关技术指标与GB 38900《机动车安全技术检验项目和方法》、GA 801—2019《机动车查验工作规程》、GB/T 19953—2005《数码照相机 分辨率的测量》、ISO 12233:2024《数码相机 分辨率与空间频率响应（Digital cameras — Resolution and spatial frequency responses）》等标准要求的内容保持一致。

b) 明确补充性。本标准以GB 16735—2019《道路车辆 车辆识别代号（VIN）》、GA/T 1984—2022《车辆识别代号采集及核对工作规程》等标准要求的技术指标保持一致基础上，对于相关技术指标的内容和检测方法进行了明确、细化和补充。

c) 彰显专业性。《机动车车辆识别代号图像采集仪校准规范》全方位分析了采集仪的计量性能要求、校准方法等内容，提出了标准器的具体要求，保障了采集仪校准的客观性和科学性，提升了校准报告的公信力。

七、有关问题的说明

本标准制定的重点内容：

1. 校准项目的确定。标准起草工作组经对采集仪的技术指标进行研究，拟将“车辆识别代号电子资料”的字码长度、字码高度、形变不一致性、视觉分辨率、“车辆识别代号纸质资料”的字码长度、字码高度等作为主要项目进行校准。其中有三个问题需要说明：

（1）视觉分辨率的校准方法。通过A1分辨力板和ISO 12233识别率测试图的方法比较和测试试验分析，为提高适配不同型式采集仪摄像头的兼容性、引入拍摄高度和测试图尺寸的影响，结合两方法的适用范围和相关标准适用性要求，两种测试方法均有不足。为提高测试的精度和适配性，起草组研制专用的分辨率测试图，取水平分辨率和垂直分辨率的最小值作为视觉分辨率。为减小粗大误差和拍摄状态干扰因素的引入，重复测量3次，取最大值作为采集仪的视觉分辨率。经测试验证可行，并在标准文本附录C对设备的加工要求和测量方法进行规定。

（2）车辆识别代号电子资料“字码长度、字码高度、特征点对间距”测量值的获取方法。经过前期理论分析、测试、验证与研讨，本标准拟采用采集仪电子资料叠加的标尺作为测量标准对电子资料中VIN码的字码尺寸进行测量，得到测量值。按照GA/T 1984—2022《车辆识别代号采集及核对工作规程》，采集仪仅需叠加分度值为1 mm的标尺。如按分度值为1 mm的标尺测量字码尺寸，估读误差引入过大，该标尺无法用于采集仪电子资料字码尺寸的测量。

为实现上述目的，标准起草工作组协调采集仪的5家主流生产企业配合，现已实现了对电子资料标尺增加0.2 mm 分度值标尺刻度线的修改，既兼顾了测量估读误差引入不至于过大的问题，又最大程度减小了采集仪生产企业对设备修改开发的工作难度。另外，经研究，电子资料中标尺的尺寸还原与字码图案的还原原理相同，采用电子资料叠加的标尺对字码图案的尺寸测量，可同时验证叠加标尺的准确性。

对于具备电子资料字码尺寸显示测量示值功能的采集仪，目前仅有2款采集仪具备该功能，设备厂家数量较少，缺乏代表性，故本标准不做强制要求，在标准5.1章节做了“如适用”的要求和注释，并在7.2章节给出了对应的校准方法。

（3）校准项目“形变不一致性”的说明。GA/T 1984—2022《车辆识别代号采集及核对工作规程》要求：“车辆识别代号采集的电子资料和经打印的纸质资料首、尾字码两端之间的整体间距误差以及对应任意字码大小、间距、笔画粗细误差均应小于或等于0.2mm”。经研究，对采集仪电子资料的17位字码字符间距、笔画粗细等的尺寸误差进行检测，十分复杂。本标准拟采用标准车辆识别代号水平方向选定4对特征点对测量长度的方式验证电子资料的图像局部图案尺寸还原、扭曲变形程度，详见标准5.1.5、7.2.5和附录A。

另外，因车辆识别代号纸质资料是电子资料整体打印得到的文本，电子资料的形变不一致性已经过校准，经打印后的纸质资料如发生变化，应成比例整体在长度、高度方向发生变化。故本标准对于纸质资料仅对字码长度、字码高度进行校准，不再对形变不一致性进行校准。

（4）字码识别率的说明。采集仪字码识别是指采用“OCR（Optical Character Recognition，光学字符识别）”技术将被测的VIN码图案中的字符提取出来，传输给车辆查验系统，帮助查验人员核查车辆识别代号唯一性的技术。该功能对于采集仪的使用是一个重要的辅助功能，在用的采集仪均支持该功能。标准起草组经多次研讨，拟将“字码识别率”纳入团体标准的检测项目，反映和评价采集仪的字码识别性能，作为产品标准的检测要求。本标准为校准规范，因该指标为检测类、型式试验性指标，故不纳入本规范的技术要求。

2. 标准器的说明。本标准依据校准项目和方法确定了系列标准器。其中，标准车辆识别代号板为新研制的设备，其加工要求和测量方法已在标准附录A中做出说明。为保证该设备提供一个“字码长度、字码高度、特征点对间距”标准值，本标准增加了“特征点距”、“字码平齐度”的术语定义，提出“字码尺寸、特征点距、字码平齐度、影像边距”的溯源技术指标，并给出了参考的校准方法以便于溯源，见标准附录A.2。标准车辆识别代号板为实物量具，为避免设备尺寸固定、采集仪示值作弊，本标准对标准车辆识别代号板字码尺寸的标准值与标称值的偏差提出了较大的偏差限值（字码长度≤1%；字码高度≤2%）。

本标准采用专用的分辨率测试图，设计源自ISO标准测试图，为等效的ISO测试图。将ISO标准测试图中所需的测试图案截取并对位置、尺寸、布局等进行规定。参考ISO 12233:2024《数码相机 分辨率与空间频率响应（Digital cameras — Resolution and spatial frequency responses）》确定了溯源指标，以视觉分辨率的指标进行表征，以评价设备的成像清晰度。

3. 外观检测时，摄像头像素应标注不低于1200万的说明。采集仪可拍摄的VIN码最大尺寸约为170 mm。600 dpi是指在25.4 mm 长度上的像素数量。通过换算，170 mm长度上的像素数量为：

60025.4 mm×170 mm=4016

常见的摄像头分辨率规格为4032*3024=1200万。通过理论分析，采集仪如能拍摄得到不低于600 dpi的图像，摄像头的像素理论上应不低于1200万。

对采集仪提出“铭牌应备注摄像头像素不低于1200万”的要求，是进一步保障采集仪满足拍摄图像不低于600 dpi的要求。为了降低测试难度，标准拟采用核查铭牌信息，采信企业自我声明的测试方式。

4. 影像边距问题。依据GA/T 1984—2022《车辆识别代号采集及核对工作规程》，采集仪的“影像边距”应大于2 mm。对于该指标，本标准采用限值符合性测试的方式，标准车辆识别代号板具备边距为2mm 的整周影像临界线，在本标准7.1外观检查章节，采用“车辆识别代号电子资料应包含标准车辆识别代号板的整周影像临界线”的检查方式对该指标进行确认。

5. 字码尺寸测量取点不一致性问题。车辆识别代号电子资料和纸质资料的字码长度、字码高度校准的过程中，测量值的获取过程需对VIN字码的边界取点，确定图案测量的起始位置。然而，当车辆识别代号电子资料或纸质资料的图案局部放大后，会产生亚像素、图案线条边界不规整等问题，不同测量人员的取点理解不同极可能产生不统一的现象，导致测量结果差异较大。为减小不同人员测量取点的不一致性，本标准增加附录B“车辆识别代号字码尺寸测量取点原则与示例”，对该问题进行约束、规范和统一。

6. 测量不确定度评定示例中，因车辆识别代号电子资料（纸质资料）的字码长度和字码高度示值误差的不确定度评定方法类似，为兼顾字码长度和字码高度，本标准仅对车辆识别代号电子资料的字码长度示值误差和车辆识别代号纸质资料的字码高度示值误差不确定度评定给出示例。

标准起草工作组

2026年8月