中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××－20××

新能源汽车电安全检测柜校准装置

校准规范

Calibration Specification for Calibration Device of Electric Safety Testing Cabinet for New Energy Vehicles

（征求意见稿）

20××－××－××发布                    20××－××－××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局  发 布

JJF ×××－××××

新能源汽车电安全检测柜

校准装置校准规范

Calibration Specification for Calibration Device

of Electric Safety Testing System for New Energy Vehicles

归 口 单 位：

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范主要起草人：

参加起草人：

目 录

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

4 概述	1

5 计量特性	1

6 校准条件	2

7 校准项目和校准方法	2

8 校准结果的表达	5

9 复校时间间隔	5

附录A 原始记录格式	6

附录B 检定证书/检定结果通知书内页格式	8

附录C 检定证书/检定结果通知书检定结果页式样	9

引  言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范主要参考了JJF 1587—2016 《数字多用表校准规范》、JJG 1072-2011 《直流高压高值电阻器》、JJG 166-2022 《直流标准电阻器》的要求编制而成。

本规范为首次制定。

新能源汽车电安全检测柜校准装置校准规范

范围

本规范适用于新能源汽车电安全检测柜校准装置中，新能源汽车充电安全检验装置校准装置、电气安全自动检验装置校准装置的校准。

引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 166 直流标准电阻器检定规程

JJG 1072直流高压高值电阻器检定规程

JJF 1587数字多用表校准规范

JJFxxxx 20xx 在用电动汽车安全性能检验系统校准规范

GB/T 44500—2024 新能源汽车运行安全性能检验规程

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

术语

GB/T44500界定的及以下术语和定义适用于本规范。

电动汽车安全性能检验 electric vehicle safety performance inspection

对电动汽车的动力蓄电池、驱动电机、电控系统、电气安全等与安全相关的部件/装置技术性能进行的检验。

[来源：GB/T 44500-2024 3.1.1]

3.2　绝缘电阻测试电压 insulation resistance test voltage

检验充电插座绝缘电阻时，在用电动汽车电安全检验设备施加在电动汽车充电电源端子和保护接地PE端子之间的电压。

3.3　电位均衡测试电流 potential equalization test current

检验电位均衡时，在用电动汽车电安全检验设备施加在电动汽车可导电部件和电平台之间或者可导电部件之间的电流。

概述

新能源汽车电安全检测柜校准装置一般由充电安全检验装置校准装置、电气安全自动检验装置校准装置组成，主要用于充电安全检验装置、电气安全自动检验装置的检定。

充电安全检验装置校准装置一般由交流充电插座、直流充电插座、电压表、电流表等组成；电气安全自动检验装置一般由交流充电插座、直流充电插座、电阻器、电压表、电流表组成。

计量特性

充电安全检验装置校准装置

输出电压

输出电压示值误差一般不超过±0.1%。

输出电流

输出电流电流示值误差一般不超过±0.1%。

电气安全自动检验装置

绝缘电阻检测电压

绝缘电阻检测电压示值误差一般不超过±1%。

绝缘电阻

绝缘电阻示值误差一般不超过±1%。

电位均衡测试电流

电位均衡测试电流测试电流示值误差一般不超过±1%。

电位均衡

电位均衡示值误差一般不超过±1%。

校准条件

环境条件

环境温度：（-10～40）℃。

相对湿度：不大于85％。

工作现场的电磁干扰应对校准过程及结果无影响。

测量标准及其他设备

测量标准及其他设备技术指标见表1。

表1 测量标准及其他设备技术指标

| 设备名称 | 测量范围 | 准确度等级或最大允许误差或扩展不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 电压源 | 直流电压输出范围至少满足（0~1000）V | MPE：±0.1%； |
| 电流源 | 直流电流输出范围至少满足（0~60）A | MPE：±0.1%； |
| 数字直流电桥 | 电阻测量范围至少满（50~200）mΩ | MPE：±0.1%； |
| 绝缘电阻测试仪 | 电阻测量范围至少满足（0.1~200）MΩ | MPE：±0.1%； |
| 注：除上述设备外，也可以使用其他符合要求的计量器具作为标准设备。 |  |  |

校准项目和校准方法

外观及通电检查

新能源汽车电安全检测柜校准装置上应有以下主要标志和符号：名称、型号、编号、标称值、准确度等级、制造厂名称、标称使用温度范围、标称使用湿度范围、标称使用电压、标称使用电流和生产日期。

新能源汽车电安全检测柜校准装置保证零部件完整，无影响校准性能的零部件缺失。

通电检查被新能源汽车电安全检测柜校准装置的各测量功能、量程切换应正常，小数点位置应正确，显示字符段应完整。

充电安全检验装置校准装置

输出电压

将新能源汽车电安全检测柜校准装置的直流充电插座与电压源如图连接，在新能源汽车电安全检测柜校准装置测量范围内选至少选取3个校准点，一般包含400V、800V。调整电压源的输出电压，分别记录标准源输出标准值为ZN，被检充电安全检验装置校准装置的示值ZX。被检充电安全检验装置校准装置的相对示值误差按公式（1）计算：

γ=ZX-ZNZN×100%

（1）

式中：

γ ——相对示值误差，%；

ZX ——被检充电安全检验装置校准装置示值，V；

ZN ——多功能源输出标准值，V。

输出电流

将新能源汽车电安全检测柜校准装置的直流充电插座与电流源可靠连接，在被检新能源汽车电安全检测柜校准装置的电流测量范围内至少3个校准点，一般包含25A、50A。调整电流源，分别记录多功能源的示值IN，被检充电安全检验装置校准装置的示值IX。被检新能源汽车电安全检测柜校准装置的相对示值误差按公式（2）计算。

γ=IX-ININ×100%

（2）

式中：

γ ——相对示值误差，%；

IX ——被检充电安全检验装置校准装置示值，A；

IN ——多功能源输出标准值，A。

电气安全自动检验装置

绝缘电阻检测电压

将新能源汽车电安全检测柜校准装置的交流充电插座、直流充电插座与电压源可靠连接，在新能源汽车电安全检测柜校准装置的绝缘电阻检测电压测量范围内至少选取3个校准点，一般包含400V、800V、额定电压。调整电压源的输出电压，分别记录电压源输出标准值为ZN，被检新能源汽车电安全检测柜校准装置的示值为ZX。被检新能源汽车电安全检测柜校准装置的相对示值误差按公式（3）计算，取示值相对误差最大值作为校准结果：

α=UX-UNUN×100%

（3）

式中：

α ——被检新能源汽车电安全检测柜校准装置相对示值误差，%；

UX ——被检新能源汽车电安全检测柜校准装置电压示值，V；

UN ——被检新能源汽车电安全检测柜校准装置电压标准值，V。

绝缘电阻

将新能源汽车电安全检测柜校准装置的交、直流充电插座与绝缘电阻测试仪可靠连接，将绝缘电阻测试仪的输出电压调整至被检新能源汽车电安全检测柜校准装置电阻器的额定电压范围内。在新能源汽车电安全检测柜校准装置的电阻器内至少选取3个校准点，一般包含0.1MΩ、1MΩ、电阻上限，记为标称值RX。调整电阻器输出的绝缘电阻值，使用绝缘电阻测试仪分别测量直流DC+与PE间、DC-与PE间、交流L1与PE间、交流L2与PE间、交流L3与PE间、交流N与PE间的电阻，记为实际值RN。根据公式（4）计算示值相对误差，取示值相对误差最大值作为校准结果。

δ=RX-RNRN×100%

（4）

式中：

δ ——被检新能源汽车电安全检测柜校准装置相对示值误差，%；

RX ——被检新能源汽车电安全检测柜校准装置绝缘电阻标称值，Ω。

RN ——被检新能源汽车电安全检测柜校准装置绝缘电阻实际值，Ω；

电位均衡测试电流

将新能源汽车电安全检测柜校准装置的交、直流充电插座、电平台连接器与电流源可靠连接，根据新能源汽车电安全检测柜校准装置的测量范围选取选取3个校准点，一般包含1A、2A校准点。调整电流源的输出电流，分别记录电流源的输出电流标准值IN，被检新能源汽车电安全检测柜校准装置示值IX。被检新能源汽车电安全检测柜校准装置的相对示值误差按公式（5）计算相对误差，取示值相对误差最大值作为校准结果。

γ=IX-ININ×100%

（5）

式中：

γiI ——被检新能源汽车电安全检测柜校准装置在第i校准点的示值相对误差，%；

IX ——被检新能源汽车电安全检测柜校准装置在第i校准点的电流示值，A；

IN ——电流源在第i校准点输出的电流实际值，A。

电位均衡

将新能源汽车电安全检测柜校准装置的交、直流充电插座、电平台连接器与数字直流电桥可靠连接，将数字直流电桥的输出电流调整至被检新能源汽车电安全检测柜校准装置电阻器的额定电流范围内，在电阻器阻值范围内至少选取3个校准点，一般包含电阻下限、100mΩ、200mΩ，记为标称值RX。调整电阻器输出的电位均衡电阻值，使用数字直流电桥分别测量直流充电枪座与电平台、交流充电枪座与电平台、直流充电枪座与交流充电枪座之间电阻，记为实际值RN。被检电气安全自动检验装置校准装置的相对示值误差按公式（6）计算相对误差，取示值相对误差最大值作为校准结果。

δ=RX-RNRN×100%

（6）

式中：

δ ——被检新能源汽车电安全检测柜校准装置相对示值误差，%；

RX ——被检新能源汽车电安全检测柜校准装置电位均衡标称值，Ω；

RN ——被检新能源汽车电安全检测柜校准装置电位均衡实际值，Ω。

校准结果的表达

校准记录

推荐的校准记录格式见附录A。

校准证书

经校准的新能源汽车电安全检测柜校准装置出具校准证书。校准证书应包括的信息及推荐的校准证书的格式见附录C。测量仪示值误差测量结果的不确定度按JJF1059.1评定，其不确定度评定示例见附录D。

复校时间间隔

在用电动汽车电安全检验系统校准装置的复校时间间隔建议为一年。复校时间间隔受仪器使用情况、使用者和仪器本身属性等诸多因素的制约。送校单位可根据实际情况确定复校时间间隔。

- 附录A 原始记录格式

表A.1 新能源汽车电安全检测柜校准装置检定原始记录

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检 样品 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的 主要计量标准器具 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 溯源证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 | JJF ××××－20××《××××校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度/℃ |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度/% |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压测量 |  | 标准值/V |  |  |  |  | 被检示值/V |  |  |  |  |  | 示值误差/% |  |  |  |
| 输出电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流测量 |  | 标准值/A |  |  |  |  | 被检示值/A |  |  |  |  |  | 示值误差/% |  |  |  |
| 绝缘电阻检测电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压测量 |  | 标准值/V |  |  |  |  | 被检示值/V |  |  |  |  |  | 示值误差/% |  |  |  |
| 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直流充电插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电阻测量 |  | DC+/PE |  |  |  |  |  |  |  | DC－/PE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标称值/MΩ |  |  | 实际值/MΩ |  | 示值误差/% |  |  | 标称值/MΩ |  |  | 实际值/MΩ |  | 示值误差/% |  |
|  |  | 交流充电插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1/PE |  |  |  |  |  |  |  | L2/PE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标称值/MΩ |  |  | 实际值/MΩ |  | 示值误差/% |  |  | 标称值/MΩ |  |  | 实际值/MΩ |  | 示值误差/% |  |
|  |  | L3/PE |  |  |  |  |  |  |  | N/PE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标称值/MΩ |  |  | 实际值/MΩ |  | 示值误差/% |  |  | 标称值/MΩ |  |  | 实际值/MΩ |  | 示值误差/% |  |
| 电位均衡测试电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流测量 |  | 标准值/A |  |  |  |  | 被检示值/A |  |  |  |  |  | 示值误差/% |  |  |  |
| 电位均衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电阻校准 |  | 直流对电平台 |  |  |  |  | 交流对电平台 |  |  |  |  |  | 交流对直流 |  |  |  |
|  |  | 标称值/mΩ | 实际值/mΩ |  |  | 示值误差/% | 标称值/mΩ | 实际值/mΩ |  |  | 示值误差/% |  | 标称值/mΩ | 实际值/mΩ |  | 示值误差/% |
| 注：标准值为校准设备测量实际值，被检示值为被检装置的显示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B 检定证书/检定结果通知书内页格式

表B.1 检定证书/检定结果通知书内页格式

| 校准项目 | 技术要求 | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 输出电压 | 最大允许误差不超过±0.1% |  |
| 输出电流 | 最大允许误差不超过±0.1% |  |
| 绝缘电阻检测电压 | 最大允许误差不超过±1% |  |
| 绝缘电阻 | 最大允许误差不超过±1% |  |
| 电位均衡测试电流 | 最大允许误差不超过±1% |  |
| 电位均衡 | 最大允许误差不超过±1% |  |

- 附录C 检定证书/检定结果通知书检定结果页式样

表C.1 检定证书/检定结果通知书检定结果页式样

| 检定机构授权说明： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定环境条件及地点： |  |  |  |  |
| 温度 |  | 地点 |  |  |
| 相对湿度 |  | 其他 |  |  |
| 检定使用的计量 (基)标准装置 |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等 级/最大允许误差 | 计量 (基)标 准证书编号 | 有效期至 |
| 检定使用的标准器 |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等 级/最大允许误差 | 计量 (基)标 准证书编号 | 有效期至 |
| 检定使用的标准器 |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等 级/最大允许误差 | 计量 (基)标 准证书编号 | 有效期至 |
| 检定使用的标准器 |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等 级/最大允许误差 | 计量 (基)标 准证书编号 | 有效期至 |
| 检定使用的标准器 |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等 级/最大允许误差 | 计量 (基)标 准证书编号 | 有效期至 |
| 检定使用的标准器 |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等 级/最大允许误差 | 计量 (基)标 准证书编号 | 有效期至 |
| 检定使用的标准器 |  |  |  |  |