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[bookmark: _Toc19951]实 验 报 告

实验报告分为计量要求和通用技术要求两部分。
[bookmark: _Toc31331]一、计量要求实验报告
J1 试验目的
通过试验验证《石油地震检波器测试评价规范 第1部分：速度型动圈检波器》条款10.2-10.5自然频率、直流电阻、灵敏度和阻尼系数的实验方法及数据处理的可行性，条款6计量要求的合理性。本报告以条款10.5灵敏度为例。
失真度、绝缘电阻等与此类似实验报告的不再赘述。
J2试验方法
    振动台
J3试验内容
J3.1	被测对象
选择不同时期、不同型号、不同厂家的近180只检波器检波器
J3.2实验条件 本规范10.1参考条件
J3.3	试验标准设备
垂直振动台	CZB-5-1
J3.4	测量方法 
依次将被测检波器安置于振动台上，以频率80Hz速度10mm/s驱动振动台测试记录检波器的灵敏度。
J3.5	数据和处理
按公式计算参考灵敏度值与检波器标称灵敏度的相对误差。


                           (1)
式中：

——相对误差；

——实测值；

——被测参数的标称值。
灵敏度测试结果统计表1
	序号
	编号
	标称灵敏度
	参考灵敏度
	误差

	1
	G01
	21.0
	20.8
	-0.57%

	2
	G02
	21.0
	20.7
	-1.15%

	3
	G03
	21.0
	21.0
	0.24%

	4
	G04
	21.0
	20.7
	-1.19%

	5
	G05
	21.0
	20.8
	-0.62%

	6
	G06
	22.8
	22.5
	-1.18%

	7
	G07
	22.8
	22.4
	-1.71%

	8
	G08
	22.8
	22.6
	-1.01%

	9
	G09
	22.8
	22.6
	-1.05%

	10
	G10
	22.8
	22.4
	-1.71%

	11
	N01
	20.1
	20.5
	2.19%

	12
	N02
	20.1
	20.1
	-0.10%

	13
	N03
	20.1
	20.7
	2.89%

	14
	N04
	20.1
	20.1
	0.15%

	15
	N05
	20.1
	20.5
	1.94%

	16
	N06
	20.1
	19.7
	-2.09%

	17
	N07
	20.1
	19.8
	-1.59%

	18
	N08
	20.1
	19.8
	-1.59%

	19
	N09
	20.1
	19.9
	-1.00%

	20
	N10
	20.1
	19.7
	-1.99%

	21
	N11
	20.1
	20.3
	0.75%

	22
	N12
	20.1
	20.4
	1.69%

	23
	N13
	20.1
	20.3
	0.95%

	24
	N14
	20.1
	20.2
	0.45%

	25
	N15
	20.1
	20.5
	1.94%

	26
	N16
	20.1
	20.6
	2.69%

	27
	N17
	20.1
	20.5
	2.04%

	28
	N18
	20.1
	20.0
	-0.65%

	29
	N19
	20.1
	20.3
	1.00%

	30
	N20
	20.1
	19.9
	-1.04%

	31
	N21
	20.1
	20.0
	-0.35%

	32
	N22
	20.1
	19.9
	-0.80%

	33
	N23
	20.1
	20.1
	-0.25%

	34
	N24
	20.1
	20.1
	-0.25%

	35
	N25
	20.1
	20.4
	1.24%

	36
	S01
	20.9
	20.7
	-1.00%

	37
	S02
	20.9
	20.6
	-1.44%

	38
	S03
	20.9
	20.8
	-0.29%

	39
	S04
	20.9
	20.8
	-0.33%

	40
	S05
	20.9
	20.8
	-0.48%

	41
	S06
	22.8
	22.8
	0.13%

	42
	S07
	22.8
	23.1
	1.10%

	43
	S08
	22.8
	23.0
	0.88%

	44
	S09
	22.8
	22.9
	0.39%

	45
	S10
	22.8
	23.1
	1.45%

	46
	S11
	20.1
	20.4
	1.34%

	47
	S12
	20.1
	20.6
	2.34%

	48
	S13
	20.1
	20.5
	1.89%

	49
	S14
	20.1
	20.5
	1.99%

	50
	S15
	20.1
	20.5
	1.79%

	51
	S16
	20.1
	20.4
	1.29%

	52
	S17
	20.1
	20.3
	1.09%

	53
	S18
	20.1
	20.3
	1.19%

	54
	S19
	20.1
	20.4
	1.29%

	55
	S20
	20.1
	20.2
	0.60%

	56
	S21
	20.1
	20.5
	1.84%

	57
	S22
	20.1
	20.4
	1.64%

	58
	S23
	20.1
	20.5
	1.74%

	59
	S24
	20.1
	20.4
	1.29%

	60
	S25
	20.1
	20.6
	2.69%

	61
	S26
	20.1
	20.5
	2.09%

	62
	S27
	20.1
	20.3
	1.09%

	63
	S28
	20.1
	20.5
	1.79%

	64
	S29
	20.1
	20.3
	1.19%

	65
	S30
	20.1
	20.3
	1.19%

	66
	CD01
	80.0
	79.2
	-1.06%

	67
	CD02
	80.0
	79.5
	-0.66%

	68
	CD03
	80.0
	82.0
	2.50%

	69
	CD04
	80.0
	79.9
	-0.08%

	70
	CD05
	80.0
	80.7
	0.82%

	71
	CD06
	83.2
	83.2
	0.02%

	72
	CD07
	80.0
	81.4
	1.79%

	73
	EF01
	85.8
	87.5
	2.00%

	74
	EF02
	78.7
	80.1
	1.73%

	75
	EF03
	85.8
	85.2
	-0.68%

	76
	EF04
	85.8
	87.3
	1.72%

	77
	EF05
	85.8
	86.1
	0.34%

	78
	EF06
	85.8
	86.3
	0.62%

	79
	AB01
	20.1
	19.9
	-1.23%

	80
	AB02
	20.1
	20.9
	3.87%

	81
	AB03
	20.1
	20.7
	2.78%

	82
	AB04
	20.1
	20.3
	1.18%

	83
	AB05
	20.1
	20.3
	0.79%

	84
	AB06
	20.1
	20.4
	1.26%

	85
	AB07
	20.1
	20.4
	1.48%

	86
	G-01
	28.8
	28.6
	-0.72%

	87
	G-02
	28.8
	29.2
	1.27%

	88
	G-03
	28.8
	29.8
	3.34%

	89
	G-04
	32.5
	31.3
	-3.59%


本表数据含七种不同型号不同时期不同厂家的检波器89只。


灵敏度测试结果统计图1 





灵敏度测试结果统计表2
	振动台
	频率
	80 Hz
	速度
	10 mm/s

	序号
	编号
	标称灵敏度
	参考灵敏度
	误差

	[bookmark: RANGE!A92]1
	N-01
	20.1
	20.43
	1.64%

	2
	N-02
	20.1
	20.65
	2.74%

	3
	N-03
	20.1
	20.45
	1.74%

	4
	N-04
	20.1
	20.49
	1.94%

	5
	N-05
	20.1
	20.37
	1.34%

	6
	N-06
	20.1
	20.04
	-0.30%

	7
	N-07
	20.1
	20.23
	0.65%

	8
	N-08
	20.1
	20.08
	-0.10%

	9
	N-09
	20.1
	19.99
	-0.55%

	10
	N-10
	20.1
	19.91
	-0.95%

	11
	N-11
	20.1
	20.45
	1.74%

	12
	N-12
	20.1
	20.28
	0.90%

	13
	N-13
	20.1
	20.49
	1.94%

	14
	N-14
	20.1
	20.45
	1.74%

	15
	N-15
	20.1
	20.3
	1.00%

	16
	N-16
	20.1
	20.43
	1.64%

	17
	N-17
	20.1
	20.68
	2.89%

	18
	N-18
	20.1
	20.36
	1.29%

	19
	N-19
	20.1
	20.48
	1.89%

	20
	N-20
	20.1
	20.79
	3.43%

	21
	N-21
	20.1
	20.6
	2.49%

	22
	N-22
	20.1
	20.82
	3.58%

	23
	N-23
	20.1
	20.9
	3.98%

	24
	N-24
	20.1
	20.75
	3.23%

	25
	N-25
	20.1
	20.66
	2.79%

	26
	N-26
	20.1
	20.32
	1.09%

	27
	N-27
	20.1
	19.94
	-0.80%

	28
	N-28
	20.1
	20.18
	0.40%

	29
	N-29
	20.1
	20.21
	0.55%

	30
	N-30
	20.1
	20.24
	0.70%

	31
	S-01
	20.1
	20.56
	2.29%

	32
	S-02
	20.1
	20.3
	1.00%

	33
	S-03
	20.1
	20.48
	1.89%

	34
	S-04
	20.1
	20.39
	1.44%

	35
	S-05
	20.1
	20.38
	1.39%

	36
	S-06
	20.95
	21.39
	2.10%

	37
	S-07
	20.95
	21.23
	1.34%

	38
	S-08
	20.95
	21.4
	2.15%

	39
	S-09
	20.95
	21.18
	1.10%

	40
	S-10
	20.95
	21.39
	2.10%

	41
	S-11
	20.1
	20.51
	2.04%

	42
	S-12
	20.1
	20.45
	1.74%

	43
	S-13
	20.1
	20.55
	2.24%

	44
	S-14
	20.1
	20.4
	1.49%

	45
	S-15
	20.1
	20.57
	2.34%

	46
	S-16
	20.1
	20.68
	2.89%

	47
	S-17
	20.1
	20.74
	3.18%

	48
	S-18
	20.1
	20.67
	2.84%

	49
	S-19
	20.1
	21.01
	4.53%

	50
	S-20
	20.1
	20.65
	2.74%

	51
	S-21
	20.9
	21.55
	3.11%

	52
	S-22
	20.9
	21.74
	4.02%

	53
	S-23
	20.9
	21.78
	4.21%

	54
	S-24
	20.9
	21.53
	3.01%

	55
	S-25
	20.9
	21.46
	2.68%

	56
	S-26
	20.1
	20.26
	0.80%

	57
	S-27
	20.1
	20.22
	0.60%

	58
	S-28
	20.1
	20.27
	0.85%

	59
	S-29
	20.1
	20.26
	0.80%

	60
	S-30
	20.1
	20.27
	0.85%

	61
	S-31
	20.9
	20.9
	0.00%

	62
	S-32
	20.9
	21.03
	0.62%

	63
	S-33
	20.9
	20.99
	0.43%

	64
	S-34
	20.9
	20.94
	0.19%

	65
	S-35
	20.9
	20.91
	0.05%

	66
	S-36
	20.9
	20.89
	-0.05%

	67
	S-37
	20.9
	21.07
	0.81%

	68
	S-38
	20.9
	20.98
	0.38%

	69
	S-39
	20.9
	20.88
	-0.10%

	70
	S-40
	20.9
	20.86
	-0.19%

	71
	S-41
	20.9
	20.83
	-0.33%

	72
	S-42
	20.9
	20.68
	-1.05%

	73
	S-43
	20.9
	20.88
	-0.10%

	74
	S-44
	20.9
	20.71
	-0.91%

	75
	S-45
	20.9
	20.68
	-1.05%

	76
	S-46
	22.8
	22.67
	-0.57%

	77
	S-47
	22.8
	22.81
	0.04%

	78
	S-48
	22.8
	22.65
	-0.66%

	79
	S-49
	22.8
	22.66
	-0.61%

	80
	S-50
	22.8
	22.56
	-1.05%

	81
	S-51
	22.8
	23.09
	1.27%

	82
	S-52
	22.8
	23.12
	1.40%

	83
	S-53
	22.8
	23.13
	1.45%

	84
	S-54
	22.8
	23.34
	2.37%

	85
	S-55
	22.8
	23.25
	1.97%



本表数据含两种不同型号不同时期不同厂家的检波器85只。

灵敏度测试结果统计图2
[image: ]


J4试验结论
实验结果证明本规范10.2-10.5条款所使用的测试方法得到了验证，试验要求和试验方法合理可行，具有的可操作性、实用性和科学性。




[bookmark: _Toc6417]二、通用技术要求实验报告A
1. 试验目的
通过试验验证《石油地震检波器测试评价规范 第1部分：速度型动圈检波器》条款10.10、10.13、10.14工作倾角、工作温度、振动和可靠性的实验方法，试验后的计量参数测试和数据处理的可行性，及相应条款要求的合理性。
1. 试验内容
1.1. 被测对象 检波器
1.2. 试验标准设备
实验设备符合标准要求
1.3. 实验条件
本规范10.1参考条件
1.4. 测量方法和数据处理
	 测量方法和数据处理等依照本规范相应条款。
1.5. 实验前测量数据
1.5.1. 10Hz检波器测试结果
表2 20DX 10Hz检波器参数表
	项目
	线圈电阻
	自然频率
	阻尼系数
	灵敏度
	失真度

	标称值
	283.2
	10.0
	0.7
	20.1
	

	最大允许误差
	±2.5%
	±2.5%
	±2.5%
	±2.5%
	0.10%



表3 20DX 10Hz检波器测试结果表
	序号
	芯体编号
	电阻
	频率
	阻尼
	灵敏度
	失真度（%）

	1
	AB01
	1.7%
	-0.1%
	0.0%
	-0.4%
	0.023 

	2
	AB02
	1.8%
	-0.4%
	0.0%
	-0.5%
	0.024 

	3
	AB03
	2.0%
	-0.5%
	-0.1%
	-0.3%
	0.047 

	4
	AB04
	1.3%
	-0.4%
	-0.3%
	-0.1%
	0.040 

	5
	AB05
	1.8%
	-0.3%
	0.0%
	-0.4%
	0.036 

	6
	AB06
	1.0%
	-0.4%
	-0.6%
	-1.0%
	0.050 

	7
	AB07
	1.3%
	-0.4%
	-0.1%
	-0.5%
	0.055 

	8
	AB08
	1.7%
	-0.9%
	-0.3%
	-1.0%
	0.035 

	9
	AB09
	2.0%
	0.3%
	0.3%
	0.5%
	0.049 

	10
	AB10
	2.0%
	-0.7%
	0.4%
	-0.7%
	0.050 

	11
	AB11
	2.4%
	-0.3%
	-0.4%
	0.1%
	0.036 

	12
	AB12
	1.6%
	0.0%
	-0.7%
	0.0%
	0.011 

	13
	AB13
	1.7%
	-0.1%
	0.6%
	0.3%
	0.011 

	14
	AB14
	1.7%
	-0.2%
	0.1%
	0.7%
	0.017 

	15
	AB15
	1.0%
	-0.2%
	-0.6%
	0.5%
	0.033 

	16
	AB16
	1.0%
	0.0%
	1.0%
	0.8%
	0.019 

	17
	AB17
	2.7%
	0.5%
	-0.3%
	0.6%
	0.043 

	18
	AB18
	1.7%
	-0.9%
	0.0%
	0.0%
	0.051 

	19
	AB19
	3.6%
	-0.1%
	-0.6%
	-1.0%
	0.031 

	20
	AB20
	2.4%
	0.0%
	0.3%
	-0.2%
	0.033 

	21
	AB21
	0.9%
	-0.6%
	0.1%
	0.1%
	0.031 

	22
	AB22
	0.3%
	-0.2%
	0.0%
	1.0%
	0.035 

	23
	AB23
	0.6%
	-0.9%
	1.0%
	0.5%
	0.024 

	24
	AB24
	0.9%
	-0.3%
	-0.4%
	0.2%
	0.038 

	25
	AB25
	1.3%
	-0.2%
	0.3%
	0.4%
	0.033 

	26
	AB26
	1.3%
	-0.3%
	1.4%
	1.0%
	0.058 

	27
	AB27
	0.9%
	-0.6%
	0.3%
	-0.2%
	0.020 

	28
	AB28
	0.6%
	0.1%
	0.8%
	0.9%
	0.051 

	29
	AB29
	0.6%
	-0.2%
	0.6%
	1.0%
	0.069 

	30
	AB30
	1.1%
	-0.1%
	0.4%
	0.1%
	0.037 

	31
	AB31
	-0.4%
	-0.7%
	0.6%
	0.4%
	0.053 

	32
	AB32
	-0.8%
	-0.3%
	0.7%
	0.5%
	0.017 

	33
	AB33
	-0.5%
	-0.4%
	1.3%
	0.9%
	0.011 

	34
	AB34
	-0.8%
	0.8%
	0.1%
	0.3%
	0.033 

	35
	AB35
	-1.1%
	-0.4%
	1.1%
	0.4%
	0.028 

	36
	AB36
	-0.4%
	0.2%
	0.3%
	0.8%
	0.025 

	37
	AB37
	-1.1%
	1.0%
	0.3%
	0.5%
	0.033 

	38
	AB38
	-0.8%
	-0.1%
	1.0%
	0.4%
	0.015 

	39
	AB39
	-0.4%
	0.2%
	0.7%
	0.3%
	0.030 

	40
	AB40
	0.1%
	0.1%
	1.3%
	0.8%
	0.020 

	41
	AB41
	1.3%
	-0.3%
	-0.3%
	0.2%
	0.018 

	42
	AB42
	0.3%
	0.2%
	0.0%
	0.0%
	0.026 

	43
	AB43
	0.6%
	-0.2%
	-0.3%
	-0.3%
	0.031 

	44
	AB44
	1.7%
	-0.6%
	-0.6%
	-0.5%
	0.011 

	45
	AB45
	0.6%
	0.0%
	0.0%
	0.2%
	0.039 

	46
	AB46
	0.3%
	-0.3%
	-0.1%
	-0.2%
	0.036 

	47
	AB47
	0.9%
	-0.6%
	-0.1%
	-0.4%
	0.026 

	48
	AB48
	1.0%
	-0.3%
	-0.4%
	0.5%
	0.027 

	49
	AB49
	1.0%
	-0.3%
	-0.4%
	-0.1%
	0.015 

	50
	AB50
	1.3%
	-1.0%
	-0.6%
	-0.5%
	0.016 

	51
	AB51
	-0.1%
	-0.3%
	-0.1%
	0.6%
	0.015 

	52
	AB52
	-0.1%
	0.1%
	-0.6%
	0.2%
	0.024 

	53
	AB53
	-0.4%
	-0.5%
	-0.3%
	0.5%
	0.011 

	54
	AB54
	-0.4%
	0.0%
	-0.4%
	0.4%
	0.007 

	55
	AB55
	-0.1%
	-0.1%
	-0.6%
	0.2%
	0.036 

	56
	AB56
	-0.1%
	-0.3%
	-0.3%
	0.3%
	0.030 

	57
	AB57
	0.3%
	0.0%
	-0.4%
	0.0%
	0.024 

	58
	AB58
	-0.1%
	-0.7%
	-0.3%
	0.6%
	0.014 

	59
	AB59
	0.3%
	0.4%
	-0.4%
	0.0%
	0.023 

	60
	AB60
	0.2%
	-0.3%
	-0.6%
	-0.2%
	0.016 

	61
	AB61
	1.7%
	0.8%
	-0.6%
	0.4%
	0.021 

	62
	AB62
	1.3%
	0.9%
	-0.8%
	-0.2%
	0.033 

	63
	AB63
	1.4%
	0.4%
	-0.3%
	0.2%
	0.018 

	64
	AB64
	1.3%
	0.4%
	-0.7%
	-0.3%
	0.019 

	65
	AB65
	0.6%
	0.9%
	0.0%
	0.5%
	0.016 

	66
	AB66
	1.2%
	0.4%
	0.0%
	0.2%
	0.023 

	67
	AB67
	1.0%
	0.4%
	-0.6%
	-0.3%
	0.032 

	68
	AB68
	0.6%
	0.6%
	-1.0%
	0.4%
	0.017 

	69
	AB69
	0.6%
	0.0%
	-0.7%
	-0.1%
	0.065 

	70
	AB70
	0.6%
	0.5%
	-0.3%
	0.0%
	0.029 



图 1  10Hz检波器线圈电阻、自然频率、阻尼系数和灵敏度相对偏差统计图


图2  10Hz 检波器失真度测试结果统计图
1.5.2. 5Hz 检波器测试结果
表4 5Hz检波器参数表A
	项目
	线圈电阻
	自然频率
	阻尼系数
	灵敏度
	失真度

	标称值
	1850
	5.0
	0.6
	80
	

	最大允许误差
	±5%
	±5%
	±5%
	±5%
	0.20%



表5 5Hz检波器测试结果表A
	序号
	芯体编号
	线圈电阻
	自然频率
	阻尼系数
	灵敏度
	失真度

	1
	CD01
	0.6%
	-1.0%
	-4.5%
	-0.3%
	0.045 

	2
	CD02
	-0.2%
	-1.4%
	-1.0%
	-0.8%
	0.043 

	3
	CD03
	0.1%
	-0.2%
	-4.0%
	0.0%
	0.054 

	4
	CD04
	-2.1%
	-1.8%
	-3.0%
	0.0%
	0.018 

	5
	CD05
	-1.0%
	-0.2%
	-2.0%
	-1.3%
	0.030 

	6
	CD06
	-1.1%
	-1.8%
	-0.7%
	-1.1%
	0.047 

	7
	CD07
	0.2%
	-2.8%
	-0.2%
	-0.7%
	0.037 

	8
	CD08
	-0.7%
	-2.4%
	-1.5%
	-0.4%
	0.043 

	9
	CD09
	0.9%
	-1.6%
	-2.7%
	-2.6%
	0.030 

	10
	CD10
	0.7%
	-2.2%
	-1.5%
	0.6%
	0.030 

	11
	CD11
	1.2%
	-0.6%
	-0.3%
	0.0%
	0.026 

	12
	CD12
	0.3%
	-0.2%
	-0.2%
	-0.3%
	0.031 

	13
	CD13
	0.9%
	1.0%
	-2.7%
	-0.2%
	0.046 

	14
	CD14
	0.5%
	-1.0%
	-0.2%
	-0.4%
	0.021 

	15
	CD15
	1.0%
	-0.4%
	-0.2%
	0.7%
	0.035 

	16
	CD16
	0.9%
	0.0%
	-1.3%
	-0.2%
	0.027 

	17
	CD17
	-0.1%
	-1.2%
	-0.7%
	0.0%
	0.038 

	18
	CD18
	-0.1%
	-0.8%
	-1.3%
	-0.3%
	0.032 

	19
	CD19
	0.8%
	-1.2%
	0.2%
	0.0%
	0.024 

	20
	CD20
	0.0%
	-1.6%
	0.2%
	-0.6%
	0.023 

	21
	CD21
	-0.4%
	-4.2%
	3.0%
	0.3%
	0.054 

	22
	CD22
	0.6%
	-4.0%
	1.5%
	-0.1%
	0.029 

	23
	CD23
	0.0%
	-4.6%
	3.0%
	0.4%
	0.043 

	24
	CD24
	-0.9%
	-3.6%
	3.5%
	-0.1%
	0.034 

	25
	CD25
	-0.6%
	-4.2%
	2.3%
	-0.2%
	0.041 

	26
	CD26
	-0.3%
	-4.4%
	4.0%
	2.2%
	0.017 

	27
	CD27
	-0.3%
	-3.0%
	1.7%
	1.9%
	0.024 

	28
	CD28
	-1.6%
	-4.2%
	1.7%
	0.1%
	0.022 

	29
	CD29
	0.0%
	-4.2%
	0.5%
	-0.7%
	0.036 

	30
	CD30
	-0.4%
	-3.8%
	2.8%
	0.1%
	0.029 

	31
	CD31
	3.4%
	-1.4%
	0.3%
	-0.6%
	0.026 

	32
	CD32
	1.0%
	-0.8%
	0.7%
	-0.1%
	0.020 

	33
	CD33
	1.0%
	-1.0%
	-0.5%
	0.2%
	0.032 

	34
	CD34
	1.0%
	-1.6%
	0.8%
	0.2%
	0.021 

	35
	CD35
	1.5%
	-0.8%
	0.8%
	0.9%
	0.025 

	36
	CD36
	1.0%
	-1.0%
	-0.2%
	0.5%
	0.022 

	37
	CD37
	1.2%
	-1.4%
	0.3%
	0.5%
	0.022 

	38
	CD38
	1.0%
	-1.2%
	-0.8%
	0.6%
	0.035 

	39
	CD39
	1.5%
	-1.2%
	0.2%
	0.5%
	0.017 

	40
	CD40
	1.8%
	-0.4%
	0.8%
	1.2%
	0.026 

	41
	CD41
	0.0%
	-1.6%
	-0.3%
	-0.2%
	0.027 

	42
	CD42
	-0.3%
	-1.0%
	0.2%
	0.5%
	0.033 

	43
	CD43
	-0.2%
	-1.0%
	-0.2%
	0.8%
	0.030 

	44
	CD44
	-0.6%
	-0.2%
	0.8%
	1.1%
	0.034 

	45
	CD45
	-0.4%
	-0.6%
	0.3%
	0.7%
	0.032 

	46
	CD46
	-0.8%
	-1.4%
	-0.3%
	0.3%
	0.024 

	47
	CD47
	-0.5%
	-0.8%
	0.8%
	0.9%
	0.031 

	48
	CD48
	-0.7%
	-1.0%
	0.7%
	0.7%
	0.028 

	49
	CD49
	0.5%
	0.4%
	-0.5%
	1.1%
	0.028 

	50
	CD50
	-0.5%
	-0.6%
	0.3%
	1.1%
	0.031 

	51
	CD51
	0.7%
	2.6%
	0.5%
	1.0%
	0.029 

	52
	CD52
	0.5%
	1.8%
	0.5%
	0.6%
	0.025 

	53
	CD53
	0.8%
	1.2%
	1.3%
	2.0%
	0.023 

	54
	CD54
	1.4%
	2.6%
	-0.8%
	0.4%
	0.020 

	55
	CD55
	1.8%
	-0.4%
	-1.7%
	-0.1%
	0.034 

	56
	CD56
	1.2%
	3.8%
	-1.0%
	1.1%
	0.017 

	57
	CD57
	0.0%
	1.0%
	-1.2%
	-0.3%
	0.017 

	58
	CD58
	1.6%
	1.2%
	-1.5%
	0.0%
	0.024 

	59
	CD59
	0.3%
	2.4%
	0.3%
	2.1%
	0.021 

	60
	CD60
	2.0%
	2.8%
	-0.7%
	1.3%
	0.028 



表6 5Hz检波器参数表B
	项目
	线圈电阻
	自然频率
	阻尼系数
	灵敏度
	失真度

	标称值
	1920
	5.0
	0.6
	83.2
	

	最大允许误差
	±5%
	±5%
	±5%
	±5%
	0.20%



表7 5Hz检波器测试结果表B
	序号
	芯体编号
	线圈电阻
	自然频率
	阻尼系数
	灵敏度
	失真度

	61
	CD61
	0.0%
	-0.2%
	-1.0%
	-0.5%
	0.020 

	62
	CD62
	0.1%
	0.4%
	-0.8%
	-0.8%
	0.009 

	63
	CD63
	0.2%
	0.0%
	-1.2%
	-0.4%
	0.019 

	64
	CD64
	0.3%
	-0.2%
	-1.2%
	-1.0%
	0.009 

	65
	CD65
	0.0%
	0.2%
	-1.2%
	-0.5%
	0.014 

	66
	CD66
	0.1%
	0.0%
	-1.0%
	-0.3%
	0.013 

	67
	CD67
	0.2%
	-0.4%
	-1.2%
	-0.9%
	0.013 

	68
	CD68
	0.6%
	-0.4%
	-0.8%
	-0.7%
	0.019 

	69
	CD69
	-0.1%
	0.2%
	-1.0%
	-0.6%
	0.018 

	70
	CD70
	-0.2%
	-0.2%
	-1.0%
	-0.4%
	0.009 




图3  5Hz检波器线圈电阻、自然频率、阻尼系数和灵敏度相对偏差统计图


图4  5Hz检波器失真度测试结果统计图

1.5.3. 10Hz高灵敏度检波器测试结果
10Hz高灵敏度检波器是近年来新开发的产品，不同厂家的参数不同，产品质量参差不一。
表8 10Hz高灵敏度检波器参数表A
	项目
	线圈电阻
	自然频率
	阻尼系数
	灵敏度
	失真度

	标称值
	1800
	10
	0.510
	85.8
	

	最大允许误差
	±5%
	±5%
	±5%
	±5%
	0.10%



表9 5Hz检波器测试结果表A
	序号
	芯体编号
	线圈电阻
	自然频率
	阻尼系数
	灵敏度
	失真度

	1
	EF01
	0.1%
	-0.6%
	-0.2%
	0.5%
	0.017 

	2
	EF02
	0.1%
	-0.3%
	1.6%
	0.2%
	0.021 

	3
	EF03
	1.3%
	-0.9%
	-2.5%
	-2.1%
	0.013 

	4
	EF04
	1.6%
	-1.9%
	-1.6%
	-1.5%
	0.021 

	5
	EF05
	0.6%
	-0.9%
	0.8%
	-0.9%
	0.040 

	6
	EF06
	0.2%
	-0.6%
	-1.8%
	-0.3%
	0.016 

	7
	EF07
	0.8%
	-0.5%
	0.2%
	-0.1%
	0.034 

	8
	EF08
	0.9%
	-1.2%
	-1.2%
	-0.8%
	0.019 

	9
	EF09
	0.9%
	-0.7%
	0.8%
	0.1%
	0.016 

	10
	EF10
	0.9%
	-0.5%
	0.0%
	-0.1%
	0.025 

	11
	EF31
	0.3%
	0.1%
	-0.4%
	0.2%
	0.021 

	12
	EF32
	-0.1%
	-0.1%
	-1.2%
	-0.3%
	0.025 

	13
	EF33
	0.0%
	-0.4%
	-1.0%
	-0.1%
	0.022 

	14
	EF34
	0.1%
	0.0%
	-1.6%
	-0.6%
	0.033 

	15
	EF35
	0.4%
	-0.2%
	-0.6%
	-0.1%
	0.034 

	16
	EF36
	0.5%
	0.4%
	-1.2%
	-0.2%
	0.050 

	17
	EF37
	0.0%
	-0.3%
	-1.0%
	0.0%
	0.031 

	18
	EF38
	0.4%
	-0.2%
	-2.0%
	-0.7%
	0.032 

	19
	EF39
	0.8%
	-0.7%
	-0.6%
	-0.3%
	0.054 

	20
	EF40
	0.7%
	-0.3%
	-0.6%
	-0.1%
	0.031 

	21
	EF61
	0.2%
	0.5%
	0.0%
	0.3%
	0.037 

	22
	EF62
	0.8%
	1.0%
	-1.0%
	-0.2%
	0.025 

	23
	EF63
	0.6%
	0.6%
	0.8%
	-0.1%
	0.017 

	24
	EF64
	0.5%
	0.9%
	-0.6%
	0.3%
	0.016 

	25
	EF65
	1.5%
	0.2%
	-0.2%
	0.0%
	0.026 

	26
	EF66
	0.8%
	0.6%
	-1.2%
	0.0%
	0.018 

	27
	EF67
	0.6%
	0.2%
	-1.0%
	0.0%
	0.026 

	28
	EF68
	0.9%
	0.5%
	-0.8%
	-0.2%
	0.032 

	29
	EF69
	0.9%
	0.5%
	0.0%
	0.4%
	0.021 

	30
	EF70
	1.2%
	0.3%
	-0.8%
	0.0%
	0.020 



表10 10Hz高灵敏度检波器参数表B
	项目
	线圈电阻
	自然频率
	阻尼系数
	灵敏度
	失真度

	标称值
	1800
	10
	0.560
	85.8
	

	最大允许误差
	±5%
	±5%
	±5%
	±5%
	0.10%



表11 10Hz检波器测试结果表B
	序号
	芯体编号
	线圈电阻
	自然频率
	阻尼系数
	灵敏度
	失真度

	31
	EF41
	0.9%
	-0.8%
	-0.7%
	-0.3%
	0.016 

	32
	EF42
	0.3%
	-0.6%
	-0.4%
	-0.2%
	0.053 

	33
	EF43
	-0.2%
	-0.4%
	-0.4%
	-0.3%
	0.019 

	34
	EF44
	0.0%
	-0.4%
	-0.4%
	0.0%
	0.009 

	35
	EF45
	0.1%
	0.1%
	-0.7%
	0.3%
	0.017 

	36
	EF46
	0.7%
	-0.4%
	-0.7%
	0.1%
	0.026 

	37
	EF47
	0.3%
	-0.3%
	-0.5%
	-0.5%
	0.032 

	38
	EF48
	0.6%
	-0.4%
	-0.5%
	0.3%
	0.012 

	39
	EF49
	0.2%
	-0.9%
	-0.5%
	-0.2%
	0.017 

	40
	EF50
	-0.2%
	-0.9%
	-0.9%
	-0.4%
	0.011 

	41
	EF51
	0.9%
	-0.1%
	-0.7%
	0.0%
	0.019 

	42
	EF52
	0.2%
	-0.2%
	-0.9%
	0.0%
	0.015 

	43
	EF53
	0.3%
	-0.1%
	-0.4%
	-0.1%
	0.023 

	44
	EF54
	0.2%
	-0.1%
	-0.4%
	-0.3%
	0.022 

	45
	EF55
	-0.1%
	0.0%
	-0.4%
	-0.1%
	0.022 

	46
	EF56
	0.5%
	-0.2%
	0.2%
	0.0%
	0.019 

	47
	EF57
	-0.3%
	-0.4%
	0.4%
	-0.1%
	0.016 

	48
	EF58
	-0.2%
	-0.2%
	-0.2%
	0.2%
	0.022 

	49
	EF59
	0.2%
	0.0%
	0.0%
	0.1%
	0.018 

	50
	EF60
	0.3%
	0.1%
	-0.5%
	0.0%
	0.010 





表12 10Hz高灵敏度检波器参数表C
	项目
	线圈电阻
	自然频率
	阻尼系数
	灵敏度
	失真度

	标称值
	1651
	10
	0.700
	78.7
	

	最大允许误差
	±5%
	±5%
	±5%
	±5%
	0.10%



表13 10Hz检波器测试结果表C
	序号
	芯体编号
	线圈电阻
	自然频率
	阻尼系数
	灵敏度
	失真度

	51
	EF21
	0.7%
	0.1%
	0.0%
	0.3%
	0.028 

	52
	EF22
	0.7%
	0.2%
	0.4%
	0.7%
	0.030 

	53
	EF23
	1.0%
	-0.3%
	0.0%
	-0.3%
	0.032 

	54
	EF24
	1.6%
	-0.3%
	0.3%
	-0.3%
	0.014 

	55
	EF25
	1.4%
	-0.1%
	0.1%
	-0.1%
	0.014 

	56
	EF26
	1.3%
	0.1%
	-0.4%
	0.1%
	0.020 

	57
	EF27
	0.5%
	-0.2%
	0.7%
	-0.3%
	0.019 

	58
	EF28
	1.2%
	-0.9%
	0.4%
	-0.6%
	0.037 

	59
	EF29
	1.3%
	-0.7%
	0.1%
	-0.4%
	0.020 

	60
	EF30
	1.9%
	0.2%
	-1.0%
	-0.2%
	0.029 



表14 10Hz高灵敏度检波器参数表D
	项目
	线圈电阻
	自然频率
	阻尼系数
	灵敏度
	失真度

	标称值
	1800
	10
	0.475
	85.8
	

	最大允许误差
	±5%
	±5%
	±5%
	±5%
	0.10%



表15 10Hz检波器测试结果表D
	序号
	芯体编号
	线圈电阻
	自然频率
	阻尼系数
	灵敏度
	失真度

	61
	EF11
	3.7%
	-0.4%
	0.4%
	-1.4%
	0.018 

	62
	EF12
	3.2%
	0.9%
	0.0%
	-0.4%
	0.009 

	63
	EF13
	3.2%
	1.1%
	-2.7%
	-0.6%
	0.089 

	64
	EF14
	3.1%
	-0.5%
	50.7%
	-0.8%
	0.035 

	65
	EF15
	3.8%
	-1.4%
	-0.2%
	-1.3%
	0.019 

	66
	EF16
	4.1%
	0.2%
	-0.2%
	-1.6%
	0.026 

	67
	EF17
	3.8%
	-0.7%
	-0.8%
	-1.6%
	0.062 

	68
	EF18
	3.4%
	0.3%
	-2.7%
	-1.6%
	0.040 

	69
	EF19
	4.3%
	-1.1%
	-0.4%
	-1.7%
	0.026 

	70
	EF20
	4.4%
	0.0%
	-1.7%
	-1.4%
	0.039 




图5  10Hz高灵敏度检波器
线圈电阻、自然频率、阻尼系数和灵敏度相对偏差统计图


图6  10Hz高灵敏度检波器失真度测试结果统计图
1.5.4. 4.5Hz检波器测试结果



表16 4.5Hz检波器参数表A
	项目
	线圈电阻
	自然频率
	阻尼系数
	灵敏度
	失真度

	标称值
	375
	4.5
	0.560
	28.8
	

	最大允许误差
	±5%
	±5%
	±5%
	±5%
	0.30%




表17 4.5Hz检波器测试结果表A
	序号
	芯体编号
	线圈电阻
	自然频率
	阻尼系数
	灵敏度
	失真度

	1
	G01
	2.0%
	-1.8%
	0.7%
	-3.8%
	0.185 

	2
	G02
	-0.2%
	-3.1%
	-1.8%
	-3.1%
	0.139 

	3
	G03
	0.0%
	2.0%
	0.5%
	0.5%
	0.181 

	4
	G04
	1.1%
	-1.1%
	0.7%
	-1.4%
	0.177 

	5
	G05
	1.3%
	3.1%
	0.0%
	-2.1%
	0.179 

	6
	G06
	6.1%
	0.7%
	-0.7%
	-1.8%
	0.165 

	7
	G07
	-0.1%
	-5.1%
	3.0%
	-4.1%
	0.149 

	8
	G08
	1.3%
	1.1%
	-1.8%
	-2.1%
	0.173 

	9
	G09
	0.3%
	2.0%
	-1.8%
	-4.3%
	0.173 

	10
	G10
	1.1%
	-0.9%
	0.9%
	-4.7%
	0.152 

	11
	G11
	1.5%
	-3.8%
	-0.7%
	-2.8%
	0.111 

	12
	G12
	1.5%
	-4.4%
	-2.1%
	-2.4%
	0.097 

	13
	G13
	0.8%
	0.0%
	-1.6%
	0.0%
	0.084 

	14
	G14
	2.2%
	-3.1%
	0.0%
	-1.0%
	0.167 

	15
	G15
	1.0%
	-5.8%
	0.0%
	-2.5%
	0.161 

	16
	G16
	0.3%
	-4.0%
	-0.9%
	-0.6%
	0.077 

	17
	G17
	2.2%
	-1.3%
	-3.8%
	-1.7%
	0.121 

	18
	G18
	1.2%
	-3.6%
	-0.5%
	-2.0%
	0.187 

	19
	G19
	1.7%
	-1.6%
	-0.5%
	0.3%
	0.188 

	20
	G20
	-1.3%
	-5.6%
	-1.8%
	-3.5%
	0.120 

	21
	G21
	2.3%
	-4.2%
	0.9%
	-1.8%
	0.125 

	22
	G22
	1.5%
	-4.7%
	5.0%
	-3.8%
	0.109 

	23
	G23
	1.2%
	2.9%
	2.1%
	1.5%
	0.136 

	24
	G24
	1.6%
	-5.8%
	6.8%
	-1.7%
	0.094 

	25
	G25
	1.3%
	-4.7%
	5.4%
	-1.0%
	0.096 

	26
	G26
	1.3%
	-3.8%
	6.8%
	-1.2%
	0.094 

	27
	G27
	2.1%
	-4.4%
	6.4%
	-1.3%
	0.073 

	28
	G28
	2.3%
	-3.6%
	7.3%
	-1.0%
	0.052 

	29
	G29
	2.1%
	-2.7%
	5.9%
	0.1%
	0.114 

	30
	G30
	1.8%
	-2.2%
	5.7%
	0.7%
	0.062 



表18 4.5Hz检波器参数表B
	项目
	线圈电阻
	自然频率
	阻尼系数
	灵敏度
	失真度

	标称值
	375
	4.5
	0.560
	32.50
	

	最大允许误差
	±5%
	±5%
	±5%
	±5%
	0.30%



表19 4.5Hz检波器测试结果表B
	序号
	芯体编号
	线圈电阻
	自然频率
	阻尼系数
	灵敏度
	失真度

	31
	G31
	1.6%
	1.3%
	1.8%
	-0.3%
	0.045 

	32
	G32
	1.6%
	-0.7%
	3.6%
	0.0%
	0.027 

	33
	G33
	2.1%
	1.1%
	1.6%
	0.6%
	0.032 

	34
	G34
	1.6%
	0.2%
	2.5%
	0.0%
	0.039 

	35
	G35
	2.6%
	1.1%
	1.8%
	0.7%
	0.020 

	36
	G36
	2.6%
	-2.0%
	2.5%
	-0.8%
	0.029 

	37
	G37
	2.3%
	1.8%
	1.1%
	0.0%
	0.019 

	38
	G38
	2.0%
	-0.7%
	1.6%
	-1.2%
	0.021 

	39
	G39
	1.8%
	-2.0%
	2.3%
	-0.9%
	0.026 

	40
	G40
	1.6%
	0.4%
	2.1%
	-1.4%
	0.016 




图7  4.5Hz检波器线圈电阻、自然频率、阻尼系数和灵敏度相对偏差统计图


图8  4.5Hz检波器失真度测试结果统计图

1.6. 工作角度测试结果
工作角度测试是使用检波器测试仪测试检波器在不同工作角度的直流电阻、自然频率、阻尼系数、灵敏度和失真度等的各项参数。工作角度测试只关注测试结果是否符合要求，故下列表中不再列出个参数的具体值，只以不同字符标注结果。
表中①“√”表示测试结果符合；
②“F”表示测试结果中自然频率超出要求；
③“Bt”表示测试结果中阻尼系数超出要求；
④“D”表示测试结果中失真度超出要求；
⑤“S”表示测试结果中灵敏度超出要求；
工作角度测试结果统计见表20和表21。
表20 工作角度测试结果统计表A
	序号
	编号
	工作角度
	备注

	
	
	20°
	25°
	30°
	

	1
	AB01
	√
	√
	Bt、D
	　

	2
	AB02
	√
	√
	Bt、D
	　

	3
	AB03
	√
	√
	D
	　

	4
	AB04
	√
	Bt、D
	Bt、D
	　

	5
	AB05
	√
	√
	D
	　

	6
	AB06
	√
	√
	D
	　

	7
	AB07
	√
	√
	D
	　

	8
	AB08
	√
	√
	D
	　

	9
	AB09
	√
	D
	D
	　

	10
	AB10
	√
	√
	D
	　

	11
	AB11
	√
	D
	D
	　

	12
	AB12
	√
	D
	D
	　

	13
	AB13
	√
	D
	D
	　

	14
	AB14
	√
	√
	√
	　

	15
	AB15
	√
	√
	√
	　

	16
	AB16
	√
	√
	√
	　

	17
	AB17
	√
	√
	√
	　

	18
	AB18
	√
	√
	√
	　

	19
	AB19
	√
	√
	D
	　

	20
	AB20
	√
	√
	D
	　

	21
	AB21
	√
	√
	D
	　

	22
	AB22
	√
	√
	D
	　

	23
	AB23
	√
	√
	D
	　

	24
	AB24
	√
	√
	D
	　

	25
	AB25
	√
	√
	D
	　

	26
	AB26
	√
	√
	D
	　

	27
	AB27
	√
	√
	D
	　

	28
	AB28
	√
	D
	D
	　

	29
	AB29
	√
	D
	D
	　

	30
	AB30
	D
	D
	D
	　

	31
	AB31
	D
	D
	D
	　

	32
	AB32
	√
	D
	D
	　

	33
	AB33
	D
	D
	D
	　

	34
	EF01
	√
	D
	D
	

	35
	EF02
	√
	D
	D
	

	36
	EF03
	√
	D
	D
	

	37
	EF04
	√
	D
	D
	

	38
	EF05
	√
	√
	D
	

	39
	EF06
	√
	√
	√
	

	40
	EF07
	√
	√
	√
	

	41
	EF08
	√
	√
	√
	

	42
	EF09
	√
	√
	√
	

	43
	EF10
	√
	√
	√
	

	44
	EF11
	√
	√
	√
	

	45
	EF12
	√
	√
	√
	

	46
	EF13
	√
	√
	Bt
	

	47
	EF14
	√
	√
	√
	

	48
	EF15
	√
	√
	√
	

	49
	EF16
	√
	√
	√
	

	50
	EF17
	√
	√
	√
	

	51
	EF18
	√
	√
	√
	

	52
	EF19
	√
	√
	√
	

	53
	EF20
	√
	√
	√
	

	54
	EF21
	√
	√
	√
	

	55
	EF22
	√
	√
	√
	

	56
	EF23
	√
	√
	F、Bt、D
	

	57
	EF24
	√
	√
	√
	

	58
	EF25
	√
	√
	√
	

	59
	EF26
	√
	√
	√
	

	60
	EF27
	√
	√
	√
	

	61
	EF28
	√
	√
	√
	

	62
	EF29
	√
	√
	√
	

	63
	EF30
	√
	√
	√
	



表21 工作角度测试结果统计表B
	序号
	编号
	工作角度
	备注

	
	
	15°
	20°
	25°
	

	1
	G01
	Bt
	√
	F、Bt、S
	

	2
	G02
	√
	√
	F、Bt、S
	

	3
	G03
	Bt
	Bt
	F、S
	

	4
	G04
	√
	F、S
	F、Bt、S
	

	5
	G05
	√
	S
	F、Bt、S
	

	6
	G06
	√
	F、Bt
	F、Bt
	　

	7
	G07
	F
	Bt
	F、Bt、D
	　

	8
	G08
	√
	F、Bt、D
	F、Bt、D
	　

	9
	G09
	√
	F、Bt、D
	F、Bt、D
	　

	10
	G10
	√
	Bt
	F、Bt、D
	　

	11
	G11
	√
	D
	F、Bt、D
	

	12
	G12
	√
	D
	F、Bt、D
	

	13
	G13
	√
	D
	F、Bt、D
	

	14
	G14
	√
	Bt、D
	F、Bt、D
	

	15
	G15
	√
	D
	F、Bt、D
	

	16
	G16
	√
	√
	F、Bt
	

	17
	G17
	F
	F
	F、Bt、D
	

	18
	G18
	√
	√
	F、Bt、D
	

	19
	G19
	√
	√
	F、Bt
	

	20
	G20
	√
	√
	F、Bt
	

	21
	CD01
	F
	√
	Bt
	

	22
	CD02
	F
	F
	Bt
	

	23
	CD03
	F
	Bt
	Bt
	

	24
	CD04
	√
	Bt
	Bt
	

	25
	CD05
	F
	Bt
	Bt
	

	26
	CD06
	F、Bt
	F、Bt
	F、Bt、D
	　

	27
	CD07
	F、Bt
	F、Bt
	F、Bt、D
	　

	28
	CD08
	F、Bt
	F、Bt
	F、Bt、D
	　

	29
	CD09
	F、Bt
	F、Bt
	F、Bt、D
	　

	30
	CD10
	F、Bt
	F、Bt
	F、Bt、D
	　

	31
	CD11
	√
	D 
	Bt、D
	

	32
	CD12
	√
	D 
	Bt、D
	

	33
	CD13
	F
	D 
	Bt、D
	

	34
	CD14
	√
	Bt、D 
	F、Bt、D
	

	35
	CD15
	F
	D 
	Bt、D
	

	36
	CD16
	√
	√
	F、Bt、D
	　

	37
	CD17
	√
	√
	Bt、D
	　

	38
	CD18
	√
	√
	F、Bt、D
	　

	39
	CD19
	√
	√
	Bt、D
	　

	40
	CD20
	√
	√
	F、Bt、D
	　

	41
	CD21
	√
	√
	Bt
	

	42
	CD22
	√
	√
	Bt
	

	43
	CD23
	√
	√
	Bt、D
	

	44
	CD24
	√
	√
	Bt、D
	

	45
	CD25
	√
	√
	F、Bt、D
	

	46
	CD26
	√
	√
	Bt
	　

	47
	CD27
	√
	√
	Bt
	　

	48
	CD28
	√
	√
	Bt
	　

	49
	CD29
	√
	√
	Bt
	　

	50
	CD30
	√
	√
	Bt
	　

	51
	CD31
	D
	D
	D
	

	52
	CD32
	D
	D
	D
	

	53
	CD33
	D
	D
	F、Bt、S、D
	

	54
	CD34
	D
	D
	D
	

	55
	CD35
	D
	D
	D
	



1.7. 可靠性试验后的测试结果
可靠性测试是使用检波器测试仪测试检波器在跌落试验后的直流电阻、自然频率、阻尼系数、灵敏度和失真度等的各项参数，本项测试只关注测试结果是否符合要求，故下列表中不再列出个参数的具体值，只以不同字符标注结果。
表中①“√”表示测试结果符合；
②“F”表示测试结果中自然频率超出要求；
③“Bt”表示测试结果中阻尼系数超出要求；
④“D”表示测试结果中失真度超出要求；
⑤“S”表示测试结果中灵敏度超出要求；
⑥“/”表示测试值超出要求等原因并未进行测试；
⑦“断”表示测试结果中电阻超出要求，其他参数结果不显示。
跌落试验后测试结果统计见表22至表25。
表22 10Hz检波器跌落测试结果统计表A
	序号
	编号
	跌落次数
	备注

	
	
	3000
	6000
	8000
	10000
	

	1
	AB01
	√
	√
	√
	√
	　

	2
	AB02
	√
	√
	√
	√
	　

	3
	AB03
	√
	√
	√
	√
	　

	4
	AB04
	√
	√
	√
	Bt
	　

	5
	AB05
	√
	√
	√
	√
	　

	6
	AB06
	√
	D
	/
	/
	　

	7
	AB07
	√
	F
	/
	/
	　

	8
	AB08
	√
	√
	√
	√
	　

	9
	AB09
	√
	F、D
	/
	/
	　

	10
	AB10
	√
	√
	√
	√
	　

	11
	AB11
	√
	√
	√
	√
	　

	12
	AB12
	√
	√
	√
	√
	　

	13
	AB13
	√
	√
	√
	√
	　

	14
	AB14
	√
	√
	√
	√
	　

	15
	AB15
	√
	√
	√
	√
	　

	16
	AB16
	√
	√
	√
	√
	　

	17
	AB17
	√
	√
	√
	√
	　

	18
	AB18
	√
	√
	√
	√
	　

	19
	AB19
	√
	√
	√
	√
	　

	20
	AB20
	√
	√
	√
	√
	　

	21
	AB21
	√
	√
	√
	√
	　

	22
	AB22
	√
	√
	√
	√
	　

	23
	AB23
	√
	√
	√
	√
	　

	24
	AB24
	√
	√
	√
	√
	　

	25
	AB25
	√
	√
	√
	√
	　

	26
	AB26
	√
	√
	√
	√
	　

	27
	AB27
	√
	√
	√
	√
	　

	28
	AB28
	√
	√
	√
	√
	　

	29
	AB29
	√
	√
	√
	√
	　

	30
	AB30
	√
	√
	√
	√
	　

	31
	AB31
	√
	√
	√
	√
	　

	32
	AB32
	√
	√
	√
	√
	　

	33
	AB33
	√
	√
	√
	√
	　

	34
	AB34
	√
	√
	√
	√
	　

	35
	AB35
	√
	√
	√
	√
	　



表23 5Hz检波器跌落测试结果统计表B
	　序号
	编号
	跌落次数
	　备注

	
	
	2500
	3000
	3500
	4000
	

	1
	CD01
	F、Bt
	/
	/
	/
	　

	2
	CD02
	F、Bt
	/
	/
	/
	　

	3
	CD03
	Bt
	/
	/
	/
	　

	4
	CD04
	√
	Bt
	/
	/
	　

	5
	CD05
	F、Bt
	/
	/
	/
	　

	6
	CD06
	√
	F
	/
	/
	　

	7
	CD07
	断
	/
	/
	/
	　

	8
	CD08
	F、Bt
	/
	/
	/
	　

	9
	CD09
	√
	√
	√
	√
	　

	10
	CD10
	断
	/
	/
	/
	　

	11
	CD11
	√
	√
	F、Bt
	/
	　

	12
	CD12
	Bt
	/
	/
	/
	　

	13
	CD13
	√
	F、Bt
	/
	/
	　

	14
	CD14
	√
	F
	/
	/
	　

	15
	CD15
	√
	√
	√
	√
	　

	16
	CD16
	√
	√
	√
	√
	　

	17
	CD17
	√
	√
	√
	√
	　

	18
	CD18
	√
	√
	√
	√
	　

	19
	CD19
	√
	√
	√
	√
	　

	20
	CD20
	√
	√
	√
	√
	　

	21
	CD21
	√
	√
	√
	√
	　

	22
	CD22
	√
	√
	√
	√
	　

	23
	CD23
	√
	√
	√
	√
	　

	24
	CD24
	√
	√
	√
	√
	　

	25
	CD25
	√
	√
	√
	√
	　

	26
	CD26
	√
	√
	√
	断
	　

	27
	CD27
	√
	√
	√
	F、Bt
	　

	28
	CD28
	√
	√
	√
	√
	　

	29
	CD29
	√
	F、Bt
	/
	/
	　

	30
	CD30
	√
	√
	√
	√
	　

	31
	CD31
	√
	√
	√
	F
	　

	32
	CD32
	√
	√
	√
	√
	　

	33
	CD33
	√
	√
	√
	√
	　

	34
	CD34
	√
	√
	√
	√
	　

	35
	CD35
	√
	√
	√
	√
	　



表24 10Hz高灵敏度检波器跌落测试结果统计表C
	　序号
	编号
	跌落次数
	　备注

	
	
	3000
	3500
	4000
	5000
	

	1
	EF01
	√
	√
	√
	√
	　

	2
	EF02
	√
	√
	√
	√
	　

	3
	EF03
	√
	√
	√
	Bt
	　

	4
	EF04
	√
	√
	√
	√
	　

	5
	EF05
	√
	√
	√
	√
	　

	6
	EF06
	/
	/
	/
	/
	　

	7
	EF07
	/
	/
	/
	/
	　

	8
	EF08
	/
	/
	/
	/
	　

	9
	EF09
	/
	/
	/
	/
	　

	10
	EF10
	/
	/
	/
	/
	　

	11
	EF11
	√
	√
	√
	√
	　

	12
	EF12
	√
	√
	F
	/
	　

	13
	EF13
	√
	√
	√
	√
	　

	14
	EF14
	√
	√
	√
	√
	　

	15
	EF15
	√
	√
	√
	√
	　

	16
	EF16
	√
	√
	√
	√
	　

	17
	EF17
	√
	√
	√
	Bt
	　

	18
	EF18
	√
	√
	√
	Bt
	　

	19
	EF19
	√
	√
	Bt
	/
	　

	20
	EF20
	√
	√
	√
	√
	　

	21
	EF21
	√
	√
	√
	√
	　

	22
	EF22
	√
	√
	√
	√
	　

	23
	EF23
	√
	√
	√
	√
	　

	24
	EF24
	√
	√
	√
	√
	　

	25
	EF25
	√
	√
	√
	√
	　

	26
	EF26
	√
	√
	√
	√
	　

	27
	EF27
	√
	√
	√
	F、Bt
	　

	28
	EF28
	√
	√
	断
	/
	　

	29
	EF29
	√
	√
	√
	断
	　

	30
	EF30
	√
	√
	Bt
	/
	　

	31
	EF31
	√
	√
	√
	√
	　

	32
	EF32
	√
	√
	√
	√
	　

	33
	EF33
	√
	√
	断
	/
	　

	34
	EF34
	√
	√
	√
	√
	　

	35
	EF35
	√
	√
	√
	√
	　



表25 4.5Hz检波器跌落测试结果统计表D
	　序号
	编号
	跌落次数
	备注

	
	
	2000
	4000
	6000
	

	1
	G01
	F、Bt
	/
	/
	　

	2
	G02
	F、Bt
	/
	/
	　

	3
	G03
	F、Bt
	/
	/
	　

	4
	G04
	F、Bt
	/
	/
	　

	5
	G05
	F、Bt
	/
	/
	　

	6
	G06
	F、Bt
	/
	/
	　

	7
	G07
	√
	√
	√
	　

	8
	G08
	断
	/
	/
	　

	9
	G09
	断
	/
	/
	　

	10
	G10
	√
	√
	Bt
	　

	11
	G11
	√
	Bt
	/
	　

	12
	G12
	√
	√
	F
	　

	13
	G13
	F
	/
	/
	　

	14
	G14
	√
	F、Bt
	/
	　

	15
	G15
	√
	√
	√
	　

	16
	G16
	√
	√
	√
	　

	17
	G17
	√
	√
	√
	　

	18
	G18
	√
	√
	√
	　

	19
	G19
	√
	√
	√
	　

	20
	G20
	√
	√
	√
	　



4试验结论
实验结果证明本规范10.10-10.14条款所使用的测试方法得到了验证，试验要求和试验方法合理可行，具有的可操作性、实用性和科学性。

[bookmark: _Toc25623]三、通用技术要求实验报告B
1 试验目的
通过试验验证《石油地震检波器测试评价规范 第1部分：速度型动圈检波器》条款10.16幅频特性的实验方法及数据处理的可行性及条款7.6要求的合理性。
2试验方法
振动台
3试验内容
3.1	被测对象 检波器
3.2实验条件 本规范10.1参考条件
3.3	试验标准设备
垂直振动台	CZB-5-1
3.4	测量方法 
a)连接检波器和振动台；
b)测试频率在（1-300）Hz内选取不少于20个频点；
c)以固定的速度(建议值5mm/s)驱动振动台在不同频率振动；
d)测试、记录检波器的不同频点的灵敏度值。
3.5	数据处理
绘制幅频特性曲线。
4试验结论
经过试验，本规范10.16条款所使用的测试方法得到了验证，试验要求和试验方法合理可行，具有的可操作性、实用性和科学性。

5 测试数据附后
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图 2不同参数检波器幅频特性比较
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图 3图1局部放大图


[image: ]

图 4 10Hz高灵敏度检波器幅频特性曲线
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图 5 图3局部放大图
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图 6 SG5检波器幅频特性曲线
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图 7 图5局部放大图
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图 8 4.5Hz检波器幅频特性曲线
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图 9 图7局部放大图
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图 10 20DX检波器幅频特性曲线
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图 11 图9局部放大图
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图 12 往年测试结果1
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图 13 图11局部放大图
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图 14 往年测试结果2
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图 15 图13局部放大图










	编号
	1
	2
	3
	4
	4.5
	5
	6
	8
	9
	10
	16
	20
	36
	40
	60
	80
	100
	200
	300

	CD06
	3.5537
	14.4417
	32.0151
	51.8457
	60.3884
	67.2074
	75.7437
	81.1429
	81.6034
	81.6889
	80.8243
	80.4082
	79.983
	78.5052
	79.5925
	79.1512
	79.0311
	78.893
	80.0575

	CD16
	3.1705
	12.8973
	28.9697
	48.2516
	57.1627
	64.5924
	74.615
	81.6481
	82.4057
	82.5196
	81.4953
	80.994
	80.5884
	78.9866
	79.8985
	79.4713
	79.4289
	80.1449
	80.5512

	CD26
	3.6933
	14.8559
	32.5395
	52.0161
	60.3453
	67.0715
	75.8055
	82.1061
	83.0261
	83.3592
	83.2356
	83.0394
	82.9042
	81.4009
	82.2756
	81.9985
	81.8216
	81.5302
	81.1877

	CD36
	3.5537
	13.4383
	30.0918
	49.6422
	58.4699
	65.7446
	75.303
	81.8781
	
	82.6943
	81.8568
	81.3768
	80.9142
	79.9498
	80.4717
	79.9372
	79.8607
	77.7353
	78.4255

	CD46
	3.4
	13.8227
	30.894
	50.7951
	59.6851
	66.9869
	76.4944
	82.9082
	83.5977
	83.7161
	82.8103
	82.37
	81.9239
	80.3877
	81.2696
	80.6588
	80.4435
	79.7901
	78.9964

	CD56
	3.4108
	13.8376
	30.9502
	51.0752
	60.1878
	67.7657
	77.8227
	84.8324
	85.6738
	85.9278
	85.1264
	84.7064
	84.3852
	82.7863
	83.6879
	83.2181
	83.1135
	83.6519
	84.6859

	CD66
	3.0199
	12.3124
	27.8082
	46.8631
	55.9709
	63.8372
	74.882
	83.1394
	84.1608
	84.4492
	83.5408
	83.008
	82.458
	80.9687
	81.8317
	81.4282
	81.384
	80.868
	80.6875

	EF06
	0.8727
	3.5496
	8.1674
	14.898
	19.1134
	23.9057
	35.1417
	61.5119
	73.8076
	83.6196
	97.5786
	95.3408
	90.2175
	88.4041
	88.2924
	87.5144
	87.3305
	87.9491
	89.7385

	EF26
	0.8043
	3.1943
	7.1459
	12.5642
	15.7613
	19.2341
	26.791
	42.4647
	49.5295
	55.6495
	73.9085
	77.3237
	80.2485
	79.6011
	80.1296
	80.0613
	80.0182
	79.6024
	79.167

	EF36
	0.8305
	3.3821
	7.7769
	14.1876
	18.2066
	22.7731
	33.5015
	58.9165
	71.0077
	80.8153
	95.5019
	93.388
	88.5153
	86.611
	86.1979
	85.217
	85.1529
	85.5066
	87.0939

	EF46
	0.8783
	3.5258
	8.045
	14.5399
	18.5433
	23.0401
	33.3446
	56.5832
	67.3242
	76.1676
	93.1928
	92.9321
	90.1894
	87.9081
	88.1761
	87.2748
	86.7959
	85.4087
	84.0657

	EF56
	0.8581
	3.442
	7.864
	14.2254
	18.1557
	22.5695
	32.7623
	55.9469
	66.676
	75.4571
	92.3725
	91.8629
	88.5542
	87.7684
	91.7244
	86.0948
	85.7732
	85.0491
	84.8374

	EF66
	0.8516
	3.4291
	7.8608
	14.3163
	18.3545
	22.9422
	33.6757
	59.0229
	71.037
	80.8528
	96.205
	94.2934
	89.8339
	87.3437
	87.2195
	86.3308
	86.1049
	85.5635
	85.2589

	G06
	1.1957
	4.9645
	11.4831
	19.6378
	23.3641
	26.3305
	29.7742
	31.1127
	30.9211
	30.676
	29.5389
	29.1986
	28.7607
	28.5795
	28.6514
	28.5925
	28.606
	28.7117
	28.8656

	G16
	1.5652
	6.5191
	14.8297
	23.8914
	27.2726
	29.5261
	31.4832
	31.5666
	31.2535
	30.9575
	29.9267
	29.6504
	29.2862
	29.1502
	29.2232
	29.1652
	29.2198
	29.3057
	29.4337

	G26
	1.6824
	6.9136
	15.2201
	23.3697
	26.2975
	28.2823
	30.2794
	31.0735
	31.0234
	30.984
	30.3367
	30.1379
	29.814
	29.5736
	30.0066
	29.7623
	29.6981
	29.707
	29.6885

	G36
	1.5857
	6.5877
	14.9121
	23.9386
	27.4387
	29.925
	32.5097
	33.2179
	33.2949
	33.1643
	32.2841
	32.0391
	31.9787
	31.1424
	31.517
	31.3348
	31.245
	31.0677
	30.8707

	AB06
	0.1958
	0.7803
	1.7536
	3.0985
	3.9031
	4.7756
	6.7032
	10.7275
	12.5719
	14.1263
	18.6681
	19.421
	19.8487
	19.7149
	19.918
	19.8524
	19.803
	19.5372
	19.1485

	AB16
	0.2069
	0.8229
	1.8445
	3.2531
	4.0891
	4.9983
	6.9871
	11.1483
	13.0361
	14.6713
	19.4551
	20.2977
	20.8522
	20.8226
	20.9571
	20.8775
	20.8214
	20.5497
	20.1458

	AB26
	0.2087
	0.8273
	1.8518
	3.2553
	4.0864
	4.9872
	6.9495
	11.0219
	12.853
	14.4411
	19.1337
	19.9921
	20.6016
	20.5729
	20.7502
	20.6596
	20.6014
	20.2313
	19.9115

	AB36
	0.2038
	0.8089
	1.8143
	3.1996
	4.0223
	4.9168
	6.8746
	10.9631
	12.8235
	14.4184
	19.0558
	19.8483
	20.3175
	20.2239
	20.4352
	20.3374
	20.3028
	19.7951
	19.2657

	AB46
	0.2001
	0.7977
	1.7896
	3.162
	3.977
	4.8679
	6.824
	10.9193
	12.7767
	14.3832
	19.0149
	19.8224
	20.2614
	20.2278
	20.3496
	20.2582
	20.2052
	19.9095
	19.5025

	AB56
	0.2053
	0.8163
	1.828
	3.22
	4.0431
	4.9399
	6.8962
	10.9672
	12.8077
	14.3836
	18.9729
	19.7744
	20.2713
	20.1884
	20.4214
	20.3542
	20.3369
	20.0923
	19.8062

	AB66
	0.1993
	0.7937
	1.7812
	3.1405
	3.9539
	4.8342
	6.7714
	10.8509
	12.7131
	14.32
	19.0449
	19.8391
	20.3617
	20.2553
	20.449
	20.3978
	20.253
	20.1104
	19.7006



表 1  往年测试数据1
	编号
	5
	7
	9
	10
	11
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	30
	40
	60
	80
	100
	120
	140
	160
	180
	200
	250
	300

	G16
	4.99 
	9.14 
	13.16 
	14.87 
	16.22 
	17.31 
	18.82 
	19.66 
	20.11 
	20.43 
	20.57 
	20.69 
	20.87 
	20.72 
	20.88 
	20.83 
	20.81 
	20.76 
	20.72 
	20.69 
	20.64 
	20.61 
	20.42 
	20.37 

	G17
	5.12 
	9.31 
	13.33 
	14.99 
	16.29 
	17.34 
	18.79 
	19.60 
	20.03 
	20.34 
	20.47 
	20.59 
	20.75 
	20.57 
	20.82 
	20.71 
	20.72 
	20.68 
	20.64 
	20.61 
	20.56 
	20.49 
	20.37 
	20.30 

	G18
	5.17 
	9.41 
	13.46 
	15.14 
	16.46 
	17.52 
	18.99 
	19.82 
	20.25 
	20.57 
	20.72 
	20.84 
	21.02 
	20.82 
	21.12 
	21.00 
	20.99 
	20.95 
	20.90 
	20.88 
	20.81 
	20.74 
	20.85 
	20.49 

	G19
	4.96 
	9.09 
	13.13 
	14.84 
	16.19 
	17.27 
	18.77 
	19.60 
	20.04 
	20.36 
	20.50 
	20.61 
	20.76 
	20.58 
	20.80 
	20.70 
	20.68 
	20.64 
	20.60 
	20.57 
	20.52 
	20.47 
	20.31 
	20.25 

	G20
	5.10 
	9.28 
	13.30 
	14.96 
	16.28 
	17.34 
	18.80 
	19.63 
	20.06 
	20.38 
	20.52 
	20.65 
	20.81 
	20.61 
	20.94 
	20.82 
	20.80 
	20.75 
	20.71 
	20.68 
	20.62 
	20.58 
	20.42 
	20.29 

	G26
	5.63 
	10.41 
	15.06 
	16.96 
	18.44 
	19.59 
	21.11 
	21.89 
	22.25 
	22.51 
	22.59 
	22.65 
	22.72 
	22.43 
	22.66 
	22.53 
	22.54 
	22.52 
	22.50 
	22.51 
	22.49 
	22.46 
	22.41 
	22.39 

	G27
	5.57 
	10.32 
	14.95 
	16.85 
	18.33 
	19.49 
	21.01 
	21.79 
	22.15 
	22.40 
	22.48 
	22.55 
	22.63 
	22.35 
	22.54 
	22.41 
	22.44 
	22.40 
	22.37 
	22.37 
	22.34 
	22.31 
	22.27 
	22.31 

	G28
	5.62 
	10.39 
	15.04 
	16.95 
	18.43 
	19.59 
	21.11 
	21.90 
	22.26 
	22.52 
	22.60 
	22.67 
	22.75 
	22.48 
	22.64 
	22.57 
	22.57 
	22.54 
	22.51 
	22.52 
	22.50 
	22.48 
	22.42 
	22.40 

	G29
	5.57 
	10.28 
	14.88 
	16.77 
	18.25 
	19.42 
	20.96 
	21.77 
	22.15 
	22.43 
	22.53 
	22.61 
	22.71 
	22.44 
	22.67 
	22.56 
	22.58 
	22.56 
	22.54 
	22.53 
	22.50 
	22.50 
	22.43 
	22.43 

	G30
	5.59 
	10.31 
	14.90 
	16.80 
	18.25 
	19.40 
	20.93 
	21.72 
	22.09 
	22.37 
	22.45 
	22.52 
	22.60 
	22.34 
	22.55 
	22.41 
	22.48 
	22.44 
	22.40 
	22.41 
	22.38 
	22.38 
	22.33 
	22.31 

	N06
	5.06 
	9.24 
	13.24 
	14.88 
	16.20 
	17.23 
	18.64 
	19.45 
	19.87 
	20.18 
	20.32 
	20.44 
	20.60 
	20.38 
	20.62 
	20.54 
	20.51 
	20.45 
	20.40 
	20.36 
	20.30 
	20.23 
	20.12 
	19.87 

	N07
	4.89 
	8.86 
	12.67 
	14.27 
	15.53 
	16.55 
	17.98 
	18.81 
	19.26 
	19.58 
	19.74 
	19.87 
	20.07 
	19.97 
	20.13 
	20.08 
	20.04 
	20.02 
	19.98 
	19.92 
	19.86 
	19.78 
	19.64 
	19.50 

	N08
	4.88 
	8.91 
	12.94 
	14.65 
	16.01 
	17.12 
	18.63 
	19.52 
	19.97 
	20.30 
	20.45 
	20.57 
	20.73 
	20.51 
	20.78 
	20.68 
	20.65 
	20.60 
	20.57 
	20.51 
	20.44 
	20.40 
	20.23 
	20.08 

	N09
	4.82 
	8.84 
	12.76 
	14.40 
	15.70 
	16.76 
	18.21 
	19.03 
	19.46 
	19.77 
	19.90 
	20.02 
	20.18 
	19.98 
	20.20 
	20.13 
	20.10 
	20.03 
	19.99 
	19.94 
	19.87 
	19.80 
	19.66 
	19.51 

	N10
	4.96 
	9.09 
	13.08 
	14.74 
	16.06 
	17.12 
	18.57 
	19.39 
	19.81 
	20.12 
	20.25 
	20.37 
	20.54 
	20.35 
	20.56 
	20.49 
	20.48 
	20.42 
	20.37 
	20.34 
	20.27 
	20.23 
	20.11 
	19.90 

	N16
	4.67 
	8.45 
	12.08 
	13.61 
	14.85 
	15.86 
	17.30 
	18.15 
	18.62 
	18.98 
	19.15 
	19.30 
	19.54 
	19.46 
	19.71 
	19.68 
	19.69 
	19.69 
	19.68 
	19.70 
	19.71 
	19.72 
	19.73 
	19.75 

	N17
	4.76 
	8.55 
	12.15 
	13.66 
	14.87 
	15.87 
	17.28 
	18.14 
	18.62 
	19.00 
	19.18 
	19.35 
	19.61 
	19.55 
	19.84 
	19.78 
	19.82 
	19.80 
	19.80 
	19.81 
	19.81 
	19.80 
	19.84 
	19.84 

	N18
	4.76 
	8.55 
	12.15 
	13.66 
	14.87 
	15.87 
	17.28 
	18.14 
	18.62 
	19.00 
	19.18 
	19.35 
	19.61 
	19.55 
	19.84 
	19.78 
	19.82 
	19.80 
	19.80 
	19.81 
	19.81 
	19.80 
	19.84 
	19.84 

	N19
	4.70 
	8.52 
	12.20 
	13.74 
	15.00 
	16.02 
	17.47 
	18.34 
	18.82 
	19.19 
	19.36 
	19.52 
	19.76 
	19.65 
	19.99 
	19.90 
	19.94 
	19.94 
	19.94 
	19.96 
	19.96 
	19.97 
	19.97 
	20.07 

	N20
	4.73 
	8.56 
	12.23 
	13.77 
	15.00 
	16.01 
	17.42 
	18.25 
	18.70 
	19.06 
	19.22 
	19.36 
	19.58 
	19.47 
	19.75 
	19.70 
	19.69 
	19.71 
	19.71 
	19.71 
	19.70 
	19.71 
	19.72 
	19.75 

	N26
	5.00 
	9.12 
	13.04 
	14.66 
	15.94 
	16.97 
	18.37 
	19.16 
	19.57 
	19.89 
	20.01 
	20.13 
	20.29 
	20.08 
	20.34 
	20.25 
	20.22 
	20.17 
	20.13 
	20.09 
	20.02 
	19.95 
	19.83 
	19.62 

	N27
	4.97 
	9.06 
	13.02 
	14.66 
	15.96 
	17.02 
	18.46 
	19.29 
	19.73 
	20.04 
	20.18 
	20.31 
	20.48 
	20.33 
	20.53 
	20.44 
	20.43 
	20.38 
	20.34 
	20.30 
	20.24 
	20.17 
	20.07 
	19.87 

	N28
	4.92 
	8.99 
	12.93 
	14.58 
	15.88 
	16.93 
	18.37 
	19.19 
	19.61 
	19.92 
	20.05 
	20.18 
	20.34 
	20.16 
	20.37 
	20.29 
	20.26 
	20.23 
	20.17 
	20.13 
	20.06 
	19.99 
	19.81 
	19.67 

	N29
	5.01 
	9.17 
	13.14 
	14.78 
	16.06 
	17.09 
	18.47 
	19.25 
	19.63 
	19.92 
	20.04 
	20.14 
	20.28 
	20.06 
	20.28 
	20.19 
	20.15 
	20.11 
	20.07 
	20.02 
	19.96 
	19.89 
	19.73 
	19.60 

	N30
	4.90 
	8.95 
	12.87 
	14.52 
	15.84 
	16.90 
	18.38 
	19.23 
	19.68 
	20.03 
	20.17 
	20.31 
	20.49 
	20.32 
	20.57 
	20.49 
	20.45 
	20.41 
	20.37 
	20.34 
	20.28 
	20.23 
	20.06 
	19.94 

	N36
	5.00 
	9.09 
	13.01 
	14.65 
	15.95 
	17.01 
	18.48 
	19.33 
	19.79 
	20.13 
	20.28 
	20.42 
	20.61 
	20.40 
	20.73 
	20.64 
	20.59 
	20.57 
	20.51 
	20.47 
	20.40 
	20.33 
	20.21 
	20.07 

	N37
	4.99 
	8.97 
	12.71 
	14.28 
	15.52 
	16.55 
	18.00 
	18.88 
	19.37 
	19.75 
	19.95 
	20.11 
	20.38 
	20.32 
	20.57 
	20.51 
	20.50 
	20.45 
	20.40 
	20.37 
	20.31 
	20.27 
	20.14 
	19.97 

	N38
	4.81 
	8.72 
	12.45 
	14.02 
	15.27 
	16.30 
	17.74 
	18.59 
	19.05 
	19.39 
	19.56 
	19.70 
	19.92 
	19.78 
	20.04 
	19.97 
	19.95 
	19.90 
	19.85 
	19.81 
	19.74 
	19.67 
	19.53 
	19.40 

	N39
	4.80 
	8.83 
	12.78 
	14.45 
	15.79 
	16.87 
	18.36 
	19.19 
	19.63 
	19.96 
	20.09 
	20.20 
	20.35 
	20.11 
	20.41 
	20.30 
	20.26 
	20.23 
	20.18 
	20.14 
	20.08 
	20.01 
	19.91 
	19.78 

	N40
	4.92 
	8.92 
	12.72 
	14.29 
	15.54 
	16.53 
	17.92 
	18.71 
	19.13 
	19.45 
	19.59 
	19.71 
	19.89 
	19.70 
	19.98 
	19.89 
	19.89 
	19.83 
	19.78 
	19.73 
	19.67 
	19.62 
	19.50 
	19.32 

	N46
	4.88 
	8.87 
	12.65 
	14.24 
	15.48 
	16.46 
	17.90 
	18.72 
	19.16 
	19.49 
	19.64 
	19.78 
	19.98 
	19.84 
	20.07 
	20.03 
	20.02 
	19.99 
	19.96 
	19.94 
	19.90 
	19.86 
	19.78 
	19.66 

	N47
	4.85 
	8.83 
	12.63 
	14.20 
	15.46 
	16.47 
	17.85 
	18.70 
	19.15 
	19.47 
	19.61 
	19.74 
	19.92 
	19.78 
	19.99 
	19.94 
	19.94 
	19.89 
	19.87 
	19.85 
	19.80 
	19.77 
	19.68 
	19.57 

	N48
	4.84 
	8.80 
	12.58 
	14.15 
	15.42 
	16.45 
	17.87 
	18.72 
	19.18 
	19.51 
	19.67 
	19.81 
	20.00 
	19.80 
	20.13 
	20.05 
	20.04 
	20.02 
	20.00 
	19.97 
	19.92 
	19.89 
	19.77 
	19.69 

	N49
	4.83 
	8.77 
	12.55 
	14.13 
	15.40 
	16.43 
	17.86 
	18.70 
	19.16 
	19.50 
	19.66 
	19.80 
	20.00 
	19.82 
	20.13 
	20.05 
	20.04 
	20.01 
	19.97 
	19.95 
	19.90 
	19.86 
	19.74 
	19.62 

	N50
	4.84 
	8.81 
	12.63 
	14.24 
	15.53 
	16.57 
	18.06 
	18.92 
	19.40 
	19.76 
	19.93 
	20.08 
	20.28 
	20.12 
	20.43 
	20.35 
	20.32 
	20.31 
	20.28 
	20.25 
	20.21 
	20.17 
	20.08 
	19.96 

	S06
	5.07 
	9.23 
	13.22 
	14.88 
	16.18 
	17.22 
	18.68 
	19.49 
	19.92 
	20.24 
	20.38 
	20.50 
	20.68 
	20.55 
	20.74 
	20.69 
	20.68 
	20.68 
	20.65 
	20.64 
	20.62 
	20.59 
	20.56 
	20.50 

	S07
	5.00 
	9.15 
	13.17 
	14.84 
	16.17 
	17.23 
	18.68 
	19.49 
	19.92 
	20.23 
	20.35 
	20.47 
	20.63 
	20.38 
	20.68 
	20.60 
	20.60 
	20.58 
	20.55 
	20.55 
	20.53 
	20.51 
	20.45 
	20.46 

	S08
	5.10 
	9.27 
	13.28 
	14.96 
	16.26 
	17.33 
	18.79 
	19.61 
	20.06 
	20.38 
	20.52 
	20.64 
	20.82 
	20.63 
	20.90 
	20.84 
	20.84 
	20.84 
	20.82 
	20.81 
	20.79 
	20.78 
	20.72 
	20.75 

	S09
	5.15 
	9.32 
	13.28 
	14.92 
	16.21 
	17.25 
	18.69 
	19.51 
	19.95 
	20.27 
	20.43 
	20.56 
	20.76 
	20.55 
	20.88 
	20.83 
	20.83 
	20.82 
	20.81 
	20.82 
	20.80 
	20.79 
	20.77 
	20.82 

	S10
	5.09 
	9.24 
	13.25 
	14.91 
	16.22 
	17.28 
	18.74 
	19.56 
	19.99 
	20.33 
	20.47 
	20.60 
	20.78 
	20.63 
	20.89 
	20.80 
	20.79 
	20.78 
	20.77 
	20.77 
	20.73 
	20.72 
	20.67 
	20.61 

	S26
	5.66 
	10.42 
	15.01 
	16.91 
	18.38 
	19.54 
	21.08 
	21.91 
	22.30 
	22.59 
	22.68 
	22.78 
	22.88 
	22.60 
	22.87 
	22.83 
	22.79 
	22.74 
	22.72 
	22.72 
	22.70 
	22.69 
	22.63 
	22.63 

	S27
	5.60 
	10.30 
	14.90 
	16.82 
	18.32 
	19.52 
	21.15 
	22.03 
	22.48 
	22.78 
	22.91 
	23.01 
	23.14 
	22.86 
	23.18 
	23.05 
	23.06 
	23.03 
	23.01 
	22.99 
	22.96 
	22.95 
	22.89 
	22.87 

	S28
	5.67 
	10.49 
	15.18 
	17.13 
	18.64 
	19.83 
	21.41 
	22.24 
	22.63 
	22.89 
	22.98 
	23.04 
	23.12 
	22.82 
	23.10 
	23.00 
	22.97 
	22.94 
	22.92 
	22.90 
	22.88 
	22.88 
	22.84 
	22.76 

	S29
	5.67 
	10.45 
	15.09 
	17.00 
	18.50 
	19.67 
	21.23 
	22.07 
	22.46 
	22.74 
	22.84 
	22.92 
	23.01 
	22.72 
	22.99 
	22.89 
	22.87 
	22.86 
	22.83 
	22.84 
	22.83 
	22.83 
	22.72 
	22.66 

	S30
	5.65 
	10.39 
	15.01 
	16.93 
	18.43 
	19.63 
	21.25 
	22.12 
	22.54 
	22.85 
	22.97 
	23.06 
	23.19 
	22.93 
	23.20 
	23.13 
	23.12 
	23.10 
	23.07 
	23.08 
	23.06 
	23.07 
	23.05 
	23.05 

	S36
	4.92 
	8.95 
	12.86 
	14.49 
	15.78 
	16.83 
	18.29 
	19.14 
	19.57 
	19.91 
	20.05 
	20.19 
	20.38 
	20.23 
	20.44 
	20.37 
	20.32 
	20.28 
	20.21 
	20.16 
	20.09 
	20.01 
	19.84 
	19.64 

	S37
	5.02 
	9.06 
	12.91 
	14.50 
	15.77 
	16.81 
	18.26 
	19.11 
	19.60 
	19.92 
	20.11 
	20.27 
	20.50 
	20.36 
	20.64 
	20.57 
	20.54 
	20.49 
	20.43 
	20.38 
	20.33 
	20.25 
	20.10 
	19.98 

	S38
	4.93 
	8.96 
	12.81 
	14.42 
	15.71 
	16.77 
	18.23 
	19.10 
	19.56 
	19.91 
	20.09 
	20.24 
	20.45 
	20.31 
	20.56 
	20.48 
	20.44 
	20.39 
	20.33 
	20.29 
	20.22 
	20.15 
	20.00 
	19.82 

	S39
	5.01 
	9.11 
	13.02 
	14.62 
	15.92 
	16.96 
	18.42 
	19.24 
	19.69 
	20.03 
	20.18 
	20.31 
	20.50 
	20.34 
	20.58 
	20.50 
	20.46 
	20.40 
	20.32 
	20.27 
	20.19 
	20.09 
	19.87 
	19.66 

	S40
	4.93 
	8.95 
	12.82 
	14.43 
	15.72 
	16.77 
	18.23 
	19.09 
	19.56 
	19.91 
	20.07 
	20.22 
	20.43 
	20.27 
	20.54 
	20.46 
	20.42 
	20.38 
	20.31 
	20.27 
	20.19 
	20.11 
	19.99 
	19.78 

	S46
	5.63 
	10.54 
	15.39 
	17.37 
	18.89 
	20.08 
	21.58 
	22.33 
	22.63 
	22.85 
	22.89 
	22.93 
	22.94 
	22.60 
	22.73 
	22.61 
	22.56 
	22.50 
	22.45 
	22.42 
	22.35 
	22.30 
	22.14 
	21.98 

	S47
	5.54 
	10.40 
	15.27 
	17.28 
	18.83 
	20.06 
	21.60 
	22.35 
	22.68 
	22.88 
	22.91 
	22.95 
	22.94 
	22.57 
	22.69 
	22.58 
	22.52 
	22.47 
	22.42 
	22.38 
	22.32 
	22.25 
	22.13 
	22.02 

	S48
	5.51 
	10.38 
	15.21 
	17.23 
	18.77 
	19.97 
	21.49 
	22.22 
	22.53 
	22.72 
	22.74 
	22.77 
	22.76 
	22.40 
	22.51 
	22.38 
	22.34 
	22.28 
	22.23 
	22.19 
	22.13 
	22.06 
	21.93 
	21.76 

	S49
	5.62 
	10.57 
	15.48 
	17.48 
	19.00 
	20.19 
	21.64 
	22.36 
	22.65 
	22.83 
	22.84 
	22.86 
	22.84 
	22.46 
	22.58 
	22.46 
	22.41 
	22.35 
	22.30 
	22.26 
	22.20 
	22.13 
	22.02 
	21.86 

	S50
	5.51 
	10.41 
	15.30 
	17.31 
	18.86 
	20.05 
	21.53 
	22.24 
	22.53 
	22.70 
	22.70 
	22.72 
	22.68 
	22.29 
	22.41 
	22.28 
	22.22 
	22.17 
	22.10 
	22.06 
	22.00 
	21.95 
	21.78 
	21.63 

	S56
	4.84 
	8.83 
	12.71 
	14.36 
	15.66 
	16.73 
	18.21 
	19.07 
	19.54 
	19.87 
	20.03 
	20.16 
	20.35 
	20.20 
	20.43 
	20.36 
	20.34 
	20.29 
	20.24 
	20.20 
	20.14 
	20.06 
	19.93 
	19.75 

	S57
	4.85 
	8.89 
	12.83 
	14.49 
	15.80 
	16.86 
	18.33 
	19.17 
	19.61 
	19.92 
	20.06 
	20.19 
	20.36 
	20.17 
	20.39 
	20.32 
	20.30 
	20.25 
	20.21 
	20.17 
	20.11 
	20.05 
	19.94 
	19.77 

	S58
	4.82 
	8.83 
	12.75 
	14.40 
	15.72 
	16.81 
	18.29 
	19.15 
	19.61 
	19.93 
	20.08 
	20.21 
	20.38 
	20.19 
	20.45 
	20.34 
	20.31 
	20.27 
	20.22 
	20.18 
	20.13 
	20.06 
	19.90 
	19.72 

	S59
	4.83 
	8.84 
	12.72 
	14.31 
	15.67 
	16.74 
	18.22 
	19.08 
	19.55 
	19.89 
	20.04 
	20.17 
	20.37 
	20.18 
	20.45 
	20.36 
	20.36 
	20.33 
	20.28 
	20.27 
	20.23 
	20.19 
	20.10 
	20.04 

	S60
	4.85 
	8.86 
	12.75 
	14.39 
	15.69 
	16.76 
	18.22 
	19.05 
	19.51 
	19.83 
	19.97 
	20.09 
	20.27 
	20.11 
	20.33 
	20.22 
	20.19 
	20.15 
	20.11 
	20.06 
	20.01 
	19.94 
	19.78 
	19.60 

	S66
	4.87 
	8.90 
	12.83 
	14.48 
	15.80 
	16.87 
	18.37 
	19.23 
	19.69 
	20.03 
	20.17 
	20.31 
	20.50 
	20.31 
	20.57 
	20.47 
	20.43 
	20.39 
	20.34 
	20.31 
	20.24 
	20.16 
	20.05 
	19.89 

	S67
	4.87 
	8.86 
	12.73 
	14.36 
	15.66 
	16.73 
	18.23 
	19.10 
	19.57 
	19.93 
	20.09 
	20.23 
	20.44 
	20.28 
	20.52 
	20.43 
	20.40 
	20.34 
	20.27 
	20.22 
	20.16 
	20.05 
	19.86 
	19.65 

	S68
	4.97 
	9.03 
	12.95 
	14.59 
	15.88 
	16.94 
	18.39 
	19.23 
	19.67 
	20.01 
	20.15 
	20.29 
	20.47 
	20.31 
	20.54 
	20.45 
	20.42 
	20.37 
	20.32 
	20.26 
	20.19 
	20.12 
	19.90 
	19.74 

	S69
	4.95 
	9.01 
	12.89 
	14.50 
	15.79 
	16.83 
	18.28 
	19.12 
	19.57 
	19.90 
	20.05 
	20.18 
	20.38 
	20.24 
	20.46 
	20.36 
	20.32 
	20.28 
	20.22 
	20.17 
	20.10 
	20.00 
	19.89 
	19.65 

	S70
	4.94 
	8.98 
	12.90 
	14.56 
	15.87 
	16.95 
	18.46 
	19.33 
	19.80 
	20.15 
	20.31 
	20.45 
	20.65 
	20.50 
	20.74 
	20.64 
	20.62 
	20.60 
	20.54 
	20.50 
	20.43 
	20.38 
	20.21 
	20.05 

	S76
	4.95 
	8.98 
	12.85 
	14.48 
	15.77 
	16.82 
	18.31 
	19.17 
	19.64 
	19.99 
	20.16 
	20.30 
	20.52 
	20.40 
	20.64 
	20.52 
	20.51 
	20.47 
	20.42 
	20.37 
	20.31 
	20.24 
	20.07 
	19.94 

	S77
	4.94 
	8.97 
	12.83 
	14.44 
	15.72 
	16.76 
	18.22 
	19.05 
	19.50 
	19.84 
	19.99 
	20.13 
	20.33 
	20.16 
	20.42 
	20.32 
	20.27 
	20.24 
	20.20 
	20.16 
	20.10 
	20.04 
	19.90 
	19.76 

	S78
	4.95 
	8.99 
	12.87 
	14.50 
	15.80 
	16.85 
	18.32 
	19.16 
	19.63 
	19.97 
	20.12 
	20.26 
	20.46 
	20.33 
	20.57 
	20.46 
	20.43 
	20.37 
	20.32 
	20.27 
	20.21 
	20.14 
	19.98 
	19.77 

	S79
	4.95 
	8.98 
	12.83 
	14.43 
	15.72 
	16.75 
	18.20 
	19.04 
	19.49 
	19.83 
	19.99 
	20.13 
	20.32 
	20.14 
	20.45 
	20.34 
	20.31 
	20.27 
	20.21 
	20.17 
	20.10 
	20.04 
	19.84 
	19.70 

	S80
	4.92 
	8.93 
	12.78 
	14.40 
	15.69 
	16.73 
	18.20 
	19.04 
	19.51 
	19.85 
	20.00 
	20.13 
	20.34 
	20.18 
	20.44 
	20.34 
	20.31 
	20.27 
	20.21 
	20.17 
	20.10 
	20.04 
	19.82 
	19.66 




表 2 往年测试数据2
	编号
	5
	6
	8
	10
	12
	15
	17
	20
	22
	25
	27
	30
	35
	40
	45
	49
	60
	70
	80
	90
	110
	160
	210
	260
	310

	A1
	5
	6.99
	11.23
	14.79
	17.13
	18.99
	19.6
	20.07
	20.2
	20.32
	20.41
	20.46
	20.43
	20.43
	20.56
	20.54
	20.51
	20.55
	20.43
	20.42
	20.37
	20.25
	20.14
	20.04
	19.84

	A2
	5.1
	7.11
	11.36
	14.93
	17.27
	19.12
	19.75
	20.24
	20.36
	20.5
	20.59
	20.66
	20.64
	20.61
	20.77
	20.73
	20.72
	20.76
	20.65
	20.65
	20.61
	20.48
	20.36
	20.23
	20.03

	A3
	4.99
	6.96
	11.16
	14.68
	17.04
	18.89
	19.52
	20.03
	20.16
	20.32
	20.4
	20.47
	20.44
	20.39
	20.58
	20.53
	20.53
	20.58
	20.45
	20.45
	20.4
	20.28
	20.19
	20
	19.82

	A4
	5
	6.96
	11.16
	14.68
	17.04
	18.91
	19.54
	20.05
	20.19
	20.33
	20.43
	20.48
	20.48
	20.44
	20.59
	20.55
	20.56
	20.6
	20.49
	20.49
	20.43
	20.31
	20.15
	20
	19.87

	A5
	5.07
	7.07
	11.29
	14.8
	17.1
	18.91
	19.5
	19.98
	20.11
	20.24
	20.34
	20.39
	20.38
	20.31
	20.51
	20.48
	20.46
	20.49
	20.37
	20.36
	20.3
	20.19
	20.04
	19.88
	19.7

	A6
	4.75
	6.61
	10.6
	13.98
	16.31
	18.24
	18.91
	19.45
	19.61
	19.79
	19.9
	19.97
	19.99
	19.95
	20.14
	20.1
	20.12
	20.16
	20.04
	20.05
	20.01
	19.91
	19.8
	19.71
	19.6

	A7
	4.82
	6.71
	10.71
	14.13
	16.44
	18.38
	19.05
	19.62
	19.79
	19.97
	20.09
	20.17
	20.17
	20.2
	20.34
	20.32
	20.3
	20.36
	20.23
	20.24
	20.22
	20.12
	19.99
	19.96
	19.86

	A8
	4.87
	6.75
	10.74
	14.08
	16.35
	18.22
	18.88
	19.43
	19.59
	19.76
	19.87
	19.96
	19.96
	19.98
	20.16
	20.13
	20.12
	20.18
	20.08
	20.08
	20.05
	19.98
	19.88
	19.83
	19.75

	A9
	4.71
	6.6
	10.62
	14.07
	16.4
	18.32
	18.98
	19.52
	19.67
	19.84
	19.95
	20
	19.98
	19.95
	20.11
	20.08
	20.07
	20.11
	19.99
	19.99
	19.95
	19.84
	19.75
	19.67
	19.52

	A10
	4.76
	6.63
	10.61
	13.98
	16.25
	18.15
	18.8
	19.35
	19.5
	19.66
	19.77
	19.85
	19.86
	19.83
	20.01
	19.97
	19.99
	20.03
	19.91
	19.92
	19.88
	19.78
	19.7
	19.61
	19.49

	A11
	5.05
	7.01
	11.14
	14.58
	16.85
	18.71
	19.37
	19.9
	20.05
	20.22
	20.33
	20.4
	20.41
	20.34
	20.58
	20.55
	20.54
	20.58
	20.45
	20.44
	20.39
	20.27
	20.15
	20
	19.83

	A12
	4.93
	6.86
	10.98
	14.44
	16.74
	18.63
	19.29
	19.82
	19.95
	20.1
	20.2
	20.26
	20.24
	20.27
	20.41
	20.37
	20.35
	20.39
	20.28
	20.28
	20.21
	20.07
	19.95
	19.74
	19.56

	A13
	4.92
	6.84
	10.9
	14.34
	16.68
	18.61
	19.3
	19.87
	20.04
	20.22
	20.33
	20.42
	20.43
	20.43
	20.59
	20.55
	20.55
	20.6
	20.49
	20.48
	20.42
	20.28
	20.13
	19.98
	19.75

	A14
	4.86
	6.78
	10.88
	14.37
	16.74
	18.71
	19.38
	19.91
	20.07
	20.24
	20.34
	20.42
	20.42
	20.39
	20.57
	20.54
	20.53
	20.59
	20.45
	20.44
	20.38
	20.24
	20.1
	19.94
	19.76

	A15
	4.92
	6.85
	10.99
	14.43
	16.74
	18.64
	19.29
	19.82
	19.98
	20.12
	20.23
	20.3
	20.29
	20.3
	20.46
	20.43
	20.41
	20.44
	20.3
	20.3
	20.25
	20.14
	19.98
	19.86
	19.69

	A16
	5
	6.95
	11.07
	14.51
	16.82
	18.69
	19.34
	19.87
	20.03
	20.18
	20.29
	20.37
	20.38
	20.36
	20.52
	20.52
	20.5
	20.55
	20.43
	20.42
	20.37
	20.25
	20.09
	19.98
	19.74

	A17
	4.85
	6.76
	10.8
	14.25
	16.64
	18.65
	19.36
	19.97
	20.15
	20.35
	20.47
	20.56
	20.58
	20.58
	20.79
	20.74
	20.75
	20.8
	20.68
	20.68
	20.63
	20.51
	20.38
	20.28
	20.15

	A18
	4.93
	6.87
	10.97
	14.45
	16.76
	18.67
	19.31
	19.71
	19.99
	20.14
	20.25
	20.32
	20.33
	20.31
	20.47
	20.44
	20.45
	20.48
	20.36
	20.34
	20.3
	20.17
	19.96
	19.88
	19.69

	A19
	4.78
	6.66
	10.76
	14.29
	16.72
	18.7
	19.39
	19.95
	20.11
	20.27
	20.38
	20.45
	20.44
	20.44
	20.59
	20.55
	20.56
	20.59
	20.48
	20.48
	20.43
	20.33
	20.17
	20.09
	19.98

	A20
	4.9
	6.83
	10.99
	14.56
	17.01
	19.01
	19.7
	20.25
	20.42
	20.58
	20.68
	20.76
	20.74
	20.79
	20.94
	20.9
	20.87
	20.92
	20.79
	20.79
	20.72
	20.58
	20.41
	20.3
	20.11

	A21
	4.95
	6.91
	11.07
	14.56
	16.97
	19.29
	19.77
	20.13
	20.23
	20.4
	20.51
	20.6
	20.58
	20.6
	20.71
	20.69
	20.69
	20.72
	20.6
	20.61
	20.57
	20.45
	20.3
	20.22
	20.08

	A22
	4.91
	6.86
	11.03
	14.6
	17.02
	19.41
	19.93
	20.3
	20.43
	20.6
	20.72
	20.82
	20.83
	20.77
	20.9
	20.96
	20.91
	20.94
	20.82
	20.84
	20.79
	20.68
	20.57
	20.42
	20.27

	A23
	5.03
	7.02
	11.28
	14.87
	17.28
	19.62
	20.11
	20.44
	20.55
	20.7
	20.81
	20.89
	20.86
	20.88
	21.03
	21.02
	21
	21.02
	20.9
	20.92
	20.87
	20.77
	20.62
	20.52
	20.42

	A24
	4.86
	6.81
	10.97
	14.55
	16.99
	19.39
	19.9
	20.27
	20.38
	20.54
	20.66
	20.75
	20.74
	20.75
	20.86
	20.87
	20.83
	20.86
	20.75
	20.77
	20.72
	20.6
	20.48
	20.52
	20.25

	A25
	5.01
	6.98
	11.19
	14.73
	17.12
	19.43
	19.91
	20.24
	20.35
	20.5
	20.6
	20.68
	20.65
	20.63
	20.79
	20.8
	20.75
	20.78
	20.66
	20.66
	20.61
	20.5
	20.35
	20.27
	20.1

	A26
	4.82
	6.71
	10.71
	14.09
	16.4
	18.71
	19.24
	19.58
	19.71
	19.89
	20.01
	20.13
	20.12
	20.05
	20.39
	20.38
	20.37
	20.42
	20.32
	20.37
	20.35
	20.34
	20.32
	20.39
	20.39

	A27
	4.69
	6.57
	10.64
	14.12
	16.48
	18.75
	19.2
	19.51
	19.61
	19.75
	19.84
	19.91
	19.87
	19.75
	20.06
	20.05
	20.03
	20.06
	19.94
	19.97
	19.96
	19.93
	19.96
	19.93
	19.99

	A28
	4.97
	6.88
	10.83
	14.06
	16.24
	18.46
	18.97
	19.34
	19.48
	19.67
	19.81
	19.95
	19.97
	19.91
	20.21
	20.19
	20.21
	20.28
	20.18
	20.22
	20.22
	20.2
	20.2
	20.2
	20.3

	A29
	4.91
	6.79
	10.73
	14
	16.23
	18.49
	19.02
	19.39
	19.55
	19.74
	19.87
	20.01
	20.04
	20
	20.19
	20.23
	20.23
	20.32
	20.21
	20.24
	20.23
	20.23
	20.27
	20.27
	20.36

	A30
	4.7
	6.56
	10.57
	14.02
	16.42
	18.76
	19.28
	19.63
	19.74
	19.91
	20.03
	20.12
	20.15
	20.05
	20.34
	20.31
	20.29
	20.33
	20.24
	20.28
	20.25
	20.24
	20.22
	20.21
	20.32

	B1
	5.03
	7
	11.21
	14.74
	17.09
	18.98
	19.61
	20.13
	20.26
	20.41
	20.5
	20.57
	20.57
	20.51
	20.69
	20.65
	20.64
	20.68
	20.56
	20.55
	20.5
	20.38
	20.22
	20.08
	19.94

	B2
	4.92
	6.87
	11.09
	14.66
	17.02
	18.9
	19.51
	19.99
	20.11
	20.23
	20.33
	20.38
	20.37
	20.24
	20.47
	20.43
	20.4
	20.43
	20.3
	20.29
	20.24
	20.13
	19.99
	19.87
	19.77

	B3
	5
	6.99
	11.24
	14.81
	17.18
	19.04
	19.65
	20.12
	20.25
	20.38
	20.47
	20.53
	20.52
	20.43
	20.61
	20.61
	20.58
	20.6
	20.48
	20.49
	20.44
	20.32
	20.16
	20.05
	19.9

	B4
	5.05
	7.02
	11.2
	14.67
	16.98
	18.81
	19.44
	19.93
	20.07
	20.22
	20.32
	20.38
	20.38
	20.3
	20.51
	20.48
	20.49
	20.52
	20.39
	20.39
	20.35
	20.24
	20.11
	19.96
	19.8

	B5
	5.04
	7
	11.17
	14.64
	16.95
	18.79
	19.42
	19.92
	20.06
	20.21
	20.31
	20.38
	20.39
	20.31
	20.49
	20.45
	20.45
	20.51
	20.38
	20.38
	20.33
	20.2
	20.07
	19.92
	19.78

	B6
	5.14
	7.18
	11.5
	15.18
	17.65
	19.66
	20.34
	20.89
	21.04
	21.19
	21.3
	21.37
	21.35
	21.32
	21.54
	21.49
	21.49
	21.52
	21.39
	21.39
	21.34
	21.23
	21.11
	20.95
	20.82

	B7
	5.24
	7.3
	11.65
	15.28
	17.71
	19.62
	20.26
	20.78
	20.93
	21.08
	21.18
	21.23
	21.21
	21.28
	21.38
	21.33
	21.33
	21.36
	21.23
	21.23
	21.17
	21.06
	20.93
	20.77
	20.62

	B8
	5.22
	7.27
	11.64
	15.33
	17.77
	19.74
	20.4
	20.92
	21.06
	21.25
	21.3
	21.37
	21.35
	21.37
	21.53
	21.48
	21.47
	21.52
	21.4
	21.39
	21.34
	21.22
	21.09
	20.98
	20.79

	B9
	5.12
	7.18
	11.51
	15.21
	17.65
	19.62
	20.27
	20.78
	20.92
	21.06
	21.14
	21.19
	21.16
	21.18
	21.35
	21.3
	21.3
	21.32
	21.18
	21.17
	21.13
	21.03
	20.87
	20.74
	20.62

	B10
	5.3
	7.42
	11.78
	15.42
	17.83
	19.75
	20.4
	20.91
	21.05
	21.21
	21.29
	21.36
	21.31
	21.38
	21.52
	21.48
	21.48
	21.51
	21.39
	21.38
	21.33
	21.23
	21.08
	20.97
	20.81

	B11
	4.91
	6.84
	10.93
	14.4
	16.76
	18.71
	19.4
	19.94
	20.12
	20.29
	20.4
	20.49
	20.52
	20.48
	20.55
	20.56
	20.58
	20.63
	20.51
	20.5
	20.44
	20.3
	20.13
	19.99
	19.81

	B12
	4.93
	6.85
	10.93
	14.37
	16.68
	18.62
	19.31
	19.87
	20.1
	20.2
	20.33
	20.4
	20.44
	20.38
	20.51
	20.52
	20.51
	20.56
	20.45
	20.44
	20.38
	20.25
	20.07
	19.89
	19.72

	B13
	4.87
	6.79
	10.88
	14.38
	16.72
	18.73
	19.41
	20.01
	20.17
	20.36
	20.46
	20.53
	20.53
	20.58
	20.68
	20.62
	20.62
	20.67
	20.55
	20.56
	20.49
	20.35
	20.18
	20
	19.8

	B14
	4.89
	6.77
	10.83
	14.27
	16.63
	18.59
	19.26
	19.82
	20
	20.17
	20.28
	20.36
	20.37
	20.39
	20.49
	20.49
	20.48
	20.5
	20.4
	20.38
	20.32
	20.18
	19.99
	19.81
	19.56

	B15
	4.88
	6.8
	10.87
	14.35
	16.7
	18.67
	19.37
	19.95
	20.14
	20.31
	20.43
	20.5
	20.52
	20.5
	20.69
	20.64
	20.64
	20.69
	20.57
	20.55
	20.49
	20.35
	20.19
	19.99
	19.82

	B16
	5.1
	7.1
	11.32
	14.83
	17.15
	19.05
	19.68
	20.19
	20.35
	20.49
	20.59
	20.66
	20.65
	20.73
	20.82
	20.81
	20.76
	20.82
	20.68
	20.68
	20.62
	20.48
	20.34
	20.13
	19.99

	B17
	5.04
	7.03
	11.26
	14.82
	17.2
	19.11
	19.77
	20.27
	20.42
	20.57
	20.67
	20.73
	20.73
	20.77
	20.86
	20.82
	20.83
	20.86
	20.74
	20.73
	20.67
	20.53
	20.41
	20.25
	20.03

	B18
	5.06
	7.03
	11.19
	14.67
	16.98
	18.88
	19.56
	20.11
	20.26
	20.43
	20.55
	20.62
	20.62
	20.68
	20.78
	20.74
	20.75
	20.79
	20.67
	20.66
	20.59
	20.48
	20.34
	20.15
	19.97

	B19
	5.01
	6.99
	11.2
	14.74
	17.17
	19.18
	19.86
	20.43
	20.61
	20.77
	20.89
	20.97
	20.96
	21.03
	21.14
	21.12
	21.09
	21.13
	21.01
	21.02
	20.96
	20.81
	20.62
	20.52
	20.28

	B20
	5.05
	7.04
	11.23
	14.75
	17.12
	18.99
	19.65
	20.17
	20.32
	20.48
	20.57
	20.65
	20.63
	20.66
	20.76
	20.75
	20.72
	20.78
	20.65
	20.64
	20.59
	20.45
	20.31
	20.13
	20.01

	B21
	5.04
	7.05
	11.33
	14.99
	17.52
	19.63
	20.34
	20.93
	21.11
	21.29
	21.4
	21.48
	21.48
	21.54
	21.65
	21.62
	21.63
	21.67
	21.55
	21.55
	21.52
	21.41
	21.28
	21.22
	21.03

	B22
	5.15
	7.17
	11.44
	15.08
	17.57
	19.65
	20.39
	21.02
	21.2
	21.41
	21.52
	21.62
	21.65
	21.7
	21.83
	21.81
	21.81
	21.8
	21.74
	21.74
	21.72
	21.64
	21.51
	21.47
	21.4

	B23
	5.23
	7.29
	11.7
	15.44
	17.95
	19.98
	20.67
	21.23
	21.38
	21.55
	21.66
	21.73
	21.72
	21.81
	21.87
	21.87
	21.85
	21.89
	21.78
	21.79
	21.74
	21.67
	21.52
	21.44
	21.26

	B24
	5.18
	7.2
	11.49
	15.12
	17.56
	19.58
	20.29
	20.87
	21.03
	21.23
	21.35
	21.42
	21.43
	21.48
	21.59
	21.56
	21.57
	21.63
	21.53
	21.53
	21.49
	21.41
	21.29
	21.29
	21.12

	B25
	5.15
	7.16
	11.44
	15.07
	17.53
	19.54
	20.26
	20.84
	21.01
	21.19
	21.32
	21.4
	21.43
	21.37
	21.55
	21.53
	21.53
	21.58
	21.46
	21.47
	21.43
	21.34
	21.26
	21.13
	21.04

	B26
	4.89
	6.82
	10.92
	14.36
	16.68
	18.91
	19.4
	19.73
	19.84
	20
	20.11
	20.2
	20.19
	20.2
	20.32
	20.31
	20.33
	20.36
	20.26
	20.27
	20.23
	20.15
	20.02
	19.96
	19.88

	B27
	4.86
	6.77
	10.84
	14.28
	16.62
	18.87
	19.34
	19.69
	19.79
	19.97
	20.08
	20.18
	20.16
	20.19
	20.31
	20.34
	20.28
	20.34
	20.22
	20.24
	20.21
	20.12
	20.05
	19.93
	19.86

	B28
	4.87
	6.78
	10.83
	14.25
	16.57
	18.84
	19.33
	19.68
	19.8
	19.96
	20.09
	20.19
	20.18
	20.21
	20.32
	20.31
	20.32
	20.37
	20.27
	20.28
	20.26
	20.18
	20.07
	20.04
	19.9

	B29
	4.81
	6.72
	10.76
	14.2
	16.53
	18.84
	19.35
	19.69
	19.81
	19.99
	20.09
	20.18
	20.17
	20.25
	20.36
	20.33
	20.33
	20.38
	20.26
	20.27
	20.25
	20.15
	20.06
	19.94
	19.88

	B30
	4.9
	6.84
	10.91
	14.39
	16.7
	18.97
	19.45
	19.77
	19.88
	20.04
	20.15
	20.25
	20.24
	20.21
	20.35
	20.37
	20.35
	20.39
	20.27
	20.29
	20.26
	20.18
	20.06
	19.98
	19.88

	B31
	5.04
	7.01
	11.24
	14.78
	17.19
	19.51
	20
	20.33
	20.44
	20.61
	20.73
	20.84
	20.85
	20.72
	20.92
	20.99
	20.93
	20.96
	20.9
	20.9
	20.89
	20.84
	20.83
	20.78
	20.76

	B32
	5.13
	7.15
	11.45
	15.03
	17.43
	19.7
	20.16
	20.5
	20.6
	20.76
	20.86
	20.95
	20.91
	20.87
	21.14
	21.12
	21.12
	21.14
	21.03
	21.07
	21.06
	21.01
	21.01
	20.96
	20.97

	B33
	5.17
	7.2
	11.49
	15.04
	17.42
	19.67
	20.14
	20.47
	20.59
	20.75
	20.85
	20.95
	20.91
	20.89
	21.1
	21.12
	21.06
	21.14
	20.99
	21.06
	21.03
	20.98
	20.96
	20.93
	20.94

	B34
	5.11
	7.12
	11.38
	14.91
	17.27
	19.54
	20.01
	20.34
	20.45
	20.62
	20.72
	20.81
	20.78
	20.77
	20.97
	20.99
	20.95
	21.01
	20.94
	20.96
	20.94
	20.88
	20.86
	20.8
	20.82

	B35
	5.05
	7.04
	11.3
	14.86
	17.28
	19.59
	20.05
	20.39
	20.51
	20.69
	20.79
	20.88
	20.85
	20.81
	20.97
	20.97
	21
	21.03
	20.91
	20.97
	20.92
	20.89
	20.89
	20.85
	20.83

	B36
	5.06
	7.06
	11.29
	14.84
	17.25
	19.56
	20.05
	20.4
	20.52
	20.69
	20.79
	20.9
	20.91
	20.8
	20.95
	20.91
	21.01
	21.03
	20.89
	20.92
	20.88
	20.76
	20.63
	20.57
	20.45

	B37
	5.06
	7.06
	11.3
	14.88
	17.31
	19.67
	20.18
	20.53
	20.66
	20.83
	20.95
	21.06
	21.06
	20.95
	21.12
	21.18
	21.12
	21.17
	21.07
	21.09
	21.05
	20.92
	20.84
	20.76
	20.62

	B38
	5.06
	7.06
	11.34
	14.95
	17.36
	19.69
	20.18
	20.52
	20.63
	20.77
	20.89
	20.98
	20.95
	20.94
	21.04
	21.04
	21.08
	21.12
	20.98
	21
	20.96
	20.83
	20.71
	20.49
	20.43

	B39
	5.09
	7.11
	11.4
	15
	17.39
	19.67
	20.16
	20.49
	20.59
	20.75
	20.85
	20.94
	20.93
	20.85
	20.99
	21.04
	21.01
	21.04
	20.88
	20.93
	20.89
	20.77
	20.65
	20.49
	20.45

	B40
	5.07
	7.07
	11.35
	14.94
	17.34
	19.64
	20.1
	20.44
	20.55
	20.7
	20.82
	20.91
	20.91
	20.78
	20.95
	20.95
	20.96
	21
	20.86
	20.89
	20.83
	20.73
	20.6
	20.5
	20.42

	B41
	4.98
	6.93
	11.05
	14.53
	16.91
	19.27
	19.8
	20.17
	20.31
	20.49
	20.62
	20.73
	20.71
	20.81
	20.93
	20.96
	20.9
	20.94
	20.83
	20.82
	20.77
	20.61
	20.41
	20.25
	20.02

	B42
	4.99
	6.94
	11.07
	14.56
	16.93
	19.25
	19.75
	20.11
	20.23
	20.41
	20.53
	20.63
	20.64
	20.64
	20.76
	20.79
	20.75
	20.8
	20.68
	20.7
	20.64
	20.48
	20.28
	20.2
	19.9

	B43
	5.04
	6.99
	11.12
	14.59
	16.95
	19.31
	19.84
	20.21
	20.35
	20.54
	20.67
	20.8
	20.8
	20.86
	20.96
	20.99
	20.96
	20.99
	20.88
	20.89
	20.83
	20.65
	20.44
	20.23
	19.98

	B44
	4.97
	6.91
	11.01
	14.48
	16.86
	19.21
	19.74
	20.1
	20.23
	20.42
	20.54
	20.67
	20.68
	20.64
	20.8
	20.84
	20.81
	20.85
	20.71
	20.73
	20.69
	20.52
	20.37
	20.31
	20.15

	B45
	4.95
	6.88
	11
	14.48
	16.86
	19.2
	19.71
	20.06
	20.2
	20.38
	20.49
	20.61
	20.58
	20.71
	20.8
	20.82
	20.77
	20.81
	20.68
	20.68
	20.64
	20.49
	20.33
	20.28
	19.98

	C1
	5.6
	7.87
	12.79
	16.9
	19.54
	21.52
	22.11
	22.54
	22.62
	22.7
	22.77
	22.8
	22.73
	22.68
	22.84
	22.78
	22.76
	22.8
	22.67
	22.67
	22.65
	22.6
	22.52
	22.49
	22.48

	C2
	5.7
	8
	12.91
	17.01
	19.61
	21.59
	22.2
	22.64
	22.73
	22.81
	22.91
	22.93
	22.89
	22.8
	22.99
	22.96
	22.92
	22.96
	22.81
	22.83
	22.81
	22.76
	22.72
	22.7
	22.69

	C3
	5.44
	7.67
	12.58
	16.8
	19.55
	21.6
	22.21
	22.61
	22.68
	22.74
	22.81
	22.82
	22.74
	22.64
	22.82
	22.78
	22.72
	22.77
	22.65
	22.65
	22.61
	22.55
	22.46
	22.46
	22.44

	C4
	5.59
	7.84
	12.71
	16.8
	19.46
	21.43
	22.05
	22.5
	22.6
	22.68
	22.76
	22.78
	22.73
	22.67
	22.8
	22.77
	22.74
	22.78
	22.66
	22.64
	22.63
	22.58
	22.55
	22.46
	22.49

	C5
	5.58
	7.96
	12.91
	17.05
	19.66
	21.57
	22.13
	22.51
	22.58
	22.64
	22.7
	22.72
	22.66
	22.56
	22.71
	22.69
	22.65
	22.68
	22.56
	22.55
	22.52
	22.47
	22.4
	22.36
	22.37

	C6
	5.84
	8.18
	13.13
	17.2
	19.82
	22.12
	22.55
	22.84
	22.9
	23.02
	23.1
	23.14
	23.09
	23
	23.22
	23.21
	23.17
	23.2
	23.09
	23.12
	23.07
	23.01
	22.97
	22.98
	22.97

	C7
	5.68
	7.99
	12.97
	17.14
	19.86
	22.26
	22.69
	22.98
	23.02
	23.15
	23.23
	23.27
	23.22
	23.07
	23.21
	23.22
	23.18
	23.23
	23.12
	23.14
	23.08
	23.01
	23.02
	22.97
	22.96

	C8
	5.63
	7.91
	12.85
	17.02
	19.74
	22.2
	22.63
	22.93
	22.98
	23.11
	23.19
	23.23
	23.14
	23.02
	23.3
	23.26
	23.24
	23.27
	23.13
	23.16
	23.14
	23.08
	23.09
	23.09
	23.12

	C9
	5.66
	7.96
	12.92
	17.13
	19.89
	22.37
	22.82
	23.11
	23.17
	23.3
	23.36
	23.39
	23.3
	23.26
	23.54
	23.52
	23.44
	23.49
	23.34
	23.36
	23.31
	23.3
	23.26
	23.3
	23.31

	C10
	5.64
	7.92
	12.87
	17.06
	19.81
	22.28
	22.74
	23.03
	23.1
	23.22
	23.29
	23.33
	23.25
	23.18
	23.42
	23.36
	23.33
	23.37
	23.25
	23.28
	23.24
	23.18
	23.15
	23.11
	23.08







灵敏度
灵敏度	-0.00572792362768501	-0.0114558472553699	0.00238663484486877	-0.0119331742243437	-0.00620525059665866	-0.0118421052631579	-0.0171052631578948	-0.0100877192982456	-0.0105263157894738	-0.0171052631578948	0.0218905472636815	-0.000995024875622046	0.0288557213930347	0.00149253731343272	0.0194029850746267	-0.0208955223880598	-0.0159203980099503	-0.0159203980099503	-0.00995024875621905	-0.0199004975124379	0.00746268656716411	0.0169154228855721	0.00945273631840785	0.0044776119402985	0.0194029850746267	0.026865671641791	0.0203980099502488	-0.00646766169154242	0.00995024875621887	-0.0104477611940299	-0.00348258706467663	-0.00796019900497513	-0.00248756218905476	-0.00248756218905476	0.0124378109452736	-0.010047846889952	-0.0143540669856458	-0.00287081339712913	-0.00334928229665073	-0.00478468899521521	0.0013157894736841	0.0109649122807018	0.00877192982456137	0.00394736842105263	0.0144736842105262	0.0134328358208955	0.0233830845771144	0.0189054726368159	0.0199004975124377	0.017910447761194	0.0129353233830845	0.0109452736318407	0.0119402985074626	0.0129353233830845	0.00597014925373122	0.0184079601990048	0.0164179104477611	0.017412935323383	0.0129353233830845	0.026865671641791	0.0208955223880596	0.0109452736318407	0.017910447761194	0.0119402985074626	0.0119402985074626	-0.01061	-0.00660875000000001	0.0249812500000001	-0.000784999999999947	0.00823499999999999	0.000217548076923125	0.0178525	0.019981351981352	0.017297331639136	-0.00679487179487178	0.0171888111888112	0.00343589743589754	0.00618648018648018	-0.0123184079601991	0.038681592039801	0.0278407960199005	0.0118109452736317	0.00787064676616902	0.0126467661691541	0.0148159203980099	-0.0072048611111111	0.0126805555555555	0.0334131944444444	-0.0358523076923076	最大允许误差	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0333333333333333	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.05	0.05	0.05	0.05	最小允许误差	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0333333333333333	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.0166666666666667	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	



10Hz 传统检波器
电阻频率阻尼灵敏度相对偏差统计图
下限	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	上限	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	电阻	0.0169491525423729	0.0183615819209039	0.0204802259887006	0.0134180790960452	0.0176553672316384	0.00988700564971755	0.0134180790960452	0.0169491525423729	0.0204802259887006	0.0204802259887006	0.0240112994350283	0.0162429378531074	0.0169491525423729	0.0169491525423729	0.00988700564971755	0.00988700564971755	0.0268361581920905	0.0169491525423729	0.0357697740112994	0.0240112994350283	0.00918079096045206	0.00282485875706219	0.00635593220338987	0.00918079096045206	0.0134180790960452	0.0134180790960452	0.00918079096045206	0.00635593220338987	0.00635593220338987	0.0105932203389831	-0.00423728813559318	-0.00776836158192086	-0.00494350282485868	-0.00776836158192086	-0.0112994350282485	-0.00423728813559318	-0.0112994350282485	-0.00776836158192086	-0.00423728813559318	0.00141242937853119	0.0134180790960452	0.00282485875706219	0.00635593220338987	0.0169491525423729	0.00635593220338987	0.00282485875706219	0.00918079096045206	0.00988700564971755	0.00988700564971755	0.0134180790960452	-0.000706214689265497	-0.00141242937853099	-0.00423728813559318	-0.00423728813559318	-0.00141242937853099	-0.000706214689265497	0.00282485875706219	-0.000706214689265497	0.00282485875706219	0.00211864406779669	0.0169491525423729	0.0134180790960452	0.0141242937853107	0.0134180790960452	0.00635593220338987	0.0120056497175142	0.00988700564971755	0.00635593220338987	0.00635593220338987	0.00635593220338987	频率	-0.000999999999999979	-0.00399999999999992	-0.00500000000000007	-0.00399999999999992	-0.00299999999999994	-0.00399999999999992	-0.00399999999999992	-0.00899999999999999	0.00299999999999994	-0.00700000000000003	-0.00299999999999994	0	-0.000999999999999979	-0.00199999999999996	-0.00199999999999996	0	0.00500000000000007	-0.00899999999999999	-0.000999999999999979	0	-0.00600000000000005	-0.00199999999999996	-0.00899999999999999	-0.00299999999999994	-0.00199999999999996	-0.00299999999999994	-0.00600000000000005	0.000999999999999979	-0.00199999999999996	-0.000999999999999979	-0.00700000000000003	-0.00299999999999994	-0.00399999999999992	0.00800000000000001	-0.00399999999999992	0.00199999999999996	0.00999999999999996	-0.000999999999999979	0.00199999999999996	0.000999999999999979	-0.00299999999999994	0.00199999999999996	-0.00199999999999996	-0.00600000000000005	0	-0.00299999999999994	-0.00600000000000005	-0.00299999999999994	-0.00299999999999994	-0.00999999999999996	-0.00299999999999994	0.000999999999999979	-0.00500000000000007	0	-0.000999999999999979	-0.00299999999999994	0	-0.00700000000000003	0.00399999999999992	-0.00299999999999994	0.00800000000000001	0.00899999999999999	0.00399999999999992	0.00399999999999992	0.00899999999999999	0.00399999999999992	0.00399999999999992	0.00600000000000005	0	0.00500000000000007	阻尼	0	0	-0.00141442715700142	-0.00282885431400283	0	-0.00565770862800566	-0.00141442715700142	-0.00282885431400283	0.00282885431400283	0.00424328147100425	-0.00424328147100425	-0.00707213578500708	0.00565770862800566	0.00141442715700142	-0.00565770862800566	0.00990099009900991	-0.00282885431400283	0	-0.00565770862800566	0.00282885431400283	0.00141442715700142	0	0.00990099009900991	-0.00424328147100425	0.00282885431400283	0.0141442715700142	0.00282885431400283	0.0084865629420085	0.00565770862800566	0.00424328147100425	0.00565770862800566	0.00707213578500708	0.0127298444130127	0.00141442715700142	0.0113154172560113	0.00282885431400283	0.00282885431400283	0.00990099009900991	0.00707213578500708	0.0127298444130127	-0.00282885431400283	0	-0.00282885431400283	-0.00565770862800566	0	-0.00141442715700142	-0.00141442715700142	-0.00424328147100425	-0.00424328147100425	-0.00565770862800566	-0.00141442715700142	-0.00565770862800566	-0.00282885431400283	-0.00424328147100425	-0.00565770862800566	-0.00282885431400283	-0.00424328147100425	-0.00282885431400283	-0.00424328147100425	-0.00565770862800566	-0.00565770862800566	-0.0084865629420085	-0.00282885431400283	-0.00707213578500708	0	0	-0.00565770862800566	-0.00990099009900991	-0.00707213578500708	-0.00282885431400283	灵敏度	-0.00398009950248765	-0.00497512437810952	-0.00298507462686578	-0.000995024875622046	-0.00398009950248765	-0.00995024875621905	-0.00497512437810952	-0.00995024875621905	0.00497512437810935	-0.00696517412935326	0.000995024875621869	0	0.00298507462686561	0.00696517412935308	0.00497512437810935	0.00796019900497513	0.00646766169154224	0	-0.0104477611940299	-0.00199004975124392	0.000995024875621869	0.00995024875621887	0.00497512437810935	0.00199004975124374	0.00398009950248748	0.00995024875621887	-0.00199004975124392	0.008955223880597	0.00995024875621887	0.000995024875621869	0.00398009950248748	0.00497512437810935	0.008955223880597	0.00298507462686561	0.00398009950248748	0.00796019900497513	0.00497512437810935	0.00398009950248748	0.00298507462686561	0.00796019900497513	0.00199004975124374	0	-0.00298507462686578	-0.00497512437810952	0.00199004975124374	-0.00199004975124392	-0.00398009950248765	0.00497512437810935	-0.000995024875622046	-0.00497512437810952	0.00597014925373122	0.00199004975124374	0.00497512437810935	0.00398009950248748	0.00199004975124374	0.00298507462686561	0	0.00597014925373122	0	-0.00199004975124392	0.00398009950248748	-0.00199004975124392	0.00199004975124374	-0.00298507462686578	0.00497512437810935	0.00199004975124374	-0.00298507462686578	0.00398009950248748	-0.000995024875622046	0	



10Hz 传统检波器失真度统计图
上限	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	失真度	0.023	0.024	0.047	0.04	0.036	0.05	0.055	0.035	0.049	0.05	0.036	0.011	0.011	0.017	0.033	0.019	0.043	0.051	0.031	0.033	0.031	0.035	0.024	0.038	0.033	0.058	0.02	0.051	0.069	0.037	0.053	0.017	0.011	0.033	0.028	0.025	0.033	0.015	0.03	0.02	0.018	0.026	0.031	0.011	0.039	0.036	0.026	0.027	0.015	0.016	0.015	0.024	0.011	0.007	0.036	0.03	0.024	0.014	0.023	0.016	0.021	0.033	0.018	0.019	0.016	0.023	0.032	0.017	0.065	0.029	



5Hz 检波器
电阻频率阻尼灵敏度相对偏差统计图
下限	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	电阻	0.00583783783783781	-0.0019459459459459	0.00108108108108108	-0.0214054054054054	-0.0101621621621621	-0.0112432432432432	0.00162162162162162	-0.00659459459459462	0.00886486486486491	0.00724324324324329	0.0124324324324324	0.00345945945945951	0.00886486486486491	0.00508108108108113	0.0096216216216216	0.00875675675675678	-0.000972972972972948	-0.000756756756756806	0.00843243243243238	0.000432432432432408	-0.00432432432432432	0.00627027027027022	0.000216216216216265	-0.00929729729729732	-0.00551351351351354	-0.00281081081081084	-0.00259459459459457	-0.0164324324324325	-0.000432432432432408	-0.00443243243243246	0.0337297297297298	0.0101621621621621	0.0101621621621621	0.00994594594594599	0.0147027027027027	0.0104864864864865	0.012	0.0104864864864865	0.015027027027027	0.0183783783783784	-0.000324324324324275	-0.00345945945945951	-0.00248648648648644	-0.00572972972972968	-0.00410810810810806	-0.00789189189189184	-0.004972972972973	-0.00702702702702703	0.00540540540540541	-0.00486486486486486	0.00745945945945943	0.00454054054054059	0.00756756756756757	0.0137297297297298	0.0180540540540541	0.0116756756756756	-0.000432432432432408	0.016	0.00259459459459457	0.0198918918918919	0	0.00104166666666667	0.00239583333333329	0.00333333333333338	-0.000312499999999953	0.00135416666666662	0.00197916666666664	0.00604166666666662	-0.000625000000000024	-0.00197916666666664	频率	-0.00999999999999996	-0.0140000000000001	-0.00199999999999996	-0.018	-0.00199999999999996	-0.018	-0.0279999999999999	-0.024	-0.016	-0.0220000000000001	-0.00600000000000005	-0.00199999999999996	0.00999999999999996	-0.00999999999999996	-0.00399999999999992	0	-0.0119999999999999	-0.00800000000000001	-0.0119999999999999	-0.016	-0.042	-0.04	-0.0460000000000001	-0.0359999999999999	-0.042	-0.0439999999999999	-0.0300000000000001	-0.042	-0.042	-0.0380000000000001	-0.0140000000000001	-0.00800000000000001	-0.00999999999999996	-0.016	-0.00800000000000001	-0.00999999999999996	-0.0140000000000001	-0.0119999999999999	-0.0119999999999999	-0.00399999999999992	-0.016	-0.00999999999999996	-0.00999999999999996	-0.00199999999999996	-0.00600000000000005	-0.0140000000000001	-0.00800000000000001	-0.00999999999999996	0.00399999999999992	-0.00600000000000005	0.026	0.018	0.0119999999999999	0.026	-0.00399999999999992	0.0380000000000001	0.00999999999999996	0.0119999999999999	0.024	0.0279999999999999	-0.00199999999999996	0.00399999999999992	0	-0.00199999999999996	0.00199999999999996	0	-0.00399999999999992	-0.00399999999999992	0.00199999999999996	-0.00199999999999996	阻尼	-0.045	-0.01	-0.04	-0.03	-0.02	-0.00666666666666667	-0.00166666666666667	-0.015	-0.0266666666666667	-0.015	-0.00333333333333334	-0.00166666666666667	-0.0266666666666667	-0.00166666666666667	-0.00166666666666667	-0.0133333333333333	-0.00666666666666667	-0.0133333333333333	0.00166666666666667	0.00166666666666667	0.03	0.015	0.03	0.035	0.0233333333333334	0.04	0.0166666666666667	0.0166666666666667	0.005	0.0283333333333334	0.00333333333333334	0.00666666666666667	-0.005	0.00833333333333334	0.00833333333333334	-0.00166666666666667	0.00333333333333334	-0.00833333333333334	0.00166666666666667	0.00833333333333334	-0.00333333333333334	0.00166666666666667	-0.00166666666666667	0.00833333333333334	0.00333333333333334	-0.00333333333333334	0.00833333333333334	0.00666666666666667	-0.005	0.00333333333333334	0.005	0.005	0.0133333333333333	-0.00833333333333334	-0.0166666666666667	-0.01	-0.0116666666666667	-0.015	0.00333333333333334	-0.00666666666666667	-0.01	-0.00833333333333334	-0.0116666666666667	-0.0116666666666667	-0.0116666666666667	-0.01	-0.0116666666666667	-0.00833333333333334	-0.01	-0.01	灵敏度	-0.00274999999999999	-0.00824999999999996	-0.00024999999999995	-0.00024999999999995	-0.01325	-0.0112500000000001	-0.00675000000000008	-0.00449999999999999	-0.02575	0.00574999999999992	0	-0.00250000000000004	-0.00199999999999996	-0.00449999999999999	0.00700000000000003	-0.00150000000000006	0.00024999999999995	-0.00274999999999999	0.00024999999999995	-0.00600000000000005	0.00287500000000005	-0.000750000000000028	0.00350000000000001	-0.000500000000000078	-0.00150000000000006	0.0215	0.0185000000000001	0.00124999999999993	-0.00724999999999998	0.000500000000000078	-0.00574999999999992	-0.000500000000000078	0.00199999999999996	0.00225000000000009	0.00899999999999999	0.00525000000000002	0.00549999999999997	0.00574999999999992	0.00549999999999997	0.0115	-0.00175000000000001	0.00525000000000002	0.00775000000000006	0.0105	0.00749999999999993	0.00325000000000006	0.00850000000000009	0.00749999999999993	0.01075	0.0112500000000001	0.00999999999999996	0.00600000000000005	0.0202500000000001	0.00449999999999999	-0.000750000000000028	0.01075	-0.00250000000000004	0	0.0210000000000001	0.0125	-0.00528846153846151	-0.0076923076923077	-0.0040865384615385	-0.0100961538461539	-0.00456730769230781	-0.00312500000000006	-0.00937500000000001	-0.00721153846153856	-0.00600961538461538	-0.00384615384615393	上限	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	



5Hz 检波器失真度统计图
失真度	0.045	0.043	0.054	0.018	0.03	0.047	0.037	0.043	0.03	0.03	0.026	0.031	0.046	0.021	0.035	0.027	0.038	0.032	0.024	0.023	0.054	0.029	0.043	0.034	0.041	0.017	0.024	0.022	0.036	0.029	0.026	0.02	0.032	0.021	0.025	0.022	0.022	0.035	0.017	0.026	0.027	0.033	0.03	0.034	0.032	0.024	0.031	0.028	0.028	0.031	0.029	0.025	0.023	0.02	0.034	0.017	0.017	0.024	0.021	0.028	0.02	0.009	0.019	0.009	0.014	0.013	0.013	0.019	0.018	0.009	上限	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	



10Hz 高灵敏度检波器
电阻频率阻尼灵敏度相对偏差统计图
-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	电阻	0.0012944444444444	0.00111111111111111	0.0127777777777778	0.0161111111111111	0.00555555555555556	0.00155555555555553	0.00811111111111106	0.00855555555555561	0.00866666666666662	0.00944444444444444	0.00333333333333333	-0.00144444444444439	0.000111111111111136	0.000777777777777828	0.00355555555555561	0.00522222222222227	0.000444444444444419	0.00361111111111111	0.0082222222222222	0.00711111111111109	0.0017777777777778	0.00833333333333333	0.00622222222222225	0.00477777777777773	0.0153333333333333	0.00800000000000005	0.00644444444444439	0.00944444444444444	0.00944444444444444	0.0123333333333334	0.00866666666666662	0.00277777777777778	-0.00233333333333336	-0.000111111111111136	0.000888888888888838	0.00722222222222222	0.0032222222222222	0.00577777777777783	0.00233333333333336	-0.0017777777777778	0.00877777777777775	0.00188888888888894	0.00333333333333333	0.00155555555555553	-0.00111111111111111	0.005	-0.00344444444444447	-0.00166666666666667	0.00222222222222222	0.00277777777777778	0.0066626287098728	0.00714718352513625	0.00981223500908543	0.0158691701998789	0.0136886735311932	0.0134463961235615	0.00545124167171411	0.011992731677771	0.0134463961235615	0.0185342216838279	0.0368888888888889	0.0316666666666667	0.0318888888888889	0.0312222222222222	0.0376666666666666	0.0413333333333334	0.0378888888888889	0.0338888888888889	0.0434444444444445	0.044	频率	-0.00600000000000005	-0.00299999999999994	-0.00899999999999999	-0.019	-0.00899999999999999	-0.00600000000000005	-0.00500000000000007	-0.0119999999999999	-0.00700000000000003	-0.00500000000000007	0.000999999999999979	-0.000999999999999979	-0.00399999999999992	0	-0.00199999999999996	0.00399999999999992	-0.00299999999999994	-0.00199999999999996	-0.00700000000000003	-0.00299999999999994	0.00500000000000007	0.00999999999999996	0.00600000000000005	0.00899999999999999	0.00199999999999996	0.00600000000000005	0.00199999999999996	0.00500000000000007	0.00500000000000007	0.00299999999999994	-0.00800000000000001	-0.00600000000000005	-0.00399999999999992	-0.00399999999999992	0.000999999999999979	-0.00399999999999992	-0.00299999999999994	-0.00399999999999992	-0.00899999999999999	-0.00899999999999999	-0.000999999999999979	-0.00199999999999996	-0.000999999999999979	-0.000999999999999979	0	-0.00199999999999996	-0.00399999999999992	-0.00199999999999996	0	0.000999999999999979	0.000999999999999979	0.00199999999999996	-0.00299999999999994	-0.00299999999999994	-0.000999999999999979	0.000999999999999979	-0.00199999999999996	-0.00899999999999999	-0.00700000000000003	0.00199999999999996	-0.00399999999999992	0.00899999999999999	0.0109999999999999	-0.00500000000000007	-0.0140000000000001	0.00199999999999996	-0.00700000000000003	0.00299999999999994	-0.0109999999999999	0	阻尼	-0.00196078431372549	0.0156862745098039	-0.0254901960784314	-0.0156862745098039	0.00784313725490197	-0.0176470588235294	0.00196078431372549	-0.011764705882353	0.00784313725490197	0	-0.00392156862745098	-0.011764705882353	-0.00980392156862746	-0.0156862745098039	-0.00588235294117648	-0.011764705882353	-0.00980392156862746	-0.0196078431372549	-0.00588235294117648	-0.00588235294117648	0	-0.00980392156862746	0.00784313725490197	-0.00588235294117648	-0.00196078431372549	-0.011764705882353	-0.00980392156862746	-0.00784313725490197	0	-0.00784313725490197	-0.00714285714285715	-0.00357142857142857	-0.00357142857142857	-0.00357142857142857	-0.00714285714285715	-0.00714285714285715	-0.00535714285714286	-0.00535714285714286	-0.00535714285714286	-0.00892857142857143	-0.00714285714285715	-0.00892857142857143	-0.00357142857142857	-0.00357142857142857	-0.00357142857142857	0.00178571428571429	0.00357142857142857	-0.00178571428571429	0	-0.00535714285714286	0	0.0042674253200569	0	0.00284495021337127	0.00142247510668563	-0.0042674253200569	0.00711237553342817	0.0042674253200569	0.00142247510668563	-0.00995732574679944	0.00421052631578948	0	-0.0273684210526315	0.507368421052632	-0.00210526315789474	-0.00210526315789474	-0.00842105263157896	-0.0273684210526315	-0.00421052631578948	-0.0168421052631578	灵敏度	0.00466200466200473	0.00233100233100236	-0.0209790209790209	-0.0151515151515151	-0.00932400932400929	-0.00256410256410255	-0.00139860139860129	-0.00815850815850819	0.000932400932400913	-0.00139860139860129	0.00186480186480183	-0.00326340326340328	-0.00139860139860129	-0.00582750582750583	-0.000932400932400913	-0.00186480186480183	0.000233100233100187	-0.00699300699300693	-0.00256410256410255	-0.0011655011655011	0.00303030303030309	-0.00163170163170164	-0.00139860139860129	0.00326340326340328	0.000466200466200539	-0.000233100233100187	-0.000466200466200373	-0.00186480186480183	0.00442890442890454	0	-0.00349650349650346	-0.00163170163170164	-0.00256410256410255	0	0.00349650349650346	0.00116550116550126	-0.00466200466200456	0.00303030303030309	-0.00233100233100236	-0.00372960372960365	0.000466200466200539	0.000233100233100187	-0.000699300699300726	-0.00279720279720274	-0.000932400932400913	0.000466200466200539	-0.000699300699300726	0.00186480186480183	0.000932400932400913	-0.000466200466200373	0.00304955527318926	0.00736975857687418	-0.00254129606099114	-0.0027954256670902	-0.00101651842439642	0.00050825921219812	-0.00254129606099114	-0.0060991105463787	-0.00381194409148662	-0.00177890724269378	-0.0135198135198135	-0.00442890442890438	-0.00606060606060601	-0.00792540792540784	-0.0130536130536129	-0.0163170163170162	-0.0158508158508158	-0.0158508158508158	-0.0165501165501166	-0.0144522144522144	



10Hz 高灵敏度检波器失真度统计图
上限	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	失真度	0.017	0.021	0.013	0.021	0.04	0.016	0.034	0.019	0.016	0.025	0.021	0.025	0.022	0.033	0.034	0.05	0.031	0.032	0.054	0.031	0.037	0.025	0.017	0.016	0.026	0.018	0.026	0.032	0.021	0.02	0.016	0.053	0.019	0.009	0.017	0.026	0.032	0.012	0.017	0.011	0.019	0.015	0.023	0.022	0.022	0.019	0.016	0.022	0.018	0.01	0.028	0.03	0.032	0.014	0.014	0.02	0.019	0.037	0.02	0.029	0.018	0.009	0.089	0.035	0.019	0.026	0.062	0.04	0.026	0.039	



4.5Hz 检波器
电阻频率阻尼灵敏度相对偏差统计图
下限	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075	上限	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	电阻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	0.0197333333333333	-0.00213333333333336	0	0.0106666666666667	0.0133333333333333	0.0608	-0.000533333333333303	0.0133333333333333	0.00319999999999997	0.0106666666666667	0.0149333333333334	0.0154666666666667	0.008	0.0223999999999999	0.0101333333333334	0.00266666666666667	0.0218666666666666	0.0117333333333333	0.0170666666666666	-0.0133333333333333	0.0229333333333334	0.0154666666666667	0.0122666666666667	0.016	0.0133333333333333	0.0133333333333333	0.0213333333333333	0.0234666666666667	0.0208	0.0176000000000001	0.016	0.016	0.0213333333333333	0.016	0.0256000000000001	0.0261333333333334	0.0234666666666667	0.0197333333333333	0.0176000000000001	0.016	频率	-0.0177777777777778	-0.031111111111111	0.02	-0.0111111111111111	0.031111111111111	0.00666666666666672	-0.0511111111111112	0.0111111111111111	0.02	-0.0088888888888889	-0.0377777777777778	-0.0444444444444445	0	-0.031111111111111	-0.0577777777777777	-0.0399999999999999	-0.0133333333333332	-0.0355555555555556	-0.0155555555555556	-0.0555555555555556	-0.0422222222222223	-0.0466666666666667	0.0288888888888889	-0.0577777777777777	-0.0466666666666667	-0.0377777777777778	-0.0444444444444445	-0.0355555555555556	-0.0266666666666667	-0.0222222222222221	0.0133333333333332	-0.00666666666666672	0.0111111111111111	0.00222222222222217	0.0111111111111111	-0.02	0.0177777777777778	-0.00666666666666672	-0.02	0.00444444444444435	阻尼	0.00714285714285695	-0.0178571428571429	0.00535714285714266	0.00714285714285695	0	-0.00714285714285715	0.0303571428571427	-0.0178571428571429	-0.0178571428571429	0.00892857142857124	-0.00714285714285715	-0.0214285714285714	-0.0160714285714286	0	0	-0.00892857142857143	-0.0375	-0.00535714285714286	-0.00535714285714286	-0.0178571428571429	0.00892857142857124	0.0499999999999998	0.0214285714285712	0.0678571428571427	0.0535714285714284	0.0678571428571427	0.0642857142857141	0.0732142857142856	0.0589285714285713	0.057142857142857	0.0178571428571427	0.0357142857142855	0.0160714285714284	0.0249999999999998	0.0178571428571427	0.0249999999999998	0.0107142857142855	0.0160714285714284	0.0232142857142855	0.0214285714285712	灵敏度	-0.0381944444444445	-0.0312500000000001	0.00486111111111113	-0.013888888888889	-0.0208333333333334	-0.0180555555555555	-0.0409722222222222	-0.0208333333333334	-0.0430555555555556	-0.0472222222222222	-0.0277777777777778	-0.0243055555555555	0	-0.0104166666666667	-0.0250000000000001	-0.00624999999999999	-0.0173611111111111	-0.020138888888889	0.00347222222222215	-0.0347222222222222	-0.0180555555555555	-0.0381944444444445	0.0152777777777777	-0.0173611111111111	-0.0104166666666667	-0.0118055555555556	-0.0125	-0.0104166666666667	0.00138888888888886	0.00694444444444442	-0.00307692307692312	0	0.00615384615384624	0	0.00738461538461545	-0.00799999999999994	0	-0.0123076923076923	-0.00923076923076914	-0.0135384615384615	



4.5Hz 检波器失真度统计图
上限	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	失真度	0.185	0.139	0.181	0.177	0.179	0.165	0.149	0.173	0.173	0.152	0.111	0.097	0.084	0.167	0.161	0.077	0.121	0.187	0.188	0.12	0.125	0.109	0.136	0.094	0.096	0.094	0.073	0.052	0.114	0.062	0.045	0.027	0.032	0.039	0.02	0.029	0.019	0.021	0.026	0.016	
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