气象用强制通风型气温测量仪

不确定度评定报告

规程起草组

2026年7月13日

- 温度测量不确定度评定示例

# 1  评定依据

JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

# 2  标准设备和被校对象

# 2.1  标准设备

标准器及配套设备为一等标准铂电阻检定装置，主要技术指标见表1。

表1 标准器及配套设备主要技术指标

| 分 类 | 名 称 |  | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准器 | 一等标准铂电阻温度计 | 最大允许误差：±0.008℃； |  |
| 配套设备 | 高精度低温检定箱 | 波动度:±0.1℃（-50℃～0℃）； ±0.05℃（0℃～50℃） 均匀性：0.02℃ |  |

# 2.2  被校对象

器具名称：气象用强制通风型气温测量仪

温度测量范围：（-50℃～+50℃）

最大允许误差：±0.1℃

# 3  主要测量方法

由高精度低温检定箱产生均匀、稳定、可控的恒温温度场，由一等标准铂电阻温度计精准测量温度场的实际温度值，依据铂电阻温度计量特性公式得到标准温度量值，将被校气温测量仪测得该标准温度的示值与标准温度值进行比较，对气温测量仪-50℃、-20℃、0℃、20℃、50℃各点开展示值误差的测量，按校准规范进行校准并统计，并逐点分析不确定度。

# 4  建立测量模型和分析不确定度来源

# 4.1测量模型

在校准过程中，测量结果为示值误差，计算如式（1）。

（1）

式中：——温度示值误差，℃；

——被校温度值，℃；

——标准温度值，℃。

将标准温度的计算公式带入（1），同时考虑到高精度低温检定箱波动度和均匀度对测量结果的影响，则：

（2）

式（2）即为被校气温测量仪温度测量结果不确定度评定的测量模型。

式中：

——高精度低温检定箱波动度，℃；

——高精度低温检定箱均匀度，℃。

# 4.2 不确定度来源分析

（1）气温测量仪测量重复性引入的标准不确定度；

（2）标准铂电阻温度计引入的标准不确定度；

（3）高精度低温检定箱波动度引入的标准不确定度；

（4）高精度低温检定箱均匀度引入的标准不确定度。

# 5 不确定度分量评定

5.1气温测量仪测量重复性引入的不确定度

根据不同的温度点进行的10次重复温度测量值，取10次测得值的平均值作为测得结果，用10次测得值根据贝塞尔公式求出实验标准偏差（=10），则测的结果的重复性引入的不确定度（=10），因此计算示值误差重复测量引入的标准不确定度见表2：

表2气温测量仪测量重复性引入的不确定度

| 项目 | 校准点（℃） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -50 | -20 | 0 | 20 | 50 |
| 平均值 | -50.01 | -19.98 | 0.02 | 19.94 | 49.96 |
| 标准偏差 | 0.0047 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0054 | 0.0063 |
| 标准不确定度 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0017 | 0.0020 |

# 5.2标准铂电阻温度计引入的标准不确定度

一等标准铂电阻的不稳定性引入的分量，取不稳定性最大的Ar点0.008℃，取正态分布k=2，则一等标准铂电阻引入的标准不确定度：

=0.008/2=0.004℃

# 5.3高精度低温检定箱波动度引入的标准不确定度

高精度低温检定箱的波动度引入分量，高精度低温检定箱的波动度为:±0.1℃（-50℃～0℃）；±0.05℃（0℃～50℃），按均匀分布，则高精度低温检定箱在-50℃～0℃范围内波动度引入的标准不确定度：

高精度低温检定箱在0℃～50℃范围内波动度引入的标准不确定度：

# 5.4 高精度低温检定箱均匀度引入的标准不确定度

高精度低温检定箱的均匀度引入分量，高精度低温检定箱的波动度为0.02℃，按均匀分布，则高精度低温检定箱均匀度引入的标准不确定度：

6 合成标准不确定度

标准不确定度分量汇总见表4。

表4  标准不确定度一览表

| 标准不确定度来源 | 灵敏度系数 |
| --- | --- |
| 气温测量仪测量重复性引入的标准不确定度 |  |
| 标准铂电阻温度计引入的标准不确定度 |  |
| 高精度低温检定箱波动度引入的标准不确定度 |  |
| 高精度低温检定箱均匀度引入的标准不确定度 |  |

其中，灵敏度系数可由公式（2）求偏导得出，具体如下：

本次试验环境：温度为19.4℃，气压为1005.5hPa，相对湿度为20.6%，则各灵敏度系数计算如下：

表5 各灵敏度系数

| （℃） | -50 | -20 | 0 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |

由于各分量之间相互不相关，合成标准不确定度的计算公式如下式（3）所示：

其计算结果见表6。

表6 合成标准不确定度

| （℃） | -50 | -20 | 0 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （℃） | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

7 扩展不确定度

取=2,则扩展不确定度,则扩展不确定度计算结果见表7。

表7 扩展不确定度

| （℃） | -50 | -20 | 0 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （℃） | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |