《光合有效辐射表》校准规范
试验报告

《光合有效辐射表》校准规范编制

试验报告

- 概述

本次制定的《光合有效辐射表校准规范》为国内首次发布，适用于 400 nm～700 nm 太阳光合有效辐射表室外校准。

本报告参照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、GB/T 33865―2017 《光合有效辐射表校准方法》，通过室外比对试验，验证光合有效辐射表室外校准环境条件、设备指标、采样方法、灵敏度 / 修正系数计算方法、数据剔除规则，为校准规范提供试验数据支撑。

- 试验目的

验证校准方法对各类光合有效辐射表灵敏度或修正系数的适用性；完整开展外观检查、设备布置、预热、同步采样、数据处理等全流程实操试验，验证整套校准方法的可操作性。

- 试验设备

试验设备主要有标准器、配套设备和参加试验的仪器。标准器包括光谱辐射计；配套设备包括数字多用表、温湿度风速记录仪，具体要求如下。

  - 标准器

光谱辐射计技术要求：

- 波长覆盖：400 nm～700 nm；

- 波长分辨力：≤ 0.3 nm；

- 波长示值误差：±0.5nm；

- 光谱辐照度扩展不确定度：≤ 5%（k=2）；

- 配有余弦校正器的光学传感器：视场角180°，余弦误差（天顶角0°～60°时）应不大于4%。

  - 配套设备

表1 配套设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数字多用表 | 准确度等级为0.05级、分辨力1μV | 测量光合有效辐射表输出电压等 |

- 室外校准环境条件

- 天空晴朗，大气透明度良好，太阳高度角不小于30°；仪器应远离任何具有高反射比的物体，且感应面不受障碍物遮挡。

- 空气温度为（20±10）℃，风速不大于5m/s，相对湿度不大于80%。

- 试验方法及结果分析

  - 灵敏度/修正系数校准

灵敏度是指规定室外太阳辐照条件下，模拟输出型光合有效辐射表同一时段输出电压平均值，与光谱辐射计积分得到的 400 nm～700 nm标准光合辐照度的比值，表征仪器光电转换响应能力。

修正系数是指规定室外太阳辐照条件下，光谱辐射计测得 400 nm～700 nm标准光合辐照度平均值，与同期数字输出型光合有效辐射表辐照度示值平均值的比值，用于校正仪器固有测量偏差。校准步骤如下：

- 灵敏度与修正系数测定在合规室外晴空环境进行，校准过程禁止人员遮挡光路。将光谱辐射计与被校光合有效表安置于室外平台，间距≤10 m，被校仪器接线柱朝北；清洁光学窗口并调平设备，连接光谱辐射计光纤传感器。

- 按仪器输出类型接线：模拟输出光合有效表接数字多用表，数字输出光合有效表连接数据采集接口，保证数据同步采集。

- 设备接线完成后通电预热不少于30 min，检查采样时序、信号极性、输出幅值与稳定性，信号平稳后方可采集。

- 设置设备同步采集，采样间隔5 min，于地方时10:00—14:00连续采集3 h～4 h；每分钟记录温、湿度、风速环境数据。

- 采集结束后对数据集进行灵敏度/修正系数计算：

- 灵敏度计算

- 按式（1）计算第组第次测量时间段内的标准光合有效辐照度积分值：

- ……………………………（1）

式中：

—第组第次测量时间段内，光谱辐射计在相应波长扫描范围内的标准辐照度积分值，单位为瓦每平方米（W/m2）；

—为光谱辐射计在波长处测量的光谱辐照度，单位为瓦每平方米纳米（W/(m2·nm)）；

—光谱辐射计测量波段的起始波长，单位为纳米（nm）；

—光谱辐射计测量波段的截止波长，单位为纳米（nm）。

- 按式（2）计算被校仪器灵敏度：

……………………………………（2）

式中：

—被校仪器灵敏度，单位为微伏平方米每瓦（μV/(W·m-2)）；

—光谱辐射计每一段采样积分时间内，被校仪器输出电压的平均值，单位为微伏（μV）。

- 以1h的测量数据为一组，按式（3）计算出第组灵敏度的平均值：

……………………………………（3）

式中：

—第组灵敏度的平均值，单位为微伏平方米每瓦（μV/(W·m-2)）；

—每组测量次数。

- 按式（4）计算每组中单个灵敏度值的标准偏差，当任一单个灵敏值与该组灵敏度平均值的差的绝对值大于3倍标准偏差时，应将该删除，应重新计算和：

……………………………（4）

式中：

—每组中单个灵敏度值的标准偏差，单位为微伏平方米每瓦（μV/(W·m-2)）。

- 按式（5）计算组灵敏度的平均值（保留到小数点后两位）：

……………………………………（5）

式中：

—组灵敏度的平均值；

—测量组数。

- 修正系数计算

- 计算第组第次测量时间段内的标准光合有效辐照度积分值；

- 按式（6）计算被校仪器修正系数：

…………………………….……（6）

式中：

—被校仪器修正系数，无量纲；

—光谱辐射计每一段采样积分时间内，被校仪器输出辐照度的平均值，单位为瓦每平方米（W·m-2）。

- 以1h的测量数据为一组，按式（3）计算出第组灵敏度的平均值：

……………………………………（7）

式中：

—第组修正系数的平均值，无量纲；

—每组测量次数。

- 按式（4）计算每组中单个灵敏度值的标准偏差，当任一单个灵敏值与该组灵敏度平均值的差的绝对值大于3倍标准偏差时，应将该删除，应重新计算和：

………………… ………（8）

式中：

—每组中单个灵敏度值的标准偏差，无量纲。

- 按式（5）计算组修正系数的平均值（保留到小数点后三位）：

……………………………………（9）

式中：

—组修正系数的平均值；

—测量组数。

- 以每1h采集数据为一个分组计算分组结果，再取全部有效分组的算术平均值作为本次校准最终的灵敏度/修正系数结果，完成一轮完整测定；可按需求开展多轮平行测量，取多次结果平均值提升可靠性。

  - 校准结果

2026年6月21日，对三台光合有效辐射表进行修正系数室外校准，按5min采样间隔进行计算，结果见表2-4。

表 2 光合有效辐射表修正系数结果

（HY-PAR1W  G112090156936357001202603090056207）

| 采样间隔5 min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组数 | 时间 | 每组修正系数 | 标准偏差 |
| 1 | 10:00:01 - 11:00:00 | 1.0489 | 0.0046 |
| 2 | 11:00:01 - 12:00:00 | 1.0369 | 0.0034 |
| 3 | 12:00:01 - 13:00:00 | 1.0354 | 0.0317 |
| 均值 |  | 1.0404 |  |
| 合并样本标准差 |  | 0.0186 |  |
| 有效数据个数 |  | 36 |  |

表 3 光合有效辐射表修正系数结果

（HY-PAR1W  G112090156936357001202603090055045）

| 采样间隔5 min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组数 | 时间 | 每组修正系数 | 标准偏差 |
| 1 | 10:00:01 - 11:00:00 | 1.0298 | 0.0042 |
| 2 | 11:00:01 - 12:00:00 | 1.0161 | 0.0040 |
| 3 | 12:00:01 - 13:00:00 | 1.0125 | 0.0285 |
| 均值 |  | 1.0195 |  |
| 合并样本标准差 |  | 0.0168 |  |
| 有效数据个数 |  | 36 |  |

表 4 光合有效辐射表修正系数结果

（HY-PAR1W  G112090156936357001202603090075188）

| 采样间隔5 min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组数 | 时间 | 每组修正系数 | 标准偏差 |
| 1 | 10:00:01 - 11:00:00 | 1.0244 | 0.0055 |
| 2 | 11:00:01 - 12:00:00 | 1.0108 | 0.0029 |
| 3 | 12:00:01 - 13:00:00 | 1.0104 | 0.0323 |
| 均值 |  | 1.0152 |  |
| 合并样本标准差 |  | 0.0190 |  |
| 有效数据个数 |  | 36 |  |

- 附录A 光合有效辐射表原始数据记录

单位：μmol·m-2·s-1

| 时间(2026-06-21) | 标准值 | HY-PAR1W G112090156936357001202603090056207 | HY-PAR1W G112090156936357001202603090055045 | HY-PAR1W G112090156936357001202603090075188 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:01:00 | 1917.04 | 1813.5 | 1848.5 | 1855.3 |
| 10:06:00 | 1933.55 | 1836.3 | 1872.7 | 1875.9 |
| 10:11:00 | 1958.34 | 1861 | 1894.9 | 1903.5 |
| 10:16:00 | 1976.83 | 1878.8 | 1913.6 | 1922.1 |
| 10:21:00 | 1992.04 | 1894.9 | 1929.7 | 1939.5 |
| 10:26:00 | 2012.09 | 1916.8 | 1951.5 | 1963.7 |
| 10:31:00 | 2028.05 | 1930.5 | 1967.8 | 1977.3 |
| 10:36:00 | 2039.70 | 1952.7 | 1988.9 | 1999.9 |
| 10:41:00 | 2053.95 | 1963.6 | 1997.8 | 2010.3 |
| 10:46:00 | 2070.62 | 1983.5 | 2020.3 | 2033.4 |
| 10:51:00 | 2074.40 | 1988.8 | 2025.3 | 2040 |
| 10:56:00 | 2095.27 | 2007.5 | 2043.8 | 2059.5 |
| 11:01:00 | 2107.05 | 2020.9 | 2059.1 | 2073.4 |
| 11:06:00 | 2112.93 | 2031 | 2068.4 | 2084.2 |
| 11:11:00 | 2133.85 | 2050.3 | 2092 | 2104.9 |
| 11:16:00 | 2141.76 | 2060.2 | 2102.1 | 2113.3 |
| 11:21:00 | 2145.87 | 2069 | 2113.7 | 2122.7 |
| 11:26:00 | 2156.99 | 2078.7 | 2122.5 | 2134.1 |
| 11:31:00 | 2165.21 | 2087.8 | 2131.9 | 2142.4 |
| 11:36:00 | 2168.17 | 2095.5 | 2139.5 | 2151 |
| 11:41:00 | 2170.64 | 2100.1 | 2145.7 | 2153.3 |
| 11:46:00 | 2180.87 | 2108.9 | 2151.6 | 2160.7 |
| 11:51:00 | 2182.60 | 2114.1 | 2155.9 | 2166.4 |
| 11:56:00 | 2189.01 | 2119.8 | 2165.3 | 2172.6 |
| 12:01:00 | 2196.16 | 2127.4 | 2170.3 | 2180.1 |
| 12:06:00 | 2194.45 | 2128.5 | 2172.8 | 2181.2 |
| 12:11:00 | 2194.97 | 2106.3 | 2151.6 | 2156.5 |
| 12:16:00 | 2219.61 | 2152.5 | 2197.1 | 2205.9 |
| 12:21:00 | 2039.50 | 1955.8 | 1979.6 | 2016.1 |
| 12:26:00 | 2250.39 | 2187.4 | 2236.9 | 2241.2 |
| 12:31:00 | 2124.65 | 1992.3 | 2049.7 | 2034.9 |
| 12:36:00 | 2083.03 | 1992.3 | 2050.3 | 2039.5 |
| 12:41:00 | 2079.07 | 2004.4 | 2047.8 | 2056.9 |
| 12:46:00 | 1695.97 | 1797 | 1827.2 | 1846.6 |
| 12:51:00 | 1942.69 | 1827.8 | 1886.6 | 1864.3 |
| 12:56:00 | 1568.26 | 1478.5 | 1514.5 | 1515.1 |