光合有效辐射表校准结果不确定度评定示例

1  测量模型

被校光合有效辐射表修正系数的测量模型为：

|  |  | (1) |
| --- | --- | --- |

式中：C为被校光合有效辐射表的修正因子；

E测量为被校光合有效辐射表的示值；

E标准为光合光子通量密度标准值。

不确定度来源包括：上级标准量值溯源的不确定度，被校光合有效辐射表修正因子的测量重复性，被校光合有效辐射表光谱失配误差、余弦误差和非线性误差等。

不确定度计算公式可表示为：

|  |  | (2) |
| --- | --- | --- |

2  输入量的相对标准不确定度评定

2.1  上级标准量值溯源的不确定度u1, rel

以(400-700)nm波段的标准光谱辐射计为例，量值溯源不确定度为U1, rel=3.0% (k=2)，因此，上级标准引入的相对标准不确定度u1, rel=3.0% /2=1.5%，评定方法为B类不确定度评定。

2.2  被校光合有效辐射表修正因子的测量重复性引入的测量不确定度u2, rel

在晴天条件下，对HY-PAR1W型编号为G112090156936357001202603090056207的光合有效辐射表进行修正系数校准，测试时间为10:01-13:00，采样间隔5 min，有效测试数据个数共36个,得到3组修正系数，见表1。根据贝塞尔公式计算每组单次测量值标准偏差，取3组修正系数均值为最终修正系数校准结果，为1.040，按公式（3）计算合并样本标准偏差为0.0186。按公式（4）计算由测量重复性引入的相对标准不确定度分量为u2, rel≈0.5%，评定方法为A类不确定度评定。

(3)

(4)

表1 HY-PAR1W光合有效辐射表修正系数校准结果

（仪器编号G112090156936357001202603090056207）

| 组数 | 时间 | 每组修正系数 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10:01~11:00 | 1.0489 | 0.0046 |
| 2 | 11:01~12:00 | 1.0369 | 0.0034 |
| 3 | 12:01~13:00 | 1.0354 | 0.0317 |
| 均值 |  | 1.040 |  |
| 合并样本标准差 |  | 0.0186 |  |
| 每组有效数据个数 |  | 12 |  |

2.3  被校光合有效辐射表光谱失配引入的标准不确定度分量u3, rel

由于被校光合有效辐射表核心元器件光电二极管、滤光片等器件物理特性局限，导致被校光合有效辐射表的光谱响应与理论定义间存在一定差异。被校光合有效辐射表光谱失配误差估计值为3%，按正态分布，置信因子，光谱失配误差引入的标准不确定度u3, rel=3% /2 = 1.5%，评定方法为B类不确定度评定。

2.4  被校光合有效辐射表余弦误差引入的标准不确定度分量u4, rel

测试期间太阳高度角大于30°，被校光合有效辐射表的余弦误差估计值为3%，按正态分布，置信因子，余弦误差引入的标准不确定度u4, rel=3% /2 = 1.5%，评定方法为B类不确定度评定。

2.5  被校光合有效辐射表非线性误差引入的标准不确定度分量u5, rel

测试期间光合光子通量密度变化范围在（1568-2250）μmol·m-2·s-1，被校光合有效辐射表的非线性误差估计值为1%，按均匀分布，置信因子，温度响应误差引入的标准不确定度u5, rel=1% /≈0.6%，评定方法为B类不确定度评定。

3  相对合成标准不确定度

相对合成标准不确定度的各分量如表2所示。

表2 不确定度来源列表

| 序号 | 不确定度来源 | 各分量标准不确定度% | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上级标准量值溯源的不确定度u1,rel | 3.0 | B |
| 2 | 被校光合有效辐射表修正因子的测量重复性u2,rel | 0.5 | A |
| 3 | 被校光合有效辐射表光谱失配引入的测量不确定度u3,rel | 1.5 | B |
| 4 | 被校光合有效辐射表余弦误差引入u4,rel | 1.5 | B |
| 5 | 被校光合有效辐射表非线性误差引入u5,rel | 0.6 | B |
| 合成相对标准不确定度% |  | 2.7 |  |

以上各不确定度分量不相关，因此相对合成标准不确定度uc,rel计算如下：

(5)

相对扩展不确定度为：

(6)