《宽波段紫外辐射表》校准规范
试验报告

《宽波段紫外辐射表》校准规范编制

试验报告

- 概述

本次制定的《宽波段紫外辐射表校准规范》为国内首次发布，适用于 280 nm～400 nm 太阳宽波段紫外辐射表（UV-A、UV-B、UV-AB）室外校准。

本报告参照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、GB/T 33868-2017 《紫外辐射表校准方法》，通过室外比对试验，验证宽波段紫外辐射表室外校准环境条件、设备指标、采样方法、灵敏度 / 修正系数计算方法、数据剔除规则，为校准规范提供试验数据支撑。

- 试验目的

- 验证校准方法对各类宽波段紫外辐射表灵敏度或修正系数的适用性；完整开展外观检查、设备布置、预热、同步采样、数据处理等全流程实操试验，验证整套校准方法的可操作性。

- 试验设备

试验设备主要有标准器、配套设备和参加试验的仪器。标准器包括光谱辐射计；配套设备包括数字多用表、温湿度风速记录仪等，具体要求如下。

  - 标准器

光谱辐射计技术要求：

- 波长覆盖：280 nm～400 nm；

- 波长分辨力：≤ 0.3 nm；

- 波长示值误差：±0.5nm

- 光谱辐照度扩展不确定度：不大于 5%（k=2）；

- 配有余弦校正器的光学传感器：视场角180°，余弦误差（天顶角0°～60°时）应不大于4%。

  - 配套设备

表1 配套设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数字多用表 | 准确度等级为0.05级、分辨力1μV | 测量紫外辐射表输出电压等 |

- 室外校准环境条件

- 天空晴朗，大气透明度良好，太阳高度角不小于30°；仪器应远离任何具有高反射比的物体，且感应面不受障碍物遮挡。

- 空气温度为（20±10）℃，风速不大于5m/s，相对湿度不大于80%。

- 试验方法及结果分析

  - 灵敏度/修正系数校准方法

灵敏度是指规定室外太阳紫外辐照条件下，模拟输出型宽波段紫外辐射表同一时段输出电压平均值，与光谱辐射计积分得到的280 nm～400 nm标准紫外辐照度的比值，表征仪器光电转换响应能力。

修正系数是指规定室外太阳紫外辐照条件下，光谱辐射计测得280 nm～400 nm标准紫外辐照度平均值，与同期数字输出型宽波段紫外辐射表辐照度示值平均值的比值，用于校正仪器固有测量偏差。具体校准方法如下：

- 灵敏度与修正系数测定在合规室外晴空环境进行，校准过程禁止人员遮挡光路。将光谱辐射计与被校紫外表安置于室外平台，间距≤10 m，被校仪器接线柱朝北；清洁光学窗口并调平设备，连接光谱辐射计光纤传感器。

- 按仪器输出类型接线：模拟输出紫外表接数字多用表，数字输出紫外表连接数据采集接口，保证数据同步采集。

- 设备接线完成后通电预热不少于30 min，检查采样时序、信号极性、输出幅值与稳定性，信号平稳后方可采集。

- 设置设备同步采集，采样间隔5 min，于地方时10:00—14:00连续采集3 h～4 h；每分钟记录温、湿度、风速环境数据。

- 采集结束后对数据集进行灵敏度/修正系数计算：

- 灵敏度计算

- 按式（1）计算第组第次测量时间段内的标准紫外有效辐照度积分值：

- ……………………………（1）

式中：

—第组第次测量时间段内，光谱辐射计在相应波长扫描范围内的标准辐照度积分值，单位为瓦每平方米（W/m2）；

—为光谱辐射计在波长处测量的光谱辐照度，单位为瓦每平方米纳米（W/(m2·nm)）；

—光谱辐射计测量波段的起始波长，单位为纳米（nm）；

—光谱辐射计测量波段的截止波长，单位为纳米（nm）。

- 按式（2）计算被校仪器灵敏度：

……………………………………（2）

式中：

—被校仪器灵敏度，单位为微伏平方米每瓦（μV/(W·m-2)）；

—光谱辐射计每一段采样积分时间内，被校仪器输出电压的平均值，单位为微伏（μV）。

- 以1h的测量数据为一组，按式（3）计算出第组灵敏度的平均值：

……………………………………（3）

式中：

—第组灵敏度的平均值，单位为微伏平方米每瓦（μV/(W·m-2)）；

—每组测量次数。

- 按式（4）计算每组中单个灵敏度值的标准偏差，当任一单个灵敏值与该组灵敏度平均值的差的绝对值大于3倍标准偏差时，应将该删除，应重新计算和：

……………………………（4）

式中：

—每组中单个灵敏度值的标准偏差，单位为微伏平方米每瓦（μV/(W·m-2)）。

- 按式（5）计算组灵敏度的平均值（保留到小数点后两位）：

……………………………………（5）

式中：

—组灵敏度的平均值；

—测量组数。

- 修正系数计算

- 按A.灵敏度计算 a)计算第组第次测量时间段内的标准紫外有效辐照度积分值；

- 按式（6）计算被校仪器修正系数：

…………………………….……（6）

式中：

—被校仪器修正系数，无量纲；

—光谱辐射计每一段采样积分时间内，被校仪器输出辐照度的平均值，单位为瓦每平方米（W·m-2）。

- 以1h的测量数据为一组，按式（3）计算出第组灵敏度的平均值：

……………………………………（7）

式中：

—第组修正系数的平均值，无量纲；

—每组测量次数。

- 按式（4）计算每组中单个灵敏度值的标准偏差，当任一单个灵敏值与该组灵敏度平均值的差的绝对值大于3倍标准偏差时，应将该删除，应重新计算和：

………………… ………（8）

式中：

—每组中单个灵敏度值的标准偏差，无量纲。

- 按式（5）计算组修正系数的平均值（保留到小数点后三位）：

……………………………………（9）

式中：

—组修正系数的平均值；

—测量组数。

- 以每1h采集数据为一个分组计算分组结果，再取全部有效分组的算术平均值作为本次校准最终的灵敏度/修正系数结果，完成一轮完整测定；可按需求开展多轮平行测量，取多次结果平均值提升可靠性。

  - 校准结果

2025年4月29日，分别对三台紫外辐射表（UVA、UVB、UV-AB各一台）进行修正系数室外校准，按5min采样间隔进行计算，结果见表2-4。

表 2 紫外A辐射表修正系数结果（SUV-A No.23-0062）

| 采样间隔5 min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组数 | 时间 | 每组修正系数 | 标准偏差 |
| 1 | 10:01~11:12 | 0.9191 | 0.0021 |
| 2 | 11:16~12:22 | 0.9116 | 0.0410 |
| 3 | 12:26~13:37 | 0.9075 | 0.0210 |
| 4 | 13:41~15:00 | 0.8893 | 0.0650 |
| 均值 |  | 0.9069 |  |
| 合并样本标准差 |  | 0.0398 |  |
| 有效数据个数 |  | 56 |  |

表 3 紫外B辐射表修正系数结果（SUV-B No.22-0328）

| 采样间隔5 min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组数 | 时间 | 每组修正系数 | 标准偏差 |
| 1 | 10:01~11:07 | 1.1554 | 0.0104 |
| 2 | 11:11~12:22 | 1.1729 | 0.0317 |
| 3 | 12:26~13:37 | 1.1512 | 0.0149 |
| 4 | 13:46~14:57 | 1.1170 | 0.0473 |
| 均值 |  | 1.1491 |  |
| 合并样本标准差 |  | 0.0299 |  |
| 有效数据个数 |  | 56 |  |

表 4 紫外总辐射表修正系数结果（SUV5 No.23-0304）

| 采样间隔5 min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组数 | 时间 | 每组修正系数 | 标准偏差 |
| 1 | 10:01~11:07 | 0.9040 | 0.0024 |
| 2 | 11:11~12:17 | 0.9002 | 0.0403 |
| 3 | 12:21~13:27 | 0.8975 | 0.0205 |
| 4 | 13:36~14:57 | 0.8824 | 0.0599 |
| 均值 |  | 0.8960 |  |
| 合并样本标准差 |  | 0.0375 |  |
| 有效数据个数 |  | 56 |  |

- 附录A 紫外辐射表原始数据记录

单位：W/m2

| 时间 | UVA标准值（W/m2） | SUV-A No.23-0062 （W/m2） | UVB标准值 | SUV-B No.22-0328 | UV总标准值 | SUV5-V No.23-0304 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-04-29 10:01:17 | 38.66 | 41.99 | 0.77 | 0.67 | 39.43 | 43.63 |
| 2025-04-29 10:06:18 | 39.29 | 42.77 | 0.80 | 0.70 | 40.08 | 44.43 |
| 2025-04-29 10:11:17 | 39.80 | 43.39 | 0.82 | 0.71 | 40.62 | 45.08 |
| 2025-04-29 10:16:19 | 40.49 | 43.92 | 0.84 | 0.73 | 41.33 | 45.63 |
| 2025-04-29 10:21:19 | 40.91 | 44.58 | 0.86 | 0.75 | 41.78 | 46.31 |
| 2025-04-29 10:26:19 | 41.56 | 45.24 | 0.89 | 0.77 | 42.45 | 47.00 |
| 2025-04-29 10:31:19 | 42.02 | 45.80 | 0.90 | 0.79 | 42.92 | 47.57 |
| 2025-04-29 10:36:19 | 42.49 | 46.22 | 0.92 | 0.80 | 43.41 | 48.00 |
| 2025-04-29 10:41:19 | 43.00 | 46.72 | 0.95 | 0.81 | 43.95 | 48.52 |
| 2025-04-29 10:46:19 | 43.15 | 47.04 | 0.96 | 0.83 | 44.10 | 48.83 |
| 2025-04-29 10:51:19 | 43.54 | 47.61 | 0.98 | 0.85 | 44.52 | 49.44 |
| 2025-04-29 10:56:19 | 44.14 | 47.99 | 1.00 | 0.86 | 45.14 | 49.82 |
| 2025-04-29 11:01:19 | 44.64 | 48.51 | 1.02 | 0.87 | 45.65 | 50.36 |
| 2025-04-29 11:06:19 | 45.35 | 49.18 | 1.04 | 0.89 | 46.39 | 51.04 |
| 2025-04-29 11:11:19 | 45.88 | 49.85 | 1.05 | 0.91 | 46.93 | 51.74 |
| 2025-04-29 11:16:19 | 44.65 | 49.68 | 1.03 | 0.91 | 45.68 | 51.56 |
| 2025-04-29 11:21:19 | 46.58 | 49.25 | 1.08 | 0.91 | 47.66 | 51.10 |
| 2025-04-29 11:26:19 | 46.84 | 50.98 | 1.09 | 0.94 | 47.94 | 52.86 |
| 2025-04-29 11:31:19 | 48.08 | 52.02 | 1.12 | 0.96 | 49.20 | 53.90 |
| 2025-04-29 11:36:17 | 38.58 | 48.58 | 0.89 | 0.90 | 39.46 | 50.30 |
| 2025-04-29 11:41:19 | 45.14 | 47.17 | 1.06 | 0.88 | 46.20 | 48.85 |
| 2025-04-29 11:46:19 | 45.06 | 51.68 | 1.16 | 0.95 | 46.22 | 53.58 |
| 2025-04-29 11:51:19 | 41.68 | 44.77 | 1.01 | 0.84 | 42.70 | 46.40 |
| 2025-04-29 11:56:17 | 37.14 | 41.44 | 0.87 | 0.79 | 38.02 | 42.94 |
| 2025-04-29 12:01:19 | 46.98 | 49.09 | 1.11 | 0.92 | 48.09 | 50.94 |
| 2025-04-29 12:06:19 | 46.09 | 50.51 | 1.10 | 0.94 | 47.18 | 52.41 |
| 2025-04-29 12:11:19 | 46.54 | 50.34 | 1.11 | 0.94 | 47.64 | 52.23 |
| 2025-04-29 12:16:19 | 45.75 | 50.05 | 1.09 | 0.93 | 46.83 | 51.92 |
| 2025-04-29 12:21:19 | 45.46 | 49.60 | 1.07 | 0.92 | 46.53 | 51.43 |
| 2025-04-29 12:26:19 | 45.35 | 49.62 | 1.07 | 0.92 | 46.42 | 51.46 |
| 2025-04-29 12:31:19 | 45.48 | 49.52 | 1.07 | 0.92 | 46.55 | 51.34 |
| 2025-04-29 12:36:20 | 45.57 | 49.77 | 1.07 | 0.92 | 46.64 | 51.58 |
| 2025-04-29 12:41:19 | 44.98 | 49.71 | 1.05 | 0.91 | 46.03 | 51.48 |
| 2025-04-29 12:46:19 | 44.67 | 49.45 | 1.04 | 0.91 | 45.71 | 51.18 |
| 2025-04-29 12:51:19 | 42.34 | 47.18 | 0.99 | 0.86 | 43.32 | 48.81 |
| 2025-04-29 12:56:19 | 42.50 | 46.00 | 0.96 | 0.84 | 43.47 | 47.59 |
| 2025-04-29 13:01:19 | 45.68 | 49.80 | 1.04 | 0.89 | 46.72 | 51.54 |
| 2025-04-29 13:06:20 | 45.04 | 49.08 | 1.01 | 0.88 | 46.05 | 50.75 |
| 2025-04-29 13:11:19 | 44.60 | 49.26 | 1.00 | 0.87 | 45.60 | 50.91 |
| 2025-04-29 13:16:19 | 42.73 | 47.78 | 0.94 | 0.84 | 43.67 | 49.37 |
| 2025-04-29 13:21:17 | 36.13 | 42.74 | 0.80 | 0.76 | 36.93 | 44.11 |
| 2025-04-29 13:26:20 | 40.84 | 43.58 | 0.86 | 0.76 | 41.70 | 44.95 |
| 2025-04-29 13:31:17 | 26.41 | 40.60 | 0.68 | 0.70 | 27.09 | 41.82 |
| 2025-04-29 13:36:17 | 27.45 | 30.13 | 0.62 | 0.53 | 28.08 | 30.94 |
| 2025-04-29 13:41:17 | 20.35 | 25.85 | 0.46 | 0.45 | 20.81 | 26.53 |
| 2025-04-29 13:46:17 | 16.52 | 20.40 | 0.38 | 0.36 | 16.90 | 20.88 |
| 2025-04-29 13:51:17 | 16.47 | 18.98 | 0.37 | 0.33 | 16.84 | 19.41 |
| 2025-04-29 13:56:17 | 27.33 | 21.62 | 0.44 | 0.37 | 27.77 | 22.17 |
| 2025-04-29 14:01:17 | 19.94 | 25.07 | 0.44 | 0.42 | 20.38 | 25.80 |
| 2025-04-29 14:06:17 | 27.86 | 28.11 | 0.54 | 0.47 | 28.41 | 28.94 |
| 2025-04-29 14:11:17 | 32.99 | 28.25 | 0.62 | 0.46 | 33.61 | 29.10 |
| 2025-04-29 14:16:17 | 35.66 | 38.73 | 0.69 | 0.60 | 36.34 | 40.00 |
| 2025-04-29 14:21:17 | 24.82 | 33.21 | 0.51 | 0.52 | 25.33 | 34.25 |
| 2025-04-29 14:26:17 | 34.61 | 34.66 | 0.64 | 0.53 | 35.25 | 35.75 |
| 2025-04-29 14:31:17 | 32.68 | 37.00 | 0.61 | 0.55 | 33.29 | 38.19 |
| 2025-04-29 14:36:17 | 31.00 | 34.54 | 0.55 | 0.51 | 31.55 | 35.61 |
| 2025-04-29 14:41:17 | 29.30 | 32.73 | 0.52 | 0.47 | 29.81 | 33.74 |
| 2025-04-29 14:46:17 | 29.82 | 32.29 | 0.51 | 0.46 | 30.33 | 33.28 |
| 2025-04-29 14:51:17 | 29.99 | 33.43 | 0.51 | 0.47 | 30.51 | 34.47 |
| 2025-04-29 14:56:17 | 29.00 | 32.47 | 0.49 | 0.44 | 29.49 | 33.47 |