《自动气象站蒸发传感器校准规范》实验验证报告
1  目的
为验证《自动气象站蒸发传感器校准规范》（以下简称规范）的科学性与可行性；评估规范中规定的校准方法、校准项目及不确定度评定方法的合理性与可操作性；确定依据该规范对自动气象站蒸发传感器进行校准后，其计量性能是否满足预期要求；确保规范发布后能够指导各级计量技术机构开展统一、准确的校准工作，特进行本次实验验证。
2  环境条件及设备信息

2.1  环境条件

    a) 实验室温度：21.2℃；

b) 实验室湿度：55 %RH；

c) 实验日期：2025年12月28日至2025年12月29日
2.2  主要标准设备

	序号
	名称
	不确定度或最大允许误差或准确度等级
	测量范围
	出厂编号

	1
	标准模块
	±0.04 mm
	零位模块、10 mm模块、20 mm模块、40 mm模块、60 mm模块、80 mm模块。
	自编号

	2
	数字多用表
	±0.05%（直流电流）
	覆盖（4～20）mA
	MY47050560


2.3  实验用自动气象站蒸发传感器
	序号
	名称
	型号规格
	出厂编号
	生产厂家

	1
	蒸发传感器
	WUSH-TV2
	ZF-1910.0025
	江苏省无线电科学研究所有限公司


3  试验结果

3.1  输出阈值
按照规范7.2.2的操作步骤，上阈值为20.071 mA,下阈值为4.021 mA。
3.2  示值误差校准
按照规范7.2的操作步骤进行示值误差校准，校准结果见表2。
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	20
	20
	18.472
	18.473
	15.196
	15.195
	20.49
	0.49
	0.06
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	11.933
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	0.88
	0.06
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	60
	60
	18.478
	18.477
	8.783
	8.784
	60.58
	0.58
	0.06
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	80
	80
	18.478
	18.478
	5.558
	5.557
	80.76
	0.76
	0.06
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表1  蒸发传感器示值误差校准数据
4  结论
本次实验严格遵循了规范规定的程序，所有操作均顺利执行，从校准数据及结果得出以下结论：
规范规定的方法科学、合理、可行，操作流程清晰，易于在各级计量实验室复现和实施；技术指标合理：规范规定的校准项目和计量特性（输出阈值、示值误差）能够有效评价蒸发传感器的核心性能，指标要求符合业务应用实际；依据规范校准得到的示值误差和评定得到的测量不确定度，能够真实反映传感器的计量状态，量值溯源路径清晰、可靠。规范的附录（校准记录、证书内页格式、不确定度评定示例）为校准工作的规范化和标准化提供了充分支撑。
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