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一、简介

制订本校准规范的技术关键是要针对国内使用的不同国别、不同型号规格、不同生产厂家的紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪的性能指标规定出评价仪器的基本要求。规范中中推荐的计量性能列于表1。

表1 计量特性技术要求
	项目
	技术要求

	示值误差
	±10%

	重复性
	≤3%

	零点漂移（4h）
	±2%FS

	示值稳定性（4h）
	±3%FS

	注：以上指标不作为判定依据，仅供参考。


为了考察规范制定的校准方法和技术指标的科学性、合理性和可操作性，起草小组按规范中的相应方法校准了近10台/次仪器，基本覆盖了在国内市场占有率较高的主要生产厂家及仪器型号。仪器信息列于表2。

表2 国内常见紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪生产厂家及技术指标

	序号
	生产厂家
	型号
	编号
	测量范围
	技术指标

	1
	河北先河环保科技股份有限公司
	XHWPFT-90P
	A2501002
	 (0~300) mg/L
	示值误差：(0~20)mg/L

不超过±15mg/L，(20~200)mg/L：
不超过±30mg/L；
重复性：≤5%；

零点漂移：不超过±10%FS

量程漂移：不超过±10%FS

	2
	
	
	A2501329
	
	

	3
	爱默里(河北)科技有限公司
	AVR9009
	AVR90092512086
	 (0~200)mg/L
	测量精度：

不超过±5%或±3mg/L

	4
	河北科瑞达仪器科技股份有限公司
	CODuv-6001
	2025120008
	 (0~1000)mg/L

（可扩展）
	测量精度：

不超过±5%或±2mg/L；
重复性：≤5%

	5
	
	
	2024110056
	
	

	6
	浙江微兰环境科技有限公司
	VLUV-201
	OZC05373
	 (0~300)mg/L

（可扩展）
	直线性：不超过5%FS

重复性：不超过5%FS
零点漂移：不超过±10%FS

量程漂移：不超过±10%FS

	7
	
	
	OZC02036
	
	

	8
	
	
	OZC01001
	
	

	9
	福州普贝斯智能科技有限公司
	PUVCOD-900
	10400000219100085
	(0~1000)mg/L
	示值误差：不超过±5%；

重复性：≤2%

	10
	
	
	10400000219100092
	(0~2000)mg/L
	


试验结果

编制组首先根据规范的校准项目按照其规定的校准方法开展试验。试验原始记录见附件1，试验结果汇总如下：

表3 校准项目计量特性试验结果

	型号
	出厂

编号
	示值误差
	重复性（%）
	零点漂移
（%FS）
	示值稳定性（%FS）

	
	
	
	
	4h
	24h
	4h
	24h

	XHWPFT-90P
	A2501002
	-4.8%
	0.8
	0.07
	0.08
	-1.86
	-1.95

	
	A2501329
	-6.8%
	1.7
	0.34
	0.34
	-2.31
	-2.50

	AVR9009
	AVR90092512086
	-5.0%
	2.6
	-0.86
	-0.97
	2.68
	2.68

	CODuv-6001
	2025120008
	-3.0%
	0.4
	-0.41
	-0.47
	-1.06
	-1.06

	
	2024110056
	-5.2%
	0.6
	-0.27
	-0.29
	-0.59
	-0.63

	VLUV-201
	OZC05373
	3.7%
	0.1
	0.34
	0.35
	0.27
	0.27

	
	OZC02036
	8.6%
	0.1
	0.27
	0.28
	-1.98
	-2.27

	
	OZC01001
	8.6%
	1.8
	0.70
	0.70
	2.53
	2.76

	PUVCOD-900
	10400000219100085
	9.0%
	0.3
	0.05
	0.06
	0.44
	0.46

	
	10400000219100092
	7.8%
	0.4
	0.02
	0.03
	0.80
	0.83

	计量特性
	/
	不超过±10%
	不大于3%
	不超过±3%FS
	不超过±3%FS


结论

通过开展以上试验，其结果表明，紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪的计量特性科学合理，校准条件规范有效，校准装置经济实用、校准方法具体可行，具有可操作性，能够满足紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪的校准要求。

1. 紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准原始记录
	客户名称
	河北正态环境检测有限公司
	证书编号
	/

	仪器名称
	全光谱水质污染预警溯源分析仪
	仪器型号
	XHWPFT-90P
	温（湿）度
	25℃  46%RH

	生产厂家
	河北先河环保科技股份有限公司
	仪器编号
	A2501002
	仪器量程值
	300 mg/L

	客户地址
	石家庄市高新区湘江道251号
	校准地点
	石家庄市高新区湘江道251号

	校准依据
	JJFXXXX-xxxx 《紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准规范》


	标准器名称
	型号规格
	出厂编号
	测量

范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	证书

编号
	有效

期至
	上级溯源

机构名称
	备注

	化学需氧量(CODCr)测定仪检定用

标准溶液
	GBW(E)082087
	24123
	1000 mg/L
	Urel=0.6%, k=2
	GBW(E)082087
	2027.12.18
	中国计量科学研究院
	/


1.示值误差

	标准物质浓度

(mg/L)
	实测值（mg/L）
	平均值

(mg/L)
	示值误差
	测量结果不确定度

	
	示值1
	示值2
	示值3
	
	
	

	60
	57.64
	57.50
	56.15
	57.10
	-4.8%
	/

	150
	149.90
	149.79
	147.33
	149.01
	-0.7%
	/

	240
	246.77
	245.87
	244.81
	245.82
	2.4%
	/


2.重复性

	标准物质浓度

（mg/L）
	实测值（mg/L）
	相对标准偏差(%)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值
	

	150
	152.10
	150.59
	148.6
	149.26
	149.34
	150.46
	150.06
	0.8


3.零点漂移

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	0.00
	0.12
	0.21
	0.12
	0.03
	0.08
	0.10
	0.22
	0.03
	-0.02
	0.12
	-0.05
	0.08

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	0.03
	0.16
	0.03
	-0.22
	0.01
	0.13
	-0.02
	0.20
	0.13
	0.15
	0.09
	0.17
	

	4h测量结果(%FS)
	0.07
	24h测量结果(%FS)
	0.08


4.示值稳定性

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	149.96
	145.27
	150.14
	144.37
	149.32
	148.88
	144.12
	148.23
	146.56
	148.65
	147.70
	149.08
	150.48

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	149.39
	148.03
	150.24
	149.76
	151.36
	149.20
	151.54
	149.34
	149.92
	149.28
	148.50
	149.88
	

	4h测量结果(%FS)
	 -1.86
	24h测量结果(%FS)
	 -1.95


试验人员：刘子优 屈晓虎                               试验日期：2025.06.26

2. 紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准原始记录
	客户名称
	河北省水环境监测中心实验室
	证书编号
	/

	仪器名称
	全光谱水质污染预警溯源分析仪
	仪器型号
	XHWPFT-90P
	温（湿）度
	23℃  42%RH

	生产厂家
	河北先河环保科技股份有限公司
	仪器编号
	A2501329
	仪器量程值
	300 mg/L

	客户地址
	石家庄正定新区阳光路11号
	校准地点
	石家庄正定新区阳光路11号

	校准依据
	JJFXXXX-xxxx 《紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准规范》


	标准器名称
	型号规格
	出厂编号
	测量

范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	证书

编号
	有效

期至
	上级溯源

机构名称
	备注

	化学需氧量(CODCr)测定仪检定用

标准溶液
	GBW(E)082087
	24123
	1000 mg/L
	Urel=0.6%, k=2
	GBW(E)082087
	2027.12.18
	中国计量科学研究院
	/


1.示值误差

	标准物质浓度

(mg/L)
	实测值（mg/L）
	平均值

(mg/L)
	示值误差
	测量结果不确定度

	
	示值1
	示值2
	示值3
	
	
	

	50
	47.05
	46.86
	47.26
	47.057 
	-6.0%
	/

	100
	98.26
	97.73
	98.29
	98.093 
	-1.9%
	/

	200
	185.98
	186.27
	187.11
	186.453 
	-6.8%
	/


2.重复性

	标准物质浓度

（mg/L）
	实测值（mg/L）
	相对标准偏差(%)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值
	

	100
	98.33
	98.75
	99.71
	97.26
	96.29
	95.31
	97.61
	1.7


3.零点漂移

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	0.00
	0.55
	1.03
	0.62
	0.77
	0.52
	0.17
	0.26
	0.28
	1.02
	0.73
	1.01
	0.83

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	0.77
	0.32
	-0.26
	0.62
	-0.78
	0.26
	0.36
	0.85
	0.26
	0.27
	0.28
	0.61
	

	4h测量结果(%FS)
	0.34
	24h测量结果(%FS)
	0.34


4.示值稳定性

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	98.26
	95.37
	96.62
	91.33
	94.28
	97.65
	97.10
	98.34
	93.75
	91.08
	92.36
	90.77
	95.59

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	93.31
	97.75
	96.25
	97.77
	93.30
	98.21
	97.59
	96.31
	94.22
	93.35
	97.08
	93.56
	

	4h测量结果(%FS)
	 -2.31
	24h测量结果(%FS)
	 -2.50


试验人员：刘子优 屈晓虎                                  试验日期：2025.07.30
3. 紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准原始记录
	客户名称
	河北超泰环保科技有限公司
	证书编号
	/

	仪器名称
	COD紫外吸收在线分析仪
	仪器型号
	AVR9009
	温（湿）度
	23℃  49%RH

	生产厂家
	爱默里(河北)科技有限公司
	仪器编号
	AVR90092512086
	仪器量程值
	200 mg/L

	客户地址
	石家庄市桥西区新石中路375号金石大厦
	校准地点
	石家庄市桥西区新石中路375号金石大厦

	校准依据
	JJFXXXX-xxxx 《紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准规范》


	标准器名称
	型号规格
	出厂编号
	测量

范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	证书

编号
	有效

期至
	上级溯源

机构名称
	备注

	化学需氧量(CODCr)测定仪检定用

标准溶液
	GBW(E)082087
	24123
	1000 mg/L
	Urel=0.6%, k=2
	GBW(E)082087
	2027.12.18
	中国计量科学研究院
	/


1.示值误差

	标准物质浓度

(mg/L)
	实测值（mg/L）
	平均值

(mg/L)
	示值误差
	测量结果不确定度

	
	示值1
	示值2
	示值3
	
	
	

	50
	47.45
	47.73
	47.22
	47.467 
	-5.0%
	/

	100
	98.83
	98.91
	99.16
	98.967 
	-1.0%
	/

	150
	199.11
	196.72
	198.35
	198.060 
	-1.0%
	/


2.重复性

	标准物质浓度

（mg/L）
	实测值（mg/L）
	相对标准偏差(%)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值
	

	100
	96.42
	98.75
	95.18
	99.63
	94.27
	100.35
	97.43
	2.6


3.零点漂移

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	0.00
	-1.73
	1.46
	-0.89
	0.52
	-1.15
	1.88
	-0.36
	-0.91
	-1.52
	0.27
	-0.64
	1.19

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	-1.94
	-0.78
	0.13
	1.65
	-0.47
	0.39
	1.28
	-1.05
	-0.76
	0.18
	1.41
	1.22
	

	4h测量结果(%FS)
	-0.86
	24h测量结果(%FS)
	-0.97


4.示值稳定性

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	97.36
	102.14
	99.58
	102.72
	96.09
	101.85
	98.41
	100.63
	95.77
	102.29
	99.12
	98.86
	97.94

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	96.53
	101.08
	98.76
	100.21
	95.49
	102.67
	99.83
	102.45
	97.10
	97.94
	101.35
	98.72
	

	4h测量结果(%FS)
	2.68
	24h测量结果(%FS)
	2.68


试验人员：刘子优 屈晓虎                                  试验日期：2025.08.12
4. 紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准原始记录
	客户名称
	石家庄市鹿泉环境监控中心
	证书编号
	/

	仪器名称
	CODuv-6000数据采集终端
	仪器型号
	CODuv-6001
	温（湿）度
	22℃  40%RH

	生产厂家
	河北科瑞达仪器科技股份有限公司
	仪器编号
	2025120008
	仪器量程值
	1000 mg/L

	客户地址
	石家庄市鹿泉区海山大街与会馆路交叉口
	校准地点
	石家庄市鹿泉区海山大街与会馆路交叉口

	校准依据
	JJFXXXX-xxxx 《紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准规范》


	标准器名称
	型号规格
	出厂编号
	测量

范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	证书

编号
	有效

期至
	上级溯源

机构名称
	备注

	化学需氧量(CODCr)测定仪检定用

标准溶液
	GBW(E)082087
	24123
	1000 mg/L
	Urel=0.6%, k=2
	GBW(E)082087
	2027.12.18
	中国计量科学研究院
	/


1.示值误差

	标准物质浓度

(mg/L)
	实测值（mg/L）
	平均值

(mg/L)
	示值误差
	测量结果不确定度

	
	示值1
	示值2
	示值3
	
	
	

	200
	202.2
	201.9
	202.5
	202.2
	1.1%
	/

	500
	483.6
	486.2
	486.0
	485.3
	-3.0%
	/

	800
	809.6
	811.2
	805.7
	808.8
	1.1%
	/


2.重复性

	标准物质浓度

（mg/L）
	实测值（mg/L）
	相对标准偏差(%)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值
	

	500
	484.1
	487.6
	485.7
	485.9
	482.8
	483.5
	484.93
	0.4


3.零点漂移

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	0.0
	-1.2
	-4.1
	-1.7
	2.5
	-4.0
	0.8
	-2.3
	-1.6
	-0.5
	1.9
	-4.7
	2.2

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	-1.1
	3.9
	0.3
	-3.5
	1.5
	-4.2
	-0.9
	2.9
	3.1
	-1.4
	-2.8
	0.5
	

	4h测量结果(%FS)
	-0.41
	24h测量结果(%FS)
	-0.47


4.示值稳定性

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	486.6
	479.9
	476.3
	482.0
	476.0
	478.1
	489.9
	477.3
	485.3
	479.2
	485.9
	490.5
	484.2

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	485.4
	493.7
	488.9
	494.1
	490.0
	492.7
	476.2
	486.4
	490.5
	494.8
	482.6
	480.9
	

	4h测量结果(%FS)
	-1.06
	24h测量结果(%FS)
	-1.06


试验人员：刘子优 屈晓虎                                  试验日期：2025.08.20

5. 紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准原始记录
	客户名称
	河北省水环境监测中心
	证书编号
	/

	仪器名称
	CODuv-6000数据采集终端
	仪器型号
	CODuv-6001
	温（湿）度
	22℃  45%RH

	生产厂家
	河北科瑞达仪器科技股份有限公司
	仪器编号
	202411056
	仪器量程值
	1000 mg/L

	客户地址
	石家庄市建华南大街85号
	校准地点
	石家庄市建华南大街85号

	校准依据
	JJFXXXX-xxxx 《紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准规范》


	标准器名称
	型号规格
	出厂编号
	测量

范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	证书

编号
	有效

期至
	上级溯源

机构名称
	备注

	化学需氧量(CODCr)测定仪检定用

标准溶液
	GBW(E)082087
	24123
	1000 mg/L
	Urel=0.6%, k=2
	GBW(E)082087
	2027.12.18
	中国计量科学研究院
	/


1.示值误差

	标准物质浓度

(mg/L)
	实测值（mg/L）
	平均值

(mg/L)
	示值误差
	测量结果不确定度

	
	示值1
	示值2
	示值3
	
	
	

	200
	186.3
	190.2
	192.5
	189.67
	-5.2%
	/

	500
	477.6
	479.2
	475.1
	477.30
	-4.5%
	/

	800
	775.6
	780.4
	776.8
	777.60
	-2.8%
	/


2.重复性

	标准物质浓度

（mg/L）
	实测值（mg/L）
	相对标准偏差(%)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值
	

	500
	472.6
	479.1
	478.8
	477.3
	473.5
	476.2
	476.25
	0.6


3.零点漂移

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	0.0
	-0.7
	-2.7
	2.1
	0.5
	-1.3
	2.6
	-0.2
	1.8
	2.8
	-0.9
	-1.6
	2.3

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	-0.4
	1.5
	2.5
	-1.1
	-2.9
	-0.8
	1.7
	-2.2
	0.6
	-1.9
	-0.3
	0.8
	

	4h测量结果(%FS)
	-0.27
	24h测量结果(%FS)
	-0.29


4.示值稳定性

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	478.5
	472.6
	475.6
	477.2
	478.9
	480.5
	482.3
	472.8
	474.5
	476.7
	478.3
	479.8
	481.4

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	483.6
	472.2
	475.1
	477.8
	479.1
	480.9
	482.7
	484.0
	473.7
	476.2
	478.5
	476.3
	

	4h测量结果(%FS)
	-0.59
	24h测量结果(%FS)
	-0.63


试验人员：刘子优 屈晓虎                                  试验日期：2025.09.15

6. 紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准原始记录
	客户名称
	中国南水北调集团中线有限公司河北分公司
	证书编号
	/

	仪器名称
	多光谱COD在线监测仪
	仪器型号
	VLUV-201
	温（湿）度
	21℃   40%RH

	生产厂家
	浙江微兰环境科技有限公司
	仪器编号
	OZC05373
	仪器量程值
	300 mg/L

	客户地址
	石家庄市高新区祁连街69号
	校准地点
	石家庄市高新区祁连街69号

	校准依据
	JJFXXXX-xxxx 《紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准规范》


	标准器名称
	型号规格
	出厂编号
	测量

范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	证书

编号
	有效

期至
	上级溯源

机构名称
	备注

	化学需氧量(CODCr)测定仪检定用

标准溶液
	GBW(E)082087
	24123
	1000 mg/L
	Urel=0.6%, k=2
	GBW(E)082087
	2027.12.18
	中国计量科学研究院
	/


1.示值误差

	标准物质浓度

(mg/L)
	实测值（mg/L）
	平均值

(mg/L)
	示值误差
	测量结果不确定度

	
	示值1
	示值2
	示值3
	
	
	

	50
	51.493
	51.187
	51.187
	51.289
	2.6%
	/

	100
	103.187
	103.941
	103.834
	103.654
	3.7%
	/

	200
	201.063
	201.125
	201.317
	201.164
	0.6%
	/


2.重复性

	标准物质浓度

（mg/L）
	实测值（mg/L）
	相对标准偏差(%)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值
	

	200
	201.063
	201.120
	201.31
	201.176
	201.425
	201.425
	201.253
	0.1


3.零点漂移

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	0.000
	0.884
	1.023
	0.914
	0.880
	0.943
	0.913
	0.945
	0.944
	0.975
	0.943
	0.943
	0.944

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	0.943
	0.942
	0.942
	0.976
	0.944
	0.973
	1.038
	1.007
	1.039
	1.037
	0.944
	0.972
	

	4h测量结果(%FS)
	0.34
	24h测量结果(%FS)
	0.35


4.示值稳定性

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	103.187
	103.941
	103.834
	103.894
	103.987
	103.879
	103.925
	103.878
	103.986
	103.986
	102.923
	102.979
	102.871

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	103.080
	102.925
	103.135
	103.041
	103.042
	103.027
	102.981
	103.086
	103.026
	103.038
	103.085
	103.203
	

	4h测量结果(%FS)
	0.27
	24h测量结果(%FS)
	0.27


试验人员：刘子优 屈晓虎                                  试验日期：2025.10.09
7. 紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准原始记录
	客户名称
	石家庄市污水处理有限公司桥东污水处理厂
	证书编号
	/

	仪器名称
	多光谱COD在线监测仪
	仪器型号
	VLUV-201
	温（湿）度
	23℃   41%RH

	生产厂家
	浙江微兰环境科技有限公司
	仪器编号
	OZC02036
	仪器量程值
	300 mg/L

	客户地址
	石家庄市栾城区裕翔街69号
	校准地点
	石家庄市栾城区裕翔街69号

	校准依据
	JJFXXXX-xxxx 《紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准规范》


	标准器名称
	型号规格
	出厂编号
	测量

范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	证书

编号
	有效

期至
	上级溯源

机构名称
	备注

	化学需氧量(CODCr)测定仪检定用

标准溶液
	GBW(E)082087
	24123
	1000 mg/L
	Urel=0.6%, k=2
	GBW(E)082087
	2027.12.18
	中国计量科学研究院
	/


1.示值误差

	标准物质浓度

(mg/L)
	实测值（mg/L）
	平均值

(mg/L)
	示值误差
	测量结果不确定度

	
	示值1
	示值2
	示值3
	
	
	

	50
	54.324
	54.261
	54.301
	54.2950 
	8.6%
	/

	100
	104.479
	104.325
	104.479
	104.4277 
	4.4%
	/

	200
	206.172
	206.171
	206.229
	206.1907 
	3.1%
	/


2.重复性

	标准物质浓度

（mg/L）
	实测值（mg/L）
	相对标准偏差(%)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值
	

	100
	104.551
	104.551
	104.490
	104.597
	104.492
	104.597
	104.5458
	0.1


3.零点漂移

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	0.000
	0.682
	0.351
	0.817
	0.594
	0.813
	0.146
	0.439
	0.725
	0.108
	0.298
	0.563
	0.841

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	0.372
	0.085
	0.706
	0.459
	0.194
	0.638
	0.880
	0.223
	0.511
	0.308
	0.042
	0.156
	

	4h测量结果(%FS)
	0.27
	24h测量结果(%FS)
	0.28


4.示值稳定性

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	104.262
	101.245
	106.782
	98.316
	109.427
	99.603
	107.148
	102.835
	103.591
	110.072
	97.459
	105.318
	100.764

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	108.293
	98.921
	104.675
	102.109
	109.736
	97.842
	106.057
	101.483
	110.529
	99.176
	103.954
	107.612
	

	4h测量结果(%FS)
	-1.98
	24h测量结果(%FS)
	-2.27


试验人员：刘子优 屈晓虎                                  试验日期：2025.10.29

8. 紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准原始记录
	客户名称
	石家庄市环境监控中心
	证书编号
	/

	仪器名称
	全光谱COD在线监测仪
	仪器型号
	VLUV-201

	温（湿）度
	21℃   35%RH

	生产厂家
	浙江微兰环境科技有限公司
	仪器编号
	OZC01001
	仪器量程值
	300 mg/L

	客户地址
	石家庄市槐岭路32号
	校准地点
	石家庄市槐岭路32号

	校准依据
	JJFXXXX-xxxx 《紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准规范》


	标准器名称
	型号规格
	出厂编号
	测量

范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	证书

编号
	有效

期至
	上级溯源

机构名称
	备注

	化学需氧量(CODCr)测定仪检定用

标准溶液
	GBW(E)082087
	24123
	1000 mg/L
	Urel=0.6%, k=2
	GBW(E)082087
	2027.12.18
	中国计量科学研究院
	/


1.示值误差

	标准物质浓度

(mg/L)
	实测值（mg/L）
	平均值

(mg/L)
	示值误差
	测量结果不确定度

	
	示值1
	示值2
	示值3
	
	
	

	50
	53.37
	54.47
	54.98
	54.273
	8.6%
	/

	100
	103.54
	103.31
	102.57
	103.140 
	3.1%
	/

	200
	197.79
	202.38
	197.73
	199.300 
	-0.4%
	/


2.重复性

	标准物质浓度

（mg/L）
	实测值（mg/L）
	相对标准偏差(%)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值
	

	200
	197.79
	202.38
	197.73
	198.57
	204.41
	205.45
	201.055
	1.8


3.零点漂移

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	0.00
	1.26
	1.17
	2.11
	0.96
	1.49
	1.05
	0.96
	0.96
	0.96
	0.96
	0.96
	0.96

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	1.09
	1.43
	1.32
	1.47
	1.93
	1.83
	2.01
	1.51
	1.71
	1.91
	0.96
	1.01
	

	4h测量结果(%FS)
	0.70
	24h测量结果(%FS)
	0.70


4.示值稳定性

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	198.73
	208.83
	204.41
	205.45
	202.83
	195.63
	195.65
	200.44
	199.43
	204.89
	205.66
	206.82
	206.21

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	203.90
	202.54
	209.76
	197.71
	208.29
	198.98
	205.37
	205.72
	203.56
	204.41
	205.45
	205.62
	

	4h测量结果(%FS)
	2.53
	24h测量结果(%FS)
	2.76


试验人员：刘子优 屈晓虎                                  试验日期：2025.11.12

9. 紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准原始记录
	客户名称
	河北省生态环境监测中心
	证书编号
	/

	仪器名称
	紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪
	仪器型号
	PUVCOD-900
	温（湿）度
	22℃   30%RH

	生产厂家
	福州普贝斯智能科技有限公司
	仪器编号
	10400000219100085
	仪器量程值
	1000 mg/L

	客户地址
	石家庄市裕华区雅清街30号
	校准地点
	石家庄市裕华区雅清街30号

	校准依据
	JJFXXXX-xxxx 《紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准规范》


	标准器名称
	型号规格
	出厂编号
	测量

范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	证书

编号
	有效

期至
	上级溯源

机构名称
	备注

	化学需氧量(CODCr)测定仪检定用

标准溶液
	GBW(E)082087
	24123
	1000 mg/L
	Urel=0.6%, k=2
	GBW(E)082087
	2027.12.18
	中国计量科学研究院
	/


1.示值误差

	标准物质浓度

(mg/L)
	实测值（mg/L）
	平均值

(mg/L)
	示值误差
	测量结果不确定度

	
	示值1
	示值2
	示值3
	
	
	

	200
	202.40
	202.22
	201.10
	201.907
	1.0%
	/

	500
	498.92
	497.73
	496.11
	497.587
	-0.5%
	/

	800
	811.63
	810.83
	812.03
	811.497
	1.4%
	/


2.重复性

	标准物质浓度

（mg/L）
	实测值（mg/L）
	相对标准偏差(%)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值
	

	500
	495.81
	498.53
	498.42
	498.91
	499.70
	498.82
	498.35
	0.3


3.零点漂移

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	0.00
	0.28
	0.48
	0.42
	0.21
	0.35
	0.44
	0.14
	0.36
	0.44
	0.29
	0.24
	0.22

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	0.32
	0.43
	0.32
	0.27
	0.35
	0.30
	0.18
	0.35
	0.56
	0.26
	0.24
	0.37
	

	4h测量结果(%FS)
	0.05
	24h测量结果(%FS)
	0.06


4.示值稳定性

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	499.12
	499.53
	500.19
	503.51
	500.73
	500.79
	502.70
	501.72
	500.09
	502.11
	502.63
	503.69
	502.61

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	503.44
	503.29
	503.37
	503.82
	503.41
	503.55
	503.72
	500.76
	502.83
	502.36
	502.11
	502.26
	

	4h测量结果(%FS)
	0.44
	24h测量结果(%FS)
	0.46


试验人员：刘子优 屈晓虎                                  试验日期：2025.12.09

10. 紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准原始记录
	客户名称
	河北省生态环境监测中心
	证书编号
	/

	仪器名称
	紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪
	仪器型号
	PUVCOD-900
	温（湿）度
	20℃    32%RH

	生产厂家
	福州普贝斯智能科技有限公司
	仪器编号
	10400000219100092
	仪器量程值
	2000mg/L

	客户地址
	石家庄市长安区光华路223号
	校准地点
	石家庄市长安区光华路223号

	校准依据
	JJFXXXX-xxxx 《紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪校准规范》


	标准器名称
	型号规格
	出厂编号
	测量

范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	证书

编号
	有效

期至
	上级溯源

机构名称
	备注

	化学需氧量（CODCr）溶液标准物质
	GBW(E)084803
	08020932501
	5000 mg/L
	Urel=1%, k=2
	GBW(E)084803
	2028.09.22
	四川中测标物科技有限公司
	/


1.示值误差

	标准物质浓度

(mg/L)
	实测值（mg/L）
	平均值

(mg/L)
	示值误差
	测量结果不确定度

	
	示值1
	示值2
	示值3
	
	
	

	400
	398.2
	396.2
	397.6
	397.33
	-0.7%
	/

	1000
	987.6
	988.9
	987.7
	988.07
	-1.2%
	/

	1600
	1621.5
	1609.5
	1612.4
	1614.47
	0.9%
	/


2.重复性

	标准物质浓度

（mg/L）
	实测值（mg/L）
	相对标准偏差(%)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值
	

	1000
	982.0
	980.4
	979.9
	979.7
	979.6
	972.8
	979.07
	0.4


3.零点漂移                                                             
	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	0.00
	0.18
	0.40
	0.12
	0.17
	0.27
	0.24
	0.25
	0.44
	0.32
	0.37
	0.23
	0.44

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	0.28
	0.50
	0.23
	0.47
	0.46
	0.20
	0.32
	0.33
	0.49
	0.36
	0.40
	0.41
	

	4h测量结果(%FS)
	0.02
	24h测量结果(%FS)
	0.03


4.示值稳定性

	时间(h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	测量值(mg/L)
	982.0
	987.0
	997.9
	997.7
	989.3
	996.9
	996.6
	992.9
	993.8
	998.5
	993.9
	993.7
	994.4

	时间(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	

	测量值(mg/L)
	994.3
	992.5
	992.0
	991.7
	990.4
	989.7
	991.3
	989.7
	990.8
	990.6
	988.1
	987.3
	

	4h测量结果(%FS)
	0.80
	24h测量结果(%FS)
	0.83


试验人员：刘子优 屈晓虎                                  试验日期：2025.12.22
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