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[bookmark: _Toc240793129]1  任务来源
《电动汽车供电设备型式评价大纲》的编制任务来源于国家市场监督管理总局，此大纲为首次制定。
[bookmark: _Toc240793130]2  目的意义
近年来，我国新能源汽车产业快速发展，充电基础设施规模持续扩大。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（中国充电联盟）统计，截至2025年12月底，全国充电基础设施总保有量达2009.2万台；截至2026年7月底，全国公共充电设施保有量达509.9万台，同比增长21.3%。电动汽车供电设备直接面向消费者提供充电服务并以充电电能进行贸易结算，其电能计量的准确、可靠，直接关系贸易结算公平和消费者合法权益，是民生计量的重要内容。
在计量监管方面，市场监管总局2020年第42号公告将电动汽车充电桩列入《实施强制管理的计量器具目录》，自2023年1月1日起实施强制检定；JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩检定规程（试行）》和JJG 1149-2022《电动汽车非车载充电机检定规程（试行）》已于2022年发布实施，为强制检定提供了技术依据。在产品准入方面，市场监管总局2024年第50号公告对电动汽车供电设备实施强制性产品认证管理，自2026年8月1日起，未获得强制性产品认证证书并标注认证标志的电动汽车供电设备，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。型式评价是计量器具法制管理的重要环节，是对计量器具型式的计量性能、通用技术要求进行全面系统评价的技术活动。目前，我国尚缺少与上述检定规程相配套、覆盖电动汽车供电设备型式评价环节的国家计量技术文件，无法对新产品型式开展统一、全面的计量技术评价，难以满足计量监管、产品认证和产业高质量发展的需要。
在产品技术方面，电动汽车供电设备正向高电压、大电流、大功率方向快速发展，大功率充电、超级充电产品不断推出，产品型式日趋多样，分体式充电机、多路输出（多枪）设备等新型结构广泛应用；同时，产品呈现数字化、网络化、智能化特征，软件在计量过程中的作用日益突出，远程监测、软件在线升级、分时计费、有序充电等功能不断普及。GB/T 28569-2024《电动汽车交流充电桩电能计量》和GB/T 29318-2024《电动汽车非车载充电机电能计量》已于2024年发布、2025年4月1日实施，对充电电能计量提出了新的技术要求。现行计量技术文件体系中，型式评价环节技术文件的缺失，已成为制约充电电能计量技术要求落地的短板。
在国际技术协调方面，国际法制计量组织（OIML）于2022年发布了OIML G 22:2022《电动汽车供电设备 计量和技术要求》，并正在制定电动汽车供电设备国际建议OIML R 22（目前为第3工作组草案阶段），将充电电能计量纳入国际法制计量框架。制定与国际技术文件相协调的型式评价大纲，有利于我国充电计量技术要求与国际接轨，支撑我国充电产品出口和国际互认。
因此，制定《电动汽车供电设备型式评价大纲》系列国家计量技术文件，采用“通用要求＋专用要求”的系列化架构，统一规定电动汽车供电设备的计量性能要求、通用技术要求、试验方法和判定准则，对完善我国充电计量技术规范体系、保障充电贸易结算公平、支撑计量监管和产品认证、引导和规范产业发展，都具有重要意义。
[bookmark: _Toc240793131]3  编制思路和原则
[bookmark: _Toc240793132]3.1  编制思路
本大纲的编制以解决电动汽车供电设备型式评价缺乏统一技术依据的问题为目标，以OIML R 22《电动汽车供电设备》（制定中）及OIML G 22:2022等国际法制计量文件为主要技术参考，跟踪国际法制计量的最新技术要求；以JJG 1148-2022、JJG 1149-2022、GB/T 28569-2024、GB/T 29318-2024等国内计量技术规范和标准为基础，保持与我国现行计量技术要求的协调一致。
在体系架构上，本大纲采用“通用要求＋专用要求”的系列化结构：第1部分《通用要求》规定两类产品共性的术语、法制管理要求、计量要求、通用技术要求、型式评价项目和通用试验程序；第2部分《电动汽车交流充电桩》和第3部分《电动汽车非车载充电机》分别规定两类产品的专用计量性能要求、影响量和干扰限值及试验方法。各部分相互引用、协调配套，形成完整的型式评价技术体系。
在技术路线上，本大纲不简单照搬国际文件，而是结合我国充电设施产业规模、产品型式（分体式、多枪输出）、功率等级、监管模式和实验室检测能力等实际情况，对国际文件的技术内容进行适应性转化；同时针对我国产品的技术特点和监管需求，增加必要的计量性能要求和评价项目，保证大纲技术要求的科学性、先进性和可操作性。
在试验方法上，本大纲按照可实施、可重复、可判定的原则，对每个试验项目明确试验目的、试验条件、试验设备、试验程序、数据处理和合格判据，保证不同型式评价机构评价结果的一致性和可比性。
[bookmark: _Toc240793133]3.2  编制原则
1、本大纲依据JJF 1015-2014《计量器具型式评价和型式批准通用规范》和JJF 1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》的规定编写。
2、本大纲与JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩检定规程（试行）》、JJG 1149-2022《电动汽车非车载充电机检定规程（试行）》、JJF 1245.1-2019《安装式交流电能表型式评价大纲 有功电能表》等计量技术规范保持协调一致。
3、本大纲参考OIML R 22《电动汽车供电设备》（制定中）、OIML G 22:2022《电动汽车供电设备 计量和技术要求》、OIML D 31:2023《计量器具软件通用要求》等国际法制计量文件，以及IEC 61000-4系列、IEC 60068系列、IEC 61851-21-2:2018等国际标准。
4、本大纲与GB/T 18487.1-2023《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》、GB/T 18487.2-2026《电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》、GB/T 20234.1-2023《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求》、GB/T 28569-2024《电动汽车交流充电桩电能计量》、GB/T 29318-2024《电动汽车非车载充电机电能计量》、NB/T 33001-2025《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》等产品标准保持协调。
5、本大纲充分考虑我国充电设施产业实际和型式评价机构检测能力，合理规定试验项目、试验条件和判定准则，保证大纲现阶段可实施。
6、本大纲的计量性能要求、通用技术要求、试验方法和判定准则相互对应，要求、试验项目、试验方法条款前后呼应，形成完整闭环的评价体系。
7、本大纲在与国际技术文件保持衔接的同时，立足我国现阶段充电计量技术和监管实际，对暂时不具备实施条件的国际文件要求不作简单采纳。
本大纲编制过程中主要参考和引用的文件如下：
（1）OIML R 22《Electric vehicle supply equipment》（制定中，第3工作组草案）；
（2）OIML G 22:2022《Electric vehicle supply equipment — Metrological and technical requirements》；
（3）OIML D 31:2023《General requirements for software-controlled measuring instruments》；
（4）JJF 1015-2014《计量器具型式评价和型式批准通用规范》；
（5）JJF 1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》；
（6）JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩检定规程（试行）》；
（7）JJG 1149-2022《电动汽车非车载充电机检定规程（试行）》；
（8）JJF 1245.1-2019《安装式交流电能表型式评价大纲 有功电能表》；
（9）GB/T 28569-2024《电动汽车交流充电桩电能计量》；
（10）GB/T 29318-2024《电动汽车非车载充电机电能计量》；
（11）GB/T 18487.1-2023《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》；
（12）GB/T 18487.2-2026《电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》；
（13）GB/T 20234.1-2023《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求》；
（14）NB/T 33001-2025《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》；
（15）GB/T 17215.9321-2016《电测量设备 可信性 第321部分：耐久性-高温下的计量特性稳定性试验》；
（16）GB/T 42555-2023《计量器具控制软件的通用要求》；
（17）JJF 1182-2021《计量器具软件测评指南》；
（18）JJF 2356-2025《计量器具软件标识通用要求》；
（19）IEC 61851-21-2:2018《Electric vehicle conductive charging system — Part 21-2: EMC requirements for OFF-board electric vehicle charging systems》；
（20）IEC 60068系列《环境试验》和IEC 61000-4系列《电磁兼容 试验和测量技术》。
[bookmark: _Toc240793134]4  编制过程
核心专家组：中国计量院、浙江省质科院、河南省计量院、广东省计量院、充电桩厂家等
讨论形式：网络会议+集中会议
每周例会：周五下午
专题会议：重点解决关键技术热点问题
[bookmark: _Toc240793135]5  主要内容说明
[bookmark: _Toc240793136]5.1  系列总体结构
本大纲由三个部分构成：第1部分《通用要求》、第2部分《电动汽车交流充电桩》、第3部分《电动汽车非车载充电机》。
采用“通用要求＋专用要求”的系列化结构，主要考虑如下：一是交流充电桩和非车载充电机在法制管理要求、计量要求框架、通用技术要求（适用性、数据访问、软件、耐久性等）、型式评价项目设置和通用试验程序等方面存在大量共性内容，集中在第1部分规定，可以避免重复，保证两类产品技术要求的一致性；二是两类产品在电能计量原理、额定工作条件、计量性能指标、影响量和干扰项目及试验方法等方面存在明显差异，需要在专用部分分别规定；三是系列化结构便于与OIML R 22（制定中）“通用要求＋专用要求”的文件架构对应，也为今后扩展其他类型供电设备（如无线充电设备）预留了体系空间。
三部分之间的引用关系为：专用部分中大量条款直接引用第1部分（表述为“见JJF XXXX.1”），专用部分仅规定差异化的专用要求和全部试验方法。型式评价时，第1部分与相应专用部分应配合使用。
[bookmark: _Toc240793137]5.2  适用范围
本大纲第1部分适用于分类编码为15900000的电动汽车供电设备（EVSE，包括非车载充电机和交流充电桩）的型式评价，规定仅适用于有功电能测量以及交易计费核算，不适用于电动汽车无线充电系统。第2部分适用于在频率为50 Hz或60 Hz电网中安装使用的电动汽车交流充电桩；第3部分适用于供电网侧额定电压不超过1000 V AC或1500 V DC、额定输出最大电压不超过1500 V DC的电动汽车非车载充电机。
适用范围的界定主要考虑：一是与《实施强制管理的计量器具目录》中电动汽车充电桩的管理范围相衔接，按计量器具分类编码界定评价对象，便于型式评价工作的受理和实施；二是无线充电系统的计量原理、计量点设置和试验方法与传导式充电设备差异较大，国际上相关技术要求尚不成熟，现阶段不纳入本大纲；三是电压范围的设定覆盖了我国现行充电产品的主流电压等级，与GB/T 18487.1-2023等产品标准协调。
[bookmark: _Toc240793138]5.3  术语和定义
本大纲的术语体系主要参考OIML R 22（制定中）建立，包括电动汽车供电设备、充电终端、充电连接点、计量点、客户端界面、寄存器、交易、最小被测量、额定工作条件、参比条件、基本最大允许误差（BMPE）、误差偏移等术语，并在术语条目中标注了来源（如"[来源：OIML R22，2.3.1]"），便于与国际文件对照和后续修订维护。
同时，结合我国计量技术规范体系，补充了与我国现行检定规程和产品标准相衔接的术语。术语定义与JJG 1148-2022、JJG 1149-2022及GB/T 28569-2024、GB/T 29318-2024保持一致，避免同一概念在不同技术文件中表述不一致。
[bookmark: _Toc240793139]5.4  计量要求
（1）准确度等级。本大纲将电动汽车供电设备的准确度等级规定为A级（2级）、B级（1级）、C级（0.5级），与OIML R 22（制定中）的等级划分一致，也与JJG 1148-2022、JJG 1149-2022的等级设置协调，覆盖我国充电产品的主流准确度水平。
（2）基本最大允许误差（BMPE）。专用部分按电流区间（Imin ≤ I ＜Itr和Itr ≤ I ≤ Imax）分别规定各准确度等级的BMPE，如交流充电桩表3规定：Imin ≤ I ＜Itr时，A、B、C级分别为±2.5%、±1.5%、±1.0%；Itr ≤ I ≤ Imax时，分别为±2.0%、±1.0%、±0.5%（功率因数大于0.9）。该限值体系参考OIML R 22（制定中）表2，并结合我国产品实际删除了起动电流相关行。通用要求6.2.2同时规定相邻测试点误差变化不大于1/5 MPE，以控制误差曲线的平滑性，防止相邻负载点间出现突变。
（3）常数试验。规定脉冲输出与电能显示之间的一致性要求，常数试验误差ec不大于10% BMPE，与JJF 1245.1-2019及JJG 1148-2022、JJG 1149-2022的要求一致，保证脉冲当量与计度显示的一致。
（4）重复性。本大纲增加了重复性要求（通用要求6.2.4）：在10Itr、0.5Imax和Imax试验点，断开供电5 min后重复测量不少于5次，实验标准差不大于1/5 BMPE。OIML R 22（制定中）未规定重复性试验，该要求为我国增加，用于评价设备在相同条件下测量结果的一致性，并间接考核断电恢复后的计量稳定性。
（5）时间（时刻）示值误差。本大纲增加了内部时钟的要求（通用要求6.3）：参比条件下内部时钟日计时误差限为±0.5 s/d，显示时间（时刻）与标准时间的示值误差限为±5 s，并对具有网络授时功能的设备提出时间同步周期建议（不大于24 h）。该要求与JJG 1148-2022、JJG 1149-2022的相应指标一致，用于保证分时计费（多费率）功能的法制正确性；OIML R 22（制定中）仅规定了交易时间戳同步要求（±60 s），未规定时钟日计时误差。
（6）最小被测量（MMQ）。交流充电桩规定MMQ不超过0.1 kWh，与OIML R 22（制定中）一致，用于保证小额交易计量的分辨力和准确性。非车载充电机则按功率大小来规定MMQ，详见下表。
	测试功率P（kW）
	0＜P≤100
	100＜P≤200
	200＜P≤400
	P＞400

	MMQ（kWh）
	1
	2
	4
	P/100
（有余数时，商值向上取整）



（7）电能潮流方向。本大纲现阶段仅规定正向电能计量（单寄存器-仅正向型），未采纳OIML R 22（制定中）中双向计量的要求，主要考虑我国充电设施现阶段以单向充电为主，车网互动（V2G）应用尚处于示范阶段，相关计量要求和监管规则有待进一步明确。
（8）非车载充电机输出要求。第3部分增加了6.4输出要求，包括输出电压纹波峰值因数不大于1%、输出电流纹波限值（按频段和电流档分别规定推荐值和最大限值）、电流设定误差（±1%或±0.3 A）、电压设定误差（±0.5%或±2.5 V）、电压和电流测量误差及数据更新时间（不大于1 s）等。该部分要求源自NB/T 33001、GB/T 29318等我国产品标准体系，OIML R 22（制定中）未作规定。增加输出要求主要考虑：输出纹波、设定误差和测量误差直接影响充电过程的兼容性和安全性，也影响电能计量的溯源条件和交易数据的可信性，将其纳入型式评价有利于从计量角度保障充电质量。
[bookmark: _Toc240793140]5.5  实负荷与虚负荷试验方法
实负荷与虚负荷试验方法的划分是本大纲的重点技术内容之一。
实负荷试验能够真实反映设备在实际充电工况下的计量性能，特别是对非车载充电机，其内部功率变换单元可能引起输出电压、电流信号失真，虚负荷方法难以完全模拟实际输出特性，因此第3部分规定固有误差试验原则上应采用实负荷方法。但受大功率实负荷测试条件实现难度、实验室设备容量和检测效率等因素限制，对全部负载点采用实负荷试验现阶段存在困难。
OIML R 22（制定中）7.1规定，直流供电设备固有误差试验至少在30%Imax以下电流范围采用实负荷（条件允许时扩展至50%Imax）。本大纲结合我国实验室以功率容量为主要约束条件的实际情况，将国际文件的电流比例准则转化为功率上限准则：第3部分10.1.1规定实负荷测试最大功率PRL取充电机最大输出功率与300 kW的较小者；最大输出功率不超过PRL的，全功率范围采用实负荷；超过PRL的，不超过PRL的负载点采用实负荷，超过PRL的测试点允许采用虚负荷。对PRL设300 kW上限，是考虑充电机最大输出功率持续提升及大功率实负荷测试条件的实现难度。
对分体式充电机，考虑其功率变换部分（整流柜）与充电终端（计量部分）可分体安装、计量功能集中在充电终端实现的特点，第3部分规定可仅对充电终端进行固有误差试验，且允许采用虚负荷方法。
为保证虚负荷试验结果与实负荷试验结果的等效性，本大纲规定虚负荷试验前应与实负荷试验进行比对，偏差不大于1/5 MPE；同时规定充电过程中升降功率阶段的电能不超过总电能的10%，保证试验工况与实际充电工况的一致性。第3部分附录A给出了虚负荷测试的接线方法（包括双极性独立电流源、电压获取方式、标准电能表接入充电连接点、脉冲比较法测量时间不少于10 s等），附录B给出了负载点示例，为虚负荷试验的实施提供技术支撑。
对交流充电桩，其计量回路与交流电能表原理相同，电压、电流信号可直接取自电网，虚负荷方法的模拟等效性较好，因此第2部分规定所有影响量和干扰试验均可采用实负荷或虚负荷方法，虚负荷试验前同样应与实负荷比对，偏差不大于1/5 BMPE。
[bookmark: _Toc240793141]5.6  交流充电桩专用要求
第2部分规定了交流充电桩的额定工作条件（表2：标称频率偏差±2%、工作电压0.9Unom～1.1Unom、功率因数不小于0.9、温度限值系列、10 Hz～150 kHz差模电流适应性、MMQ不大于0.1 kWh）、BMPE（表3）、温度系数（表4：±0.1、±0.05、±0.03 %/℃）、影响量误差偏移限值（表5：自热、电压改变、频率改变、谐波、逆相序、外部恒定磁感应、工频磁场、射频电磁场、传导差模电流、射频传导骚扰、辅助装置等11项）、电气干扰（表6：静电放电、快速瞬变、电压暂降和中断、浪涌、短时过电流）和环境干扰（表7：阳光辐射、高温、低温、交变湿热）等专用要求，并规定了全部试验方法。
交流充电桩安装于交流电网，直接承受电网电压、频率、谐波、逆相序等影响量的作用，因此其影响量项目覆盖交流电网特性的各个方面；其电气干扰项目也按交流设备的实际电磁环境设置。影响量和干扰限值主要参考OIML R 22（制定中）表4、表5，并结合我国电网条件和产品实际确定。
[bookmark: _Toc240793142]5.7  非车载充电机专用要求
第3部分规定了非车载充电机的额定工作条件（表2：输入电压220 V/380 V±5%、频率50 Hz±0.5 Hz、最小电流Imin不大于5 A、温度限值系列等）、BMPE（表3，按输出电压Umin～Umax和电流区间规定）、输出要求（6.4，见5.4条）、温度系数（表5）、影响量误差偏移限值（表6：自热、外部恒定磁感应、工频磁场、射频电磁场、辅助装置等5项）、电气干扰（表7：静电放电）和环境干扰（表8：阳光辐射、高温、低温、恒定湿热和交变湿热）等专用要求，并规定了全部试验方法及充电连接装置更换试验（10.7）。
非车载充电机的计量点在直流输出侧，电网侧的电压、频率、谐波等交流影响量经AC/DC功率变换环节滤除后对直流输出计量的影响显著减小，因此其影响量项目仅保留直接作用于直流计量环节的项目，未纳入电压改变、频率改变、谐波、逆相序、传导差模电流等交流电网侧项目；电气干扰项目也相应精简，仅保留静电放电。该处理方式与OIML R 22（制定中）表4注（1）中"对具有AC/DC变换环节的设备，交流电网侧影响量可视为满足"的技术思路一致。
[bookmark: _Toc240793143]5.8  环境影响试验
本大纲按气候环境条件对设备进行分类（H1、H2、H3湿热严酷等级），规定高温、低温、湿热（交变湿热或恒定湿热）和阳光辐射等环境试验项目，试验方法依据IEC 60068系列标准（或与其对应的GB/T 2423系列）实施。环境试验后设备的误差偏移不大于1.0 BMPE。
阳光辐射试验方面，交流充电桩按GB/T 16422.3规定的方法（UVA-340荧光灯、黑板温度+55 ℃、10个循环）实施，非车载充电机按IEC 60068-2-5程序A（辐照温度+42 ℃）实施，主要考虑两类产品的安装使用环境和国内实验室试验条件的差异。
环境试验项目的设置，主要考虑充电设备户外安装、长期暴露于高低温、湿热、太阳辐射等严酷气候环境的实际使用条件，考核气候环境对计量性能的影响，保证设备在全寿命周期内的计量准确性。
[bookmark: _Toc240793144]5.9  电磁兼容与电气干扰试验
本大纲规定静电放电、射频电磁场、射频传导骚扰、快速瞬变、电压暂降和中断、浪涌、短时过电流等电磁兼容和电气干扰试验项目，试验方法依据IEC 61000-4系列标准（或与其对应的GB/T 17626系列）及IEC 61851-21-2:2018实施。
干扰试验的基本判定原则为：试验中允许设备暂时丧失部分功能，但应能自动恢复；试验后误差偏移不大于1.0 BMPE（短时过电流试验后误差应在BMPE以内）；交易数据不应丢失或损坏。该判定原则与OIML R 22（制定中）3.3.5.1一致，既考核设备在电磁干扰下的计量稳定性，又保证交易计量数据的安全完整。
两类产品的干扰项目设置存在差异：交流充电桩直接连接交流电网，设置了快速瞬变、电压暂降和中断、浪涌、短时过电流等电网侧干扰项目；非车载充电机网侧干扰经AC/DC变换环节滤除，仅设置静电放电项目（见5.7条）。
[bookmark: _Toc240793145]5.10  电气安全及其他通用技术要求
（1）外壳防护。室内使用的供电设备外壳防护等级不低于IP32，室外使用的不低于IP54。OIML R 22（制定中）规定室内不低于IP51，本大纲根据我国室内安装产品的实际防护水平调整为IP32。
（2）适用性要求。规定充电连接装置更换（a、b两种情形）、计量点至充电连接点之间不得分流电能、交易要求、多费率要求和断电要求等，保证计量系统的完整性和交易数据的法制有效性。其中法制相关交易数据项与GB/T 28569-2024、GB/T 29318-2024的规定对应。
（3）数据访问。规定本地和非本地客户端界面要求（显示字符高度不小于4 mm、示值保持时间不少于30 s、密码学保护等）、客户端接口、寄存器、可测试性（交流设备测试分辨力不低于0.0001 kWh、直流设备不低于0.001 kWh；脉冲输出；光脉冲输出波长550 nm～1000 nm等；验证接口）等要求，保证计量数据可读取、可核查、可测试。
（4）软件要求。通用要求7.7.1～7.7.17规定了软件标识、干预证据、审计日志、重大缺陷、时间戳、软件更新、远程验证、操作系统、参数保护、交易数据保护、接口、软件隔离、模块分离、存储保护、传输保护等要求，对应OIML D 31:2023及OIML R 22（制定中）第5章的软件要求体系，并与GB/T 42555-2023、JJF 1182-2021、JJF 2356-2025等国内软件计量技术文件协调。软件验证采用文档审查（AD）、功能验证（VFTM）和软件功能验证（VFTSw）相结合的验证流程（通用要求10.6），依据OIML D 31:2023第7.3.1条的方法实施。
（5）耐久性。规定设备经耐久性试验（最高工作温度、最高标称电压、50%Imax负载，8 h工作＋16 h断电为1个周期，共10个周期）后，误差限为0.5 BMPE，试验方法参考GB/T 17215.9321-2016（等同采用IEC 62059-32-1）和OIML R 22（制定中）7.5.9，考核设备长期运行后计量性能的稳定性。
（6）标识和封印。标识要求在国际文件基础上结合我国实际调整：未采纳批准标志、批准编号等内容，增加了依据标准、电能常数、电流范围优选值等我国产品标识内容；封印要求与JJF 1015-2014的规定一致。
[bookmark: _Toc240793146]5.11  试验条件与试验设备
（1）参比条件。本大纲规定环境温度15 ℃～35 ℃、相对湿度45%～75%的参比条件，较OIML R 22（制定中）的23 ℃±2 ℃适当放宽，主要考虑我国型式评价机构实验室的实际环境控制能力和运行成本，同时通过温度系数要求控制温度变化对计量性能的影响。非车载充电机的参比输出电压规定为375 V DC和750 V DC（±50 V），与OIML R 22（制定中）一致，覆盖我国主流充电电压平台。
（2）试验设备。标准电能表和检验装置的准确度等级不低于0.05级，并配备电动汽车接口模拟器、可编程电源、阻性负载箱或电子负载、标准时钟测试仪等设备。设备要求与试验方法条款对应，保证试验的可实施性。
（3）通用试验程序。规定试验前预热15 min；采用交易式试验流程，即通过车辆接口模拟器完成充电握手、充电量不小于MMQ、正常结束充电后比对电能示值（或采用脉冲比较法），模拟实际充电交易过程；负载电流允差按准确度等级规定（1级、2级为±2%，0.5级为±1%）。上述程序与OIML R 22（制定中）7.1的规定一致。
[bookmark: _Toc240793147]6  与国际技术文件的关系
本大纲编制过程中跟踪研究了OIML R 22《电动汽车供电设备》（制定中，当前为第3工作组草案）、OIML G 22:2022《电动汽车供电设备 计量和技术要求》、OIML D 31:2023《计量器具软件通用要求》等国际法制计量文件，以及IEC 61000-4系列、IEC 60068系列、IEC 61851-21-2:2018等国际标准。需要说明的是，OIML R 22尚处于制定阶段、尚未正式发布，本大纲参考其当前草案的技术内容，并将在其正式发布后持续保持协调。本大纲未采用“等同采用”或“修改采用”的采标表述，与国际技术文件的关系主要体现在以下三个层面。
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