《前向散射式能见度仪校准规范》实验报告

- 试验目的

确认《前向散射式能见度仪校准规范》中的校准方法与不确定度评定流程是否符合现行计量技术要求，能否准确反映前向散射式能见度仪在实际使用环境下的测量性能，验证校准方法的科学性、可操作性和计量溯源性。

- 被校设备信息

设备名称：	前向散射式能见度仪

设备型号/编号：PWD50/X2121524

生产厂家：	航天新气象科技有限公司

被校设备符合《前向散射式能见度仪校准规范》要求，整体结构完整，外壳无扭曲变形，镜头无污染破损，具备明确的厂家名称、型号、出厂编号标识，可正常完成能见度测量与数据输出。

- 校准使用的设备

校准所使用的主要计量标准器具及辅助设备如下：

| 名称 | 型号 | 测试范围 |
| --- | --- | --- |
| 能见度环境模拟方舱 | MOR-20 | 产生滴谱范围在10 um～30 um之间的暖云雾。 |
| 透射式能见度仪 | LT3100 | 10 m～10000 m |
| 前向散射能见度仪 | SV20 | 10 m～50000 m |

- 测试环境

本次测试环境完全满足《前向散射式能见度仪校准规范》要求，具体参数如下：

温度 21.8℃，相对湿度 61.5% RH

环境条件符合规范中 “温度（20±5）℃、相对湿度不大于 85%” 的实验室校准要求，无额外光辐射、电磁干扰等影响校准结果的环境因素。

- 校准项目及流程

本次校准严格按照《前向散射式能见度仪校准规范》的相关要求执行，完成校准范围、示值误差两个核心校准项目的全流程校准，具体步骤如下：

校准前准备：检查透射式能见度仪光路，确保工作正常，校准过程不受其他光辐射和电磁干扰影响；检查被校设备整体结构完整，外壳无扭曲变形，镜头无污染破损，具备明确的厂家名称、型号、出厂编号标识，完成设备通电预热与功能检查。

校准范围校准：通过试验舱模拟能见度连续变化，完成测量下限（10m 以下）和测量上限（3000m 以上）的校准，验证被校设备的测量范围可完整覆盖规范要求的 10m～3000m 区间。

示值误差校准：选择 50m、200m、500m、1000m、1500m、3000m校准点，通过试验舱模拟对应稳定能见度环境，实时连续采集标准器（透射式能见度仪）和被校前向散射式能见度仪的同步输出示值，每个校准点附近连续选取10组有效数据，完成全量程示值误差校准。

数据处理与不确定度评定：按照规范要求，计算各校准点的标准器示值平均值、被校设备示值平均值；能见度大于 500m 时计算相对误差，能见度不大于 500m 时计算绝对误差。

本次校准结果及不确定度核查记录如下：

表格2

| 标准器示值平均值 | 被测仪器示值平均值 | 绝对误差 | 相对误差 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.4 | 52.8 | 2.4 | 4.8% | 1.03 |
| 202.0 | 208.9 | 6.9 | 3.4% | 0.63 |
| 502.9 | 521.3 | 18.4 | 3.7% | 1.93 |
| 1008.0 | 1044.2 | 36.2 | 3.6% | 0.84 |
| 1508.7 | 1557.5 | 48.8 | 3.2% | 3.24 |
| 2998.1 | 3087.2 | 89.1 | 3.0% | 13.80 |

- 校准结果分析

实验结果显示，被测前向散射式能见度仪在全量程范围内的示值相对误差最大值为 4.8%，最小值为 3.0%，所有校准点的示值误差均符合《前向散射式能见度仪校准规范》中 ±10% 的限值要求，无超差情况，仪器示值性能满足规范要求。

测量范围验证结果：实验完整覆盖了 10m至3000m 的全量程范围，被校设备在低、中、高三个量程段均能稳定输出有效示值，无量程盲区、示值跳变等异常情况，完全满足规范中 10m～3000m 的校准范围要求。

不确定度评定合理性：本次校准的扩展不确定度（k=2，95% 置信区间）被测仪器在全量程范围内的测量扩展不确定度区间为 0.63m～13.80m，经GUM法合成后未超限，符合 JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》的计量要求。

本次校准严格按照《前向散射式能见度仪校准规范》的流程执行，校准环境、标准设备、校准步骤、数据处理方法均完全符合规范要求，校准结果具备完整的计量溯源性、技术可行性和现场适用性，充分验证了本规范所设定的校准方法、技术指标及不确定度评定流程的科学性和可操作性。