前向散射式能见度仪不确定度评定分析报告

1. 概述

1.1 校准依据

依据 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。

1.2 校准用标准器和配套设备

主要技术指标如下表：

表 1 测量标准器和配套设备

| 序号 | 仪器名称 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 透射仪 | 10m～35000m |
| 2 | 能见度实验舱 | 产生滴谱范围在10 um～30 um之间的暖云雾。 |

1.3 校准方法

将前向散射式能见度仪与标准器安装在同一光路上（或同一采样区域），在模拟环境下，选取特定能见度点进行测量。对被校仪器重复测量n次，取其平均值作为测量结果。

2. 测量模型

能见度示值绝对误差的数学模型如下：

∆L=Lc−L

能见度示值相对误差的数学模型如下：

∆L=Lc−LL×100%

式中：

∆L：能见度示值相对误差，m；

Lc：被校能见度仪测量值的平均值，m；

L：标准能见度仪测得的参考值，m。

3. 修正值的不确定度评定

不确定度计算公式

对Lc和L分别求偏导，灵敏系数如下：

c（Lc）=∂∆L∂Lc =1Lc，c（L）=∂∆L∂L =LcL2

合成标准不确定度公式：

u∆L=c2Lc∙uc2Lc+c2L∙uc2L

式中：

u∆L：合成标准不确定度；

u(Lc)：被校仪器引入的标准不确定度；

u(L)：标准装置引入的标准不确定度。

由于公式中的标准器与被校器环境一致，变量都是通过独立的方法观测和计算得到的，因此所有变量之间是相互独立的，没有相关性。

3. 测量不确定度来源分析

标准器引入uL：标准能见度仪的准确度等级。

被校仪器引入uLc: 前向散射式能见度仪的准确度等级

测量重复性 uLx：仪器自身的噪声、漂移的随机波动。

分辨力引入uτ：仪器的最小分辨力。

环境条件引入ur：模拟环境均匀性的影响。

4. 标准不确定度评定

4.1标准器引入的不确定度uL

标准装置的溯源证书上给出的扩展不确定度为Urel=2.0%，k=2。所以在测量点能见度为1000m时，由标准装置引入的标准不确定度为：

uL=1000m×2%2=10m

估计∆uLuL=0.2，自由度为：vL=12∆uLuL−2=13

4.2由被校仪器分辨力引入的标准不确定度

被校仪器分辨力为满量程的0.1%或0.01%,其引入的不确定度分量约为0.029%

或0.0029%,小于重复性所引入的不确定度分量,故不考虑仪器分辨力所引入的不确定度分量。

4.3由测量重复性引入的标准不确定度uLx

测量重复性可以通过连续测量得到的测量列，采用 A 类方法进行评定。以测量点能见度1000m为例，测量三次，分别为977m，979m，987m。

使用极差法,可得到uLx=R/(C×n)=10m/(1.69×3)≈3.42m

进行3次独立重复测量,其自由度为: v=1.8

4.4 环境条件引入的标准不确定度

4.4.1偏离理想大气能见度条件引入的不确定度

由仪器定标偏离理想大气能见度条引入的不确定度分量,理想大气能见度约为277km,校准时现场能见度不得低于10km,对应2m基线长度时透射比相差0.0006,对应在1000m 能见度下,其对应能见度系统偏差绝对值约为19m,此项服从均匀分布,则此标准不确定度为:
uL1=19m3≈11.0m

由于此项目不确定度是按偏离理想大气能见度的最大值计算的,则认为:vL1→∞

4.4.2切割光线角度误差引入的不确定度

由斩光器旋转平面与光路角度误差引入的不确定度分量,估计其最大变化量之绝对值为20m,此项服从三角分布,则此标准不确定度为:

uL2=20m3≈8.2m

此项目不确定度是按角度响应值误差的最大变化量计算的,则认为:vL2→ ∞

4.4.3 测量环境温度变化引入的不确定度

由测量环境温度变化引入的不确定度分量,估计其最大变化量之绝对值为5m,此

项服从均匀分布,则此标准不确定度为:

uL3=5m3≈2.9m

此项目不确定度是按测量环境温度最大变化量计算的,则认为: vL3→ ∞

5. 输出量不确定度分量的评定

前向散射式能见度仪标准不确定度分量,及相关信息列于表 C.1。

表 2 透射式能见度校准装置标准不确定度分量及相关信息

| 不确定度来源 | 输入量的标准不确定度uLi/m | 灵敏系数 ci | 标准不确定度分量ui=ciu(Li) | 自由度 νi | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性 | 3.42 | c1 | 0.34% | 1.8 | A |
| 标准器引入 | 10 | c2 | 1.00% | 13 | B |
| 偏离理想大气能见度条件 | 11.0 | c1 | 1.10% | ∞ | B |
| 角度误差 | 8.2 | c1 | 0.82% | ∞ | B |
| 温度误差 | 2.9 | c2 | 0.29% | ∞ | B |

6. 合成标准不确定度uc(∆L)

各标准不确定度分量彼此不相关,则被校能见度仪合成标准不确定度为:

uc∆L=uLx2+uL2+uL12+uL22+uL32=1.76%

自由度为：

veff=uc4(∆V)ui4vi=9.50770.0845≈113

7. 扩展不确定度

取包含因子 (约95%置信水平)：

t95(113)=1.982

前向散射式能见度仪测量结果的扩展不确定度为：

U95=1.982×1.76%=3.49%，veff=113

测量结果是满足正态分布，在 1000 m 校准点，前向散射式能见度仪的示值误差扩展不确定度为：

U=3.49%(k=2)