《相干测风激光雷达现场校准规范》测量结果

不确定度分析报告

编写组

2026年7月

相干测风激光雷达测量不确定度评定

1、评定依据

JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。

2、校准方法

将相干测风激光雷达定标仪（以下简称“定标仪”）和内调焦望远镜作为标准器，按照现场校准规范规定的校准方法进行测试。试验方法为将定标仪输出的标准值按时序输入到被检激光雷达的方式，对每个校准项目分别选取具有代表性的校准点，将激光雷达示值与定标仪输出标准值进行比较，计算激光雷达的测量误差。

3、测量模型

ΔMi=Mi-MSi                            （1）

式中：

∆Mi——第i个校准点测量误差，风速单位为米每秒（m/s），风向及指向单位为度（°）；

Mi——被校激光雷达第i个校准点多次测量值的平均值，风速单位为米每秒（m/s），风向及指向单位为度（°）；

MSi——第i个校准点标准值，风速单位为米每秒（m/s），风向及指向单位为度（°）；

4、不确定度来源分析

4.1 被校激光雷达测量重复性引入的标准不确定度分量uA

4.2 被校激光雷达分辨率引入的标准不确定度分量ures

4.3 标准器引入的标准不确定度分量ustd

5、不确定度评定

5.1被校激光雷达多次测量引入的不确定度uA

被校激光雷达多次测量引入的标准不确定度采用A类评定方法。将被校激光雷达在各校准项目的每个校准点分别进行5次独立重复试验，测得5组激光雷达校准项目的实验数据，分别为定标仪测得的径向风速实验数据、水平风速实验数据、垂直风速实验数据和风向实验数据，以及内调焦望远镜测得的指向实验数据，见表1-1、表1-2、表1-3、、表1-4和表1-5。

表1-1上海联赣Wind-LG10000径向风速校准实验数据

| 校准点 | 标准值(m/s) | 激光雷达示值(m/s) |  |  |  |  | 示值均值（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |  |
| 1 | 0 | 0.085 | 0.091 | 0.084 | 0.089 | 0.089 | 0.088 |
| 2 | 9.097 | 9.043 | 9.033 | 9.032 | 9.035 | 9.031 | 9.035 |
| 3 | 22.051 | 22.083 | 22.084 | 22.092 | 22.093 | 22.104 | 22.091 |
| 4 | 25.136 | 25.160 | 25.146 | 25.159 | 25.161 | 25.177 | 25.161 |
| 5 | -10.793 | -10.860 | -10.859 | -10.866 | -10.861 | -10.865 | -10.862 |
| 6 | -20.046 | -20.077 | -20.073 | -20.066 | -20.051 | -20.070 | -20.067 |
| 7 | -30.225 | -30.253 | -30.261 | -30.260 | -30.254 | -30.242 | -30.254 |

表1-2 上海联赣Wind-LG10000水平风速校准实验数据

| 校准点 | 标准值(m/s) | 激光雷达示值(m/s) |  |  |  |  | 示值均值（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |  |
| 1 | 5 | 5.05 | 4.99 | 5.03 | 4.97 | 5.01 | 5.01 |
| 2 | 10 | 10.01 | 9.97 | 9.98 | 9.95 | 10.01 | 9.98 |
| 3 | 15 | 15.00 | 14.99 | 15.00 | 15.03 | 15.05 | 15.01 |
| 4 | 25 | 24.92 | 24.90 | 25.09 | 25.00 | 24.95 | 24.97 |
| 5 | 30 | 30.06 | 30.02 | 29.99 | 30.03 | 30.06 | 30.03 |
| 6 | 40 | 39.99 | 40.03 | 39.97 | 39.97 | 40.00 | 39.99 |
| 7 | 50 | 49.99 | 50.02 | 50.04 | 50.05 | 50.00 | 50.02 |

表1-3 上海联赣Wind-LG10000垂直风速校准实验数据

| 校准点 | 标准值(m/s) | 激光雷达示值(m/s) |  |  |  |  | 示值均值（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |  |
| 1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.014 |
| 2 | 5 | 5.01 | 5.02 | 5.02 | 5.03 | 5.01 | 5.02 |
| 3 | 10 | 9.99 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.00 | 10.01 |
| 4 | 20 | 20.01 | 19.99 | 20.03 | 19.99 | 19.98 | 20 |
| 5 | -5 | -4.99 | -4.97 | -4.97 | -4.94 | -4.97 | -4.97 |
| 6 | -10 | -9.97 | -9.96 | -9.96 | -9.96 | -9.96 | -9.96 |
| 7 | -20 | -19.95 | -19.94 | -19.94 | -19.94 | -19.94 | -19.94 |

表1-4 上海联赣Wind-LG10000风向校准实验数据

| 校准点 | 标准值(°) | 激光雷达示值(m/s) |  |  |  |  | 示值均值（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |  |
| 1 | 3.52 | 3.49 | 3.50 | 3.47 | 3.51 | 3.50 | 3.49 |
| 2 | 62.24 | 62.00 | 61.98 | 61.95 | 62.02 | 61.98 | 61.99 |
| 3 | 120.97 | 120.58 | 120.64 | 120.47 | 120.64 | 120.55 | 120.58 |
| 4 | 181.53 | 180.96 | 181.46 | 181.35 | 180.95 | 180.77 | 181.10 |
| 5 | 240.56 | 240.34 | 240.42 | 240.22 | 240.25 | 240.10 | 240.27 |
| 6 | 299.29 | 298.73 | 298.72 | 298.76 | 298.77 | 298.70 | 298.74 |
| 7 | 356.18 | 355.90 | 355.88 | 355.89 | 355.88 | 355.89 | 355.89 |

表1-5 上海联赣Wind-LG10000指向精度校准实验数据

| 校准点 | 激光雷达伺服 转动值(°) | 内调焦望远镜示值(°) |  |  |  |  | 示值均值（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |  |
| 1 | 0.1 | 0.104 | 0.090 | 0.115 | 0.093 | 0.111 | 0.103 |
| 2 | 0.13 | 0.132 | 0.125 | 0.147 | 0.138 | 0.138 | 0.136 |
| 3 | 0.15 | 0.152 | 0.138 | 0.146 | 0.159 | 0.146 | 0.148 |
| 4 | 0.17 | 0.201 | 0.153 | 0.175 | 0.18 | 0.177 | 0.177 |

被校激光雷达多次测量引入的标准不确定度uA按式（2）计算：

uA=j=1nMi,j-Mi2n(n-1)                （2）

式中：

Mi,j——被校激光雷达第i个校准点第j次的示值；

Mi——被校激光雷达第i个校准点示值平均值。

——被校激光雷达在该校准点的测量次数。

最终，根据式（2）分别计算4组激光雷达校准项目测量结果的标准不确定度，结果见表2：

表2 重复测量引入的标准不确定度分量

| 标准器 | 定标仪 |  |  |  | 内调焦 望远镜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准项目 | 径向风速（m/s） | 水平风速（m/s） | 垂直风速（m/s） | 风向（°） | 指向（°） |
| 重复测量引入标准不确定度 | 0.0049 | 0.035 | 0.0089 | 0.131 | 0.0076 |

5.2被校激光雷达分辨率引入的不确定度分量ures

被校激光雷达分辨率（∆x）带来的误差属于均匀分布，采用B类评定方法，均匀分布包含因子k=√3,分辨率引入的标准不确定度按式（3）计算：

ures=∆x23                              (3)

被校激光雷达径向风速分辨率为0.01m/s，水平风速分辨率为0.1m/s，垂直风速分辨率为0.1m/s，风向分辨率为0.1°，指向分辨率为0.01°，则根据式（4）可以分别计算得到上述校准项目的不确定度分量，结果见表3：

表3 分辨率引入的标准不确定度分量

| 校准项目 | 径向风速（m/s） | 水平风速（m/s） | 垂直风速（m/s） | 风向（°） | 指向（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨率引入标准不确定度 | 0.0029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.0029 |

5.3 标准器引入的不确定度分量ustd

标准器引入的不确定度分量采用B类评定方法，需要先确定最大允许误差（MPEV）的一半a，即极限误差绝对值，然后再除以对应包含因子k，则分辨率引入的标准不确定度按式（4）计算：

ustd=ak                              (4)

校准使用定标仪产生标准值，径向风速的最大允许误差为±0.001m/s，水平风速标准值的最大允许误差为±0.01m/s，垂直风速标准值的最大允许误差为±0.03m/s，风向标准值的最大允许误差为±0.01°，内调焦望远镜指向的最大允许误差为±0.001°。按均匀分布估计，包含因子取k=√3。则根据式（3）可以分别计算得到上述校准项目的不确定度分量，结果见表4：

表4 标准器引入的标准不确定度分量

| 标准器 | 定标仪 |  |  |  | 内调焦 望远镜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准项目 | 径向风速（m/s） | 水平风速（m/s） | 垂直风速（m/s） | 风向（°） | 指向（°） |
| 标准器引入标准不确定度 | 0.00058 | 0.0058 | 0.0174 | 0.0058 | 0.00058 |

6、合成标准不确定度的评定

6.1 灵敏系数

标准不确定度分量相互独立不相关，各分量的灵敏系数c均为1。

6.2 标准不确定度分量一览表

表5  标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 | 概率分布 | c | 径向风速（m/s） | 水平风速（m/s） | 垂直风速（m/s） | 风向（°） | 指向（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uA | 正态 | 1 | 0.0049 | 0.035 | 0.0089 | 0.131 | 0.0076 |
| ures | 均匀 | 1 | 0.0029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.0029 |
| ustd | 均匀 | 1 | 0.00058 | 0.0058 | 0.0174 | 0.0058 | 0.00058 |

6.3 合成标准不确定度uc

合成标准不确定度按式（5）计算：

uc=uA2+ures2+ustd2                       (5)

将各校准项目标准不确定度带入公式（5），分别计算各校准项目的合成标准不确定度，结果见表6。

表6  合成标准不确定度一览表

| 校准项目 | 径向风速（m/s） | 水平风速（m/s） | 垂直风速（m/s） | 风向 （°） | 指向 （°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成标准不确定度 uc | 0.0057 | 0.046 | 0.035 | 0.134 | 0.008 |

其中，定标仪测得的风向合成标准不确定度和内调焦望远镜测得的指向合成标准不确定度共同决定校准的最终风向不确定度，可以按照式（5）的计算方法合成。因此，合并这两项合成标准不确定度，得到最终的合成标准不确定度，结果见表7。

表7  合成标准不确定度一览表

| 校准项目 | 径向风速（m/s） | 水平风速（m/s） | 垂直风速（m/s） | 风向 （°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成标准不确定度 uc | 0.0057 | 0.046 | 0.035 | 0.134 |

7、测量结果不确定度

7.1扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度按式（6）计算：

U=2uc                          （6）

将各校准项目的合成标准不确定度代入式（6）分别计算各校准项目的扩展不确定度，结果见表7。

表7  扩展不确定度一览表

| 校准项目 | 径向风速（m/s） | 水平风速（m/s） | 垂直风速（m/s） | 风向 （°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩展不确定度U | 0.0114 | 0.092 | 0.070 | 0.268 |

7.2 示值误差的符合性评定

被校准仪器在各校准项目的校准点的示值误差、最大允许误差、扩展不确定度等数据汇总见表8。

表8-1  径向风速数据汇总表

| 校准点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值误差平均值Δ（m/s) | 0.088 | 0.062 | 0.040 | 0.025 | 0.069 | 0.021 | 0.029 |
| 扩展不确定度U（k=2） | 0.0065 | 0.0073 | 0.0096 | 0.0115 | 0.0065 | 0.0107 | 0.0090 |
| MPEV | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| MPEV/3 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| Δ+U | 0.0945 | 0.0693 | 0.0496 | 0.0365 | 0.0755 | 0.0317 | 0.0380 |
| 符合性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

表8-2  水平风速数据汇总表

| 校准点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值误差平均值Δ（m/s) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 扩展不确定度U（k=2） | 0.065 | 0.064 | 0.063 | 0.092 | 0.065 | 0.063 | 0.063 |
| MPEV | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| MPEV/3 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 |
| Δ+U | 0.075 | 0.084 | 0.073 | 0.122 | 0.095 | 0.073 | 0.083 |
| 符合性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

表8-3  垂直风速数据汇总表

| 校准点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值误差平均值Δ（m/s) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| 扩展不确定度U（k=2） | 0.068 | 0.068 | 0.069 | 0.070 | 0.070 | 0.068 | 0.068 |
| MPEV | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| MPEV/3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Δ+U | 0.078 | 0.088 | 0.079 | 0.070 | 0.100 | 0.108 | 0.128 |
| 符合性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

表8-4  风向数据汇总表

| 校准点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值误差平均值Δ（°) | 0.034 | 0.254 | 0.394 | 0.434 | 0.294 | 0.554 | 0.294 |
| 扩展不确定度U（k=2） | 0.060 | 0.063 | 0.086 | 0.268 | 0.123 | 0.064 | 0.060 |
| MPEV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| MPEV/3 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| Δ+U | 0.094 | 0.317 | 0.480 | 0.702 | 0.417 | 0.618 | 0.354 |
| 符合性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

通过表8可以看出，在 U (k=2)小于MPEV/3的校准点，示值误差平均值均在其最大允许误差范围内；在 U (k=2)大于MPEV/3的校准点，4个校准项目误差区间全部落在最大允许误差范围内，即Δ+U≤MPEV,因此判定4个项目的校准结果合格。