机器视觉低频振动校准规范

实验报告

起草小组

2025.3

机器视觉低频振动校准规范实验报告

一、实验目的：

验证校准规范（送审稿）中校准方法的可行性

二、实验方法：

机器视觉低频振动校准规范送审稿中的校准方法，对计量特性进行测试。

三、实验设备：

表1 测量标准及其他设备

| # 序号 | # 设备名称 | # 规格型号 | # 测量范围 | # 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 振动参考视频库 | # 0.01～20 Hz | # 0.01～20 Hz | # 测量不确定度：≤0.1%（k=2） |
| # 2 | # 低频振动标准显示器 | # G22245FYO/ # PG258 | # 1920×1080 | # 像素宽度不确定度：0.02 mm（k=2）；刷新率不确定度：0.1%（k=2）。 |
| # 3 | # 低频标准振动台 | # NIM-LF01 | # 0.01～100 Hz | # 加速度幅值稳定性：0.1%；频率稳定性：0.1%；加速度谐波失真：5%；横向振动比： 10%。 |
| # 4 | # 电压测量仪器 | # INV3062-C2（L） | # DC～20 kHz | # 电压测量误差：0.5%； # 电压比测量误差：0.2%。 |

四、实验样品与条件

被测样品：如表2所示。

表2 被测样品

| # 序号 | # 样品名称 | # 规格型号 | # 出厂编号 | # 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 机器视觉振动测量系统 | # OS10-V3-4K | # 06-0618-0090 | # 美国IDT |
| # 2 | # 机器视觉振动测量算法/软件 | # NIM-MVM01 | # V01 | # 中国计量科学研究院 |
| # 3 | # 振动传感器 | # MSV3000-02 | # 1522001 | # 河北美泰电子科技有限公司 |
| # 4 | # 振动测量仪 | # MSV3000-02/INV3062-C2（L） | # 1522001/A0V0A044 | # 北京东方振动和噪声技术研究所 |

实验地点：中国计量科学研究院（昌平院区）重力楼B03室

环境条件：温度21℃，相对湿度33%

实验人员：蔡晨光、张殿龙

实验时间：2025年03月20日

五、实验内容与实验数据

5.1 外观检查  符合要求

5.2 机器视觉振动测量系统

表3 幅值测量结果

| 序 号 | 频率 (Hz) | 标准值 (m/s2) | 测量值 (m/s2) | 相对误差 (%) | 测量不确定度(k=2) (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC | 5.600 mm | 5.602 mm | 0.025 | 0.2 |
| 2 | 0.01 | 0.00003948 | 0.00003949 | 0.025 | 0.2 |
| 3 | 0.02 | 0.0001579 | 0.0001579 | 0.000 | 0.2 |
| 4 | 0.05 | 0.0009869 | 0.0009873 | 0.041 | 0.2 |
| 5 | 0.10 | 0.003330 | 0.003333 | 0.090 | 0.2 |
| 6 | 0.20 | 0.01332 | 0.01333 | 0.075 | 0.2 |
| 7 | 0.50 | 0.08323 | 0.08327 | 0.048 | 0.2 |
| 8 | 1.00 | 0.2799 | 0.2801 | 0.071 | 0.2 |
| 9 | 2.00 | 1.110 | 1.110 | 0.000 | 0.2 |
| 10 | 5.00 | 16.58 | 16.59 | 0.060 | 0.2 |
| 11 | 10.0 | 66.33 | 66.42 | 0.136 | 0.2 |
| 12 | 20.0 | 353.1 | 352.9 | -0.057 | 0.2 |

表4 相位测量结果

| 序 号 | 频率 (Hz) | 标准值 (°) | 测量值 (°) | 相位差 (°) | 测量不确定度(k=2) (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.01 | 0.000 | 0.006 | -0.006 | 0.2 |
| 2 | 0.02 | 0.000 | 0.015 | -0.015 | 0.2 |
| 3 | 0.05 | 0.000 | 0.009 | -0.009 | 0.2 |
| 4 | 0.10 | 0.000 | 0.001 | -0.001 | 0.2 |
| 5 | 0.20 | 0.000 | 0.003 | -0.003 | 0.2 |
| 6 | 0.50 | 0.000 | 0.003 | -0.003 | 0.2 |
| 7 | 1.00 | 0.000 | 0.007 | -0.007 | 0.2 |
| 8 | 2.00 | 0.000 | 0.018 | -0.018 | 0.2 |
| 9 | 5.00 | 0.000 | 0.040 | -0.040 | 0.2 |
| 10 | 10.0 | 0.000 | 0.019 | -0.019 | 0.2 |
| 11 | 20.0 | 0.000 | 0.064 | -0.064 | 0.2 |

5.3 机器视觉振动测量算法/软件

表5 幅值测量结果

| 序 号 | 频率 (Hz) | 标准值 (px) | 测量值 (px) | 相对误差 (%) | 测量不确定度(k=2) (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC | 200.000 | 200.089 | 0.044 | 0.1 |
| 2 | 0.01 | 200.000 | 200.089 | 0.044 | 0.1 |
| 3 | 0.02 | 200.000 | 200.087 | 0.043 | 0.1 |
| 4 | 0.05 | 200.000 | 200.096 | 0.048 | 0.1 |
| 5 | 0.10 | 120.000 | 120.058 | 0.048 | 0.1 |
| 6 | 0.20 | 120.000 | 120.052 | 0.043 | 0.1 |
| 7 | 0.50 | 120.000 | 120.055 | 0.046 | 0.1 |
| 8 | 1.00 | 80.000 | 80.033 | 0.041 | 0.1 |
| 9 | 2.00 | 80.000 | 80.028 | 0.035 | 0.1 |
| 10 | 5.00 | 60.000 | 60.041 | 0.068 | 0.1 |
| 11 | 10.0 | 60.000 | 60.072 | 0.120 | 0.1 |
| 12 | 20.0 | 40.000 | 39.998 | -0.005 | 0.1 |

表6 相位测量结果

| 序 号 | 频率 (Hz) | 标准值 (°) | 测量值 (°) | 相位差 (°) | 测量不确定度(k=2) (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.01 | 0.000 | 0.006 | -0.006 | 0.1 |
| 2 | 0.02 | 0.000 | 0.015 | -0.015 | 0.1 |
| 3 | 0.05 | 0.000 | 0.009 | -0.009 | 0.1 |
| 4 | 0.10 | 0.000 | 0.001 | -0.001 | 0.1 |
| 5 | 0.20 | 0.000 | 0.003 | -0.003 | 0.1 |
| 6 | 0.50 | 0.000 | 0.003 | -0.003 | 0.1 |
| 7 | 1.00 | 0.000 | 0.007 | -0.007 | 0.1 |
| 8 | 2.00 | 0.000 | 0.018 | -0.018 | 0.1 |
| 9 | 5.00 | 0.000 | 0.040 | -0.040 | 0.1 |
| 10 | 10.0 | 0.000 | 0.019 | -0.019 | 0.1 |
| 11 | 20.0 | 0.000 | 0.064 | -0.064 | 0.1 |

5.4 振动传感器

采用机器视觉法与激光干涉法进行比对的方式进行实验，比对结果的归一化偏差En值均小于1，验证了该方法的有效性和测量不确定度。

表7 灵敏度幅值测量结果

| 序 号 | 频率 (Hz) | 机器视觉法 [mV/(ms2)] | 激光干涉法 [mV/(ms2)] | 相对误差 (%) | 测量不确定度(k=2) (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 101.362 | 101.261 | 0.010 | 0.5 |
| 2 | 0.2 | 102.116 | 101.914 | 0.199 | 0.5 |
| 3 | 0.5 | 102.204 | 101.931 | 0.267 | 0.5 |
| 4 | 1.0 | 102.235 | 101.854 | 0.374 | 0.5 |
| 5 | 2.0 | 102.294 | 101.989 | 0.299 | 0.5 |
| 6 | 5.0 | 102.444 | 102.168 | 0.270 | 0.5 |
| 7 | 10.0 | 102.450 | 102.231 | 0.214 | 0.5 |

表8 相位测量结果

| 序 号 | 频率 (Hz) | 机器视觉法 (°) | 激光干涉法 (°) | 相位差 (°) | 测量不确定度(k=2) (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.059 | -0.112 | 0.171 | 0.5 |
| 2 | 0.2 | 0.065 | -0.021 | 0.086 | 0.5 |
| 3 | 0.5 | 0.070 | 0.036 | 0.032 | 0.5 |
| 4 | 1.0 | 0.052 | 0.077 | -0.025 | 0.5 |
| 5 | 2.0 | 0.095 | 0.154 | -0.059 | 0.5 |
| 6 | 5.0 | 0.324 | 0.385 | -0.061 | 0.5 |
| 7 | 10.0 | 0.740 | 0.740 | 0.000 | 0.5 |

5.4 振动测量仪

表9 振动测量仪幅值测量结果

| 序 号 | 频率 (Hz) | 标准值 (m/s2) | 实测值 (m/s2) | 相对误差 (%) | 测量不确定度(k=2) (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.03944 | 0.03948 | 0.10 | 0.5 |
| 2 | 0.2 | 0.1578 | 0.1581 | 0.19 | 0.5 |
| 3 | 0.5 | 0.4930 | 0.4943 | 0.26 | 0.5 |
| 4 | 1.0 | 1.972 | 1.979 | 0.35 | 0.5 |
| 5 | 2.0 | 1.578 | 1.583 | 0.32 | 0.5 |
| 6 | 5.0 | 4.930 | 4.944 | 0.28 | 0.5 |
| 7 | 10.0 | 3.944 | 3.953 | 0.23 | 0.5 |