多普勒测风激光雷达校准规范不确定度评定报告

规范编写组

2026.7.20

目录

1 评定依据	1

2 标准设备和被校对象	1

2.1 标准设备	1

2.2 被校对象	1

3 主要测量方法	1

4 测量模型与不确定度来源	2

4.1 标准径向风速	2

4.2 不确定度评定测量模型	2

4.3 不确定度来源	3

4.4 不确定度评定	5

4.5 扩展不确定度计算	9

- 评定依据

本规范的测量不确定度评定依据是JJF1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》。

- 标准设备和被校对象

标准设备

标准器及配套设备的主要技术指标见下表。

表 1标准器及配套设备主要技术指标

| 序号 | 仪器名称 | 主要技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光多普勒测速仪（LDV） | 最大允许误差：±0.01m/s | 计量标准器 |
| 2 | 伺服电机角度控制系统 | 最大允许误差：±0.01° | 计量标准器 |
| 3 | 高精度光学转盘系统 | 最大允许误差：±0.03m/s | 主要配套设备 |
| 4 | 光路反射系统 | / | 主要配套设备 |

被校对象

器具名称：激光测风雷达；

测量范围：-50 m/s~50 m/s；

最大允许误差：±0.1 m/s；

- 主要测量方法

由激光测风雷达标校系统产生稳定的径向速度，将激光测风雷达测量光斑对准激光测风雷达标校系统的测量区域。用激光测风雷达测量的径向风速加上修正值作为标准径向风速值。激光测风雷达示值减去标准径向风速值为径向风速示值误差。校准径向风速点选择0 m/s、1 m/s、10 m/s、20 m/s、30 m/s、50 m/s、-1 m/s、-10 m/s、-20 m/s、-30 m/s、-50 m/s。

- 测量模型与不确定度来源

标准径向风速

标准径向风速的计算公式如下：

式中：

vr —— 标准径向风速，m/s；

vt —— 转盘直径处的线速度（LDV测量），m/s；

θ —— 转盘线速度与激光测风雷达径向速度的夹角，°；

δenc —— 角度编码器定位误差，°；

δ0 —— 调零残余误差，°；

α —— LDV水平速度角偏差，°；

βlidar —— 被校激光测风雷达俯仰角，°；

βLDV —— LDV光束俯仰角，°；

不确定度评定测量模型

在校准结果中，测量结果为示值误差，计算公式如下：

式中：

Δvr —— 径向风速示值误差，m/s；

v’ r —— 被校激光测风雷达测量的径向速度，m/s

将标准径向风速计算公式带入，测量模型为：

不确定度来源

- 被校激光测风雷达示值v’ t的测量重复性引入的标准不确定度urep；

- 被校激光测风雷达分辨力引入的标准不确定度ures；

- LDV系统校准的不确定度ucal；

- LDV水平速度矢量测量偏差引入的标准不确定度uα；

- LDV光束俯仰角引入的不确定度uβLDV；

- 被校激光测风雷达光束俯仰角对准引入的不确定度uβlidar

- 角度控制系统编码器增量定位误差引入的不确定度uenc；

- 角度调零零点残余误差引入的不确定度uzero；

表 2不确定度来源汇总

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 评定类型 | 分布类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 被校激光测风雷达示值v’ t的测量重复性引入的标准不确定度 | urep | A | 正态 |
|  | 被校激光测风雷达分辨力引入的标准不确定度 | ures | B | 均匀 |
|  | LDV系统校准的标准不确定度 | ucal | B | 正态 |
|  | LDV水平速度矢量测量偏差引入的标准不确定度 | uα | B | 均匀 |
|  | LDV光束俯仰角引入的不确定度 | uβLDV | B | 均匀 |
|  | 被校激光测风雷达光束俯仰角对准引入的不确定度 | uβlidar | B | 均匀 |
|  | 角度控制系统编码器增量定位误差引入的不确定度 | uenc | B | 均匀 |
|  | 角度调零零点残余误差引入的不确定度 | uzero | B | 均匀 |

表 3灵敏系数对应表

| 序号 | 灵敏系数符号 | 影响变量 | 标准不确定度 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c1 | v’ t | urep | 1 |
|  | c1 | v’ r | ures | 1 |
|  | c2 | vt | ucal | -sin(θ+δenc+δ0)cosαcos(βLDV)cos(βlidar) |
|  | c2 | α | uα | vtsin(θ+δenc+δ0)sinαcos(βLDV)cos(βlidar) |
|  | c3 | βLDV | uβLDV | vtsin(θ+δenc+δ0) cosαsin(βLDV)cos(βlidar) |
|  | c4 | βlidar | uβlidar | vtsin(θ+δenc+δ0) cosαcos(βLDV)sin(βlidar) |
|  | c5 | δenc | uenc | -vtcos(θ+δenc+δ0) cosαcos(βLDV)cos(βlidar) |
|  | c5 | δ0 | uzero | -vtcos(θ+δenc+δ0) cosαcos(βLDV)cos(βlidar) |

不确定度评定

不确定度评定公式如下：

式中：

uc —— 合成标准不确定度，m/s；

urep —— 被校激光测风雷达示值v’ t的测量重复性引入的标准不确定度，m/s；

ures ——被校激光测风雷达分辨力引入的标准不确定度，m/s；

uβlidar —— 激光测风雷达俯仰角引入的标准不确定度，°；

ucal —— LDV系统校准的标准不确定度，m/s；

uα —— LDV水平速度矢量测量偏差引入的标准不确定度，m/s；

uβLDV —— LDV光束俯仰角引入的不确定度，°；

uenc —— 编码器增量定位误差引入的标准不确定度，°；

uzero —— 调零零点残余误差引入的标准不确定度，°；

U —— 扩展不确定度，包含因子k=2，m/s；

urep

根据不同径向速度点的测量重复值，用极差法计算实验标准偏差。当n=3时，极差系数C=1.69，可按下式计算标准不确定度：

式中：

R —— 各校准点三次测量值的极差；

C —— 极差系数；

计算结果见下表：

表 4被校激光测风雷达测量重复性引入的不确定度urep

| 校准点（m/s） | 极差（m/s） | 标准不确定度（m/s） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.01 | 0.0059 |
| 1 | 0.01 | 0.0059 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.00 |
| -1 | 0.00 | 0.00 |
| -10 | 0.01 | 0.0059 |
| -20 | 0.00 | 0.00 |
| -30 | 0.00 | 0.00 |
| -50 | 0.01 | 0.0059 |

ures

被校激光测风雷达的径向风速分辨力为0.001 m/s，按均匀分布，分辨力引入的标准不确定度为：

ucal

LDV的最大允许误差为±0.01 m/s，LDV系统校准的标准不确定度为：

uα

LDV水平速度矢量测量偏差引入的标准不确定度，取残余俯仰角最大可能值0.5°=0.00873 rad，按均匀分布计算：

uβLDV

LDV光束俯仰角引入的不确定度取残余俯仰角最大可能值0.5°=0.00873 rad，按均匀分布计算：

uβlidar

激光测风雷达俯仰角引入的标准不确定度，取残余俯仰角最大可能值0.5°=0.00873 rad，按均匀分布计算：

uenc

编码器增量定位误差引入的标准不确定度按最大允许误差±0.01°=0.0001745 rad评定：

uzero

转盘底座的分辨力是0.01°，调零时通过旋转底座，使得激光测风雷达测量转动的转盘时测量径向风速为零，此时引入不确定度，也可以按均匀分布计算，取分辨力半宽0.005°=0.0000873：

扩展不确定度计算

转盘角度为75°，径向速度点为-10 m/s时，各俯仰角、水平角均为0°，k=2。

其它各点也按照上述公式进行计算：

表 5扩展不确定度

| 校准点（m/s） | 扩展不确定度U（m/s，k=2） |
| --- | --- |
| 0 | 0.019 |
| 1 | 0.019 |
| 10 | 0.019 |
| 20 | 0.019 |
| 30 | 0.019 |
| 50 | 0.019 |
| -1 | 0.019 |
| -10 | 0.019 |
| -20 | 0.019 |
| -30 | 0.019 |
| -50 | 0.019 |