恒定加力速度建筑材料验机校准规范

不确定度评定方法及实例

起草：《恒定加力速度建筑材料试验机校准规范》起草工作组

审查： 全国力值硬度重力计量技术委员会

恒定加力速度建筑材料试验机力值示值误差的不确定度评定

1、测量方法

依据本规范，进行试验机的校准，按规范要求一般采用标准测力仪作为标准器，校准的温度为(10～35)℃，湿度为不超过80%，方可进行校准。以10kN的测量点为例，进行力值测量结果的不确定度评定。

2、测量模型

δ=Fi−FF	（1）

Fi-----校准点进程示值平均值，（kN）

F-----施加的标准力值（kN）

3、灵敏系数

C1=∂δ∂F=−FiF2    ， C2=∂δ∂Fi=1F

4、标准不确定度来源

由测量模型可知，标准不确定度来源主要有两个方面：

4.1标准测力仪引入的标准不确定度分量 u1；

4.2试验机力值示值重复性引入的标准不确定度分量 u2；

5、计算分量的标准不确定度

5.1标准测力仪引入的标准不确定度分量u1；

标准测力仪的准确度等级由其检定证书给出：0.1级,最大允许误差为：

±0.1%，为均匀分布，所以：

u1=0.1%∗103kN=0.006kN

5.2试验机示值重复性引入的标准不确定度分量u2；

5.2.1 由示值重复性引入的不确定度u21

校准规范中规定以3次测量的平均值作为测量结果，对标准测力仪10kN校准点重复测量10次，试验数据如下：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（kN） | 10.05 | 10.06 | 10.05 | 10.03 | 10.06 | 10.04 | 10.06 | 10.03 | 10.06 | 10.06 |

实验标准偏差：

S(X)=i=1n(Xi−X)n−1=0.013kN

由于实际校准中使用3次测量数据平均值作为测量结果，则由重复性引入的不确定度分量u21：

u21=0.0133=0.008kN

5.2.2由试验机显示仪表分辨力引入的不确定度分量u22

试验机分辨力为0.01kN，为均匀分布：

u22=0.01/23=0.003kN

由于重复性引入的不确定度分量大于分辨力引入的不确定度分量，将重复性引入的不确定度分量作为引入的不确定度分量，故：

u2=0.008kN

标准不确定度一览表

| 分量u(x) | 不确定度来源 | 标准不确定度分量 | ci | ciu(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 标准测力仪 | 0.006 | -0.1kN-1 | 0.0006 |
| u2 | 试验机的重复性 | 0.008 | 0.1 kN-1 | 0.0008 |

6 合成标准不确定度

各分量彼此独立，互不相关，则：

uc=c1u12+c2u22=−0.1×0.0062+0.1×0.0082=0.0010kN

7相对扩展不确定度

取k=2 则：Urel=0.20%