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恒定加力速度建筑材料试验机力值示值误差的不确定度评定
1、测量方法
依据本规范，进行试验机的校准，按规范要求一般采用标准测力仪作为标准器，校准的温度为(10～35)℃，湿度为不超过80%，方可进行校准。以10kN的测量点为例，进行力值测量结果的不确定度评定。
2、测量模型
		（1）
-----校准点进程示值平均值，（kN）
-----施加的标准力值（kN）
3、灵敏系数

4、标准不确定度来源
由测量模型可知，标准不确定度来源主要有两个方面：
4.1标准测力仪引入的标准不确定度分量 ；
4.2试验机力值示值重复性引入的标准不确定度分量 ；
5、计算分量的标准不确定度
5.1标准测力仪引入的标准不确定度分量；
标准测力仪的准确度等级由其检定证书给出：0.1级,最大允许误差为：
±0.1%，为均匀分布，所以：

5.2试验机示值重复性引入的标准不确定度分量；
5.2.1 由示值重复性引入的不确定度
校准规范中规定以3次测量的平均值作为测量结果，对标准测力仪10kN校准点重复测量10次，试验数据如下：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	测量值（kN）
	10.05
	10.06
	10.05
	10.03
	10.06
	10.04
	10.06
	10.03
	10.06
	10.06



实验标准偏差：

由于实际校准中使用3次测量数据平均值作为测量结果，则由重复性引入的不确定度分量：

5.2.2由试验机显示仪表分辨力引入的不确定度分量
试验机分辨力为0.01kN，为均匀分布：

由于重复性引入的不确定度分量大于分辨力引入的不确定度分量，将重复性引入的不确定度分量作为引入的不确定度分量，故： 

标准不确定度一览表
	分量
	不确定度来源
	标准不确定度分量
	
	

	
	标准测力仪
	0.006
	-0.1kN-1
	0.0006

	
	试验机的重复性
	0.008
	0.1 kN-1
	0.0008


6 合成标准不确定度
各分量彼此独立，互不相关，则：

7相对扩展不确定度
取 则：    
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