国家计量技术规范

《高压电子枪计量测试规范》

试验报告

规范起草组

2026年7月

国家计量技术规范

《高压电子枪计量测试规范》

试验报告

针对《高压电子枪计量测试规范》中规定的计量性能要求，规范起草小组在前期使用了场发射和热发射2种类别的高压电子枪进行了反复多次的方法验证试验。

- 试验记录

## （一）

## 表1 试验相关信息（样品1）

| 样品名称 | 高压电子枪 | 类型 | 场发射 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压范围 | （20～30000）V | 试验地点 | 安徽省计量科学研究院 |
| 测试/核验人员 | 规范起草组 | 试验环境 | 温度：21℃；湿度：60%RH |

1、加速电压误差：

按照高压电子枪计量测试规范第7.1条的要求，在高压电子枪加速电压范围（20～30000）V内，设置20V、6000V、15000V、24000V、30000V等5个测试点。数字电压表的输入阻抗应大于分压装置低压端输出阻抗的100/Kp（Kp为分压装置准确度等级）倍。当数字电压表的输入阻抗不能满足上述要求时，应将分压装置接上数字电压表后再校准总体分压比。将分压装置输入端接高压电子枪加速电压通道输出端，输出端接数字电压表输入端，并根据电压档位设置合适的分压比。接通电源，按照100V/s设置加速电压升压速度，分别在各测试点，待读数稳定10秒后读取数字电压表示值，乘以分压比得到加速电压实测值。等待10分钟，观察高压电子枪是否有真空跳动，若无真空跳动，则测试完成。得到加速电压误差结果见表2：

表2 样品1加速电压误差结果

| 测试点（V） |  | 高压电子枪 加速电压示值 （V） | 数字电压表 加速电压实测值（V） | 加速电压 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umin | 20 | 20.2 | 22.3 | -2.1V |
| 20%Umax | 6000 | 6000.3 | 6004.6 | -0.072% |
| 50%Umax | 15000 | 15000.8 | 15001.0 | -0.001% |
| 80%Umax | 24000 | 23999.7 | 24000.9 | -0.005% |
| Umax | 30000 | 30000.4 | 30000.1 | +0.001% |

该样品的加速电压偏差，符合计量测试规范条款5的要求。

2、取出电极电压误差：

按照高压电子枪计量测试规范第7.2条的要求，将分压装置输入端接高压电子枪（场发射）取出电极电压通道输出端，输出端接数字电压表输入端，并设置合适的分压比。接通电源，按照100V/s升压速度依次将高压电子枪加速电压和取出电极电压均升至最大值。读取数字电压表示值，乘以分压比得到取出电极电位值。测试结果见表3。

# 表3 样品1取出电极电压误差结果

| 高压电子枪 取出电极电压示值（V） | Umax测试点数字电压表 加速电压实测值 （V） | 数字电压表 取出电极电位值（V） | 数字电压表 取出电极电压实测值（V） | 取出电极电压误差 （V） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9998.2 | 30000.1 | 19999.6 | 10000.5 | +2.3 |

该样品的取出电极电压误差，符合计量测试规范条款5的要求。

3、峰值纹波因数：

按照高压电子枪计量测试规范第7.3条的要求，将分压装置输入端接高压电子枪加速电压通道输出端，输出端接示波器输入端。接通电源，按照100V/s升压速度将高压电子枪加速电压升至最大值。用示波器测量加速电压的峰-峰值V（乘以分压比），测试结果见表4。

# 表4 样品1峰值纹波因数结果

| 试验电压（V） | 试验电压峰-峰值（V） | 峰值纹波因数（%） |
| --- | --- | --- |
| 30000 | 0.050 | 8.3×10-5 |

该样品的峰值纹波因数，符合计量测试规范条款5的要求。

4、束流：

按照高压电子枪计量测试规范第7.4条的要求，将高压电子枪设置为最大束流档位，用法拉第杯和皮安表测量束流值I。法拉第杯上引出一根导线，与皮安表连接；皮安表上引出另一根导线接地。法拉第杯内的电子通过导线流至皮安表，再通往大地，完成束流测量。测试结果为21.05nA。

该样品的束流，符合计量测试规范条款5的要求。

5、束流稳定性：

按照高压电子枪计量测试规范第7.5条的要求，每隔6min测定一次电子束流，共测定10次。测试结果见表5：

表5 样品1束流稳定性结果

| 束流测量值（A） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.05 | 21.07 | 21.01 | 21.03 | 21.04 | 21.02 | 21.06 | 21.04 | 21.06 | 21.09 |
| 束流平均值（A） | 21.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 束流标准偏差（A） | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 束流稳定性（%） | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

该样品的束流稳定性，符合计量测试规范条款5的要求。

6、角电流密度：

按照高压电子枪计量测试规范第7.6条的要求，读取束流值I，根据厂家提供的立体角数据（1.03×10-4sr），计算角电流密度I为2.04×10-4A/sr。

该样品的角电流密度，符合计量测试规范条款5的要求。

7、亮度：

按照高压电子枪计量测试规范第7.7条的要求，根据角电流密度I和厂家提供的有效电子源尺寸数据（2×10-6cm），计算亮度B为6.49×107A/(sr•cm2)。

该样品的亮度，符合计量测试规范条款5的要求。

## （二）

## 表6 试验相关信息（样品2）

| 样品名称 | 高压电子枪 | 类型 | 热发射 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压范围 | （500～30000）V | 试验地点 | 安徽省计量科学研究院 |
| 测试/核验人员 | 规范起草组 | 试验环境 | 温度：21℃；湿度：60%RH |

1、加速电压误差：

按照高压电子枪计量测试规范第7.1条的要求，在高压电子枪加速电压范围（500～30000）V内，设置500V、6000V、15000V、24000V、30000V等5个测试点。数字电压表的输入阻抗应大于分压装置低压端输出阻抗的100/Kp（Kp为分压装置准确度等级）倍。当数字电压表的输入阻抗不能满足上述要求时，应将分压装置接上数字电压表后再校准总体分压比。将分压装置输入端接高压电子枪加速电压通道输出口，输出端接数字电压表输入端，并根据电压档位设置合适的分压比。接通电源，按照100V/s设置加速电压升压速度，分别在各测试点，待读数稳定10秒后读取数字电压表示值，乘以分压比得到加速电压实测值。等待10分钟，观察高压电子枪是否有真空跳动，若无真空跳动，则测试完成。得到加速电压误差，结果见表7：

表7 样品2加速电压误差结果

| 测试点（V） |  | 高压电子枪 加速电压示值 （V） | 数字电压表 加速电压实测值（V） | 加速电压 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umin | 500 | 500.4 | 501.1 | -0.7V |
| 20%Umax | 6000 | 6000.7 | 5995.3 | +0.090% |
| 50%Umax | 15000 | 15001 | 14999.7 | +0.009% |
| 80%Umax | 24000 | 23999.3 | 23999.8 | -0.002% |
| Umax | 30000 | 30000.8 | 30000.2 | +0.002% |

该样品的加速电压误差，符合计量测试规范条款5的要求。

2、峰值纹波因数：

按照高压电子枪计量测试规范第7.3条的要求，将分压装置输入端接高压电子枪加速电压通道输出端，输出端接示波器输入端。接通电源，按照100V/s升压速度将高压电子枪加速电压升至最大值。用示波器测量加速电压的峰-峰值V（乘以分压比），测试结果见表8。

# 表8 样品2峰值纹波因数结果

| 试验电压（V） | 试验电压峰-峰值（V） | 峰值纹波因数（%） |
| --- | --- | --- |
| 30000 | 0.257 | 4.3×10-4 |

该样品的峰值纹波因数，符合计量测试规范条款5的要求。

3、束流：

按照高压电子枪计量测试规范第7.4条的要求，将高压电子枪设置为最大束流档位，用法拉第杯和皮安表测量束流值I。法拉第杯上引出一根导线，与皮安表连接；皮安表上引出另一根导线接地。法拉第杯内的电子通过导线流至皮安表，再通往大地，完成束流测量。测试结果为131.27nA。

该样品的束流，符合计量测试规范条款5的要求。

4、束流稳定性：

按照高压电子枪计量测试规范第7.5条的要求，每隔6min测定一次电子束流，共测定10次。测试结果见表9：

表9 样品2束流稳定性结果

| 束流测量值（A） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 131.27 | 131.29 | 131.92 | 131.78 | 131.54 | 131.77 | 131.60 | 131.67 | 131.26 | 131.66 |
| 束流平均值（A） | 131.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 束流标准偏差（A） | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 束流稳定性（%） | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

该样品的束流稳定性，符合计量测试规范条款5的要求。

5、角电流密度：

按照高压电子枪计量测试规范第7.6条的要求，读取束流值I，根据厂家提供的立体角数据（2.18×10-6sr），计算角电流密度I为6.02×10-2A/sr。

该样品的角电流密度，符合计量测试规范条款5的要求。

6、亮度：

按照高压电子枪计量测试规范第7.7条的要求，根据角电流密度I和厂家提供的有效电子源尺寸数据（0.002cm），计算亮度B为1.92×104A/(sr•cm2)。

该样品的亮度，符合计量测试规范条款5的要求。

二、试验结论

# 规范报审稿中的所有技术要求和方法，经验证，其技术要求合理，方法可行，可靠。

# 《高压电子枪计量测试规范》起草组

# 2026年7月